## Sheet1
Nr. | PvE LUMC CCB - T5 | Eis
1 | Wet & Regelgeving; Normen
1.1 | CE-keurmerk Keurmerk waarmee de producent aangeeft dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU richtlijnen | Eis
1.2 | Organisatie leverancier borgt haar kwaliteit conform ISO 9000 | Eis
1.3 | ISO 17665-1 Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg -stoom deel 1 | Eis
1.4 | ISO/IEC 80001 Toepassing van risicomanagement voor IT-netwerken en medische hulpmiddelen (en alle van toepassing zijnde subnormen.) | Eis
1.5 | ISO/IEC 27002:2022 (Informatiebeveiliging, cybersecurity en bescherming van de privacy - Beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging | Eis
1.6 | NEN 7510 Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg. | Eis
1.7 | EN 61010 (Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel 1: Algemene eisen) | Eis
1.8 | EN 61326 (Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik - EMC-eisen) | Eis
1.9 | NEN 1006 (Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties) | Eis
1.10 | EN 285 (Sterilisatie-Stoomsterilisatoren-Grote sterilisatoren | Eis
1.11 | R6103 (validatie stoomsterilisatoren) | Eis
1.12 | R3130 (Richtlijn decontaminatie-apparatuur ziekenhuisafval) | Eis
1.13 | R6108 (Validatie van stoomdestructiedesinfectieprocessen) | Eis
1.14 | Het geluidsniveau mag in de ruimte op een afstand van 1 meter, 55 dB(A) niet overschrijden. | Eis
2 | UITVOERING
2.1 | Autoclaaf II dient te passen in de huidige standplaats. Afmetingen ruimte 140 cm breed, 120 cm diep, 280 cm hoog. | Eis
2.2 | De ketel heeft de minimale afmeting: 66 cm breed, 67 cm hoog en 66 cm diep | Eis
2.3 | Wanneer de stoom toevoerdruk wegvalt wordt deze beveiligd met een pressostaat die onderdruk in de kamer voorkomt door de kleppen te sluiten en/of te voorzien van een terugslagklep. | Eis
2.4 | De autoclaaf dient voorzien te zijn van RVS stoomventielen | Eis
2.5 | De isolatie van de kamer en de leidingen dient zodanig te zijn dat de oppervlakte temperatuur bij een omgevingstemperatuur van 25°C, <50°C bedraagt. | Eis
2.6 | De persluchttoevoer voorzien van een terugslagklep en zodanig dicht bij de kamer geplaatst dat deze wordt mee verhit. (geen coldspots) | Eis
2.7 | De autoclaaf dient voorzien te worden van deuren met een massieve deurplaat. | Eis
2.8 | De deurpakking dient met behulp van perslucht te worden aangeblazen | Eis
2.9 | In de persluchtleiding 1 veiligheidsventiel en een back-up voorziening in overleg met de installateur aanbrengen zodat druk op de pakkingen blijft staan, bij uitval van het persluchtsysteem en die automatisch bij omschakeling een signaal geeft. | Eis
2.10 | De deurpakkingen dienen een standtijd te hebben van minimaal 750 processen. | Eis
2.11 | De autoclaaf dient voorzien te zijn van een onafhankelijke digitale registratie module voor: druk, temperatuur en tijd. | Eis
2.12 | De aansluiting van de vacuümpomp is voorzien van twee filters in serie opstelling. Het eerste filter wordt tijdens het destructie proces in line mee gesteriliseerd. | Eis
2.13 | De effectiviteit van de filters is 0.1 μm van het fabricaat Pall of gelijkwaardig | Eis
2.14 | Indien het destructieproces niet volledig wordt doorlopen, dient het condensaat in de kamer te blijven totdat een volledig destructieproces is doorlopen. | Eis
2.15 | De condities voor de sterilisatie van het filter en het condensaat zijn gelijk aan de condities van het destructie proces. Dit houdt in dat een proces succesvol is verlopen als ook het condensaat en het filter de destructie temperatuur gedurende de ingestelde tijd hebben gevolgd. | Eis
2.16 | Voor het uit stomen van het 2de filter, ten behoeve van vervanging moet een apart uit stoom programma worden opgenomen. | Eis
2.17 | Na destructie van een proces in de autoclaaf dienen alle componenten zonder kans op besmetting te kunnen worden geopend c.q. vervangen. | Eis
2.18 | De autoclaaf moet geschikt zijn voor de destructie en sterilisatie van laboratorium materialen, waaronder: - disposables, - vloeistoffen in open- en gesloten containers, - poreuze materialen als filters, - textiel - kunststoffen - kunstof vaten (medibins), deze mogen niet vervormen! | Eis
2.19 | Ten behoeve van de validatie dient de kamer voorzien te zijn van goed bereikbare 1" validatie -doorvoeringen t.b.v. van de thermokoppels. De plaats dient in overleg met de gebruiker bepaald te worden zodanig dat een onafhankelijke validatie firma zijn standaard validatie kan doorvoeren | Eis
2.20 | De autoclaaf wordt opgesteld in een lekbak welke tot de leveromvang behoort. | Eis
2.21 | Afsluiters van toe te voeren media (e.g. water,lucht, stoom) zijn te bedienen staande naast de machine. | Eis
2.22 | De autoclaaf is voorzien van een uitschuifplateau | Eis
2.23 | Alle onderdelen welke periodiek worden onderhouden en/of service behoeven moeten eenvoudig bereikbaar zijn. | Eis
2.24 | Alle elementen en materialen van de autoclaaf moeten bij aanvoer naar de locatie passen door de minimale deur-, gang- en liftmaatvoering. Leverancier dient deze vooraf te bepalen tijdens de schouw. | Eis
3 | PROCESTECHNISCHE EISEN
De besturing van de autoclaaf wordt uitgevoerd met:
3.1 | De bediening dient op eenvoudige wijze te geschieden waarbij op een display proces-krititsche informatie weergegeven wordt | Eis
3.2 | De mantel- en kamerdruk, dient op 0,1 kPa nauwkeurig te worden aangegeven | Eis
3.3 | Zowel de mantel- als kamertemperatuur dienen op 0,1°C te worden aangegeven | Eis
3.4 | Aan de ontlaadzijde dient de voor de procesbeoordeling relevante informatie te worden weergeven, zoals weergegeven bij punt 3.13 | Eis
3.5 | Minimaal moeten de volgende procesparameters worden weergegeven: - autoclaaf ingeschakeld - autoclaaf in bedrijf - programma - voorbehandeling - destructie fase - destructie tijd - destructietemperatuur - ladingtemperatuur - afvoertemperatuur - manteltemperatuur - integriteit - temperatuur filter - kamerdruk - nabehandeling - ontladen - storingen | Eis
3.6 | Het bedieningspaneel, dient bestand te zijn tegen 100% relatieve vochtigheid. | Eis
3.7 | In het programma moeten de storingen worden opgeslagen en zichtbaar kunnen worden gemaakt. | Eis
3.8 | De besturing moet op eenvoudige wijze kunnen worden gecontroleerd (softwarecontrole, testen van in- en uitgangen, inlezen van analoge waardes, etc.) | Eis
3.9 | De temperatuur- en druksensors dienen dubbel te worden uitgevoerd + weergave van de parameters (filter-, afvoer-, lading-, manteltemperatuur, kamerdruk, manteldruk) | Eis
3.10 | Voor kamer en mantel moeten absolute drukopnemers worden toegepast | Eis
3.11 | De ladingvoeler dient goed toegankelijk te zijn en de bekabeling dient te zijn voorzien van voldoende overlengte en zodanig te worden beschermd dat breuk niet kan optreden bij het verplaatsen van het beladingsplateau. | Eis
3.12 | Zowel de Pt-100's voor besturing als registratie en de drukopnemers dienen apart geijkt (gecalibreerd) te kunnen worden. | Eis
3.13 | De apparatuur is geschikt voor de volgende processen op basis van onderstaande programma's: - Vacuüm lektest - Stoompenetratietest (B&D test) 121°C destructie programma's, voor materiaal wat bestaat uit vaste- vloeistof en poreuze massa. Momenteel zijn die vormgegeven in de volgende programma's: *destructie-droog *destructie-nat *destructie-textiel 121°C sterilisatie programma's, voor materiaal wat bestaat uit vaste- vloeistof en poreuze massa. Momenteel zijn die vormgegeven in de volgende programma's: *media *glaswerk *textiel *plastics | Eis
3.14 | De 121°C programma's dienen niet langer te duren dan 100min | Eis
3.15 | De programma’s mogen uitsluitend door geautoriseerd personeel worden gestart waartoe beveiliging moet worden aangebracht in overleg met de gebruiker. | Eis
3.16 | Bij een storing dient het enkel mogelijk te zijn de kant te openen die is gebruikt om te laden en de run te starten | Eis
3.17 | De ontladingstemperatuur dient onder de 90°C te zijn. | Eis
4 | PROCESBEWAKING
4.1 | Registratie moet geschieden met een onafhankelijke registratie module, data moeten automatisch naar een externe schijf worden weggeschreven en te bekijken zijn op een computer waarop conform de EN285 een weergave te zien moet zijn van het proces. Deze weergave dient alfanumeriek en grafisch plaatsvinden. | Eis
4.2 | Naast de procesparameters dienen algemene gegevens zoals sterilisator nummer, charge nummer, datum, tijd, gekozen programma en bediener te worden weergegeven. | Eis
4.3 | Ook dient een beschrijving van het type storing te worden weergegeven | Eis
4.4 | De procesregistratie omvat tevens de registratie van de sterilisatie processen van de filters en het condensaat, evenals van de, B&D test en vacuümtest. | Eis
4.5 | Registratie en besturing kunnen aangesloten worden op registratiesysteem LUMC zijnde T-doc | Eis
4.6 | Registratie en besturing is realtime te volgen m.b.v. daartoe bestemde software of via registratiesysteem LUMC. | Eis
5 | KWALIFICATIE/VALIDATIE
5.1 | De levering zal volgens een FAT/SAT dienen te verlopen. | Eis
5.2 | Heen en terugreis als ook het verblijf van de LUMC medewerkers (max2) die naar de FAT komen, zullen volledig door leverancier geregeld en bekostigd worden. | Eis
5.3 | De kwalificatie en validatie van de apparatuur (DQ, IQ, OQ en PQ) vallen binnen de leveromvang. | Eis
5.4 | De PQ wordt onder verantwoordelijkheid van de leverancier door een onafhankelijke validatiefirma uitgevoerd. | Eis
5.5 | Indien tijdens de validatie (PQ) blijkt dat de apparatuur niet aan de richtlijnen en/of eisen voldoet, dan zullen de gevonden gebreken/onvolkomenheden door de aanbieder hersteld worden en voor zijn rekening opnieuw gevalideerd worden. | Eis
5.6 | Tijdens de validatie (PQ) zal de Autoclaaf technisch gecontroleerd en volledig functioneel getest worden ten einde vast te stellen dat deze volledig voldoet en geschikt is voor het doel zoals eerder beschreven in regel 3.22. | Eis
5.7 | Na een procesbeinvloedende aanpassing tijdens de validatie (PQ), dient de validatie opnieuw uitgevoerd te worden. | Eis
6 | Reactietijd
6.1 | Opdrachtnemer dient te allen tijde binnen 2 uur technische ondersteuning aan te bieden na het melden van een storing. | Eis
6.2 | Opdrachtnemer dient te allen tijde binnen 2 werkdagen na melding op locatie zijn om het probleem op te lossen. | Eis
6.3 | Minimale uptime van de autoclaaf is 98% per jaar. | Eis
7 | ONDERHOUD
7.1 | In de offerte dient een aanbieding te worden gedaan voor de volgende vormen van onderhoud: - Jaarlijks - Halfjaarlijks (indien van toepassing) | Eis
7.2 | Opdrachtnemer dient een Nederlandstalige service onderneming te hebben in woord en geschrift, | Eis
8 | Training en Instructie
8.1 | In de offerte is de training van het bedienend personeel opgenomen | Eis
8.2 | In de offerte is de training van het technische personeel opgenomen | Eis
8.3 | Training van het technisch personeel vind plaats in daarvoor bestemde trainingsfaciliteit van de leverancier | Eis
Door ondertekenen van het PvE gaat u akkoord met alle eisen van het PvE.
Naam Inschrijver
Naam ondertekenaar
Functie
Handtekening
Plaats en datum