## Voorblad
Europese openbare aanbesteding "Levering en onderhoud van meetapparatuur"
Bijlage 12 - Kwalitatieve gunningscriteria - Aangepast bij Nota van inlichtingen 1

## Kw. gunningscriteria
Bijlage 12 - Kwalitatieve gunningcriteria - Aangepast bij Nota van inlichtingen 1 |  |  | Naam inschrijver: |  | ………………………………............................
Fase 1
Onderdeel K1 (Schriftelijk te beantwoorden vragen)
Criterium | Omschrijving | Eenheid | Antwoord | Kolom Formule (VERBERGEN) | Behaald aantal punten | Max. te behalen punten | Formule voor de score
KG-1 | De 4 verschillende TOX-detectoren (koolmonoxide- (CO), waterstofsulfide- (H2S), ammoniak- (NH3) en kooldioxide (CO2) (H2S, NH3 en CO2 al dan niet gecombineerd in een multimeter) komen uit dezelfde model reeks. Hiermee wordt bedoeld dat de bediening identiek is. | Ja of Nee |  | 0 | 0 | 40 | Ja = 40 punten Nee = 0 punten
KG-2 | De inschrijver die een langere garantietermijn aanbiedt dan 24 maanden per complete ExOx-detector exclusief sensoren en filters, ontvangt hiervoor punten. Het aantal te behalen punten is afhankelijk van de aangeboden extra garantietermijn. Welk garantietermijn biedt inschrijver aan? | Aantal maanden garantie |  | 0 | 0 | 40 | 24 maanden = Minimale eis (0 punten) 36 maanden = 10 punten 48 maanden = 20 punten 60 maanden = 30 punten 72 maanden of meer = 40 punten
KG-3 | De inschrijver die een langere garantietermijn aanbiedt dan 24 maanden per complete TOX-detector (koolmonoxide- (CO), waterstofsulfide- (H2S), ammoniak- (NH3) en kooldioxide (CO2) (H2S, NH3 en CO2 al dan niet gecombineerd in een multimeter) exclusief sensoren en filters, ontvangt hiervoor punten. Het aantal te behalen punten is afhankelijk van de aangeboden extra garantietermijn. Welk garantietermijn biedt inschrijver aan? | Aantal maanden garantie |  | 0 | 0 | 40 | 24 maanden = Minimale eis (0 punten) 36 maanden = 10 punten 48 maanden = 20 punten 60 maanden = 30 punten 72 maanden of meer = 40 punten
KG-4 | De inschrijver die een langere garantietermijn aanbiedt dan 24 maanden op de Ex-sensor van de ExOx-detector, ontvangt hiervoor punten. Het aantal te behalen punten is afhankelijk van de (extra) garantietermijn die de inschrijver aanbiedt. | Aantal maanden garantie |  | 0 | 0 | 40 | 24 maanden = Minimale eis (0 punten) 36 maanden = 20 punten 48 maanden = 40 punten 60 maanden = 30 punten 72 maanden of meer = 40 punten
KG-5 | De inschrijver die een langere garantietermijn aanbiedt dan 24 maanden op de sensor per TOX-detector (koolmonoxide- (CO), waterstofsulfide- (H2S), ammoniak- (NH3) en kooldioxide (CO2) (H2S, NH3 en CO2 al dan niet gecombineerd in een multimeter), ontvangt hiervoor punten. Het aantal te behalen punten is afhankelijk van de (extra) garantietermijn die de inschrijver aanbiedt. | Aantal maanden garantie |  | 0 | 0 | 40 | 24 maanden = Minimale eis (0 punten) 36 maanden = 10 punten 48 maanden = 20 punten 60 maanden = 30 punten 72 maanden of meer = 40 punten
KG-6 | Van de TOX-detectoren is simulatie-apparatuur of een app beschikbaar, die gebruikt kan worden bij trainingen en oefeningen. Door vormgeving moet duidelijk zichtbaar zijn dat dit simulatie apparatuur betreft. | Ja of Nee |  | 0 | 0 | 20 | Ja = 20 punten Nee = 0 punten
KG-7 | Bump- en kalibratieresultaten t.a.v. ExOx-detectoren worden automatisch in een centrale database opgeslagen. Via deze database is inzichtelijk welke meters (inclusief alias) voor het laatst is aangeboden voor bump of kalibratie (diverse manieren sorteerbaar, maar in ieder geval oud-nieuw/ pass-fail). Dit laatste mag ook via standaard software zoals Excel. Van de kalibratie moet een rapport, in pdf, geëxporteerd kunnen worden. | Ja of Nee |  | 0 | 0 | 20 | Ja = 20 punten Nee = 0 punten
KG-8 | Bump- en kalibratieresultaten t.a.v. TOX-detectoren worden automatisch in een centrale database opgeslagen. Via deze database is inzichtelijk welke meters (inclusief alias) voor het laatst is aangeboden voor bump of kalibratie (diverse manieren sorteerbaar, maar in ieder geval oud-nieuw/ pass-fail). Dit laatste mag ook via standaard software zoals Excel. Van de kalibratie moet een rapport, in pdf, geëxporteerd kunnen worden. | Ja of Nee |  | 0 | 0 | 20 | Ja = 20 punten Nee = 0 punten
KG-9 | De TOX-detector is voorzien van een trilalarmsignaal. | Ja of Nee |  | 0 | 0 | 20 | Ja = 20 punten Nee = 0 punten
KG-10 | Hoeveel gebruiksduur (in uren) heeft een ExOx-detector met volgeladen accu? | Uren |  | 0 | 0 | 20 | 6 uur = Minimale eis (0 punten) Min. 7 en max. 9 uur = 10 punten Min. 10 en max. 11 uur = 15 punten 12 uur of meer = 20 punten
KG-11 | De T0-90 sensor (O2) (ExOx-detector) is gelijk of minder dan 60 seconden. Hoeveel seconden betreft dit? De praktijkbeoordeling zal worden uitgevoerd in een met diverse door de VRR vastgestelde concentraties O2 in lucht. Er worden met de ExOx-detector controlemetingen uitgevoerd. De uitkomsten van de detectieresultaten kunnen recht geven op extra punten. | Seconden |  | 0 | 0 | 40 | Vanaf 0 tot en met 14 seconden = 40 punten Vanaf 15 tot en met 29 seconden = 30 punten Vanaf 30 tot en met 44 seconden = 20 punten Vanaf 45 tot en met 59 seconden = 10 punten 60 seconden = Maximale eis (0 punten)
KG-12 | Wat is de minimale zichtbare demping ten opzichte van de beginwaarde(n) van de TOX-detector (grootste absolute waarde geldt)? Bij de demping wordt bedoeld het niet zichtbare gebied op het display. Dit wil zeggen dat bij een demping van 0 te allen tijde het eerstvolgende getal zichtbaar is. Bijvoorbeeld 0,1 of -0,1 in het geval de demping 0 is. | Demping CO |  | 0 | 0 | 15 | -2 - +2 = Minimale eis (0 punten) -1 - +1 = 7,5 punten 0 = 15 punten
|  | Demping NH3 |  | 0 | 0 | 15 | -4 - +4 = Minimale eis (0 punten) -3 - +3 = 7,5 punten -2 - +2 = 15 punten
|  | Demping H2S |  | 0 | 0 | 15 | -0,4 - +0,4 = Minimale eis (0 punten) -0,3 - + 0,3 = 7,5 punten -0,2 - +0,2 = 15 punten
KG-13 | Wat is de minimale zichtbare demping ten opzichte van de beginwaarde(n) van ExOx-detector (grootste absolute waarde geldt). De getalswaarde van de niet zichtbare demping van de Ox-sensor op het display, is ten opzichte van het vaste punt 20,9. Bij de demping wordt bedoeld het niet zichtbare gebied op het display. Dit wil zeggen dat bij een demping van 0 te allen tijde het eerstvolgende getal zichtbaar is. Bijvoorbeeld als in het geval van een demping van – 0,5 tot + 0,5, is in het display zichtbaar -20,3 of +21,5. | Demping |  | 0 | 0 | 40 | -0,5 - +0,5 = Minimale eis (0 punten) -0,4 - + 0,4 = 10 punten -0,3 - + 0,3 = 20 punten -0,2 - + 0,2 = 30 punten -0,1 - 0 - 0,1 = 40 punten
KG-14 | Minimale zichtbare demping ten opzichte van de beginwaarde(n) van ExOx-detector(grootste absolute waarde geldt). De getalswaarde van de niet zichtbare demping van de Ex-sensor op het display, is ten opzichte van het vaste punt 0. Bij de demping wordt bedoeld het niet zichtbare gebied op het display. Dit wil zeggen dat bij een demping van 0 te allen tijde het eerstvolgende getal zichtbaar is. Bijvoorbeeld als in het geval van een demping van – 3 tot + 2, is in het display zichtbaar -4 of +3. | Demping |  | 0 | 0 | 40 | -3- +2 = Minimale eis (0 punten) -2 - +1 = 20 punten -1 - +1 = 40 punten
KG-15 | Wat is de maximale schone luchtkalibratie van de ExOx-detector? | Seconden |  | 0 | 0 | 40 | Vanaf 0 tot en met 15 seconden = 40 punten Vanaf 16 tot en met 20 seconden = 30 punten Vanaf 21 tot en met 25 seconden = 20 punten Vanaf 26 tot en met 29 seconden = 10 punten 30 seconden = Maximale eis (0 punten)
KG-16 | De ExOx-detector heeft minder dan 3 knoppen | Aantal knoppen |  | 0 | 0 | 20 | 1 of 2 knoppen = 20 punten 3 knoppen = Maximale eis (0 punten)
Totaal maximaal te behalen punten t.a.v. K1 | [5 empty] | 525
Door inschrijver behaalde punten t.a.v. K1 |  |  |  |  | 0
Onderdeel M1 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) | [5 empty] | Max. te behalen punten | Formule voor uw score
KG-17 | Omdat hoogwaardige grondstoffen schaarser worden en op den duur uitgeput raken, is het van belang om inzet van grondstoffen te minimaliseren en producten en materialen beter herbruikbaar te maken. De VRR vindt circulariteit belangrijk en zet daarom in op oneindig gebruik van grondstoffen. Dit is vertaald in de ambitie om in 2040 een circulaire organisatie te zijn. Geef aan hoe Inschrijver de inzet van grondstoffen minimaliseert. Beschrijf uw antwoord in maximaal 0,5 A4, Arial, 10 pts, regelafstand enkel. Als separate bijlage in te dienen bij de inschrijving met als (deel van de) titel en/of bestandsnaam 'M1 KG17' |  |  |  |  | 40 | Zie pagina's 24 en 25 van het Beschrijvend document: -Uitmuntend: max. aantal punten -Goed: 70% van het max. aantal punten -Voldoende: 40% van het max. aantal punten -Onvoldoende: 0 punten
KG-18 | Geef aan hoe Inschrijver gebruikte verpakkingen verwerkt in de afvalfase. Beoordeling: Hoe gebruikte verpakkingen worden gebruikt in de afvalfase wordt beoordeeld aan de hand van drie strategieën uit de R-ladder R-ladder - strategieën van circulariteit (rvo.nl). - Opnieuw gebruiken of geschikt maken voor gebruik door reparatie, opknappen, reviseren (R4 – 15 punten). - Recyclen waarbij de verpakking wordt verwerkt tot nieuwe grondstof(fen) (R5 – 10 punten). - Verbranding van het materiaal, al dan niet met energieterugwinning (R6 – 0 punten). Definities van gerecycled of secundair materiaal of hergebruikte producten zie MVI-criteriatool (https://www.mvicriteria.nl/nl) Beschrijf uw antwoord in maximaal 0,5 A4, Arial, 10 pts, regelafstand enkel. Als separate bijlage in te dienen bij de inschrijving met als (deel van de) titel en/of bestandsnaam 'M1 KG18' |  |  |  |  | 15 | Zie pagina's 24 en 25 van het Beschrijvend document en aanvullend: - Beoordeeld als R4:15 punten - Beoordeeld als R5:10 punten - Beoordeeld R6: 0 punten
KG-19 | Het klimaat verandert en dat heeft directe impact op onze leefomgeving. De VRR wil een bijdrage leveren om klimaatverandering tegen te gaan door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te voorkomen of te minimaliseren en een positieve bijdrage te leveren aan energiebesparing en de transitie naar duurzame energiebronnen. Dit is vertaald in de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale organisatie te zijn. Geef aan hoe binnen de eigen bedrijfsvoering klimaatbewust gewerkt wordt en beschrijf minimaal hoe uw organisatie inzet op een reductie van CO2-uitstoot en energiebesparing door genomen maatregelen en behaalde resultaten te benoemen. Beschrijf uw antwoord in maximaal 1 A4 (enkelzijdig), Arial, 10 pts, regelafstand enkel. Als separate bijlage in te dienen bij de inschrijving met als (deel van de) titel en/of bestandsnaam 'M1 KG19' |  |  |  |  | 20 | Zie pagina's 24 en 25 van het Beschrijvend document: -Uitmuntend: max. aantal punten -Goed: 70% van het max. aantal punten -Voldoende: 40% van het max. aantal punten -Onvoldoende: 0 punten
Totaal maximaal door inschrijver te behalen punten t.a.v. M1 | [5 empty] | 75
Fase 2
Onderdeel G1 Praktijkbeoordeling | [5 empty] | Max. te behalen punten | Formule voor uw score
KG-20 | Gebruikersbeoordeling |  |  |  |  | 240 | Zie Beschrijvend document en Bijlage 12A
KG-21 | Expertbeoordeling: |  |  |  |  | 760, bestaande uit: | Zie Beschrijvend document en Bijlage 12B
| • TOX |  |  |  |  | • 260
| • ExOx |  |  |  |  | • 500
Totaal maximaal door inschrijver te behalen punten t.a.v. G1 | [5 empty] | 1000
Gele cellen = | In te vullen door inschrijver