## Definities
Definitielijst
Carry over | contaminatie door sequenties van de vorige run met dezelfde index
Consumables | Alle goederen of "disposables" die tijdens productie door de configuratie verbruikt worden zoals pipetten, pipetpunten, buizen, platen en afdek- en bewaarmiddelen daarvan.
Downtime | zie SSO
1 FTE | FullTime-Equivalent. Een volledige werkweek uitgaande van 36 uur per week
ICT applicatie | Software applicatie
KT | Kamertemperatuur
LIMS | Laboratorium Management Informatie systeem: Softwareoplossing die het lab gebruikt om samples/data/resultaten te kunnen registreren/tracken/opzoeken
MVO | Maatschappelijk verantwoord ondernemen. hieronder wordt verstaan energiebesparend, afval reducerend door bijvoorbeeld hergebruik, ruimtebesparend, duurzame circulaire productie, CO2-compensatie van productie en transport. Ook mogelijk een inspanning leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of werkervaring te helpen
Proces | Productie afnamepakketten tot en met sequencing en inclusief opslag plasma
QC | Quality control: kwaliteitscontrole materiaal dat op het onderzoekssysteem reageert op een manier die patientenmonsters zo dicht mogelijk benadert
Uptime | zie SSO
Low TE | Low TE is een elutiebuffer die bestaat uit 10 mM Tris; 1 mM EDTA pH 8,0

## PvE
Programma van eisen
Nr. | Omschrijving | Eis | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver
PRODUCTEIGENSCHAPPEN DNA/RNA ISOLATIE configuratie
Configuratie
1 | De configuratie moet een barcodescanner bevatten die zowel 1D als 2D barcodes kan lezen van een etiket op de primaire buis Een barcodescanner/reader die de 2D barcodes van de onderkant van 1.4 ml FluidX buisjes kan lezen Een pipetteersysteem dat 1 - 4 ml kan pipeteren | eis
2 | De configuratie moet een barcodescanner/reader bevatten die de 2D barcodes van de onderkant van 1.4 ml FluidX buisjes kan lezen | eis
3 | De configuratie dient voorzien te zijn van een extractiemodule om DNA isolatie volledig geautomatiseerd uit te kunnen voeren. | eis
4 | De configuratie dient voorzien te zijn van de mogelijkheid om een 96-wells SBS-format, gevuld met 1.4 ml 2D gebarcodeerde buisjes, te kunnen plaatsen. | eis
5 | De maximale afmetingen van het systeem zijn (b x d x h) is 350 x 150 x 125 cm | eis
6 | Configuratie dient geleverd te worden met tafel op wielen waar de gehele configuratie (robot) op staat | eis
7 | De apparatuur kan stand-alone draaien. De apparatuur moet buiten het netwerk kunnen draaien. | eis
8 | De totaaloplossing dient ten behoeve van veiligheid, spatgevaar, in een gesloten omgeving te staan | eis
9 | Het hele isolatieproces dient plaats te kunnen vinden bij een omgevingstemperatuur van 15 - 30 graden Celsius | eis
10 | 1 leverancier dient verantwoordelijk te zijn voor de totaaloplossing in geval van support, storing en onderhoud | eis
11 | Aanbieding dient te voldoen aan 1 pipetteerprogramma voor RNA isolatie uit zowel gelyseerde witte bloedcellen en 1 miljoen fibroblasten | eis
12 | Het apparaat dient geschikt te zijn om DNA te isoleren uit de OG-500 en OG-600 Saliva kits van de firma DNA Genotek | eis
13 | De configuratie dient geschikt te zijn om in 1 run 1 tot 8ml DNA uit bloed te kunnen isoleren | eis
14 | De configuratie dient geschikt te zijn om RNA te isoleren uit ca 7 ml (5ml stabilisator+ 2ml bloed)PAX bloed (witte bloedcel pellet) | eis
15 | De configuratie dient geschikt te zijn om RNA te isoleren uit ca 1 miljoen cellen (350 ul fibroblasten lysaat) | eis
16 | De apparatuur dient voorzien te zijn van liquid level detection | eis
17 | In een primair buizen rek dienen zowel 13 mm als 16 mm brede buizen geplaatst te kunnen worden | eis
18 | Ten behoeve van DNA / RNA isolatie dient er een koude blok, 4 graden Celsius) aanwezig te zijn voor een SBS96 rek voor 1.4 ml 2D gebarcodeerde buisjes | eis
19 | De configuratie dient een CE keurmerk te hebben | eis
Sample processing en laboratoriumwerk
20 | Als primaire buis moet een buis met een doorsnede van 16 mm en een lengte van 100 mm geaccepteerd worden door het apparaat | eis
21 | Als primaire buis moet een buis met een doorsnede van 13 mm en een lengte van 100 mm geaccepteerd worden door het apparaat | eis
22 | Als primaire buis moet een buis met een doorsnede van 13 mm en een lengte van 75 mm geaccepteerd worden door het apparaat | eis
23 | De door de leverancier aangegeven hoeveelheid isolaties op de kit dient ook werkelijk gehaald te kunnen worden | eis
24 | Toegang tot aanpassing programmatuur moet beveiligd zijn d.m.v. wachtwoord | eis
25 | In 1 isolatie moet de 2 tot 8 ml verwerkt kunnen worden | eis
26 | De isolatie van 60 samples met een volume van 2 tot 4 ml bloed dient binnen 5 uur afgerond te kunnen worden. Het proces loopt hierbij van een ontdopte bloedbuis tot en met het DNA in een 1,4 ml 2D buisje. | eis
27 | 2 configuraties aanbieden | eis
Reagentia en disposables
28 | Alle benodigde reagentia dienen voorzien te zijn van 'expiry dates', lotnummers en bewaarcondities | eis
29 | Reagentia kits moeten CE-IVDR gecertificeerd zijn | eis
30 | Er worden kits en consumables geleverd voor de gehele procedure die de configuratie uitvoert. | eis
31 | Leveringszekerheid van 1 lotnummer voor een periode van minimaal 6 maanden of een voorraad van minimaal 6 maanden. Dit betreft een minimum aantal van 10.000 samples met een volume vanaf 2 ml. | eis
32 | In het kader van ingangscontrole van een nieuwe lotnummer wordt een kleine batch (50 samples) geleverd. Na goedkeuring door het lab kan van het geteste lotnummer een batch van minimaal 10.000 isolaties van 2 tot 4 ml worden geleverd. Deze testbatch wordt minimaal 2 maanden voorafgaand aan het plaatsen van een grote order geleverd. | eis
WORKFLOWMANAGEMENT
33 | Alle gangbare 1D en 2D barcodes moeten kunnen worden aangeboden aan de barcodescanners van de configuratie t.b.v. eenduidige monsteridentificatie | eis
34 | De apparatuur dient de barcode van de primaire buis te koppelen aan de barcode van de 2D buis, waarbij een outputfile in xls of csv format wordt geleverd | eis
35 | Tracering van samples gedurende het hele proces is gegarandeerd (log file) | eis
ONDERHOUD, SERVICE EN STORINGEN
Algemeen
36 | De gehele configuratie moet voldoen aan vigerende Wet & Regelgeving | eis
37 | De aanbieder communiceert pro-actief kwetsbaarheden in (onderdelen van) de configuratie die invloed hebben op de beschikbaarheid, kwaliteit, kwantiteit, integriteit en beveiliging van de systemen en de geproduceerde data. Maatregelen en middelen om deze te verhelpen worden onverwijld aangeboden. | eis
38 | De opdrachtnemer voldoet aan de eisen in het Wibaz document | eis
Technisch
39 | Voor onderhoud, service en storingen is 1 leverancier het aanspreekpunt | eis
40 | U levert een all-in onderhoudscontract. Hieronder wordt verstaan preventief onderhoud en alle storingen en reparaties. | eis
41 | Bijlage WIBAZ dient ingevuld te worden en ingediend te worden bij inschrijving. Minimaal invullen: Responstijdens bij storingen, maximale uitval van apparatuur bij storingen in werkdagen per kalenderjaar, hoogte vergoeding in euro's bij per kalenderdag uitval | eis
ICT en Informatiebeveiliing
42 | Alle upgrades/updates die gedurende de levensduur van de apparatuur beschikbaar komen worden direct actief gecommuniceerd met het Erasmus MC. Geldt voor alle op de PC aanwezige software | eis
43 | De leverancier zorgt dat altijd de laatste beveiligingsupdates voor het operating systeem geïnstalleerd zijn op de meegeleverde PC | eis
44 | Import en export werklijst in .xls of .csv format /robot naar LIMS | eis
45 | Verantwoordelijkheid voor meegeleverde PC ligt bij leverancier (softwareupgrade/crash/)etc. kosten | eis
46 | Toegang op afstand tot de apparatuur en/of de database geschiedt volgens procedures, voorwaarden en met de VPN-voorzieningen van het Erasmus MC | eis
47 | Inschrijver gaat akkoord met de aansluitvoorwaarden Erasmus MC in bijlage 6d | eis
48 | Leverancier voert een vrijgave run/systeem check uit na elk onderhoud, reparatie, verplaatsing of wijziginging in de software waarna leverancier het systeem officieel vrijgeeft voor gebruik. | eis
49 | De output van het apparaat wordt opgeslagen in de centrale databases van het Erasmus MC | eis
50 | Het apparaat en de database wordt aangesloten op de centrale back-upvoorzieningen van het Erasmus MC | eis
51 | De apparatuur en software is aantoonbaar gehardend tegen aanvallen van hackers, onder andere door de default configuratie en systeemwachtwoorden te vervangen | eis
52 | De leverancier draagt er zorg voor dat afvoer van apparatuur, waarop zich gegevens van het Erasmus MC bevinden of hebben bevonden, op een veilige en gecertificeerde manier wordt uitgevoerd of dit wordt uitgevoerd door het Erasmus MC. Afvoeren kan plaatsvinden na het optreden van een defect of afschrijving nadat onderdelen zijn opgestuurd ter reparatie. | eis
53 | De documentatie van datamodellen, software, datacommunicatieprotocollen en onderdelen van het proces van de verwerking van de apparatuur is volledig schriftelijk vastgelegd | eis
54 | De apparatuur en software is ontwikkeld met gebruik van nationale en internationale standaarden voor invoer, opslag, beheer, verwerking, beveiliging en communicatie van patiëntgegevens | eis
55 | De apparatuur en software heeft middelen voor de logging van activiteiten (raadplegen van gegevens, invoer van gegevens, opslag van gegevens, verwerking van gegevens, verzending en ontvangst van berichten, autorisatiebeheer, etc.). | eis
56 | De apparatuur en software heeft middelen voor de waarborging van de integriteit van de invoer, verwerking en uitvoer van gegevens. | eis
57 | Het apparaat moet zijn voorzien van adequate software voor de bescherming tegen vijandige programmatuur. Deze software moet volgens de frequenties en methoden van de leverancier van deze software worden bijgewerkt. Het Erasmus MC heeft hiervoor een licentie van VMWare Carbon Black beschikbaar. | eis
OPLEIDING
58 | Bij implementatie verzorgt u voor minimaal 5 gebruikers een kosteloze training op locatie. | eis
59 | Alle opleiding gerelateerde documentatie en handleidingen, gebruikersinterface en overige informatie moet in de Nederlandse of Engelse taal worden aangeleverd. | eis
KOPPELINGEN LIMS
60 | De configuratie moet een notificatie geven als er iets fout gaat in het proces (wegvallen van connectie, crash van apparatuur, etc.) via email of telefoon | eis
LICENTIES, ICT specifiek
61 | Indien de support voor de Windowsversie, besturingssysteem, Oracle, Java (dependenties van de configuratie), etc. verloopt, wordt kosteloos de update naar een nieuwere versie gefaciliteerd door de aanbieder. (nieuwe processen, totaaloplossing) | eis
Kwaliteit DNA en resultaten downstream testen
62 | Het geisoleerde DNA uit witte bloedcellen dient op een agarosegel groter dan 25 Kb te zijn | eis
63 | De DNA opbrengst uit bloed, gemeten met de fluorescente picogreen methode, moet gemiddeld minimaal 30 ug per ml bloed zijn. | eis
64 | De OD 260 / 280 van het geisoleerde DNA moet tussen 1.8 en 2.2 liggen | eis
65 | De OD 260 / 230 van het geisoleerde DNA moet tussen 2.0 en 2.2 liggen | eis
66 | Minimale opbrengst RNA uit 7 ml RNA PAX buis moet 1200 ng zijn | eis
67 | Minimale opbrengst RNA uit 1 miljoen gekweekte fibroblasten buis moet minimaal 1200 ng zijn | eis
68 | De OD 260 / 280 van het geisoleerde RNA moet tussen 1.8 en 2.5 liggen | eis
69 | Het apparaat dient zodanig te zijn geconstrueerd dat cross-contaminatie van samples is uitgesloten of beperkt tot maximaal 0,1% | eis
70 | DNA moet worden geelueerd in Low TE (10 mM Tris, 0,1 mM EDTA) | eis
71 | RNA moet worden geelueerd in water | eis
INKOOP
72 | Inschrijvers moeten voldoen aan alle wetgeving met betrekking tot milieuverplichtingen. Als u dit niet doet, wordt uitgesloten van verdere overweging. | eis
73 | Na gunning is de opstelling uiterlijk binnen 2 maanden geleverd, geïnstalleerd en klaar voor gebruik. | eis
74 | De Inschrijver dient het Erasmus MC te ondersteunen bij het correct implementeren van het apparaat op de locatie van het Erasmus MC. | eis
75 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | eis
76 | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorend Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | eis
77 | U gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | eis
78 | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie mei 2021, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage bij de Offerteleidraad gevoegd. | eis
79 | Accepteert u de toepasselijkheid van de NFU inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden? | eis
80 | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | eis
81 | Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | eis
82 | Inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | eis
83 | Hierbij verklaart Inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | eis
84 | Heeft u de prijstabel zoals opgenomen in bijlage 8 volledig ingevuld en bij uw aanbieding gevoegd? | eis

## PvW
Programma van wensen
Nr. | Omschrijving | Wens | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver | Toelichting | Antwoord | Punten verdeling | Maximun aantal punten
CASUSSEN
1 | Casus 1: Workflowanalyse | wens |  | Toelichting van inschrijver verplicht |  |  | 100
2 | Casus 2: Implementatieplan | wens |  | Toelichting van inschrijver verplicht |  |  | 50
3 | Casus 3: Risicoinventarisatie voor implementatie | wens |  | Toelichting van inschrijver verplicht |  |  | 50
PRODUCTEIGENSCHAPPEN ISOLATIESTRAAT
Configuratie
4 | De configuratie is voorzien van een UV lamp voor decontaminatie van het systeem | wens |  |  |  |  | 5
5 | De configuratie dient naast batchgewijs ook 1 of enkele DNA isolaties uit te kunnen voeren waarbij dan ook reagens voor 1 isolatie wordt verbruikt. | wens |  |  |  |  | 5
Sample processing en laboratoriumwerk
6 | De isolatie van 60 samples met een volume van 2 tot 4 ml bloed dient binnen 5 uur afgerond te kunnen worden. Het proces loopt hierbij van een ontdopte bloedbuis tot en met het DNA in een 1,4 ml 2D buisje. Graag een toelichting van het proces. | wens |  | Toelichting van inschrijver verplicht |  |  | 15
Reagentia en disposables
7 | leverancier levert Reagentia als ready-to-use | wens |  |  |  |  | 5
WORKFLOWMANAGEMENT
8 | Het elutievolume kan per sample ingesteld worden | wens |  |  |  |  | 5
9 | Tracering van samples gedurende het hele proces is gegarandeerd (log file) Licht de garantie toe hoe de tracering van samples plaatsvind | wens |  | Toelichting van inschrijver verplicht |  |  | 10
ONDERHOUD, SERVICE EN STORINGEN
Technisch
10 | Het systeem is beveiligd tegen (kortstondige) stroomuitval bij een lopende run - Licht toe hoe het systeem is beveiligd | wens |  | Toelichting van inschrijver verplicht |  |  | 5
ICT
11 | Inschrijver voert een technische roadmap. Beschrijf de belangrijkste ontwikkelingen van uw roadmap. Toelichting: de relatie met windows/Office upgrades, end-of-life termijnen en voor technische onderdelen van het systeem of gerelateerde software. Houdt een termijn van 10 jaar aan. | wens |  | Toelichting van inschrijver verplicht |  |  | 15
KOPPELINGEN LIMS
Sample processing en laboratoriumwerk
12 | De door de leverancier aangegeven hoeveelheid isolaties op de kit dient ook werkelijk gehaald te kunnen worden; ook als er geen volledige batches worden gedraaid. Geef totaalverlies aan (10%) doodvolume per kit | wens |  | Toelichting van inschrijver verplicht |  |  | 10
13 | Het systeem maakt geen gebruik van een vacuumsysteem voor het afpipetteren van sample / reagentia | wens |  |  |  |  | 5
14 | Binnen de service organisatie is een escalatieprocedure aanwezig. Geef hier een beschrijving van, voorzien van flowcharts. Hierbij moet de doorlooptijd van de supportlevels gerelateerd aan de escalatieprocedure vermeld worden. | wens |  |  |  |  | 15
Informatiebeveiliging
15 | De gegevens worden op het apparaat opgeslagen met gebruik van encryptie met adequate sleutellengte en een sterk algoritme. Een voorbeeld van een doeltreffende methode zou het toepassen van bitlocker op de harde schijf zijn. | wens |  |  |  |  | 5

## Informatief
Nr. | Informatieve vragen
Producteigenschappen
1 | Geef aan hoe Carry over tussen monsters voor elke van de stappen die een sample door de configuratie doorloopt is geminimaliseerd. Onderbouw met experimentele data | Informatief
2 | Specificeer de elektrotechnische eisen (benodigd totaal vermogen, 230-380V aansluiting, aantal WCD | Informatief
3 | Specificeer klimatologische eisen (temperatuur, vochtigheid, geluid, afzuiging) | Informatief
4 | Specificeer de afmetingen van het systeem en de benodigde aansluitpunten voor afvoer, toevoer etc. | Informatief
Reagentia
5 | Specificeer de houdbaarheid van de kits / reagentia | Informatief
ICT algemeen
6 | Beschrijf uw software upgrade beleid | Informatief
7 | De aanbieder levert documentatie over de koppelingsspecificaties van de configuratie met andere ICT systemen | informatief
8 | Indien de connectie met het LIMS is weggevallen, moet er een recovery functie van de configuratie zijn, zodat de data naderhand worden geüpdatet in het LIMS. Geef aan hoe dit in zijn werk gaat? | Informatief
9 | Aangeven welke informatie beschikbaar is om door te sturen naar LIMS. | informatief
10 | De verbindingen tussen het apparaat en andere onderdelen van de ICT-infrastructuur worden beveiligd, zo mogelijk met het gebruik van certificaten. Licht toe | Informatief
Apparatuur en werkplekken
11 | Vermeld in detail de specificaties waaraan de werkplek moet voldoen om goed te kunnen werken met de aangeboden oplossing | Informatief