## overzicht basis en bijzonder
Project | Transitiegebouw
Betreft | Functionele en technische eisen basis lab en bijzondere labs
Datum | 2023-11-06 |  | Ruimte voor reactie van de markt op de eisen van het basislab: waar wijken we af van de eisen van een lab voor o.a. start-up/scale-up | [8 empty] | Ruimte voor reactie van de markt op de eisen van het bijzonder laboratoria (bijvoorbeeld, 'geen probleem', 'eisen zijn erg hoog')
Opsteller | Herman de Bruin, Teun Lam
NL-Sfb | item | UU basislab (modulair) |  | CBK/Autoclaafruimten 80m2 | Fytotron klimaatcellen 700 m2 | Aquarium faciliteit ca 100m2 | FACS lab 30m2 | LC-MS 300m2 | BioInf serverruimte 60m2 | RA-faciliteit C: 200m2 D:250m2 | BIC 300-350m2 microscopenlabs
Bijzondere laboratoria
21 | gevel | lekdichtheid n50 <0,6 NEN 2687
22 | binnenwanden | structuur veelvoud van 1,8m grid van 7,2m x 7,2m, kleinste korrel 3,6 x 3,6m, Lab per 3,6 modulair |  | afwijkende maten vanwege inbouwapparatuur | zone met vele gekoppelde verschillende klimaatcellen, directielevering in lege ruimte | idem, 7 ruimten kleinste korrrel 3 en 6m2 |  |  |  |  | idem, optimale maat microscopielab 3,6x5,4m,
|  | geluidsisolatie wanden 42dB(A) | [5 empty] | LC-MS 48dB(A).
nagalm 0,6 sec
geluidsniveau installaties 55 dB(A) voor zuurkasten 45 dB(A)
luchtdichtheid binnenwanden n50 <0,6 NEN 2687, eventueel RL10 VCCN
|  | vluchtwegen en 2e vluchtweg conform AI18 via RI&E | [7 empty] | Brandcompartiment
29 | draagconstructie | vloerlast 5KN/m2 gelijkmatig |  | autoclaven op 5m2 totaal 8KN/m2 |  | In vissenlab tank op 2m2 10kN/m2 | FACS apparaat (2,2mx1,3m, 765kg) | UPS-en over vloer verdelen kan binnen de basis vloerlast
|  | trillingsgevoeligheid (VC klasse), geen eis bij basislab |  |  |  | ntb | ntb | ntb |  |  | Basis eis labvloer VC-C
31 | buitenwandopeningen | daglichttoetreding labs aan de gevel hebben daglicht (factor min 3%), toetredingsfactor > 0,6 |  |  |  | Geen daglicht, inpandig |  |  | strikt inpandig |  | Zijn lichtdicht, in MIC labs, gordijnen bij deur
lichtwering aanwezig
zonwering aanwezig minimaal aan zuid en west gevel
|  | verduistering nvt in basislab |  |  | Geen daglicht toegestaan | [5 empty] | geen licht, ruimte lichtdicht
32 | binnenwandopeningen | ramen en deuren: geen te openen ramen, deuren in regelmaat labmodulen met 1 1/2 deur totaal ca 1,5m. Drangers elke deur. Chemieopslag inpandig max 1000ltr gevaarlijke stoffen PGS 15 ruimte |  |  |  | Deuren D1 labs lichtdicht |  |  |  |  | Deuren lichtdicht, gordijnen achter deur
|  | raam in deur of vlak naast kozijn bij alle labs |  |  |  | gezien Sunrise lichtsysteem geen deuren met glas voorzien |  |  |  | Geen raam in naast deur, of lichtdicht afwerken | Geen raam in naast deur, of lichtdicht afwerken
33 | vloeropeningen | openingen voor vuilwaterafvoeren aansluitend op 3,6m modulen, 200mm uit stramienmaat |  | Bij autoclaven/ spoelmachines meerdere aansluitingen | Afvoeren afhankelijk positie cellen over hele zone | idem, aansluitingen moeten aansluiten op rekken
35 | plafonds | netto vrije hoogte tot verlaagd plafond op 2,8m minimaal |  |  | geen verlaagd plafond, vrije hoogte 3,6m gehele zone nodig |  |  |  | in serverruimte hoeft geen verlaagd plafond
42 | binnenwandafwerkingen | afwerking passend bij MLII werkzaamheden | [5 empty] | extra geluidsabsorptie wanden
43 | vloerafwerkingen | afwerking passend bij MLII, stroef ook bij nat > 0,3 NEN 7909. Extra maatregelen bij vloeibaar stikstof. |  | spoelruimte is zwaarder belast met lekwater |  | geheel vloeistofdicht met opstaande plinten, enkelevloerput voor lekwater
45 | plafondafwerkingen | afwerking passend bij MLII, eenvoudig toegankelijk bij mutaties boven verlaagd plafond |  |  | geen verlaagd plafond en geen standaard installaties over oppervlak |  |  | extra geluiddemping
49 | afwerking bijzonder | aanrijbeveiliging aan te raden op kritische logistieke punten |  | aan te raden vanwege intensief verkeer | aan te raden vanwege verkeer
52 | vuilwaterafvoer | normaal vuilwater, capaciteit, aantal 1x diam 50mm per 25m2 in grid 3,6m |  |  |  | plaatselijk meer afvoeren en enkele vloerputten
|  | bijzonder vuilwater nvt |  | 12x 75mm waarvan 3 heet afvalwater verwerken. | afvoer vuilwater opvangen in apart ML-II systeem | gebruiker zorgt zelf voor zeef voor afvangen fysieke deeltjes
53 | drinkwater koud en warm | aanwezigheid, opwekking, capaciteit koud drinkwater voor oogdouche 1 per 25m2 in grid 3,6m
| bedrijfswater koud en warm | aanwezigheid, opwekking, capaciteit koud bedrijfswater 1 per 25m2 warm bedrijfswater 1 per 25m2 |  | autoclaven en spoelmachines hogere capaciteit en aantallen |  | hogere capaciteit warm bedrijfswater
| stoom en condens | aanwezigheid, opwekking, afvoer geen stoom, geen condensafvoer
| behandeld water (DEMI/RO) 10 msie/cm | aanwezigheid, opwekking, kwaliteit en capaciteit 1 tappunt per 25m2 gemiddeld |  | autoclaven en spoelmachines hogere capaciteit en aantallen |  | Meer afname. Nabehandeling door gebruiker.
| nood en oogdouches | aanwezigheid, kwaliteit, capaciteit 1 oogdouche per 25m2 in lab gemiddeld en 1 nooddouche op gang per 200m2 lab
54 | gassen algemeen | veiligheid noodafsluiter via BMC op elke laag
veiligheid en werkzaamheden afsluiter per gas en per 7,2m op gang voor mutaties (beperking downtime gebruikers)
|  | drukreduceerventielen, lokaal gas uit gaskast reduceerventiel per lablaag per centraal gassoort (voorinstelling) |  | idem, is wel geconcentreed rond machines (10m2) |  |  |  | aantal reduceers iets hoger
| perslucht | aanwezigheid, kwaliteit, capaciteit centraal net 2 tappunten per 25m2 gemiddeld druk 10 bar, kwaliteit 2.4.2
| vacuum | aanwezigheid, kwaliteit, capaciteit: gebruikersvoorziening
| koolzuurgas | aanwezigheid, kwaliteit, capaciteit centraal net 1 tappunt per 25m2 gemiddeld druk 10 bar kwaliteit 4.5
| stikstofgas | aanwezigheid, kwaliteit, capaciteit 2 tappunt per 25m2 gemiddeld in grid 3,6m, 10 bar kwaliteit 4.5 |  |  |  | 2 tappunten N2 5.0 met reduceerventielen |  |  |  |  | tappunten N2 5.0 met reduceerventielen
| bijzondere gassen | aanwezigheid, kwaliteit, capaciteit Beperkt. Lokaal oplossen vanuit gaskast op gang met lokaal net | [5 empty] | Argon en He schoon 6.0 lokaal uit gaskast
| vloeibaar stikstof | aanwezigheid, kwaliteit, capaciteit beschikbaar op afroep via vaten naar gebruiker, locatie tappunt buiten gebouw
| Gasdetectie | bij bijzondere gassen en vloeibaar N2 schenkruimte, in basislab nvt | [5 empty] | ja bij opslag in vloeibaar N2 (1x)
55 | koude opwekking en distributie | warmtelast weg te koelen (capaciteit) 125W/m2 fno gemiddeld |  | 500W/m2 spoel en autoclaafzone | Opstelplaats centrale installatie in gebouw nodig. |  |  | 600w/m2, mag met recirculatiekoeling | In serverruimte hogere koellast 830W/m2 |  | nakoeling alleen met lage luchtsnelheid
| apparatuur (proceswater) koeling | warmtelast weg te koelen (capaciteit) in basislab nvt |  |  | zie bovenstaand
57 | luchtbehandeling | algemeen labs hebben eigen systeem los van kantooromgeving |  |  | aparte ventilatie, regelingen en distributie | Deze afdeling heeft een eigen luchtbehandeling |  |  |  | Separate afzuig RA-eis
|  | algemeen theoretisch onderdruk per lab tov verkeersgebied door offset toe- en retourlucht met 5% | [7 empty] | onderdruk 5 Pa (RA-C).
|  | mechanische ventilatie: ventilatievoud minimaal 5 voudig over abzone. Ruimte met zuurkast/BSC hoger ventilatievoud. |  | veel luchtafvoer ivm machines en vanuit zwaarbelaste ruimte | specifiek systeem dat afwijkt van generieke omgeving | nauwkeurige klimaateis en warmtelast |  | koellast bepalend |  | minimaal 8 voudig | nauwkeurige klimaateis en warmtelast
|  | betere filtering van toevoerlucht nvt |  |  |  |  | Mogelijk een eis, info volgt |  |  |  | Mogelijk een eis ISO 8 klasse wordt nagegaan
|  | voorkomen draft vanwege werking zuurkasten ed. luchtsnelheid nabij zuurkast (maximale luchtsnelheid < 0,2m/sec). | [8 empty] | lage luchtsnelheid voorkomt verstoring proeven.
capaciteit voor zuurkast, 1,5m zuurkast max 630m3/h bij meerdere zuurkasten 100% gelijktijdig max 1 per 50m2 gemiddeld kan voorkomen in basislab
capaciteit voor LAF kast vast met trekonderbreker LAF kast 1,9m 500m3/h, max 1 per 50m2 gemiddeld kan voorkomen in basislab
|  | capaciteit voor puntafzuigarm 100m3/h, max 1 per 25m2 gemiddeld | [5 empty] | 12 stuks per 50m2, voor gas, vacuumpompen en warmte |  |  | idem, kan voorkomen voor afvangen warmte van bron
capaciteit voor brandveiligheidskasten 75m3/h, max 1 per 25m2 gemiddeld
capaciteit voor specifieke apparatuur incidenteel kan een aparte luchtafzuiging voorkomen
58 | klimaatinstallaties (klimaateisen) | temperatuur: min 20 resp 25 gr C, met 150u overschrijding/jaar. Binnentemp. beweegt mee met buitentemp. |  |  | cellen hebben eigen regeling, gangen cf basislab | 24 gr C met range +/- 1 gr C per 24 uur alleen voor vissenlab | Range iets scherper dan basis +/- 3 gr C per 24u | 20gr C met +/- 1 gr C | 22 gr C met range +/- 2 gr C per 24u |  | mic labs 21 gr C met stabiliteit van +/- 1 gr C in 24 uur. deels zwaardere eis van +/- 0,5 gr C
|  | temperatuur setpoint: winter en zomer 21 resp 25 gr C |  |  |  | zie boven, heel jaar constant | 21 gr C |  | 22 gr C |  | 21 gr C
|  | luchtsnelheid zomer en winter max 0,2m/sec | [8 empty] | lager dan 0,15m/s
RV 30-70%
|  | temperatuur instelbaar per ruimte 3 grC plus en min tov setpoint |  |  |  | idem, alleen vissenlab niet
59 | regelingen | ruimteregelingen verlichting dagnachtregeling, aanwezigheidregeling geen eis |  |  | cellen hebben eigen systeem | idem behalve vissenlabs die hebben Sunshine verlichting |  |  |  |  | verlichting met dimmers soms een andere kleur
|  | temperatuurregistratie/alarmering/gasdetectie bij apparatuur, gebruikersvoorziening, doormelding via centrale |  |  | cellen hebben eigen systeem | alarm op circulatie rekken en waterbehandeling |  |  |  |  | aan buitenzijde stoplicht bij 1 laserruimte
alarmering zuurkasten lokaal via LSB, mogelijkheid voor doormelding
61 | elektrotechnisch installatie algemeen | niet preferent, ja
|  | preferent, ja (beperkt 10% van opgesteld vermogen) |  |  | geen uitval toegestaan. Werkt door in de hele infrastructuur. | Voor vissenlabs en waterbehandeling | Vermogen nader opgeven. | UPS, 6x 30KW, via eigen verdeelkast en distributie |  |  | Vermogen nader opgeven.
|  | no break gebruikersvoorziening lokaal, niet centraal of naar keuze marktpartij |  |  | mogelijk aan de orde, wordt lokaal met UPS opgelost | Vermogen nader opgeven. |  |  | Centrale of decentrale UPS benodigd van 50 KW |  | Soms UPS aan de orde, lokaal of centraal?
|  | algemeen vermogen gebruikersapparatuur gemiddeld 100W per m2 fno voor (100% gelijktijdig) |  | Veel hoger, autoclaven en spoelmachines |  | Vermogen nader opgeven. | Vermogen nader opgeven. | max, 600w/m2 opgesteld | Voor serverruime hoger vermogen nodig 1,2KW/m2 |  | Vermogen nader opgeven.
|  | EMC gevoeligheid geen eis | [5 empty] | ja, eisen worden nagegaan | wordt nagegaan |  | wordt nagegaan
62 | krachtstroom | aanwezigheid, capaciteit 1x 400v 16A per 25m2 gemiddeld |  | autoclaven en spoelmachines: 9 aansluitingen in compacte omgeving | aparte eigen installaties hebben wel krachtstroom | idem, voor grote spoelmachine |  | zie voorgaande | Alleen aansluiting Servers
| laagspanning | aanwezigheid, capaciteit 230V wcd's in goten op wand of op labmeubel, aantal 20 per 25m2 verdeeld over meerdere E groepen, zuurkasten/LAFkasten aparte groep. Belasting gemiddeld 150W/wcd. |  |  | 230V is in cellen ingebouwd, verdeelsysteem is maatwerk maar basis infra is voldoende | idem, verder wat specifieke voedingen 230V naar rekken |  | zie voorgaande, verdeling en aantal wcd's 230V en 400V is op basis van de opstellingen verdeeld | In serverruimte eigen stroomverdeling maken met eigen verdeelkast, goten en wcd's. |  | aanvullend, veelal aparte groepen per opstelling, wordt nder opgegeven
63 | verlichting | basisverlichting, capaciteit 800lux 4000K op werkbladniveau ook in zuurkast, daglichtafhankelijk in ruimte |  |  | cellen hebben eigen verlichtingssysteem | D1 vissenlabs een eigen verlichtingssysteem |  | bijzondere armaturen type op te geven |  |  | idem, idem is alleen nodig bij opbouw
|  | schakeling/dimmen handmatig (niet op beweging) |  |  | cellen hebben eigen regelingen | zie boven |  | idem, mag op aanwezigheid |  |  | licht is veelal uit of gedimd
|  | calamiteiten noodverlichting conform regelgeving |  |  | cellen hebben eigen systeem | licht mag niet uitvallen
64 | communicatie en databekabeling/wifi | aanwezigheid, kwantiteit, kwaliteit outlets vast bekabeld 1 per 5m2 gemiddeld en wifi hele huurzone. Minimaal Cat 6A |  |  | infra is voldooende maar wordt over cellen verdeeld |  |  |  | Eigen netwerk, serverruimte <> werkplekken. |  | Eigen netwerk voor verbinding tussen MIC's en server
demarcatie actieve componenten door UU
65 | beveiliging > brand | alarmering en ontruiming conform regelgeving
|  | sprinkler/watermist geen bezwaar |  |  |  | niet toegestaan |  |  | niet toegestaan | niet toegestaan
| beveiliging > braak/veiligheid | toegangscontrole niet per lab,wel per labzone met UU pas. Geldt ook voor gebouwtoegangen. Alle labs Salto og. |  | CBK front is vrij toegankelijk |  | voorruimte beveiligen |  |  |  | voorruimte beveiligen
|  | interlock op sluizen nvt | [7 empty] | voorruimte nodig
71 | vaste inrichtingen, bewegwijziging | routes groepen/instituten aanwezig afstemmen met UU
ruimtenaambordjes aanwezig afstemmen met UU
veiligheidsinformatie op/nabij deuren moet mogelijk zijn
72 | labinrichting | labmeubels Directielevering
74 | toebehoor | handdoekautomaten, zeepautomaten
76 | vaste inrichting opslag | doorgeefkasten (ingebouwd) nvt op labs
garderobe voorzieningen kledinghaken labjassen in labs
| inventaris | deurstoppen waar nodig, drangers op alle deuren
brandblussers hand conform regelgeving
EHBO materiaal conform regelgeving
rollend materiaal gebruikersvoorziening
afvalbakken gebruikersvoorziening