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BIJLAGE 4, PROGRAMMA VAN EISEN MEDICINALE GASSEN
	Nr
	Eis
	Akkoord
	Toelichting

	1
	Algemeen
	Ja / Nee
	Door aanbestedende dienst

	E 1.1
	In geval Opdrachtgever(s) haar assortiment voor levering van medicinale gassen wenst uit te breiden, is de  Inschrijver bereid en in staat om de in de ambulancezorg in gebruik zijnde medicinale gassen te leveren.
	
	

	E 1.2
	Met betrekking tot het gespecificeerde product O2 dient Inschrijver dit te kunnen leveren in cilinders van composiet met inhoud van 1 liter / 300 bar en 2 liter / 300 bar; cilinders van aluminium met inhoud van 5 liter; 
	
	

	E 1.3
	De prijsopgave van Inschrijver is gebaseerd op levering van: 
2 liter cilinders composiet
5 liter cilinders aluminium
	
	

	E 1.4
	Inschrijver conformeert zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. 
	
	Toon aan waaruit dit blijkt

	E 1.5
	Inschrijver garandeert dat alle te leveren producten, alsmede de levering daarvan, voldoen aan de geldende  Europese en Nationale wet- en regelgeving, NEN-normering en CE-markering.
	
	Toon aan waaruit dit blijkt

	E 1.6
	In geval producten (combinatie cilinder / gas) tijdelijk dan wel blijvend niet meer leverbaar dreigen te zijn, worden Opdrachtgevers daar direct van op de hoogte gesteld.
	
	

	E 1.7
	In geval producten (combinatie cilinder / gas) tijdelijk dan wel blijvend niet meer leverbaar zijn, garandeert de Inschrijver een gelijkwaardig alternatief te zullen leveren v.w.b. de kwaliteit en cilinderinhoud tegen maximaal dezelfde prijs.
	
	Toon aan op welke wijze u dit heeft geborgd in uw organisatie. Bijvoorbeeld door overleggen van een contingency plan.

	E 1.8
	Levering van gelijkwaardige alternatieve producten zoals omschreven in eis E 1.6
gebeurt uitsluitend na overleg met Opdrachtgevers(s) en goedkeuring van Opdrachtgever(s).
	
	

	E 1.9
	Uitbreiding van het vastgestelde productassortiment geschiedt uitsluitend in overleg met én na akkoord van Opdrachtgever(s).
	
	

	E 1.10
	In verband met opslagmogelijkheden van de cilinder in de ambulance, moet de complete cilinder met een 2 liter inhoud (=cilinder + reduceerventiel + beschermkap) in een koker passen welke een binnenmaat heeft van 
110*522mm.
	
	Toon aan dat u hieraan voldoet

	E 1.11
	In verband met opslagmogelijkheden van de cilinder in de ambulance, bedraagt de maximale lengte van een complete cilinder met een 5 liter inhoud (=cilinder + reduceerventiel + beschermkap) niet meer dan 700mm. De beugel waarmee de 5 liter cilinder wordt vastgezet mag een diameter hebben van maximaal 140mm.
	
	Toon aan dat u hieraan voldoet

	E 1.12
	Alle handleidingen, gebruiksaanwijzingen, veiligheidsbladen en overige documentatie zijn gesteld in de Nederlandse taal.
	
	

	E 1.13
	Alle te leveren cilinders zijn bij levering verzegeld.
	
	

	E 1.14
	De Opdrachtnemer draagt zorg dat de door hem geleverde cilinders, periodiek worden gekeurd door een erkende Keuringsinstantie. Dit (Europese) keurmerk dient door middel van een markeringssysteem duidelijk zichtbaar per cilinder te zijn.
	
	

	2
	Voorraadbeheer & Logistiek
	
	

	E 2.1
	Opdrachtnemer levert de producten af op de diverse locaties Almere, Lelystad en Emmeloord, Hilversum en Blaricum
	
	

	E 2.2
	Inschrijver is in staat om de zorg voor voorraadbeheer en logistiek van het de te leveren producten volledig op zich te nemen. Vanuit de Opdrachtgever(s) is er geen bestelactie nodig.
	
	

	E 2.3
	Opdrachtgever(s) hechten grote waarde aan minimale voorraden i.c.m. minimale leveringsfrequentie.
In overleg met Opdrachtgever(s) worden nadere werkafspraken gemaakt inzake het voorraadniveau en leveringsfrequentie per locatie. U stemt hier mee in.
	
	

	E 2.4
	In geval van foutief geleverde producten en/of geleverde producten met een manco garandeert Inschrijver dat hierdoor geen voorraadtekorten ontstaan.   
	
	

	E 2.5
	In geval van foutief geleverde producten en/of geleverde producten met een manco wordt hierover door Opdrachtgever(s) zo snel mogelijk melding gemaakt middels een formulier ‘retouren’. Foutief geleverde producten en/of geleverde producten met een manco worden bij de eerst volgende reguliere levering kosteloos retour genomen.
	
	Voeg een voorbeeld toe van het formulier ‘retouren’

	E 2.6
	De houdbaarheid van de af te nemen producten is minimaal 36 maanden na datum van vullen
	
	

	E 2.7
	De door u in Bijlage 7 aangeboden prijzen zijn inclusief huur van de cilinder én toeslagen voor voorraadbeheer, transport & logistiek, veiligheid, milieu, spoedbestellingen en alle overige verplichtingen als vermeld in dit aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen.
	
	

	3
	Arbo en veiligheid
	
	

	E 3.1
	Om Arbo-technische redenen mogen stalen cilinders voor 2 en 5 liter cilinders niet aangeboden worden. Inschrijver stemt hiermee in.
	
	

	E 3.2
	De te leveren cilinders beschikken over een geïntegreerd reduceerventiel, vast op de fles.
	
	

	E 3.3
	De te leveren cilinders beschikken over een geïntegreerde afsluiter.
	
	

	E 3.4
	De te leveren cilinders zijn uitgevoerd met een ingebouwde DIN (female) uitgang.
	
	

	E 3.5
	De werkdruk van de DIN uitgang is 4-5,5 Bar.
	
	

	E 3.6
	De te leveren cilinders beschikken over een flow-kraan, welke instelbaar is van 1 tot 15 liter, oplopend.
	
	

	E 3.7
	De bediening van de verschillende cilinders dienen gelijk te zijn.
	
	

	E 3.8
	De te leveren cilinders moeten voorzien zijn van een beschermkap voor het reduceer- en het afnamesysteem.
	
	

	E 3.9
	De te leveren cilinders beschikken over een ergonomische handgreep.
	
	Toon aan dat u hieraan voldoet.

	E 3.10
	De te leveren cilinders beschikken over een ophangsysteem voor aan een brancard.
	
	

	E 3.11
	De te leveren cilinder moet in horizontale positie niet weg kunnen rollen.
	
	

	4
	Facturering en managementinformatie
	
	

	E 4.1
	Facturering van de totale integrale kosten voor het in gebruik hebben van de cilinders vindt plaats in maanden januari en juli van elk kalenderjaar. U stemt hiermee in.
	
	

	E 4.2
	Facturering van vullingen geschiedt binnen 14 dagen na levering op locatie(s) van Opdrachtgever(s)
	
	

	E 4.3
	Facturen worden uitsluitend digitaal toegezonden aan door de opdrachtgevers op te geven emailadressen.
	
	

	E 4.4
	[bookmark: _GoBack]Facturen bevatten minimaal naast een opgave van de geleverde hoeveelheden, type fles en omzet de volgende kenmerken:
· Leverdatum
· Afleveradres
· Kenmerk van de (Raam)Overeenkomst
	
	

	E 4.5
	Betaaltermijn voor het voldoen van de facturen bedraagt minimaal 14 dagen na dagtekening van de factuur.
	
	

	E 4.6
	Minimaal tweemaal per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats over het verloop van de (Raam)Overeenkomst en alle daarbij horende onderwerpen.
	
	

	E 4.7
	Minimaal één maal per jaar worden de prestaties van de Inschrijver door Opdrachtnemer intern beoordeeld en opgenomen in een leveranciersevaluatie. Deze leveranciersevaluatie is gespreksonderwerp voor het tweejaarlijkse voortgangsgesprek.
	
	

	E 4.8
	Inschrijver heeft een systeem voor de afhandeling van klachten.
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