Bijlagen

bij de Europese openbare aanbesteding voor de levering van een

GC-MS/MS

Bijlage A05   Conformiteitenlijst Programma van Eisen

Leidraadnummer			:	2023 FPL/INK 50

Datum			:	13 december 2023

Bijlage A05: Conformiteitenlijst Programma van Eisen

Door middel van onderstaande conformiteitenlijst zal worden beoordeeld of de Inschrijving voldoet aan de eisen als gesteld in hoofdstuk 6 Inschrijver dient in onderstaande tabel voor de eisen per item de conformiteit aan te geven.

Indien aan één of meer van de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 8 (Programma van Eisen en Wensen) niet wordt voldaan, wordt de Inschrijving uitgesloten van verdere beoordeling. Het beantwoorden van een vraag met 'Akkoord', het paraferen ervan, betekent dat in geval van gunning van de opdracht het niet voldoen door Inschrijver aan de gestelde eis geldt als niet-nakoming van de uit de te sluiten Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

| Eisen |  | Omschrijving eisen | Akkoord / Niet akkoord Inschrijver |
| --- | --- | --- | --- |
| Eisen Gaschromatograaf en injector |  |  |  |
| Eis 8.1.1 | Het systeem is een benchtop model en dient te bestaan uit een GC-MS/MS met flexibele autosampler die grotendeels bovenop systeem past. Het systeem moet lager zijn dan 2 meter vanaf de benchtop. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.1.2 | Het systeem dient te beschikken over een Vloeistof injectie mogelijkheid. Specifiek een Programmed Temperature Vaporisator (PTV) Injector met de mogelijkheid om split/splitless te injecteren. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.1.3 | Het systeem dient de mogelijkheid te hebben om (Direct) Thermal Desorbtion (DTD/TD) met korte transferline (zonder O-ringen) naar PTV injector (<10cm) uit te voeren. Het dient geschikt te zijn voor industrie standaard 3.5 inch TD-buizen. De PTV moet uitgerust kunnen worden met een gepakte liner (bv Tenax). De PTV dient koelbaar te zijn tot minimaal 0°C zonder vloeibaar Stikstof. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.1.4 | Het systeem dient de mogelijkheid te hebben om “Backflush” uit te voeren. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.1.5 | Het systeem dient een “Helium conservation mode” te hebben. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.1.6 | De Autosampler dient te beschikken over minimaal 100 posities voor vloeistof samples en minimaal 30 posities voor DTD/TD samples. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eisen Massaspectrometer |  |  |  |
| Eis 8.2.1. | De massaspectrometer dient specifiek een triple quadrupole mass spectrometer (MS/MS) te zijn met de ionisatietechnieken Elektronenimpact (EI) en Chemische ionisatie (CI). |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.2.2 | De bron van de massaspectrometer moet specifiek een Electron Impact Bron (EI) zijn, geschikt voor trace-analysis. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.2.3 | De type Chemisch Ionisaties die met de bron moeten kunnen worden uitgevoerd zijn 1. Negative Chemical Ionization (NCI) en 2. Positive Chemical Ionization (PCI). |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.2.4 | De vacuumpomp(en) moeten geleverd worden met een behuizing. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.2.5 | De meegeleverde voorpomp is geluidsarm en oliegebaseerd. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.2.6 | Het massabereik moet tenminste 10 tot 1000 m/z zijn |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.2.7 | De MRM transities moeten minimaal 500 transities per seconde zijn. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.2.8 | De botsingsenergie moet minimaal van 0-60 eV zijn. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.2.9 | Het systeem dient te beschikken over een “Automatisch MS bron schoonmaaksysteem”. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eisen Software |  |  |  |
| Eis 8.3.1 | De software dient een “Acquistion” module of onderdeel te hebben. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.3.2 | De software dient een “Quantitative Analyses” module of onderdeel te hebben. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.3.3 | De software dient een module of onderdeel te hebben om MRM instellingen te kunnen optimaliseren (MRM optimizer software). |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.3.4 | De software dient minimaal 1 jaar ondersteuning te hebben. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.3.5 | De software dient minimaal 3 gebruikers licenties (en dongels als die er zijn) te hebben om gebruik te maken van de software en data uit te kunnen werken. |  | Akkoord / Niet akkoord |
| Eisen Training |  |  |  |
| Eis 8.4.1 |  | Er moet tijdens en binnen twee maanden na installatie van het systeem een training te worden verzorgd met betrekking tot het systeem, de hardware en de software. Twee tot vijf medewerkers zullen de training bijwonen. Daarnaast kan de exacte invulling in overleg met de leverancier worden vastgesteld. Training zal in ieder geval ingaan op de werking van de software en de werking en het onderhoud van het systeem, waarbij gedacht wordt aan enkele dagdelen of enkele dagen. Hoeveelheid training moet afhankelijk zijn met de hoeveelheid en kennisniveau van de medewerkers. De medewerkers die de training zullen bijwonen hebben enige basiservaring met het bedienen van GCMS apparatuur en zijn bekend met de basis van de theoretische werking. | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.4.2 |  | De engineers moeten aantoonbaar zijn opgeleid en getraind voor het systeem. | Akkoord / Niet akkoord |
| Eisen Levering en installatie |  |  |  |
| Eis 8.5.1 |  | De levering, plaatsing en installatie van het systeem op locatie Utrecht bedraagt maximaal 24 weken na opdrachtverstrekking. Snellere levering en installatie wordt beloond zoals omschreven in de wens 8.5.1. | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.5.2 |  | Levering is all-in, inclusief alle kosten, waaronder de kosten voor transport, overhead, installatie, licenties, trainingen, (aangeboden) garantie, onderhoud en alle overige (onvoorziene) kosten. | Akkoord / Niet akkoord |
| Eisen Garantie, service en documentatie |  |  |  |
| Eis 8.6.1 |  | Het systeem moet worden geleverd met een garantieperiode van minimaal 36 maanden gerekend vanaf datum oplevering. Deze garantie is inclusief onderdelen, arbeidsuren en reiskosten van engineers. | Akkoord / Niet akkoord |
| Eis 8.6.2 |  | Het systeem moet worden geleverd met uitgebreide documentatie over de hardware en de software, geschreven in de Engelse of Nederlandse taal. Aanlevering van de documentatie dient zowel digitaal als in een papieren versie te geschieden. | Akkoord / Niet akkoord |
| Eisen Acceptatie |  |  |  |
| Eis 8.7.1 |  | Na de gunning zal er in overleg met TNO een plan worden opgesteld door de leverende partij hoe dit vorm te geven (o.a. tijdsplan, wat is er nodig ten behoeve van installatie, faciliteiten etc.) waarbij o.a. rekening gehouden wordt met het vereiste in par. 2.2.23 Site Acceptance Test (SAT). | Akkoord / Niet akkoord |
| Eisen Facturatieschema |  |  |  |
| Eis 8.8.1 |  | Het facturatieschema dient als volgt te worden gehanteerd: - 30% na opdracht (met bankgarantie); - 50% na levering (met bankgarantie); - 20% na afronding installatie en acceptatie. | Akkoord / Niet akkoord |

Inschrijver:

Bedrijfsnaam					: ……………………………………………………

Naam tekenbevoegde functionaris			: ……………………………………………………

Functie						: ……………………………………………………

Handtekening					: ……………………………………………………

Inschrijving is gedaan te …………………………….………………, datum ……………………………………………………