## Bijlage 1a) PvE
BIJLAGE 1a - PROGRAMMA VAN EISEN stollingsErasmus MC (Diagnostisch Laboratorium Endocrinoologie)
Waardering: |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. Voor de eisen dient een toelichting verschaft te worden zoals verzocht in kolom G. Indien deze niet conform beschrijving in offerteleidraad zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Onderstaande eisen gelden voor de EA stollingsautomaten zoals deze wordt aangeboden. LET OP: Eventuele bijkomende kosten die de Inschrijver maakt door te kunnen voldoen aan bepaalde eisen/wensen dienen verwerkt te worden in de prijsstelling van de prijs per test (procedureprijs) op het prijzenblad van bijlage 7.
REF | Categorie | Omschrijving | KO | Voldoet Ja/Nee? invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan | Eventuele toelichting | Bewijsvoering, documentatie aan te leveren bij inschrijving
E.B. Wettelijke eisen stollingsapparatuur en toebehoren
1 |  | Aanbieding voldoet aan de IEC 60601-1-1.(general requirement for safety) en overige van toepassingen zijnde sub-clauses. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
2 |  | Aanbieding voldoet aan de Europese richtlijn(EU) 2017/746, als medisch hulpmiddel met vermelding van risicoklasse en nummer notified body | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
3 |  | De analyseapparatuur / fabrikant / leverancier en gebruiksartikelen moeten aantoonbaar voldoen aan de Europese richtlijn (EU) 2017/746 wanneer deze van kracht wordt. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
E.C. Uitvoering van het platform
4 |  | Zowel primaire buizen (BD 2.7 ml en 1.8 ml plastic citraat afnamebuizen) als Sarstedt schroefkapbuisjes (artikelnr72.609.) kunnen door de stollingsanalyzer wordenverwerkt. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
5 |  | De ingangsmodule controleert de geschiktheid van het monster t.b.v.analyse (e.g. vulstatus, centrifugatiestatus, HIL indices) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
6 |  | Het platform slaat de informatie waarom monstermateriaal niet geschikt is voor analyse op in een toegankelijke database. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
7 |  | Het aangeboden platform omvat tenminste drie stollingsanalyzers (deze moeten kunnen fungeren als elkaars backup bij storing en onderhoud). Het moet hierbij gaan om gelijksoortige systemen waarbij geen aparte inwerksessies nodig zijn en ook geen wijzigigingen in het werkproces hoeven te worden gedaan. Het kan eventueel gaan om modellen van verschillende grootte uit dezelfde lijn die hieraan voldoen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
8 |  | De capaciteit van het platform is geschikt voor een gemiddelde groei van 3% jaar per jaar voor het gehele pakket van eisen en het aangeboden pakket van wensen (Bijlage 8), voor een periode van tenminste 10 jaar. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
9 |  | Het platform dient voorzien te zijn van een UPS welke het mogelijk maakt tenminste 1 uur zonder onderbreking te draaien. Het aansluiten op de UPS voorziening van het Erasmus MC moet als primaire optie worden opgenomen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
10 |  | CITO monsters kunnen bij netwerkproblemen ook zonder barcode sticker (monsternummer) aangeleverd en verwerkt worden, het platform moet handmatige invoer hiervoor toelaten. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
11 |  | CITO monsters kunnen op de aangeboden analyseapparatuur met voorrang worden aangeboden en verwerkt. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
12 |  | Het platform heeft een module waarin controle en kalibratie materiaal juist geconditioneerd kan worden opgeslagen, en geautomatiseerd kan worden aangesproken. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
13 |  | De configuratie van het platform moet zodanig zijn ingericht dat de turn-around-time (TAT) van een niet CITO monster (dus ook op de piektijden) kleiner is dan 60 minuten voor het gehele monsteraanbod en bij alle urgentiecombinaties m.u.v. een re-run. Onder TAT wordt verstaan: de tijd tussen aanbieden van het analysemonster op de inputmodule en het gereedkomen van de uitslag. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
14 |  | Bij de standaardlijnen bestaan meerdere mogelijkheden tot curve fitting (zoals linear, point to point, polinomial) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
15 |  | Alarmmeldingen dienen direct op het scherm (analyzer) te verschijnen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
16 |  | Het is mogelijk het laboratorium om voor elke bepaling om een eigen referentiecurve in te voeren of de bestaande curve aan te passen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
17 |  | Het platform kan gekoppeld worden aan een Total Laboratory Automation systeem. Apparatuur dient in de toekomst gekoppeld te kunnen worden aan de bidorectionele track volgens voorwaarden van het Erasmus MC | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
18 |  | De aangeboden analyseapparatuur beschikt over een mechanisch danwel optische stollingsdetectie, alsmede een chromogeen meetprincipe.
E.D. Bediening, display en user interface
19 |  | Tekst op het bedieningspaneel en/of in de display is in de Nederlandse taal of Engelse taal. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
20 |  | Op de display is in 1 overzicht de resterende capaciteit/houdbaarheid van de reagentia te zien | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
21 |  | Het platform wordt op een eenvoudige, intuïtieve en eenduidige manier bediend door middel van een duidelijke menuopbouw en duidelijke toetsen/functietoetsen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.E. stollingsanalyzer
22 |  | De stollingsanalyzers kunnen separaat uit bedrijf worden genomen (e.g. voor onderhoud/reparatie) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
23 |  | Drie stollingsanalyzers hebben voldoende capaciteit om de gehele productie (2021) te verwerken, inclusief de voorgenoemde groei (E.C10), zonder significante verlenging van de TAT. (zie Bijlage 8) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
24 |  | Inschrijver levert reagentia (in ieder geval voor APTT, PT, factor FVIII en IX, D-dimeer) binnen vijf werkdagen na ontvangst van een order. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
25 |  | Inschrijver levert alle reagentia met een houdbaarheidsdatum bij levering van tenminste 9 maanden | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
26 |  | Een monster wat in de inputmodule is aangemerkt als niet geschikt voor analyse moet handmatig gemeten kunnen worden( HIL, buis niet goed gevuld) ; het platform slaat bij het resultaat de opmerking op dat het monster niet geschikt was voor analyse en waarom. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
27 |  | De stollingsanalyzer is in staat geautomatiseerd (in de inputmodule aangeboden) pediatrische monsters te verwerken. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
28 |  | Het is mogelijk om reagentia (van andere bronnen) voor open kanalen te voorzien van etiketten die automatisch door het systeem gelezen kunnen worden | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
29 |  | De analyzer moet een capaciteit van tenminste 40 reagens posities beschikbaar hebben. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
30 |  | De aangeboden analyseapparatuur dient voorzien te zijn van een reagensbeheersysteem waarin per analyseapparaat de houdbaarheid, lotnummer en datum ingebruikname van reagentia vast worden gelegd in het management informatiesysteem | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
31 |  | De aangeboden analyseapparatuur registreert het aantal resterende tests per reagens en geeft het aantal resterende tests weer. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
32 |  | De aangeboden analyseapparatuur identificeert de door Inschrijver geleverde reagentia middels barcode/QR code | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.F. Test specifieke eisen
33 |  | Het platform heeft een automatische ‘reflextest’ functie welke door de gebruiker kan worden ingesteld. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
34 |  | Al uw bepalingen zijn gekalibreerd tegen internationale standaarden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
35 |  | Reagentia voor alle genoemde bepalingen (zie bijlage 8) worden door de leverancier van het platform geleverd gedurende de gehele looptijd van het contract. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
36 |  | Opdrachtnemer levert alle benodigdheden voor het pakket van eisen (e.g. reagentia, disposables), en blijft dit leveren voor de gehele contractuur met een CE/IVD markering (conform Regulation (EU) 2017/746). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
37 |  | Het is mogelijk om reagentia van andere bronnen dan de firma die het apparaat levert, voor open kanalen, te voorzien van etiketten die automatisch door het systeem gelezen kunnen worden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.G. Technisch onderhoud, service en reparatie
38 |  | De leverancier is binnen Nederland 24/7 direct bereikbaar voor storingen en problemen aan het platform | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
39 |  | Het APTT reagens is zowel factor als heparine-gevoelig | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
40 |  | Bij volledige uitval van het platform die voor 12.00 gemeld zijn is in >95% van de gevallen een on-site respons binnen 12 uur. Bedoeld wordt terzake deskundige on-site, zodat er op afstand gestart kan worden met inventarisatie; oplossen van gemeld probleem. Niet bedoeld wordt servicedesk medewerker die storing aanneemt om door te zetten naar technicus. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
41 |  | Leverancier levert een lijst met reserve onderdelen aan die op het Erasmus MC op voorraad komt te liggen ten behoeve van de 1e lijnsstoringen en draagt zorg voor het op peil houden van deze voorraad. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
42 |  | Een gedetailleerde checklist m.b.t onderhoudswerkzaamheden, metingen, kalibratie moet na elk onderhoud preventief / correctief samen met de servicebon digitaal binnen 1 werkdag aangeleverd te worden. De geschreven service bon incl. korte omschrijving werkzaamheden t.a.v. tijdverantwoording dient direct na beëindiging van de werkzaamheden beschikbaar te zijn. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
43 |  | Mondelinge communicatie m.b.t. de levering en support (applicatie en technische support) wordt gevoerd in de Nederlandse taal, voor analyse en ICT. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.H. Documentatie
44 |  | Een volledige technische manual in het Nederlands en/of Engels wordt bijgeleverd (op papier en digitaal). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
45 |  | Het digitale volledige technische manual is doorzoekbaar (Windows Sneltoets CRTL-F). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
46 |  | Een beknopte Nederlandstalige en /of Engelstalige handleiding voor de gebruiker op B1 taalniveau wordt standaard bijgeleverd op papier. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
47 |  | Een uitgebreide gebruikers manual in het Nederlands en/of Engels wordt bijgeleverd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
48 |  | Op/bij het platform is een beknopte handleiding aanwezig, danwel via een helpscherm oproepbaar. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.L. Aan-, en afvoer vloeistoffen.
49 |  | Afvoer van vloeibaar medisch afval geschiedt automatisch via het aanwezige centraal afvoersysteem op het laboratorium. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
50 |  | Aanvoer en afvoervaten zijn nooit zwaarder dan 23 kilo (RLS/CW) NIOSH-methode arbo besluit | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
51 |  | Water aanvoer en afvoer dient via leiding vanaf Aqua Dest apparatuur, danwel rioolafvoer te kunnen plaatsvinden | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.N. Aandeel beschikbaarheid testenpakket wensen
52 |  | In het kader van toekomstige consolidatie moet door de inschrijver tenminste 100 punten worden behaald op toekomstig kunnen leveren van (een deel van) het testenpakket wensen uit het Programma van Wensen (zie NR. W.N). De inschrijver maakt aantoonbaar dat alle uit te voeren testen op moment van levering beschikbaar zijn. Tevens voldoen deze testen volledig aan Regulation (EU) 2017/74 | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.O. Levertermijn en logistiek
53 |  | De opbouw van het platform en de de on-site training van de gebruikers moet in 1 maand na plaatsing worden voltooid. Minimaal 8 medewerkers | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
54 |  | Alle eindgebruikers moeten in staat zijn om na de training door Inschrijver zonder verdere ondersteuning de analyseapparatuur te bedienen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
55 |  | De opbouw van de apparatuur, de verificatie van de workflow en de analyses, de training van de gebruikers en de in productiename van deze apparatuur moet op het Hemostase laboratorium worden gerealiseerd binnen 4 maanden na gunning. Indien verbouwing noodzakelijk blijkt op het DLE beweegt u hierin mee. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
56 |  | De installatie van het ICT systeem / de middleware, met de bijbehorende validatie / stresstesten van de ICT installatie en koppelingen met de laboratorium informatie systemen worden minimaal 1 maand voor het einde van de validatie van de apparatuur gerealiseerd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
57 |  | De leverancier levert alle gewenste (gebruiks)artikelen binnen 48 uur. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
58 |  | De leverancier kan in geval van calamiteiten leveren binnen 24 uur. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
59 |  | De leverancier garandeert een leverbetrouwbaarheid van tenminste 98%, gemeten in OLC (order line completeness). | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
60 |  | De leverancier informeert de opdrachtgever pro actief over wijzigingen in leveringstermijnen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.P. Communicatie
61 |  | De leverancier wijst een vaste accountmanager aan waarmee het Erasmus MC, in de persoon van de contracteigenaar, minimaal 2x per jaar overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
62 |  | 1x per contractjaar wordt strategisch overleg gevoerd tussen het Erasmus MC en de leverancier. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
63 |  | De leverancier maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen een digitale versie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
E.Q. ICT
64 |  | De inschrijver biedt één middelware systeem aan. Labtrain (Bodegro) is de middleware van keuze | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
65 |  | Inschrijver levert als onderdeel van de aanbesteding technische specificaties voor minimaal het beheer en onderhoud van de door de inschrijver geleverde ICT oplossing mee. (Een beschrijving van specifieke aandachtspunten die van belang zijn voor het correct functioneren van de applicatie). Hierbij houdt u rekening met de BIV classificatie en alle gestelde eisen in het PVE. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | aanleveren bij inschrijving
66 |  | De installatie en configuratie van ICT oplossing gebeurt door de inschrijver in samenwerking met de systeem- en applicatiebeheerders van Erasmus MC, binnen 5 maanden na de gunning is de koppeling aan het LIS (LabTrain) gereed. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
67 |  | Apparaat is in staat gebruik te maken van barcodetypes IL2/5 en barcode128. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
68 |  | De koppelingen met het LIMS systeem (Labtrain) moeten in beide richtingen kunnen communiceren. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
69 |  | Bij elke release, upgrade en update van de ICT oplossing wordt er actuele installatie-, configuratie-, beheer- en gebruikersdocumentatie digitaal aangeleverd ten behoeve van de applicatiebeheerders van Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
70 |  | Indien remote support nodig is vanuit leverancier, moet hun voorgestelde methode voldoen aan de eisen die Erasmus MC daaraan stelt. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
71 |  | De ICT oplossing voldoet aan de 7 privacy by design principes. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
72 |  | De ICT oplossing beschikt over een back-up functionaliteit | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
73 |  | Erasmus MC levert de hardware van de werkplekken, tenzij de werkplek is meegecertificeert met de opstelling (bv FDA of MDR). (een werkplek bestaat uit: computer, toetsenbord, muis, beeldscherm) | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
74 |  | De inschrijver zorgt uiterlijk 12 maanden voor de ''Mainstream end date'' datum van de courante versie windows voor een nieuwe compatible versie. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
75 |  | Alle communicatie tussen de verschillende applicatie componenten (server, database, client, koppelingen, etc.) voldoen aan IPv4 of hoger adressensysteem, en is TCP gebaseerd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
76 |  | Alle rapportages uit de ICT oplossing of uit de apparatuur is te printen m.b.v. netwerkprinters van Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
77 |  | De voorgestelde oplossing maakt voor integratie gebruik van een van de onderstaande standaarden: - HL7 - ASTM Geef aan welke integratie standaard u ondersteunt. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
78 |  | Erasmus MC beleid is dat de benodigde software op een virtuele server geïnstalleerd wordt welke intern technisch beheerd wordt. Alles serverbased computing en client software distributie dient via een intern door het Erasmus MC beheerde VM gedaan te worden. Client based software dient tevens in de door het Erasmus MC beheerde windows omgeving geïnstalleerd te worden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
79 |  | De leverancier kan via een VPN tunnel zelfstandig bij de VM voor onderhoud / calamiteiten. De VPN tunnel wordt opgezet d.m.v. Cisco anyconnect. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
Inkoop
80 |  | Inschrijvers moeten voldoen aan alle wetgeving met betrekking tot milieuverplichtingen. Als u dit niet doet, wordt uitgesloten van verdere overweging. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
81 |  | De Inschrijver dient het Erasmus MC te ondersteunen bij het correct implementeren van het apparaat op de locatie van het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
82 |  | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
83 |  | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorend Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
84 |  | U gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
85 |  | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie 27 mei 2021, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage bij de Offerteleidraad gevoegd. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
86 |  | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
87 |  | Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
88 |  | Inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden (zie bijlage 6B) geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
89 |  | Hierbij verklaart Inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
90 |  | De aangeboden prijzen in het prijzenblad (bijlage 7) zijn geldend. Opdrachtnemer heeft, indien goed onderbouwd, de mogelijkheid om de prijzen éénmaal per jaar te verhogen maximaal conform het vastgestelde NZa indexatiecijfer materiële lasten. Hierbij wordt het definitieve indexatiecijfer gebruikt dat vastgesteld is in het laatste jaar van deze overeenkomst. | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
91 |  | Heeft u de prijstabel zoals opgenomen in bijlage 7 volledig ingevuld en bij uw aanbieding gevoegd? | KO | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Bijlage 1b) PvW
BIJLAGE 1b - PROGRAMMA VAN WENSEN Bindingsanalyse Erasmus MC (Diagnostisch Laboratorium Endocrinoologie)
Waardering: |  | Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 350 punten op.
Uitleg: |  | De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische aspecten voor de EA stollingsautomaten, zijn hieronder als Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven en is geleverd in het te beoordelen systeem. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. LET OP: Eventuele bijkomende kosten die de Inschrijver maakt door te kunnen voldoen aan bepaalde eisen/wensen dienen verwerkt te worden in de prijsstelling van de prijs per test (procedureprijs) op het prijzenblad van bijlage 5.
REF | Categorie | Omschrijving | score | Voldoet Ja/nee Invullen met alleen ja of nee; niet invullen is niet toegestaan | Eventuele toelichting | Score toegekend door Erasmus MC
W.C. Uitvoering van het platform
1 |  | Aanbieding voldoet aan de IEC 60601-1-1.(general requirement for safety) en overige van toepassingen zijnde sub-clauses. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
2 |  | Aanbieding voldoet aan de Europese richtlijn(EU) 2017/746, als medisch hulpmiddel met vermelding van risicoklasse en nummer notified body | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
3 |  | Het systeem geeft akoestische signalen bij fouten in het proces of het systeem. Het alarm kan worden uitgezet voordat het probleem is opgelost. Het geluidsniveau kan door de gebruiker worden aangepast. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
4 |  | Bij het systeem wordt een touchscreen gebruikt. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
5 |  | De ingangsmodule heeft een CITO mogelijkheid. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
6 |  | Het dood volume van een microbuis (Sarstedt schroefkapbuisje) mag niet meer zijn dan 75 microliter | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
7 |  | Indien nieuwe batches besteld gaan worden, biedt de leverancier de mogelijkheid om uit meerdere lotnrs te kiezen (waarvan specificaties beschikbaar zijn) en is het mogelijk een proefverpakking te bestellen. Dit geldt voor reagentia: APTT, PT, D-dimeer, FVIII deficient plasma, FIX deficient plasma, dRVVT. De leverancier zal de batch moeten kunnen reserveren. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
8 |  | De aangeboden anlyseapparatuur kan gebruik maken van cap-piercing naalden voor het bemonsteren van primaire citraatbuizen en ook gebruik maken van open, secundaire buizen | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
9 |  | Een willekeurige buis verblijft maximaal 15 minuten in de inputmodule alvorens het analysetraject in te gaan. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
10 |  | Indien de inputmodule een tekort aan biomateriaal signaleert volgt een melding op het beeldscherm van de analyzer. De analist heeft de mogelijkheid om te beslissen welke testen er uitgevoerd dienen te worden. Na de keuze van de analist stuurt de middleware een resultaatcode door naar het LIMS voor de vervallen bepalingen. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
11 |  | Het systeem herkent wanneer een primaire buis wordt aangeboden | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
12 |  | Op het scherm direct een duidelijk overzicht overzicht qua houdbaarheid, verloopdatum, hoeveelheid bepalingen er met het desbetreffende reagens gedaan kunnen worden | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
13 |  | De stollingsanalyzer signaleert wanneer het aantal monster posities voor 80% is gevuld | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
14 |  | Reeds geanalyseerde buizen worden automatisch opgehaald bij aanvraag voor reflextesten of toegevoegde testen. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
15 |  | Reeds geanalyseerde buizen worden automatisch opgehaald bij aanvraag voor reflextesten of toegevoegde testen zonder deze opnieuw te hoeven aanbieden aan de analyzer. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
16 |  | De stollingsanalyzer hebben detectiemogelijkheden voor de aanwezig heid van stolsels en de vulling van de aangeboden buizen. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
17 |  | De buis met de barcode wordt automatisch in de juiste positie gedraaid te worden voor analyse zodat de barcode gelezen kan worden. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
18 |  | Na gunning is de opstelling uiterlijk binnen 6 maanden geleverd en gebruiksklaar is voor het valideren. (Starten met valideren) | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
19 |  | Apparatuur gelijk aan of kleiner dan 1.25 meter tot 1.30meter | 5
20 |  | Apparatuur gelijk aan of kleiner dan 1 meter tot 1 meter | 10
E.F. Test specifieke wensen
21 |  | U heeft aantoonbaar de afkapgrenzen voor de HIL criteria gevalideerd, en stelt deze validatie data beschikbaar. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
22 |  | HIL indices zorgen voor een resultaatcode in plaats van een resultaat bij de in het monster geanalyseerde betreffende parameters. Het resultaat moet nog te achterhalen zijn. | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
23 |  | De grenzen waarbij uitslagen worden tegengehouden/afgekeurd op basis van de HIL indices, kunnen door de gebruiker per test worden aangepast. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
24 |  | Een nieuw lotnummer reagens kan, terwijl monsters gemeten worden met het oude lotnummer, vooruitlopend op de daadwerkelijke ingebruikname al gekalibreerd worden. Er wordt automatisch overgestapt op de nieuwe kalibratiecurve indien de kalibratie al eerder is uitgevoerd. | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
25 |  | Op moment van levering is het reagens minimaal 12 maanden houdbaar. | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
26 |  | Er zijn containers beschikbaar om reagentia van andere leveranciers in te doen tbv het uitvoeren van eigen gedefinieerde testen op de open kanalen van het analyse systeem. | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.G. Technisch onderhoud, service en reparatie
27 |  | De leverancier heeft een fosfolipide-onafhankelijk PT en APTT reagens beschikbaar | 15 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
28 |  | Reagentia en disposables kunnen worden geladen op de analyzer terwijl het apparaat in gebruik is. | 5 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
29 |  | De firma heeft altijd een tweede lotnummer beschikbaar van alle reagentia | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
30 |  | De firma heeft altijd een tweede lotnummer kalibrator beschikbaar. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
31 |  | Het artikelnummer van de reagentia zal tijdens de loopduur van het contract niet veranderen, of er zal minimaal 4 maanden voor de verandering over bericht worden. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.M Innovatie
32 |  | U organiseert 1x per jaar een landelijke gebruikersdag waarin innovatie, mogelijk op het aangeboden platform, centraal staat. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.N Testenpakket wensen (algemeen)
33 |  | De Inschrijver neemt de Erasmus MC kosten van implementatie en verificatie/validatie op zich (naar schatting 1 jaar 1fte). In andere woorden: Inschrijver dekt de de kosten voor 1 fte of biedt 1 fte aan om implementatie en verificatie/validatie aan. | 25 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
IT
34 |  | De ICT oplossing is compatibel met Erasmus MC anti-virus/malware software (Carbon black / McAfee) | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
35 |  | Na een netwerkonderbreking sturen de analysers automatisch alle nog niet verstuurde uitslagen door naar de middleware. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
36 |  | De data wordt minimaal 12 uur gebufferd bij onderbreking van het netwerk of verlies van connectiviteit met het LIMS | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
37 |  | Database van middleware is geheel open voor de eindgebruikers. Eindgebruikers kunnen via data analyse tools direct op de database. Er dienen tools geleverd te worden door de leverancier om de door de eindgebruiker gewenste rapportages en buisiness intelligence zelfstandig te kunnen vergaren. Deze geleverde tools dienen ook in de toekomst uit te breiden te zijn naar de wens van de eindgebruiker. Indien dit niet door de leverancier meegeleverd wordt dient er een uitgebreid datamodel en connectie string van de opgeleverde database beschikbaar te worden gemaakts zodat er eigen analyse tools op de database gebruikt kunnen worden. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
|  | Puntentotaal | 350 |  | Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: