## Leeswijzer en Invulinstructie
Programma van Eisen en Wensen- Europese aanbesteding FIT-testmethode Bevolkingsonderzoek Darmkanker
Leeswijzer
In dit Programma van Eisen en Wensen (PvE&W) zijn alle eisen en wensen voor de Aanbesteding opgenomen.
Dit excelbestand bestaat uit acht (8) tabbladen onderverdeeld in:
· A - Toepassing
· B - Zelfafnamebuis
· C - Analysemethode
· D - Analyseapparatuur
· E - IT (informatietechnologie) IB (informatiebeveiliging) en Privacy
· F - Implementatie
· G - Uitvoering
· H - Verantwoording
· Gunningscriterium 1 (G1)
De tabbladen A t/m H hebben dezelfde opbouw. Deze tabbladen bevatten alle eisen en wensen die BVO NL in het kader van de Aanbesteding stelt. Enkele belangrijke aandachtspunten: - In kolom C vindt u de beschrijving van de eis, wens of vraag, in kolom D/E is aangegeven of het om een eis of een wens gaat. - De eisen beschrijven de minimale vereisten die van toepassing zijn in de Overeenkomst en die BVO NL in acht dient te nemen bij de te leveren Dienstverlening. Indien u hier aangeeft er niet (onvoorwaardelijk) aan te kunnen voldoen, betekent dit dat BVO NL uw Inschrijving ter zijde legt (knock-out criterium). - Indien u in tabblad Gunningscriterium verklaart invulling te geven aan een specificatie die door BVO NL als ‘wens’ is aangemerkt, dan verkrijgt die specificatie hetzelfde karakter als de eisen. Dat betekent dat u ook daadwerkelijk moet voldoen aan de betreffende wens bij de te leveren Dienstverlening en dat deze wordt vastgelegd in de Overeenkomst. - Indien u aangeeft invulling te geven aan een wens kunt u punten verdienen in het kader van Gunningscriterium G1 (zie Beschrijvend document). In de kolom ‘maximaal aantal te behalen punten’, staat de maximale puntentoekenning per wens. Tevens is aangegeven hoe BVO NL de punten toekent. De behaalde punten worden opgeteld en leiden tot een score op Gunningscriterium G1. - Begrippen staan aangegeven met een hoofdletter deze zijn terug te vinden in Bijlage 1 van het beschrijvend document.
Invulinstructie:
De kolom ‘verificatie’ geeft BVO NL aan of ten aanzien van het gevraagde een verklaring (V) volstaat of dat u dient aan te tonen (A) dat u aan het gestelde voldoet. - Indien in de kolom ‘verificatie’ een ‘V’ (Verklaren) staat vermeld, kunt u volstaan het gevraagde in de kolom 'verklaring' met ja of nee te beantwoorden. In geval van een gestaffelde vraag geeft u aan welke optie van toepassing is op uw aanbieding. - Indien in de kolom 'verificatie' een 'A' (Aantonen) staat vermeld, geeft u naast uw antwoord in de kolom 'verklaring' tevens aan in welke bijlage (bestandsnaam en paginanummer) u dit aantoont. - In de kolom 'onderbouwing' vult Inschrijver bij iedere Eis en iedere Wens in op welke wijze u voldoet aan de gestelde Eis of Wens, conform het Beschrijvend Document (H7 en 8.2.1).
Roze gekleurde velden zijn voor Inschrijver verplicht om in te vullen.
De blauw gekleurde velden karakteriseren de wensen. Indien Inschrijver de blauwe velden niet invult, ontvangt hij 0 punten voor de betreffende wens.
Inschrijver dient in tabbladen A t/m G aan te geven of/ dat hij aan de eisen voldoet.
In tabblad Gunningscriterium 1 (G1) kan Inschrijver aangeven of/ dat hij aan de wensen voldoet.

## A-Toepassing
|  |  | Instructie: | [5 empty] | Naam Inschrijver:
Programma van Eisen en Wensen- Europese aanbesteding FIT-testmethode Bevolkingsonderzoek Darmkanker |  |  | Roze cellen dient u verplicht in te vullen
|  |  | Blauwe cellen zijn wensen, deze dient u in te vullen op tabblad 'Gunningscriterium 1 (G1)' | [5 empty] | Inschrijver heeft alle eisen op dit tabblad ingevuld en met ja beantwoord | Nee
Tabblad A-Toepassing | [12 empty] | Verwijsvelden
[5 empty] | Beoordelingswijze van de Wensen (indien van toepassing). | Maximaal aantal punten (in geval van Wensen) | Verificatie (alleen Verklaren of ook Aantonen) |  |  | Controle. In deze kolom staat aangegeven of u de eisen heeft ingevuld. Let op, indien u de eisen niet correct heeft ingevuld kan uw inschrijving ter zijde worden gelegd. | Beoordeling |  | Verwijsvelden
Nr. | Rubriek | Specificatie van de eis, wens of vraag | Eis | Wens |  |  |  | Verklaring door Inschrijver | Onderbouwing. In geval u een bijlage dient toe te voegen, graag in deze kolom aangeven: - bestandsnaam (graag de bestandsnaam beginnen met het nummer van de betreffende eis); - paginanummer waarop het gevraagde te vinden is (zodat Opdrachtgever kan afleiden dat u aan het gestelde voldoet). |  | Volstaat de door Inschrijver overlegde informatie en voldoet hij aan de betreffende specificatie? | Opmerkingen beoordelingsteam | Verklaring Ja/Nee | Beoordeling
[13 empty] | Ja | Ja
A.1 | Toepasbaarheid | [11 empty] | Nee | Nee
A.1.1 |  | Opdrachtnemer verplicht zich ertoe een Totaaloplossing, zijnde een FIT-Methode van een geautomatiseerde en gevalideerde FIT, bestaande uit een Zelfafnamebuis met Instructie en benodigde Apparatuur en bijbehorende hardware en software (inclusief koppelingen), Reagentia, Controles, Kalibratoren en overige verbruiksmaterialen inclusief bijbehorende Servicediensten voor de uitvoering van het screeningsonderzoek in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker te leveren. De gevraagde diensten en producten moeten volledig voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Alle communicatie en documentatie dient plaats te vinden c.q. te worden opgesteld in de Nederlandse taal, tenzij BVO NL schriftelijk duidelijk aangeeft dat een andere taal is toegestaan. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee |  |  | Twijfel/nagaan
A.1.2 |  | De FIT-Methode betreft een bewezen effectieve technologie, waarbij de compatibiliteit van alle onderdelen wordt gegarandeerd. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
A.1.3 |  | De analysemethode toont kwantitatief humaan hemoglobine in feces aan met een Fecaal Immunochemische Test (FIT). Aantonen door het toevoegen van het Testprincipe. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
A.1.4 |  | De Klinische eigenschappen (Verwijscijfer, Detectiecijfer en Positief voorspellende waarde) van de FIT-Methode zijn voor het beoogde doel aantoonbaar bewezen binnen een Screeningsetting. Aantonen door het overleggen van peerreviewed studies in wetenschappelijke tijdschriften en/of onderzoeksrapporten met gegevens uit studies in een screenpopulatie uit de algemene bevolking conform de Quadas-criteria. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
A.1.5 |  | De FIT-Methode omvat een Geautomatiseerde analyse, waarbij de Zelfafnamebuizen in Bulk (niet enkelvoudig) verwerkt worden. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
A.1.6 |  | De Zelfafnamebuis van de FIT is geschikt voor het zelfstandig nemen van een Feces sample door de Doelgroep van het bevolkingsonderzoek darmkanker | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
A.1.7 |  | Opdrachtnemer communiceert gedurende de contractduur zowel mondeling als schriftelijk voornamelijk in de Nederlandse taal met BVO NL. Alleen wanneer niet anders mogelijk, wordt in het Engels gecommuniceerd. Er wordt niet in andere talen gecommuniceerd. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
A.1.8 |  | Opdrachtnemer levert bij alle Apparatuur de benodigde documentatie in de Nederlandse of Engelse taal in hard copy of op elektronische drager. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee

## B-Zelfafnamebuis
|  |  | Instructie: | [5 empty] | Naam Inschrijver:
Programma van Eisen en Wensen- Europese aanbesteding FIT-testmethode Bevolkingsonderzoek Darmkanker |  |  | Roze cellen dient u verplicht in te vullen | [5 empty] | 0
|  |  | Blauwe cellen zijn wensen, deze dient u in te vullen op tabblad 'Gunningscriterium 1 (G1)' | [5 empty] | Inschrijver heeft alle eisen op dit tabblad ingevuld en met ja beantwoord | Nee
Tabblad B-Zelfafnamebuis
[5 empty] | Beoordelingswijze van de Wensen (indien van toepassing). | Maximaal aantal punten (in geval van Wensen) | Verificatie (alleen Verklaren of ook Aantonen) |  | Onderbouwing. In geval u een bijlage dient toe te voegen, graag in deze kolom aangeven: - bestandsnaam (graag de bestandsnaam beginnen met het nummer van de betreffende eis); - paginanummer waarop het gevraagde te vinden is (zodat Opdrachtgever kan afleiden dat u aan het gestelde voldoet). | Controle. In deze kolom staat aangegeven of u de eisen heeft ingevuld. Let op, indien u de eisen niet correct heeft ingevuld kan uw inschrijving ter zijde worden gelegd. | Beoordeling |  | Verwijsvelden
Nr. | Rubriek | Specificatie van de eis, wens of vraag | Eis | Wens |  |  |  | Verklaring door Inschrijver |  |  | Volstaat de door Inschrijver overlegde informatie en voldoet hij aan de betreffende specificatie? | Opmerkingen beoordelingsteam | Verklaring Ja/Nee | Beoordeling
[13 empty] | Ja | Ja
B.1 | Algemeen | [11 empty] | Nee | Nee
B.1.1 |  | Opdrachtnemer beschikt over een declaration of conformity van de Zelfafnamebuis voor het beoogde gebruik (zelfstandig nemen van een feces sample). Aantonen door het toevoegen van een Declaration of conformity. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE | Twijfel/nagaan
B.1.2 |  | De Zelfafnamebuis voldoet aan de eisen uit de Europese verordening voor medische hulpmiddelen voor in vitro-diagnostiek (EU2017\746, in vitro diagnostics regulation) Aantonen door het toevoegen van een CE-certificaat op basis van de IVDR | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.1.3 |  | De Zelfafnamebuis voldoet aan de P650 norm, zoals vereist volgens de ADR (Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) voor medische monsters, categorie B, UN-classificatie 3373 Aantonen door het overleggen van een bewijsstuk. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.2 | Functionaliteiten
B.2.1 | Sampling | De Zelfafnamebuis kan door de gebruiker maar aan één kant (de gebruikerskant) worden geopend. Aantonen door het toevoegen van 20 exemplaren van de door Inschrijver aangeboden Zelfafnamebuis (zie Beschrijvend document). | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.2.2 |  | Met de Zelfafnamebuis wordt bij het op juiste wijze volgen van bijbehorende Instructie, een vaste hoeveelheid feces afgenomen. Aantonen door het toevoegen van het Samplingprincipe en/of Standaard instructie. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.2.3 |  | De Samplingmethode is zodanig ontworpen dat de afgenomen feces direct na plaatsing in Buffer in de Zelfafnamebuis wordt opgenomen en in de Zelfafnamebuis met Buffer wordt getransporteerd (niet droog of op filter). Aantonen door het toevoegen van het Samplingprincipe en/of Standaard instructie. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.2.4 |  | De Samplingmethode is zodanig ontworpen dat overtollig feces van het staafje wordt verwijderd bij het plaatsen van het staafje in de Zelfafnamebuis (bijvoorbeeld door middel van een ingebouwde Scraper). Aantonen door het toevoegen van het Samplingprincipe en/of Standaard instructie. |  | x | ja = 4 punten nee = 0 punten | 4 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
B.2.5 |  | De Samplingmethode is zodanig ontworpen dat het staafje na sampling niet teruggetrokken kan worden. Aantonen door het toevoegen van 20 extra exemplaren van de door Opdrachtnemer aangeboden Zelfafnamebuis (zie Beschrijvend document) |  | x | ja = 4 punten nee = 0 punten | 4 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
B.2.6 | A | De Samplingmethode heeft een Variatiecoëfficiënt van maximaal 15% Aantonen door het toevoegen van het Samplingprincipe. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
| B | De Samplingmethode heeft een variatiecoëfficiënt van maximaal: ▪ 0-5% ▪ >5-10% ▪ >10-15% Aantonen door het toevoegen van het Samplingprincipe. |  | x | * 0-5% = 3 punten * >5-10% = 2 punten * >10-15% = 1 punt * >15% = 0 punten | 3 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
B.2.7 | Verwerking | De Zelfafnamebuis kan door het Laboratorium in de Analyseapparatuur worden verwerkt zonder deze handmatig te hoeven openen (bijvoorbeeld geautomatiseerd Decappen of Cap piercing). Aantonen door het toevoegen van het Testprincipe | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.2.8 | Stabiliteit | Op elke Zelfafnamebuis staat de Houdbaarheidsdatum duidelijk en leesbaar vermeld. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.2.9 |  | De Zelfafnamebuizen zijn voor gebruik (voor afname feces) houdbaar bij kamertemperatuur. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.2.10 | A | De Hemoglobineconcentratie van gesampled materiaal in de Buffer heeft tenminste 7 dagen een hoge Stabiliteit bij temperaturen tussen 0-30 °C, waarbij gedurende 7 dagen de gemiddelde afname van de concentratie Hb (t.o.v. T=0) maximaal 15% bedraagt. Aantonen door het toevoegen van een Stabiliteitsrapport (inclusief opzet, analyse en conclusie van de stabiliteitstest). | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
| B | De Hemoglobineconcentratie van gesampled materiaal in de Buffer heeft tenminste 7 dagen een hoge Stabiliteit bij temperaturen onder 0 °C en boven 30 °C, waarbij gedurende 7 dagen de gemiddelde afname van de concentratie Hb (t.o.v. T=0) maximaal 15% bedraagt. Aantonen door het toevoegen van een Stabiliteitsrapport (inclusief opzet, analyse en conclusie van de stabiliteitstest). |  | x | * -20°C tot en met 0°C = 1 punt * 30°C tot en met 40°C = 1 punt * 40°C tot en met 50°C = 1 punt | 3 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
B.3 | Identificatie
B.3.1 |  | De Zelfafnamebuis is voorzien van een unieke Identificatie. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.3.2 |  | De Identificatie van de Zelfafnamebuis bestaat uit standaard barcode 128. Opdrachtnemer voegt een voorbeeld van de Identificatie toe. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.3.3 |  | De Identificatie van de Zelfafnamebuis is zichtbaar in leesbare karakters (in aanvulling op de barcode). Opdrachtnemer voegt een voorbeeld van de leesbare karakters van de Identificatie toe. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.3.4 |  | De Identificatie van de Zelfafnamebuis heeft een codering van 7 digits (Identificatienummer). Alle digits zijn letters en nummers, voor een totaal van 78 biljoen combinaties startende van AAAAAAA tot 9999999. Dus op ieder van de 7 posities kan een letter of een cijfer staan, waardoor er op iedere positie 36 mogelijkheden zijn. Aantonen door het toevoegen van een gedocumenteerde procedure waaruit blijkt op welke wijze de codering van de Identificatie van de Zelfafnamebuis wordt samengesteld en gewaarborgd. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.3.5 |  | Opdrachtnemer geeft geen dubbele identificatienummers (ten behoeve van de te leveren Zelfafnamebuizen) uit. Aantonen door het toevoegen van een gedocumenteerde procedure waaruit blijkt op welke wijze Opdrachtnemer waarborgt dat er geen dubbele Identificatienummers worden uitgegeven. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.3.6 |  | Opdrachtnemer geeft geen identificatienummers (ten behoeve van de te leveren Zelfafnamebuizen) uit, die reeds in het huidige bevolkingsonderzoek zijn gebruikt. BVO NL zal daartoe een overzicht verstrekken. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.3.7 |  | Opdrachtnemer richt met de Verpakker de werkwijze van barcode reading in, waarbij een optimale leesbaarheid van de barcodes binnen het werkproces van de Verpakker wordt gegarandeerd. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.3.8 |  | De unieke Identificatie blijft onder normale omstandigheden gedurende het hele proces, van verpakken bij de Verpakker tot en met monsterverwerking in het laboratorium en bij gekoeld bewaren, leesbaar. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.3.9 |  | Opdrachtnemer is bereid om samen met BVO NL de definitieve vorm van Identificatie van de Zelfafnamebuis ten behoeve van het bevolkingsonderzoek darmkanker af te stemmen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.4 | Couverteren
B.4.1 |  | De Zelfafnamebuis dient in de verpakking door de opening van een brievenbus van PostNL te passen (maximale afmetingen van een brievenbuspakje zijn 38 x 26,5 x 3,2 cm). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.4.2 |  | De Zelfafnamebuis met Buffer (zonder feces) heeft een gewicht van maximaal 10 gram. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.4.3 |  | Bij iedere aflevering aan de Verpakker bedraagt het percentage ondeugdelijke (niet bruikbare) Zelfafnamebuizen per lot maximaal 0,01%. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.4.4 |  | Iedere levering aan de Verpakker bevat een aaneengesloten reeks van unieke Identificatienummers van de geleverde Zelfafnamebuizen. Aantonen door het toevoegen van een gedocumenteerde procedure waaruit blijkt op welke wijze Opdrachtnemer aaneengesloten reeksen van unieke indentificatienummers waarborgt. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.4.5 |  | Opdrachtnemer voorziet iedere levering aan de Verpakker van een paklijst met tenminste Lotnummer, uiterste Houdbaarheidsdatum en aantallen (verpakkingen) van de geleverde Zelfafnamebuizen én de eerste en de laatste barcode van de range die gebruikt is op de Zelfafnamebuizen in de levering. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.4.6 |  | Opdrachtnemer zal eventuele ontbrekende barcodes in de betreffende range nooit meer gebruiken. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.4.7 |  | Iedere verpakking met Zelfafnamebuizen heeft op de buitenkant een sticker waarop de range vermeld staat van de barcodes van de Zelfafnamebuizen die in de verpakking zitten. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.4.8 |  | Iedere verpakking met Zelfafnamebuizen heeft een uniek traceerbaar verpakkingsnummer (Box.ID). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.4.9 |  | Opdrachtnemer zal met de Verpakker de wijze van levering en verpakking en het couverteren van de Zelfafnamebuizen nader afstemmen en optimaliseren. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.4.10 |  | Een controle door de Verpakker van de fysieke levering maakt deel uit van de acceptatie van de geleverde Zelfafnamebuizen. Opdrachtnemer stemt in met deze randvoorwaarde. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.5 | Lot (wisselingen)
B.5.1 | Lotomvang A | Opdrachtnemer is in staat een hoeveelheid Zelfafnamebuizen van minimaal 650.000 stuks te leveren die bij voorkeur uit één Lot bestaat en daarmee gelijk is aan één Lotomvang, met een houdbaarheid van minimaal 10 maanden na aflevering bij de Verpakker. Indien voor het minimale aantal van 650.000 meer dan één Lot nodig is, biedt Opdrachtnemer deze Lots gelijktijdig aan de 3 Screeningslaboratoria aan voor een Ingangscontrole, waarbij de minimale houdbaarheid van de gelijktijdig aangeboden Lots minimaal 10 maanden bedraagt na aflevering bij de Verpakker. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
| B | De Lotomvang Zelfafnamebuizen heeft een houdbaarheid na aflevering bij de Verpakker) van: ▪ vanaf 650.000 buizen met een minimale houdbaarheid van 10 maanden ▪ vanaf 1.000.000 buizen met een minimale houdbaarheid van 14 maanden ▪ vanaf 1.500.000 buizen met een minimale houdbaarheid van 20 maanden ▪ vanaf 2.000.000 buizen met een minimale houdbaarheid van 26 maanden. |  | x | * ≥ 650.000 met een minimale houdbaarheid van 10 maanden = 0 punten * ≥ 1.000.000 met een minimale houdbaarheid van 14 maanden = 1 punt * ≥ 1.500.000 met een minimale houdbaarheid van 20 maanden = 2 punten * ≥ 2.000.000 Zelfafnamebuizen met een minimale houdbaarheid van 26 maanden. = 3 punten | 3 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t. |  |  |  |  | 1.500.000 buizen 12 maanden houdbaar
B.5.2 | Ingangscontrole | Opdrachtnemer levert bij elke Lot Zelfafnamebuis een rapportage van de Uitgangscontrole mee. Aantonen door het toevoegen van een voorbeeld van Uitgangscontrolerapporten Zelfafnamebuis. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.5.3 |  | De variatie in de FIT resultaten rond de cut-off (behorend bij een verwijspercentage genoemd in C.2.3) door Lot wissels van de Zelfafnamebuis is niet meer dan 4,74% Aantonen door het toevoegen van een Uitgangscontrolerapport. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee
B.5.4 |  | Een Ingangscontrole op het behalen van de vereiste tussenlotvariatie van 4,74% op nieuwe Lots Zelfafnamebuis, die door de 3 Screeningslaboratoria wordt uitgevoerd, maakt deel uit van de acceptatie van de geleverde Zelfafnamenbuizen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.6 | Gebruiksaanwijzing
B.6.1 |  | Opdrachtnemer komt samen met BVO NL tot één geteste Gebruiksaanwijzing van de Zelfafnamebuis voor de deelnemer aan het bevolkingsonderzoek, waarbij door beide partijen input wordt geleverd ten aanzien van de inhoud, de lay-out, het formaat en de vorm van de Gebruiksaanwijzing. Zowel Opdrachtnemer als BVO NL gaan akkoord met de inhoud, vormgeving en lay-out van de Gebruiksaanwijzing, waarbij de huisstijl van BVO NL leidend is. Opdrachtnemer is verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk voor de Gebruiksaanwijzing. BVO NL draagt, na de totstandkoming van de Gebruiksaanwijzing, zorg voor het testen op begrijpelijkheid en bruikbaarheid onder de doelgroep. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.6.2 |  | Opdrachtnemer levert bij inschrijving de Standaard instructie van de Zelfafnamebuis in de Nederlandse taal. Aantonen door het overleggen van de Standaard instructie. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.6.3 |  | De Gebruiksaanwijzing voldoet aan de eisen zoals gesteld in MDR/IVDR of eventuele wijzigingen daarin. Alle versies van de Gebruiksaanwijzing, zowel geleverd door Opdrachtnemer als na aanpassingen in samenspraak met BVO NL voldoen aan de eisen in MDR/IVDR. Aantonen (na voorlopige gunning) door het overleggen van een ingevulde Checklist van de General safety and performance requirements (GSPR) voor de door Opdrachtnemer geleverde instructie. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
B.6.4 |  | Opdrachtnemer is bereid om samen met BVO NL af te stemmen op welke wijze de Gebruiksaanwijzing in de Verpakking zal worden verwerkt. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
B.6.5 |  | Opdrachtnemer stemt er mee in dat de Gebruiksaanwijzing jaarlijks kan worden bijgesteld in overleg tussen BVO NL en Opdrachtnemer. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee

## C-Analysemethode
|  |  | Instructie: | [5 empty] | Naam Inschrijver:
Programma van Eisen en Wensen- Europese aanbesteding FIT-testmethode Bevolkingsonderzoek Darmkanker |  |  | Roze cellen dient u verplicht in te vullen | [5 empty] | 0
|  |  | Blauwe cellen zijn wensen, deze dient u in te vullen op tabblad 'Gunningscriterium 1 (G1)' | [5 empty] | Inschrijver heeft alle eisen op dit tabblad ingevuld | Nee
Tabblad C - Analyse methode
[5 empty] | Beoordelingswijze van de Wensen (indien van toepassing). | Maximaal aantal punten (in geval van Wensen) | Verificatie (alleen Verklaren of ook Aantonen) |  | Onderbouwing. In geval u een bijlage dient toe te voegen, graag in deze kolom aangeven: - bestandsnaam (graag de bestandsnaam beginnen met het nummer van de betreffende eis); - paginanummer waarop het gevraagde te vinden is (zodat Opdrachtgever kan afleiden dat u aan het gestelde voldoet). | Controle. In deze kolom staat aangegeven of u de eisen heeft ingevuld. Let op, indien u de eisen niet correct heeft ingevuld kan uw inschrijving ter zijde worden gelegd. | Beoordeling |  | Verwijsvelden
Nr. | Rubriek | Specificatie van de eis, wens of vraag | Eis | Wens |  |  |  | Verklaring door Inschrijver |  |  | Volstaat de door Inschrijver overlegde informatie en voldoet hij aan de betreffende specificatie? | Opmerkingen beoordelingsteam | Verklaring Ja/Nee | Beoordeling
[13 empty] | Ja | Ja
C.1 | Algemeen | [11 empty] | Nee | Nee
C.1.1 |  | De afzonderlijke Reagentia, Controles en Kalibratoren van de Analysemethode voldoen aan de eisen uit de Europese verordening voor medische hulpmiddelen voor in vitro-diagnostiek (EU2017\746, IVDR) Aantonen door IVDR certificaten | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE | Twijfel/nagaan
C.1.2 |  | Tijdens de contractduur kunnen er mogelijk aanpassingen plaatsvinden op het gebied van standaardisatie of harmonisatie van FIT testen zoals wereldwijd vormgegeven door de International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)-werkgroep FIT. Opdrachtnemer dient hieraan mee te werken en dit te implementeren binnen de termijn die de IFCC-FIT daartoe redelijk acht, op een wijze die geen negatieve invloed heeft op het verwijspercentage. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
C.2 | Klinische eigenschappen
C.2.1 | A | De Klinische eigenschappen (Verwijscijfer, Detectiecijfer en Positief voorspellende waarde) van de FIT zijn voor het beoogde doel aantoonbaar bewezen in een Klinische studie met een screeningsetting. Aantonen door het toevoegen van een Klinische studie. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee
| B | De cliëntsamples in de onderzochte populatie in de onder C.2.1. aangeleverde Klinische studie: ▪ zijn afgenomen met een screeningsinterval van 2 jaar, ▪ zijn afkomstig uit een primaire screeningspopulatie, ▪ zijn afkomstig uit een Westerse populatie, ▪ zijn afkomstig van zowel mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar, ▪ kennen een evenwichtige verdeling over de seksen, ▪ kennen een evenwichtige verdeling over de leeftijdscategorieën. Zie ook paragraaf 2.3. van het Beschrijvend document. Aantonen door het toevoegen van een Klinische studie. |  | x | * Screeningsinterval 2 jaar = 2 punten * Primaire screeningspopulatie = 2 punten * Westerse populatie = 2 punten * mannen en vrouwen 55-75 jaar = 2 punten * evenwichtige verdeling over seksen = 1 punt * evenwichtige verdeling over leeftijdscategorieën = 1 punt * bij ontbreken van Verwijscijfer, Detectiecijfer en/of PVW in klinische studie worden geen punten toegekend aan bovenstaande categorieën | 10 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
C.2.2 |  | De Klinische eigenschappen (prestaties) van de FIT zijn voor het beoogde doel in een screeningssetting aantoonbaar inzichtelijk aan de hand van gangbare parameters, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar eerste en vervolgronden. BVO NL streeft naar een verwijspercentage van 4,5%. De studie geeft (eventueel middels modellering) inzicht in de uitkomsten van minimaal de volgende parameters bij dit beoogde verwijspercentage: ▪ het Detectiecijfer voor advanced adenomen en CRC ▪ de Positief voorspellende waarde voor advanced adenomen en CRC ▪ het Detectiecijfer voor advanced adenomen en CRC bij meerdere cut-off waarden van de FIT. Aantonen door het toevoegen van een Klinische studie. |  | x | * detectiecijfer = 1 punt * positief voorspellende waarde = 1 punt * detectiecijfer meerdere cut-off waarden = 1 punt * bij geen onderscheid naar eerste en vervolgronde = 0 punten | 3 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
C.3 | Analytische prestaties
C.3.1 |  | De Analysemethode geeft een kwantitatieve analyse met continue numerieke waarden van het photo/colorimetrische signaal over het gehele Meetbereik. Aantonen door het toevoegen van het Testprincipe. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
C.3.2 |  | De Analysemethode heeft, zonder doorverdunnen van de zelfafname samples, een minimaal Meetbereik van 10% tot 120% van de cut-off behorend bij een verwijspercentage genoemd in C.2.2. Aantonen door het toevoegen van een Testrapport. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
C.3.3 |  | De limit of detection (LOD) is gelijk of lager dan 1/9 van de cut-off behorend bij een verwijspercentage genoemd in C.2.2. Aantonen door het toevoegen van een Testrapport met LOD inclusief imprecisie op het niveau van de LOD. |  | x | LOD: * > 1/9 = 0 punten * 1/18 - 1/9 = 1 punt * < 1/18 = 2 punten | 2 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  |  |  |  | FALSE
C.3.4 |  | De Analysemethode is, zonder doorverdunnen van de zelfafname samples, lineair binnen het Meetbereik van 10% tot 120% van de cut-off behorend bij een verwijspercentage genoemd in C.2.2. Aantonen door het toevoegen van een Testrapport, die lineariteit van analyseresultaten laat zien, inclusief imprecisie over het gehele lineaire meetbereik. |  | x | Lineair in: * <4% = 2 punten * 4% - 10%= 2 punten * 10% - 40% = 2 punten * 40% - 120% ug Hb/g = 2 punten | 8 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1
C.3.5 |  | De analytische variatiecoëfficiënt van de binnen-lotvariatie mag, op het niveau van de cut-off behorend bij een verwijspercentage genoemd in C.2.2, niet meer zijn dan 4,74% Aantonen door het toevoegen van een Testrapport (vergelijkbaar aan EP-5 protocol). | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
C.3.6 |  | De variatie in de FIT resultaten rond de cut-off (behorend bij een verwijspercentage genoemd in C.2.2) door Lot wissels van Lot Reagentia en Kalibratoren is niet meer dan 4,74%. Aantonen door het toevoegen van een Testrapport. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
C.3.7 |  | Bij normaal gebruik heeft interferentie met hemoglobine van andere species geen invloed op het resultaat van de FIT-analyse. Aantonen door het toevoegen van een Testrapport. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
C.3.8 |  | Het prozone effect mag geen onjuist lage waarden tot gevolg hebben in samples met een hoge hemoglobine concentratie. Aantonen door het toevoegen van een Testrapport (met controles met hoge waarden). | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
C.4 | Verbruiksmaterialen
C.4.1 |  | Alle Reagentia, Controles en Kalibratoren zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
C.4.2 |  | Opdrachtnemer levert IQC Controles en Kalibratoren verspreid over het Meetbereik van de test. Aantonen door het toevoegen van het Testprincipe. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
C.4.3 |  | Opdrachtnemer levert 1 additionele Controle rondom de Cut-off en is bereid om de concentratie van deze Controle aan te passen, indien de aanpassing in de Cut-off dit noodzakelijk maakt. |  | x | * 1 standaardcontrole leveren = 2 punten * 1 additionele controle leveren = 2 punten * Bereid controles aan te passen = 2 punten | 6 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | nvt
C.4.4 |  | Opdrachtnemer levert Kalibratoren die klaar zijn voor gebruik (handmatig oplossen of handmatig doorverdunnen is niet nodig). |  | x | ja = 1 punt nee = 0 punten | 1 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | nvt
C.4.5 |  | Opdrachtnemer levert Controles en Kalibratoren die onafhankelijk van elkaar zijn (geproduceerd). Aantonen door beschrijving van het productieproces en de metrologische traceerbaarheidsketen. |  | x | ja = 1 punt nee = 0 punten | 1 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | nvt
C.4.6 |  | De leverancier zal conform de instructies in de ISO17511:2020 norm duidelijk maken op welke wijze de resultaten in de Analysemethode herleidbaar zijn naar de gekozen hogere referentiematerialen en hoe in de praktijk wordt geborgd dat dit, niet alleen op papier maar ook in de praktijk, aantoonbaar steeds het geval is met documentatie van de meetonzekerheid van elke stap in deze herleidbaarheidsketen. Aantonen door beschrijving van proces van Metrologische herleidbaarheid | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
C.4.7 |  | Opdrachtnemer levert buffer aan de leverancier van onafhankelijke controlematerialen (SKML), zodat deze controles kan bereiden die in matrix overeenkomen met de uiteindelijk te meten cliëntsamples. Aantonen door beschrijving van proces van levering, te beoordelen door SKML | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
C.4.8 |  | Opdrachtnemer levert bij alle Reagentia, Kalibratoren en Controles de bijsluiter in de Nederlandse of Engelse taal in hard copy of op digitale drager. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
C.4.9 |  | Opdrachtnemer is bereid om samen met de 3 Screeningslaboratoriade wijze van levering en verpakking van de Reagentia, Kalibratoren, Controles en Overige verbruiksmaterialen nader af te stemmen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
C.5 | Lot (wisselingen)
C.5.1 | Lotomvang A | De Lotomvang van Reagentia, Controles en Kalibratoren is minimaal 455.000 analyses, met een houdbaarheid van minimaal 10 maanden vanaf levering aan het Laboratorium. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
| B | De Lotomvang van Reagentia, Controles en Kalibratoren is: ▪ vanaf 455.000 analyses met een minimale houdbaarheid van 10 maanden ▪ vanaf 700.000 analyses met een minimale houdbaarheid van 14 maanden ▪ vanaf 1.050.000 analyses met een minimale houdbaarheid van 20 maanden ▪ vanaf 1.400.000 analyses met een minimale houdbaarheid van 26 maanden. |  | x | * ≥ 455.000 Analyses met een minimale houdbaarheid van 10 maanden = 0 punten * ≥ 700.000 Analyses met een minimale houdbaarheid van 14 maanden = 1 punt * ≥ 1.050.000 Analysesmet een minimale houdbaarheid van 20 maanden = 2 punten * ≥ 1.400.000 Analyses met een minimale houdbaarheid van 26 maanden = 3 punten | 3 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | nvt
C.5.2 | Productie omvang | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat te allen tijde levering van vier verschillende lots Reagentia, Controles en Kalibratoren voor minimaal 230.000 analyses per lot, met een houdbaarheid van minimaal 10 maanden bij aflevering (mogen 4 lots uit dezelfde productiebatch zijn) mogelijk is. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
C.5.3 |  | Opdrachtnemer is in staat tot een levering van afzonderlijke lots met Reagentia, Controles en Kalibratoren aan het Laboratorium (waardoor er bij lotwisselingen slechts 1 variabele wijzigt). |  | x | ja = 3 punten nee = 0 punten | 3 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | nvt
C.5.4 | Ingangscontrole | Opdrachtnemer levert bij elke Lot Reagentia en Kalibratoren een rapportage van de Uitgangscontrole mee (zie ook B5.3 inklaren lot Zelfafnamebuis). Aantonen door het toevoegen van drie voorbeelden van Uitgangscontrolerapporten Reagentia (inclusief buffer Zelfafnamebuis) en Kalibratoren. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
C.5.5 |  | Een Ingangscontrole op nieuwe Lots Reagentia en Kalibratoren, die door de 3 Screeningslaboratoria wordt uitgevoerd, maakt deel uit van de acceptatie van de geleverde Reagentia en Kalibratoren.(zie ook B5.4 inklaren lot Zelfafnamebuis). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
C.5.6 |  | Opdrachtnemer richt samen met BVO NL een proces in, waarin bij afkeuring van inklaring tijdig een nieuw lot van het betreffende product beschikbaar is voor inklaring zodat continuiteit van het programma geborgd is. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee

## D-Analyseapparatuur
|  |  | Instructie: | [5 empty] | Naam Inschrijver:
Programma van Eisen en Wensen- Europese aanbesteding FIT-testmethode Bevolkingsonderzoek Darmkanker |  |  | Roze cellen dient u verplicht in te vullen | [5 empty] | 0
|  |  | Blauwe cellen zijn wensen, deze dient u in te vullen op tabblad 'Gunningscriterium 1 (G1)' | [5 empty] | Inschrijver heeft alle eisen op dit tabblad ingevuld | Nee
Tabblad D - Analyseapparatuur
[5 empty] | Beoordelingswijze van de Wensen (indien van toepassing) | Maximaal aantal punten (in geval van Wensen) | Verificatie (alleen Verklaren of ook Aantonen) |  | Onderbouwing. In geval u een bijlage dient toe te voegen, graag in deze kolom aangeven: - bestandsnaam (graag de bestandsnaam beginnen met het nummer van de betreffende eis); - paginanummer waarop het gevraagde te vinden is (zodat Opdrachtgever kan afleiden dat u aan het gestelde voldoet). | Controle. In deze kolom staat aangegeven of u de eisen heeft ingevuld. Let op, indien u de eisen niet correct heeft ingevuld kan uw inschrijving ter zijde worden gelegd. | Beoordeling |  | Verwijsvelden
Nr. | Rubriek | Specificatie van de eis, wens of vraag | Eis | Wens |  |  |  | Verklaring door Inschrijver |  |  | Volstaat de door Inschrijver overlegde informatie en voldoet hij aan de betreffende specificatie? | Opmerkingen beoordelingsteam | Verklaring Ja/Nee | Beoordeling
[13 empty] | Ja | Ja
D.1 | Algemeen | [11 empty] | Nee | Nee
D.1.1 |  | Opdrachtnemer levert Analyseapparatuur (het Systeem per Screeningslaboratorium) die voldoet aan de huidige en in de nabije toekomst te voorziene vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De Screeningslaboratoria zullen naar alle waarschijnlijkheid in Nederland gevestigd zijn. De daadwerkelijke locaties van de Screeningslaboratoria worden later bepaald, dit kan eventueel buiten Nederland zijn. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee |  |  | Twijfel/nagaan
D.1.2 |  | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het Systeem bij ieder Laboratorium optimaal functioneert en beschikbaar is gedurende de hele contractduur. Opdrachtnemer is hierbij volledig zelf verantwoordelijk voor de hiertoe benodigde dienstverlening zoals Onderhoud en (deel)vervanging(en). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.1.3 |  | De barcode reading heeft een leesbaarheid van de barcodes van minimaal 99,99% van het totaal aantal gelezen barcodes (per maand gemeten). Aantonen door het toevoegen van een Systeembeschrijving. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
D.2 | Functionaliteiten
D.2.1 | Prestatie kenmerken | Het geschatte aantal monsters bedraagt 1.560.000 per jaar. Dit aantal wordt zo evenredig mogelijk verdeeld over de 3 door BVO NL gecontracteerde Screeningsaboratoria. Uitgaande van 50 werkweken per jaar en 5 werkdagen per week betekent dit een gemiddeld dagvolume van ongeveer 6.240 monsters (2.100 monsters per Screeningslaboratorium). Om piekdagen (door onevenredige aanlevering door de week) en seizoensfluctuaties op te vangen, dienen de systemen een maximale Dagcapaciteit van 12.000 monsters (4.000 monsters per Screeningslaboratorium) aan te kunnen. Onder een Systeem valt alle benodigde apparatuur binnen één Screeningslaboratorium van het moment van inzetten van de Zelfafnamebuizen tot en met het uitlezen van de uitslag van de FIT-analyse. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.2.2 |  | Opdrachtnemer levert de benodigde systemen aan de 3 door BVO NL gecontracteerde Screeningslaboratoria voor het realiseren van een maximale Dagcapaciteit van 12.000 monsters (4.000 monster per laboratorium) | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.2.3 |  | Opdrachtnemer levert minimaal 2 analyseapparaten per Screeningslaboratorium. (Tenminste 6 analyseapparaten evenredig verdeeld over de 3 door BVO NL gecontracteerde Screeningslaboratoria) | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.2.4 |  | Het definitieve aantal apparaten wordt vastgesteld aan de hand van de Optimale workflow van de Screeningslaboratoria. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.2.5 |  | Opdrachtnemer is met de opgestelde apparatuur binnen een door BVO NL gecontracteerd laboratorium in staat om 4.000 monsters (huidige maximale dagcapaciteit) te verwerken in een workshift van 8 uur. Aantonen door het toevoegen van een Workflowschema. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
D.2.6 |  | De Uptime van het Systeem is tenminste 97% binnen de operationele werkuren (in workshifts van 8 uur) van het screeningslaboratorium gemeten per kalendermaand. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.2.8 |  | * Preventief dagelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) beperkt zich tot maximaal 1 uur per Analyseapparaat, waarbij pre/post-analytisch station voor dit item wordt gezien als Analyseapparaat. * Preventief wekelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) beperkt zich tot maximaal 4 uur per Analyseapparaat, waarbij pre/post-analytisch station voor dit item wordt gezien als Analyseapparaat. * Preventief maandelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) beperkt zicht tot maximaal 8 uur per Analyseapparaat, waarbij pre/post-analytisch station voor dit item wordt gezien als Analyseapparaat. Aantonen door de onderhoudstijd per soort onderhoud (dagelijks, wekelijks en maandelijks) en per Analyseapparaat door te geven. |  | x | *Preventief dagelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) is ≤ 1 uur = 1 punt *Preventief wekelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) is ≤ 4 uur = 1 punt *Preventief maandelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) is ≤ 8 uur = 1 punt | 3 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.2.9 |  | De Totaaloplossing beschikt over een geautomatiseerd pré- en/of post-analytisch station Aantonen door de beschrijving te geven van het geautomatiseerd pré- en/of post-analytisch station. |  | x | Geautomatiseerd pré-analytisch station = 1 punt Geautomatiseerd post-analytisch station = 1 punt | 2 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.2.10 |  | De Hands-on time van het systeem is tot een minimum beperkt. Inschrijver geeft de Hands-on time per Laboratorium bij een capaciteit van 2.100 monsters en een Workshift van 8 uur. Aantonen met een workflowschema van werkzaamheden met de Hands-on time, de Walk-away time en de tijd dat de FIT-testmethode niet in gebruik is bij een gemiddeld dagvolume van 2100 monsters en een workshift van 8 uur. |  | x | *Hands-on time ≤ 1 uur = 8 punten *Hands-on time > 1uur - ≤ 2 uur = 4 punten *Hands-on time > 2 uur = 0 punten | 8 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.2.11 |  | Het Systeem voorziet in een maximale aaneengesloten Walk-away time of in een maximale tijd dat de Analyseapparatuur niet in gebruik is. Inschrijver geeft de maximale aaneengesloten Walk-away time of de tijd dat de Analyseapparatuur niet in gebruik is per Laboratorium bij een gemiddeld dagvolume van 2.100 monsters en een Workshift van 8 uur. Aantonen met een workflowschema van werkzaamheden met de Hands-on time, de Walk-away time en de tijd dat de Analyseapparatuur niet in gebruik is bij een gemiddeld dagvolume van 2100 monsters en een workshift van 8 uur. |  | x | *Walk-away time of Analyseapparatuur niet in gebruik ≥ 4 uur = 8 punten *Walk-away time of Analyseapparatuur niet in gebruik ≥ 3 uur - < 4 uur = 4 punten *Walk-away time of Analyseapparatuur niet in gebruik < 3 uur = 0 punten | 8 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.2.12 | Processing | Monster Carry-over is minder dan 0,02%. Aantonen door het toevoegen van een testrapport (vergelijkbaar met CSLI EP 10 of Broughton B, J Automat Chem 1984). | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
D.2.13 |  | Geef aan welke functionaliteiten het Systeem heeft om contaminatie/carry-over tussen monsters te beperken. |  | x | Per functionaliteit krijgt u 1 punt met een maximum van 3 punten. | 3 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.2.14 |  | Het Systeem beschikt over vloeistoflevel detectie inclusief luchtbel detectie. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.2.15 |  | Controles worden binnen het systeem in dezelfde workflow opgewerkt als de cliëntsamples. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.2.16 |  | Het monster in reeds geanalyseerde afnamebuizen kan opnieuw door de Analyseapparatuur in dezelfde afnamebuis geanalyseerd worden. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.2.17 |  | De te leveren Reagentia, Kalibratoren en/of Controles zijn barcode gelabeld met unieke nummers ten bate van metrologische herleidbaarheid (conform eis C.4.6) | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.2.18 |  | Het Systeem is uitgerust met barcode reading en registratie om verwisseling en foutief gebruik van Reagentia, Kalibratoren en/of Controles te voorkomen. |  | x | * Dit is van toepassing op Reagentia = 1 punt * Dit is van toepassing op Kalibratoren = 1 punt * Dit is van toepassing op Controles = 1 punt | 3 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.3 | Kalibratie en QC
D.3.1 |  | Het systeem kan (internationale) gestandaardiseerde materialen (zoals rondzendingen) verwerken ten behoeve van interlaboratorium Kwaliteitscontrole. Aantonen door het toevoegen van een Systeembeschrijving. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
D.3.2 |  | De software van de analyseapparatuur geeft mogelijkheden tot: ▪ het beoordelen van interne kwaliteitscontroles volgens Westgard regels ▪ het beoordelen van interne kwaliteitscontroles volgens andere multirule QC methodiek ▪ het instellen van grenzen van referentiewaarden. ▪ het beoordelen van "standy bottles" van reagens met gescheiden monitoring van reagens in gebruik voor productie en reagens standby voor aanstaande productie. Aantonen door toevoegen van screenshots softwaren en/of systeembeschrijving |  | x | * Westgard regels = 2 punten * andere multirule QC methodiek = 2 punten * instellen grenzen referentiewaarden = 2 punten * standy bottles = 1 punt | 7 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.3.3 |  | De software van de Analyseapparatuur geeft mogelijkheden tot het beoordelen van daggemiddelden. Toetsing (na voorlopige gunning) als onderdeel van de Verificatie. Aantonen door het toevoegen van een vormvrije toelichting op de mogelijkheden tot het beoordelen van daggemiddeldes (max 0,5 A4). |  | x | ja = 1 punt nee = 0 punten | 1 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.3.4 |  | De software van de analyseapparatuur geeft mogelijkheden tot inzage in: * bereik (reeks tussen laagste en hoogste waarde van reeks bepaalde monsters) * standaarddeviatie (SD) van Controlematerialen * variatiecoëfficiënt (CV) van Controlematerialen |  | x | * bereik = 1 punt * standaarddeviatie = 1 punt * variatiecoëfficiënt = 1 punt | 3 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.3.5 |  | De Analyseapparatuur kan werken met factoren om met slope en intercept per instrument de kalibratiecurve aan te passen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.3.6 |  | De software van de Analyseapparatuur geeft de gebruiker de mogelijkheid tot het instellen van grenswaarden voor acceptatie van de kalibratiecurve. Aantonen door het toevoegen van een Systeembeschrijving en screenshots. |  | x | ja = 1 punt nee = 0 punten | 1 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.3.7 |  | De software van de Analyseapparatuur beschikt over een functionaliteit waarmee getoetst kan worden of de kalibratiecurve aan de door gebruiker opgestelde criteria voldoet en die een melding geeft wanneer dat niet zo is. Aantonen door het toevoegen van een Systeembeschrijving en screenshots. |  | x | ja = 1 punt nee = 0 punten | 1 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
D.3.8 |  | De software van de Analyseapparatuur heeft logging van de ruwe (kwantitatieve) data van Analyses, Controles en Kalibratie en de mogelijkheid om tot minimaal 2 maanden in het verleden deze logfile te bekijken. Aantonen door het toevoegen van de Apparatuurbeschrijving. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
D.3.9 |  | De software van de Analyseapparatuur kan de ruwe data van Analyses, Controles en Kalibratie als exportfile beschikbaar stellen. Aantonen door het toevoegen van een Exportfile. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
D.4 | Output en export
D.4.1 |  | De Analyseapparatuur geeft een gestructureerde output van de testuitslagen. Gestructureerd wil zeggen dat de gegevens in een andere applicatie verwerkt kunnen worden. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.4.2 |  | De Analyseapparatuur geeft per Outputbericht van alle juist geanalyseerde monsters, minimaal de volgende gegevens: ▪ lab id ▪ id analyseapparaat (serienummer). ▪ datum/tijd analyse ▪ id monster (is id testbuisje) ▪ positie testbuisje in analyserek van betreffende run ▪ waarde in μg Hb/g feces. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
D.4.3 |  | De Analyseapparatuur geeft per Outputbericht van alle monsters die een error bij de analyse geven, minimaal de volgende gegevens: ▪ lab id ▪ id analyseapparaat (serienummer). ▪ datum/tijd analyse ▪ id monster (is id testbuisje) ▪ positie testbuisje in analyserek van betreffende run ▪ waarde in μg Hb/g feces ▪ type error. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee

## E-IT IB en Privacy
|  |  | Instructie: | [5 empty] | Naam Inschrijver:
Programma van Eisen en Wensen- Europese aanbesteding FIT-testmethode Bevolkingsonderzoek Darmkanker |  |  | Roze cellen dient u verplicht in te vullen | [5 empty] | 0
|  |  | Blauwe cellen zijn wensen, deze dient u in te vullen op tabblad 'Gunningscriterium 1 (G1)' | [5 empty] | Inschrijver heeft alle eisen op dit tabblad ingevuld | Nee
Tabblad E - Informatietechnologie, Informatiebeveiliging, Privacy
[5 empty] | Beoordelingswijze van de Wensen (indien van toepassing) | Maximaal aantal punten (in geval van Wensen) | Verificatie (alleen Verklaren of ook Aantonen) |  | Onderbouwing. In geval u een bijlage dient toe te voegen, graag in deze kolom aangeven: - bestandsnaam (graag de bestandsnaam beginnen met het nummer van de betreffende eis); - paginanummer waarop het gevraagde te vinden is (zodat Opdrachtgever kan afleiden dat u aan het gestelde voldoet). | Controle. In deze kolom staat aangegeven of u de eisen heeft ingevuld. Let op, indien u de eisen niet correct heeft ingevuld kan uw inschrijving ter zijde worden gelegd. | Beoordeling |  | Verwijsvelden
Nr. | Rubriek | Specificatie van de eis, wens of vraag | Eis | Wens |  |  |  | Verklaring door Inschrijver |  |  | Volstaat de door Inschrijver overlegde informatie en voldoet hij aan de betreffende specificatie? | Opmerkingen beoordelingsteam | Verklaring Ja/Nee | Beoordeling
[13 empty] | Ja | Ja
E.1 | Informatietechnologie | [11 empty] | Nee | Nee
E.1.1 |  | De software van de Analyseapparatuur maakt separate gestructureerde outputberichten voor cliëntsamples, kwaliteitscontroles en Kalibratie | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee |  |  | Twijfel/nagaan
E.1.2 |  | Het Systeem kan Zelfafnamebuizen in ieder geval met standaard barcode code 128 lezen en verwerken. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.1.3 |  | De software van de Analyseapparatuur ondersteunt de export van uitslagberichten naar ScreenIT middels HL7 v2. en gebruikt het HL7 OUL^R22 bericht conform de specificaties zoals gedefinieerd voor de IHE LAB-3 transactie. Toon dit aan met een specificatie van uw HL7 bericht. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
E.1.4 |  | Uitslagen worden in een HL7 OUL^R22 bericht aangeboden. Hierbij wordt minimaal HL7 v2.5.1 gebruikt. Waar bij de bestanden een set uitslagen in één bestand wordt aangeboden met een HL7 bericht. Dezelfde set uitslagen wordt in één HL7 bericht aangeboden. Velden die volgens de HL7 standaard verplicht zijn: MSH 4-1: LabID MSH 10: [QC]LabIDyyyyMMddHHmmss SAC 3-1: barcode OBX 2: volgnummer uitslag OBX 5: uitslag OBX 18-1: InstrumentID OBX 19: Analysedatum/tijd | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
E.1.5 |  | Bij HL7 v2.5.1 is het tenminste mogelijk om de uitslagen met behulp van een VPN-verbinding via de door BVO NL gecontracteerde Screeningslaboratoria te versturen. Dit wordt door de configuratie van de Analyseapparatuur ondersteund. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.1.6 |  | BVO NL heeft de voorkeur om de uitslagen vanuit één VPN verbinding of via https (mTLS of JWT) te ontvangen met ScreenIT. Schets hiervoor de infrastructuele moglijkheden en ideeën die u hiervoor kunt implementeren. |  | x | ja = 1 punten nee = 0 punten | 1 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
E.1.7 |  | BVO NL heeft de voorkeur om in de contractsperiode, indien mogelijk, over te gaan op HL7-FHIR berichten via mTLS of JWT voor het uitwisselen van de uitslagberichten. Geef aan op welke termijn u verwacht dit scenario te kunnen ondersteunen. |  | x | Per direct = 2 punten Binnen 3 jaar = 1 punten Meer dan 3 jaar of niet = 0 punten | 2 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
E.1.8 |  | Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande informatiesystemen, resultaten worden direct naar het ScreenIT-systeem gestuurd. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.2 | Software
E.2.1 |  | Opdrachtnemer levert programmatuur voor de bediening van de apparatuur met een bedieningsmenu in de Nederlandse of Engelse taal. Toetsing (na voorlopige gunning) als onderdeel van de Proof of Concept | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.2.2 |  | De analyseapparatuur beschikt over software in de Nederlandse of Engelse taal, die het mogelijk maakt een analyse van de uitslagen en de errors uit te voeren. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.2.4 |  | De User interface beschikt over een Identity & Access Management (IAM) functionaliteit voor het beheer van gebruikers en hun toegangsrechten. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.2.5 |  | De User interface beschikt over een Identity & Access Management (IAM) functionaliteit voor logging van (het inloggen van) Gebruikers. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.2.6 |  | Bij stroomuitval gaan er geen geregistreerde gegevens uit de apparatuur verloren. De opzet van door Opdrachtnemer aangeboden apparatuurconfiguratie voorziet in een on-site back-up in geval van het uitvallen van één van de instrumenten of onderdelen daarvan. Aantonen door het toevoegen van de Apparatuurbeschrijving. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
E 2.7 |  | Het systeem beschikt over de mogelijkheid om in de software van de analyseapparatuur handmatig barcodes in te voeren. Aantonen door het toevoegen van de Apparatuurbeschrijving. | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
E.2.8 |  | Het systeem koppelt de testuitslag van de FIT-analyse automatisch aan de identificatie van het Zelfafnamebuis (id monster). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.2.9 |  | De software van de Analyseapparatuur geeft mogelijkheden tot autorisatie van de uitslagen op basis van de meegenomen controles en QC-uitslagen. Aantonen door het toevoegen van een vormvrije toelichting op de mogelijkheden tot autorisatie van de uitslagen (max. 0,5 A4). |  | x | ja = 1 punt nee = 0 punten | 1 | A | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
E.2.10 |  | De Analyseresultaten kunnen in de bij de apparatuur geleverde software bewaard worden en er kunnen regels voor de bewaartermijn en het opschonen worden ingesteld. Aantonen door het toevoegen van een vormvrije toelichting op de mogelijkheden van bewaren en de wijze van opslag (max. 0,5 A4) | x |  |  | n.v.t. | A |  |  | Nee | Nee |  | FALSE
E.2.11 |  | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde koppelingen, deze dienen in concept beschikbaar te zijn tijdens de Verificatie. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.2.12 |  | BVO NL regelt het onderhoud van de koppeling, waarbij Opdrachtnemer medewerking dient te verlenen aan het onderhoud. Taken en verantwoordelijkheden hieromtrent worden in de SLA vastgelegd. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3 | Informatiebeveiliging en privacy
E.3.1 |  | Opdrachtnemer garandeert dat de Systemen voldoen en zullen blijven voldoen aan alle toepasselijke vigerende wet- en regelgeving. Meer in het bijzonder staat Opdrachtnemer ervoor in dat met de FIT-systemen door BVO NL kan worden voldaan aan het bepaalde in de WABVPZ en het besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders, waaronder het bepaalde in NEN7510, NEN7512 en NEN7513-normen | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.2 |  | Opdrachtnemer conformeert zich aan de voorwaarden uit de verwerkersovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 6 van het beschrijvend document | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.3 |  | Opdrachtnemer zorgt dat gedurende de looptijd van de overeenkomst het hoogst mogelijke beveiligingsniveau ten aanzien van de geleverde apparatuur gehandhaafd blijft. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.4 |  | Dataopslag dient binnen de EU of EER plaats te vinden. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.5 |  | De volgende kaders voor toegang zijn worden toegepast: het need-to-know principe, het need-to-use principe, logging en tweewegauthenticatie voor de toegang tot persoonsgegevens. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.6 |  | Bij verzenden van vertrouwelijke informatie over publieke netwerken wordt beveiligde communicatie toegepast. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.7 |  | Er is een backup-procedure beschikbaar, die ook de configuratie van het apparaat beschrijft. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.8 |  | Inschrijver draagt zorg voor bewaartermijnen van de gegevens, d.w.z. dat de gegevens niet langer op de Systemen worden opgeslagen dan voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt noodzakelijk is. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.9 |  | Restore procedures zijn vastgelegd, evenals de bijbehorende doorlooptijden. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.10 |  | In het geval van een vermoedelijk of daadwerkelijk Datalek, schending van de beveiligingsmaatregelen, schending van de geheimhoudingsplicht of verlies van vertrouwelijke gegevens, informeert Opdrachtnemer BVO NL direct en uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking van het incident. De melding wordt door Opdrachtnemer gedaan bij de Servicedesk van BVO NL (helpdesk@bevolkingsonderzoeknederland.nl) met de functionaris Gegevensbescherming van BVO NL in de cc. Voor overige afspraken omtrent het melden van een Datalek wordt verwezen naar de Verwerkersovereenkomst die is overeengekomen tussen Opdrachtnemer en BVO NL. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.11 |  | Opdrachtnemer levert een continuïteits- en beveiligingsplan aan als bijlage van de SLA. Het plan wordt na voorlopige gunning definitief vastgesteld in overleg met en na akkoord door de Beleidsadviseur IB/functionaris gegevensbescherming van BVO NL. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.12 |  | Opdrachtnemer conformeert zich aan de eisen die de door BVO NL gecontracteerde Screeningslaboratoria stellen ten aanzien van toegang tot de fysieke en technische omgeving van de door BVO NL gecontracteerde Screeningslaboratoria. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.13 |  | Opdrachtnemer geeft de garantie dat door hem bij Opdracht betrokken medewerkers, zich committeren aan en zich gedragen conform de bij BVO NL en de door BVO NL gecontracteerde screeningslaboratoria vigerende huisregels waaronder informatiebeveiliging. BVO NL stelt deze desgevraagd vooraf beschikbaar aan Opdrachtnemer. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.14 |  | Opdrachtnemer zal, indien toegang tot het netwerk, de applicatie of andere componenten van de organisatie noodzakelijk zijn zorg dragen voor adequate beveiliging van de gebruikte machines, een en ander in overeenstemming met BVO NL. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
E.3.15 |  | Opdrachtnemer garandeert dat de Totaaloplossing voldoet en zal blijven voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving waaraan BVO NL moet voldoen. Inschrijver staat expliciet ervoor in dat de Totaaloplossing kan voldoen aan het bepaalde in de WABVPZ en het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders, waaronder het bepaalde in NEN7510, NEN7512 en NEN7513-normen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee

## F-Implementatie
FITvoor26 |  |  | Instructie: | [5 empty] | Naam Inschrijver:
Programma van Eisen en Wensen- Europese aanbesteding FIT-testmethode Bevolkingsonderzoek Darmkanker |  |  | Roze cellen dient u verplicht in te vullen | [5 empty] | 0
|  |  | Blauwe cellen zijn wensen, deze dient u in te vullen op tabblad 'Gunningscriterium 1 (G1)' | [5 empty] | Inschrijver heeft alle eisen op dit tabblad ingevuld | Nee
Tabblad F - Implementatie
[5 empty] | Beoordelingswijze van de Wensen (indien van toepassing) | Maximaal aantal punten (in geval van Wensen) | Verificatie (alleen Verklaren of ook Aantonen) |  | Onderbouwing. In geval u een bijlage dient toe te voegen, graag in deze kolom aangeven: - bestandsnaam (graag de bestandsnaam beginnen met het nummer van de betreffende eis); - paginanummer waarop het gevraagde te vinden is (zodat Opdrachtgever kan afleiden dat u aan het gestelde voldoet). | Controle. In deze kolom staat aangegeven of u de eisen heeft ingevuld. Let op, indien u de eisen niet correct heeft ingevuld kan uw inschrijving ter zijde worden gelegd. | Beoordeling |  | Verwijsvelden
Nr. | Rubriek | Specificatie van de eis, wens of vraag | Eis | Wens |  |  |  | Verklaring door Inschrijver |  |  | Volstaat de door Inschrijver overlegde informatie en voldoet hij aan de betreffende specificatie? | Opmerkingen beoordelingsteam | Verklaring Ja/Nee | Beoordeling
[13 empty] | Ja | Ja
F.1. | Implementatieplan | [11 empty] | Nee | Nee
F.1.1 |  | Opdrachtnemer werkt, in overleg met BVO NL, gedurende de Gunningsfase, het concept- implementatieplan uit tot een definitief Implementatieplan (voor zover mogelijk zonder afstemming met Derde-leveranciers). Het Implementatieplan is pas definitief na goedkeuring door BVO NL. Na afsluiten van overeenkomsten door BVO NL met Derde-leveranciers zal Opdrachtnemer, in afstemming met BVO NL en Derde-leveranciers, het Implementatieplan verder aanpassen en door BVO NL laten goedkeuren. Ook hier geldt dat het Implementatieplan pas helemaal definitief is na goedkeuring door BVO NL. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee |  |  | Twijfel/nagaan
F.1.2 |  | Het Implementatieplan, inclusief de planning, is realistisch, uitvoerbaar en houdt rekening met de afhankelijkheid en benodigde samenwerking met onder andere BVO NL, de Screeningslaboratoria, de Verpakker en andere Ketenpartners. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.1.3 |  | Wanneer BVO NL ook nieuwe overeenkomsten heeft afgesloten met de Verpakker en de Screeningslaboratoria, zal Opdrachtnemer het nog uit te voeren deel van het Implementatieplan nader afstemmen met BVO NL en deze partijen en waar nodig aanpassen en opnieuw door BVO NL laten goedkeuren. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.2. | Implementatieorganisatie
F.2.1 |  | Opdrachtnemer draagt zorg voor de inrichting van de eigen Implementatieorganisatie voor de verschillende werkzaamheden tijdens de Implementatiefase en de afstemming met en betrokkenheid van de Ketenpartners daarin. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.2.2 |  | Opdrachtnemer levert deskundige en voldoende medewerkers om gezamenlijk met BVO NL en Derde-Leveranciers te komen tot een tijdige afronding van de Implementatiefase. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.2.3 |  | Opdrachtnemer conformeert zich aan de door BVO NL ingerichte overlegstructuur. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.2.4 |  | Opdrachtnemer informeert BVO NL wekelijks over de voortgang van de Implementatie op een nader overeen te komen wijze. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.2.5 |  | Om de voortgang van de Implementatie te borgen, betrekt en informeert Opdrachtnemer Derde-leveranciers tijdig. Indien nodig worden onderling nadere afspraken gemaakt. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.3. | Aanbesteding Analysediensten
F.3.1 |  | Op verzoek van BVO NL adviseert Opdrachtnemer én beantwoordt Opdrachtnemer vragen ten behoeve van de aanbesteding voor de Analysediensten. BVO NL kan vragen die door inschrijvers worden gesteld in de betreffende aanbesteding anoniem voorleggen aan Opdrachtnemer, waarop Opdrachtnemer zo goed mogelijk zal meewerken aan de beantwoording. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.3.2 |  | Voorafgaand aan de definitieve gunning van de aanbesteding voor de Analysediensten (AB3), voert Opdrachtnemer met BVO NL (fysieke) checks uit bij de beoogde Screeningslaboratoria om te controleren of zij (tijdig) kunnen voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de Totaaloplossing en Opdrachtnemer adviseert de Screeningslaboratoria over de meest efficiënte opstelling en inrichting van de Apparatuur. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.4. | Bestelling en levering
F.4.1 | Apparatuur | Opdrachtnemer zorgt voor tijdige Levering van de Apparatuur. Opdrachtnemer houdt hierbij onder andere rekening met de benodigde tijd voor installatie, verificatie(s) en testen). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.4.2 |  | Voorafgaand aan de levering en Installatie van de Apparatuur voert Opdrachtnemer samen met BVO NL pre-installatiechecks uit bij de Screeningslaboratoria. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.4.3 |  | Opdrachtnemer zorgt voor levering, installatie, testen en oplevering van de Apparatuur op in overleg met BVO NL nader te bepalen momenten bij de door BVO NL gecontracteerde Screeningsaboratoria. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.4.4 |  | Bij de Bedrijfsvaardige oplevering draagt Opdrachtnemer, op door BVO NL nader te bepalen momenten, het Systeem over aan de gecontracteerde Screeningslaboratoria, zodat Screeningslaboratoria zelfstandig Analyses kunnen uitvoeren en het Analyseproces kan worden gecontinueerd. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.4.5 | Voorraadbeheer | Opdrachtnemer zorgt voor tijdige bestelling en (eerste) levering van Zelfafnamebuizen, Reagentia, Controles, Kalibratoren en overige Verbruiksmaterialen op door BVO NL, in overleg, nader te bepalen adressen en momenten. Opdrachtnemer houdt hierbij rekening met de benodigde tijd voor Ingangscontroles. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5. | Inrichting
F.5.1 | Gebruiksklaar maken | Na levering maakt Opdrachtnemer het Systeem klaar voor gebruik conform de Eisen en (invulling van) de Wensen die in dit PvE&W zijn gesteld aan de functionaliteiten, traceerbaarheid, software en output. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.2 |  | Opdrachtnemer levert bij de Bedrijfsvaardige oplevering van de Analyseapparatuur de documentatie en instructie ten behoeve van de Gebruikers. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.3 | Opleiding | Opdrachtnemer verzorgt bij iedere eerste aflevering van Apparatuur bij een Screeningslaboratorium een mondelinge training en opleiding voor (eind)gebruikers in de Nederlandse taal, waarna de apparatuur door het laboratoriumpersoneel zelfstandig en op optimale wijze kan worden gebruikt. Met BVO NL wordt afgestemd of sprake is van live of online trainen/ instrueren (of een combinatie). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.4 |  | De training en opleiding zijn afgestemd op het niveau van de gebruikers in de diverse doelgroepen. Wat de Laboratoria betreft: Opdrachtnemer organiseert minimaal 1 volledige trainingsdag van 8 uur per Screeningslaboratorium. Alle gebruikers moeten voor Acceptatie minimaal 1 training hebben afgerond. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.5 |  | De gebruikers ontvangen een certificaat als zij de training en opleiding hebben afgerond. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.6 |  | Opdrachtnemer stemt de inhoud van de training en opleiding af met het management van de Laboratoria en BVO NL. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.7 |  | Opdrachtnemer levert bij de training en opleiding een verkorte Handleiding of instructiemap in de Nederlandse taal. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.8 | Servicedesk | Opdrachtnemer richt tijdens de implementatiefase, in overleg met BVO NL, een Servicedesk in conform de eisen in dit PvE&W en zoals beschreven in SLA en DAP. De Servicedesk moet beschikbaar zijn op het moment dat het Systeem wordt opgeleverd door Opdrachtnemer bij één of meer van de door BVO NL gecontracteerde Screeningslaboratoria. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.9 | Borging | Opdrachtnemer voorziet tijdens de Implementatiefase een adequate (interne) procedure voor de afhandeling van klachten, storingen, calamiteiten, vragen en verzoeken, conform de Eisen en (invulling van) de Wensen in dit PvE&W en zoals vastgelegd in de SLA. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.10 |  | Opdrachtnemer doet er tijdens de Implementatie alles aan om te zorgen voor en bij te dragen aan continuering van het BVO DK. Opdrachtnemer participeert actief in het opstellen van het schuifplan (het verwijderen van de oude opstelling en het plaatsen en implementeren van de nieuwe opstelling) en houdt daarbij rekening met continuering van het huidige BVO DK-proces tot en met implementatie en 'livegang' van het nieuwe proces. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.11 |  | Opdrachtnemer draagt tijdens de Implementatiefase samen met BVO NL zorg voor het inrichten van een escalatieprocedure zoals is vastgelegd in SLA en DAP. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.12 |  | Opdrachtnemer zorgt tijdens de Implementatiefase voor het opzetten van de managementinformatie en rapportages zoals vastgelegd in de SLA. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.13 | Zelfafnamebuis | Opdrachtnemer zorgt tijdens de implementatiefase, samen met BVO NL en de Verpakker, voor de juiste identificatie en traceerbaarheid van de Zelfafnamebuis conform de daartoe gestelde Eisen en (invulling van) de Wensen in dit PvE&W. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.5.14 |  | Opdrachtnemer zorgt, samen met BVO NL en RIVM, voor het realiseren van een definitieve Instructie voor het gebruik van de Zelfnamebuis conform de daartoe gestelde Eisen en (invulling van) de Wensen in dit PvE&W, uiterlijk op het moment van Oplevering door Opdrachtnemer. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.6. | Verificatie
F.6.1 |  | Opdrachtnemer conformeert zich aan en zal werken volgens het Verificatieplan en de nog op te leveren Testplannen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.6.2 |  | De Systemen worden tijdens de Implementatiefase onderworpen aan Functionele en Operationele Acceptatietesten zoals, in grote lijnen, beschreven in het Verificatieplan, om na te gaan of er sprake is van een bewezen juiste werking op basis van minimaal de eisen die hieraan in de Aanbestedingsstukken worden gesteld. Hiertoe zal door BVO NL voorafgaande aan de Acceptatietesten een Testplan beschikbaar wordt gesteld. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.6.3 |  | De Fuctionele en Operationele acceptatietesten bij Screeningslaboratoria worden uitgevoerd met een monsterpanel. Het monsterpanel wordt door BVO NL beschikbaar gesteld. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.6.4 |  | De Proof of Concept wordt uitgevoerd met 5 verschillende lots van reagentia (inclusief kalibratoren) en 5 verschillende lots van Zelfafnamebuizen (inclusief buffer), beschikbaar gesteld door de Opdrachtnemer. De gemiddelde uitkomsten van de betreffende lots zullen de doelwaarde gaan vormen voor de inklaring van alle toekomstige lots. Het is daarom van belang dat de 5 lots zodanig worden gekozen, dat ze niet alleen voldoende op elkaar lijken, maar ook voldoende op alle toekomstig te verwachten lots. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.6.5 |  | De Proof of Concept wordt uitgevoerd met Zelfafnamebuizen. Het aantal is het gemiddelde dagvolume van 1 Screeningslaboratorium, beschikbaar gesteld door de Opdrachtnemer. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.6.6 |  | Opdrachtnemer dient voldoende IQC-controles te leveren voor de Proof of Concept. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.6.7 |  | Indien bij Verificatie of later blijkt dat prestaties alleen worden gehaald indien metingen worden herhaald, dan zijn niet alleen de kosten van de daartoe benodigde reagentia en hulpstoffen voor rekening van de Opdrachtnemer, maar ook de uren die hiertoe zijn gemaakt door de Screeningslaboratoria. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.7. | Plannen en nadere afspraken
F.7.1 |  | Opdrachtnemer stelt tijdens de Implementatiefase samen met BVO NL, de Screeningslaboratoria en de Verpakker een Keten Dossier van Afspraken en Procedures (Keten-DAP) op, gericht op het efficiënt en effectief uitvoeren van de werkzaamheden van Opdrachtnemer, de Screeningslaboratoria en de Verpakker. De keten-DAP dient te voldoen aan de Overeenkomsten en PvE&W's van alle partijen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.7.2 |  | Tijdens de Implementatiefase past Opdrachtnemer samen met BVO NL de SLA die hij ten tijde van de Aanbesteding bij BVO NL heeft ingediend, verder aan naar de huidige inzichten en afspraken met BVO NL. Opdrachtnemer is verantwoordelijk en neemt het initiatief voor tijdige afstemming met BVO NL over de zaken die in de SLA worden overeengekomen en de Opdrachtnemer is penvoerder van de SLA. Een aangepaste versie van de SLA is pas definitief na schriftelijk akkoord door tekeningsbevoegden van beide Partijen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.7.3 |  | Opdrachtnemer accepteert dat Derde-leveranciers namens BVO NL afspraken maken over de operationele aspecten van de uitvoering van de Overeenkomst. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
F.8. | Afronding
F.8.1 |  | De Implementatie wordt afgerond na Acceptatie door BVO NL conform het Verificatieplan. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee

## G-Uitvoering
|  |  | Instructie: | [5 empty] | Naam Inschrijver:
Programma van Eisen en Wensen- Europese aanbesteding FIT-testmethode Bevolkingsonderzoek Darmkanker |  |  | Roze cellen dient u verplicht in te vullen | [5 empty] | 0
|  |  | Blauwe cellen zijn wensen, deze dient u in te vullen op tabblad 'Gunningscriterium 1 (G1)' | [5 empty] | Inschrijver heeft alle eisen op dit tabblad ingevuld | Nee
Tabblad G - Uitvoering
[5 empty] | Beoordelingswijze van de Wensen (indien van toepassing) | Maximaal aantal punten (in geval van Wensen) | Verificatie (alleen Verklaren of ook Aantonen) |  | Onderbouwing. In geval u een bijlage dient toe te voegen, graag in deze kolom aangeven: - bestandsnaam (graag de bestandsnaam beginnen met het nummer van de betreffende eis); - paginanummer waarop het gevraagde te vinden is (zodat Opdrachtgever kan afleiden dat u aan het gestelde voldoet). | Controle. In deze kolom staat aangegeven of u de eisen heeft ingevuld. Let op, indien u de eisen niet correct heeft ingevuld kan uw inschrijving ter zijde worden gelegd. | Beoordeling |  | Verwijsvelden
Nr. | Rubriek | Specificatie van de eis, wens of vraag | Eis | Wens |  |  |  | Verklaring door Inschrijver |  |  | Volstaat de door Inschrijver overlegde informatie en voldoet hij aan de betreffende specificatie? | Opmerkingen beoordelingsteam | Verklaring Ja/Nee | Beoordeling
[13 empty] | Ja | Ja
G.1 | Algemeen | [11 empty] | Nee | Nee
G.1.1 |  | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het doorlopend Ter Beschikking Stellen van de Totaaloplossing tijdens de contractduur en het verrichten van Diensten ten behoeve van het Onderhoud alsmede de Implementatie in de Implementatiefase en de Overdracht in de Exitfase. De Diensten tijdens de contractduur ondersteunen het primaire proces van BVO NL en de Screeningslaboratoria voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee |  |  | Twijfel/nagaan
G.1.2 |  | Indien er bij opdrachtnemer nieuwe technologische ontwikkelingen zijn die zorgen voor wetenschappelijk aantoonbare meer betrouwbare meetresultaten van de FIT-testmethode en/of de gehele FIT-keten, dan kan BVO NL de opdrachtnemer verzoeken deze nieuwe technologie door te voeren met gelijkblijvende tarieven. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2 | Voorraadbeheer
G.2.1 |  | Opdrachtnemer zet een voorraadbeheersysteem in, waarmee een continue levering van Zelfafnamebuizen, Reagentia, Controles, Kalibratoren en overige Verbruiksmaterialen wordt gegarandeerd, zodat de continuïteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker gewaarborgd blijft. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.2 |  | Opdrachtnemer is in staat Productiebatches van Zelfafnamebuizen, Reagentia, Controles en Kalibratoren ten behoeve van het bevolkingsonderzoek darmkanker te alloceren. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.3 |  | Opdrachtnemer maakt met BVO NL nadere afspraken over de te hanteren grootte van de productiebatches, die door Opdrachtnemer voor onderhavige Opdracht worden gealloceerd. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.4 |  | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor sturen op reductie van derving in de eigen organisatie richting BVO NL en werkt dit uit in de SLA en het DAP. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.5 |  | Voorraden ten behoeve van het bevolkingsonderzoek worden onder de vereiste bewaarcondities en -omstandigheden opgeslagen in een magazijn in een land dat behoort tot de Europese Unie. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.6 |  | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er altijd een minimale gebruiksvoorraad van Zelfafnamebuizen aanwezig is, waarbij BVO NL het aantal bepaalt dat aanwezig is bij de Verpakker (ter indicatie, momenteel is dit 115.000). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.7 |  | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er altijd ten behoeve van het voorraadbeheer van Reagentia, Controles, Kalibratoren en overige Verbruiksmaterialen bij de door BVO NL gecontracteerde Screeningslaboratoria een minimale gebruiksvoorraad aanwezig is voor de Analyse van de Zelfafnamebuizen waarbij BVO NL aangeeft wat de minimale hoeveelheid is die aanwezig moet zijn (ter indicatie, momenteel is dit 18.000). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.8 |  | Opdrachtnemer maakt met Verpakker en Screeningslaboratoria nadere afspraken over de voor hen optimale gebruiksvoorraad. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.9 |  | Opdrachtnemer hanteert een maximale levertermijn van 5 Werkdagen voor reguliere leveringen vanuit voorraad (op basis van afroep). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.10 |  | Opdrachtnemer hanteert een maximale levertermijn van 48 uur voor spoedleveringen bij onvoorziene omstandigheden en/of dreigende tekorten, onvoldoende Zelfafnamebuizen, Reagentia, Controles of Kalibratoren. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.11 |  | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de continuïteit van het bevolkingsonderzoek niet in het gedrang komt als batches van een Lot worden afgekeurd. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.2.12 |  | Opdrachtnemer werkt bij vertragingen van leveringen, die de continuïteit van het bevolkingsonderzoek in gevaar brengen, conform de escalatieprocedure die in het DAP is beschreven. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.3 | Onderhoud
G.3.1 |  | Opdrachtnemer biedt proactief Preventief onderhoud. Dat wil zeggen dat regelmatig gepland onderhoud wordt uitgevoerd door deskundig en gekwalificeerd personeel, zodat alle Apparaten adequaat en betrouwbaar blijft functioneren en het aantal storingen tot een minimum wordt beperkt. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.3.2 |  | Opdrachtnemer plant minimaal 3 weken van tevoren het Preventief onderhoud in met ieder betreffend Laboratorium. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.3.3 |  | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het Preventief onderhoud de werkzaamheden van het Laboratorium zo min mogelijk verstoort. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.3.4 |  | De dagen waarop Onderhoud wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer zelf afstemmen met de contactpersonen van de individuele Screeningslaboratoria. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.3.5 |  | Opdrachtnemer biedt Correctief onderhoud. Blokkerende storingen worden binnen de overeengekomen hersteltijd verholpen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.3.6 |  | Indien blokkerende storingen niet binnen de overeengekomen hersteltermijn (conform SLA) kunnen worden verholpen, zal Opdrachtnemer in overleg met BVO NL en het betreffende Laboratorium een voorstel voor de meest passende oplossing doen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.3.7 |  | Bij blokkerende storingen die de continuïteit van het bevolkingsonderzoek in gevaar brengen, werkt Opdrachtnemer conform de escalatieprocedure in het DAP. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.3.8 |  | Opdrachtnemer biedt indien nodig Adaptief onderhoud zodat de Systemen op alle Screeningslaboratoria blijvend aan de vigerende wet- en regelgeving blijven voldoen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.3.9 |  | Opdrachtnemer houdt een historie bij van de Analyseapparatuur ten aanzien van het Preventief, Correctief, Adaptief en Vernieuwend onderhoud. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4 | Gebruikersondersteuning
G.4.1 | Servicedesk | Opdrachtnemer stelt een Servicedesk beschikbaar voor Verpakker, Screeningslaboratoria en BVO NL, o.a. voor het bestellen/ afroepen van Zelfafnamebuizen, Verbruiksmaterialen, het stellen van reguliere vragen met betrekking tot Voorraadbeheer en Leveringen en het melden van storingen en calamiteiten, o.a. betreffende de Analyseapparatuur en Software. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.2 |  | Incidenten worden geregistreerd en aan BVO NL gerapporteerd, conform de SLA. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.3 |  | De Servicedesk is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) telefonisch bereikbaar tussen 8.00-17.00 uur. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.4 |  | De Servicedesk is 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) telefonisch bereikbaar tussen 8.00-18.00 uur. |  | x | ja = 1 punt nee = 0 punten | 1 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
G.4.5 |  | Opdrachtnemer garandeert dat 80% van de (logistieke) vragen (waaronder bestellingen), in het eerste (telefoon) gesprek is opgelost. Hieronder vallen niet de Storingen en Calamiteiten. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.6 |  | Storingen kunnen 24/7 gemeld worden (ook wanneer de Servicedesk telefonisch niet bereikbaar is). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.7 |  | De Servicedesk hanteert een prioriteringssysteem waarbij gemelde storingen worden ingedeeld in categorieën met bijbehorende hersteltijden. Opdrachtnemer werkt dit nader uit in de SLA. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.8 | Single Point of Contact | De Servicedesk bestaat uit een team van inhoudelijk deskundig en gekwalificeerd personeel. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.9 |  | De Servicedesk communiceert schriftelijk en mondeling in de Nederlandse taal. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.10 | Bijscholing | Opdrachtnemer verzorgt op afroep (gemiddeld ongeveer 2 keer per jaar) een (bijscholings)cursus/instructie voor medewerkers van de Screeningslaboratoria. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.11 |  | Opdrachtnemer zorgt voor de beschikbaarheid van een (digitale) instructie voor analisten die nieuw in dienst treden bij de Screeningslaboratoria, zodat zij, voordat zij de (bijscholings)cursus/instructie van Opdrachtnemer hebben gevolgd, al wel in staat zijn om met de Analysepparatuur te werken. Opdrachtnemer stemt ermee in dat deze nieuwe analisten met de gevolgde instructie daadwerkelijk met de Analyseapparatuur mogen werken. BVO NL houdt het recht om ervoor te kiezen om hier geen gebruik van te maken, oftewel om nieuwe analisten niet op deze manier op te leiden, maar uitsluitend door de (bijscholings)cursus/instructie van Opdrachtnemer. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.12 | Gebruiksaanwijzing | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de Gebruiksaanwijzing bij de Zelfafnamebuis voor Deelnemers, dit dient in samenspraak met BVO NL te gebeuren. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.4.13 |  | Tussen BVO NL en Opdrachtnemer overeengekomen Gebruiksaanwijzing behorende bij de Zelfafnamebuis. Deze wordt in de Nederlandse taal meegestuurd naar de doelgroep van het bevolkingsonderzoek. BVO NL zorgt voor het drukken van de Instructie. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.5 | Operationaliteit
G.5.1 |  | Opdrachtnemer doet alles aan het maken van goede afspraken (vastgelegd in onder andere het keten-DAP) en het realiseren van een goede samenwerking met de Derde-leveranciers van BVO NL. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.5.2 |  | Opdrachtnemer lost eventuele problemen met Derde-leveranciers in de operatie/uitvoering altijd eerst onderling op zonder direct op te schalen naar BVO NL. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.5.3 |  | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het functioneren van haar eventuele Onderaannemers. Indien gewenst of noodzakelijk brengt Opdrachtnemer BVO NL met één of meer Onderaannemer(s) in contact. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.5.4 |  | Opdrachtnemer draagt ertoe zorg dat de SLA actueel is en overeenkomt met de afspraken tussen BVO NL en Opdrachtnemer, waarbij de SLA gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijft voldoen aan de eisen in het PvE&W en de Overeenkomst. In geval van Wijzigingen, zorgt Opdrachtnemer voor actualisatie van de SLA en DAP en vraagt hierop schriftelijk akkoord aan BVO NL. Bij wijzigingen van SLA en DAP moeten beide Partijen schrfitelijk akkoord geven. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.5.5 |  | Opdrachtnemer geeft de relaties met haar eigen Onderaannemer(s), BVO NL en de Derde-leveranciers op een dusdanige manier vorm, dat dit de kwaliteit van de uitvoering van de Dienstverlening bevordert. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.5.6 |  | De beschikbaarheid van ieder Systeem meet Opdrachtnemer in ieder geval op basis van: ▪ op basis van zowel automatische voorzieningen die aangeven dat bepaalde functies geblokkeerd zijn; ▪ op basis van door de gebruikers gemelde storingen over geheel of gedeeltelijk niet-beschikbaar zijn van het Systeem. Opdrachtnemer beschrijft dit verder in de SLA. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.5.7 |  | Opdrachtnemer accepteert dat Derde-leveranciers namens BVO NL met Opdrachtnemer afspraken maken over de operationele aspecten van de uitvoering van de Overeenkomst. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.6 | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/ Duurzaamheid
G.6.1 |  | Opdrachtnemer streeft gedurende de Overeenkomst naar verbeteringen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/ Duurzaamheid, werkt hiervoor een plan uit dat wordt verstrekt aan BVO NL en verwerkt, conform de SLA, de plannen en realisatie in de rapportages voor BVO NL. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.6.2 |  | De Opdrachtnemer stelt de loonsom vast en overlegt aan BVO NL in de kwartaal- en jaarrapportages de berekening waaruit kan worden vastgesteld welk percentage is behaald voor inzet van de doelgroepen in F.6.1. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.6.3 |  | Als de Opdrachtnemer gebruikmaakt van Onderaannemers in de uitvoering van de Opdracht blijft hij als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichting. De inzet van de doelgroepen bij Onderaannemers mag worden meegeteld in het totaal van Opdrachtnemer. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.6.4 |  | BVO NL is gerechtigd bij de Opdrachtnemer te (laten) controleren of deze voldoet aan zijn verplichting inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/ Duurzaamheid. De Opdrachtnemer werkt onverwijld mee aan deze controle. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.7 | Exit
G.7.1 |  | Opdrachtnemer waarborgt in de Exitfase de operationele continuïteit van het BVO DK en draagt zorg voor een probleemloze overgang. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
G.7.2 |  | Opdrachtnemer levert in de SLA een concept Exitplan aan, zoals in de template is beschreven. In de opstart van de exitfase zal Opdrachtnemer het Exitplan, in overleg met BVO NL, nader uitwerken en definitief opstellen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee

## H-Verantwoording
|  |  | Instructie: | [5 empty] | Naam Inschrijver:
Programma van Eisen en Wensen- Europese aanbesteding FIT-testmethode Bevolkingsonderzoek Darmkanker |  |  | Roze cellen dient u verplicht in te vullen | [5 empty] | 0
|  |  | Blauwe cellen zijn wensen, deze dient u in te vullen op tabblad 'Gunningscriterium 1 (G1)' | [5 empty] | Inschrijver heeft alle eisen op dit tabblad ingevuld | Nee
Tabblad H - Verantwoording
[5 empty] | Beoordelingswijze van de Wensen (indien van toepassing) | Maximaal aantal punten (in geval van Wensen) | Verificatie (alleen Verklaren of ook Aantonen) |  | Onderbouwing. In geval u een bijlage dient toe te voegen, graag in deze kolom aangeven: - bestandsnaam (graag de bestandsnaam beginnen met het nummer van de betreffende eis); - paginanummer waarop het gevraagde te vinden is (zodat Opdrachtgever kan afleiden dat u aan het gestelde voldoet). | Controle. In deze kolom staat aangegeven of u de eisen heeft ingevuld. Let op, indien u de eisen niet correct heeft ingevuld kan uw inschrijving ter zijde worden gelegd. | Beoordeling |  | Verwijsvelden
Nr. | Rubriek | Specificatie van de eis, wens of vraag | Eis | Wens |  |  |  | Verklaring door Inschrijver |  |  | Volstaat de door Inschrijver overlegde informatie en voldoet hij aan de betreffende specificatie? | Opmerkingen beoordelingsteam | Verklaring Ja/Nee | Beoordeling
[13 empty] | Ja | Ja
H.1 | Contigency | [11 empty] | Nee | Nee
H.1.1 | Borging | Opdrachtnemer beschikt over een adequate (interne) procedure voor de afhandeling van klachten, storingen, calamiteiten, vragen en verzoeken, zoals vastgelegd in de SLA. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee |  |  | Twijfel/nagaan
H.1.2 | Risicomanage-ment | Opdrachtnemer stelt jaarlijks een proces-FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) op ten behoeve van het risicomanagement van de dienstverlening in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.1.3 |  | Opdrachtnemer beschrijft in de SLA de werkwijze van afhandeling van storingen en calamiteiten in het kader van het bevolkingsonderzoek, conform de 4-O systematiek (oorzaak, omvang, oplossing, operationaliteit). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.1.4 |  | Opdrachtnemer deelt de proces-FMEA met de BVO NL in het jaarlijkse accountgesprek. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.1.5 | Signalering | Opdrachtnemer signaleert knelpunten aan BVO NL die de uitvoering van het bevolkingsonderzoek (mogelijk) kunnen beïnvloeden, zoals Calamiteiten, Storingen en mogelijke toekomstige tekorten aan Zelfafnamebuizen, Reagentia, Controles, Kalibratoren en overige Verbruiksmaterialen door productieproblemen, terugroepacties, afgekeurde batches of andere situaties. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.1.6 |  | Opdrachtnemer signaleert knelpunten aan BVO NL in een zo vroeg mogelijk stadium waarin deze nog ongedaan gemaakt of de gevolgen ervan zoveel mogelijk ingeperkt kunnen worden. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.1.7 | Escalatie | Opdrachtnemer handelt bij Calamiteiten/Incidenten conform het Protocol Risicomanagement dat voor alle betrokkenen bij het bevolkingsonderzoek darmkanker is ontwikkeld. Zie voor het Protocol Risicomanagement: https://www.rivm.nl/documenten/protocol-risicomanagement-bevolkingsonderzoek-darmkanker | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.2 | Wijzigingenbeheer
H.2.1 |  | De Opdrachtnemer verandert gedurende de looptijd van de Overeenkomst niets zelfstandig, zonder opdracht van BVO NL, in één of meer van de onderdelen van de aangeboden Totaaloplossing, wat het (thuis-)gebruik, verwerking in het Screeningslaboratorium, resultaat van de FIT-analyse, software, het inpakproces en/of verzending kan beïnvloeden. Alle veranderingen en aanpassingen die vanuit de Opdrachtnemer komen, worden alleen door Opdrachtnemer doorgevoerd in overleg met en na goedkeuring van BVO NL. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.2.2 |  | Veranderingen en aanpassingen die door BVO NL worden aangevraagd, worden door Opdrachtnemer doorgevoerd in onderling overleg en met duidelijke oplevertermijnen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | #REF!
H.3 | Overleggen/ communicatie
H.3.1 |  | Tussen BVO NL en Opdrachtnemer vinden structurele en ad hoc gesprekken plaats zoals is opgenomen in de SLA. Bij deze gesprekken zijn de personen van beide Partijen aanwezig zoals beschreven in SLA en DAP. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.3.2 |  | Tussen BVO NL, Opdrachtnemer en Ketenpartners vinden structurele en ad hoc gesprekken plaats zoals is opgenomen in het Keten-DAP. Bij deze gesprekken zijn de personen van de Ketenpartners aanwezig zoals beschreven in het Keten-DAP. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.3.3 |  | Opdrachtnemer conformeert zich aan de overlegstructuur in de SLA en het Keten-DAP. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.3.4 |  | Opdrachtnemer zorgt proactief en op tijd voor de rapportages zoals beschreven in de SLA en Keten-DAP. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.3.5 |  | BVO NL initieert de nodige overleggen op alle niveaus en stelt in samenspraak met Opdrachtnemer een agenda op (minstens vijf werkdagen voorafgaand aan het overleg). Na afloop van het overleg wordt verslaglegging verzorgd en verstrekt onder BVO NL en Opdrachtnemer. Opdrachtnemer en BVO NL borgen beide haar toegewezen actiepunten en zorgen voor terugkoppeling naar andere partij vóór de –in het overleg overeengekomen- deadline(s). | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.3.6 |  | Opdrachtnemer informeert BVO NL gedurende de looptijd van de Overeenkomst proactief en tijdig over ontwikkelingen die direct en indirect verband houden met de aangeboden Dienstverlening c.q. effect hebben op de keten. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.4 | Managementinformatie
H.4.1 |  | Opdrachtnemer levert de managementrapportages aan bij BVO NL zoals is opgenomen in de SLA. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.4.2 |  | Informatie over voorraadbeheer (aanwezige voorraden en verbruik) en onderhoud van apparatuur is op afroep beschikbaar. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.4.3 |  | Opdrachtnemer stelt 24/7 een digitale portal voor BVO NL beschikbaar waarin actuele managementinformatie kan worden ingezien. |  | x | ja = 1 punt nee = 0 punten | 1 | V | De wensen kunt u invullen op tabblad Gunningscriterium 1 |  | n.v.t.
H.5 | Monitoring en audits
H.5.1 |  | Opdrachtnemer werkt mee aan de jaarlijkse Leveranciersbeoordeling door BVO NL. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.5.2 |  | Inschrijver conformeert zich aan de Kritische Prestatie-indicatoren (KPI's) in de SLA. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee
H.5.3 |  | BVO NL is gerechtigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst bij Opdrachtnemer (en eventuele Onderaannemer(s)) audits naar de naleving van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst uit te (laten) voeren, waaronder informatiebeveiligingsaudits. Opdrachtnemer zal hieraan meewerken en eventuele informatie en documenten beschikbaar stellen. | x |  |  | n.v.t. | V |  |  | Nee | Nee

## Gunningscriterium 1 (G1)
|  |  |  | Instructie: |  | Naam Inschrijver:
Programma van Eisen en Wensen- Europese aanbesteding FIT-testmethode Bevolkingsonderzoek Darmkanker |  |  |  | Roze cellen dient u in te vullen |  | 0 |  | TOTAAL
|  |  |  | Blauwe cellen kunt u invullen. Indien u niets invult, ontvangt u 0 punten |  |  |  | 0
Tabblad Gunningscriterium 1 (G1) | [8 empty] | Beoordeling
Onderwerp | Nr. | Specificatie van de wens | Maximaal aantal punten | Beoordelingswijze | In te vullen door Inschrijver | In geval u een bijlage dient toe te voegen, graag in deze kolom aangeven: - Bestandsnaam (graag de bestandsnaam beginnen met het nummer van de betreffende eis) - Paginanummer (zodat Opdrachtgever kan afleiden dat u aan het gestelde voldoet. |  | Indicatieve score Inschrijver. Uw score op dit onderdeel wordt na de beoordeling van uw Inschrijving vastgesteld door het beoordelingsteam. | Volstaat de door Inschrijver overlegde informatie en voldoet hij aan de betreffende specificatie? | Opmerkingen beoordelingsteam | Verwijsvelden |  |  |  | Beoordeling
B - Zelfafnamebuis | [14 empty] | Ja
Functionaliteiten | B.2.4 | De Samplingmethode is zodanig ontworpen dat overtollig feces van het staafje wordt verwijderd bij het plaatsen van het staafje in de Zelfafnamebuis (bijvoorbeeld door middel van een ingebouwde Scraper). Aantonen door het toevoegen van het Samplingprincipe en/of Standaard instructie. | 4 | ja = 4 punten nee = 0 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld |  |  | ja | nee |  |  | Nee
| B.2.5 | De Samplingmethode is zodanig ontworpen dat het staafje na sampling niet teruggetrokken kan worden. Aantonen door het toevoegen van 20 extra exemplaren van de door Opdrachtnemer aangeboden Zelfafnamebuis (zie Beschrijvend document) | 4 | ja = 4 punten nee = 0 punten |  |  |  | niet correct ingevuld | [6 empty] | Twijfel/nagaan
| B.2.6 | De Samplingmethode heeft een variatiecoëfficiënt van maximaal: ▪ 0-5% ▪ >5-10% ▪ >10-15% Aantonen door het toevoegen van het Samplingprincipe. | 3 | * 0-5% = 3 punten * >5-10% = 2 punten * >10-15% = 1 punt * >15% = 0 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld |  |  | 0-5% | >5-10% | >10-15% | >15%
Stabiliteit | B.2.10 | De Hemoglobineconcentratie van gesampled materiaal in de Buffer heeft tenminste 7 dagen een hoge Stabiliteit bij temperaturen onder 0 °C en boven 30 °C, waarbij gedurende 7 dagen de gemiddelde afname van de concentratie Hb (t.o.v. T=0) maximaal 15% bedraagt. Aantonen door het toevoegen van een Stabiliteitsrapport (inclusief opzet, analyse en conclusie van de stabiliteitstest). | 3 | * -20°C tot en met 0°C = 1 punt |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * 30°C tot en met 40°C = 1 punt |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * 40°C tot en met 50°C = 1 punt |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
Lot (wisselingen) | B.5.1 | De Lotomvang Zelfafnamebuizen heeft een houdbaarheid na aflevering bij de Verpakker) van: ▪ vanaf 650.000 buizen met een minimale houdbaarheid van 10 maanden ▪ vanaf 1.000.000 buizen met een minimale houdbaarheid van 14 maanden ▪ vanaf 1.500.000 buizen met een minimale houdbaarheid van 20 maanden ▪ vanaf 2.000.000 buizen met een minimale houdbaarheid van 26 maanden. | 3 | * ≥ 650.000 met een minimale houdbaarheid van 10 maanden = 0 punten * ≥ 1.000.000 met een minimale houdbaarheid van 14 maanden = 1 punt * ≥ 1.500.000 met een minimale houdbaarheid van 20 maanden = 2 punten * ≥ 2.000.000 Zelfafnamebuizen met een minimale houdbaarheid van 26 maanden. = 3 punten |  |  |  | niet correct ingevuld |  |  | 650.000 tot en met 999.999 Zelfafnamebuizen met een minimale houdbaarheid van 10 maanden | 1.000.000 tot en met 1.499.999 Zelfafnamebuizen met een minimale houdbaarheid van 14 maanden | 1.500.000 tot 1.999.999 Zelfafnamebuizen met een minimale houdbaarheid van 20 maanden | ≥ 2.000.000 Zelfafnamebuizen met een minimale houdbaarheid van 26 maanden.
Score zefafnamebuis | 0 |  | 17 |  |  |  |  | 0
C - Analyse methode
Klinische eigenschappen | C.2.1 | De cliëntsamples in de onderzochte populatie in de onder C.2.1. aangeleverde Klinische studie: ▪ zijn afgenomen met een screeningsinterval van 2 jaar, ▪ zijn afkomstig uit een primaire screeningspopulatie, ▪ zijn afkomstig uit een Westerse populatie, ▪ zijn afkomstig van zowel mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar, ▪ kennen een evenwichtige verdeling over de seksen, ▪ kennen een evenwichtige verdeling over de leeftijdscategorieën. Zie ook paragraaf 2.3. van het Beschrijvend document. Aantonen door het toevoegen van een Klinische studie. | 10 | * Screeningsinterval 2 jaar = 2 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * Primaire screeningspopulatie = 2 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * Westerse populatie = 2 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * mannen en vrouwen 55-75 jaar = 2 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * evenwichtige verdeling over seksen = 1 punt |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * evenwichtige verdeling over leeftijdscategorieën = 1 punt |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * bij ontbreken van Verwijscijfer, Detectiecijfer en/of PVW in klinische studie worden geen punten toegekend aan bovenstaande categorieën |  |  |  | 0 |  |  | Geen verwijscijfer, detectiecijfer en/of PVW
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
| C.2.2 | De Klinische eigenschappen (prestaties) van de FIT zijn voor het beoogde doel in een screeningssetting aantoonbaar inzichtelijk aan de hand van gangbare parameters, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar eerste en vervolgronden. BVO NL streeft naar een verwijspercentage van 4,5%. De studie geeft (eventueel middels modellering) inzicht in de uitkomsten van minimaal de volgende parameters bij dit beoogde verwijspercentage: ▪ het Detectiecijfer voor advanced adenomen en CRC ▪ de Positief voorspellende waarde voor advanced adenomen en CRC ▪ het Detectiecijfer voor advanced adenomen en CRC bij meerdere cut-off waarden van de FIT. Aantonen door het toevoegen van een Klinische studie. | 3 | * detectiecijfer = 1 punt |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * positief voorspellende waarde = 1 punt |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * detectiecijfer meerdere cut-off waarden = 1 punt |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * bij geen onderscheid naar eerste en vervolgronde = 0 punten |  |  |  | 0 |  |  | geen onderscheid naar eerste en vervolgronde
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
Analytische prestaties | C.3.3 | De limit of detection (LOD) is gelijk of lager dan 1/9 van de cut-off behorend bij een verwijspercentage genoemd in C.2.2. Aantonen door het toevoegen van een Testrapport met LOD inclusief imprecisie op het niveau van de LOD. | 2 | LOD: * > 1/9 = 0 punten * 1/18 - 1/9 = 1 punt * < 1/18 = 2 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld |  |  | > 1/9 | 1/18 - 1/9 | < 1/18
| C.3.4 | De Analysemethode is, zonder doorverdunnen van de zelfafname samples, lineair binnen het Meetbereik van 10% tot 120% van de cut-off behorend bij een verwijspercentage genoemd in C.2.2. Aantonen door het toevoegen van een Testrapport, die lineariteit van analyseresultaten laat zien, inclusief imprecisie over het gehele lineaire meetbereik. | 8 | Lineair in: * <4% = 2 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * 4% - 10%= 2 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * 10% - 40% = 2 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * 40% - 120% ug Hb/g = 2 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
Verbruiksmaterialen | C.4.3 | Opdrachtnemer levert 1 additionele Controle rondom de Cut-off en is bereid om de concentratie van deze Controle aan te passen, indien de aanpassing in de Cut-off dit noodzakelijk maakt. | 6 | * 1 standaardcontrole leveren = 2 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * 1 additionele controle leveren = 2 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * Bereid controles aan te passen = 2 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
| C.4.4 | Opdrachtnemer levert Kalibratoren die klaar zijn voor gebruik (handmatig oplossen of handmatig doorverdunnen is niet nodig). | 1 | ja = 1 punt nee = 0 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
| C.4.5 | Opdrachtnemer levert Controles en Kalibratoren die onafhankelijk van elkaar zijn (geproduceerd). Aantonen door beschrijving van het productieproces en de metrologische traceerbaarheidsketen. | 1 | ja = 1 punt nee = 0 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
Lot (wisselingen) | C.5.1 | De Lotomvang van Reagentia, Controles en Kalibratoren is: ▪ vanaf 455.000 analyses met een minimale houdbaarheid van 10 maanden ▪ vanaf 700.000 analyses met een minimale houdbaarheid van 14 maanden ▪ vanaf 1.050.000 analyses met een minimale houdbaarheid van 20 maanden ▪ vanaf 1.400.000 analyses met een minimale houdbaarheid van 26 maanden. | 3 | * ≥ 455.000 Analyses met een minimale houdbaarheid van 10 maanden = 0 punten * ≥ 700.000 Analyses met een minimale houdbaarheid van 14 maanden = 1 punt * ≥ 1.050.000 Analysesmet een minimale houdbaarheid van 20 maanden = 2 punten * ≥ 1.400.000 Analyses met een minimale houdbaarheid van 26 maanden = 3 punten |  |  |  | niet correct ingevuld |  |  | 455.000 - 699.999 Analyses met een minimale houdbaarheid van 10 maanden | 700.000 - 1.049.999 Analyses met een minimale houdbaarheid van 14 maanden | 1.050.000 - 1.399.999 Analysesmet een minimale houdbaarheid van 20 maanden | ≥ 1.400.000 Analyses met een minimale houdbaarheid van 26 maanden
| C.5.3 | Opdrachtnemer is in staat tot een levering van afzonderlijke lots met Reagentia, Controles en Kalibratoren aan het Laboratorium (waardoor er bij lotwisselingen slechts 1 variabele wijzigt). | 3 | ja = 3 punten nee = 0 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
Score analyse methode |  |  | 37 |  |  |  |  | 0
D - Analyse apparatuur
Functionaliteiten | D.2.8 | * Preventief dagelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) beperkt zich tot maximaal 1 uur per Analyseapparaat, waarbij pre/post-analytisch station voor dit item wordt gezien als Analyseapparaat. * Preventief wekelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) beperkt zich tot maximaal 4 uur per Analyseapparaat, waarbij pre/post-analytisch station voor dit item wordt gezien als Analyseapparaat. * Preventief maandelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) beperkt zicht tot maximaal 8 uur per Analyseapparaat, waarbij pre/post-analytisch station voor dit item wordt gezien als Analyseapparaat. Aantonen door de onderhoudstijd per soort onderhoud (dagelijks, wekelijks en maandelijks) en per Analyseapparaat door te geven. | 3 | *Preventief dagelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) is ≤ 1 uur = 1 punt |  | [vul hier uw tijd voor preventief dagelijks onderhoud in per Analyseapparaat] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | *Preventief wekelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) is ≤ 4 uur = 1 punt |  | [vul hier uw tijd voor preventief wekelijks onderhoud in per Analyseapparaat] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | *Preventief maandelijks onderhoud (inclusief Opstarttijd) is ≤ 8 uur = 1 punt |  | [vul hier uw tijd voor preventief maandelijks onderhoud in per Analyseapparaat] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
| D.2.9 | De Totaaloplossing beschikt over een geautomatiseerd pré- en/of post-analytisch station Aantonen door de beschrijving te geven van het geautomatiseerd pré- en/of post-analytisch station. | 2 | Geautomatiseerd pré-analytisch station = 1 punt |  | [vul hier uw beschrijving in van het pré-analytisch station] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | Geautomatiseerd post-analytisch station = 1 punt |  | [vul hier uw beschrijving in van het post-analytisch station] |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
| D.2.10 | De Hands-on time van het systeem is tot een minimum beperkt. Inschrijver geeft de Hands-on time per Laboratorium bij een capaciteit van 2.100 monsters en een Workshift van 8 uur. Aantonen met een workflowschema van werkzaamheden met de Hands-on time, de Walk-away time en de tijd dat de FIT-testmethode niet in gebruik is bij een gemiddeld dagvolume van 2100 monsters en een workshift van 8 uur. | 8 | *Hands-on time ≤ 1 uur = 8 punten *Hands-on time > 1uur - ≤ 2 uur = 4 punten *Hands-on time > 2 uur = 0 punten |  | [vul hier uw Hands-on time in] |  | niet correct ingevuld |  |  | Hands-on time ≤ 1 uur | Hands-on time > 1uur - ≤ 2 uur | Hands-on time > 2 uur
| D.2.11 | Het Systeem voorziet in een maximale aaneengesloten Walk-away time of in een maximale tijd dat de Analyseapparatuur niet in gebruik is. Inschrijver geeft de maximale aaneengesloten Walk-away time of de tijd dat de Analyseapparatuur niet in gebruik is per Laboratorium bij een gemiddeld dagvolume van 2.100 monsters en een Workshift van 8 uur. Aantonen met een workflowschema van werkzaamheden met de Hands-on time, de Walk-away time en de tijd dat de Analyseapparatuur niet in gebruik is bij een gemiddeld dagvolume van 2100 monsters en een workshift van 8 uur. | 8 | *Walk-away time of Analyseapparatuur niet in gebruik ≥ 4 uur = 8 punten *Walk-away time of Analyseapparatuur niet in gebruik ≥ 3 uur - < 4 uur = 4 punten *Walk-away time of Analyseapparatuur niet in gebruik < 3 uur = 0 punten |  | [vul hier uw walk-away time in] |  | niet correct ingevuld |  |  | Walk-away time of Analyseapparatuur niet in gebruik ≥ 4 uur | Walk-away time of FIT-testmethode niet in gebruik ≥ 3 uur - < 4 uur | Walk-away time of FIT-testmethode niet in gebruik < 3 uur
| D.2.13 | Geef aan welke functionaliteiten het Systeem heeft om contaminatie/carry-over tussen monsters te beperken. | 3 | Per functionaliteit krijgt u 1 punt met een maximum van 3 punten. |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
| D.2.18 | Het Systeem is uitgerust met barcode reading en registratie om verwisseling en foutief gebruik van Reagentia, Kalibratoren en/of Controles te voorkomen. | 3 | * Dit is van toepassing op Reagentia = 1 punt |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * Dit is van toepassing op Kalibratoren = 1 punt |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * Dit is van toepassing op Controles = 1 punt |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
Kalibratie en QC | D.3.2 | De software van de analyseapparatuur geeft mogelijkheden tot: ▪ het beoordelen van interne kwaliteitscontroles volgens Westgard regels ▪ het beoordelen van interne kwaliteitscontroles volgens andere multirule QC methodiek ▪ het instellen van grenzen van referentiewaarden. ▪ het beoordelen van "standy bottles" van reagens met gescheiden monitoring van reagens in gebruik voor productie en reagens standby voor aanstaande productie. Aantonen door toevoegen van screenshots softwaren en/of systeembeschrijving | 7 | * Westgard regels = 2 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * andere multirule QC methodiek = 2 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * instellen grenzen referentiewaarden = 2 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * standy bottles = 1 punt |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
| D.3.3 | De software van de Analyseapparatuur geeft mogelijkheden tot het beoordelen van daggemiddelden. Toetsing (na voorlopige gunning) als onderdeel van de Verificatie. Aantonen door het toevoegen van een vormvrije toelichting op de mogelijkheden tot het beoordelen van daggemiddeldes (max 0,5 A4). | 1 | ja = 1 punt nee = 0 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
| D.3.4 | De software van de analyseapparatuur geeft mogelijkheden tot inzage in: * bereik (reeks tussen laagste en hoogste waarde van reeks bepaalde monsters) * standaarddeviatie (SD) van Controlematerialen * variatiecoëfficiënt (CV) van Controlematerialen | 3 | * bereik = 1 punt |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * standaarddeviatie = 1 punt |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | * variatiecoëfficiënt = 1 punt |  |  |  | niet correct ingevuld
|  |  |  | TOTAAL |  |  |  | 0
| D.3.6 | De software van de Analyseapparatuur geeft de gebruiker de mogelijkheid tot het instellen van grenswaarden voor acceptatie van de kalibratiecurve. Aantonen door het toevoegen van een Systeembeschrijving en screenshots. | 1 | ja = 1 punt nee = 0 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
| D.3.7 | De software van de Analyseapparatuur beschikt over een functionaliteit waarmee getoetst kan worden of de kalibratiecurve aan de door gebruiker opgestelde criteria voldoet en die een melding geeft wanneer dat niet zo is. Aantonen door het toevoegen van een Systeembeschrijving en screenshots. | 1 | ja = 1 punt nee = 0 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
Score analyse apparatuur |  |  | 40 |  |  |  |  | 0
E-IT IB en Privacy
Informatietechnologie | E.1.6 | BVO NL heeft de voorkeur om de uitslagen vanuit één VPN verbinding of via https (mTLS of JWT) te ontvangen met ScreenIT. Schets hiervoor de infrastructuele moglijkheden en ideeën die u hiervoor kunt implementeren. | 1 | ja = 1 punt nee = 0 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
| E.1.7 | BVO NL heeft de voorkeur om in de contractsperiode, indien mogelijk, over te gaan op HL7-FHIR berichten via mTLS of JWT voor het uitwisselen van de uitslagberichten. Geef aan op welke termijn u verwacht dit scenario te kunnen ondersteunen. | 2 | * Per direct = 2 punten * Binnen 3 jaar = 1 punt * Meer dan 3 jaar of niet = 0 punten |  |  |  | niet correct ingevuld |  |  | Per direct | Binnen 3 jaar | Meer dan 3 jaar of niet
Software | E.2.9 | De software van de Analyseapparatuur geeft mogelijkheden tot autorisatie van de uitslagen op basis van de meegenomen controles en QC-uitslagen. Aantonen door het toevoegen van een vormvrije toelichting op de mogelijkheden tot autorisatie van de uitslagen (max. 0,5 A4). | 1 | ja = 1 punt nee = 0 punten |  | [Hier graag invullen: de bestandsnaam en paginanummer] |  | niet correct ingevuld
Score IB en Privacy |  |  | 4 |  |  |  |  | 0
G - Uitvoering
Servicedesk | G.4.4 | De Servicedesk is 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) telefonisch bereikbaar tussen 8.00-18.00 uur. | 1 | ja = 1 punt nee = 0 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
Score uitvoering |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
H - Verantwoording
Managementinformatie | H.4.3 | Opdrachtnemer stelt 24/7 een digitale portal voor BVO NL beschikbaar waarin actuele managementinformatie kan worden ingezien. | 1 | ja = 1 punt nee = 0 punten |  |  |  | niet correct ingevuld
Score uitvoering |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
TOTAAL |  |  | 100 |  |  |  | * | 0
*) De totaal door u behaalde score is indicatief. Dat wil zeggen dat het beoordelingsteam de mogelijkheid heeft de door u gegeven verklaringen/onderbouwingen te controleren op juistheid.