##### Offerteleidraad Micro- en tafelcentrifuges

| Aanbestedingsprocedure: Openbare procedure |  |
| --- | --- |
| Projectnaam | Micro- en tafelcentrifuges |
| TenderNed-nummer |  |
| Datum | 6 augustus 2023 |
| Auteurs | L.H.L. van Kempen en S.M. Simons |

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1.	Begrippenlijst	4

Hoofdstuk 2.	Algemeen	5

2.1	Bedrijfsprofiel	5

2.2	Doel	5

2.3	Voorwaarden	5

2.4	Motiveringen	6

2.5	Correspondentie	6

2.6	Klachten	6

2.7	TenderNed	6

Hoofdstuk 3.	Opdrachtomschrijving	8

3.1	Aanleiding, aard en omvang van de Opdracht	8

3.2	Contractvorm	9

3.3	Varianten	9

Hoofdstuk 4.	Inschrijvingsprocedure	10

4.1	Belangrijke data	10

4.2	Inschrijving	10

4.3	Nadere inlichtingen	12

4.4	Toets volledigheid	13

4.5	Toets uitsluitingsgronden en selectie-eisen	13

4.6	Toets gunningseisen	13

4.7	Toets gunningscriteria	14

4.8	Gunning	14

4.9	Overige procedurevoorschriften	15

Hoofdstuk 5.	Eigen verklaring	20

5.1	Uitsluitingsgronden	20

5.2	Geschiktheidseisen	21

Hoofdstuk 6.	Criteria voor gunning	25

6.1	Programma van eisen	25

6.2	Gunningcriterium EMVI	25

6.3	Kwaliteit	25

6.4	Prijs	28

6.5	Beoordeling	28

Bijlage 1	Programma van Eisen	30

Onderdeel 1: Wet- en regelgeving	30

Onderdeel 2: Technische eisen microcentrifuge NIET gekoeld	30

Onderdeel 3: Technische eisen microcentrifuge gekoeld	31

Onderdeel 4: Technische eisen tafelcentrifuges NIET gekoeld	32

Onderdeel 5: Technische eisen tafelcentrifuge gekoeld	34

Onderdeel 6: Onderhoud	36

# Begrippenlijst

| Aanbestedingswet 2012 # (AW): # Eigen Verklaring: | # De herziene Aanbestedingswet 2012, per 1 juli 2016 in werking getreden ter implementatie van de RL 2014/23/EU, RL 2014/24/EU en RL 2014/25/EU. # Het door de Europese Commissie vastgestelde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) als bedoeld in artikel 2:84 AW, waarin de Inschrijver aangeeft of de uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn, of hij voldoet aan de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden. De Eigen Verklaring is als bijlage 2 toegevoegd aan de Offerteleidraad. Om de administratieve lasten te beperken vraagt het Erasmus MC de bewijsstukken alleen op bij de Inschrijver die voor gunning in aanmerking komt. De Eigen Verklaring en toelichting zijn opgenomen in bijlage 2. |
| --- | --- |
| # Inschrijving: | # Het indienen van een rechtsgeldig ondertekende offerte, inclusief bijbehorende documenten, in overeenstemming met de procedurevoorschriften, zoals beschreven in de Offerteleidraad. Zie voor een nadere toelichting op de Inschrijvingsprocedure Hoofdstuk 4 |
| # Inschrijver: | # De ondernemer die zich heeft aangemeld voor deze aanbestedingsprocedure en die een Inschrijving indient. |
| # Opdracht: | De opdracht omvat de aanschaf en onderhoud van micro- en tafelcentrifuges, op basis van de overeenkomst zoals gepubliceerd op TenderNed op 6 augustus en nader omschreven in Hoofdstuk 3. |
| # Offerteleidraad: | # Dit document, inclusief bijbehorende bijlagen (6 augustus 2023, versie 1.0). |
| # Programma van Eisen | # De eisen waaraan de uitvoering van de Opdracht dient te voldoen, zoals opgenomen in bijlage 1. |

# Algemeen

## Bedrijfsprofiel

Het Erasmus universitair Medisch Centrum Rotterdam (hierna: het Erasmus MC) is een publiekrechtelijk rechtspersoon, op basis van artikel 1.13, tweede lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), gevestigd te Dr. Molewaterplein 40, 3015GD Rotterdam, onder KvK-nummer 24485070.

Op de site https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/pages/over-erasmusmc kunt u alle relevante informatie over het Erasmus MC lezen en downloaden.

Het Erasmus MC houdt een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure, hierna te noemen: de “Aanbesteding”. De Aanbesteding betreft het leveren van micro- en tafelcentrifuges, op basis van de overeenkomst zoals gepubliceerd op TenderNed op 6 augustus en nader omschreven in Hoofdstuk 3.

De aankondiging van de Aanbesteding is op 6 augustus 2023 gepubliceerd op TenderNed, met referentienummer: 000.

## Doel

Het doel van deze Offerteleidraad is het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde ondernemers over de Opdracht (Hoofdstuk 3), de te doorlopen Inschrijvingsprocedure (Hoofdstuk 4), en de wijze waarop de selectie en gunning plaatsvindt (Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6).

Het Erasmus MC wil aan de hand van deze Offerteleidraad de Opdracht gunnen aan de Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (‘EMVI’).

## Voorwaarden

Op deze Aanbesteding is de herziene Aanbestedingswet 2012 van toepassing. U kunt dit document vinden op: http://www.wetten.overheid.nl

Door indiening van uw Inschrijving op de wijze zoals in deze Offerteleidraad beschreven, wordt u Inschrijver voor de aanbestedingsprocedure van het Erasmus MC en aanvaardt u zonder voorbehoud alle in deze Offerteleidraad (inclusief bijlagen) en in de Nota(s) van Inlichtingen gestelde voorwaarden.

## Motiveringen

### Keuze aanbestedingsprocedure

Het Erasmus MC heeft gekozen voor een openbare procedure. Aan deze keuze ligt de volgende overweging c.q. reden ten grondslag:

- De aanbestedende dienst verwacht een beperkt aantal Inschrijvingen waarmee de administratieve last verminderd wordt ten opzichte van een niet-openbare aanbestedingsprocedure.

### Duur van de overeenkomst 
De Leveringsovereenkomst die het Erasmus MC wenst af te sluiten heeft een initiële duur van vier jaar (met vervolgens twee mogelijkheden tot verlenging van elk twee jaar).

## Correspondentie

Alle communicatie verloopt via TenderNed.

In uitzonderlijke gevallen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

| Contactpersoon | S.M. Simons |
| --- | --- |
| E-mailadres | Aanbestedingen@erasmusmc.nl |

## Klachten

Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure kunt u richten aan de contactpersoon van het Erasmus MC via het e-mailadres zoals genoemd in 2.5.

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op de algemene aanbestedingsbeginselen. U dient duidelijk en gemotiveerd aan te geven op welke aspect(en) van de aanbestedingsprocedure uw klacht betrekking heeft. Uw klacht wordt behandeld door ter zake kundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij deze aanbestedingsprocedure. Het Erasmus MC streeft ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

## TenderNed

    - Elektronische toegankelijkheid van Aanbestedingsdocumenten

Het Erasmus MC heeft ervoor gekozen om de Aanbestedingsdocumenten te plaatsen op de website van TenderNed: www.tenderned.nl. (Potentiële) Inschrijvers kunnen via deze website de benodigde documenten downloaden. De publicatie van de Nota(s) van Inlichtingen en de aankondiging van de gegunde Opdracht vindt eveneens plaats op TenderNed. Wij willen u erop wijzen dat het raadzaam is om de attenderingsservice op Tenderned in te schakelen, zodat u automatisch een bericht ontvangt wanneer er nieuwe documenten zijn gepubliceerd.

    - Gebruik TenderNed

Mocht u problemen ondervinden in het gebruik van TenderNed dan heeft TenderNed een eigen servicedesk die u kunt raadplegen. Via deze servicedesk kunt u ondersteuning verwachten in het:

- gebruik van de inloggegevens;

- gebruik van TenderNed;

- oplossen van storing/problemen met betrekking tot TenderNed.

De servicedesk is te bereiken via telefoonnummer 0800-8363376 of via servicedesk@tenderned.nl. In geval van technische problemen, als gevolg waarvan de site niet te raadplegen is, wordt dringend verzocht dat tevens te melden via aanbestedingen@erasmusmc.nl.

    - e-Herkenning

Om een nieuwe onderneming in TenderNed te kunnen registreren is een e-Herkenningsmiddel nodig. De registratie van buitenlandse ondernemingen verloopt nog via TenderNed zelf, omdat e-Herkenning voor hen niet beschikbaar is. Met een e-Herkenningsmiddel is het mogelijk om zowel gebruiker als onderneming in één keer te registreren. TenderNed adviseert ondernemingen tijdig een e-Herkenningsmiddel aan te schaffen, zodat zij geen hinder ondervinden bij deelname aan een aanbesteding. Voor meer informatie over het gebruik van e-Herkenning kunt u terecht bij de servicedesk van TenderNed.

# Opdrachtomschrijving

## Aanleiding, aard en omvang van de Opdracht

In 2017 heeft Erasmus MC de micro- en tafelcentrifuges voor het eerst aanbesteed. De contractperiode is bijna verstreken waartoe Erasmus MC haar portfolio aan micro- en tafelcentrifuges opnieuw in de markt zet. De aanbesteding moet leiden tot één standaardleverancier voor de levering van en de uitvoering van onderhoud op het complete portfolio van micro- en tafelcentrifuges. Het portfolio bestaat uit de volgende typen tafelcentrifuges en wordt uitgevraagd binnen één perceel:

- Microcentrifuge, gekoeld en niet gekoeld;

- Low-range tafelcentrifuge, gekoeld en niet gekoeld;

- Mid-range tafelcentrifuge, gekoeld en niet gekoeld;

- High-range tafelcentrifuge, gekoeld en niet gekoeld.

Voor een exacte omschrijving van de verschillende typen centrifuges verwijzen wij u naar het Programma van Eisen en het daarbij behorende prijzenblad. Vloermodellen als high-speed centrifuges en ultra centrifuges vallen buiten de scope van deze aanbesteding.

Op dit moment betrekt het Erasmus MC haar micro- en tafelcentrifuges bij 1 marktpartij. Erasmus MC wenst het portfolio bij 1 marktpartij te blijven betrekken. Door bundeling van het inkoopvolume kunnen er betere commerciële condities worden vastgelegd, Erasmus MC kent één aanspreekpunt voor de aankoop van, als ook de uitvoer van onderhoud en kan de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau tillen. Voor de winnende Inschrijver ligt er een kans om leverancier te worden van de meest gebruikte typen tafelcentrifuges binnen onze organisatie en zijn marktaandeel substantieel te vergroten of verder uit te bouwen ten opzichte van de huidige situatie.

De tafelcentrifuges zullen door een brede verscheidenheid aan afdelingen gebruikt gaan worden binnen zowel research- als diagnostische laboratoria. Door de toepassing binnen de diagnostiek is er bij het opstellen van het Programma van Eisen extra aandacht besteed aan de vereisten die geaccrediteerde laboratoria stellen aan de technische eisen van de apparatuur en de wijze waarop het onderhoud uitgevoerd dient te worden. Potentiële Inschrijvers dienen hiermee rekening te houden indien zij besluiten om een Inschrijving te doen.

Naast de aanschaf van de apparatuur bestaat de opdracht ook uit het optioneel uitvoeren van preventief onderhoud op de aangekochte apparatuur. Hierbij wordt onderhoud in hoofdzaak door diagnostische afdelingen afgenomen aangezien zij gebonden zijn aan accreditatienormen van waaruit een onderhoudsverplichting volgt.

Erasmus MC wenst met één Inschrijver een leveringsovereenkomst te sluiten voor:

- De levering van micro- en tafelcentrifuges inclusief bijbehorende accessoires gedurende een periode van vier jaar met optionele verlenging voor twee keer twee jaar onder de voorwaarden zoals gesteld in bijgevoegde (concept) overeenkomst;

- Het uitvoeren van preventief onderhoud op de centrifuges die in het kader van deze overeenkomst zijn aangekocht gedurende de economische levensduur van 10 jaar conform de voorwaarden zoals gesteld in bijgevoegde (concept) onderhoudsovereenkomst.

## Contractvorm

De overeenkomst zal worden aangegaan voor de duur van vier jaar betreffende de periode van 1-1-2024 tot en met 31-12-2027. Er is een optie om de overeenkomst tweemaal te verlengen met 24 maanden. Op de uitvoering van de opdracht zullen de Algemene inkoopvoorwaarden van het UMC, versie mei 2021 (bijlage 10) en de conceptovereenkomst (bijlage 8) van toepassing zijn.

## Varianten

De aanbestedende dienst staat varianten niet toe.

# Inschrijvingsprocedure

## Belangrijke data

| Nadere inlichtingen over de Offerteleidraad en Inschrijvingsprocedure kunt u via TenderNed indienen tot uiterlijk: | 22-8-2023, 12:00 uur |
| --- | --- |
| Over de gegeven inlichtingen, die dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van de aanbestedingsdocumenten is op TenderNed een Nota van Inlichtingen (NvI) 1 uiterlijk beschikbaar op: | 29-8-2023 |
| Nadere inlichtingen over de Eerste Nota van Inlichtingen kunt u via TenderNed indienen tot uiterlijk: | 8-9-2023, 12:00 uur |
| Over de gegeven inlichtingen, die dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van de aanbestedingsdocumenten is op TenderNed een Nota van Inlichtingen (NvI) 2 uiterlijk beschikbaar op: | 15-9-2023 |
| Uw Inschrijving dient u via TenderNed in te dienen tot uiterlijk: | 25-9-2023, 12:00 uur |
| De kluis met Inschrijvingen wordt geopend op: | 25-9-2023, 12:05 uur |
| Het Erasmus MC maakt de gunning bekend aan alle Inschrijvers uiterlijk op: | 16-10-2023 |
| Bezwaartermijn: | 16-10-2023 t/m 5-11-2023 |
| Ondertekening van de overeenkomst: | z.s.m. na verzending definitieve gunning en afwijzing |

(N.B. De data in deze tabel zijn indicatief. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen)

## Inschrijving

Aan uw Inschrijving verbindt het Erasmus MC de volgende voorwaarden:

- De Inschrijving geschiedt uitsluitend door het indienen van de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring (bijlage 2) aangevuld met het Programma van Eisen (bijlage 1), het Programma van Wensen, het Prijsinvulformulier (bijlage 7) en de bijbehorende Referentieverklaringen (bijlage 4)

- De Inschrijving dient uiterlijk op 25-9-2023 vóór 12:00 uur via TenderNed

te worden ingediend. Het niet (tijdig) indienen van de Inschrijving is voor uw risico. Het Erasmus MC adviseert dan ook om gevraagde informatie (bijvoorbeeld) een dag eerder in te dienen dan het genoemde uiterste inlevermoment.

- De Inschrijving dient op de voorgeschreven wijze, compleet en correct te zijn ingevuld en op tijd te zijn ingeleverd. Als de Inschrijving incorrect, incompleet, te laat of niet op de voorgeschreven wijze is ingediend, kan dit leiden tot uitsluiting van uw deelname aan deze aanbesteding.

### Inschrijven met beroep op derde(n)

U kunt zich voor het voldoen aan de gestelde eisen ook beroepen op de financiële en/of economische draagkracht dan wel technische en/of beroepsbekwaamheid van derden (hierna te noemen: ‘genomineerde derde’). Een voorwaarde bij het beroep op deze genomineerde derde(n) is dat de Inschrijver kan aantonen dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de voor die Opdracht noodzakelijke middelen van deze genomineerde derde(n) (zie hiervoor bijlagen 5 en 6).

Aan de Inschrijving van Inschrijver met een beroep op een genomineerde derde, verbindt het Erasmus MC de volgende voorwaarden:

a)	Inschrijver vermeldt in de Eigen Verklaring dat hij een beroep doet op de draagkracht van derde(n) om te voldoen aan de minimumeisen (met betrekking tot de financiële en economische draagkracht en/of de technische of organisatorische bekwaamheid) (Eigen Verklaring, Deel II Afdeling C).

b)	Inschrijver voegt bij zijn Inschrijving de Eigen Verklaring(en) van de derde(n) waarop Inschrijver een beroep doet. In deze Eigen Verklaring vermeldt de betreffende derde de informatie bedoeld in Deel II afdeling A en B, deel III en, voor zover dit relevant is voor de specifieke draagkracht waarop Inschrijver steunt, de informatie bedoeld in de delen IV en V. De betreffende derde draagt zorg voor rechtsgeldige ondertekening van zijn Eigen Verklaring.

c)	Inschrijver voegt bij zijn Inschrijving een uittreksel beroeps-/handelsregister of een	bewijs van inschrijving in het land van vestiging van de derde(n) waarop Inschrijver 	een beroep doet. Het uittreksel of bewijs van inschrijving van de betreffende derde 	mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de uiterste datum voor de		ontvangst van de Inschrijvingen. De rechtsgeldige ondertekening (als bedoeld onder 	punt b) moet hieruit kunnen worden opgemaakt. Wanneer meerdere uittreksels (van 	bijvoorbeeld moedermaatschappijen of andere aandeelhouders) om de 			rechtsgeldige ondertekening te kunnen aantonen, dienen deze ook te worden 		bijgevoegd.

Het beroep op een derde ten behoeve van de technische bekwaamheid en de beroepsbekwaamheid brengt met zich mee dat de Inschrijver deze derde daadwerkelijk inzet bij de uitvoering van de Opdracht.

Het wijzigen van een genomineerde derde gedurende de aanbestedingsprocedure of de looptijd van de overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van het Erasmus MC. U dient hierom tijdig schriftelijk een verzoek te doen aan het Erasmus MC. Het verzoek zal in ieder geval worden afgewezen als de wijziging volgens het Erasmus MC in strijd is met het (Europese) aanbestedingsrecht.

Het is niet toegestaan dat een Inschrijver als genomineerde onder-opdrachtnemer door andere Inschrijvers wordt ingezet voor dezelfde Opdracht.

### Onderaanneming

U dient in uw Inschrijving tevens op te geven of, en zo ja wie, u voornemens bent voor de uitvoering van de Opdracht in te zetten als onderaannemer (niet te verwarren met een genomineerde derde).

Het wijzigen van een onderaannemer gedurende de aanbestedingsprocedure of de looptijd van de(raam)overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van het Erasmus MC. U dient hierom tijdig schriftelijk een verzoek te doen aan het Erasmus MC. Het verzoek zal in ieder geval worden afgewezen als de wijziging volgens het Erasmus MC in strijd is met het (Europese) aanbestedingsrecht.

## Nadere inlichtingen

### Indienen van vragen en/of opmerkingen

Na ontvangst van de Offerteleidraad kunt u vragen stellen over de Offerteleidraad en Inschrijvingsprocedure. Deze dient u uitsluitend te stellen via TenderNed.

Indien u uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoekt om bepaalde informatie niet in de Nota van Inlichtingen op te nemen, omdat door openbaarmaking uw gerechtvaardigde economische belangen zouden kunnen worden geschaad, dan kan het Erasmus MC besluiten de gevraagde inlichtingen alleen aan u te verstrekken.

Mocht het Erasmus MC geen gevolg willen geven aan uw verzoek om bepaalde informatie niet op te nemen in de Nota van Inlichtingen, dan zal het Erasmus MC u hierover vooraf informeren. U heeft dan de keus uw vraag in te trekken of het Erasmus MC alsnog toestemming te geven de betreffende informatie op te nemen in de Nota van Inlichtingen. Reageert u niet binnen de door het Erasmus MC aangegeven termijn, dan mag het Erasmus MC dit aanmerken als een impliciete instemming van u om de betreffende informatie op te nemen in de Nota van Inlichtingen. Het Erasmus MC is in dat geval niet aansprakelijk voor enige schade geleden door u.

U kunt uw vragen tot uiterlijk op de in paragraaf 4.1 genoemde datum en tijdstip indienen. Alleen tijdig ingediende vragen zullen door het Erasmus MC worden beantwoord. Het is niet toegestaan functionarissen van het Erasmus MC rechtstreeks te benaderen. Dit kan uitsluiting tot gevolg hebben.

De Nota(‘s) van Inlichtingen maken integraal deel uit van deze Offerteleidraad.

### Informatiebijeenkomst/beantwoording vragen

Er wordt in deze fase geen informatiebijeenkomst georganiseerd. De ingediende vragen zullen door het Erasmus MC schriftelijk beantwoord worden. U krijgt een verslag toegestuurd, of dit wordt op TenderNed gepubliceerd, waarin alle (geanonimiseerde) vragen en antwoorden beschreven zijn, de zogenaamde ‘Nota van Inlichtingen’. Deze vragen en antwoorden zullen een integrale aanvulling van deze Offerteleidraad vormen. Hierbij zal het gestelde in de Nota van Inlichtingen prevaleren boven het gestelde in de Offerteleidraad.

## Toets volledigheid

De Inschrijvingen worden geopend op het tijdstip zoals vermeld in paragraaf 4.1.

Na het uiterste tijdstip voor Inschrijving start de selectie- en gunningsprocedure.

Allereerst controleert het Erasmus MC of de door u ingevulde Eigen Verklaring met de daarbij behorende bijlagen en de overige te verstrekken gegevens tijdig, compleet en rechtsgeldig ondertekend zijn ontvangen.

Het Erasmus MC wijst er met klem op dat Eigen Verklaringen, die achteraf (al dan niet na verificatie) onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen die niet (kunnen) worden waargemaakt, door het Erasmus MC kunnen worden opgevat als valse verklaringen. Dit kan uitsluiting van deze en opvolgende aanbestedingsprocedures tot gevolg hebben.

### Verduidelijking Inschrijvingen

Op verzoek van het Erasmus MC kan na ontvangst van uw Inschrijving een bespreking met u plaatsvinden met het oog op een verduidelijking van de inhoud van uw Inschrijving.

## Toets uitsluitingsgronden en selectie-eisen

De volledige en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaringen toetst het Erasmus MC vervolgens inhoudelijk aan de uitsluitingsgronden (zie paragraaf 5.1).

Als deze toets geen aanleiding geeft tot uitsluiting, toetst het Erasmus MC de Eigen Verklaring aan de geschiktheidseisen en/of technische specificaties/uitvoeringsvoorwaarden, zoals nader omschreven in paragraaf 5.2 van de Offerteleidraad en onderdeel 5 en 6 van de Eigen Verklaring. Voldoet u niet aan deze eisen, dan wordt u uitgesloten van verdere deelneming aan deze aanbestedingsprocedure.

## Toets gunningseisen

Als ook de toets op de geschiktheidseisen en technische specificaties/uitvoeringsvoorwaarden geen aanleiding geeft tot uitsluiting, toetst het Erasmus MC vervolgens of uw Inschrijving aan de gestelde gunningseisen voldoet, zoals nader omschreven in paragraaf 6.1 en bijlage 1 van deze Offerteleidraad. Voldoet uw Inschrijving niet aan deze gunningseisen, dan wordt u uitgesloten van verdere deelneming aan deze aanbestedingsprocedure.

## Toets gunningscriteria

Voldoet uw Inschrijving wel aan de gunningseisen, dan beoordeelt het Erasmus MC uw Inschrijving op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De sub-gunningscriteria hiervoor kunt u vinden in paragraaf 6.2 en bijlage 1 van deze Offerteleidraad.

## Gunning

Zo spoedig mogelijk na de beoordeling van de Inschrijvingen, bericht het Erasmus MC elke Inschrijver gelijktijdig en onder opgaaf van redenen over de gunning. De Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving ontvangt bericht van gunning met het verzoek om binnen 10 werkdagen de formele bewijsstukken ter onderbouwing van de Eigen Verklaring te overleggen.

De overige Inschrijvers ontvangen een gemotiveerd bericht van afwijzing.

Het Erasmus MC verstrekt daarbij geen gegevens voor zover dat:

- met enig wettelijk voorschrift in strijd zou zijn;

- met het openbaar belang in strijd zou zijn;

- de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden, of

- afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers zou doen.

De Inschrijver die het niet eens is met de gunningsbeslissing heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van uiterlijk 20 kalenderdagen door middel van het uitbrengen van een dagvaarding aan het Erasmus MC in beroep te gaan tegen deze gunningsbeslissing. Gedurende deze periode zal het Erasmus MC geen (raam)overeenkomst met de begunstigde Inschrijver(s) sluiten.

De opschortende termijn van 20 kalenderdagen is tevens een vervaltermijn. Een eventuele aanspraak op gunning van de opdracht vervalt, indien niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt bij de bevoegde voorzieningsrechter.

In geval een kort geding aanhangig wordt gemaakt, voegt de Inschrijver die voor gunning in aanmerking komt zich - op straffe van verval van elke aanspraak op de uitvoering van de opdracht - op eerste verzoek van het Erasmus MC in het geding.

Tot definitieve gunning kan pas worden overgegaan na het verstrijken van de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen en als de (voorlopig) gegunde Inschrijver(s) de juistheid van zijn/hun Eigen Verklaring door middel van overlegging van bewijsstukken heeft/hebben aangetoond.

In het geval van een gebrek in de Eigen Verklaring of de bewijsmiddelen stelt het Erasmus MC de betreffende Inschrijver in de gelegenheid om het gebrek te herstellen binnen een termijn van 2 werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending daartoe.

De Inschrijver(s) die niet in staat is/zijn om tijdig middels de gevraagde bewijsmiddelen de juistheid van hun “Eigen Verklaring” aan te tonen, kunnen worden uitgesloten van verdere deelname in deze aanbestedingsprocedure. In dat geval zal de eerstvolgende Inschrijver (nummer 2 in rang) in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende bewijsmiddelen te overleggen. In voorkomende, goed beargumenteerde gevallen kan het Erasmus MC ook besluiten het gebrek aan overgelegde gegevens door de Inschrijver te laten herstellen, voor zover dit volgens het Erasmus MC niet in strijd is met het aanbestedingsrecht.

## Overige procedurevoorschriften

### Aanvullingen en/of wijzigingen

Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen op de Inschrijving dient door het Erasmus MC via het e-mailadres als genoemd in paragraaf 2.5, ontvangen te zijn vóór de sluitingsdatum zoals hierboven onder paragraaf 4.1 en 4.2 genoemd. Alleen die aanvullende informatie en/of wijzigingen die op deze wijze ingediend is/zijn zal door het Erasmus MC worden geaccepteerd. Aanvullende informatie en/of wijzigingen die verstrekt wordt/worden na het uiterste inlevermoment zal/zullen niet geaccepteerd worden, tenzij daarom uitdrukkelijk is verzocht door het Erasmus MC.

### Blijven voldoen aan eisen

Indien op enig moment gedurende deze aanbestedingsprocedure blijkt dat Inschrijver niet langer voldoet aan de in de selectiefase of in deze Offerteleidraad gestelde eisen, kan het Erasmus MC de Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

### Voorbehouden

Het Erasmus MC behoudt zich -zonder meer en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn gehouden- in ieder geval het recht voor om:

a. de aanbestedingsprocedure tussentijds om haar moverende redenen af te breken;

b. tijdsplanningen te wijzigen (met uitzondering van wettelijk minimum vastgestelde termijnen);

c. de opdracht geheel of gedeeltelijk niet te gunnen.

Het Erasmus MC heeft geen verplichting tot gunning.

### Verwijzing naar merken, types, fabricaten, herkomst e.d.

Het Erasmus MC heeft geen voorkeur voor een bepaalde Inschrijver, dienstverlener of aannemer, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d.. Mocht in dit Bestek een eis of een wens betrekking (lijken te) hebben op een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd, dan dient hierbij gelezen te worden ‘of gelijkwaardig’.

### Geen vergoeding inschrijvingskosten

Het Erasmus MC zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn verbonden aan de Inschrijving en/of aanleveren van de informatie.

### Eenmaal inschrijven

Een Inschrijver mag zich slechts eenmaal inschrijven voor de aanbestedingsprocedure, hetzij als individuele ondernemer, hetzij als deelnemer in een samenwerkingsverband of als onderaannemer.

### Meerdere Inschrijvers van één concern

Van één concern mogen slechts meerdere ondernemingen zich inschrijven voor de aanbesteding (zelfstandig, in samenwerkingsverband of als onderaannemer), mits zij de Inschrijvingen onafhankelijk van elkaar opstellen en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Op verzoek van het Erasmus MC zullen deze Inschrijvers dit ook moeten kunnen aantonen. Als één van de betreffende Inschrijvers dit niet kan aantonen, leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende Inschrijvers.

### Informatieplicht

Indien zich wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Inschrijver voordoen of dreigen voor te doen, die van invloed zijn op de voortgang en afhandeling van de aanbesteding, dient de Inschrijver dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de in paragraaf 2.5 genoemde contactpersoon van het Erasmus MC.

### Onvolkomenheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden

Alle documenten met bijbehorende bijlagen die naar aanleiding van de onderhavige aanbestedingsprocedure door of namens het Erasmus MC zijn samengesteld en opgesteld, zijn met de grootste zorg opgesteld. In het geval de Inschrijver niettemin onvolkomenheden, onrechtmatigheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden ontdekt, dan wel anderszins opmerkingen en/of vragen heeft, dan dient hij het Erasmus MC hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) in kennis te stellen doch uiterlijk op 22 augustus 2023, vóór 12:00 uur. Van Inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een Inschrijver geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden, onrechtmatigheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van onvolkomenheden, onrechtmatigheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden heeft de Inschrijver zijn rechten verwerkt.

### Termijnen

Een in deze Offerteleidraad genoemde termijn gaat in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag ervan en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag daarvan.

Indien een in deze Offerteleidraad in dagen genoemde termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt niet in deze termijn begrepen.

Indien de laatste dag van een in deze Offerteleidraad genoemde termijn op een algemeen of ter plaatse van de uitvoering van de opdracht erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens een voor het Erasmus MC van belang zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere vrije dag valt, eindigt de termijn bij het einde van het laatste uur van de eerstvolgende werkdag.

### Vertrouwelijkheid

Zowel het Erasmus MC als Inschrijver zullen de over een weer verstrekte informatie in het kader van deze aanbestedingsprocedure vertrouwelijk behandelen.

Het Erasmus MC is niet verplicht om interne documenten, zoals resultaten van evaluaties, vergelijkingen, alsmede adviezen aangaande gunning aan Inschrijver bekend te maken, met uitzondering van hetgeen waartoe zij ten behoeve van de motivering van een afwijzing op grond van de Aanbestedingswet verplicht is.

### Intellectueel eigendom aanbestedingsstukken

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door het Erasmus MC verstrekte documenten en informatie in het kader van de aanbestedingsprocedure, waaronder in ieder geval te begrijpen de onderhavige Offerteleidraad evenals bijlagen en verstrekte toelichtingen, berusten uitsluitend bij het Erasmus MC. Dit geldt voor de gehele aanbestedingsprocedure.

Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van het Erasmus MC niets uit de door het Erasmus MC verstrekte documenten alsmede daarbij behorende bijlagen worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, behoudens indien en voor zover dit in redelijkheid noodzakelijk is voor het juist en volledig kunnen beantwoorden van de vragen, dan wel het kunnen doen van een inschrijving.

### Uitsluiting algemene (verkoop-/leverings)voorwaarden Inschrijver

De toepassing van algemene (verkoop-/leverings)voorwaarden van de Inschrijvers worden door het Erasmus MC uitdrukkelijk uitgesloten.

### Inschrijving onder voorwaarden

Een Inschrijving waaraan voorwaarden zijn verbonden of die is gedaan onder voorbehoud is ongeldig.

### Bedragen

Alle bedragen moeten worden aangeboden in Euro’s, exclusief BTW.

### Voertaal

De Inschrijving en alle te voeren correspondentie dient te geschieden in de Nederlandse taal, dan wel te zijn voorzien van een vertaling in de Nederlandse taal. Indien correspondentie en/of stukken zijn gesteld in een andere dan de Nederlandse taal en/of niet voorzien van een deugdelijke vertaling in de Nederlandse taal, dan behoudt het Erasmus MC zich het recht voor de Inschrijving niet in behandeling te nemen.

### Gestanddoeningstermijn

De door Inschrijver ingediende inschrijving dient minimaal drie maanden vanaf de opening van de Inschrijving geldig te zijn. Ingeval tegen de mededeling van de gunningsbeslissing bij de daartoe bevoegde rechter te Den Haag een voorlopige voorziening is gevraagd, dienen de inschrijvers hun inschrijving in ieder geval gestand te doen tot vier weken na uitspraak van de voorzieningenrechter in eerste instantie.

### Strategische, abnormaal lage, irreële en/of manipulatieve Inschrijvingen

Strategische, abnormaal lage, irreële en/of manipulatieve inschrijvingen zijn niet toegestaan en zullen door het Erasmus MC als niet-geldige Inschrijvingen worden gekwalificeerd.

### Geschillenbeslechting, forumkeuze

Ieder geschil dat tussen de betrokkenen bij deze aanbestedingsprocedure ontstaat naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

### Kosten

Het uitgangspunt voor de Inschrijving dient gebaseerd te zijn op Total Cost of Ownership (TCO), oftewel de integrale kostprijs. Inschrijver dient derhalve alle relevante kostenposten die samenhangen met de opdracht te vermelden (zoals verzekeringen, transport, belastingen, heffingen, administratiekosten, licentiekosten, etc.), ook als daar in deze Offerteleidraad niet expliciet om gevraagd wordt. Kosten die niet expliciet in de Inschrijving van Inschrijver zijn opgenomen, worden tijdens de eventuele contractduur niet geaccepteerd.

### Samenstelling van Inschrijving

Uw Inschrijving dient te bestaan uit de volgende onderdelen:

- Een rechtsgeldig ondertekende aanbiedingsbrief waarmee de Inschrijving wordt aangeboden;

- Een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Prijsinvulformulier in pdf bestandsformaat (t.b.v. ondertekening) en in MS Excel bestandsformaat, waarbij het pdf bestand ingeval van discrepanties leidend is;

- Een volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring (bijlage 2);

- De volledig ingevulde bijlage “Referentieverklaringen” (bijlage 4);

- Indien van toepassing: de volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Verklaring “Beroep Technische/beroepsbekwaamheid derde” (bijlage 5) en Verklaring “Beroep Financiële/economische draagkracht derde” (bijlage 6);

- Een uitwerking van de kwaliteitsaspecten van Gunningscriterium EMVI, zoals beschreven in paragraaf 6.3 van deze offerteleidraad.

De informatie in de Inschrijving dient compleet te zijn (d.w.z. een antwoord te bevatten op alle in deze Offerteleidraad gestelde vragen en gevraagde informatie).

### Rangregeling

De gehele offerteaanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Offerteleidraad, inclusief bijlagen;

- de Nota’s van Inlichtingen;

- de overeenkomst.

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze documenten geldt de volgende rangregeling, waarbij het hoger gerangschikte prevaleert boven het lager gerangschikte:

- de definitieve overeenkomst micro- en tafelcentrifuges;

- de 2e Nota van Inlichtingen (indien van toepassing);

- de 1e Nota van Inlichtingen;

- de conceptovereenkomst;

- de Offerteleidraad.

# Eigen verklaring

## Uitsluitingsgronden

Eigen Verklaring: onderdeel 2 en 3. Aankondiging TenderNed: afdeling III.2.1

Met de ondertekening van de Eigen verklaring verklaart u dat de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden niet op u van toepassing zijn. Als de Inschrijving plaatsvindt door een samenwerkingsverband van ondernemers (zie paragraaf 4.2.1) dient elke ondernemer in het samenwerkingsverband afzonderlijk te verklaren dat de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn.

Wanneer een verplichte uitsluitingsgrond op u van toepassing is, legt het Erasmus MC de Inschrijving ter zijde en komt u niet voor gunning in aanmerking.

Wanneer een facultatieve uitsluitingsgrond u van toepassing is, kan het Erasmus MC de Inschrijving ter zijde leggen en komt u niet voor gunning in aanmerking.

Bewijsstukken:

Om de juistheid van uw Eigen verklaring met betrekking tot de uitsluitingsgronden te toetsen, dient u, als u voor gunning in aanmerking komt, op een daartoe strekkend eerste verzoek van het Erasmus MC onderstaande bewijsstukken zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen te overleggen. Als de Inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers plaatsvindt (zie paragraaf 4.2.1.) dient elke ondernemer in het samenwerkingsverband onderstaande stukken te overleggen binnen bovengenoemde termijn van 10 werkdagen.

- Een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden als bedoeld in Deel III, Afdeling A en C van de Eigen verklaring of, indien in het land van vestiging deze verklaring niet wordt afgegeven, een gelijkwaardig document afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat geen van de uitsluitingsgronden van toepassing zijn op Inschrijver (van een Nederlandse onderneming wordt enkel een GVA geaccepteerd). De GVA of daarmee gelijkwaardig document uit het land van vestiging mag niet ouder zijn dan twee jaar, gerekend van de sluitingsdatum.

- Een verklaring van de belastingdienst met betrekking tot de criteria zoals bedoeld in paragraaf 3.4 van de Eigen verklaring of, indien in het land van vestiging deze verklaring niet wordt afgegeven, een gelijkwaardig document afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat Inschrijver niet in deze situatie verkeert (van een Nederlandse onderneming wordt enkel een verklaring van de belastingdienst geaccepteerd). De verklaring van de belasting of een daarmee gelijkwaardige verklaring uit het land van vestiging mag niet ouder zijn dan zes maanden, gerekend vanaf de sluitingsdatum.

N.B. Indien Inschrijver respectievelijk de deelnemer in een samenwerkingsverband niet in staat is om binnen 10 werkdagen middels bovengenoemde bewijsmiddelen de juistheid van zijn Eigen verklaring aan te tonen, komt deze Inschrijver respectievelijk het samenwerkingsverband niet meer voor gunning in aanmerking en zal de Inschrijver terzijde worden geschoven. In dat geval wordt de eerstvolgende Inschrijver die in aanmerking komt voor gunning in de gelegenheid gesteld om de gevraagde bewijsmiddelen te overleggen.

## Geschiktheidseisen

De eisen in deze paragraaf zijn bedoeld om uw geschiktheid als Inschrijver in relatie tot de Opdracht te toetsen. Met de ondertekening van de Eigen verklaring (onderdeel 4.1) verklaart u dat u voldoet aan de geschiktheidseisen, zoals vermeld in paragraaf 5.2.1.1 t/m 5.2.3.1 van deze Offerteleidraad.

Deelnemers in een samenwerkingsverband dienen in hun Eigen verklaring aan te geven aan welke geschiktheidseisen hun onderneming voldoet.

Voldoet u niet aan een of meer van deze geschiktheidseisen, dan wordt uw Inschrijving niet verder beoordeeld en zal u niet in aanmerking komen voor gunning. In dat geval wordt de eerstvolgende Inschrijver die in aanmerking komt voor gunning in de gelegenheid gesteld om de gevraagde bewijsmiddelen te overleggen.

### Met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

| # 5.2.1.1 | U dient te beschikken over voldoende kennis, ervaring en organisatievermogen om de Opdracht uit te voeren. In het bijzonder dient u over de volgende (kern)competenties te beschikken: Kerncompetentie 1: Ervaring met het uitvoeren van onderhoud op micro- en/of tafelcentrifuges binnen een geaccrediteerd laboratorium gedurende een minimale periode van 2 jaar. Bewijsstuk: Om aan te tonen dat u voldoet aan bovengenoemde kerncompetenties, dient u bij uw Inschrijving per kerncompetentie één (1) referentie op te geven waaruit blijkt dat uw organisatie voldoende ervaring heeft met betrekking tot de betreffende kerncompetentie. U dient hiervoor gebruik te maken van het format in bijlage 4 “Referentieverklaringen”. Door indiening van deze bijlage verklaart u de referentieprojecten op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en de verklaring naar waarheid te hebben ingevuld. De te overleggen referentieprojecten hebben betrekking op de afgelopen 5 jaar (gerekend vanaf de uiterste datum van ontvangst van de Aanmeldingen). Indien een overgelegde referentieproject betrekking heeft op een nog niet (geheel) afgeronde opdracht, mogen alleen de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden worden opgegeven. Als een referentieproject in samenwerkingsverband (combinatie) of in onderaanneming is uitgevoerd zal het eigen aandeel dat door uw organisatie is uitgevoerd moeten voldoen aan de geschiktheidseisen. Voor alle referenties gelden de volgende voorwaarden: - De te overleggen referentieprojecten hebben betrekking op de afgelopen 5 jaar (gerekend vanaf de uiterste datum van ontvangst van de Inschrijving). - De te overleggen referentieprojecten dienen qua benodigde technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid vergelijkbaar te zijn met het door Erasmus MC aan te besteden werk. - Het referentieproject dient tot volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd te zijn. Dit dient aangetoond te worden met een door de opdrachtgever getekende tevredenheidsverklaring. # N.B. Het Erasmus MC behoudt zich het recht voor om zonder uw tussenkomst contact op te nemen met de referenten en uw verklaring te verifiëren. Indien uit deze verificatie volgt dat u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, komt u niet meer voor gunning in aanmerking en zal de Inschrijving terzijde worden geschoven. In dat geval zal het Erasmus MC de verklaring van de eerstvolgende Inschrijver toetsen aan de gestelde voorwaarden. |
| --- | --- |
| # 5.2.1.2 | # U dient te beschikken over een Milieumanagementsysteem dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 14001:2015, of een gelijkwaardig certificaat waaruit blijkt dat u aan alle bepalingen, zoals gesteld in deze norm, voldoet. # Om aan te tonen dat u hieraan voldoet, dient u, voor zover u voor gunning in aanmerking komt, op een daartoe strekkend eerste verzoek van Erasmus MC onderstaande bewijsstukken zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen te overleggen: - door een onafhankelijke instantie afgegeven certificaat dat u aan de norm NEN-EN-ISO 14001:2015 voldoet welke instantie gecertificeerd is door een instantie die voldoet aan Europese normenreeks voor certificering, of; - gelijkwaardig certificaat, of; - andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van Milieumanagementsysteem voor ondernemers. # Ad 2) Indien u een certificaat wil overleggen als bedoeld onder b) dient u aan te tonen dat er sprake is van een gelijkwaardig certificaat. # Ad 3) Indien u op de wijze als bedoeld onder c) wil aantonen dat uw Milieumanagementsysteem voldoet aan de gestelde norm, dient u een omschrijving te geven van het door u gehanteerde Milieumanagementsysteem en te onderbouwen waarom u meent dat uw managementsysteem gelijkwaardig is. # In deze omschrijving van het Milieumanagementsysteem dienen alle onderwerpen van de norm NEN-EN-ISO 14001:2015 naar voren te komen. |
| # 5.2.1.3 | # U dient te beschikken over een Kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, of een gelijkwaardig certificaat waaruit blijkt dat u aan alle bepalingen, zoals gesteld in deze norm, voldoet. # Om aan te tonen dat u hieraan voldoet, dient u, voor zover u voor gunning in aanmerking komt, op een daartoe strekkend eerste verzoek van Erasmus MC onderstaande bewijsstukken zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen te overleggen: - door een onafhankelijke instantie afgegeven certificaat dat u aan de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 voldoet welke instantie gecertificeerd is door een instantie die voldoet aan Europese normenreeks voor certificering, of; - gelijkwaardig certificaat, of; - andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van Kwaliteitsmanagementsysteem voor ondernemers. # Ad 2) Indien u een certificaat wil overleggen als bedoeld onder b) dient u aan te tonen dat er sprake is van een gelijkwaardig certificaat. # Ad 3) Indien u op de wijze als bedoeld onder c) wil aantonen dat uw Kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde norm, dient u een omschrijving te geven van het door u gehanteerde Kwaliteitsmanagementsysteem en te onderbouwen waarom u meent dat uw managementsysteem gelijkwaardig is. # In deze omschrijving van het Kwaliteitsmanagementsysteem dienen alle onderwerpen van de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 naar voren te komen. |

### Met betrekking tot maatschappelijke/ beroepsbevoegdheid

| # 5.2.2.1 | # U dient ingeschreven te staan in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van de lidstaat waar uw onderneming is gevestigd. # Bewijsstuk: Om aan te tonen dat u voldoet aan deze eis, dient u bij Inschrijving te overleggen: - Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel dan wel een bewijs van Inschrijving in het beroeps- of handelsregister in het land van vestiging. Het uittreksel of bewijs van Inschrijving mag niet ouder zijn dan zes maanden, gerekend vanaf de sluitingsdatum voor Inschrijving (zie paragraaf 4.1). |
| --- | --- |

# Criteria voor gunning

## Programma van eisen

In bijlage 1 zijn de eisen opgenomen die het Erasmus MC stelt aan de Opdracht en aan de prijsstelling.

Het niet voldoen aan een of meerdere eisen betekent uitsluiting van verdere beoordeling en de Inschrijving valt in dat geval af.

## Gunningcriterium EMVI

Het Erasmus MC zal de Opdracht gunnen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (‘EMVI’), waarbij de beste Prijs/Kwaliteit -verhouding van toepassing is. Hiertoe worden de volgende sub-gunningscriteria gehanteerd:

|  | Maximaal te behalen punten |
| --- | --- |
| Kwaliteit 70% |  |
| Plan van Aanpak | 50 punten |
| Impact maken | 20 punten |
| Prijs 30% |  |
| Prijzensheet | 30 punten |
| Totaal | 100 punten |

De Inschrijver met het hoogste puntenaantal wordt aangemerkt als de Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

## Kwaliteit

Het sub-gunningscriterium ‘Kwaliteit’ wordt bepaald aan de hand van het Plan van Aanpak en het onderdeel duurzaamheid.

| Waarderingsschaal | Omschrijving |
| --- | --- |
| 15 | Uitstekend: De beschrijving beantwoordt volledig aan hetgeen gevraagd wordt, overtuigt en omvat alle relevante aspecten. |
| 12 | Goed: De beschrijving benadert sterk/voor het merendeel hetgeen gevraagd wordt, geeft voldoende antwoord en omvat meerdere relevante aspecten. |
| 8 | Voldoende: De beschrijving benadert voldoende hetgeen gevraagd wordt, geeft voldoende antwoord en omvat enkele relevante aspecten. |
| 5 | Slecht / matig: De beschrijving is beperkt en geeft niet voldoende antwoord op de vraag of de verstrekte informatie beantwoordt niet aan alle gestelde criteria. |
| 1 | Niet relevant / zeer beperkt van toepassing: De beschrijving voldoet niet of de verstrekte informatie voldoet marginaal aan (enkele) gestelde criteria. Het opgeleverde is niet begrijpelijk, tegenstrijdig, te vaag en/of niet relevant voor de onderliggende opdracht. |

De ‘Kwaliteitsstukken’ als onderdeel van het sub-gunningscriterium ‘Kwaliteit’ zijn onderdeel van de Overeenkomst.

### Kwaliteit

Plan van aanpak

Voor het gunningscriterium ‘Plan van Aanpak’ dient de Inschrijver een beschrijving aan te leveren die voldoet aan de volgende wensen en ingaat op de hieronder beschreven vraagstelling:

Aantal pagina’s: 	Maximaal 4 x A4, exclusief bijlagen

Lettertype:		Ariel, grootte 11

Format: 		PDF

Vraagstelling:

Erasmus MC ontvangt een Plan van Aanpak voor de uitvoering van de Opdracht. In het Plan van Aanpak wordt beschreven:

- De actuele levertijden, indien de levertijd langer is dan 6 weken, dient Inschrijver een leen centrifuge aan te bieden, voor een standaard gekoelde en ongekoelde micro- en tafelcentrifuge.

- De reactietijd bij een regulier verzoek en calamiteit.

- Hoe het preventief onderhoud wordt uitgevoerd, welke acties voert Inschrijver uit bij preventief onderhoud en hoe Inschrijver zich inspant om correctief en preventief onderhoud zoveel mogelijk op één dag uit te voeren op verschillende afdelingen binnen Erasmus MC, in de bijlagen ontvangen wij uw lijstprijs met korting voor standaard onderdelen voor preventief onderhoud.

- In de bijlagen een voorbeeld van een servicerapport.

Beoordeling:

De beoordelingscommissie zal meer punten toekennen bij volledigheid van het Plan van Aanpak en naar mate de beschrijving realistisch en overtuigend is. Inschrijver laat zien dat zij de situatie bij het Erasmus MC begrijpt en proactief bijdraagt aan een up- and running centrifuge park binnen Erasmus MC. U kunt voor deze beschrijving maximaal 50 punten behalen.

Voor het berekenen van de score per kwaliteitscriterium wordt vervolgens onderstaande formule gehanteerd:

Score per kwaliteitscriterium = (cijfer/15) * maximaal aantal punten

Impact maken:

Erasmus MC heeft de Green deal 3.0 ondertekend. Erasmus MC zal in de komende jaren enkele doelstellingen moeten behalen t.b.v. impact. Als onderdeel van het kwaliteitscriterium wordt daartoe een aantal onderwerpen bij de Inschrijvers getoetst.

Aantal pagina’s: 	Maximaal 4 x A4, inclusief bijlagen (exclusief 						duurzaamheidsjaarverlag)

Lettertype:		Ariel, grootte 11

Format: 		PDF

Vraagstelling:

- Kan Inschrijver een duurzaamheidsjaarverslag overleggen, conform de GRI standaard? Zo ja, stuur deze mee met de Inschrijving. Indien Inschrijver het verslag conform de GRI standaard kan overleggen, worden er 8 punten toegekend.

- Het beoordelingsteam zal beoordelen of de volgende punten aan bod komen: herkomst grondstoffen, productieproces, distributie, gebruik en hoe om te gaan met “end of life”. Op basis van de mate van inhoudelijkheid en aannemelijkheid kunnen er per punt, 2 punten worden toegekend. Voor volledigheid van de totale life cycle cyclus worden 2 extra punten toegekend. Met een maximaal puntenaantal van 12 punten.

- Heeft Inschrijver de centrifuges opgenomen in de My Green Lab Act Database? Zo niet, kunt u aangeven wat u er wel aan doet? Voor dit onderdeel worden geen punten toegekend. Erasmus MC toetst hierin de ontwikkelingen.

## Prijs

De te behalen score op sub-gunningcriterium ‘Prijs’ zal worden berekend op basis van de totaalprijs op de ingediende prijzensheet (bijlage 7), tabblad ‘Verzamelblad’ cel B6 ,door middel van onderstaande formule:

(Inschrijving laagste prijs/ prijs inschrijving) * 30 = aantal punten

## Beoordeling

Het Erasmus MC stelt een multidisciplinair team samen die de Inschrijvingen op Kwaliteit beoordeelt, zonder kennis van de inschrijfsom. Elk (sub)gunningcriterium met uitzondering van de prijs wordt onafhankelijk en individueel beoordeeld door ten minste drie (3) beoordelaars. De beoordeling en de bijbehorende motivatie wordt schriftelijk gedocumenteerd.

Bij gebleken verschillen in de individuele beoordeling van een (sub)gunningscriterium wordt het betreffende criterium plenair besproken in het beoordelingsteam, ten einde de oorzaak van deze verschillen inzichtelijk te krijgen. Resultaat van deze plenaire bespreking is een unaniem vastgestelde beoordeling op de component ‘Kwaliteit’. De beoordeling en de bijbehorende motivatie worden schriftelijk gedocumenteerd.

Het Erasmus MC berekent vervolgens per Inschrijving een totale EMVI-score. Dit is de som van de score per (sub)gunningscriterium ‘Kwaliteit’ en ‘Prijs’. Aan de Inschrijver met de hoogste score zal een voornemen tot gunning worden verstuurd.

Pas ná vaststelling van het unanieme oordeel op ‘Kwaliteit’ zal de prijsinformatie naar de beoordelingscommissie worden vrijgegeven, waarna de totale EMVI-score kan worden bepaald.

Als twee (2) of meerdere Inschrijvers evenveel punten hebben behaald, afgerond op twee decimalen nauwkeurig, waardoor zij allen op de 1e plaats zijn geëindigd, dan zal het Erasmus MC tot gunning overgaan van de Inschrijver met de hoogste score op ‘Prijs’. Mocht ook deze score gelijk zijn, dan zal het Erasmus MC, in dit bijzondere geval, overgaan tot loting.

Ter verduidelijking geeft het Erasmus MC in onderstaande tabel een voorbeeld met betrekking tot het te hanteren gunningsmodel.

| Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inschrijver A | Score A | Inschrijver B | Score B |
| Inschrijfsom | Prijs | €250.000,00 | 30,00 | €280.000,00 | 26,78 |
| Score Kwaliteit | Plan van aanpak | 8 | 26,66 | 12 | 40 |
|  | Impact maken | 10 | 10 | 18 | 18 |
|  | Totaal | Totaal Inschrijver A: | 66,66 | Totaal Inschrijver B: | 84,78* |

*De hoogste score is hier de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

#### Bijlage 1	Programma van Eisen

In deze bijlage wordt het Programma van Eisen in het kader van de aanbestedingsprocedure ‘Raamovereenkomst voor de levering van micro- en tafelcentrifuges’ beschreven. Het Programma van Eisen beschrijft de eisen met betrekking tot het aan te bieden product uitgesplitst op de verschillende types centrifuges die worden uitgevraagd in deze aanbesteding. Elk onderdeel bestaat uit één of meerdere criteria. Per criterium dient u aan te geven of het aangeboden product aan het gestelde voldoet. U dient alle criteria met JA te kunnen beantwoorden en dit document vervolgens rechtsgeldig te ondertekenen. Indien u niet alle criteria met JA kunt beantwoorden volgt er uitsluiting.

Is er sprake van een combinatie van ondernemingen dan dient niet alleen de Inschrijver het Programma van Eisen in te vullen maar ook de combinanten.

## Onderdeel 1: Wet- en regelgeving

| Nr | Eis | Antwoord |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Leverancier staat ervoor in dat de aangeboden centrifuges voldoen aan de hoogste wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan de Europese wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en milieu-, kwaliteitsnormen c.q. certificering. | O ja O nee |
| 1.2 | De leverancier verklaard dat de aangeboden tafelcentrifuges in het prijzenblad gecertificeerd zijn conform EU-directive is IVDR 2017/746 annex IX en/of MDD 2017/745 annex IX | O ja O nee |

## Onderdeel 2: Technische eisen microcentrifuge NIET gekoeld

| Nr | Eis | Antwoord |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | De aangeboden centrifuge heeft een corrosiebestendige ketel tegen condenswater. | O ja O nee |
| 2.2 | De aangeboden rotor biedt de mogelijkheid tot het afdraaien van minimaal 24 x 0.5, 1.5 en 2.0 ml reactievaatjes. | O ja O nee |
| 2.3 | De aangeboden rotor is afsluitbaar. | O ja O nee |
| 2.4 | De aangeboden centrifuge beschikt over automatische rotorherkenning. | O ja O nee |
| 2.5 | De aangeboden centrifuge heeft een short spin mogelijkheid. | O ja O nee |
| 2.6 | De aangeboden centrifuge heeft een in lengte instelbare looptijd. | O ja O nee |
| 2.7 | De aangeboden centrifuge heeft een tijdsinstelling die in minuten weergegeven is. | O ja O nee |
| 2.8 | De aangeboden centrifuge heeft een continu programma. | O ja O nee |
| 2.9 | De aangeboden centrifuge kan een snelheid van min 17.000 G halen. | O ja O nee |
| 2.10 | De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen onbalans van de rotor. | O ja O nee |
| 2.11 | De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen overbelasting van de motor. | O ja O nee |
| 2.12 | De aangeboden centrifuge is manueel te openen in geval van een storing. | O ja O nee |
| 2.13 | De aangeboden centrifuge heeft een mogelijkheid om snelheid zowel in RPM- als in g-waarde in te stellen. | O ja O nee |

## Onderdeel 3: Technische eisen microcentrifuge gekoeld

| Nr | Eis | Antwoord |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | De aangeboden centrifuge heeft een corrosiebestendige ketel tegen condenswater. | O ja O nee |
| 3.2 | De aangeboden rotor biedt de mogelijkheid tot het afdraaien van minimaal 24 x 0.5, 1.5 en 2.0 ml reactievaatjes. | O ja O nee |
| 3.3 | De aangeboden rotor is afsluitbaar | O ja O nee |
| 3.4 | De aangeboden centrifuge beschikt over automatische rotorherkenning. | O ja O nee |
| 3.5 | De aangeboden centrifuge heeft een short spin mogelijkheid. | O ja O nee |
| 3.6 | De aangeboden centrifuge heeft een in lengte instelbare looptijd | O ja O nee |
| 3.7 | De aangeboden centrifuge heeft een tijdsinstelling die in minuten weergegeven is. | O ja O nee |
| 3.8 | De aangeboden centrifuge heeft een continu programma. | O ja O nee |
| 3.9 | De aangeboden centrifuge kan een snelheid van min 17.000 G halen. | O ja O nee |
| 3.10 | De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen onbalans van de rotor. | O ja O nee |
| 3.11 | De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen overbelasting van de motor. | O ja O nee |
| 3.12 | De aangeboden centrifuge is manueel te openen in geval van een storing | O ja O nee |
| 3.13 | De aangeboden centrifuge heeft een pre cooling mogelijkheid tot 4°C binnen maximaal 10 min | O ja O nee |
| 3.14 | De aangeboden centrifuge heeft een mogelijkheid om snelheid zowel in RPM- als in g-waarde in te stellen | O ja O nee |

## Onderdeel 4: Technische eisen tafelcentrifuges NIET gekoeld

De opgenomen eisen gelden voor de low- mid- en highrange tafelcentrifuges zoals aangeboden in het prijzenblad.

| Nr | Eis | Antwoord |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | De aangeboden centrifuge wordt geleverd met een verwisselbare swing-out rotor met 4 posities | O ja O nee |
| 4.2 | De aangeboden centrifuge heeft een corrosiebestendige ketel tegen condenswater | O ja O nee |
| 4.3 | De aangeboden buckets zijn afsluitbaar | O ja O nee |
| 4.4 | De aangeboden centrifuge biedt automatische rotorherkenning aan | O ja O nee |
| 4.5 | De aangeboden centrifuge heeft een in lengte instelbare looptijd | O ja O nee |
| 4.6 | De aangeboden centrifuge heeft een tijdsinstelling die in minuten weergegeven is | O ja O nee |
| 4.7 | De aangeboden centrifuge heeft een continue programma | O ja O nee |
| 4.8 | De aangeboden centrifuge kan accelereren in levels | O ja O nee |
| 4.9 | De aangeboden centrifuge kan remmen in levels | O ja O nee |
| 4.10 | De aangeboden centrifuge heeft de mogelijkheid tot vrije uitloop zonder rem | O ja O nee |
| 4.11 | De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen onbalans van rotor | O ja O nee |
| 4.12 | De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen overbelasting van de motor | O ja O nee |
| 4.13 | De aangeboden centrifuge is manueel te openen in geval van een storing | O ja O nee |
| 4.14 | De aangeboden buckets zijn autoclaveerbaar | O ja O nee |
| 4.15 | De aangeboden centrifuge heeft een mogelijkheid om snelheid zowel in RPM- als in g-waarde in te stellen | O ja O nee |
| 4.16 | Het afdraaien van buizen low-, mid- en highrange centrifuge: Bucket | O ja O nee |
| 4.17 | Het afdraaien van buizen low-, mid- en highrange centrifuge: Adapter - 5 ml rondbodem buizen van minimaal 12x75 mm | O ja O nee |
| 4.18 | Het afdraaien van buizen low-, mid- en highrange centrifuge: Adapter - 15 ml puntbodem buizen van minimaal 17x120 mm | O ja O nee |
| 4.19 | Het afdraaien van buizen low-, mid- en highrange centrifuge: Adapter - 50 ml puntbodem buizen van minimaal 30x115 mm | O ja O nee |
| 4.20 | Het afdraaien van buizen low-, mid- en highrange centrifuge: Deksel (biocontainment/aerosol-tight) | O ja O nee |
| 4.21 | De aangeboden lowrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 2.000G halen. | O ja O nee |
| 4.22 | De aangeboden lowrange centrifuge heeft minimaal 5 vrij programmeerbare programma's | O ja O nee |
| 4.23 | De aangeboden lowrange centrifuge heeft een maximaal volume tot en met 300 ml per bucket | O ja O nee |
| 4.24 | De aangeboden midrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 3.000G halen. | O ja O nee |
| 4.25 | De aangeboden midcentrifuge heeft minimaal 10 vrij programmeerbare programma's | O ja O nee |
| 4.26 | De aangeboden midrange centrifuge heeft een volume tussen 300 ml en 600 ml per bucket | O ja O nee |
| 4.27 | De aangeboden highrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 4.000G halen. | O ja O nee |
| 4.28 | De aangeboden highcentrifuge heeft minimaal 15 vrij programmeerbare programma's | O ja O nee |
| 4.29 | De aangeboden highrange centrifuge heeft een volume van 600 ml tot 1.000 ml per bucket | O ja O nee |
| 4.30 | Afdraaien flessen highrange centrifuge: Inschrijver dient hier een oplossing aan te bieden voor het afdraaien van flessen met een zo groot mogelijk volume passend in het onder onderdeel A4 aangeboden systeem. Alle benodigde onderdelen dienen hiernaast apart gespecificeerd en geprijsd te worden (met uitzondering van de fles). | O ja O nee |

## Onderdeel 5: Technische eisen tafelcentrifuge gekoeld

De opgenomen eisen gelden voor de low- mid- en highrange tafelcentrifuges zoals aangeboden in het prijzenblad.

| Nr | Eis | Antwoord |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | De aangeboden centrifuge wordt geleverd met een verwisselbare swing-out rotor met 4 posities | O ja O nee |
| 5.2 | De aangeboden centrifuge heeft een corrosiebestendige ketel tegen condenswater | O ja O nee |
| 5.3 | De aangeboden buckets zijn afsluitbaar | O ja O nee |
| 5.4 | De aangeboden centrifuge biedt automatische rotorherkenning aan | O ja O nee |
| 5.5 | De aangeboden centrifuge heeft een in lengte instelbare looptijd | O ja O nee |
| 5.6 | De aangeboden centrifuge heeft een tijdsinstelling die in minuten weergegeven is | O ja O nee |
| 5.7 | De aangeboden centrifuge heeft een continue programma | O ja O nee |
| 5.8 | De aangeboden centrifuge kan accelereren in levels | O ja O nee |
| 5.9 | De aangeboden centrifuge kan remmen in levels | O ja O nee |
| 5.10 | De aangeboden centrifuge heeft de mogelijkheid tot vrije uitloop zonder rem | O ja O nee |
| 5.11 | De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen onbalans van rotor | O ja O nee |
| 5.12 | De aangeboden centrifuge heeft een beveiliging tegen overbelasting van de motor | O ja O nee |
| 5.13 | De aangeboden centrifuge is manueel te openen in geval van een storing | O ja O nee |
| 5.14 | De aangeboden buckets zijn autoclaveerbaar | O ja O nee |
| 5.15 | De aangeboden centrifuge is per graad instelbaar van Kamer Temperatuur (kT) tot minimaal 4°C | O ja O nee |
| 5.16 | De aangeboden centrifuge heeft een pre cooling mogelijkheid van max 10 min. | O ja O nee |
| 5.17 | De aangeboden centrifuge heeft een mogelijkheid om snelheid zowel in RPM- als in g-waarde in te stellen | O ja O nee |
| 5.18 | Het afdraaien van buizen low-, mid- en highrange centrifuge: Bucket | O ja O nee |
| 5.19 | Het afdraaien van buizen low-, mid- en highrange centrifuge: Adapter - 5 ml rondbodem buizen van minimaal 12x75 mm | O ja O nee |
| 5.20 | Het afdraaien van buizen low-, mid- en highrange centrifuge: Adapter - 15 ml puntbodem buizen van minimaal 17x120 mm | O ja O nee |
| 5.21 | Het afdraaien van buizen low-, mid- en highrange centrifuge: Adapter - 50 ml puntbodem buizen van minimaal 30x115 mm | O ja O nee |
| 5.22 | Het afdraaien van buizen low-, mid- en highrange centrifuge: Deksel (biocontainment/aerosol-tight) | O ja O nee |
| 5.23 | De aangeboden lowrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 2.000G halen. | O ja O nee |
| 5.24 | De aangeboden lowrange centrifuge heeft minimaal 5 vrij programmeerbare programma's | O ja O nee |
| 5.25 | De aangeboden lowrange centrifuge heeft een maximaal volume tot en met 300 ml per bucket | O ja O nee |
| 5.26 | De aangeboden midrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 3.000G halen. | O ja O nee |
| 5.27 | De aangeboden midcentrifuge heeft minimaal 10 vrij programmeerbare programma's | O ja O nee |
| 5.28 | De aangeboden midrange centrifuge heeft een volume tussen 300 ml en 600 ml per bucket | O ja O nee |
| 5.29 | De aangeboden highrange tafelcentrifuge moet een minimale snelheid van 4.000G halen. | O ja O nee |
| 5.30 | De aangeboden highcentrifuge heeft minimaal 15 vrij programmeerbare programma's | O ja O nee |
| 5.31 | De aangeboden highrange centrifuge heeft een volume van 600 ml tot 1.000 ml per bucket | O ja O nee |
| 5.32 | Afdraaien flessen highrange centrifuge: Inschrijver dient hier een oplossing aan te bieden voor het afdraaien van flessen met een zo groot mogelijk volume passend in het onder onderdeel A4 aangeboden systeem. Alle benodigde onderdelen dienen hiernaast apart gespecificeerd en geprijsd te worden (met uitzondering van de fles). | O ja O nee |

## Onderdeel 6: Onderhoud

| Nr | Eis | Antwoord |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | U gaat akkoord met het gebruik van de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst voor het optioneel uit te voeren onderhoud en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlage is toegevoegd aan de concept raamovereenkomst. | O ja O nee |
| 6.2 | U gaat akkoord met de door Erasmus MC aangebrachte wijzigingen op de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst zoals beschreven in de concept raamovereenkomst onder het artikel genaamd ‘Onderhoud’. | O ja O nee |
| 6.3 | Accepteert u de toepasselijkheid van de in de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst en de daarop aangebrachte wijzigingen onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden? | O ja O nee |
| 6.4 | Inschrijver verklaard dat het geboden onderhoud voorziet in alle door Erasmus MC omschreven werkzaamheden zoals beschreven in Bijlage A van de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst. | O ja O nee |
| 6.5 | Voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden zal Inschrijver gebruik maken van Nederlands sprekend personeel. En het personeel spreekt tenminste op niveau A2 de Engelse taal, (job-gerelateerd). | O ja O nee |

Inschrijver verklaart het Programma van Eisen naar waarheid te hebben ingevuld.

| Naam |  |
| --- | --- |
| Functie |  |
| Onderneming |  |
| Handtekening |  |
| Plaats en datum |  |