Algemeen

De aangeboden registratie- en traceerbaarheidssoftware wordt door de gebruikers toegepast bij ondersteuning aan het voldoen aan de kwaliteitsnormen ten aanzien van traceerbaarheid geldend voor het gebruik en herverwerking van flexibele endoscopen.

Traceerbaarheid

Zorginstellingen dienen een systeem te hanteren, waaruit herleidbaar is welke flexibele endoscoop bij welke patiënt is toegepast en door wie en in welke endoscopendesinfector de endoscoop is gereinigd en gedesinfecteerd en in de endoscopendroogkast is geplaatst. Dit geldt ook voor leenscopen.

Ondanks dat in regelgeving niet wordt gesproken over registratie van de voorreiniging, gaat de absolute voorkeur uit om ook dit proces te registreren. Immers, de voorreiniging is een belangrijk proces om te komen tot het gewenste desinfectie resultaat.

Track en trace

Track en trace is het registreren van opeenvolgende gegevens die de effectiviteit van het gehele herverwerkingsproces van de flexibele endoscoop bewaken. De registratie van de endoscopie- en herverwerkingsprocedures dient geautomatiseerd plaats te vinden.

De aangeboden registratie- en traceerbaarheidssoftware maakt het mogelijk om op de behandelkamer, elke flexibele endoscoop welke is gebruikt tijdens een behandeling te koppelen aan de betreffende patiënt en medisch specialist EN binnen de scopen reiniging en desinfectie de gebruikte flexibele endoscoop te koppelen aan de gebruikte voorreiniging-, reiniging/desinfectie en droogapparatuur, gebruikte reiniging- en desinfectiemiddelen en (CSA) medewerker.

Registratie

De aangeboden software registreert per werkruimte de volgende gegevens:

Op de behandelkamer (uitvoering endoscopie):

- patiëntgegevens,

- uitvoerend medisch specialist / endoscopist,

- identificatienummer endoscoop

+ geautomatiseerde check: gedesinfecteerd flexibele endoscoop. Indien niet het geval blokkade / foutmelding en waarschuwing dat de scoop niet gebruikt mag worden

Binnen  de reiniging en desinfectie:

- Voorreinigingsmeubel (WENS):

  - Identificatienummer endoscoop

  - Naam uitvoerende medewerker

- Endoscopendesinfector (plaatsen en aansluiten van de endoscoop EN vrijgave van de endoscoop):

  - identificatienummer endoscoop

  - identificatienummer endoscopenwasmachine

  - identificatienummer aansluitpositie (links/rechts, boven/onder)

  - Naam uitvoerende (CSA) medewerker (in plaatsende en uitnemende medewerker)

- Droogkast (plaatsen en aansluiten van de endoscoop EN vrijgave van de endoscoop):

  - identificatienummer endoscoop

  - identificatienummer droogkast

  - identificatienummer aansluitpositiepositie in de droogkast,

  - Naam uitvoerende (CSA) medewerker (in plaatsende en uitnemende medewerker)

Proces

De aangeboden software registreert per proces de volgende meetgegevens:

- Voorreinigingsmeubel (WENS):

  - Vermelding endoscoop serienummer

  - Naam uitvoerende (CSA) medewerker

- Endoscopendesinfector:

  - Vermelding van serienummer endoscopendesinfector

  - Vermelding van de sectie (bak links of rechts, plaats 1,2,3 of 4)

  - Vermelding van de endoscoop serienummer per sectie of plaats

  - Vermelding procesnummer

  - Vermelding van toegepaste chemie, referentie- en lotnummer, vervaldatum chemie

  - Vermelding type filter, referentie- en lotnummer, vervaldatum filter

  - Vermelding laatste zelfdesinfectie

  - Naam uitvoerende (CSA) medewerker die de endoscoop in de endoscopendesinfector plaatst

  - Naam uitvoerende (CSA) medewerker die de endoscoop na reiniging en desinfectieproces uit de endoscopendesinfector haalt (= persoon die endoscoop vrijgeeft voor veilig hergebruik)

  - Vermelding van de volgende meetgegevens:

    - Drukmetingen (waaronder lektest en continue drukbewaking voor aansluitcontroles en flow)

    - Temperatuurmetingen en controle

    - Duur van fasen van proces- reiniging/desinfectie en evt. drogen

    - Datum proces

    - Starttijd, eindtijd en duur van alle verschillende processtappen

  - Vermelding effectief /afgebroken reiniging en desinfectieproces per sectie of plaats. Indien afgebroken de reden van afbreken/storing.

- Droogkast:

  - Vermelding van serienummer droogkast

  - Vermelding positienummer in de droogkast

  - Vermelding van de endoscoop serienummer

  - Vermelding procesnummer

  - Naam uitvoerende (CSA) medewerker die de endoscoop in de droogkast plaatst

  - Naam uitvoerende (CSA) medewerker die de endoscoop na droogproces uit de droogkast haalt (= persoon die endoscoop vrijgeeft voor veilig hergebruik)

  - Vermelding van de volgende meetgegevens:

    - Drukmetingen (continue drukbewaking voor aansluitcontroles en flow)

    - Deur controle

    - Temperatuurmetingen

    - Datum en tijdstip van plaatsing endoscoop in de droogkast

    - Datum en tijdstip van uithalen endoscoop uit de droogkast

    - Starttijd, eindtijd en duur van de droog- en indien van toepassing bewaarfase

    - Vermelding uiterste bewaartijd endoscoop

  - Vermelding procesresultaat: effectief /afgebroken droogproces. Indien afgebroken de reden van afbreken/storing.

Algemeen

- Na elk proces kan een procesrapportage worden afgedrukt.

- De gegevens worden minimaal 1 jaar bewaard.

- De aangeboden software voor scopen- en procesregistratie is stand alone software en mag niet verplicht gekoppeld zijn aan andere software modulen voor gebruik (verslaglegging en beeldacquisitie).

Managementrapportage

De aangeboden software heeft de mogelijkheid een managementrapportage te genereren met daarin tenminste de volgende gegevens:.

         Aantal desinfectieprocessen per apparaat

- Aantal desinfectieprocessen per scoop

- Aantal desinfectieprocessen per medewerker

        Aantal thermische desinfectieprocessen per apparaat

 	Aantal storingen, onderbrekingen

         Verbruik chemie

- Onderhoud en validaties