## FormatNvI
Project: | Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen, locatie VUmc
Kenmerk: | 325136
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag betrokkenen | Vertrouwelijk (J/N) | Reactie VUmc
1 | Transport |  |  | Wat is beschikbare ruimte (l,b,h) van een (bedden/goederen)lift om met materialen tot de nieuwe ruimtes te komen m.b.t. vertikaal-transport? | Nee | Zie paragraaf 1.5 Omvang van de opdracht van de leidraad: VUmc is voornemens om de reiniging van flexibele endoscopen te centreren op drie nieuw te bouwen locaties. • MDL Polikliniekgebouw • KNO Polikliniekgebouw • CSA Kliniekgebouw Ziekenhuis (5D) 5D = Lift 60: Breedte: 1.41 m Lengte: 2.66 m Hoogte: 2.08 m Maximaal gewicht: 2000 kg Poligebouw = lift 42: Breedte: 1.30 m Lengte: 2.45 m Hoogte: 2.08 m Maximaal gewicht: 1600 kg Als bijlage bij deze nota is plattegrond van de liften toegevoegd.
2 | Bijlage 5.2 Voorreiniging | 10.6 |  | Dient er een leenvoorspoelmeubel beschikbaar gesteld te worden indien nodig? Momenteel staat hier endodesinfector? | Nee | Eis 10.6 uit bijlage 5.2 komt te vervallen. Er hoeft geen leenvoorspoelmeubel beschikbaar gesteld te worden indien nodig.
3 | Inschrijvingsleidraad |  |  |  | Ja
4 | Bijlage 9 en 4 |  |  | Zowel in bijlage 9 als in Bijlage 4 / tab 2 met naam Data Unit X staan aantallen wasprocessen. Welke dienen wij aan te houden voor aanbieding? Bijlage 9?. | Nee | Zie beschreven uitleg in paragraaf 1.5 Omvang van de opdracht van leidraad. Bijlage 9 Wasprocessen_2021 geeft een totaalinzicht van aantal wasprocessen. Voor de berekening van het gunningscriterium Prijs wordt tab 2 aangehouden.
5 | Bijlage 9 en 4 |  |  | Er is een berekening/inschatting gemaakt hoeveel wasmachines en droogkasten er naar schatting nodig zouden zijn op basis van de gedraaide aantallen in 2021. is het mogelijk om ook de piekbelasting aan te geven? Hoeveel scopen moeten er tijdens de piekuren minimaal per uur gewassen kunnen worden? | nee | 74 processen / 8 werkbare uren = 9,25 = piekbelasting van 12 scopen uur.
6 | Bijlage 5.6.5 |  |  | Is het de bedoeling dat wij vooraf het tabblad STITCH invullen? Het lijkt te gaan om tests achteraf. | Nee | Het tabblad STITCH is onderdeel van het document 'Self Assesment Leveranciers'. Eis ICT.2.003 verwijst naar dit document. Dit document wordt alleen ingevuld door de gegunde leverancier en hoeft dus niet vooraf voor inschrijving ingevuld te worden. Door de betreffende eis met 'Ja' te beantwoorden commiteert de leverancier zich om bij gunning het document in te vullen. Na gunning wordt de gepersonaliseerde versie van dit bestand ter invulling toegestuurd aan de gegunde inschrijver.
7 | Bijlage 5.6.5 |  |  | Tabblad MDS2 is op dit moment beveiligd en kan niet ingevuld worden. | Nee | Het tabblad MDS2 is onderdeel van het document 'Self Assesment Leveranciers'. Eis ICT.2.003 verwijst naar dit document. Dit document wordt alleen ingevuld door de gegunde leverancier en hoeft dus niet vooraf voor inschrijving ingevuld te worden. Na gunning wordt de gepersonaliseerde versie van dit bestand ter invulling toegestuurd aan de gegunde inschrijver.
8 | Bijlage 5.6 PVE ICT | Betreft Paragrafen 1,2,4,5,6,7,8 en 9 |  | In de (PVE ICT) worden veel vragen over verwerking van persoonsgegevens, Saas, Server en storage en software, Authenticatie & Autorisatie (client en of server software), Apparatuur en werkplekken , systemen en apparatuur gesteld. De leverancier levert een procesregistratie applicatie software welke op een server van het ziekenhuis wordt geïnstalleerd. Hierdoor zijn deze vragen niet van toepassing. Gaat u ermee akkoord dat de vragen met betrekking tot deze paragrafen te laten vervallen? | Nee | Indien van toepassing bij de eis, dan staat bij de eis in cursief vermeld in welke situatie de eis van toepassing is. Zo staat bijvoorbeeld bij eis ICT.2.002 de tekst "Deze eis is uitsluitend van toepassing bij SaaS en/of Cloud oplossingen". Indien voor uw inschrijving geldt dat het een on-premise oplossing betreft zonder Saas of Cloud componenten, dan kan bijvoorbeeld deze eis worden beantwoord met "N.V.T. (N/A)" in het Antwoord veld. Indien u hierna nog aanvulende vragen heeft, wilt u dit dan per eis formuleren?
9 | Bijlage 5.6 PVE ICT | ASV230 |  | The TCP/IP network protocol is used over the entire ICT network in accordance with rfc793 and rfc791 (and subsequent updates). Subnets and unicast routing are supported. IPv6 is not supported. Not compliant: EW2/2 2S and ED250 machines communicate using a protocol based on UDP messages. Wat zouden hiervan de consequenties kunnen zijn voor onze inschrijving? | Nee | De voorkeur van Dienst ICT staat benoemd in de aansluitvoorwaarde. Het niet kunnen voldoen aan de benoemde aansluitvoorwaarde ASV230 betekent niet automatische uitsluiting. Mocht, na gunning, blijken dat inschrijver en Dienst ICT niet een acceptabel alternatief kunnen overeenkomen, dan kan Dienst ICT alsnog besluiten dat inschrijver niet voldoet aan de aansluitvoorwaarde met als gevolg dat de gunning wordt ingetrokken. Dienst ICT vraagt inschrijver om zo uitvoerig mogelijk het voorgestelde alternatief te beschrijven in het veld 'Toelichting op antwoord' bij eis ICT.2.001. U kiest dan als antwoord Ja + toelichting.
10 | Bijlage 5.6 PVE ICT | ASV240 |  | All endpoints are set to automatic configuration with Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) before being connected to the network. Not compliant: EW2/2 2S and ED250 machines don’t use DHCP protocol and require static IP addresses. Wat zouden hiervan de consequenties kunnen zijn voor onze inschrijving? | Nee | De voorkeur van Dienst ICT staat benoemd in de aansluitvoorwaarde. Het niet kunnen voldoen aan de benoemde aansluitvoorwaarde ASV240 betekent niet automatische uitsluiting. Mocht, na gunning, blijken dat inschrijver en Dienst ICT niet een acceptabel alternatief kunnen overeenkomen, dan kan Dienst ICT alsnog besluiten dat inschrijver niet voldoet aan de aansluitvoorwaarde met als gevolg dat de gunning wordt ingetrokken. Dienst ICT vraagt inschrijver om zo uitvoerig mogelijk het voorgestelde alternatief te beschrijven in het veld 'Toelichting op antwoord' bij eis ICT.2.001. U kiest dan als antwoord Ja + toelichting.
11 | Bijlage 5.6 PVE ICT | ASV250 |  | Communication with devices does not take place on the ICT network directly at ip address, but via the DNS service managed by the ICT service. That service translates the logical names of devices to the IP address. Preferably use the FQDN (hostname plus domain name). Not compliant: EW2/2 2S and ED250 machines don’t manage DNS. Wat zouden hiervan de consequenties kunnen zijn voor onze inschrijving? | Nee | De voorkeur van Dienst ICT staat benoemd in de aansluitvoorwaarde. Het niet kunnen voldoen aan de benoemde aansluitvoorwaarde ASV250 betekent niet automatische uitsluiting. Mocht, na gunning, blijken dat inschrijver en Dienst ICT niet een acceptabel alternatief kunnen overeenkomen, dan kan Dienst ICT alsnog besluiten dat inschrijver niet voldoet aan de aansluitvoorwaarde met als gevolg dat de gunning wordt ingetrokken. Dienst ICT vraagt inschrijver om zo uitvoerig mogelijk het voorgestelde alternatief te beschrijven in het veld 'Toelichting op antwoord' bij eis ICT.2.001. U kiest dan als antwoord Ja + toelichting.
12 | Bijlage 5.5 Checklist | 4.7 |  | U vraagt Indien 4.6 ja, dienen de filters periodiek vervangen te worden? En met welke frequentie? (opgave). In de lijst ontbreekt vraag 4.6. Kunt u deze specificeren? | Nee | Let op bijlage 5.5 is geen zelfstandig Programma van eisen. Maar een checklist m.b.t. gevraagde informatie in de Programma van Eisen delen 5.2, 5.3 en 5.4. Reactie op eerste deel vraag; uw verwijst naar de bijlage 5.5 checklist echter de staat de volledige beschrijving in 4.7 in bijlage 5.4 Programma van Eisen en betreft een informatievraag. Inschrijver moet dus zelf opgave doen frequentie. Reactie op tweede deel vraag 12: zie bijlage 5.4 PvE Droogkasten bij 4.6. Zie ook de beschrijving en doel van checklist Bijlage 5.5 in opgenomen in bijlage 5.0.
13 | Bijlage 5.4 droogkasten | 1.3 |  | U eist dat de droogkast voldoet aan de EN-IEC60601. Deze norm is niet van toepassing omdat deze verwijst naar Medical Requirements. De producten van inschrijver zijn gerelateerd aan Laboratory Equipment EN-IEC62326. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | Medical Requirements EN-IEC60601 en Laboratory Equipment EN-IEC62326 beide akkoord
14 | Bijlage 5.4 droogkasten | 2.4 |  | U eist dat de leverancier van de droogkast een IQ en OQ uitvoert conform de ISO15883-4. Deze norm is niet van toepassing op de droogkast. Gaat u akkoord om deze eis te laten vervallen? | Nee | Tekststuk "conform de ISO15883-4" vervalt uit eis 2.4 (droogkast)
15 | Bijlage 5.4 droogkasten | 4.12 |  | Inschrijver kan voldoen aan de door u gestelde eisen bij vraag 4.12 op basis van de door u bijgevoegde scopenlijsten bijlage 7. Wat daar niet op staat kan inschrijver nu niet beoordelen. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | Akkoord
16 | Bijlage 5.4 droogkasten | 4.27 |  | U eist dat het aantal DB van het akoestisch signaal van de droogkast aanpasbaar is. Inschrijver kan aan deze eis niet voldoen. Gaat u akkoord om deze eis te laten vervallen? | Nee | Akkoord
17 | Bijlage 5.4 droogkasten | 4.30 |  | U verwijst in vraag 4.30 naar Bijlage X. Bedoelt u hiermee bijlage 10.8? | Nee | Correct, zie ook kolom "opmerkingen" van zelfde document.
18 | Bijlage 5.4 droogkasten | Eisen m.b.t. ontwerp en constructie 4.35 |  | U eist dat de inschrijving voldoet aan kerncriteria 3, uit de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten. Inschrijver garandeert een levensduur van 10 en ook de onderdelen zullen minimaal 10 jaar beschikbaar zijn. Een label is noodzakelijk voor koelkasten, vriezer, vaatwassers, wasmachines, wasdroogcombinaties en beeldschermen. De apparatuur van inschrijver betreft geen consumentenartikel en valt hierdoor niet onder deze wetgeving. De droogkast van inschrijver voldoet aan de ISO16442. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | In kerncriterium 3 van de richtlijn worden eisen gesteld aan de levensduur en garantie van het product. Er zijn in dit kerncriterium geen eisen opgenomen over labels. Daarom is de vraagstelling niet duidelijk. Aanbesteder voegt voor de zekerheid document "EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg) (PDF)" toe aan deze nota met daarin de volledige beschrijving.
19 | Bijlage 5.4 droogkasten | 8.5 |  | U eist dat de inschrijving voldoet aan kerncriteria 2, uit de EU criteria voor groene overheidsopdrachten. Inschrijver stelt een uitgebreide gebruiksaanwijzing beschikbaar voor de gebruiker echter is deze niet gelabeld aan de gestelde kerncriteria. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | De gebruiksaanwijzing hoeft niet officieel gelabeld te zijn aan de gesteld kerncriterium 2. Het is wel verplicht dat gebruiksaanwijzing elementen bevat voor het beheer van groene prestaties conform kerncriterium 2 maar de vorm is vrij. Aanbesteder voegt voor de zekerheid document "EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg) (PDF)" toe aan deze nota met daarin de volledige beschrijving.
20 | Bijlage 5.4 droogkasten | 11.5 |  | U eist van inschrijver dat een technicus binnen 24 uur na storingsmelding aanwezig is. Inschrijver beschikt over een groot service team waarmee aan deze eis kan worden voldaan. Wat zijn de consequenties indien gedurende de looptijd blijkt dat een levernacier hier structureel niet aan voldoet en hoe gaat u dit op voorhand meten? | Nee | Het stemt Aanbesteder positief dat Inschrijver beschikt over een groot serviceteam waarmee aan eis 12.5 kan worden voldaan. In dat licht begrijpt Aanbesteder het vervolg van de vraag niet helemaal maar zal toch een reactie formuleren. Indien er structureel niet aan deze eis (of andere) zou worden kunnen voldaan en dat zorgt voor hinder in de productie of bedrijfsvoering dan is eerste stap altijd overleg tussen beide Partijen. Wat is de oorzaak en wat kunnen partijen doen dit te voorkomen dan wel verbeteren -> hetgeen leidt tot plan van aanpak tot verbetering prestaties. Indien dat proces geen verbetering oplevert dan volgt meestal een formele in gebrekestelling met een periode van bv 3 tot 6 maanden waarin opnieuw de gelegenheid wordt geboden tot verbetering. Indien ook dat proces geen verbetering oplevert dan kan een bv korting op het onderhoudsbedrag worden afgesproken of uiteindelijk als ultimum remedium ontbinding van overeenkomst. Aanbesteder ziet geen mogelijkheid iets op voorhand te meten wat in de toekomst (hopelijk niet) gaat gebeuren. Het doen van een storingmelding en registreren van reactie of oplossingstijd wordt bijgehouden in ons Facility Management Informatie Systeem.
21 | Bijlage 5.4 droogkasten | 11.8 |  | U eist van inschrijver een systeemgarantie van minimaal 2 jaar. Inschrijver hanteert een systeemgarantie van 1 jaar. Bij het afsluiten van een preventief en correctief onderhoudscontract garandeert inschrijver een uitstekend werkend apparatuur binnen de door u gestelde eisen voor een looptijd van 10 jaar. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | Akkoord, 1 jaar
22 | Bijlage 5.4 droogkasten | 11.5 en 11.10 |  | U eist dat een technicus binnen 24 uur ter plaatste is en dat levering van onderdeel van binnen 24 uur plaats vindt. Inschrijver gaat er vanuit dat u hiermee werkdagen bedoelt. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | Akkoord, werkdagen
23 | Bijlage 5.4 droogkasten | 3.5 |  | niet van toepassing op dit PvE | Nee | In deze eis wordt foutief verwezen naar endodesinfector, hier moet droogkast staan.
24 | Bijlage 5.4 droogkasten |  |  | Er wordt over hangende droging gesproken. Kunnen we in de antwoorden aangeven dat het om horizontale (liggende) droging gaat? | nee | Ja
25 | Bijlage 5.3 PvE en Bijlage 3 geschiktheidseisen | Wettelijke eisen 1.1 en Bijlage 3 paragraaf b en c |  | U vraagt bij 1.1 dat inschrijver dient te voldoen aan 2 van de 3 gestelde ISO normeringen. Hieraan kan inschrijver voldoen omdat de ISO13485 uitgebrieder is dan de ISO9001. In Bijlage 3 eist u dat inschrijver voldoet aan paragraaf b en c. Dit is tegenstrijdig aan wat u vraagt bij 1.1. Inschrijver voldoet op dit moment niet aan de 14001 maar is hier wel actief mee bezig. Gaat u akkoord om in Bijlage 3 paragraaf c te laten vervallen? | Nee | In bijlage 3 onderdeel C geeft Aanbesteder bij B de optie aan inschrijver om gelijkwaardige maatregelen op het gebied van milieumanagementsystemen te overleggen. Een beschrijving op welke wijze inschrijver hier "actief mee bezig" kan volstaan.
26 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 1.1 |  | Inschrijver hanteert de ISO13485. Deze norm betreft een ISO9001 maar dan toegespits op de Medische Hulpmiddelen industrie. De ISO13485 is ook uitgebreider dan de ISO9001. De ISO14001 wordt door inschrijver formeel niet gevolgd maar staat wel in de planning om volgens deze norm de certificering te gaan behalen. | Nee | Zie 25
27 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 1.3 |  | U eist dat de endodesinfector voldoet aan de NEN-StSt R8152. Inschrijver garandeert dat tijdens de levensduur enkel originele onderdelen worden gebruikt zodat de prestaties en de gevalideerde status van de machine van inschrijver ongewijzigd blijft zodat de machine aan de ISO norm van de 15883 bijft voldoen. Inschrijver volgt om die reden dan ook niet de NEN-StSt R8152. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | Akkoord
28 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 1.4 |  | U eist dat de endodesinfector voldoet aan de EN-IEC60601. Deze norm is niet van toepassing omdat deze verwijst naar Medical Requirements. De producten van inschrijver zijn gerelateerd aan Laboratory Equipment EN-IEC62326. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | Medical Requirements EN-IEC60601 en Laboratory Equipment EN-IEC62326 beide akkoord
29 | Bijlage 5.3 endowasmachine | Eisen Arbo & Milieu 3.14 |  | U eist dat de inschrijving voldoet aan kerncriteria 2, uit de EU criteria voor groene overheidsopdrachten. Inschrijver stelt een uitgebreide gebruiksaanwijzing beschikbaar voor de gebruiker echter is deze niet gelabeld aan de gestelde kerncriteria. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | De gebruiksaanwijzing hoeft niet officieel gelabeld te zijn aan de gesteld kerncriterium 2.Het is wel verplicht dat gebruiksaanwijzing elementen bevat voor het beheer van groene prestaties conform kerncriterium 2 maar de vorm is vrij. Aanbesteder voegt voor de zekerheid document "EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg) (PDF)" toe aan deze nota met daarin de volledige beschrijving.
30 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 4.8 |  | U vraagt om een droogproces in de wasmachine. Kunt u specificeren wat u bedoeld met een droogproces in de wasmachine. Voor zover bij inschrijver bekent is er geen enkele leverancier die de definitie droog (vochtvrij druppelvrij) behaald. | Nee | In bijlage 5.3 wordt bij 5.23 een wens geformuleerd betreffende een aanvullend droogproces. Indien u aan die wens (beschrijving) kan voldoen dan geldt eis 4.8.
31 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 4.32 |  | U eist dat de inschrijving voldoet aan kerncriteria 3, uit de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten. Inschrijver garandeert een levensduur van 10 en ook de onderdelen zullen minimaal 10 jaar beschikbaar zijn. Een label is noodzakelijk voor koelkasten, vriezer, vaatwassers, wasmachines, wasdroogcombinaties en beeldschermen. De apparatuur van inschrijver betreft geen consumentenartikel en valt hierdoor niet onder deze wetgeving. Chemie van inschrijver vodoet aan REACH en de endosopendesinfector voldoet aan de ISO15883. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | In de kerncriteria 3 van de richtlijn worden eisen gesteld aan de levensduur en garantie van het product. Er zijn in dit kerncriterium geen eisen opgenomen over labels. Daarom is de vraagstelling niet duidelijk. Aanbesteder voegt voor de zekerheid document "EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg) (PDF)" toe aan deze nota met daarin de volledige beschrijving.
32 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 5.22 |  | U vraagt na het proces is de lading van binnen- en buitenzijde en de kamer aantoonbaar gedesinfecteerd tot een log 5 reductie. Wat bedoelt u met binnen- en buitenzijde en kamer? | Nee | Binnen- en buitenzijde van de lading betreft de scope / De kamer is de bak
33 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 6.1 |  | U vraagt de endodesinfector is tenminste geschikt voor de desinfectieprocessen glutaaraldehyde en perazijnzuur. Welke chemie soort dient er aangeboden te worden? | Nee | Keuze is vrij, inschrijver zelf aangeven + specificeren / Er is een voorkeur voor perazijnzuur maar dit is geen eis.
34 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 6.1 |  | Kunt u aangeven aan welke eisen de gewenste chemie dient te voldoen? (CE keurmerk, log reductie, Parts per milion) | Nee | Zie eisen opgenomen in 6.2 t/m 6.3. Bij 6.4 geeft inschrijver zelf details af over de chemie.
35 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 6.1 |  | Welke bewijslast dient er te worden aangeleverd om aan te tonen of wordt voldaan aan de door u gestelde norm / eis m.b.t. chemie? | Nee | zie reactie 34
36 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 9.5 |  | U eist dat de inschrijving voldoet aan kerncriteria 4, uit de EU criteria voor groene overheidsopdrachten. Inschrijver verzorgt een training en stelt hiervan een beschrijving beschikbaar voor de gebruiker echter is deze niet gelabeld aan de gestelde kerncriteria. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | De opleiding hoeft niet officieel gelabeld te zijn aan de gesteld kerncriterium 4. Het is wel verplicht dat de opleiding elementen bevat met betrekking tot aanpassing en goede afstemming van de elektriciteit van de apparatuur, met behulp van parameters (bijvoorbeeld standbymodus),om het elektriciteitsgebruik te optimaliseren mar de vorm is vrij. Aanbesteder voegt voor de zekerheid document "EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg) (PDF)" toe aan deze nota met daarin de volledige beschrijving.
37 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 11.10 |  | U eist dat de inschrijving voldoet aan kerncriteria 5, uit de criteria voor groene overheidsopdrachten. Inschrijver verzorgt een installatie die wordt uitgevoerd volgens meest optimale energie-efficientie echter is deze niet gelabeld aan de gestelde kerncriteria. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | De installatie hoeft niet officieel gelabeld te zijn aan de gesteld kerncriterium 5. Het is wel verplicht dat de installatie adviezen bevat met betrekking tot optimalisatie van energie-efficiëntie en wordt dit gedurende de looptijd van apparatuur herhaald maar de vorm is vrij. Aanbesteder voegt voor de zekerheid document "EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg) (PDF)" toe aan deze nota met daarin de volledige beschrijving.
38 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 12.5 |  | U eist van inschrijver dat een technicus binnen 24 uur na storingsmelding aanwezig is. Inschrijver beschikt over een groot service team waarmee aan deze eis kan worden voldaan. Wat zijn de consequenties indien gedurende de looptijd blijkt dat een levernacier hier structureel niet aan voldoet en hoe gaat u dit op voorhand meten? | Nee | Zie reactie 20.
39 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 2.8 |  | U eist van inschrijver een systeemgarantie van minimaal 2 jaar. Inschrijver hanteert een systeemgarantie van 1 jaar. Bij het afsluiten van een preventief en correctief onderhoudscontract garandeert inschrijver een uitstekend werkende apparatuur binnen de door u gestelde eisen voor een looptijd van 10 jaar. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | Akkoord, 1 jaar
40 | Bijlage 5.3 endowasmachine | 12.5 en 12.10 |  | U eist dat een technicus binnen 24 uur ter plaatste is en dat levering van onderdeel van binnen 24 uur plaats vindt. Inschrijver gaat er vanuit dat u hiermee werkdagen bedoelt. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | Akkoord, werkdagen
41 | Bijlage 5.2 Voorreiniging | 1.1 |  | U vraagt het aangeboden (en te leveren) voorreinigingsmeubel en toebehoren (accessoires) voldoen op het moment van inschrijven aan de op dat moment geldende Internationale, Europese en Nederlandse wet- & regelgeving en normen. De leverancier toont aan dat het object ontwikkeld en getest is volgens een erkend kwaliteitsborgingsysteem conform NEN-EN-ISO 13485. (certificaat overleggen). De fabrikant voldoet aan de geldende richtlijnen. Echter zonder dit certificaat. Gaat u hiermee akkoord. | Nee | Nee niet akkoord, eis voor een erkend kwaliteitsborgingsysteem blijft.
42 | Bijlage 5.2 Voorreiniging | Eisen m.b.t. Ontwerp en constructieTechniek 3.29 |  | U vraagt er is een beveiligingsysteem waarmee wordt voorkomen dat de verkeerde chemie wordt aangesloten (specificeren). Een beveiligingsysteem voor verkeerde detergent is voor een voorspoelunit niet noodzakelijk. Gaat u akkoord deze vraag te laten vervallen? | Nee | Niet akkoord, deze eis is ingegeven door veiligheid en verminderen administratieve last.
43 | Bijlage 5.2 Voorreiniging | 3.10 |  | Bijlage 5.2 3.10: Wat zijn de afmetingen van een scopenbak van het AMC? | Nee | We gaan hier vanuit dat vragensteller VUmc bedoeld, afmetingen scopenbak is 50 cm bij 41 cm.
44 | Bijlage 5.2 Voorreiniging | 2.15 |  | niet van toepassing op dit PvE | Nee | In deze eis wordt foutief verwezen naar endodesinfector, hier moet meubel staan.
45 | Bijlage 5.2 Voorreiniging | 10.6 |  | niet van toepassing op dit PvE | Nee | Eis 10.6 uit bijlage 5.2 komt te vervallen. Er hoeft geen leenvoorspoelmeubel beschikbaar gesteld te worden indien nodig.
46 | Bijlage 4 prijsopgaveformulier |  |  | Is het genoemde bedrag bij apparatuur "max. prijs per stuk" (e.g. desinfector 135.000) inclusief alle aansluit materiaal en installatie ? | Nee | Nee, sec een max prijs per apparaat. Voor installatie en aansluitmateriaal zijn aparte posten opgenomen in de prijsopgaveformulier,
47 | Bijlage 3 geschiktheidseisen | Paragraaf d NFU algemene inkoopvoorwaarden |  | U vraagt in bijlage 3 om akkoord te gaan met de NFU algemene inkoopvoorwaarden. Bedoelt u hiermee de VUmc inkoopvoorwaarden conform bijlage 10.4? | Nee | Correct
48 | Bijlage 3 geschiktheidseisen |  |  |  | Ja
49 | Bijlage 10 koopovereenkomst | 5.1 |  | U verwijst in paragraaf 5.1 naar Bijlage 7 prijzenblad kunt u bevestigen dat deze verwijzing naar Bijlage 4 moet zijn of is er sprake van een ander prijzenblad? | Nee | De bijlagen van de aanbesteding hebben een nummering en de bijlagen van de uiteindelijke overeenkomst hebben een nummering deze zijn verschillend maar hebben ook overlap. Er is geen ander prijzenblad.
50 | Bijlage 10 koopovereenkomst |  |  |  | Ja
51 | Bijlage 10 koopovereenkomst | 5.4 |  | U verwijst naar de acceptatiecriteria in Bijlage 8. Inschrijver gaat ervan uit dat u het acceptatieprotocol bedoelt in Bijlage 10.8. Is dat correct? | Nee | De bijlagen van de aanbesteding hebben een nummering en de bijlagen van de uiteindelijke overeenkomst hebben een nummering deze zijn verschillend maar hebben ook overlap. In de aanbesteding heeft het acceptatieprotocol nummer 10.8 en straks in de eindelijke overeenkomst nummer 8.
52 | Bijlage 10 koopovereenkomst | 6.6 |  | U verwijst in paragraaf 6.6 naar de logistieke voorwaarden in Bijlage 3. Bijlage 3 betreft de geschiktheidseisen. Kunt u inschrijver de logistieke voorwaarden toezenden? | Nee | De bijlagen van de aanbesteding hebben een nummering en de bijlagen van de uiteindelijke overeenkomst hebben een nummering deze zijn verschillend maar hebben ook overlap. Bijlage 3 van de overeenkomst zijn de Aanbestedingsdocumenten (Inclusief Formulier Geschikheidseisen, Programma van eisen en Programma van Wensen). De logistieke voorwaarden zijn opgenomen in de diverse PvE`s.
53 | Bijlage 10 koopovereenkomst | 7.1 a |  | U verwacht van inschrijver dat hij / zij alle benodigde werkzaamheden coördineert en vergoed om de nieuwe apparatuur te installeren in samenhang met de reeds aanwezige deelsystemen. Inschrijver verzoekt u om deze paragraaf te laten vervallen omdat er geen zicht is op de uit te voeren werkzaamheden. En wil deze graag na gunning bespreken / uitwerken. Graag hiervoor uw akkoord. | Nee | Akkoord
54 | Bijlage 10 koopovereenkomst | 7.4 a |  | U verwijst naar specificaties in Bijlage 3 voor het trainen van het personeel. Deze staan niet benoemd in bijlage 3. Kunt u deze toezenden | Nee | De bijlagen van de aanbesteding hebben een nummering en de bijlagen van de uiteindelijke overeenkomst hebben een nummering deze zijn verschillend maar hebben ook overlap. Bijlage 3 van de overeenkomst zijn de Aanbestedingsdocumenten (Inclusief Formulier Geschikheidseisen, Programma van eisen en Programma van Wensen). De e-learningseisen zijn opgenomen in de diverse PvE`s.
55 | Bijlage 10 koopovereenkomst | 7.4 a |  | U verwijst naar specificaties in Bijlage 3 voorwat betreft de e-learning. Deze staan niet benoemd in bijlage 3. Kunt u deze toezenden | Nee | De bijlagen van de aanbesteding hebben een nummering en de bijlagen van de uiteindelijke overeenkomst hebben een nummering deze zijn verschillend maar hebben ook overlap. Bijlage 3 van de overeenkomst zijn de Aanbestedingsdocumenten (Inclusief Formulier Geschikheidseisen, Programma van eisen en Programma van Wensen). De trainingseisen zijn opgenomen in de diverse PvE`s.
56 | Bijlage 10 koopovereenkomst | 8.1 |  | U vraagt een garantieperiode van 24 maanden. Inschrijver hanteert een garantie periode van 12 maanden. Gaat u hiermee akkoord? | Nee | Akkoord
57 | Bijlage 10 koopovereenkomst | 10.4 |  | U verwijst naar KPI's in Bijlage 6. Deze staan niet benoemd in bijlage 6. Kunt u deze toezenden | Nee | In de koopovereenkomst tbv de apparatuur vervallen de KPI`s. In af te sluiten Standaard Service Overeenkomst (SSO) WIBAZ. Voor onderhoud worden in samenspraak met gegunde partij KPI`s bepaald.
Door vragenstellers is verzocht drie vragen "Vertrouwelijk te behandelen’. UMC’s hebben de vragen beoordeeld en besloten in behandeling te nemen en inderdaad individueel een reactie richting vragensteller te formuleren.