## Wensen
Wensen HPV/ZAS Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
[6 empty] | Aantonen | POC
Rubriek | Nr. | Specificatie van wens | Wens | Punten | Score |  |  | Aantonen met | Toelichting
A.1 Testkarakteristieken
| A.1.5 | De Zelfafnameset is, ten tijde van Inschrijving, CE/MDR gecertificeerd voor het Beoogde gebruik |  | 5 |  | x |  | Certificaat en 'verklaring van overeenstemming (bij inschrijving)
| A.1.13 | Het Design van de HPV-test beschikt over gedetailleerde (extended) genotypering, waarbij in (de output van) de analyseresultaten minimaal een separaat onderscheid wordt gemaakt tussen enkelvoudig HPV16 en enkelvoudig HPV18. |  | 20 |  | x |  | Package insert (bij inschrijving)
| A.1.16 | De HPV-test is geschikt voor de detectie van HPV in een (deels) gevaccineerde populatie |  | 10 |  | x |  | Package insert (bij inschrijving)
| A.1.18 | De HPV-test is, ten tijde van Inschrijving, CE/IVD gecertificeerd conform the IVDR richtlijn (2022) voor het Beoogde gebruik |  | 5 |  | x |  | Certificaat en 'verklaring van overeenstemming (bij inschrijving)
| A.1.26 | De relatieve sensitiviteit voor CIN2+ van de HPV-test op Zelfafgenomen materiaal met de aangeboden Zelfafnameset is groter dan 0.95 van de sensitiviteit van de HPV-test op Klinisch afgenomen materiaal (Uitstrijkjes). |  | 50 |  | x |  | Publicatie (bij inschrijving)
| A.1.28 | Er zijn minimaal 60 vrouwen in de Validatiestudie meegenomen met een histologisch bevestigde CIN2+. |  | 5 |  | x |  | Publicatie (bij inschrijving)
| A.1.29 | Er zijn minimaal 800 vrouwen in de Validatiestudie meegenomen zonder histologische afwijkingen of met een histologisch bevestigde CIN1. |  | 5 |  | x |  | Publicatie (bij inschrijving)
| A.1.30 | De door Inschrijver aangeboden Zelfafnameset is, met de door Aanbestedende Dienst minimaal vereiste sensitiviteit voor de detectie van HPV in Zelfafgenomen (vaginaal) lichaamsmateriaal, opgenomen in de Package Insert van de HPV-test: ▪ ten tijde van Inschrijving ▪ bij aanvang van de Operationele fase |  | 50 40
| A.1.31 | De HPV-test is, met de door Aanbestedende Dienst minimaal vereiste sensitiviteit, CE/IVDD (IVDR) gecertificeerd voor de detectie van HPV in Zelfafgenomen (vaginaal) lichaamsmateriaal met de door Inschrijver aangeboden Zelfafnameset: ▪ ten tijde van inschrijving ▪ bij aanvang van de Operationele fase |  | 10 5
| A.1.37 | Bij naleving van het Opwerkprotocol bedraagt het percentage Onbeoordeelbare Zelfafnamesets, door een ongeldige interne controle bij de HPV-analyse minder dan 1,5% |  | 20 |  | x |  | Technisch testrapport (na voornemen tot gunnen)
A.2 Verwerkingscapaciteit
| A.2.7 | Het maximale aantal handmatige processtappen voor het analyseren van één Batch HPV monsters, exclusief opstarten/afsluiten en onderhoud, van het moment van aanbieden voor pre-analyse op het HPV-systeem tot en met de rapportage van het analyseresultaat, bedraagt: ▪ < 4 ▪ 4-5 ▪ > 5 |  | 20 5 0 |  | x | x | Onderdeel van Workflowschema's als bijlage bij Operationeel plan
| A.2.8 | De maximale Hands-on-time van de HPV-analysestraat in minuten (per Werkdag), inclusief opstart- en afsluittijd en dagelijks onderhoud, bij een Verwerkingscapaciteit van 520 HPV-analyses per Werkdag, bedraagt: ▪ < 60 minuten ▪ 60-120 minuten ▪ > 120 minuten |  | 20 5 0 |  | x |  | Onderdeel van Workflowschema's als bijlage bij Operationeel plan
| A.2.9 | De maximale Walk-away-time van de HPV-analysestraat in uren (in een Werkdag), bij een Verwerkingscapaciteit van 520 HPV-analyses per Werkdag, bedraagt: ▪ > 5 uur ▪ 4-5 uur ▪ < 4 uur |  | 10 5 0 |  | x |  | Onderdeel van Workflowschema's als bijlage bij Operationeel plan
| A.2.10 | Het aantal medewerkers dat maximaal nodig is voor het bedienen van de HPV-analysestraat, bij een Verwerkingscapaciteit van 520 HPV-analyses per Werkdag, bedraagt: ▪ maximaal 1 medewerker ▪ maximaal 2 medewerkers ▪ maximaal >2 medewerkers |  | 20 5 0 |  | x |  | Onderdeel van Workflowschema's als bijlage bij Operationeel plan
A.3 Productievolume
| A.3.3 | Inschrijver is in staat, na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, de levering van Zelfafnamesets binnen 6 maanden op te schalen tot in ieder geval 515.00 stuks per jaar. |  | 10
| A.3.6 | Inschrijver is in staat tot het laten doen van Reserveringen uit een enkelvoudige Productiebatch van minimaal 258.000 Zelfafnamesets met een houdbaarheid van minimaal 12 maanden (vanaf het moment van afleveren op locatie bij de Verpakker) en kan deze opschaling binnen 6 maanden realiseren. |  | 10
| A.3.11 | Inschrijver is in staat tot het laten doen van Reserveringen aan HPV reagentia uit enkelvoudige Productiebatches voor: ▪ 780.000 HPV-analyses, met een minimale houdbaarheid van 24 maanden na Ingebruikname ▪ 585.000 HPV-analyses, met een minimale houdbaarheid van 18 maanden na Ingebruikname ▪ 390.000 HPV-analyses, met een minimale houdbaarheid van 12 maanden na Ingebruikname |  | 20 15 10
B.1 Afnamematerialen
| B.1.8 | Het Afnamedevice beschikt over een voelbare indicatie waaruit voor de Client blijkt hoe diep het Afnamedevice in de vagina moet worden ingebracht. |  | 5 |  | x |  | Zelfafnameset (bij inschrijving)
B.2 Verbruiksmaterialen
| B.2.4 | De HPV-test bevat een exogene (extern toegevoegde) opwerkingscontrole (OC) |  | 5
B.3 HPV-systemen
Toepasbaarheid | B.3.1 | Het HPV-systeem is gebaseerd op: ▪ A. Batchgewijs testen ▪ B. Ready random acces ▪ C. True random acces |  | 20 10 0 |  | x | x | Beschrijving in Operationeel plan (bij inschrijving)
| B.3.3 | Het HPV-systeem is een sample-in-result-out systeem, wat inhoudt dat de Monsters (of platen) in de verschillende processtappen (pre-analyse, extractie en detectie) niet handmatig overgezet hoeven te worden: ▪ Ja ▪ Nee |  | 50 |  | x | x | Beschrijving in Operationeel plan (bij inschrijving)
| B.3.5 | Verbruiksmaterialen op het HPV-systeem kunnen worden aangevuld terwijl de Apparatuur in bedrijf is |  | 5 |  |  | x
| B.3.6 | De on board stability van de Reagentia van de HPV-test bedraagt: ▪ > 7 dagen ▪ 4-7 dagen ▪ < 4 dagen |  | 10 5 0
| B.3.7 | Het HPV-systeem biedt de mogelijkheid om aan het einde van een Werkdag een run te starten zodat de resultaten van de HPV-analyses voor de aangeboden Monsters zonder verder benodigde actie of gebruikersinput door het HPV-systeem gegenereerd kunnen worden |  | 5 |  |  | x
| B.3.10 | Het HPV-systeem kan Monsters voorzien van een QR-code lezen en verwerken. |  | 50 |  | x |  | Beschrijving in Operationeel plan (bij inschrijving)
| B.3.13 | De continuiteit van het HPV-systeem bedraagt bij stroomuitval: ▪ <15 minuten ▪ 15 - 45 minuten ▪ >45 minuten |  | 0 5 10
B.4 Programmatuur
| B.4.3 | De amplificatiecurves en Ct waarden van alle HPV-analyses en (interne) controles zijn toegankelijk voor de Gebruiker: ▪ Ja, zowel Ct waarde als de amplificatiecurve ▪ Uitsluitend Ct waarde ▪ Geen van beide |  | 20 15 0 |  |  | x
| B.4.4 | Het HPV-systeem beschikt over de mogelijkheid om de resultaten op het analyseapparaat binnen het interne netwerk van het Screeningslaboratorium van afstand te kunnen inzien |  | 5
| B.4.6 | Het HPV-systeem beschikt een functionaliteit waarmee HPV positieve Monsterpotten na afronding van de analyses op het systeem worden uitgesorteerd (cherry pick functie) |  | 20 |  |  | x | Beschrijving in Operationeel plan (bij inschrijving)
| B.4.17 | De HPV-analyseapparatuur geeft een gestructureerde output van systeemfouten ten behoeve van equipment monitoring. De outpufile geeft van alle runs (batches) en/of Monsters die bij de analyse een foutmelding geven, minimaal de volgende gegevens: ▪ lab Id ▪ Id analyseapparaat ▪ datum en tijdstip analyse ▪ batch Id (is run Id) ▪ MonsterId / Id controle ▪ error code (oorzaak error) |  | 20 |  | x | x | Outputbestand als bijlage bij Operationeel plan (bij inschrijving)
C.3 Onderhoud
| C.3.15 | Updates van en wijzigingen in bedieningsprogrammatuur en overige tot de Apparatuur behorende software vinden bij voorkeur buiten kantooruren plaats. |  | 5