## Sheet1
Nr. | PvE LUMC | Eis | Correctie
1 | Wet & Regelgeving
1.2 | De flowcytometer voldoet aan en wordt geleverd conform alle verplichte Nederlandse wetgeving en richtlijnen. | Eis
1.3 | De medewerkers van opdrachtnemer die op de werkvloer van het LUMC actief zijn, zijn op de hoogte van en handelen naar de geldende wet & regelgeving. | Eis
1.4 | De flowcytometer die Opdrachtnemer levert voldoet aan alle geldende wet & regelgeving. | Eis
1.5 | De flowcytometer moet voldoen aan de NEN-EN 3140. | Eis
1.6 | De flowcytometer moet voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42/EG. | Eis
1.1 | De geldende Arbo richtlijnen zijn van toepassing op de flowcytometer. | Eis
1.2 | Geluidsproductie van de flowcytometer voldoet aan de Arbo richtlijn (maximaal 80 dB(A). | Eis
2 | Energie
2.1 | Low voltage directive. | Eis | De flowcytometer moet voldoen aan de low voltage directive
2.2 | EMC Directive. | Eis | De flowcytometer moet voldoen aan de EMC directive
3 | Communicatie
3.1 | Opdrachtnemer stelt één contactpersoon aan gedurende de levering en plaatsing van de machines. | Eis
3.2 | Het LUMC wordt tijdens de levering en plaatsing volledig ontzorgd door Opdrachtnemer. | Eis
3.3 | Een gebruiksaanwijzing/handleiding wordt meegeleverd in de Engelse taal. | Eis
3.4 | De monteur die op locatie bij het LUMC voor onderhoud aanwezig is, spreekt de Nederlandse of Engelse taal. | Eis
3.5 | De monteur moet over de juiste kwalificaties beschikken om werkzaamheden aan de machines te mogen verrichten. | Eis
4 | Implementatie
4.1 | Na installatie moeten alle operators een gratis training krijgen om het instrument te kunnen bedien en onderhouden. | Eis
4.2 | De fabrikant stelt trainingsmateriaal beschikbaar wat de FCF mag gebruiken om haar gebruikers te trainen. | Eis
5 | Nieuwe instrumenten
5.1 | Kan minimaal 25 fluorescente parameters tegelijkertijd detecteren. | Eis
5.2 | Beschikt over 4 lasers: Violet, Blauw, Geel/Groen en Rood. Deze moeten "spatially separated" in het instrument zitten. | Eis
5.3 | Kan minimaal 6 fluorescente parameters tegelijkertijd detecteren die worden ge-exiteerd door de violet laser. | Eis
5.4 | Na aanschaf van het instrument kan een extra UV (<360nm) laser met bijbehorende detectoren worden ingebouwd. | Eis
5.5 | Kan minimaal 10.000 cellen per seconde analyseren wanneer minimaal 17 parameters worden gemeten, met een maximale abort rate van 10%. | Eis | Kan minimaal 10.000 cellen per seconde analyseren wanneer minimaal 25 parameters worden gemeten, met een maximale abort rate van 10%.
5.6 | Het instrument moet stabiel meten over verschillende dagen. Bij het meten van rainbow beads over 3 dagen mag de MFI van piek 7 een afwijking van maximaal 15% hebben | Eis
5.7 | Het instrument moet stabiel meten over gedurende een meting. Bij het meten van rainbow beads gedurende 1 uur mag de MFI van piek 7 een afwijking van maximaal 15% hebben. | Eis
5.8 | De twee nieuwe instrumenten moeten identieke configuraties hebben, zodat de instrumenten als back-up van elkaar kunnen fungeren. | Eis | De twee nieuwe instrumenten moeten identieke configuraties hebben wat betreft lasers, detectoren en filters, zodat de instrumenten als back-up van elkaar kunnen fungeren.
5.9 | Deze kan geautomatiseerd 96-well en 384-well platen kan analyseren. | Eis | De plate loader kan geautomatiseerd 96-well en/of 384-well platen analyseren.
6 | Software
6.1 | Software moet compatibel zijn met Windows 10. | Eis
6.2 | Software moet FCS 3.0 of 3.1 files genereren. | Eis
6.3 | Software moet minimaal 10 miljoen events in een enkele buis kunnen registreren. | Eis
Eis
7 | Serivce contract
7.1 | Het servicecontract moet inclusief vervangende onderdelen zijn en preventief onderhoud. | Eis
7.2 | De responstijd na het maken van een melding is maximaal 24u en er is een gegarandeerde on-site tijd van 48u (alleen werkdagen). | Eis
7.3 | Indien bij on-site inspectie van het instrument blijkt dat reparatie alleen mogelijk is met onderdelen die moeten worden besteld, dan moet de reparatie met deze onderdelen binnen 5 werkdagen plaatsvinden. | Eis
7.4 | De fabrikant garandeert een uptime binnen kantooruren van minimaal 90%. | Eis
7.5 | Opdrachtnemer dient te allen tijde binnen 2 werkdagen na melding het probleem te hebben op gelost of kosteloos een vervangende optie te hebben verzorgd. | Eis
Door ondertekenen van het Programma van Eisen gaat u akkoord met alle eisen van het Programma van Eisen.
Naam Inschrijver
Naam ondertekenaar
Functie
Handtekening
Plaats en datum