## Pakket van Eisen
|  | Ja | Ja
PROGRAMMA VAN EISEN |  | Nee | Nee
Betreffende:
Beademingsapparaat
In het geval van merknamen mag u lezen: en/of een gelijkwaardig alternatief. Graag bij een gelijkwaardig alternatief atlijd een toelichting geven ter informatie.
Nr | Omschrijving
1 | Functionele Eisen | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
1.1 Functionaliteit:
1.1.1 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt minimaal over de volgende beademingsmodi: Invasief (volgens Chadburn classificatie) - VC-CMV, VC-IMV, PC-CMV, PC-IMV, PC-CSV - (of gelijkwaardige beademingsmodi)
1.1.2 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt minimaal over de volgende beademingsmodi: non-invasief (volgens Chadburn classificatie) - CPAP, PC-CMV, PC-IMV - (of gelijkwaardige beademingsmodi)
1.1.3 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt minimaal over beademingsmodi voor neonaat, pediatrie en volwassenen (minimaal neonaat vanaf 1,5kg)
1.1.4 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over een Pressure Support instelling.
1.1.5 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over Apnoe ventilatie.
1.1.6 | Het aangeboden beademingsappparaat moet visueel weergeven of het in Apnoe-ventilatie staat.
1.1.7 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over een automatische detectie van loskoppelen en terug connecteren van de beademingsslangen. Hierbij wordt een alarmmelding gegeven.
1.1.8 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over een preoxygenenatie functie
1.1.9 | Het aangeboden beademingsapparaat is compatibel in gebruik met NO-A van EKU en aantoonbaar gevalideerd
1.1.10 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over een NIV modus |  | Verplichte toelichting
1.1.11 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over nasale CPAP modus
1.1.12 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt in de NIV modus over een lekkagecompensatie naar gelang van de leeftijdscategorie |  | Verplichte toelichting
1.1.13 | Uit oogpunt van veiligheid geeft het systeem bij de wijziging van NIV mode naar invasieve mode en vice versa een signalering en vereist een actieve bevestiging |  | Verplichte toelichting
1.1.14 | Bij uitval van de totale stroomvoorziening dient het aangeboden beademingsapparaat na hervatten van de stroomvoorziening op te starten met de laatst gebruikte instellingen
1.1.15 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over een high flow nasal cannula of een vergelijkbare modus
1.1.16 | I:E ratio en/of inspratie/expiratietijd kunnen ingesteld worden en zijn duidelijk zichtbaar tijdens het instellen |  | Verplichte toelichting
1.1.17 | Het is mogelijk om handmatig een expiratie / inspiratie hold uit te voeren in de volwassen én pediatrie modus
1.1.18 | Volumetrische CO2 meting is uit te voeren in de volwassen én pediatrie modus
1.1.19 | Het aangeboden beademingstoestel is compatibel met mesh vernevelaar (Aerogen)
1.1.20 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over een proximale flowsensor voor de neonatale modus en/of een gelijkwaardig alternatief
1.2 Instellingen:
1.2.1 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over minimaal onderstaande instelbare parameters met aangegeven minimale range en stappen indien van toepassing bij de verschillende beadmingsmodi:
Zuurstofconcentratie 21-100% ( in stappen van minstens 1)
Flowtrigger minstens tussen 0,2-15L/min (instelbaar: tussen 0,2-1L/min in stappen van 0,1 / tussen 1-15L in stappen van 1 of minder)
PEEP minimaal tussen 0-35 cmH2O ( in stappen van minimaal 1)
Pressure support (PS) minimaal tussen 0-50 cm H2O (in stappen van 1)
Drukgecontroleerde beademing met volumegarantie of een vergelijkbare modus
De variabele flow cycling voor de PS slagen is vrij instelbaar
1.3 Meetwaarden:
1.3.1 | Het aangeboden beademingsapparaat geeft minimaal onderstaande meet- / berekende waardes weer:
MV lekkage in l/min of percentage
FiO2 21-100% (in stappen van 1)
Het aangeboden beademingsapparaat beschikt minimaal over druk-, flow-, volume curves
Voornoemde curves kunnen bevroren worden, waarbij de waardes afleesbaar zijn
Het aangeboden beademingsapparaat beschikt minimaal over druk-volume en flow-volume loop.
1.4 Bediening:
1.4.1 | De gebruikerstest (of het apparaat klaar is voor gebruik) moet snel te doorlopen zijn, dit is < 5 min
1.4.2 | Voorkeurschermen zijn configureerbaar door daarvoor bevoegde medewerkers (geautoriseerd)
1.4.3 | Alle door de gebruiker gemaakte wijzigingen m.b.t. patiënten instellingen en alarmgrenzen dienen bevestigd te worden door de gebruiker
1.4.4 | Bij uitval van de besturings- en weergave-unit blijft de beademing gewaarborgd
1.4.5 | De stand-by functie is duidelijk visueel herkenbaar
1.5 Alarmering:
1.5.1 | Bij een technisch defect wordt een alarm gegenereerd met indicatiecodering
1.5.2 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over een visueel alarm, met gradaties (low-medium-high)
1.5.3 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over een akoestisch alarm met gradaties (low-medium-high)
1.5.4 | Bij overschakelen van netspanning naar accubedrijf volgt een akoestische en visuele alarmering
1.5.5 | Bij het omschakelen naar de stand-by functie volgt akoestische en visuele alarmering
1.5.6 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over een algemeen toegankelijk alarmlogboek
1.5.7 | Het akoestisch alarm is vooraf te onderdrukken
1.5.8 | Na onderdrukking van het akoestisch alarm, blijft visuele alarmering actief, totdat de alarmconditie is opgeheven.
1.5.9 | Indien de alarmconditie nog aanwezig is, volgt binnen 120 sec een akoestisch herinneringsalarm.
1.5.10 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt minimaal over de volgende alarmen:
* minuut volume hoog/laag
* Tidal volume hoog/laag
* Piek airway pressure
* ademhalingsfrequentie
| * etCO2 hoog/laag (indien beschikbaar) |  | Geef aan of dit beschikbaar is
* apnoealarm
* disconnectie
* FiO2 hoog/laag
| * persluchtdruk te hoog/te laag (indien beschikbaar) |  | Geef aan of dit beschikbaar is
* zuurstofdruk te hoog/te laag
* luchtweg obstructie
* lekkage alarm
* Tidal volume niet bereikt
1.6 Installatieve voorzieningen / medische hulpmiddelen / randapparatuur:
1.6.1 | Het aangeboden beademingsapparaat is geschikt voor non-dedicated beademingscircuits.
1.6.2 | Het aangeboden beademingsapparaat is geschikt voor gebruik in combinatie met een actieve luchtwegbevochtiger Fisher&Paykel (financiele consequenties moeten worden vermeld en meegenomen in de prijs)
2 | Technische Eisen | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
2.1 | Er treedt geen dataverlies of dis-continuïteit van data op bij overgang van zomer- naar wintertijd en vice versa.
2.2 | Het geluidsniveau van het aangeboden beademingsapparaat is maximaal 50 dB, gemeten op één meter afstand.
2.3 | Het aangeboden beademingsapparaat en aansluitsnoeren (evt. patiëntenkabels) zijn afgeschermd voor interferenties (EMC) van buiten af.
2.4 | Het functioneren van het aangeboden beademingsapparaat wordt niet beinvloed door het gebruik van elektrochirurgie apparatuur.
2.5 | Het aangeboden beademingsapparaat en aansluitsnoeren veroorzaken geen elektromagnetische straling die van invloed is op de werking van andere in de ruimte aanwezige medische apparaten of de gezondheid van personen.
2.6 | Het aangeboden beademingsapparaat werkt met een netspanning van 230 volt
2.7 | Het aangeboden beademingsapparaat werkt met een perslucht- en zuurstofdruk van 3 tot 6 bar
2.8 | Het aangeboden beademingsapparaat dient voorzien te zijn van een ingebouwde NOBREAK voorziening die bij spanningsuitval minimaal 30 minuten autonoom (normaal) gebruik van het apparaat garandeert
2.9 | Het aangeboden beademingsapparaat heeft een indicator voor de resterende accucapaciteit en geeft een melding bij beperkte accucapaciteit.
2.10 | Bij dagelijks gebruik onder normale omstandigheden is de gemiddelde levensduur van de accu minimaal 2 jaar, zodanig dat gedurende deze periode 100% werking wordt gegarandeerd
2.11 | Het aangeboden beademingsapparaat moet voorzien zijn van een PE-potentiaal vereffeningspunt
2.12 | Voor ieder geleverd beademingsapparaat wordt standaard de geel/groene PE-potentiaal vereffeningskabel meegeleverd
2.13 | Het aangeboden beademingsapparaat is voorzien van tenminste 2 vrij configureerbare seriële RS232 communicatiepoorten t.b.v. communicatie met PDMS en NO apparaat
2.14 | Het aangeboden beademingsapparaat beschikt over een tenminste 24 hrs logboek om de historie van alarmen,foutmeldingen, (gebruikers)handelingen, instellingen en trenddata uit te lezen
2.15 | Het besturingssysteem van het aangeboden beademingsapparaat is beschermd tegen virussen bij gebruik van usb sticks
2.16 | De kijkhoek van het beeldscherm is minimaal 170 graden
2.17 | Het aangeboden beademingsapparaat is voorzien van NIST gasaansluitingen
2.18 | De gasslangen zijn voorzien van insteekstiften volgens de AGA norm
2.19 | Het aangeboden beademingsapparaat is aangaande stof- en waterdichtheid minimaal klasse IP21
3 | Service / Onderhoud / Beheer | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
3.1 | Opdrachtnemer beschikt over een in Nederland gevestigde en Nederlands sprekende service organisatie.
3.2 | Opdrachtnemer gaat akkoord met de SSO voor all-in onderhoud, die zal worden ingevuld en ondertekend als er beademingsapparaten worden aangeschaft onder de raamovereenkomst.
4 | Documentatie & Scholing | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
4.1 | Een uitgebreide gebruikershandleiding in het Nederlands wordt bijgeleverd, in het formaat DOC, PDF of XLS
4.2 | Opdrachtnemer beschikt over een uitgebreide technische handleiding in het Nederlands of het Engels welke ter beschikking kan worden gesteld, in het formaat DOC, PDF of XLS
4.3 | De onderhoudsvoorschriften en de checklist voor periodiek onderhoud worden meegeleverd in het formaat DOC, PDF of XLS
4.4 | Bij ingebruikname wordt door Opdrachtnemer zonder méérkosten, kosteloos, voorzien in een scholingsprogramma voor alle gebruikers en technici
4.5 | Bij wijzigingen in de functionaliteit bijvoorbeeld maar niet uitsluitend n.a.v. een upgrade doch niet uitsluitend, voorziet opdrachtnemer kosteloos in een scholingsprogramma o.b.v. het train de trainer principe
4.6 | Opdrachtnemer zet samen met de PICU-LUMC een scholingsprogramma op, en levert zoals omschreven in eis 4.8 en 4.9 waar nodig nieuwe concent aan
4.7 | Dit scholingsprogramma vindt plaats in het LUMC en in de Nederlandse taal
4.8 | Indien dit niet beschikbaar is, verleent opdrachtnemer kosteloos medewerking voor het ontwikkelen van content ten behoeve van scholing
4.9 | Bij wijzigingen in de configuratie van het beademingsapparaat en of in de functionaliteit hiervan, levert opdrachtnemer kosteloos nieuwe content aan ten behoeve van scholing.
4.10 | Gedurende de eerste twee weken na ingebruikname van het beademingsapparaat is een medewerker van opdrachtnemer 24/7 uur beschikbaar voor instructie en ondersteuning van de gebruikers
5 | ICT | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
5.1 | Opdrachtnemer levert een volledig ingevuld MDS2 formulier in. Onderdelen moeten positief getoetst zijn aan de volgende normen: IEC/EN 62304 (Software voor medische hulpmiddelen) ISO/IEC 80001* (Toepassing van risicomanagement voor IT-netwerken en medische hulpmiddelen) ISO/IEC 27002:2022 (Informatiebeveiliging, cybersecurity en bescherming van de privacy - Beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging) NEN 7510 Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg. IEC/EN 60601* (medisch electrische toestellen) * Note: En alle van toepassing zijnde sub-normen
6 | Datamanagement | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
6.1 | Er is een driver beschikbaar voor communicatie met Metavision van IMDSoft
6.2 | Opdrachtnemer stelt het communicatieprotocol (RS232 en alle andere benodigde informatie) beschikbaar
6.3 | Bij alle upgrades en updates wordt (indien van toepassing) een aangepast communicatieprotocol meegeleverd
7 | Infrastructuur | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
7.1 | Het aangeboden beademingsapparaat dient compatible te zijn met de Dräger pendels type Agila die gebruikt worden op de PICU van het LUMC.
8 | Hygiene / Reiniging | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
8.1 | Het aangeboden beademingsapparaat is te reinigen en desinfecteren met de in het LUMC toegelaten middelen. Deze huidige toegestane middelen zijn voor reinigen: microvezeldoek met water of Wecoline blauw. Voor desinfecteren zijn dit: alcohol 70% voor kleine oppervlakken en chloor of Tristel Fuse voor grote oppervlakken. Als deze middelen niet toepasbaar zijn dient u een alternatief aan te bieden. Onze afdeling infectiepreventie zal hiervoor dan een beoordeling doen, waarbij wordt gekeken naar praktische haalbaarheid en of de middelen wettelijk zijn toegestaan. Tevens mogen de kosten van de reinigings- en defectiemiddelen niet veel hoger zijn. |  | In het geval van een alternatief graag een toelichting.
8.2 | Het voor een optimale reiniging/desinfectie is apparaat is glad en afneembaar en heeft zo min mogelijk richeltjes en randjes
8.3 | Eventuele touchscreens moeten ook tegen de reinigings- en desinfectiemiddelen kunnen, zoals genoemd in eis 8.1. In het geval het apparaat kapot gaat na reining en/of desinfectie is dit te wijten aan de leverancier. Als deze middelen niet toepasbaar zijn dient u een alternatief aan te bieden. Onze afdeling infectiepreventie zal hiervoor dan een beoordeling doen, waarbij wordt gekeken naar praktische haalbaarheid en of de middelen wettelijk zijn toegestaan. Tevens mogen de kosten van de reinigings- en defectiemiddelen niet veel hoger zijn. |  | In het geval van een alternatief graag een toelichting.
9 | Wet- & Regelgeving / Veiligheid / Juridische eisen | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
9.1 | Het aangeboden beademingsapparaat voldoet aan de richtlijn Medical Device Regulation (2017/745).
9.2 | Opdrachtnemer levert voor het aangeboden beademingsapparaat en eventueel bijbehorende apparatuur een geldige CE conformiteitverklaring.
9.3 | Het aangeboden beademingsapparaat voldoet aan NEN-EN-IEC 60602-12 (aanvulling t.b.v. longventilatoren)
9.4 | Het aangeboden beademingsapparaat voldoet aan NEN-EN-IEC 60602-13 (ten aanzien van longventilatoren)
9.5 | Het aangeboden beademingsapparaat voldoet aan NEN-EN-IEC 60601-1 (geen gevaarlijke situaties (mechanisch of elektrisch) voor patiënt en/of gebruiker)
9.6 | Alle coderingen op het aangeboden beademingsapparaat voldoen aan de norm EN980 ‘Grafische symbolen voor gebruik bij het merken van medische hulpmiddelen
9.7 | Het aangeboden beademingsapparaat voldoet aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan de Europese wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en milieu-, kwaliteitsnormen c.q. certificering
10 | Duurzaamheid | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
10.1 | De reparatie of vervanging van het aangeboden beademingsapparaat valt onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. Opdrachtnemer zorgt er verder voor dat er authentieke of gelijkwaardige reserveonderdelen beschikbaar zijn gedurende de verwachte levensduur van het aangeboden beademingsapparaat
10.2 | Opdrachtnemer geeft tijdens de scholing een instructie voor gebruikers van de beademingsapparatuur om het elektriciteitsgebruik te optimaliseren
10.3 | Opdrachtnemer installeert de apparatuur op basis van een analyse van de behoeften van de afdeling (bijv. gebruiksfrequentie van de apparatuur) zodanig dat de energie-efficiëntie optimaal is. Dit wordt indien nodig jaarlijks herhaald
11 | Levering | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
11.1 | Opdrachtnemer geeft de garantie dat hij minimaal één apparaat en bij voorkeur twee apparaten kan leveren voor 1 september. Mits het LUMC minimaal acht weken voor 1 september de bestelling plaatst.
11.2 | Opdrachtnemer geeft de garantie dat hij naast eis 11.1 minimaal 4 of 5 apparaten (afhankelijk van of er 1 of 2 apparaten voor 1 september 2024 worden geleverd) kan leveren voor 1 oktober 2024.
12 | Levensduur, garanties en updates | Kunt u voldoen? | Eventuele toelichting, en bij geel gemarkeerd verplicht
12.1 | De technische levensduur van het aangeboden beademingsapparaat is tenminste 10 jaar gegarandeerd.
12.2 | Opdrachtnemer zorgt er voor dat er authentieke of gelijkwaardige reserveonderdelen beschikbaar zijn gedurende de verwachte levensduur van het aangeboden beademingsapparaat, tot tenminste 10 jaar na de garantietermijn.
12.3 | Opdrachtnemer geeft minimaal 3 jaar voor de out-of-service datum van het aangeboden beademingsapparaat een melding hiervan aan het LUMC.
12.4 | Software updates (=geen upgrade) zijn gedurende de gehele levensduur (10 jaar na installatie) inbegrepen in de aanschafprijs.
12.5 | Upgrades en updates die de bestaande functionaliteit van het aangeboden beademingsapparaat verbeteren, dienen direct na het beschikbaar komen bekend gemaakt te worden aan het LUMC.
12.6 | Opdrachtnemer biedt uiterste inspanning om de technische levensduur van het beademingsapparaat te verlengen naar 15 jaar.