## vragen NVI 1 geanonimiseerd
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 15 | Bij 1.4 wanneer je een keuze maakt worden er geen punten toegekend. Bij 1.5 wanneer je kiest voor Nee niet indentiek maar sterk gelijkend op krijg je geen 8 maar 80 punten? Bij 1.11 Als je 100 seconden invult krijg je maar 4 punten ipv 6? En de algehele optelling door inschrijver behaalde punten gaat ook niet goed. Graag de file nakijken en waar nodig de formules etc. aanpassen en een gecorrigeerde versie sturen. | Dit is aangepast en als bijlage toegevoegd. Bijlage 15 Subgunningscriterium 1. Versie 2 NVI.1.
2 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen | Eis 66. Wordt hier bedoeld dat de CO meter bij concentraties hoger dan 100 ppm blijft alarmeren akoestisch en optisch? Tussen de 20 en 100 ppm is het alarm te accepteren, maar blijft het optische alarm en onder de 20 ppm verdwijnen beide alarmen? | Ja, dat klopt.
3 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen | Eis 64. Voor de Co meter is het niet verstandig om de displayverlichting continue te laten branden ivm de batterij. In het geval van een gasalarm of het indrukken van een toets zal altijd de verlichting worden ingeschakeld. Graag aanpassing van de eis. | Dit is akkoord.
4 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen Eis 20 en Eis 53 en bijlage 15 1.10 | Eis 20, 53 en bijlage 15 1.10 Hier wordt gevraagd of de apparatuur voldoet aan IP 65, is dit correct of dient de huidige gangbare norm IP 67 te zijn? | Apparatuur moet minimaal voldoen aan IP 65. IP 67 is toegestaan, zie ook bijlage 15 subgunningcriterium 1 Versie 2 NVI.1, 1.9 en 1.10.
5 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen | Eis 49. De nieuwste gasmeters hebben een dynamische datalogger ipv een configureerbare datalogger. Bij deze nieuwe datalogger worden alleen de wisselende/afwijkende meetwaarden opgeslagen i.p.v. bijvoorbeeld standaard iedere seconde of 10 seconde (afhankelijk van het ingestelde interval) een meetwaarde. Dit scheelt enorm veel opgeslagen data die geen toegevoegde waarde hebben. Deze nieuwe datalogger is speciaal ontwikkeld voor lange termijn dataopslag. Graag goedkeur voor deze datalogging methode. | Dit is akkoord.
6 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen | Eis 36. Bij hoog alarm dient het alarm bevestigd te worden, terwijl het visuele en akoestische alarm moet blijven? Wat moet er dan bevestigd worden? Bij een bevestiging van een alarm zal meestal het akoestische alarm verdwijnen, maar blijft het optische alarm zichtbaar. De Ex sensor moet worden ingesteld op 10 en 15 %LEL. Onder de 10% LEL gaan de alarmen zelfstandig uit. | Het akoestisch alarm dient bevestigd te worden en na bevestiging dient deze uitgeschakeld te worden. Het visueel alarm dient bij bevestiging zichtbaar te blijven. Tot deze onder de vastgestelde 15% LEL waarde komt.
7 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van Eisen | Eis. 19 Kunt u aangeven welke normen hier worden verwacht? | De VRZHZ verwacht dat de meters die geleverd worden voldoen aan de van toepassing zijn normen en richtlijnen. U dient dit bij levering van de meetapparatuur aan te kunnen tonen.
8 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 PvE - Eis 16 | U geeft aan dat de opgegeven servicekosten het ophalen van de artikelen dienen te omvatten. Naar onze mening is dit niet efficiënt en behoorlijk kostbaar. Normaal gesproken leveren onze klanten de goederen zelf bij ons aan, waarna wij ervoor zorgen dat ze gerepareerd retour komen. Het afstemmen van het ophalen van goederen voor verzending resulteert in vertraging van de aanlevering en extra kosten, wat niemand ten goede komt. Wij verzoeken u dan ook deze eis als volgt aan te passen: "De kosten voor service zijn inclusief transportkosten (retourneren ), kalibratie en administratiekosten." | Dit is akkoord.
9 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 PvE - Eis 72 | Wij beschikken over een uitgebreide lijst met correctiefactoren ten opzichte van methaan. Daarop zijn meer stoffen genoemd dan op op de door u in deze eis aangegeven stoffen, echter ontbreken nonaan en ether. Aangezien deze eis hiermee voor ons een uitsluitend karakter heeft, verzoeken wij u de stoffen ether en nonaan in deze eis te laten vervallen. | Nonaan en ether mag verwijderd worden uit deze eis.
10 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 PvE - Eis 25 | Wij beschikken over een uitgebreide lijst met correctiefactoren ten opzichte van methaan. Daarop zijn meer stoffen genoemd dan op op de door u in deze eis aangegeven stoffen, echter ontbreken nonaan en ether. Aangezien deze eis hiermee voor ons een uitsluitend karakter heeft, verzoeken wij u de stoffen ether en nonaan in deze eis te laten vervallen. | Nonaan en ether mag verwijderd worden uit deze eis.
11 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 PvE - Eis 39 | U geeft in deze eis aan dat de displayverlichting bij opstarten van de meter geactiveerd wordt en pas uitschakelt bij uitzetten van de meter. Dit houdt in dat de displayverlichting dus continu zou moeten blijven branden. Fabrikanten voeren gasdetectiemeters uit met displayverlichting die automatisch activeert bij weinig licht. Wanneer de verlichting namelijk continu blijft branden heeft dit een groot nadelig effect op de accuduur. Kortom wij verzoeken u deze eis zodanig aan te passen dat automatische activering van de achtergrondverlichting bij weinig of onvoldoende licht akkoord is. | Dit is akkoord.
12 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 PvE - Eis 44 | Wij verzoeken u te verduidelijken / aan te geven wat u ziet als een deugdelijke borging. | Onder deugdelijke borging verstaat de VRZHZ dat de meter tijdens het rijden met het voertuig niet uit de lader kan schieten waardoor deze los of scheef in de lader komt te zitten of uit de lader valt.
13 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 PvE - Eis 44 | Wij verzoeken u "minimaal 4 bevestigingspunten" te verwijderen uit deze eis en elke deugdelijke bevestigng, waarbij ongewild losraken bij een eventuele aanrijding wordt voorkomen, toe te staan. | De voertuiglader moet deugdelijk bevestigd kunnen worden en niet los kunnen raken tijdens het rijden met het voertuig.
14 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 PvE - Eis 46 | Deze eis heeft voor ons een uitsluitend karakter. Wij verzoeken u tevens een bedienmenu in de Engelse of Duitse taal toe te staan. | De tekst in de display van het apparaat dient in het Nederlands te zijn.
15 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 PvE - Eis 64 | U geeft in deze eis aan dat de displayverlichting bij opstarten van de meter geactiveerd wordt en pas uitschakelt bij uitzetten van de meter. Dit houdt in dat de displayverlichting dus continu zou moeten blijven branden. Fabrikanten voeren gasdetectiemeters uit met displayverlichting die automatisch activeert bij weinig licht. Wanneer de verlichting namelijk continu blijft branden heeft dit een groot nadelig effect op de accuduur. Kortom wij verzoeken u deze eis zodanig aan te passen dat automatische activering van de achtergrondverlichting bij weinig of onvoldoende licht akkoord is. | zie antwoord vraag 3
16 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 PvE- Eis 72 | Gezien de kleine afmetingen van de onze CO meter en omdat deze niet hoeft te worden opgeladen (de meter is uitgevoerd met een long-life batterij), kan deze meter eenvoudig worden opgeborgen in de in het voertuig aanwezige opbergruimtes. De fabrikant heeft voor deze meter dan ook geen speciale voertuighouder ontwikkeld. Aangezien deze eis daarmeee voor ons een uitsluitend karakter heeft, verzoeken wij u deze te laten vervallen en deze houder op het prijzenblad optioneel te maken. | De eis wordt aangepast naar voertuiglader. Indien dit niet van toepassing is op de aangeboden meter kan in het prijzenblad ( I. 5) 0,00 euro worden ingevuld. De kosten voor het vervangen van de longlifeaccu dienen dan in de beheerskosten CO-meter op het prijzenblad terug te komen. Het prijzenblad Versie 2. NVI 1. is als bijlage toegevoegd.
17 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 6 PvE - Eis 80 | U stelt in deze eis dat "de aangeboden meters in deze aanbesteding volledig in eigen beheer van de opdrachtgever afgesteld, gerepareerd en onderhouden dienen te kunnen worden." De fabrikant van onze gasdetectoren staat een beperkt aantal correctieve onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een sensor toe aan de eindgebruiker, maar niet alle mogelijke correctieve onderhoudswerkzaamheden. Wanneer dit wel uw vraagstelling is, zal deze eis voor ons een uitsluitend karakter hebben. Wij verzoeken u dan ook te verduidelijken of u met deze eis bedoelt dat u alle correctieve onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer wil uitvoeren en als dat niet zo is te specificeren welke correctieve onderhoudswerkzaamheden dan wel. | VRZHZ wil zoveel mogelijk in eigen beheer kunnen uitvoeren. Leverancier geeft aan welke reparaties er door de VRZHZ uitgevoerd mogen én kunnen worden en welke reparaties er door de Leverancier gedaan moeten worden. Een uitgebreide beschrijving hiervan wordt in eis 81 uitgevraagd.
18 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 9 - Prijzenblad | Wij verzoeken u de lengte van de onder punt 11 aan te bieden "slangen tbv prik(stok)/drijfbal" op te geven. | Lengte slang bij prikstok 1 meter en drijfbal 5 meter i.v.m meten in put/kelder
19 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 15, subgunningscriterium eis 1.5 en 1.8 | U geeft aan dat de simulatiemeter moet worden voorzien van een CE-keurmerk. Aangezien deze meters op maat worden aangepast en volledig worden aangepast, vervalt het CE-keurmerk in dit geval. Het opnieuw laten certificeren van een simulator is daarom niet haalbaar. | CE keurmerk komt te vervallen (productiekenmerk)
20 | Inschrijffase | Inhoud | Eis 25 | In uw overzicht vraagt u een correctiefactor voor de stof nonaan. Deze echter niet bekend. Maar via ons eigen lab, is het mogelijk om de correctiefactor hiervoor te bepalen. Dit is mogelijk na de (voorlopige) gunning. Graag aanpassing van de eis, voor specifiek nonaan. | Nonaan en ether mag verwijderd worden uit deze eis
21 | Inschrijffase | Inhoud | Eis 89 t/m 99 | Wij kunnen aan geen enkele eis voldoen van de eisen 89 t/m 99. Het ontwikkelen en onderhouden van een SaaS-platform met de vereiste functionaliteiten voor het beheren van meters en apparatuur vergt aanzienlijke technische middelen en expertise die momenteel buiten ons bereik liggen. Het opzetten van een dergelijk platform zou aanzienlijke investeringen en ontwikkelingstijd vereisen die niet haalbaar zijn binnen de gestelde tijdlijnen. Wij verzoeken u dan ook om deze eis te laten vervallen. Wel zijn we bereidt om na de mogelijke gunning de mogelijkheden samen te bespreken en te ontwikkelen en binnen 12 maanden te realiseren. Maar dit is onmogelijk om dit binnen enkele weken gereed te hebben, en is voor ons een uitsluitende eis. | De VRZHZ kan niet aan voeldoen aan het verzoek deze te laten vervallen. De eis blijft onverminderd van kracht.
22 | Inschrijffase | Inhoud | Eis 66 | Wat moet er bevestigd worden bij een alarm? Het alarm gaat af, er is dan geen mogelijkeid om een alarm te onderdrukken. Er valt dan ook niets te bevestigen. | Zie antwoord vraag 2 en vraag 6
23 | Inschrijffase | Inhoud | Eis 36 | Wat moet er bevestigd worden bij een alarm? Het alarm gaat af, er is dan geen mogelijkeid om een alarm te onderdrukken. Er valt dan ook niets te bevestigen. | Zie antwoord vraag 2 en vraag 6
24 | Inschrijffase | Inhoud | Eis 30 | Dit betekent dat de pomp geintregeerd moet zijn IN het toestel, zodat de gebruiker deze niet kan verwijderen of losmaken? | Dit is niet correct de VRZHZ bedoelt dat de pomp niet verwijderd of losgemaakt kan worden door de gebruiker.
25 | Inschrijffase | Inhoud | Eis 29 | Wat is de reden dat een alarm of een verlaagde / verhoogde waarde niet zichtbaar hoeft te zijn bij een alarm? De observant dient in alle tijden te zien wat de gevaarzetting is. Indien in een kritische situatie en specifiek alarm wordt afgegeven is duidelijk wat de gevaarzetting is. Dat de waardes niet op dat moment EVEN niet gelijktijdig zichtbaar zijn doet niet af van de realisitatie van de gevaarzetting. Er mogen nooit alarmen of wijzigingen in gaswaardes 'verborgen' worden. | VRZHZ begrijpt uw vraag niet en verzoekt u deze te verduidelijken in de NVI 2. Eis blijft bestaan zoals beschreven in het PVE.
26 | Inschrijffase | Inhoud | Eis 22 / Eis 28 | Eis 22: Het scheidend vermogen is daarbij maximaal 1%. De laagst te meten waarde is minimaal 1%. Eis 28: De getalswaarde van de niet zichtbare demoping van de ex-sensor op het display, is ten opzichte van het vaste 0-punt minimaal -3 en maximaal +2. Is de minimale de afleesbare waarde nu 2% of 3% LEL ? Tevens een aanvullende vraag over deze eis. Er worden in de regio ook lekzoekers gebruikt voor het opsporen van eventuele lekkage op PPM niveau, wat is dan de reden dat er op zo'n laag niveau op LEL gemeten dient te worden? | Eis 22 is correct. Hier staat: De sensor ten behoeve van de meting van het explosiegevaar is van het type katalytische verbrandingssensor, is gekalibreerd op methaan en heeft een minimaal meetbereik van 0% (ondergrens) tot en met 100% LEL (bovengrens). Het scheidend vermogen is daarbij maximaal 1%. De laagst te meten waarde is minimaal 3%. Deze sensor dient beschermd te zijn tegen overbelasting. Lekzoekers worden niet meer gebruikt op de TS. EIs 28. De getalswaarden van de niet zichtbare demping van de Ex-sensor op het display, is ten opzichte van het vaste 0-punt minimaal -3 en maximaal +2.