Bijlage C - Programma van Wensen

Ten behoeve van

Aanbesteding Mechanische Thorax

Compressie devices

# voor

leden van

| Aanbestedingsnummer: | 2023-MTC-AXIRA |
| --- | --- |
| Versie: | 1.0 definitief |
| Datum: | 01-09-2023 |
| Penvoerder / contactpersoon: | De heer S. Broekema, UMCG Ambulancezorg, Regionale Ambulance Voorziening |
| Opdrachtgever: | Leden van de coöperatie Axira |

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

1.	Functionele Wensen	3

## Functionele Wensen

| Wens | Omschrijving | Weging | Toelichting leverancier (verplicht) |
| --- | --- | --- | --- |
| FW1 | De compressiesnelheid dient ingesteld te kunnen worden door een bekwame ambulancemedewerker ter plaatse. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe breder de range, hoe meer punten). | 2 |  |
| FW2 | Diepte is minimaal aan te passen binnen de range van 4-6 cm. Specifieer de range in uw antwoord. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe breder de range, hoe meer punten). | 2 |  |
| FW3 | Het device geeft een akoestisch en optisch signaal op het moment dat elk van de twee ventilaties worden toegediend. Licht toe. | 3 |  |
| FW4 | Het device geeft een akoestisch signaal bij het onderbreken van massages. | 4 |  |
| FW5 | Het device geeft een optisch signaal bij het onderbreken van massages. | 2 |  |
| FW6 | Het device kan via de hartbewakingsmonitor die door de Axira partners wordt gebruikt (Corpuls3T) worden bediend (denk aan: starten compressie, aanpassen hoogte/diepte). Licht toe. | 3 |  |
| FW7 | Geef aan hoelang het device borstcompresssies kan uitvoeren met één accu. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe langer, hoe meer punten). | 4 |  |
| FW8 | Het device biedt de gebruiker keuze uit twee patiëntengroepen, te weten volwassenen en pediatrie. | 3 |  |
| FW9 | Mogelijkheid om gegevens van MTC device automatisch in ERF op te nemen. | 4 |  |
| FW10 | Specificeer gewicht van het complete device, inclusief accu's/batterijen en tas/koffer. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe lichter, hoe meer punten). | 3 |  |
| FW11 | Beeldscherm kan minimaal 180 graden draaien ten opzichte van de opstelling van het device. | 2 |  |
| FW12 | Het device gaat na een herstart (bv. na pauze of batterijwissel) verder met de laatst ingestelde settings gedurende een reanimatie. | 3 |  |
| FW13 | Specifieer de garantietermijn op het voorgestelde device. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe meer garantiejaren, hoe meer punten). | 2 |  |
| FW14 | Geef de opstarttijd (het uit de verpakking halen tot gebruik bij de patiënt) door een geoefende gebruiker aan. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (kortste tijd = hoogste aantal punten). | 2 |  |
| FW15 | Geef aan tot welke thoaraxbreedte en sternumhoogte het device te gebruiken is. De punten worden verdeeld in vergelijking met de andere inschrijvers (hoe breder de range, hoe meer punten). | 2 |  |
| FW16 | Het aanbieden van instructie middels een QR code met als doel het zelfoplossend vermogen bij veelvoorkomende foutmeldingen te verhogen. | 3 |  |