## Interfacebox PvE
Het niet kunnen voldoen aan één of meerdere Eisen van dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht.
Het voldoen aan alle Eisen wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Indien om een toelichting wordt gevraagd dient deze verschaft te worden zoals verzocht in kolom H. Deze dienen in apart document te worden aangeleverd met referentie naar het nr. van de Eis.
Hetzelfde is van toepassing voor eventueel in kolom I gevraagde documenten.
Indien de toelichting/documenten niet conform vraag zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden.
LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr | Product | Categorie | Item | Omschrijving | Eis | Product voldoet aan eis. Uitsluitend beantwoorden met 'Ja' of 'Nee'. | Toelichting gevraagd? Indien toelichting wordt gevraagd dan is Inschrijver verplicht deze te geven. | Documentatie gevraagd? Indien documentatie wordt gevraagd dan is Inschrijver verplicht deze aan te leveren.
IB01 | Algemeen | Algemeen |  | De aangeboden oplossing voldoet aan het Algemene PVE. | Eis |  | n.v.t.
IB02 | Algemeen | Algemeen |  | De aangeboden oplossing voldoet aan Algemene IT aansluitvoorwaarden (zie bijlage 13 'Aansluitvoorwaarden Erasmus MC netwerk'. | Eis |  | n.v.t.
IB03 | Box | Algemeen |  | Alle aangeboden oplossingen dienen gedurende de looptijd van het contract van een en hetzelfde merk en type te zijn. | Eis |  | n.v.t.
IB04 | Box | Algemeen |  | Onderdelen van de box worden uitsluitend vervangen met nieuwe onderdelen waarvan de technische specificaties gelijkwaardig zijn aan de originele onderdelen. (t.b.v. image continuïteit). | Eis |  | n.v.t.
IB05 | Box | Algemeen |  | De box dient naast standaard 230v AC voeding ook de mogelijkheid van voeding via Power Over Ethernet (PoE 802.3af) te hebben. NB: De installatie is uitgevoerd met POE+, ook wel 802.3at. Dit houdt in dat ze 30W aan vermogen kunnen leveren. | Eis |  | n.v.t.
IB06 | Box | Algemeen |  | De behuizing moet voorzien zijn van een unieke identificatiecode middels bijvoorbeeld een sticker. Aan de hand van deze code moet gemakkelijk op te zoeken zijn wat de specificaties zijn van de systeemconfiguratie. | Eis |  | n.v.t.
IB07 | Box | Algemeen |  | De box ondersteunt voor software update's het clonen van de image via het netwerk waarbij unieke settings (DNS naam etc.) bewaard blijven. | Eis |  | n.v.t.
IB08 | Box | Algemeen |  | Van de standaard Ethernet interface is het Mac adres op de behuizing aangebracht d.m.v. bijvoorbeeld een duidelijk leesbare sticker. | Eis |  | n.v.t.
IB09 | Box | Kastontwerp |  | De box dient zowel rechtop (verticaal) alsook horizontaal met VESA mouning geplaatst te kunnen worden. | Eis |  | n.v.t.
IB10 | Box | Kastontwerp |  | De box heeft bij voorkeur een interne voeding, indien een losse voeding noodzakelijk is dan dient deze op een eenvoudige (maar mechanisch / elektrisch veilige) manier te bevestigen / monteren zijn. | Eis |  | n.v.t.
IB11 | Box | Moederbord |  | Indien de box de beschikking over WIFI heeft dan moet deze functie in de BIOS uitgezet kunnen worden. | Eis |  | n.v.t.
IB12 | Box | Moederboard |  | WIFI is volgens de volgende standaard : 802.11a/b/g/n Beveiliging volgens : Wi-Fi Alliance Certified, WPA & WPA2 personal and enterprise, AES, TKIP. | Eis |  | n.v.t.
IB13 | Box | Moederbord |  | Indien de box de beschikking over een switch functie heeft, dan moet deze functie in de BIOS uitgezet kunnen worden. | Eis |  | n.v.t.
IB14 | Box | Moederbord |  | De unieke identificatiecode dient eveneens in de BIOS te zijn geregistreerd. Deze code dient op een automatische wijze te kunnen worden uitgelezen zodat deze in de computernaam van het besturingssysteem kan worden geregistreerd. Deze identificatiecode dient in de BIOS aangepast te kunnen worden indien het moederbord wordt vervangen. | Eis |  | n.v.t.
IB15 | Box | Moederbord |  | De data van de interfacebox moet via een beveiligde interface applicatie (HTTPS via IE) communiceren. Dit moet configureerbaar zijn waarbij het Erasmus MC de certificaten zal aanleveren. Deze applicatie moet een ondereel van de aanbieding zijn. | Eis |  | n.v.t.
IB16 | Box | Moederbord |  | De configuratie van de interfacebox moet via een beveiligde web interface applicatie (HTTPS via IE) configureerbaar zijn. Dit moet configureerbaar zijn waarbij het Erasmus MC de certificaten zal aanleveren. Deze applicatie moet een ondereel van de aanbieding zijn. | Eis |  | n.v.t.
IB17 | Box | Moederbord |  | De toegang tot de BIOS en/of wijzigingen in de BIOS-instellingen dient met een zelf in te geven wachtwoord te beveiligen zijn. | Eis |  | n.v.t.
IB18 | Box | Moederbord |  | Er is volledige toegang tot BIOS zonder gebruik te hoeven maken van speciale hulpmiddelen. | Eis |  | n.v.t.
IB19 | Box | Moederbord |  | Bij wijzigen van BIOS instellingen moeten deze opgeslagen kunnen worden. | Eis |  | n.v.t.
IB20 | Box | Moederbord |  | De BIOS moet ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ondersteunen. | Eis |  | n.v.t.
IB21 | Box | Netwerk |  | De box ondersteund 10/100 Mbps & Half/Full/Auto duplexing. | Eis |  | n.v.t.
IB22 | Box | Netwerk |  | Interface is uitgevoerd met een Ethernet RJ45 connector. | Eis |  | n.v.t.
IB23 | Box | Interface poorten |  | De box heeft 8 geisoleerde RS-232 aansluitingen op de box. Hierbij is de electrische isolatie conform IEC 60601 - 4KV. | Eis |  | n.v.t.
IB24 | Box | Interface poorten |  | RS-232 poorten ondersteunen: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR en tot 230Kbps. | Eis |  | n.v.t.
IB25 | Box | Interface poorten |  | Bij de interne conversie van RS-232 naar IP mag er geen dataverlies, datamodificatie en minimale datavertraging optreden. Maximale toegestane datavertraging (Latency) is 50 ms. | Eis |  | n.v.t.
IB26 | Box | Interface poorten |  | De RS-232 aansluiting op het medisch device zijn of RJ-45 of D-Type 8 polig (NB: waarbij door de Inschrijver de converters naar medische apparatuur als onderdeel van de aanbieding kunnen worden meegeleverd.) | Eis |  | n.v.t.
IB27 | Box | Interface poorten |  | De automatische detectie / instellingen van de RS-232 aansluitingen op de interfacebox moeten door de Multiplexer op een centrale methode in te stellen zijn. Communicatie verloopt via een IP verbinding. | Eis |  | n.v.t.
IB28 | Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De aangeboden oplossingen / onderdelen / systemen zijn aantoonbaar voor 24 uur x 7 dagen continu gebruik ontworpen en gefabriceerd. (MTBF op basis van een verwachte technische levensduur van minimaal 5 jaar). | Eis |  | n.v.t.
IB29 | Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De aangeboden oplossingen / onderdelen / systemen hebben een aantoonbaar maximaal geproduceerd geluidsniveau van 30 dB(A) op 1 meter afstand. | Eis |  | n.v.t.
IB30 | Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Algemeen |  | De aangeboden oplossingen / onderdelen / systemen hebben een Equipotentiaal (P(otentiaal) E(ffenening) punt) dat is gemonteerd op een vaste plaats aan het chassis.Netspanning dient dubbelpolig gezekerd en geschakeld te zijn. (Niet van toepassing voor klasse II, apparaten / systemen die in deze groep vallen zijn dubbel-geïsoleerd of hebben een extra sterke isolerende behuizing). | Eis |  | n.v.t.
IB31 | Normen, kwaliteit, veiligheid en milieu | Hygiene / milleu |  | De aangeboden oplossingen / onderdelen / systemen hebben een passieve koeling. | Eis |  | n.v.t.
IB32 | Box | Algemeen |  | De Inschrijver dient de complete interfacebox oplossing (systeem product) te vervangen voor een nieuw exemplaar in het geval dat een willekeurige bij de Inschrijver gemelde hardwarestoring / defect zich 3 maal binnen 2 maanden voordoet. (Ivm continuiteit). | Eis |  | n.v.t.
IB33 | Box | Algemeen |  | De Inschrijver levert een digitale lijst met de serienummers en indien van toepassing MAC-adressen van geleverde producten. | Eis |  | n.v.t.
IB34 | Box | Techniek |  | Indien van toepassing: (bv. in het geval van RS 232 gekoppelde medische apparatuur aan de interfacebox t.b.v. de muliplexer in een IC box - OK) zijn elektrische data-aansluitingen (vb. RS 232 - data + analoog) t.b.v. het maken van een externe verbinding conform IEC 60601 galvanisch gescheiden. | Eis |  | n.v.t.

## Blad1 (hidden)
Inschrijving voldoet?
Ja
Nee
Deels