Bijlage 2c: huidige situatie interfacebox

In onderstaande weergave is de bestaande inrichting ten behoeve van de integratie met CS-HIX en Ascom schematisch weergegeven.Datastromen: naast een HL7 ADT en HL7 Vital Signs wordt er ook een HL7 Alarm data stroom voor contextalarmering naar Ascom gebruikt. Met contextalarmering wordt bedoeld dat de zorgverleners op hun Myco-2 (Ascom) in tekst het alarmbericht en de reden van alarmering te zien krijgen. De Vital datastroom is primair voor de EPD-data naar HIX bedoeld.

In het bovenstaande schema is tevens de bestaande integratie van serieel gekoppelde medische apparatuur via de DIGI-WS opgenomen. Omdat er op IC’s meerdere fabrikanten van bv. beademingsapparatuur kunnen staan is er samen met CS naar oplossing gezocht om met een minimale hoeveelheid interface poorten (standaard 8) een maximale flexibiliteit voor de gebruikers om apparatuur te kunnen koppelen te kunnen verkrijgen. De bestaande oplossing om serieel gekoppelde apparatuur via de DIGI en flexibele poortinstellingen te kunnen gebruiken wordt door de gebruikers als zeer efficiënt vanuit het proces en als zeer prettig ervaren.

Vanuit de nieuwbouw in 2017 – 2018 zijn Erasmus MC breed 340 DIGI-WS  geïmplementeerd.

De eerder opgestelde functionele / technische eisen van deze interfacebox (DIGI-WS) zijn:

- CE als Medical Device:

  - Voldoet aan de IEC 60601;

  - RS-232 terminal server met 8 galvanisch gescheiden poorten;

- POE, in sub ser in de nieuwbouw is hierdoor geen separate voeding / WCD nodig (positieve impact op elektrotechnische ruimteclassificatie en galvanische isolatie);

- Bi-directioneel:

  - Output is een “HL7” data stream op basis van DNS naam => bedlocatie;

  - Timeserver connectie;

  - Flexibele i.p.v. vaste poortsetting, (baudrate / parity etc…):

    - Erasmus MC & CS-HIX eigen ontwikkeling;

  - Communicatie-instellingen (drivers) worden op basis van protocollen van de medische apparatuur fabrikanten centraal (op één plek) binnen CS-HIX beheerd;

  - Voordeel is dat de gebruiker hierdoor bv. meerdere typen beademingsapparatuur op de afdeling kan inzetten;

- VESA mounting bracket.

Flexibele poortsetting in HIX

De gebruikers kunnen binnen CS-HIX door een eenvoudige sleepbeweging uit de lijst van beschikbare medische apparatuur typen een device op een willekeurige seriële poort “aansluiten”.

Binnen HIX worden de standaard driver instellingen technisch centraal beheerd.