| Projectcode | Aanbesteding MICIS 3.0 |
| --- | --- |
| Versie | 1.0/2023 |
| Datum | 12 januari 2023 |
| Opsteller(s) | C.M. Ouwens L. Groenendaal (Medische Technologie) |
| Beheerder | MICIS Beheer (Medische Technologie) |
| Opdrachtgever | Henny Hoekman |

Integraties MICIS 3.0

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3

1.1	Doel van dit document	3

1.2	Verantwoordelijkheden	3

1.3	Horizontale en verticale integraties	4

2	Overzicht horizontale/ verticale integraties	5

2.1	Bestaande integraties	5

2.2	Gevraagde uitbreiding integraties	6

3	Toelichting Integraties	7

3.1	AD – integratie	7

3.2	IAM – integratie	8

3.3	ADT-integratie	9

3.4	RTLS-integratie	11

3.5	HL7-Message interface	13

3.6	OAP – integratie	15

3.7	Buizenpost integratie	16

3.8	Intercom – integratie	18

3.9	Brandmeldinstallatie Erasmus MC Centrumlocatie	19

3.10	Brandmeldinstallatie Erasmus MC Sophia Locatie	21

3.11	Spreekluister integratie isolatie kamers	22

3.12	Aanmeldzuil-integratie	23

3.13	PXP-integratie	24

4	Toelichting nieuwe integraties	25

4.1	Laboratoriumsysteem - integratie	25

4.2	HIX – OK logistiek	27

4.3	HIX - Radiologie logistiek	28

4.4	Camera - integratie	29

4.5	TOP-Desk integratie	30

4.6	Ultimo – integratie	31

4.7	AI-systeem	32

# Inleiding

## Doel van dit document

In dit document, als bijlage en onderdeel van de aanbestedingsdocumenten MICIS 3.0, worden de integraties beschreven die bij implementatie van de gehele aangeboden oplossing(en) gerealiseerd moeten zijn. Het document heeft primair als doel de Inschrijver globaal te informeren over de gevraagde integratie en zal in afstemming met Erasmus MC nader afgestemd en toegelicht worden.

De in tabel 2 beschreven integraties zijn momenteel in gebruik en ondersteunen daarbij huidige processen, functies en informatiestromen. In het overzicht wordt tevens aangegeven welke van deze integraties onderdeel van de Proof of Concept (PoC) uitmaken.

Ook worden de gevraagde uitbreidingen van integraties in dit document toegelicht die in afstemming met Inschrijver gerealiseerd moeten worden. (Zie tabel 3). Deze vormen geen onderdeel van de PoC.

In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de bestaande integraties en zijn waar beschikbaar de integratiehandleidingen en aanvullende documentatie benoemd die op aanvraag van de Inschrijver beschikbaar kunnen worden gesteld.

In hoofdstuk 4 worden de nieuwe integraties toegelicht.

## Verantwoordelijkheden

Het Erasmus MC neemt met de voorgenomen aanbesteding, in de vorm van meerdere percelen, de expliciete verantwoordelijkheid op zich om als integrator op te gaan treden en ”in the lead” te zijn bij de realisatie van zowel de horizontale alsook de verticale integraties. Deze verantwoordelijkheid wordt vertaald in onderstaande overzicht tussen Erasmus MC als opdrachtgever en Inschrijver als opdrachtnemer.

| Erasmus MC | Inschrijver |
| --- | --- |
| Opdrachtgeverschap integratie(s) | Opdrachtnemersrol integraties(s) |
| Regievoering/projectmanagement integratie(s) en voortgangsbewaking /planning | Opsteller van het Functioneel en Technisch Ontwerp (FO/TO) |
| Use Cases aanleveren en toelichten | Uitvoering integratiewerkzaamheden |
| Levering van technische/ functionele requirements en fiattering FO/TO | Technische realisatie/ test voor acceptatie |
| Acceptatietesten uitvoeren | Opstellen testplan t.b.v. acceptatie |
| Regievoering ketentest | Uitvoering ketentest |
| Procedures t.b.v.de Erasmus MC change managementprocessen en de stappen van releasemanagement (bijlage 12) volgen. | Changes verlopen volgens de Erasmus MC change managementprocessen en de stappen van releasemanagement. |
| Documentatie aanpassen in MICIS 3.0 beheersysteem en monitoringsysteem Zabbix | Overdracht leverancier/opdrachtgever inclusief functionele en technische documentatie |

Tabel 1: verantwoordelijkheden matrix

## Horizontale en verticale integraties

De aanbesteding MICIS 3.0 omvat een drietal percelen die elk een onderdeel van de ketenalarmering vormen. In deze keten wordt gesproken over horizontale- en verticale integraties. Onder de horizontale integraties wordt verstaan de integraties die benodigd zijn om de datastroom in de alarmketen te kunnen ondersteunen tussen de (deel)oplossingen van de verschillende percelen: het betreft de Multiplexer, Intelligent Alarm Services (IAS) en de Message Broker.

Afbeelding 1: Weergave van de logische architectuur van de alarmketen in MICIS 3.0. De afbeelding toont niet de volledige technische architectuur.

De verticale integraties zijn integraties die de verbinding vormen tussen eerdergenoemde percelen en een specifiek proces, functie en/of een databron. De integratie kan daarbij betrekking hebben op 1 of meerdere percelen die in tabel 2 met X zijn weergegeven.

# Overzicht horizontale/ verticale integraties

## Bestaande integraties

In onderstaande tabel wordt een overzicht geboden van de bestaande integraties die Inschrijver bij aanvang van de eerste implementatie werkend moet leveren. Tevens wordt aangeven welke van deze integraties onderdeel uitmaken van de Proof op Concept en tijdens de PoC werkend aangetoond moeten worden waarbij wordt verwezen naar bijlage 8 ‘Toelichting Proof of Concept’.

In hoofdstuk 3 worden elk van de gevraagde integraties nader toegelicht.

| Nummer | Integratie | Multiplexer | IAS | Message Broker | PoC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AD | X | X | X | nee |
| 02 | IAM | X | X | X | nee |
| 03 | ADT | X |  | X | ja |
| 04 | RTLS |  |  | X | nee |
| 05 | HL7 Message Interface | X | X | X | ja |
| 06 | OAP |  |  | X | nee |
| 07 | SMTP-buizenpost |  |  | X | nee |
| 08 | ESPA RS 232 intercom |  |  | X | ja |
| 09 | Hertek brandmeld- Installatie Sophia |  |  | X | nee |
| 10 | Siemens Brandmeld- Installatie Centrum locatie |  |  | X | nee |
| 11 | Spreek-luisterverbinding isolatiekamers centrum locatie |  |  | X | ja |
| 12 | Aanmeldzuil facilitair zorgmedewerker |  |  | X | ja |
| 13 | PXP service- oproepen |  |  | X | ja |

Tabel 2: De in de tabel gehanteerde X betekent dat de integratie gerealiseerd moet worden voor de Multiplexer en/of IAS en/of Message Broker.

## Gevraagde uitbreiding integraties

In onderstaande tabel wordt een overzicht geboden van de integraties die als uitbreiding gevraagd worden door Inschrijver te realiseren. Deze gevraagde integraties worden geïnterpreteerd als implementatie-eis (vanuit de bedrijfsvoering beschikbaar bij aanvang van de eerste implementatie) of uitvoeringseis (uiterlijk 1 en 2 jaar na gunning).

Deze integraties vormen geen onderdeel van de Proof op Concept.

In hoofdstuk 4 worden onderstaande integraties nader toegelicht.

| Nummer | Integratie | Eis | Multiplexer | IAS | Message Broker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Laboratorium- systeem | Uitvoeringseis binnen 2 jaar na gunning |  |  | X |
| 02 | ADT Logistiek OK | Uitvoeringseis binnen 2 jaar na gunning |  |  | X |
| 03 | ADT Logistiek Radiologie | Uitvoeringseis binnen 2 jaar na gunning |  |  | X |
| 04 | Servicesysteem Topdesk | Implementatie eis | X | X | X |
| 05 | Servicesysteem Ultimo | Implementatie eis | X | X | X |
| 06 | Camera + audio-integratie | Uitvoeringseis binnen 1 jaar na gunning |  |  | X |
| 07 | AI-notificaties | Uitvoeringseis binnen 2 jaar na gunning |  |  | X |

Tabel 3: De in de tabel gehanteerde X betekent dat de integratie betrekking heeft op de Multiplexer en/of IAS en/of Message Broker.

# Toelichting Integraties

In dit hoofdstuk worden bestaande integraties nader toegelicht. Indien voor de genoemde integraties vanuit de huidige leverancier van deze integratie (of onderdelen hiervan) een integratiedocument en/of implementatiehandleiding beschikbaar is dan wordt dit in de aanvullende documentatie aangeven en kan deze op verzoek beschikbaar worden gesteld aan Inschrijver. Indien beschikbaar kan een use-case met betrekking tot de te realiseren integratie beschikbaar gesteld worden en staat dit vermeld onder item use-case.

## AD – integratie

| Doel | De AD-integratie wordt toegepast voor de authenticatie van medewerkers van het Erasmus MC. |
| --- | --- |
| Toepassing | Multiplexer (beheerders) IAS (beheerders en eindgebruikers) Message Broker (beheerders en eindgebruikers) |
| Leverancier | Microsoft – (Microsoft Active Directory) |
| Huidig protocol | LDAP |
| Gevraagd protocol | Kerboros/ SAML v2 |
| Use-Case | Niet van toepassing |
| Aanvullende documentatie | Niet beschikbaar |
| Relevante PvE / PvW regels | MP: geen IAS: geen MB 024; MB 025; MB 066 ALG 048 |

## IAM – integratie

| Doel | De IAM-integratie wordt toegepast voor de autorisatie van medewerkers van het Erasmus MC door middel van het toekennen van rollen en rechten in de aangeboden oplossing van de Inschrijver. |
| --- | --- |
| Toepassing | Multiplexer (beheerders) IAS (beheerders) Message Broker (beheerders en eindgebruikers) |
| Leverancier | Oracle - (Oracle Identity Manager) |
| Bestaand integratievorm | Application Programming Interface (API) V1 |
| Gevraagde integratievorm | API |
| Use-Case | Niet van toepassing |
| Aanvullende documentatie | Zie toelichting op basis van document: “IAM t.b.v. aanschaf van applicaties V20210222” |
| Toelichting | Geen |
| Relevante PvE / PvW regels | MP IAM MB 024; MB 025; MB 066 ALG: 048 |

## ADT-integratie

| Doel | Om de patiëntinformatie over alle systemen binnen het Erasmus MC heen uniform te houden is er de z.g. HL7 Admit Discharge Transfer (ADT) berichtenstroom. Voor iedere opname, overplaatsing en ontslag wordt er vanuit het EPD-systeem (HIX) een HL7 ADT bericht verstuurd. De HL7- ADT-integratie wordt tevens toegepast om vanuit het EPD (HIX-6.2) patiëntinformatie te kunnen tonen in de vorm van o.a. patiëntnaam en kamer/bed (herkennen patiëntnaam/ kamernummer/bedlocatie) in de oplossing van de Inschrijver. |
| --- | --- |
| Toepassing | Multiplexer IAS Message Broker |
| EPD-Leverancier | Chipsoft – (actuele versie HIX 6.2) |
| Bestaand integratievorm | HL7 ADT-versie 2.4/ 2.5 (Erasmus MC subset) Erasmus MC – Toelichting HL7&-ADT v.09 |
| Gevraagde integratievorm | HL7 ADT-versie 2.4/ 2.5 (Erasmus MC subset) Erasmus MC – Toelichting HL7&-ADT v.09 |
| Use-Case | Erasmus MC referentie bestanden m.b.t. ADT: Use case Summary Onderhouden patientgegevens. |
| Aanvullende documentatie | Erasmus MC – Toelichting HL7&-ADT v.09 HL7 Messages for Future en Past events Afdeling_kamer_bed_mappingstabel Use case Summary Onderhouden patientgegevens. |
| Toelichting | Integratie dient de notatie kamer-bed locatie vanuit HIX 6.2 en/of op basis van een changeproces toekomstige releases in het Erasmus MC te kunnen verwerken. Alle mutaties vinden plaats op basis van kamer-bed notatie; Integratie moet in staat zijn de ADT-berichten, zoals deze door HIX 6.2 en/of op basis van een changeproces toekomstige releases in het Erasmus MC worden aangeleverd, correct te verwerken. (O.a. Opname/Ontslag/ Overplaatsing/Beddenruil); Integratie moet in staat zijn het ontslaan van patiënten in het verleden en toekomst, in HIX 6.2 en/of op basis van een changeproces toekomstige releases in het Erasmus MC, correct kunnen verwerken; Integratie dient het achteraf verwerken/inladen van ADT- berichten/mutaties, bijvoorbeeld na een onderbreking van de ADT stroom (=gebufferde berichten) correct te verwerken. |
| Relevante PvE / PvW regels | MP: 003 IAS MB 004; MB 020; MB 025 |

## RTLS-integratie

| Doel | De RTLS-integratie wordt gebruikt om de locatie te bepalen voor het bepalen van een o.a. alarmknop en MYCO. De locatie informatie wordt gebruikt voor de onderstaande toepassingen: Bij patiënten die gebruik maken van mobiele alarmering; Bij patiënten waarbij dwaaldetectie toegepast wordt; Bij zorgverleners die gebruik maken van de persoonsalarmering. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | ASCOM/Stanley (Aeroscout Location Engine versie 5.5.4.135 + Mobileview versie 5.5) Cisco - DNA Spaces |
| Bestaand integratievorm | API |
| Gevraagde integratievorm | API |
| Use-Case mobiele alarmering (Functionele samenvatting) | Wanneer de patiënt een oproep maakt via de alarmknop dan wordt er een oproep gegenereerd naar een toegewezen zorgverlener en bericht aangeboden met de patiëntnaam en locatiegegevens van waar het alarm is ontstaan. Voor de gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar bijlage 7 ‘Toelichting RTLS-integraties’. |
| Use-Case dwaaldetectie (Functionele samenvatting) | Als een patiënt, om medische reden, de afdeling niet mag verlaten wordt dwaaldetectie voor deze patiënt ingeschakeld. De patiënt mag zich dan binnen een vastgestelde zone vrij bewegen. Indien patiënt zich buiten deze omgeving gaat betreden ontvangen zorgverleners hiervan een dwaalbericht en zo ook als de patiënt de dwaalzone weer binnenkomt. In beide gevallen zijn de berichten voorzien van de locatiebepaling van dat moment. Voor de gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar bijlage 7 ‘Toelichting RTLS-integraties’. |
| Use-Case persoonsalarmering (Functionele samenvatting) | Indien een zorgverlener in een bedreigde situatie terecht komt kan zij/hij gebruik maken van de knop persoonsalarmering op het Zorgdevice. Het genereert een NOODOPROEP met locatiebepaling van de positie waar de oproep is gegenereerd naar Zorgdevices in de buurt van de melder en/of naar de beveiliging. Voor de gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar bijlage 7 ‘Toelichting RTLS-integraties’. |
| Aanvullende documentatie | Use Case 2.1 - RTLS - Personal alarm for (mobile) patients_ENG - v0.9 Use Case 2.3 - RTLS - Personal alarm and calls for assistance by healthcare professionals_ENG - v0.9 Use Case 2.4 - RTLS - Wandering detection and prevention of patients_ENG - v0.9 Bijlage 7 ‘Toelichting RTLS-integraties’. |
| Relevante PvE / PvW regels | MB 013; MB 025; MB 026; MB 067 |

## HL7-Message interface

| Doel | Gestandaardiseerde berichtgeving gebruiken, zodat de informatie éénduidig is geformuleerd en door meerdere gebruikers en/of deelsystemen gebruikt kan worden. Met de HL7-message interface (bi-directioneel) wordt de data vanuit medische apparaten ontsloten t.b.v. algemene data (Vital signs) en alarmberichten (bi-directioneel). Hierbij is het kunnen realiseren van een alarmketen volgens C-DAS/ SDC op basis van deze protocollen rand voorwaardelijk. |
| --- | --- |
| Toepassing | Multiplexer IAS Message Broker |
| Leverancier | Diverse fabrikanten van medische apparatuur Zie: bijlage 6a ‘Gekoppelde medische apparaten’. |
| Bestaand integratievorm | HL7 – Vital / ADT/ API zie onderstaande toelichting (bi-directioneel) |
| Gevraagde integratievorm | HL7- FHIR/ SDC, API zie onderstaande toelichting (bi-directioneel) |
| Use-Case | Niet van toepassing |
| Aanvullende documentatie | De betreffende dataprotocollen van de verschillende fabrikanten zijn beschikbaar voor de in bijlage 6a beschreven apparaten Zie: bijlage 6a ‘Gekoppelde medische apparaten’. |
| Toelichting | De voorgestelde architectuur ontkoppelt de implementatie van diensten door protocol overschrijdende berichten en transformatie in een systeemneutraal formaat/ openstandaarden. Ondersteuning van zowel: Application Programming Interface (API) op basis van Simple Object Access Protocol (SOAP)- als Representational State Transfer Application Program Interface (REST) Ondersteuning van een breed scala aan protocollen, waaronder MQ, JMS, HTTP/HTTPS, Web Services, SOAP, TCP/IP, FTP, MLLP, ODBC/JDBC en door de gebruiker gedefinieerde protocollen. Ondersteuning van een breed scala aan gegevensindelingen, waaronder XML, HL7 v2, HL7 v3, HL7- FHIR, API, CDA en door de gebruiker gedefinieerde indelingen. IHE HL7- PCD-normen om interoperabiliteit van medische hulpmiddelen en klinische systemen te bereiken. Document bestandstype voor het publiceren van inhoud: HTML en XHTML zoals geïmplementeerd door algemeen aanvaarde versies van browsers, PDF Document bestandstype voor het ontvangen van documenten: .txt, .rtf, HTML, PDF, .doc, .odt, .docx, .ppt, .odp, .pptx, .xls, .ods, .xlsx• Document bestandstype voor langetermijnbewaring: PDF/A-1a, PDF/A-1b. Opgemaakt document bestandstype voor gezamenlijke bewerking: .rtf, HTML en XHTML zoals geïmplementeerd door algemeen aanvaarde versies van browsers, .doc, .docx, .odt |
| Relevante PvE / PvW regels | MP 003; MP 005; MP 006 IAS 009; IAS 018 MB 025; MB 048; MB 049; MB 070; MB 071; MB 072 |

## OAP – integratie

| Doel | De OAP-integratie wordt gebruikt om berichten uit het bestaande Verpleegkundig en Medisch oproepsysteem (VOS/MOS) ASCOM aan te bieden aan de Message Broker t.b.v. alarmdistributie aan zorgverleners. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | ASCOM |
| Bestaand integratievorm | ASCOM Specifiek |
| Gevraagde integratievorm | OAP |
| Use-Case | Niet van toepassing |
| Aanvullende documentatie | Function Description Open Access Protocol (OAP) version 4.x (Ascom) |
| Toelichting | Het bestaand ASCOM VOS/MOS-systeem wordt niet vervangen. |
| Relevante PvE / PvW regel | MB 025 |

## Buizenpost integratie

| Doel | De buizenpost integratie heeft als doel om de zorgverlener te attenderen dat via de buizenpost een geautoriseerd product is aangekomen op het ontvangststation van de afdeling. De buizenpostintegratie wordt gebruikt om bij ontvangst van geautoriseerde buizenposttubes (o.a. voor spoedmedicatie en bloedproducten) een ontvangst notificatie te ontvangen op het zorgdevice van toegewezen medewerker(s). |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Swisslog |
| Bestaand integratievorm | SMTP-message interface Een SMTP bericht, dan wel een mailtje aan de gebruiker, dan wel een SMTP bericht aan een interne SMTP-server van een notification-party (e.g. ASCOM). Wij sturen in dit bericht een station nummer mee, welke door ASCOM gemapped wordt op een locatie. |
| Gevraagde integratievorm | API / Bacnet |
| Use-Case | Zie document: USE-case Pneumatic Tube Post system |
| Aanvullende documentatie | (Buizenpost) Instruction Manual ComCenter TranspoNetNotificationCenterUserManual 2.0.0 SCUH - Application Guide Template PTS Use Case Pneumatic Tube System |
| Toelichting | (Medische) producten worden binnen het EMC middels buizenpost verstuurd. Er worden twee typen leveringen te onderscheiden: Geautoriseerd: de verzender kan besluiten om een buis met de status 'geautoriseerd' te sturen. De ontvanger ontvangt hiervan een notificatie en moet de buis in ontvangst nemen. Het ontvangststation van de buispostinstallatie houdt een geautoriseerde buis vast in een klem. Zolang de buis niet is uitgenomen door een gebruiker, kan het station geen andere buizen ontvangen. De ontvangende afdeling moet daarom direct worden geïnformeerd over de ontvangst van een geautoriseerde buis. De ontvanger krijgt bericht op het Zorgdevice als een geautoriseerde buis is ontvangen. Regulier: het ontvangststation van de buispostinstallatie dat zich op de afdeling bevindt, kan meerdere buizen van dit type ontvangen. De gebruiker ontvangt geen bericht van ontvangst van reguliere buizen/buispost. Vanwege de gebruikte techniek (SMTP) kan niet worden gegarandeerd dat een notificatie over ontvangst van een geautoriseerde buis is verzonden aan de afdeling/gebruiker. Om die reden wordt ook middels een visuele alarmering de ontvangst van een geautoriseerde buis bevestigd. Deze extra alarmering bestaat uit een rode lamp die op een goed zichtbare locatie op de afdeling wordt geplaatst. Een bericht uit buizenpostsysteem bevat geen informatie voor welke patiënt de zending bedoeld is. Een bericht bestaat dus alleen uit “buis aangekomen op locatie”. Dit bericht zal op basis van de geconfigureerde toewijzing, escalatie en prioriteiten naar relevante medewerkers worden gestuurd. Het bericht wordt gezien als “informatie” en verdwijnt automatisch na 2 minuten. Er zal een herinnering worden verstuurd totdat bericht geaccepteerd wordt. |
| Relevante PvE / PvW regel | MB 025 |

## Intercom – integratie

| Doel | De intercomintegratie wordt gebruikt om bij aanmelding van bezoek, buiten de reguliere bezoektijden, op afstand een spraakverbinding op te zetten tussen zorgverlener en bezoeker. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Cruxin |
| Bestaand integratievorm | ESPA 444 voor de Messagebroker SIP voor de Spraakverbinding |
| Gevraagde integratievorm | ESPA 444/ API |
| Use-Case | Zie document: Use Case 10 - Intercom_ENG - v0.9 |
| Aanvullende documentatie | Integratie Intercom V1.0 DS-G8-VOIPSERV-EN-V10-0710 Commend-IoIP-Technology-EN-V10-1109 Principe blokschema Erasmus MC Rotterdam Intercom-VOIP-Espa-koppeling Intercomlijst V1.2 Use Case 10 - Intercom_ENG - v0.9 |
| Toelichting |  |
| Relevante PvE / PvW regel | MB 025 |

## Brandmeldinstallatie Erasmus MC Centrumlocatie

| Doel | De brandmeldinstallatie integratie wordt gebruikt om bij een brandmelding een alarmnotificatie te versturen naar een selecte groep medewerkers als secundair alarmbericht. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Siemens |
| Bestaand integratievorm | ESPA 444 |
| Gevraagde integratievorm | ESPA 444 of MAS |
| Use-Case | Zie document Use-case “Emergency Situations - Fire Alarms” |
| Aanvullende documentatie | Use case “Emergency Situations - Fire Alarms” |
| Toelichting | Onder het afhandelen valt ook het binnen de Message Broker omzetten van een technisch omschreven alarm in een voor de gebruiker leesbare en opvolgbare dialoog. Afhankelijk van het type oproep zijn de op te roepen gebruikers statisch of dynamisch bepaald. “Statisch” betekent dat altijd dezelfde gebruikers opgeroepen worden. “Dynamisch” betekent dat afhankelijk van de dienst gebruikers worden opgeroepen: binnen een escalatieketen worden weliswaar altijd dezelfde rollen opgeroepen, maar zijn per dienst verschillende gebruikers toegewezen aan die rollen. Deze worden door de betreffende App ontvangen/ weergegeven. |
| Relevante PvE / PvW regels | MB 016; MB 025 |

## Brandmeldinstallatie Erasmus MC Sophia Locatie

| Doel | De brandmeldinstallatie integratie wordt gebruikt om bij een brandmelding een alarmnotificatie te versturen naar een selecte groep medewerkers als secundair alarmbericht. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Hertek |
| Bestaand integratievorm | ESPA 444 |
| Gevraagde integratievorm | ESPA 444 |
| Use-Case | Zie document Use case Emergency Situations Fire alarms |
| Aanvullende documentatie | Zie document: “Emergency Situations - Fire Alarms” |
| Toelichting | Onder het afhandelen valt ook het binnen de Message Broker omzetten van een technisch omschreven alarm in een voor de gebruiker leesbare en opvolgbare dialoog. Afhankelijk van het type oproep zijn de op te roepen gebruikers statisch of dynamisch bepaald. “Statisch” betekent dat altijd dezelfde gebruikers opgeroepen worden. “Dynamisch” betekent dat afhankelijk van de dienst gebruikers worden opgeroepen: binnen een escalatieketen worden weliswaar altijd dezelfde rollen opgeroepen, maar zijn per dienst verschillende gebruikers toegewezen aan die rollen. Deze worden door de betreffende App ontvangen/ weergegeven. |
| Relevante PvE / PvW regels | MB 016; MB 025 |

## Spreekluister integratie isolatie kamers

| Doel | Op de geïsoleerde patiëntkamers van het Erasmus MC zijn spreekluister units aangebracht om een spraakverbinding te kunnen maken tussen patiënt en een zorgverlener met behulp van het zorgdevice zonder dat de zorgverlener de kamer hoeft te betreden. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | ASCOM |
| Bestaand integratievorm | SIP (standaard spraakprotocol via internet/ telefoonnummers) |
| Gevraagde integratievorm | SIP (standaard spraakprotocol via internet/ telefoonnummers) |
| Use-Case | Zie aanvullende documentatie |
| Aanvullende documentatie | Spreekluister Verbinding VOS |
| Toelichting | Werking vanuit het VOS: De Vos spraak-unit registreert zich als sip-user in de inovaphone vanuit een nummerplan /reeks vrijgegeven vanuit telefonie beheer EMC; De Inovaphone is middels SIP trunk gekoppeld aan de telefonie omgeving van het EMC; Bij een spraak oproep wordt op de achtergrond het telefoonnummer van de oproep locatie meegegeven in het bericht naar de Myco; Kiest de gebruiker voor de spraak optie bij een VOS spraak oproep, dan wordt de Myco via telefonie omgeving EMC en Inovaphone naar de betreffende VOS unit gerouteerd op basis van het meegegeven telefoonnummer. |
| Relevante PvE / PvW regels | MB 011; MB 025 |

## Aanmeldzuil-integratie

| Doel | Doel van deze integratie is om de patiënt bij aankomst op de afdeling zo snel mogelijk naar de juiste kamer te begeleiden, dit nadat de patiënt zich heeft aangemeld op de decentrale aanmeldzuil. De integratie omvat een functie om bij aankomst van een nieuw op te nemen patiënt op de decentrale aanmeldzuil, een notificatie te versturen naar de facilitair zorgmedewerker dat patiënt is aangekomen en gestart kan worden met de voorbereidende opnamewerkzaamheden. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Qmatic/ Chipsoft |
| Bestaand integratievorm | HL7 |
| Gevraagde integratievorm | HL7 |
| Use-Case | Zie document Use Case A.1 - Workflow messages - Aanmeldzuilen - v0.9 |
| Aanvullende Documentatie | Beschikbaar, zie documenten: MICIS 1.1 Aanmeldzuilen V0.4 Use Case A.1 - Workflow messages - Aanmeldzuilen - v0.9 |
| Toelichting | Geen |
| Relevante PvE / PvW regel | MB 025 |

## PXP-integratie

| Doel | Het door patiënten kunnen maken van service gerelateerde oproepen met behulp van de patiëntentablet. Daarop is een functie beschikbaar om service oproepen aan te maken voor o.a.: een extra kussen, extra deken, glaasje water etc. Deze oproepen worden aangeboden naar de toegewezen facilitair medewerker van de afdeling, overeenkomstig de beschikbaarheid (tijden) van de medewerkers. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | SPIE/ Ondamedia |
| Bestaand integratievorm | JSON (Naar Ascom) |
| Gevraagde integratievorm | API/JSON |
| Use-Case | Zie document Use-case Patient Services – Service oproepen |
| Aanvullende documentatie | Beschikbaar, zie documenten: Erasmus MC Functioneel Ontwerp Bedside Facilities 1.1 Technical design PXP Erasmus_EN_0 2 Use-Case Patient-services / service-oproepen / facilitaire oproepen |
| Toelichting | Geen |
| Relevante PvE / PvW regels | MB 015; MP 025 |

# Toelichting nieuwe integraties

In dit hoofdstuk worden nieuwe, nog te realiseren, integraties nader toegelicht. Indien voor de genoemde integraties vanuit de huidige leverancier van deze integratie (of onderdelen hiervan) een integratiedocument en/of implementatiehandleiding beschikbaar is dan wordt dit in de aanvullende documentatie aangeven en kan deze op verzoek beschikbaar worden gesteld aan Inschrijver. Indien beschikbaar kan een use-case met betrekking tot de te realiseren integratie beschikbaar gesteld worden en staat dit vermeld onder item use-case.

## Laboratoriumsysteem - integratie

| Doel | Bij sterk afwijkende laboratoriumwaarden is het van belang om betrokken behandelend zaalarts en/of verpleegkundige snel te kunnen informeren. Op grond van de toewijzing in de Message Broker kan met behulp van een notificatiebericht beide zorgverleners snel geïnformeerd worden. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Bodegro |
| Bestaand integratievorm | Niet van toepassing |
| Gevraagde integratievorm | HL7 (ORL)/ API |
| Use-Case | Met Inschrijver en opdrachtgever nader uit te werken |
| Aanvullende documentatie | Geen |
| Toelichting | Bij het meten van een alarmerende waarde zal LabTrain een bericht sturen via HL7 (ORL?) of een call doen op de API-connector met daarin de patiëntgegevens en de te rapporteren waarde. Bij ontvangst van een "notificatie afwijkende labwaarde", zorgt de Message Broker voor distributie conform de ingestelde/actuele toewijzing. Bij het accepteren van het bericht dient de Message Broker via hetzelfde kanaal (evt. bij HL7 via een tweede connector) een bericht te retourneren naar LabTrain met daarin minimaal het personeelsnummer (microsectie nummer) van de collega welke het bericht heeft geaccepteerd – en het tijdstip van acceptatie. Deze data worden weer overgenomen in LabTrain door de koppeling om het proces functioneel maar ook administratief te sluiten. |
| Relevante PvE / PvW regel | MB 059 |

## HIX – OK logistiek

| Doel | Om patiënten op het OK-complex te ontvangen t.b.v. de voorbereiding van een ingreep moet de patiënt naar het OK-complex gebracht worden. Om dit tijdig te laten plaatsvinden – ook indien het Operatieprogramma anders verloopt dan gepland – is het gewenst om een notificatie bericht te versturen naar de op basis van de in HIX vastgelegde bed locatie toegewezen verpleegkundige. Dit notificatiebericht kan ook verzonden worden om de patiënt weer op te kunnen halen. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Chipsoft-HIX |
| Bestaand integratievorm | Niet van toepassing |
| Gevraagde integratievorm | HL7 uitwerking nader bespreken met Chipsoft |
| Use-Case | Zie document: A.2 Workflow berichten operatiekamers en radiologie |
| Aanvullende documentatie | Document: A.2 Workflow berichten operatiekamers en radiologie |
| Toelichting |  |
| Relevante PvE / PvW regel | MB 059 |

## HIX - Radiologie logistiek

| Doel | Om patiënten op het Radiologisch complex te ontvangen t.b.v. de voorbereiding van een onderzoek/ interventie moet de patiënt naar het Radiologisch-complex gebracht worden. Om dit tijdig te laten plaatsvinden – ook indien het Radiologisch programma anders verloopt dan gepland – is het gewenst om een notificatie bericht te versturen naar de toegewezen verpleegkundige. Dit notificatiebericht kan ook verzonden worden om de patiënt weer op te kunnen halen. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Chipsoft-HIX |
| Bestaand integratievorm | Niet van toepassing |
| Gevraagde integratievorm | HL7 uitwerking nader bespreken met Chipsoft |
| Use-Case | Zie document: A.2 Workflow berichten operatiekamers en radiologie |
| Aanvullende Documentatie | Document: A.2 Workflow berichten operatiekamers en radiologie |
| Toelichting |  |
| Relevante PvE / PvW regel | MB 059 |

## Camera - integratie

| Doel | Door middel van cameragebruik kunnen observeren van patiënten. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om op het zorg device, bij het ontvangen van bv. een medisch apparaat alarmbericht, via een ‘knop’ naar de onderliggende app te schakelen en het videobeeld van de patiënt te kunnen raadplegen. Voor toepassing op de IC-Neonatologie kunnen dit ook de camerabeelden van couveuses zijn. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Operationele camerasystemen binnen het Erasmus MC: Bosch Mobotix ISmart |
| Bestaand integratievorm | Niet in combinatie met een Message Broker en zorg device. |
| Gevraagde integratievorm | HL7/ API uitwerking nader bespreken met Intervisual |
| Use-Case | Op basis van de huidige functionaliteit (IMAS) en gebruik gezamenlijk met de Inschrijver nader uit te werken. |
| Aanvullende documentatie | Behoudens de camera specifieke informatie is er geen aanvullende informatie. |
| Toelichting | Op dit moment is er bij IC-Neo en Kinderneurologie een integratie met het IMAS-systeem van Intervisual. Dit zou bijvoorbeeld de Milestone app kunnen zijn. De camera's ondersteunen SIP en H264 /H265. Beeld wordt vaak via Real Time Streaming Protocol (RTSP) en audio via Session Initiation Protocol (SIP) en zijn via een hyperlink te benaderen. |
| Relevante PvE / PvW regel | MB 051 |

## TOP-Desk integratie

| Doel | Doel van de integratie is om d.m.v. een registratiesysteem op een geautomatiseerde wijze wederzijds informatie te kunnen delen over incidenten, verstoringen en serviceverzoeken vanuit het Erasmus MC met de Inschrijver. Integratie met het Service-systeem van Inschrijver is nodig om beide servicesystemen bi-directioneel met elkaar te verbinden. |
| --- | --- |
| Toepassing | Multiplexer IAS Message Broker |
| Leverancier | OGD - Delft |
| Bestaand integratievorm | API |
| Gevraagde integratievorm | API waarbij de uitwerking met Inschrijver nader te bespreken is met OGD |
| Use-Case | Nader met Inschrijver en opdrachtgever uit te werken |
| Documentatie | Niet beschikbaar |
| Toelichting | Binnen het Erasmus MC wordt gebruik gemaakt van het Servicemanagementsysteem Top Desk. |
| Relevante PvE / PvW regel | ALG 045 |

## Ultimo – integratie

| Doel | Doel van de integratie is om d.m.v. een registratiesysteem op een geautomatiseerde wijze wederzijds informatie te kunnen delen over incidenten, verstoringen en serviceverzoeken vanuit het Erasmus MC met de Inschrijver. Integratie met het Service-systeem van Inschrijver is nodig om beide servicesysteem bi-directioneel met elkaar te verbinden. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Ultimo IFS |
| Bestaand integratievorm | API (REST) |
| Gevraagde integratievorm | Uitwerking nader te bespreken met Inschrijver en Ultimo IFS op basis van API (REST) |
| Use-Case | Nader met Inschrijver en opdrachtgever uit te werken. |
| Documentatie | Er zijn op dit moment diverse specifieke integraties op basis van API (REST). |
| Toelichting | Binnen het Erasmus MC wordt, binnen de afdeling Medische Technologie, gebruik gemaakt van het Service managementsysteem Ultimo. |
| Relevante PvE / PvW regels | ALG 045 |

## AI-systeem

| Doel | Doel van de AI-integratie is het op basis van verschillende databronnen kunnen aanbieden van intelligente notificaties die voor de zorgverlener een toegevoegde en/of predicatieve waarde hebben. Voor het kunnen realiseren van deze notificaties, op basis van intelligente algoritmes, wordt uitgegaan van een Artificial Intelligence-systeem. De notificatie berichten worden via de Message Broker aangeboden aan de relevante zorgverleners conform de gehanteerde toewijzing. |
| --- | --- |
| Toepassing | Message Broker |
| Leverancier | Erasmus MC maakt op dit moment gebruik van verschillende systemen zoals van Microsoft en SAS. |
| Bestaand integratievorm |  |
| Gevraagde integratievorm | HL7- FHIR/ API |
| Use-Case |  |
| Documentatie | Samen met de Inschrijver en een door het Erasmus MC geselecteerde AI-leverancier nader uit te werken. |
| Toelichting | Geen |
| Relevante PvE / PvW regel | MB 059 |