## 1. Apparatuur en onderhoud
Bijlage 7 - Programma van Eisen
Perceel 1 - Apparaatuur en onderhoud
Nr | Onderdeel | Voldoet
1. Wetgeving, normen en richtlijnen
1.1 | De aangeboden apparatuur en reiningsmiddel van Opdrachtnemer voldoen gedurende de volledige levenscyclus aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan de Europese wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en milieu-, kwaliteitsnormen c.q. certificering. | Ja/Nee
1.2 | Opdrachtnemer verklaart dat alle aangeleverde apparatuur en reiningsmiddel is voorzien van een geldige CE conformiteitverklaring en indien van toepassing voldoen aan de MDR. Aan de voorlopig gegunde winnaar zal de verklaring(en) worden op gevraagd. | Ja/Nee
1.3 | De door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur voldoet aan NEN norm NEN-EN 1717: 2000 | Ja/Nee
1.4 | Technici van Opdrachtnemer die op de werkvloer van het LUMC actief zijn, zijn op de hoogte van en handelen te allen tijde conform vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving. | Ja/Nee
1.5 | Het door de opdrachtnemer aangeboden reinigingsmiddel voldoet aan de ABM-klasse “B”. (voor meer info zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/thema's/zzs/uitleg-werkwijze-abm/). | Ja/Nee
1.6 | In het geval er gedurende de looptijd van de Overeenkomst een opvolgend model van de Apparatuur beschikbaar komt, welke beschikt over minimaal dezelfde specificaties als de aangeboden Appparatuur, dan dient u dit nieuwe model tegen dezelfde prijs aan te bieden indien oude versie niet meer leverbaar is. | Ja/Nee
2. Functionele eisen
2.1 | De door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur heeft de mogelijkheid hebben om 3 pulp-disposables per sessie te vermalen. | Ja/Nee
2.2 | De door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur moet geschikt zijn voor alle gemarkeerde pulp disposables. | Ja/Nee
2.3 | De door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur moet geschikt zijn voor alle CE gemarkeerde reinigingsmiddel / luchtverfrisser bedoeld voor gebruik in een Apparatuur. | Ja/Nee
2.4 | De door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur is een bovenlader en wordt handsfree geopend en gesloten. | Ja/Nee
3. Training en opleiding
3.1 | Alle teksten op het door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur - inclusief bedieningsunit - zijn in de Nederlandse taal. | Ja/Nee
3.2 | Vooraf aan plaatsing van een nieuw apparaat zorgt Opdrachtnemer in afstemming met LUMC ervoor dat uiterlijk binnen 2 weken 80% van het team gebruikers is getraind. | Ja/Nee
3.3 | Opdrachtnemer verzorgt op verzoek LUMC jaarlijks een (herhaal) training en opleiding voor eindgebruikers. | Ja/Nee
3.4 | De door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur is voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. | Ja/Nee
3.5 | Er is een Nederlandstalig protocol t.a.v. correctief, preventief en inspectief onderhoud beschikbaar voor de technici. | Ja/Nee
3.6 | Het door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur is voorzien van een Nederlandstalig technische manual. | Ja/Nee
4. Veiligheid / Constructie / Behuizing
4.1 | De ombouw van de aangeboden Apparatuur is glad zonder uitstekende delen. | Ja/Nee
4.2 | De afwerking van het door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur moet zodanig zijn dat deze goed te reinigen en evt. te desinfecteren zijn met in het LUMC (Nederland) toegelaten en voor dit gebruik bedoelde middelen. | Ja/Nee
4.3 | De diepte van de trommel van het door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur is dusdanig dat deze veilig te beladen is. | Ja/Nee
4.4 | De door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur is voorzien van deurklembeveiliging d.w.z. beklemming tussen de deksel is niet mogelijk. | Ja/Nee
4.5 | Storingen of onvolledig doorlopen processen op het door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur worden aangegeven met een optisch en een akoestisch signaal. De oorzaak wordt weergegeven op het display van het door inschrijver aangeboden Apparatuur. | Ja/Nee
4.6 | De door de Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur produceert bij een belaste procesgang in het standaard programma maximaal 70 dB(A) op 1 meter afstand. In de verificatiefase wordt het testrapport aangeleverd door de beoogde winnaar. | Ja/Nee
4.7 | Bij het openen van de door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur komen na een vermaalproces geen dampen of aerosolen vrij. | Ja/Nee
4.8 | De afwerking van het door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur is zodanig dat deze zelf afwaterend en/of zelflozend is. | Ja/Nee
5. Arbo, milieu en reiniging
5.1 | De geldende ARBO richtlijnen zijn van toepassing op de aangeboden apparatuur. | Ja/Nee
5.2 | Voor de reiniging en desinfectie van alle geleverde apparatuur zijn de WIP-richtlijnen van kracht; het uitgangspunt is alcohol 70% en/of chloor 1000 PPM en/of Tristel Fuse. Indien de fabrikant afwijkende reiniging/desinfectie/sterilisatie methodieken hanteert dienen deze voorafgaand aan de levering ter beoordeling voorgelegd te worden aan de dienst Microbiologie, de CSA en de Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen van het ziekenhuis. De middelen dienen toegelaten te zijn tot de Nederlandse markt. Link: https://www.rivm.nl/werkgroep-infectie-preventie-wip/wip-richtlijnen/ziekenhuizen-zkh | Ja/Nee
5.4 | Reinigings en desinfectieprocedure met de daartoe geschikte middelen dient beschreven te zijn in de handleiding. | Ja/Nee
6. Technische specificaties
6.1 | Iedere fundamentele wijziging op van de gebruikersinstellingen op het door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur vindt plaats d.m.v. een geautoriseerde handeling. | Ja/Nee
6.2 | De configuratie van het door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur mag niet vrij instelbaar zijn door de gebruiker. | Ja/Nee
6.3 | De door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur beschikt over een waterslot van 110 mm en moet na de laatste spoeling schoon zijn. | Ja/Nee
6.4 | De door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur beschikt over een beveiliging om overstroming van water te voorkomen. | Ja/Nee
6.5 | De Apparatuur heeft een waterbeveiliging. | Ja/Nee
6.6 | Technische specificaties van de Appartuur worden beschikbaar gesteld door Inschrijver. Inschrijver levert de documenten aan bij haar Inschrijving. | Ja/Nee
6.7 | De Apparatuur is bestand tegen noodstroomtesten van het LUMC. In de verificatiefase wordt de documenten aangeleverd door de beoogde winnaar. | Ja/Nee
7. Onderhoud
7.1 | Opdrachtnemer is in staat zowel een preventief als all-in onderhoudscontract te leveren op aangeboden apparatuur. | Ja/Nee
7.2 | Opdrachtnemer overlegd vooraf met het LUMC over de periode en tijstippen waarop uitvoering van het onderhoud wordt gegeven. | Ja/Nee
7.3 | Opdrachtnemer conformeert zich zonder voorbehoud aan de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst versie xx. (zie bijlage beschrijvend document) | Ja/Nee
7.4 | Opdrachtnemer garandeert dat reserve componenten leverbaar blijven tot 10 jaar na out of service gaan van het door Opdrachtnemer aangeboden Apparatuur. | Ja/Nee
7.5 | Onderhoudsrapportage correctief alswel preventief dient digitaal plaats te vinden waarbij consequent het LUMC-opdrachtnummer vermeld wordt. | Ja/Nee
7.6 | Storingen worden na een melding aan Opdrachtnemer binnen 8 uur (7/24) verholpen. | Ja/Nee
7.7 | De technicus van de opdrachtnemer moet bij aanvang van de werkzaamheden een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. | Ja/Nee
7.8 | De technicus van Opdrachtnemer draagt bedrijfskleding, zodat hij herkenbaar is. | Ja/Nee
7.9 | Opdrachtnemer heeft een Nederlandstalig servicebureau (helpdesk) beschikbaar met een Nederlands telefoonnummer voor de service afhandeling. | Ja/Nee
7.10 | De technicus van Opdrachtnemer kent- en conformeert zich aan de huisregels van het LUMC. Zie het document Bijlage 12 Gebouwgebruksregels derden van het Beschrijvend document. | Ja/Nee
8. Proof of Concept (verificatietest)
8.1 | Tegelijkertijd met het verstrekken van de Inschrijving stemt Opdrachtnemer in om de aangeboden Apparatuur voor twee afdelingen kosteloos beschikbaar te stellen voor een verificatietest. Dit op basis van de bruikleenovereenkomst (Bijlage 12). De verificatietest staat gepland van maandag 26 augustus tot en met 27 september 2024 voor duur van 5 weken. In paragraaf 5.7 uit het Beschrijvend document is de Proof of Concept beschreven. | Ja/Nee
9. Overig
9.1 | De levering omvat een complete, werkende installatie inclusief technische meting. | Ja/Nee
9.2 | De voorlopige winnaar van de aanbesteding biedt tijdelijke verhuur van Appaatuur aan het LUMC tot het moment dat de Bruikleenovereenkomst is ingegaan. De voorlopige winnaar moet zorgen voor de nodige ondersteuning en training voor het gebruik van het gehuurde apparaat tijdens de huurperiode. | Ja/Nee
9.3 | Voor de Proof of Concept en eventuele tijdelijke huur wordt een Bruikleenovereenkomst gesloten. | Ja/Nee
10. Communicatie
10.1 | Opdrachtnemer levert een implementatieplan aan en omvat minimaal: - Planning en fasering; - Communicatieplan; - Trainingssessies voor gebruikers; - Samenwerking LUMC en wat u van het LUMC nodig heeft. Inclusief taken/rollen, verantwoordelijkheden van partijen; - Op welke wijze u de implementatie gaat rapporteren aan de contractmanager en projectleider van het LUMC. In de verificatiefase wordt het implementatieplan aangeleverd door de beoogde winnaar. | Ja/Nee
10.2 | Opdrachtnemer stelt één vast contactpersoon aan voor levering en plaatsing van de Apparatuur. | Ja/Nee
10.3 | Technici van Opdrachtnemer die op locatie bij het LUMC voor onderhoud aanwezig zijn, spreken de Nederlandse taal. | Ja/Nee
10.4 | Opdrachtnemer stelt op verzoek van het LUMC voor de levensduur van het apparaat digitaal de complete technische documentatie beschikbaar. Alle technische documentatie is bij voorkeur in het Nederlands, Engels wordt wel geaccepteerd. Op verzoek van Opdrachtgever levert Opdrachtnemer een fysieke gebruikshandleiding. | Ja/Nee
11. Garantie
11.1 | De aangeboden apparatuur heeft minimaal 24 maanden garantie conform de Overeenkomst. | Ja/Nee
11.2 | Tijdens de garantieperiode dient op basis van het serviceniveau zowel correctief als preventief onderhoud kosteloos te worden uitgevoerd. | Ja/Nee
11.3 | Gedurende de garantieperiode zal het LUMC geen enkele kosten hebben met betrekking tot onderhoud. | Ja/Nee
11.4 | Opdrachtnemer geeft Out of Service datum minimaal drie (3) maanden vooraf door aan de afdeling Medische Technologie van het LUMC. | Ja/Nee
11.6 | Opdrachtnemer verstrekt een bruto prijslijst bij Inschrijving van onderdelen en/of Apparaat gebonden disposables van de Apparatuur. | Ja/Nee
12. Logistiek
12.1 | De levertermijn van de Apparatuur bedraagt maximaal 6 weken na orderdatum. | Ja/Nee
12.3 | De Apparatuur wordt kosteloos op (gewenste) standplaats geleverd en bedrijfsklaar opgeleverd. | Ja/Nee
12.4 | De apparatuur wordt voorafgaand aan oplevering uitgepakt door de Opdrachtnemer. | Ja/Nee
12.5 | Verpakkingsmateriaal wordt afgevoerd en meegenomen door Opdrachtnemer. | Ja/Nee
13. Duurzaamheid
13.1 | Opdrachtnemer zet bij de uitvoering van de opdracht voertuigen in die tenminste voldoen aan emissieklasse 5 en beschikken over een roetfilter. Van toepassing op zowel LDV (light duty vehicle, <3.500 kg) als HDV (heavy duty vehicle, >3.500 kg). Deze voorwaarde geldt alleen indien Opdrachtnemer voertuigen met verbrandingsmotoren inzet. Op verzoek van LUMC levert Opdrachtnemer bewijsmiddelen aan van de voertuigen die voor de uitvoering van de opdracht worden ingezet. | Ja/Nee
13.2 | Op verzoek van LUMC verstrekt Opdrachtnemer het grondstoffenpaspoort van zijn product. Opdrachtnemer spant zich in om dit tijdens de looptijd van de Overeenkomst beschikbaar te kunnen stellen. | Ja/Nee
13.3 | Op verzoek van LUMC geeft Opdrachtnemer aan welke Zeer Zorgwekkende Stoffen in zijn product en de verpakking en in welke concentraties (gram per gram) aanwezig zijn. Als dat verzoek eenmaal gedaan is houdt Opdrachtnemer LUMC op de hoogte van wijzigingen n.a.v. samenstelling of wetgeving t.a.v. ZZS. | Ja/Nee

## 2. Pulpdisposables toebehoren
Bijlage 7 - Programma van Eisen
Perceel 2 - Pulpdisposables en toebehoren
Nr | Onderdeel | Voldoet
1. Wetgeving, normen en richtlijnen
1.1 | De aangeboden disposables van Opdrachtnemer voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan de Europese wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en milieu-, kwaliteitsnormen c.q. certificering. | Ja/Nee
1.2 | Opdrachtnemer verklaart dat alle aangeleverde disposables is voorzien van een geldige CE conformiteitverklaring en indien van toepassing MDR. Aan de voorlopig gegunde winnaar zal de verklaring(en) worden op gevraagd. | Ja/Nee
2. Functionele eisen
2.1 | Het display is in de Nederlandse taal. | Ja/Nee
3. Training en opleiding
3.1 | Op verzoek van het LUMC geeft de opdrachtnemer instructie aan eindgebruikers over het juiste gebruik van de aangeboden disposables. | Ja/Nee
4. Arbo, milieu en reiniging
4.1 | Kunststof support die bij het gebruik van disposables nodig kunnen zijn zijn reinigbaar en desinfecteerdbaar en hierbij bestand tegen WeColine doekjes/ disposable microvezeldoek en alcohol 70%. Kan de kunststof support ook geborg gereinigd en gedesinfecteerd worden op de centrale sterilisatie dienst (CSA). reinigen en desinfectie tot een maximum van 75 graden celsius; droogtemperatuur van max. 95 graden. Chemicalien die gebruikt worden zijn Neodisher Deconta Med en (naspoelmiddel) Neodisher BN. | Ja/Nee
5. Disposables
5.1 | Opdrachtnemer informeert het LUMC minimaal een half jaar van te voren over wijzigingen betreffende verbruiksartikelen, zodat er zo nodig door de gebruiker nog verificatie/validatie kan plaatsvinden alvorens deze in gebruik te nemen. | Ja/Nee
5.2 | De door Opdrachtnemer aangeboden disposables zijn volledig gemaakt van gerecyclede materialen | Ja/Nee
5.3 | De door Opdrachtnemer aangeboden disposables zijn volledig biologisch afbreekbaar | Ja/Nee
5.4 | De door Opdrachtnemer aangeboden disposables hebben een vloeistof bestendigheid van minimaal 4 uur. | Ja/Nee
5.5 | De verpakkingen van de disposables bestaat uit een monoverpakking van gerecycled karton en bevatten geen gevaarlijke stoffen. | Ja/Nee
5.6 | De Opdrachtnemer stelt ter beoordeling samples beschikbaar van het bij Opdrachtnemer beschikbare assortiment disposables voor de Apparatuur. | Ja/Nee
5.7 | De door Opdrachtnemer aangeboden disposables zijn geschikt om steriele (midflow) urine op te vangen. | Ja/Nee
5.8 | De door Opdrachtnemer aangeboden disposables zijn geschikt om een Ph bepaling in urine uit te voeren. | Ja/Nee
5.9 | De door aanbieder aangeboden disposables zijn geschikt om met cytostatica besmette vloeistof op te vangen. | Ja/Nee
5.10 | De door aanbieder aangeboden disposables zijn geschikt om het bekken te ondersteunen en placenta op te vangen. | Ja/Nee
6. Rekken voor disposables
6.1 | De door Opdrachtnemer aangeboden rekken hebben de juiste pasvorm voor de door Opdrachtnemer aangeboden pulp disposables. | Ja/Nee
6.2 | De door Opdrachtnemer aangeboden rekken zijn vervaardigd uit RVS | Ja/Nee
6.3 | De door Opdrachtnemer aangeboden rekken zijn huishoudelijk te reinigen en eventueel te desinfecteren met in het LUMC / Nederland toegelaten en voor dit gebruik bedoelde middelen. | Ja/Nee
7. Proof of Concept (verificatietest)
7.1 | Tegelijkertijd met het verstrekken van de offerte stemt Opdrachtnemer in om de aangeboden pulpdisposables beschikbaar te stellen voor een verificatietest. De kosten hiervan mogen niet hoger liggen dan de aangeboden prijzen uit het Prijzenblad. De verificatietest staat gepland van maandag 26 augustus tot en met 27 september 2024 voor duur van 5 weken. In paragraaf 5.7 uit het Beschrijvend document is de Proof of Concept beschreven. | Ja/Nee
8. Logistiek
8.1 | De levertermijn van de disposables bedraagt maximaal twee (2) dagen na orderdatum. | Ja/Nee
9. Duurzaamheid
9.1 | Opdrachtnemer zet bij de uitvoering van de opdracht voertuigen in die tenminste voldoen aan emissieklasse 5 en beschikken over een roetfilter. Van toepassing op zowel LDV (light duty vehicle, <3.500 kg) als HDV (heavy duty vehicle, >3.500 kg). Deze voorwaarde geldt alleen indien Opdrachtnemer voertuigen met verbrandingsmotoren inzet. Op verzoek van LUMC levert Opdrachtnemer bewijsmiddelen aan van de voertuigen die voor de uitvoering van de opdracht worden ingezet. | Ja/Nee
9.2 | Op verzoek van LUMC verstrekt Opdrachtnemer het grondstoffenpaspoort van zijn product. | Ja/Nee
9.3 | Op verzoek van LUMC geeft Opdrachtnemer aan welke Zeer Zorgwekkende Stoffen in zijn product en de verpakking en in welke concentraties (gram per gram) aanwezig zijn. Als dat verzoek eenmaal gedaan is houdt Opdrachtnemer LUMC op de hoogte van wijzigingen n.a.v. samenstelling of wetgeving t.a.v. ZZS. | Ja/Nee
10. Verpakkingen
10.1 | Leveringen dienen per LUMC-inkooporder apart te zijn verpakt. | Ja/Nee
10.2 | De uitgifte verpakking bevat minimaal de volgende informatie: Omschrijving artikel, lotnummer, Artikelcode Opdrachtnemer, CE+notified body, latexvrij, - Steriel en pyrogeenvrij, Bewaarcondities, Expiratiedatum, Afmetingen/ maatvoering (indien van toepassing), Barcode. | Ja/Nee
10.3 | Opdrachtnemer houdt zich aan de meest actuele versie van het Besluit Beheer Verpakkingen en de daarbij behorende Essentiele Eisen. Op verzoek van LUMC toont Opdrachtnemer aan dat de geleverde verpakking hieraan voldoet. | Ja/Nee
10.4 | Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 80% uit gerecycled karton te bestaan. Indien gekozen wordt voor biobased kunststof is deze eis niet van toepassing. Als er om bepaalde redenen niet kan worden voldaan aan deze eis, moet de Opdrachtnemer dit onderbouwd toelichten. | Ja/Nee
10.5 | Wanneer kunststoffolie of -vellen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 75% uit gerecycled materiaal te bestaan | Ja/Nee
10.6 | De hoeveelheid verpakkingsmateriaal dient geminimaliseerd te zijn bij levering, met zo min mogelijk "verpakte lucht" in de dozen. | Ja/Nee