## FormatNvI
Project: | Dialyse machines CVVHD inclusief aanverwante disposables en vloeistoffen
Kenmerk: | TenderNed
Onderwerp: | Reactie op vragen marktconsultatie
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag Ondernemer | Vertrouwelijk (J/N) | Reactie Aanbestedende dienst | Vragensteller | Beantwoording door
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | Bijlage 5.0, Eis 8.5 is aangepast
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | Bijlage 5 Eis 3.7 is aangepast.
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | De verwerkersovereenkomst komt te vervallen. In het PVE zijn eisen opgenomen dat er geen persoonsgegevns van een patiënt benodigd zijn of worden ingevoerd, opgeslagen of worden verwerkt door de dialyse machine.
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | Eis 2.31 is aangepast van 3 uur naar 2 uur recirculeren
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | Eis 2.6: De machine moet gevalideerd gekoppeld kunnen worden met een VV of VA ECMO Systeem. wordt aangepast naar: De machine moet aantoonbaar kunnen samenwerken met het VV- en VA-ECMO[2] systeem zoals de in het Amsterdam UMC gebruikte cardiohelp™ (leverancier: Getinge™) en Illa Active™ (leverancier: Xenios™). Inschrijver kan dit aantonen door middel van medische publicaties (PUBMED) of een referentie ziekenhuis.
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | Eis 8.5 De eis wordt aangepast naar: Inschrijver levert kosteloos de disposables en vloeistoffen voor demonstratie- en trainingsdoeleinden.
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | Eis 9.3 Extra apparatuur kan geleased worden bij gebrek aan eigen apparatuur binnen 12 uur na afroep is komen te vervallen en omgezet in een kwaliteitscriterium in bijlage 6.1
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | In Bijlage 6 Prijsopgaveformulier op tabblad exploitatiekosten zijn voor een goede vergelijking "patiënt gegevens" toegevoegd: Het gaat om een patiënt met een lengte van 1,74 m, CVVHD en gemiddelde dialysaat flow van rond de 2065 mL per uur
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | Het volgende is toegevoegd aan de eisen 1.1 en 1.3: Indien het MDR certificaat is verlopen kan inschrijver aantoonbaar maken dat er een aanvraag tot her certificering is gedaan onder de MDR bij de Notified Body.
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | Bijlage 7 raamovereenkomst, cap op indexatie toegevoegd
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | Bijlage 7.1 Model raamovereenkomst Artikel 7.1 en 7.5 zijn aangepast
|  |  |  | Opmerking aanbestedende dienst |  | Bijlage 7.1.2 Model SLA artikel 2 B Servicelevel gebruiksartikelen is aangepast. Enkele servicelevels over de verbruiksartikelen worden al in de raamovereenkomst geregeld.
| Bijlage 01 Inschrijvingsleidraad | 1.5 |  | Kan CVVHD als wens worden aangepast? Waarin er ruimte bestaat voor alle CRRT modaliteiten. Te weten CVVHD/CVVH/CVVHDF | N | Amsterdam UMC blijft vasthouden aan de CVVHD techniek
| Bijlage 5.0 Eisen | 2.4 |  | Minimale filtergebruik 72uur staat beschreven. Ons inziens moet dit zijn maximale levensduur van 72uur, kan dit worden aangepast? | N | De eis blijft 72 uur. Het is voor de paitënt beter als er zo min mogelijk wissels plaatsvinden tijdens de CRRT behandeling. Vandaar de eis dat de filter duur 72 uur of langer is.
| Bijlage 5.0 Eisen | 6.1 |  | Leverancier zorgt voor koppeling EPIC. Kan dit worden aangepast naar "leverancier zorgt voor communicatieprotocol"? | N | Waarom wilt u een aanpassing naar communicatieprotocol? Wat wordt hiermee bedoeld? In het PVE staat beschreven hoe de koppeling met EPIC tot stand dient te worden gebracht.
| Bijlage 5.0 Eisen | Vraag 9.2 |  | Kan dit aangepast worden naar maximale responsetijden na gelange servicecontract? | N | Nee, dit blijft een eis
| Bijlage 5.0 Eisen | Vraag 10.2 | 8 | Per pallet wordt 1 product per pallet geleverd. Dit is niet altijd het geval, indien het een verplichting is voor alle items kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn. Geldt deze eis wellicht alleen voor vloeistoffen per pallet? Kunt u deze eis specifieker omschrijven? | N | Eis wordt aangepast naar: Voor de vloeistoffen geldt dat er maximaal 1 product per pallet geleverd en mag maximaal 175 cm hoog worden gestapeld.
| 7.1.2 | 2.1 B |  | Verbruiksartikelen minimaal 24 mnd houdbaar? kan deze periode korter? | N | Bijlage 7.1.2 Model SLA artikel 2 B Servicelevel gebruiksartikelen is aangepast.. De houdbaarheid is al opgenomen in het PVE en staat op 12 maanden
| 7.1.3 | 5.5 |  | Vantive personeel draag eigen kleding, kan deze eis verwijderd worden? Of aangepast worden naar het dragen van een badge? | N | Bijlage 7.1.3 huisregels (Vastgoedbeheer) locatie VUMC komt te vervallen. Bijlage 7.1.3 bijlage 9 van koopovk SBI Medische Technologie huisregels AMC en VUMC is van toepassing op beide locaties.
| 7.1 | Pagina 7 |  | Garantie gaat in na installatie, niet pas na volledige acceptatie, kan dit aan worden gepast? | N | Nee, wij houden vast aan acceptatie. Als de apparatuur om een bepaalde reden de acceptatieprocedure niet doorkomt, dan kan het apparaat niet worden ingezet op de afdeling. De garantie gaat pas in na volledige acceptatie.
| 7.1 | Pagina 8 |  | In combinatie met een service overeenkomst zijn updates altijd verplicht. Kan dit worden aangepast? | N | Artikel 8.11 van de Koopovereenkomst is aangepast naar: Voor Updates en Upgrades van Apparatuur en Programmatuur is voorafgaande schriftelijke goedkeuring door UMC noodzakelijk . Implementatie van Updates en Upgrades door Leverancier geschiedt in overleg met UMC. UMC is niet verplicht de Updates en Upgrades te laten implementeren. In combinatie met een service / onderhoudsovereenkomst kan het zijn dat updates wel verplicht moeten worden geïmplementeerd
| 7 | Pagina 4 |  | bij verlenging van het contract staat een jaar geschreven ipv 2 | N | dit is aangepast
| Bijlage 8.1 AIV aanvullingen |  | 1 | Een 2e paklijst aanleveren is niet mogelijk, kunt u hiermee akkoord gaan? | N | Akkoord, vraag nogmaals stellen in de Nota van Inlichtingen voor verwerking in aanbesteding middels beantwoording van de NvI
| Aanvullingen AIV | 8.1 |  | Controleren van voorraad elke 3 maanden op houdbaarheid door firma. Kan dit worden aangepast naar controle door eigen magazijnbeheer? Wij kunnen voorzien in houdbaarheidsdatum en andere productspecificaties omtrent houdbaarheid en condities. | N | Wordt hier aanvullingen Art. 35 op pagina 2 van de aanvullingen op de AIV bedoeld? Artikel 35 van de AIV gaat over goederen in consignatie. In deze aanbesteding zijn er geen artikelen die op consignatie komen te liggen in UMC.
| Bijlage 01 Inschrijvingsleidraad | 4 |  | NL als leveringsvestiging. Kan dit worden aangepast naar (deels) Nederlandstalig. Vestiging bevind zich in Belgie. | N | Bijlage 4 geschiktheidseisen eis f en g komen te vervallen
5.1 t/m 5.1.5 | de documentenn die ICT-gerelateerd zijn | nvt | nvt | Veel van de vragen in deze documenten zijn buiten de scope van de geplande aanbesteding. Er wordt immers geen software geleverd, enkel CRRT machines met een netwerkconnectie waarover data uitgestuurd wordt. Het zou naar ons idee goed zijn dat de dienst ICT met de IC rond de tafel gaat zitten om de vragen, verwachtingen en vereiste oplossingen terug te brengen naar wat daadwerkelijk van toepassing is. | N | Dienst ICT werkt aan een nieuwe versie van het PVE.
5 | Eisen_Dialyse_CVVHD machines inc dipsoables en vloeistoffen | 2.6 | 5 | Vraag: De machine moet gevalideerd gekoppeld kunnen worden met een VV of VA ECMO Systeem.. Wij verzoeken u deze vraag de te wijzigen in: moet gekoppeld kunnen worden. | N | De eis: De machine moet gevalideerd gekoppeld kunnen worden met een VV of VA ECMO Systeem. wordt aangepast naar: De machine moet aantoonbaar kunnen samenwerken met het VV- en VA-ECMO[2] systeem zoals de in het Amsterdam UMC gebruikte cardiohelp™ (leverancier: Getinge™) en Illa Active™ (leverancier: Xenios™). Inschrijver kan dit aantonen door middel van medische publicaties (PUBMED) of een referentie ziekenhuis.
5 | Eisen_Dialyse_CVVHD machines inc dipsoables en vloeistoffen | 7.1 | 8 | De vloeistoffen bevatten een barcode die goed is te scannen met barcodelezer . Welke barcodelezer betreft het hier? Wat is toepassing? Valt hier ook een QR code onder? | N | Ja een QR code valt hier ook onder, de eis is aangepast.
5 | Eisen_Dialyse_CVVHD machines inc dipsoables en vloeistoffen | 8.1 | 8 | Vraag: Inschrijver verzorgt de training en certificering voor IC/MC verpleging (180x), binnen 4-6 weken na definitieve gunning. Het verzorgen van training voor alle individuele gebruikers is ons inziens onrealistisch. Implementatietraining is altijd voor de werkgroep bestaande uit de superusers. (= vraag 8.2) Daaropvolgend ondersteunen we de werkgroep in het trainen van hun collega's. Op deze manier wordt efficient en snel de volledige gebruikersgroep getraind conform het "Train-de-trainer" principe. | N | De eis blijft ongewijzigd
5 | Eisen_Dialyse_CVVHD machines inc dipsoables en vloeistoffen | 8.3 | 8 | Training van technici voor opvang van 1e lijnstoringen en preventieve onderhoudstaken (in TCO) Training technici is afhankelijk van de gekozen onderhoudsvorm, wij raden u aan de vraag zodanig aan te passen dat dit wordt gereflecteert. | N | Eis aangepast naar: Training van technici voor opvang van 1e lijnstoringen en preventieve onderhoudstaken (in TCO) Preventieve onderhoudstaken alleen van toepassing bij inbesteden onderhoud.
5 | Eisen_Dialyse_CVVHD machines inc dipsoables en vloeistoffen | 9.2 | 8 | Vraag: De leverancier draagt zorg voor reparatie en/of kosteloze vervanging van apparatuur binnen 24 uur. Het vervangende apparaat moet direct gekoppeld kunnen worden aan het EPIC[1] (Het EPD[2] in het Amsterdam UMC). Dit betreft Twee vragen in één. Ter verduidelijking raden wij u aan om deze vraag te splitsen. | N | Eis 9.2 is aangepast naar: De leverancier draagt zorg voor reparatie en/of kosteloze vervanging van apparatuur binnen 24 uur. Het vervangende apparaat wordt vooraf geconfigureerd voor communicatie met moet direct gekoppeld kunnen worden aan het EPIC[1] (Het EPD[2] in het Amsterdam UMC).
5 | Eisen_Dialyse_CVVHD machines inc dipsoables en vloeistoffen | 2.1 | 5 | Vraag: systemische antistolling is gekoppeld aan bloedflow. Kunt u in de vraag verduidelijken wat wordt verstaan onder "gekoppeld"? | N | Toelichting opgenomen in de eis: Systemische antistolling is gekoppeld aan bloedflow. (met gekoppeld wordt bedoeld dat als de bloedpomp stopt, de citraat toediening ook direct stopt zodat een citraat accumulatie plaatsvind)
5 | Eisen_Dialyse_CVVHD machines inc dipsoables en vloeistoffen | 2.13 | 5 | Vraag: Er is mogelijkheid tot automatische afvoer (zonder tussenkomst gebruiker) van effluent naar een afvoerput. Dit mag intermitterend of continue gebeuren. Wij raden u aan het deel tussen haakjes "(zonder tussenkomst gebruiker)" te verwijderen. Dit gaat niet samen met intermitterend. | N | akkoord, dit is aangepast in de eis
5 | Eisen_Dialyse_CVVHD machines inc dipsoables en vloeistoffen | 2.16 | 5 | Vraag: De machine beschikt over touchscreen en is te vergrendelen. Bij defect touchscreen kan de CRRT worden gecontinueerd middels draaiknop of vervangen touchscreen Dit zijn meerdere vragen in één. Wij raden u aan de tekst "middels draaiknop te verwijderen" want dit is machine specifiek. Bovendien: bij vervanging tochscreen kan de CRRT per definitie niet gecontinueerd worden. | N | De eis wordt aangepast naar: De machine beschikt over touchscreen en is te vergrendelen. Indien het Touchscreen defect raakt of niet meer werkt, moet het mogelijk blijven om de therapie te beëindigen of aan te passen.
5 | Eisen_Dialyse_CVVHD machines inc dipsoables en vloeistoffen | 4.1 | 7 | Vraag: De machines moeten makkelijk te reinigen zijn met in het Amsterdam UMC zijnde desinfectantia en schoonmaakmiddelen zijnde Incidin® OxyWipe van Ecolab® of alcohol 70%. Het is onmogelijk om alle op de markt zijnde desinfectantia te testen voor gebruik met de CRRT machine, we kunnen dus niet over ieder beschikbaar desinfectans een uitspraak doen. Alchohol kan altijd, maar ook met mate. | N | OK, alcohol staat ook in de eis opgenomen
6.1 | Kwaliteitscriteria_Dialysemachines CVVHD disposables en vloeistoffen | 3.3 | 2 | Vraag: Op de machine is het verschil tussen de voorgeschreven en toegediende dosis zichtbaar. Ons inziens is deze vraag te machinespecifiek gesteld. Wij stellen voor deze vraag te wijzigen naar: "Het verschil tussen de voorgeschreven en toegediende dosis kan inzichtelijk gemaakt worden." | N | Akkoord, dit is aangepast in het document 6.1 kwaliteitscriteria
6.2 | Kwaliteitscriterium gebruikerstest testformulier dialyse machines | nvt | nvt | Wij willen voorstellen een criterium toe te voegen waarvan wij denken dat dit een waardevolle toevoeging kan zijn in de beoordeling. Namelijk het aantal benodigde interventies per 24 uur. Een interventie is onder meer een zak-of spuitwissel, het oplossen van een alarm, aanpassen van de parameters. | N | Bedankt voor de suggestie. Uw voorstel is deels al verwerkt in de opgenomen kwaliteitscriteria.
6 | Prijsopgaaf |  |  | Graag keuze maken welk type onderhoud prevaleert zodat deze kan worden meegenomen in de TCO calculatie | N | Amsterdam UMC vraagt het in en uitbesteden van het onderhoud uit en maakt achteraf een keuze Zowel het inbesteden als uitbesteden wordt uitgevraagd in bijlage 6.0 het prijsopgaveformulier en meegenomen in de TCO berekening. In bijlage 6.0 het prijsopgaveformulier wordt op tabblad E de variant all-in service onderhoud contract uitgevraagd. Op tabblad F wordt het preventief onderhoud in eigen beheer en op tabblad G het correctief onderhoud in eigen beheer uitgevraagd. Op het tabblad zelf staat ene invul instructie wat er wordt gevraagd en hoe het moet worden ingevuld.
6 | Prijsopgaaf |  |  | Is het mogelijk de geldigheidstermijn van de prijzen op 12 maanden te zetten en een langere prijsvastperiode eventueel te belonen met meer punten? | N | Wij houden vast aan een prijsvaste periode van 3 jaar. Cap op indexatie toegevoegd
6 | Prijsopgaaf |  |  | Is het mogelijk de geldigeidstermijn van de prijzen op 12 maaanden te zetten en een langere prijsvastperiode eventueel te belonen met meer punten? | N | Wij houden vast aan een prijsvaste periode van 3 jaar. Cap op indexatie toegevoegd.
7 | Model Raamovereenkomst Amsterdam UMC | 4.1 | 4 | De tekst in deze paragraaf van Model Raamovereenkomst komt niet overeen met de corresponderende tekst in de Leidraad. In de Leidraad wordt gesproken over een verlenging van 3 x 2 jaar, in het model Raamovereenkomst over 3 x één (2) jaar. Kan het zijn dat hier 3 x twee (2) jaar moet staan? | N | Dit is gecorrigeerd in de raamovereenkomst naar 3 x twee (2) jaar
7 | Model Raamovereenkomst Amsterdam UMC | 8.4 | 6 | Wij verzoeken u deze paragraaf te verwijderen. Er lijkt geen aanleiding benoemd te zijn. | N | UMC wil voorkomen dat artikelen over de houdbaarheidsdatum gaan. In dat geval wil UMC de mogelijk hebben artikelen die niet meer worden gebruikt of in een te grote hoeveelheid moeten worden besteld waardoor deze over de datum gaan, naar de leverancier te retourneren zodat deze artikelen elders kunnen worden ingezet.
7 | Model Raamovereenkomst Amsterdam UMC | 9.1 | 6 | Indien een Product gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst (incl. verlengingen) uit productie wordt genomen, garandeert Leverancier dat er een vervangend Product wordt aangeboden, tegen dezelfde prijs, dat minimaal aan alle eisen en eventueel van toepassing zijnde wensen voldoet zoals omschreven in de Aanbestedingsdocumenten. - In grote lijnen akkoord met deze clausule, wel zouden wij graag willen opnemen dat bij het uit het asortiment gaan van artikelen als gevolg van overmachtsituaties er de mogelijkheid is om in overleg te gaan over de prijs en levering van een vervangend artikel. Kunt u hiermee akkoord gaan? | N | Hier kunnen wij niet mee akkoord gaan. De opdracht bestaat voor het grootste gedeelte uit levering van disposables en vloeistoffen. Indien de prijs van een vervangend artikel wordt aangepast dan heeft dat grote gevolgen voor de overeenkomst en kosten voor UMC.
7 | Model Raamovereenkomst Amsterdam UMC | 11.1 | 7 | "Partijen komen overeen de Raamovereenkomst tussentijds op te kunnen zeggen met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden indien…." Punt 1 en 2 lijken ons hier niet in de geest van een wederzijdse raamovereenkomst. Zeker niet met een dermate korte opzegtermijn. Wij verzoeken u deze te verwijderen. Het 3e en 4e punt zijn akkoord. | N | akkoord, punt 1 en 2 zijn verwijderd bij artikel 11.1 van de raamovereenkomst
| Bijlage 4 Geschiktheidseisen | C | 2 | Ondernemer beschikt over een milieumanagementsysteem conform de eisen en richtlijnen van de (inter)nationale norm voor milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO 14001, EMAS of gelijkwaardig. - ISO 14001 is beschikbaar bij de productiefaciliteit en kan worden aangeleverd, de nederlandse sales en marketing organisatie beschikt niet over een ISO 14001 certificatie. Ervan uitgaande dat de certificering voor de productiefacilieit hier het oogpunt van de vraag is, kan deze eis met ja worden beantwoord? | N | We willen dat de Nederlandse vertegenwoordiging van de inschrijver (dus de inschrijvende partij) ook een gecertificeerd ISO 140001 systeem heeft. Natuurlijk is de milieu-impact bij de productie het groots. In de vraagstelling hebben we gesteld dat er ook gelijkwaardigheid aangetoond kan worden. Inschrijver kan op papier zetten hoe zij milieu hebben ingebed in de Nederlandse organisatie. Beschikken zij over een duurzaamheid/milieuvisie, milieuprogramma, milieujaarverslaglegging etc.?
7.1 | Koopovereenkomst | 7.5 | 7 | 1.1. Bij overschrijding van de in artikel 7.1 genoemde leveringsdatum is Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd aan UMC ten bedrage van EUR 5% van de waarde van de niet op tijd geleverde orders en een bedrag van EUR 250 per dag dat de overschrijding voortduurt. Met een maximum van EUR 30.000. --> Kunt u bevestigen dat deze clausule enkel van toepassing is op levreing van de hardware gezien deze is opgenomen in de koopovereekomst? Indien dit ook de disposables betreft is dit in tegenspraak met de tekst in de raamovereenkomdt. Ook is de boeteclausule voor disposables niet in verhouding. | N | Artikel 7.1 en 7.5 zijn aangepast.
7.1 | Koopovereenkomst | 10.5 |  | 1.1. Leverancier verbeurt per overtreding van artikel 10 lid 4 onder b een contractuele boete van € 1.000,- per gebeurtenis, onverlet de schadevergoedingsverplichtingen van Leverancier jegens UMC. -- Voornoemde boeteclausule is anders dan in de raamovereenkomst welke is van toepassing? Ook kunnen wij niet akkoord gaan met de onrealistische benoemde 100% leveringszekerheid, we gaan wel akkoord met 95% leveringszekerheid zoals benoemd in de Raamovereenkomst. We gaan niet akkoord met een stapeling van boeteclausules voor hetzelfde vergrijp. | N | Bijlage 7.1.2 Model SLA artikel 2 B Servicelevel gebruiksartikelen is aangepast..
6 | Prijsopgaaf |  |  | File rekent niet alles automatisch door. Is dit correct? | N | Dat klopt. Per tabblad staat aangegeven wat er ingevuld dient te worden.