## Definities
Definitielijst
Consumables | Alle goederen of "disposables" die tijdens productie door de configuratie verbruikt worden zoals pipetten, pipetpunten, buizen, platen en afdek- en bewaarmiddelen daarvan.
Downtime | zie SSO
1 FTE | FullTime-Equivalent. Een volledige werkweek uitgaande van 36 uur per week
ICT applicatie | Software applicatie
KT | Kamertemperatuur
LIMS | Laboratorium Management Informatie systeem: Softwareoplossing die het lab gebruikt om samples/data/resultaten te kunnen registreren/tracken/opzoeken
MVO | Maatschappelijk verantwoord ondernemen. hieronder wordt verstaan energiebesparend, afval reducerend door bijvoorbeeld hergebruik, ruimtebesparend, duurzame circulaire productie, CO2-compensatie van productie en transport. Ook mogelijk een inspanning leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of werkervaring te helpen
Proces | Productie afnamepakketten tot en met sequencing en inclusief opslag plasma
QC | Quality control: kwaliteitscontrole materiaal dat op het onderzoekssysteem reageert op een manier die patientenmonsters zo dicht mogelijk benadert
Uptime | zie SSO

## PvE
Programma van Eisen
Nr. | Omschrijving | Eis | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver
1 | PRODUCTEIGENSCHAPPEN configuratie
1.1 | Bij levering dient een protocol geinstalleerd te zijn voor het uitvoeren van de TruSight Oncology 500 High-Throughput assay (artikel 20040765, Illumina). | eis
1.2 | Apparaat moet een thermocycler op het deck hebben om diverse stappen uit het TruSight Oncology 500 protocol on-deck te kunnen uitvoeren, uitzondering hierop is de overnacht hybridisatie. | eis
1.3 | De door de inschrijver gespecificeerde hoeveelheid isolaties op genoemde kit (20040765) dienen ook daadwerkelijk gehaald te kunnen worden, geef aan vanaf welke batchgrootte dit mogelijk is. Minimaal zal dit 8 moeten zijn. | eis
1.4 | De inschrijver levert een lijst van alle compatibele consumables (o.a. pipetpunten, reservoirs, platen) ook indien deze van andere fabrikanten zijn. | eis
1.5 | Apparaat moet stand-alone, zonder netwerktoegang, kunnen draaien. | eis
1.6 | Apparaat moet in staat zijn om barcodes van reagentia te kunnen lezen (zowel 1D als 2D barcodes). | eis
1.7 | Er dient een log bijgehouden te worden van de gescande barcodes t.b.v. lotnummerbeheer. | eis
1.8 | Apparaat dient voorzien te zijn van een omkasting ten behoeve van veiligheid en contaminatierisico. | eis
1.9 | Apparaat dient een CE keurmerk te hebben. | eis
1.10 | In geval van storingen moet er een notificatie gegeven worden via e-mail of telefoon. | eis
1.11 | Toegang tot aanpassing programmatuur moet beveiligd zijn d.m.v. bijvoorbeeld een wachtwoord of admin account. | eis
2 | ONDERHOUD, SERVICE EN STORINGEN
2.1 | Algemeen
2.1.1 | De gehele configuratie moet voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. | eis
2.1.2 | De aanbieder communiceert pro-actief kwetsbaarheden in (onderdelen van) de configuratie die invloed hebben op de beschikbaarheid, kwaliteit, kwantiteit, integriteit en beveiliging van de systemen en de geproduceerde data. Maatregelen en middelen om deze te verhelpen worden onverwijld aangeboden. | eis
2.1.3 | De Inschrijver dient het Erasmus MC te ondersteunen bij het correct implementeren van het apparaat op de locatie van het Erasmus MC. | eis
2.1.4 | De inschrijver is verantwoordelijk support, storing en onderhoud en fungeert als centraal contactpersoon. | eis
2.1.5 | Telefonische support moet beschikbaar zijn tijdens kantoortijden (9:00 - 17:00 CET). | eis
2.1.6 | Bij storingen aan de apparatuur en bijgeleverde PC dient een technicus on-site te zijn binnen 72 uur. | eis
2.2 | Technisch
2.2.1 | De inschrijver levert een all-in onderhoudscontract. Hieronder wordt verstaan preventief onderhoud en alle storingen en reparaties aan de apparatuur en bijgeleverde PC. | eis
2.2.2 | Bijlage 9 (WIBAZ) dient ingevuld te worden en ingediend te worden bij inschrijving of anders uiterlijk bij gunning. Minimaal invullen: Responstijden bij storingen, maximale uitval van apparatuur bij storingen in werkdagen per kalenderjaar, hoogte vergoeding in euro's bij per kalenderdag uitval. | eis
2.3 | ICT en Informatiebeveiliing
2.3.1 | Alle upgrades/updates die gedurende de levensduur van de apparatuur beschikbaar komen worden direct actief gecommuniceerd met het Erasmus MC. Geldt voor alle op de PC aanwezige software inclusief besturingssoftware van het systeem. | eis
2.3.2 | De inschrijver zorgt dat altijd de laatste beveiligingsupdates voor het operating systeem geïnstalleerd zijn op de meegeleverde PC. | eis
2.3.3 | Import en export werklijst in .xls of .csv format /robot naar LIMS. | eis
2.3.4 | Toegang op afstand tot de apparatuur en/of de database geschiedt volgens procedures, voorwaarden en met de VPN-voorzieningen van het Erasmus MC. | eis
2.3.5 | De inschrijver gaat akkoord met de aansluitvoorwaarden Erasmus MC in bijlage 11. | eis
2.3.6 | De inschrijver voert een vrijgave run/systeem check uit na elk onderhoud, reparatie, verplaatsing of wijziginging in de software waarna leverancier het systeem officieel vrijgeeft voor gebruik. | eis
2.3.7 | De apparatuur en software is aantoonbaar gehardend tegen aanvallen van hackers, onder andere door de default configuratie en systeemwachtwoorden te vervangen. | eis
2.3.8 | De inschrijver draagt er zorg voor dat afvoer van apparatuur, waarop zich gegevens van het Erasmus MC bevinden of hebben bevonden, op een veilige en gecertificeerde manier wordt uitgevoerd of dit wordt uitgevoerd door het Erasmus MC. Afvoeren kan plaatsvinden na het optreden van een defect of afschrijving nadat onderdelen zijn opgestuurd ter reparatie. | eis
2.3.9 | De apparatuur en software is ontwikkeld met gebruik van nationale en internationale standaarden voor invoer, opslag, beheer, verwerking, beveiliging en communicatie van patiëntgegevens. | eis
2.3.10 | De apparatuur en software heeft middelen voor de realtime logging van activiteiten (raadplegen van gegevens, invoer van gegevens, opslag van gegevens, verwerking van gegevens, verzending en ontvangst van berichten, autorisatiebeheer, etc.). | eis
2.3.11 | De apparatuur en software heeft middelen voor de waarborging van de integriteit van de invoer, verwerking en uitvoer van gegevens. | eis
2.3.12 | Het apparaat moet zijn voorzien van adequate software voor de bescherming tegen vijandige programmatuur. Deze software moet volgens de frequenties en methoden van de leverancier van deze software worden bijgewerkt. Het Erasmus MC heeft hiervoor een licentie van VMWare Carbon Black beschikbaar. | eis
3 | OPLEIDING
3.1 | Bij implementatie verzorgt u voor minimaal 3 gebruikers een training op locatie. | eis
3.2 | Alle opleiding gerelateerde documentatie en handleidingen, gebruikersinterface en overige informatie moet in de Nederlandse of Engelse taal worden aangeleverd. | eis
4 | LICENTIES, ICT specifiek
4.1 | Indien de support voor de Windowsversie, besturingssysteem, Oracle, Java (dependenties van de configuratie), etc. verloopt, wordt kosteloos de update naar een nieuwere versie gefaciliteerd door de inschrijver. (nieuwe processen, totaaloplossing). | eis
5 | INKOOP
5.1 | De inschrijver voldoet aan alle wetgeving met betrekking tot milieuverplichtingen. | eis
5.2 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en de inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat de inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | eis
5.3 | De inschrijver gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorend Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | eis
5.4 | De inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | eis
5.5 | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie mei 2021, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 10 bijgevoegd. | eis
5.6 | De inschrijver accepteert de toepasselijkheid van de NFU inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden. | eis
5.7 | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | eis
5.8 | Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | eis
5.9 | De inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | eis
5.10 | Hierbij verklaart de inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | eis
5.11 | De inschrijver heeft het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 7 volledig ingevuld en bij de aanbieding gevoegd. | eis

## PvW
Programma van Wensen
Nr. | Omschrijving | Wens | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver | Toelichting | Antwoord | Punten verdeling | Maximum aantal punten
1 | CONFIGURATIE
1.1 | Instrument dient op een platform met wielen te staan om eenvoudig te verplaatsen. | wens | 10 |  |  |  | 100
1.2 | Bij levering dient een protocol geinstalleerd te zijn voor het uitvoeren van de TruSight Oncology 500 HRD assay (artikel 20076480, Illumina) | wens | 50
1.3 | Bij levering dient een protocol geinstalleerd te zijn voor het uitvoeren van de TruSight Oncology 500 ctDNA v2 assay (artikel 20105899, Illumina) | wens | 50
1.4 | De door de leverancier aangegeven hoeveelheid isolaties op genoemde kit (20076480) dienen ook daadwerkelijk gehaald te kunnen worden, geef aan vanaf welke batchgrootte dit mogelijk is. Minimaal zal dit 8 moeten zijn. | wens | 25
1.5 | De door de leverancier aangegeven hoeveelheid isolaties op genoemde kit (20105899) dienen ook daadwerkelijk gehaald te kunnen worden, geef aan vanaf welke batchgrootte dit mogelijk is. Minimaal zal dit 4 moeten zijn. | wens | 25
1.6 | De configuratie is voorzien van een UV lamp voor decontaminatie van het systeem | wens | 50
1.7 | Het dient mogelijk te zijn om de TruSight Oncology 500 HT (20040765) en HRD assay (20076480) te combineren binnen één run waarbij aangegeven kan worden welke samples met welke probeset geanalyseerd moeten worden | wens | 25 |  |  |  | 5
2 | ONDERHOUD, SERVICE EN STORINGEN
2.1 | Inschrijver voert een technische roadmap. Beschrijf de belangrijkste ontwikkelingen van uw roadmap. Toelichting: de relatie met windows/Office upgrades, end-of-life termijnen en voor technische onderdelen van het systeem of gerelateerde software. Houdt een termijn van 10 jaar aan. | wens | 5 |  |  |  | 15
2.2 | Na gunning is de opstelling uiterlijk binnen 2 maanden geleverd, geïnstalleerd en klaar voor gebruik. | wens | 30 |  |  |  | 5
3 | KOPPELINGEN LIMS
3.1 | Sample processing en laboratoriumwerk
3.1.1 | Binnen de service organisatie is een escalatieprocedure aanwezig. Geef hier een beschrijving van, voorzien van flowcharts. Hierbij moet de doorlooptijd van de supportlevels gerelateerd aan de escalatieprocedure vermeld worden. | wens | 5 |  |  |  | 15
3.2 | Informatiebeveiliging
3.2.1 | De gegevens worden op het apparaat opgeslagen met gebruik van encryptie met adequate sleutellengte en een sterk algoritme. Een voorbeeld van een doeltreffende methode zou het toepassen van bitlocker op de harde schijf zijn. | wens | 5 |  |  |  | 5

## Informatief
Nr. | Informatieve vragen
Producteigenschappen
1 | Geef aan hoe carry-over tussen monsters voor elke van de stappen die een sample door de configuratie doorloopt is geminimaliseerd. Onderbouw met experimentele data | Informatief
2 | Specificeer de elektrotechnische eisen (benodigd totaal vermogen, 230-380V aansluiting, aantal WCD | Informatief
3 | Specificeer klimatologische eisen (temperatuur, vochtigheid, geluid, afzuiging) | Informatief
4 | Specificeer de afmetingen van het systeem en de benodigde aansluitpunten voor afvoer, toevoer etc. | Informatief
ICT algemeen
6 | Beschrijf uw software upgrade beleid | Informatief
7 | De aanbieder levert documentatie over de koppelingsspecificaties van de configuratie met andere ICT systemen | informatief
8 | Indien de connectie met het LIMS is weggevallen, moet er een recovery functie van de configuratie zijn, zodat de data naderhand worden geüpdatet in het LIMS. Geef aan hoe dit in zijn werk gaat? | Informatief
9 | Aangeven welke informatie beschikbaar is om door te sturen naar LIMS. | informatief
10 | De verbindingen tussen het apparaat en andere onderdelen van de ICT-infrastructuur worden beveiligd, zo mogelijk met het gebruik van certificaten. Licht toe | Informatief
Apparatuur en werkplekken
11 | Vermeld in detail de specificaties waaraan de werkplek moet voldoen om goed te kunnen werken met de aangeboden oplossing | Informatief