## Vragen_en_antwoorden_476998_ins
Ref. nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Ontvangen op | Percelen | Actie door | Antwoord
3 | Inschrijffase | Wachtkamerovereenkomst | Wachtkamerovereenkomst: in de overwegingen wordt bij punt V. gesproken over een periode van 6 maanden, terwijl artikel 2.1 wordt gesproken over een periode van 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Graag verduidelijking of deze verschillende termijnen. | 2024-07-25 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Dit wordt aangepast naar 12 maanden in de definitieve overeenkomst.
4 | Inschrijffase | PvE D2 Logistiek en planning | Hoelang is de geplande implementatiefase? Zie PvE regel 255, nummer 174 | 2024-07-25 | Bloedgas Analyzers | KCL | De geschatte geplande implementatiefase bedraagt 6 maanden gerekend vanaf het moment dat de analyzers in het LUMC staan.
5 | Inschrijffase | Algemeen | Zijn er maximale tijdslijnen m.b.t. implementatie van aangeboden oplossing nadat de tender gegund is? | 2024-07-25 | Bloedgas Analyzers | KCL | De maximale tijdslijn m.b.t. implementatie van de aangeboden oplossing bedraagt 9 maanden gerekend vanaf het moment dat de analyzers in het LUMC staan.
6 | Inschrijffase | Bijlage D (Concept) Overeenkomst | Kan in de eerste 3 jaar na afsluiten van overeenkomst indexering plaatsvinden? Zie bijlage D: (Concept) Overeenkomst artikel "4. Overige afspraken" (pagina 13) | 2024-07-25 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Nee, zie bijlage D "koopovereenkomst" bijlage B en prijzenblad "Indexatie conform NZA met een max. van 2% na jaar 3 van de overeenkomst op basis van het voorgaande jaar. "
7 | Inschrijffase | PvE | Worden de eisen in “Programma van eisen” als knock-out criteria beschouwd indien hier niet aan kan worden voldaan? | 2024-07-25 | Bloedgas Analyzers | KCL/Inkoop | Ja, als er niet aan een eis kan worden voldaan wordt dit als knock-out beschouwd.
8 | Inschrijffase | PvE A3 Validatie eisen | PvE regel 85 = nummer 63a In het programma van eisen onder A.3 Validatie eisen staat bijv. pH (pH units) Meetfout ≤Tea in ≥95% monsters: minimaal 1,3%. Wat wordt er bedoeld met minimaal: 1,3%? | 2024-07-25 | Bloedgas Analyzers | KCL | Er wordt uitgegaan van het concept, dat o.a. wordt gehanteerd door Westgard (www.westgard.com/biodatabase1.htm) en de Europese Federatie voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (EFLM: https://biologicalvariation.eu/), en dat is gebaseerd op de biologische variatie per parameter. Hierbij kan op drie niveaus worden getoetst of wordt voldaan aan de performance specificaties ten aanzien van totaal toegestane meetfout (total allowable error, TEa), bias en imprecisie (analytische variatiecoëfficiënt, CVa): optimaal (optimal), wenselijk (desirable) en minimaal (minimal), waarbij optimaal het strengste criterium is en minimaal het meest coulante. "Minimaal: 1,3%" betekent dus in dit geval, dat voor de totaal toegestane fout (TEa) wordt uitgegaan van het minimale, minst strenge criterium. Eis: de totale meetfout (ten opzichte van een erkende referentiemethode, consensus of alternatieve methode) is in ≥95% van de monsters niet groter dan 1,3%.
9 | Inschrijffase | C.3 132 Programma van Eisen | Bedoelt u dat deze inzichtelijkheid via het Radiometer POCT management systeem kan worden ingezien of ook op een andere systeem? Zo ja, welk systeem? | 2024-07-26 |  | KCL | Bevoegdheden dienen inzichtelijk te zijn in het POCT management systeem, optioneel kunnen bevoegdheden óók inzichtelijk zijn in bijvoorbeeld de analyzer.
10 | Inschrijffase | D 1.3 161 Programma van eisen | Indien u inspraak wil in de planning en locatie van opleidingen - betekent dat u ook buiten uw regio dat wil gaan laten plaatsvinden? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Niet noodzakelijkerwijs. Indien het voor de training toegevoegde waarde heeft dat de training op een externe locatie gegeven wordt dan is dat akkoord. Dit geldt echter alleen voor de training van de key-users van het LUMC, indien de gebruikerstraining ook inbegrepen is moet deze op locatie (LUMC) uitgevoerd worden.
11 | Inschrijffase | A.1.2-2 Bijlage A Pakket van Wensen | Hoe uitgebreid moet deze helpfunctie zijn? Wat verwacht u van een helpfunctie (troubleshooting guide inclusief "how to" video's?) | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | De eindgebruiker moet via de helpfunctie basale problemen kunnen oplosssen en cartridges kunnen vervangen (video is geen vereiste).
12 | Inschrijffase | Paragraaf 2.6 - L-EU-24-06 Beschrijvend document EA Openbaar Bloedgas Analyzers V1.0 | Begrijpen wij goed dat voor deze reserve-analyzer niet permanent verbruiksmaterialen nodig zijn? Kunt u aangeven hoeveel verbruiksmaterialen er op jaarbasis nodig zijn? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | De reserve analyzer zal alleen worden gebruikt indien het noodzakelijk is om de reserver analyzer te gebruiken om de continuïteit te waarborgen. Doorgaans is het verbruik van deze analyzer op jaarbasis ongeveer 100 testen, verdeeld over 2 gebruiksmomenten. Analyzer zal geen permanente verbruiksartikelen gebruiken, maar op het moment van gebruik worden voorzien van verbruiksartikelen.
13 | Inschrijffase | Rij 16 - Bijlage B Prijzenblad V1.0 | Indien er extra regels nodig zijn voor het opsommen van de verschillende materialen, hoe kunnen wij deze regels toevoegen? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Extra regels worden toegevoegd
14 | Inschrijffase | Rij 11 - Bijlage B Prijzenblad V1.0 | Waaruit bestaan alle ICT koppelingen? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | De koppelingen zullen naast die met middleware bestaan uit koppeling met de database (voor zover van toepassing) en voorbereiding voor koppelingen met LIS en ZIS.
15 | Inschrijffase | D.3-43-1Bijlage A Pakket van Wensen | Op welke wijze kunnen wij in de berekening rekening houden met het 'dode' volume wat ontstaat door het stapelen van de cassettes in de afvalcontainers | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | De gevraagde berekening fungeert als indicatie voor het jaarlijks af te voeren bloedgasanalyzer gerelateerde afval (en wordt derhalve uitsluitend gebruikt voor toekenning van punten in deze tender). Bij de berekening mag er vanuit worden gegaan dat er geen ander afval is dan dat afkomstig van de bloedgasanalyzers, het dode volume wordt dus niet opgevuld. Er wordt echter wel gevraagd rekening te houden met hoeveel cartridges/cassettes er daadwerkeling in een afvalvat passen, om zo tot het benodigde aantal vaten te komen. Zijn er meerdere soorten benodigde cassettes/cartridges, dan mag de meest gunstige verdeling/combinatie over de afvalvaten worden gekozen. Voorbeeld: er zijn jaarlijks ~300 testcartridges en ~150 QC-packs nodig, als qua afmetingen de QC-packs beter los van de testcartridges, met 3 tegelijk, in een afvalvat passen, dan mag hiervoor worden gekozen (ook al zal dit in dagelijkse praktijk niet vóórkomen). De verdeling/combinatie van cartridges/cassettes over de afvalvaten is dus vrij te kiezen, opgeteld moeten de aantallen wel passend zijn bij de opgegeven productie van het LUMC.
16 | Inschrijffase | A.2-31 a t/m I Bijlage A Pakket van Wensen | In de gebruikerhandleiding van Radiometer staan voor zeven levels (QC7+) de precisie- en afwijkingsdata weergegeven. U refereert aan 'beide meetniveau's (lees: twee). Welke wenst u te zien in dit overzicht? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | In het overzicht mag worden gekozen voor een relatief laag en een relatief hoog meetniveau, waarbij in principe sprake is van een normale en een pathologische waarde van de betreffende parameter.
17 | Inschrijffase | A.2-31 Bijlage A Pakket van Wensen | In de gebruikerhandleiding van Radiometer staan voor zeven levels (QC7+) de precisie- en afwijkingsdata weergegeven. U refereert aan 'beide meetniveau's (lees: twee). Welke wenst u te zien in dit overzicht? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | In het overzicht mag worden gekozen voor een relatief laag en een relatief hoog meetniveau, waarbij in principe sprake is van een normale en een pathologische waarde van de betreffende parameter.
18 | Inschrijffase | A.2-29 Bijlage A Pakket van Wensen | Geldt dit ook voor alle verbruiksmaterialen naast cassettes/cardridges? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Alle verbruiksartikelen waarvoor het LUMC gekoelde ruimte moet reserveren vallen hieronder.
19 | Inschrijffase | A.1.3-6 Bijlage A Pakket van Wensen | Is dit wenselijk, vanuit een kwaliteitsoogpunt? De langste onderbreking voor een kalibratie is maximaal 2 minuten. Het afbreken van een kalibratie duurt in principe langer en geeft een verlies van kwaliteitsborging. | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Gebruikers hebben aangegeven dat ze de optie belangrijk vinden om sneller een meting te doen in een noodsituatie. Het afbreken van kalibraties wordt vaak gebruikt op de Spoedeisende Hulp, waarbij een bloedgas snel een indicatie geeft bij reanimaties en/of traumapatiënten.
20 | Inschrijffase | A.1.3-5 Bijlage A Pakket van Wensen | Wordt het aanbieden van een externe kalibrator aanzien als voorbewerking? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Indien deze bij iedere nieuwe (sensor) cartridge handmatig aangeboden moet worden, ja.
21 | Inschrijffase | A.1.2-3 Bijlage A Pakket van Wensen | Indien de bloedgasanalyzer voorzien moet worden van een externe accu/UPS en externe barcodereader, worden deze dan ook opgenomen in het volume? Wordt met 'makkelijk te verplaatsen' ook bedoeld dat deze draagbaar moet zijn? Moet tijdens het 'makkelijk verplaatsen' de analyser door kunnen werken ? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Nee, externe randapparatuur kan zich bevinden op een naastgelegen locatie indien de verbinding lang genoeg is en wordt dus niet in het volume meegenomen. Makkelijk verplaatsen houdt in dat de analyzer in ruststand gemakkelijk kan worden afgesloten en op een andere locatie kan worden neergezet.
22 | Inschrijffase | B.1-166 - Bijlage A Pakket van Eisen | Bedoelt u hiermee één jaar voor 'end of life' of voor 'end of contract'? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Met eis 166 wordt tot één jaar voor 'end of contract' bedoeld, dit is inclusief eventuele contractverlengingen.
23 | Inschrijffase | B.1-165 - Bijlage A Pakket van Eisen | Wat verstaat u onder technici? Zijn dit uw gebruikers (key users, cfr. Vraag 166-2?) | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Met technici worden inderdaad key users bedoeld. Dit geldt (ook) voor eis 157, 158, 159, 162, 165, 166.
24 | Inschrijffase | B.1-154 - Bijlage A Pakket van Eisen | Er wordt gevraagd om een all-risk onderhoudscontract, de onderdelen vallen onder dit contract. Kunt u aangeven of deze lijst dan nog noodzakelijk is? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL/Inkoop | Ja, t.b.v. transparantie bij eventuele toekomstige aanschaf/uitbreiding.
25 | Inschrijffase | B.1-145 - Bijlage A Pakket van Eisen | Worden weekends en feestdagen ook als een werkdag beschouwd binnen uw ziekenhuissetting? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Nee, werkdagen zijn maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
26 | Inschrijffase | B.1-140 - Bijlage A Pakket van Eisen | Betreft dit de bloedgasanalyzer en/@of datamanagementsysteem? -@ Moet de bloedgasanalyzer aangeboden worden met een UPS/@interne accu? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Deze eis betreft de bloedgasanalyzer, deze moet bestand zijn tegen een korte stroomonderbreking. Indien geen interne accu of UPS aanwezig is moet de analyzer zonder problemen weer kunnen worden aangezet.
27 | Inschrijffase | B.1-91 - Bijlage A Pakket van Eisen | Welke server componenten worden hier bedoeld? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Hiermee wordt bedoeld dat de server niet anders gebruikt wordt dan noodzakelijk is: geen andere activiteiten dan de werkbaarheid van het bloedgassysteem. Daarnaast kan er geen onnodige data opgehaald worden van locaties als dit niet noodzakelijk is. De noodzakelijke componenten kunnen door de Inschrijver worden aangedragen voor de werking van het systeem op een virtuele server.
28 | Inschrijffase | B.1-88-3 - Bijlage A Pakket van Eisen | Wat wordt er bedoeld met 'de termijn van het uitkomen?' | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | De frequentie waarmee op jaarbasis software updates of patches worden uitgebracht.
29 | Inschrijffase | B.1-88-1 - Bijlage A Pakket van Eisen | Bedoelt u kosteloos voor de software en/of de eventuele hardware die daarvoor nodig is? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Ja, hiermee wordt de software alsmede de eventuele benodigde hardware bedoeld voor het goed blijven functioneren van het systeem.
30 | Inschrijffase | A.1-7 - Bijlage A Pakket van Eisen | Wat zijn voor u de criteria voor verbeterde (rand)apparatuur? Kunnen wij ervan uitgaan dat dit slaat op innovatie rond het gevraagde parameterprofiel in vraag 24? Definitie van 'nieuw' en 'verbeterd': Wat wordt precies bedoeld met 'nieuwe (rand) apparatuur' en 'verbeterde apparatuur'? Welke criteria worden gehanteerd om te bepalen of apparatuur nieuw of verbeterd is? Omruilingsproces: Hoe verloopt het omruilingsproces in de praktijk? Moeten wij als leverancier proactief nieuwe of verbeterde apparatuur aanbieden, of moet het LUMC dit verzoek indienen? Beperking op het aantal omruilingen: Is er een limiet aan het aantal keer dat apparatuur kosteloos omgeruild kan worden binnen de gestelde drie jaar termijn? Specifieke kosten: Zijn er specifieke kostenposten die alsnog voor onze rekening komen, zoals transportkosten, installatiekosten of andere gerelateerde kosten? Restwaarde van oude apparatuur: Wat gebeurt er met de oude apparatuur na omruiling? Wordt deze door ons als leverancier teruggenomen, en zo ja, onder welke voorwaarden? | 2024-07-26 |  | KCL/Inkoop | Het LUMC is op termijn op zoek naar nieuwe apparatuur met significant verbeterde functionaliteit, het kan daarbij gaan om innovatie t.a.v. het parameterprofiel, maar ook om andere zaken als vermeld onder wens 44. Het gaat uiteraard niet om kleine verbeteringen met beperkte extra functionaliteit. Dit zal worden vastgesteld in redelijkheid en in gezamenlijkheid. De intentie van het LUMC is om niet nodeloos lang verstoken te blijven van significante functionele verbeteringen, en zeker niet om voor elke beperkte nieuwe functionaliteit over te gaan tot omruil. Omruiling vindt plaats op verzoek van het LUMC. Van de Inschrijver wordt wel verwacht, dat deze het LUMC proactief op de hoogte stelt van significante functionele verbeteringen. Het aantal omruilingen zal derhalve beperkt zijn, met een maximum van gemiddeld 1x per 2 jaar. "Kosteloos" geldt ook t.a.v. eventuele specifieke kosten zoals transportkosten, installatiekosten, omruilkosten, etc.. De oude apparatuur wordt teruggenomen door de Inschrijver. Het LUMC gaat er vanuit dat hiermee door de Inschrijver op milieubewuste wijze wordt omgegaan.
31 | Inschrijffase | A.1.4-24 Bijlage A Pakket van Eisen | Is het de bedoeling dat dit gehele panel gemeten kan worden uit maximaal 100µL? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Alle parameters genoemd in A.1.4-24 Bijlage A Pakket van Eisen (elders genoemd "volledig pakket") moeten gemeten kunnen worden met maximaal 100 µL volbloed.
32 | Inschrijffase | A.2-55 - Bijlage A Pakket van Eisen | A. Wenst u hier één type cassette, uniform over het hele ziekenhuis? B. Wat verstaat u onder universeel? Betreft dit alleen het parameterpakket of ook de grootte van de cassette met betrekking tot het aantal testen (per cassette). C. Heeft dit ook betrekking dit ook op de onboard stabiliteit van de verbruiksmaterialen? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | A. Iedere analyzer moet hetzelfde type cartridges kunnen gebruiken. B. Parameterpakket, afdelingen onderling hebben vooralsnog allemaal dezelfde parameters. Enkel het testaantal verschilt. C. Nee, dit heeft geen betrekking op de onboard stabiliteit.
33 | Inschrijffase | A.2-56 - Bijlage A Pakket van Eisen | A. Bedoelt u hiermee dat er 3 interne kwaliteitscontrole levels gevraagd worden? B. Kunt u ons de definitie geven van wat u verstaat onder een controlemonster? C. Wat is uw interpretatie over een kalibratievloeistof? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | A. De analyzer/cartridge dient minimaal drie verschillende controle niveaus te bevatten zodat het laag, middel en hoge gebied van het meetbereik kan worden geborgd. B. Een controlemonster is een door de leverancier verstrekte waterige oplossing met een bekende target, bedoeld voor het uitvoeren van de IQC (interne kwaliteitscontrole). De IQC moet automatisch en binnen de apparatuur/cassettes/cartridges kunnen worden uitgevoerd, zonder afzonderlijke manuele handelingen. C. Kalibraties worden uitgevoerd met kalibratievloeistof. Eén- of meerpuntskalibraties moeten automatisch en binnen de apparatuur/cassettes/cartridges kunnen worden uitgevoerd, zonder afzonderlijke manuele handelingen.
34 | Inschrijffase | A.3-63a - Bijlage A Pakket van Eisen | Hoe berekent u de TEa voor pH, in percentage, aangezien pH een logaritmische schaal is? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Bij het berekenen van de TEa, bias en CVa wordt niet apart rekening gehouden met het logaritmische karakter van de pH. De opgegeven percentages zijn reeds gebaseerd op de hierbij behorende pH units. Eis: de totale meetfout (ten opzichte van een erkende referentiemethode, consensus of alternatieve methode) is in ≥95% van de monsters niet groter dan 1,3%. Bij een pH van 7,40 is bijvoorbeeld sprake van een maximale TEa van 0,013 * 7,40 = 0,0962 (pH units).
35 | Inschrijffase | A.3-64 b t/m I - Bijlage A Pakket van Eisen | In de gebruikershandleiding geeft Radiometer op verschillende niveaus de prestatiekenmerken weer, op welke niveaus wenst u de bias te zien in dit overzicht? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | De bias wordt vastgesteld ten opzichte van een erkende referentiemethode, consensus of alternatieve methode (met gebruikmaking van patiëntenmateriaal en/of referentiemateriaal). Hierbij is in principe sprake van monsters in een range aan relevante niveaus, met een minimum van drie niveaus (relatief laag, relatief hoog en een waarde daartussen). Indien er meer dan drie meetniveaus zijn mag hieruit een selectie worden gemaakt voor het gevraagde overzicht (met dus wel een laag, middel en hoog niveau). Het totale aantal meetpunten bedraagt minimaal 40. Dit geldt ook voor de TEa. Voor de CVa geldt per meetniveau een minimum van 20 meetpunten.
36 | Inschrijffase | A.3-64a - Bijlage A Pakket van Eisen | Hoe berekent u de bias voor pH, in percentage, aangezien pH een logaritmische schaal is? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Bij het berekenen van de TEa, bias en CVa wordt niet apart rekening gehouden met het logaritmische karakter van de pH. De opgegeven percentages zijn reeds gebaseerd op de hierbij behorende pH units. Eis: de bias (ten opzichte van een erkende referentiemethode, consensus of alternatieve methode) is niet groter dan 0,5%. Bij een pH van 7,40 betekent dit bijvoorbeeld een maximale systematische afwijking van 0,005 * 7,40 = 0,037 (pH units).
37 | Inschrijffase | A.3-65 b t/m I - Bijlage A Pakket van Eisen | In de gebruikershandleiding geeft Radiometer op verschillende niveaus de prestatiekenmerken weer, op welke niveaus wenst u de analytische variatie te zien in dit overzicht? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | In het overzicht mag worden gekozen voor een relatief laag en een relatief hoog meetniveau, waarbij in principe sprake is van een normale en een pathologische waarde van de betreffende parameter.
38 | Inschrijffase | B.1-77 - Bijlage A Pakket van Eisen | Gaat deze vraag over de bloedgasapparatuur, over de datamanagementsoftware, of over beide? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Zowel de bloedgasapparatuur als de datamanagmentsoftware wordt voorzien van systeemupdates via het netwerk.
39 | Inschrijffase | B.1-83 - Bijlage A Pakket van Eisen | Gaat deze vraag over de bloedgasapparatuur, over de datamanagementsoftware, of over beide? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Zowel de bloedgasapparatuur als de datamanagmentsoftware kan gescand worden op kwetsbaarheden zonder impact.
40 | Inschrijffase | B.1-80 - Bijlage A Pakket van Eisen | Gaat deze vraag over de bloedgasapparatuur, over de datamanagementsoftware, of over beide? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Bloedgasapparatuur dient te blijven functioneren bij een korte onderbreking van de ICT infrastructuur.
41 | Inschrijffase | A.3-65 - Bijlage A Pakket van Eisen | In de gebruikershandleiding geeft Radiometer op verschillende niveaus de prestatiekenmerken weer, op welke niveaus wenst u de analytische variatie te zien in dit overzicht? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | In het overzicht mag worden gekozen voor een relatief laag en een relatief hoog meetniveau, waarbij in principe sprake is van een normale en een pathologische waarde van de betreffende parameter.
42 | Inschrijffase | A.3-65a - Bijlage A Pakket van Eisen | Hoe berekent u de analytische variatie voor pH, in percentage, aangezien pH een logaritmische schaal is? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Bij het berekenen van de TEa, bias en CVa wordt niet apart rekening gehouden met het logaritmische karakter van de pH. De opgegeven percentages zijn reeds gebaseerd op de hierbij behorende pH units. Bij een pH van 7,40 betekent dit bijvoorbeeld een maximale standaarddeviatie van 0,001 * 7,40 = 0,0074 (pH units) om te voldoen aan het gestelde criterium op het niveau "wenselijk".
43 | Inschrijffase | A.3-64 - Bijlage A Pakket van Eisen | In de gebruikershandleiding geeft Radiometer op verschillende niveaus de prestatiekenmerken weer, op welke niveaus wenst u de bias te zien in dit overzicht? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | De bias wordt vastgesteld ten opzichte van een erkende referentiemethode, consensus of alternatieve methode (met gebruikmaking van patiëntenmateriaal en/of referentiemateriaal). Hierbij is in principe sprake van monsters in een range aan relevante niveaus, met een minimum van drie niveaus (relatief laag, relatief hoog en een waarde daartussen). Het totale aantal meetpunten bedraagt minimaal 40.
44 | Inschrijffase | A.3-63 b t/m I - Bijlage A Pakket van Eisen | In de gebruikershandleiding geeft Radiometer op verschillende niveaus de prestatiekenmerken weer, op welke niveaus wenst u de TEa te zien in dit overzicht? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | De TEa wordt vastgesteld ten opzichte van een erkende referentiemethode, consensus of alternatieve methode (met gebruikmaking van patiëntenmateriaal en/of referentiemateriaal). Hierbij is in principe sprake van monsters in een range aan relevante niveaus, met een minimum van drie niveaus (relatief laag, relatief hoog en een waarde daartussen). Het totale aantal meetpunten bedraagt minimaal 40. De totale meetfout (ten opzichte van een erkende referentiemethode, consensus of alternatieve methode) mag in ≤5% van de monsters groter zijn dan de totale toegestane meetfout TEa (dus bijvoorbeeld voor maximaal 2 van de 40 meetpunten).
45 | Inschrijffase | A.3-63 - Bijlage A Pakket van Eisen | In de gebruikershandleiding geeft Radiometer op verschillende niveaus de prestatiekenmerken weer, op welke niveaus wenst u de TEa te zien in dit overzicht? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | De TEa wordt vastgesteld ten opzichte van een erkende referentiemethode, consensus of alternatieve methode (met gebruikmaking van patiëntenmateriaal en/of referentiemateriaal). Hierbij is in principe sprake van monsters in een range aan relevante niveaus, met een minimum van drie niveaus (relatief laag, relatief hoog en een waarde daartussen). Het totale aantal meetpunten bedraagt minimaal 40. De totale meetfout (ten opzichte van een erkende referentiemethode, consensus of alternatieve methode) mag in ≤5% van de monsters groter zijn dan de totale toegestane meetfout TEa (dus bijvoorbeeld voor maximaal 2 van de 40 meetpunten).
46 | Inschrijffase | A.2-61 - Bijlage A Pakket van Eisen | Wordt met de houdbaarheidsdatum, de datum op de verpakking van het verbruiksmateriaal bedoeld? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Met houdbaarheidsdatum wordt niet alleen de datum op de verpakking van het interne verbruiksmateriaal (cartridges, sensoren, etc.) bedoeld, maar ook dat deze datum overeenkomt wanneer dit verbruiksartikel in de analyzer wordt geplaatst. Het moet dus niet mogelijk zijn om met verlopen cartriges een meting uit te voeren.
47 | Inschrijffase | A.2-59 - Bijlage A Pakket van Eisen | A. Hoe ziet u de verdeling in aantallen van de spuiten (zelf-vullend, aspirator) en capillair. Eventuele verandering hierin jaar over jaar heeft een impact op de PPR. B. Kan dit jaarlijks geëvalueerd worden? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL/Inkoop | A. Zie Prijzenblad cel A15. B. Ja, dit is mogelijk, bij een stijging of daling van meer dan 10%, waarbij sprake is van wederkerigheid.
48 | Inschrijffase | A.1.4-27 - Bijlage A Pakket van Eisen | Moet dit een geïntegreerde barcodelezer zijn? | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL | Nee, de barcodelezer hoeft zich niet in de analyzer te bevinden.
49 | Inschrijffase | A.1-6 - Bijlage A Pakket van Eisen | A. Wat verstaat u onder 'gerapporteerd resultaat'? B. Hoe worden deze met ons terug gedeeld? C. Is een 'PPR' hetzelfde als een 'gerapporteerd patiënten resultaat'? D. Zijn de 90.000 testen verdeeld over de 15 toestellen gerapporteerde resultaten of uitgevoerde metingen? U geeft aan dat de exploitatie kosten en full serviceonderhoudskosten vast staan gedurende de contractperiode. E. Mag er wel een indexatie op de PPR plaatsvinden?" | 2024-07-26 | Bloedgas Analyzers | KCL/Inkoop | A. De Prijs Per Resultaat (PPR) betreft een prijs per (succesvol) gerapporteerd patiëntresultaat, waarbij alle metingen en berekeningen van één en hetzelfde patiëntmonster gelden als één resultaat. Een succesvol gerapporteerd resultaat betekent een reeks numerieke uitslagen, die in LIS en ZIS kan worden getoond en dus zichtbaar kan worden gemaakt voor de eindgebruiker. B. De aantallen worden met de leverancier gedeeld tijdens een reguliere periodieke gezamenlijke evaluatie. C. De "PPR" is de Prijs Per Resultaat, een "gerapporteerd patiëntresultaat" wordt net als de PPR gedefinieerd in de eis en onder A. D. De 90.000 testen verdeeld over de 15 toestellen betreffen gerapporteerde resultaten. E. Zie bijlage D "koopovereenkomst" bijlage B en prijzenblad. "Indexatie conform NZA met een max. van 2% na jaar 3 van de overeenkomst op basis van het voorgaande jaar."
50 | Inschrijffase | Algemene inkoopvoorwaarden van LUMC Artikel 5.1 | Kunnen bij grote afwijkingen van aantal uitgevoerde testen door het LUMC, de prijzen worden aangepast/gewijzigd, zo ja, wat is volgens het LUMC een acceptabele afwijking (5%/10% (of meer). | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL/Inkoop | Ja, dit is mogelijk, bij een stijging of daling van meer dan 10%, waarbij sprake is van wederkerigheid. Zie ook vraag 47.
51 | Inschrijffase | Algemene inkoopvoorwaarden van LUMC Artikel 14.2 | De door u gestelde minimumtermijn van 24 maanden (geldt volgens het LUMC voor alle producten) daarom moet de minimumtermijn in een addendum worden aangepast, per (product)soort). Kan dat? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | De termijn van 24 maanden geldt in dit verband niet voor alle producten. Zie o.a. eis 54.
52 | Inschrijffase | Algemene inkoopvoorwaarden van LUMC Artikel 14.6 | Wij zijn het niet eens met het eenzijdig opzeggen van het LUMC van de overeenkomst in het geval van een Recall. Hoe en waar kunnen wij dit aangeven? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Niet akkoord. Bij deze vernomen.
54 | Inschrijffase | PvE Wensen nummer 31 CV's op basis van serumwaarden | Bij een aantal parameters staat vermeld "op basis van serumwaarden"; kunt u dit toelichten daar de CV’s met controle materiaal worden vastgesteld? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | De opgegeven percentages zijn gebaseerd op biologische variatie zoals elders uitgelegd. De biologische variatie is in enkele gevallen vastgesteld op basis van serumwaarden. Bij de beantwoording mag worden uitgegegaan van de prestaties met behulp van controlemateriaal.
55 | Inschrijffase | PvE Wensen nummer 31 CV's percentages pCO2 en pO2 | Kan het zijn dat de CV percentages van pCO2 en pO2 omgewisseld zijn? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | Nee, de opgegeven percentages zijn correct. Zie voor referenties de bijlage "TEa-bias-CV tabel EA BG 2024.pdf".
56 | Inschrijffase | PvE Wensen nummer 24 Productie in EU (Europese Unie) | Kunt u in deze vraag EU aanpassen in Europa? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL/Inkoop | Akkoord
57 | Inschrijffase | PvE Wensen nummer 7 operationeel zijn na plaatsing cassettes | Naast cassettes/cartridges graag ook elektrode panelen toevoegen, welke ook nodig zijn om de analyzer weer operationeel te maken. Indien u deze niet wenst toe te voegen kunt u dit toelichten? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | Sensor cassettes / elektrode panelen vallen onder de categorie "Cassettes, Cartridges en verbuiksartikelen".
58 | Inschrijffase | PvE Eisen Nummer 154 Prijsopgave onderdelen | Aangezien het een prijs per resultaat betreft inclusief service is het aanleveren van een excel prijslijst van alle onderdelen van de aangeboden configuratie ons inziens niet nodig, is dit juist? Indien niet juist kunt u het toelichten? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | Dit is niet juist. T.b.v. transparantie bij eventuele toekomstige aanschaf/uitbreiding zien wij toch graag een Excel prijslijst tegemoet.
59 | Inschrijffase | PvE Wensen nummer 28 Overzetten van Reagenscassettes/-cartridges | Bij navraag vernemen wij dat het overzetten van cassettes een handeling is die minimaal/niet wordt ingezet. Daarbij heeft het LUMC in het contract opgenomen dat het een prijs per gerapporteerd test betreft; dus financieel heeft dit geen consequentie. Het brengt alleen extra werkzaamheden voor het LUMC met zich mee. De meerwaarde lijkt hierdoor gering en willen wij vragen deze vraag te laten vervallen. Indien u deze vraagstelling gehandhaafd blijft, kunt u dit dan toelichten? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | Het LUMC heeft geen dedicated Point-of-Care medewerkers, zodat alle verbruiksartikelen worden vervangen door de reguliere analisten van het KCL. Het inlopen van een cartridge/sensoren op het lab en hierdoor zeker weten dat de cartridge volledig functioneert, voordat deze geplaatst wordt in de kliniek, is een tijdswinst voor de analist. Deze wens/vraag wordt dus niet gewijzigd.
60 | Inschrijffase | PvE Wensen nummer 22 1 Cassette / cartridge | In uw vraagstelling wilt u graag een (1) cassette / cartridge meetcel voor het testen van een sample. Als het uw wens is om daarmee een (1) installatie handeling op het systeem uit te voeren dan dient u deze vraagstelling aan te passen naar cassette/ cartridge en elektrode paneel, aangezien voor het laatste onderdeel ook een installatie handeling nodig is. Kunt u instemmen met deze aanpassing? indien niet kunt u dit toelichten? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | Sensor cassettes / elektrode panelen vallen onder de categorie "Cassettes, Cartridges en verbuiksartikelen".
61 | Inschrijffase | PvE Wensen nummer 14 Bloedvolume | Wij begrijpen uw wens naar klein bloedvolume. Er is maar een leverancier die aan de door u opgegeven bloedvolume kan voldoen, Daarbij is de toegekende punten op deze vraagstelling hoog, derhalve willen wij graag voorstellen om gradatie van volume en punten toe te voegen. Kunt u instemmen met dit voorstel? Indien niet kunt u dit toelichten? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | Niet akkoord. Een klein bloedvolume betreft één van de belangrijkste wensen van de (eind)gebruikers, waaronder die op de afdeling Neonatologie (waar "iedere druppel telt" bij onder meer de zeer kwetsbare prematuren aldaar). In het algemeen streeft de afdeling KCL naar miniaturisatie van afnamevolumina, teneinde onder meer het ontstaan van iatrogene anemie zo veel mogelijk te beperken. In dit kader is daarom zowel een eis (maximaal 100 μL volbloed) als een wens (maximaal 75 μL volbloed) opgesteld, waarmee al sprake is van een gradatie. De gestelde eis 24 komt erop neer dat het LUMC er in dezen niet op achteruit wenst te gaan t.o.v. de huidige situatie, de wens is om naar een kleiner volume te gaan dan nu het geval is.
62 | Inschrijffase | PvE Wensen nummer 6 Interne accu | Kunt u toelichten waarom u vraagt naar de aanwezigheid van een interne accu. Het doel van het beschikbaar hebben van een accu is standby te blijven tijdens stroomstoring, danwel bij het verplaatsen van een analyzer. Dit is ook te ondervangen met een externe accu op de analyzer. | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | Indien geen interne accu aanwezig is zijn er meerdere potentiële oplossingen. Echter hebben deze oplossingen financiële gevolgen. Het onderhouden van een UPS kost tijd en geld, het plaatsen van alle bloedgasanalyzers op een "rood stopcontact" kost geld en LUMC back-up generator capaciteit.
63 | Inschrijffase | PvE Wensen nummer 4, Geluid Bloedgasmeter | In de vraagstelling wordt gevraagd naar geluid bij stilstand, dat is juist de "stille stand" wij gaan ervan uit dat dit geluid "in produktie "moet zijn daar dan meer geluid wordt geproduceerd, wij vragen u deze vraagstelling aan te passen en / of toe te voegen als aanvullende vraag. Indien u dit niet kunt aanpassen of toevoegen kunt u dit toelichten. | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | Het gemiddeld gebruik van de analyzer zal niet meer dan ca. 1/4 van de dag omvatten, het apparaat zal dus langer in standby staan dan in productie. Bloedgasanalyzers staan decentraal soms op plekken waar ook gewerkt wordt, hierdoor is het van belang dat het geluidsniveau bij stilstand zo laag mogelijk is.
64 | Inschrijffase | SSO WIBAZ art. 15.11 Aanvullende Voorwaarden betreffende Cyberbeveiliging | Gezien de product specifieke zaken van systemen willen wij aan u voorstellen om de volgende sub toe te voegen: Indien bij gunning treden beide partijen in overleg over 'Aanvullende Voorwaarden betreffende Cyberbeveiliging' en laten deze voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Deze voorwaarden worden bij indienen van de inschrijving meegestuurd. Kunt u hiermee instemmen? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL/Inkoop | Niet akkoord, daar waar wij de inhoud hiervan nog niet kennen. Na voorlopige gunning is LUMC bereid om dergelijke noodzakelijke product specifieke bepalingen te beoordelen en aan de Serviceovereenkomst toe te voegen. De voorwaarden uit de Serviceovereenkomst zullen daarbij prevaleren.
65 | Inschrijffase | SSO WIBAZ art. 15.10 Voorwaarden voor Verbinding op Afstand' | Gezien de product specifieke zaken van systemen willen wij aan u voorstellen om de volgende sub toe te voegen: Indien bij gunning treden beide partijen in overleg over 'Voorwaarden voor Verbinding op Afstand' en laten deze voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Deze voorwaarden worden bij indienen van de inschrijving meegestuurd. Kunt u hiermee instemmen? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL/Inkoop | Niet akkoord, daar waar wij de inhoud hiervan nog niet kennen. Na voorlopige gunning is LUMC bereid om dergelijke noodzakelijke product specifieke bepalingen te beoordelen en aan de Serviceovereenkomst toe te voegen. De voorwaarden uit de Serviceovereenkomst zullen daarbij prevaleren.
66 | Inschrijffase | SSO WIBAZ art.11.2 Duur van de Overeenkomst 2 Minimumperiode service na productiestop | WIj stellen voor de aanvullende tekst te wijzingen Leverancier kan in het algemeen aankondigen dat zij bepaalde services niet meer zal aanbieden, een bepaalde software versie niet meer zal onderhouden/ondersteunen of een bepaalde optie of functie van de service niet meer zal leveren, hetzij door het niet beschikbaar zijn van reserveonderdelen, hetzij om een andere reden. In dat geval zal Leverancier met betrekking tot reparatie, onderhoud, onderhoud van software, levering van serviceonderdelen of inbedrijfstelling met ten minste twaalf (12) maanden of met betrekking tot andere diensten met ten minste drie (3) maanden de Opdrachtgever voorafgaand schriftelijk in kennis stellen van dat voornemen en, naar eigen keuze van Leverancier, (i) deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen of (ii) de betreffende apparatuur, software, onderdelen, opties of functies aan de werkingssfeer van deze Overeenkomst onttrekken, met al dan niet een dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs. | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Niet akkoord
67 | Inschrijffase | 10,2 aansprakelijkheid Pagina 24 | Standaard Service Overeenkomst (SSO) “Versie 4.1 (NL 07-2021)” 10.2 Wij stellen voor de eerste zin in dit sub te vervangen door: Schade waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, in het kader van deze overeenkomst, wordt vergoed tot maximaal de contractueel overeengekomen vergoeding, waarbij deze contract waarde als maximum (totaal) bedrag heeft te gelden. De Leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van meer dan EUR 1,5 mln. in totaal | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | In de laatste versie van de AIV 2024 (zie artikel 19.1 en artikel 19.2) is de tekst aangepast van “alle schade” in “toerekenbare schade of schade die krachtens de wet voor rekening van leverancier komt”. Hiermee is aangesloten bij de wettelijke maatstaven voor bepaling van aansprakelijkheid.
68 | Inschrijffase | 3,3 Vaste onderhousprijs voor langere periode Pagina 23 | Standaard Service Overeenkomst (SSO) “Versie 4.1 (NL 07-2021)” Wij stellen voor de indexeringscap van maximaal 2% te laten vervallen en de navolgende NZa index te hanteren. Leverancier richt zich hierbij voor 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Daarnaast spreken Partijen af dat Leverancier het recht heeft om de (geïndexeerde) prijzen maximaal één (1) keer per jaar te verhogen ter compensatie van enige verandering in de kostenfactoren die de prijs beïnvloeden. Leverancier zal Opdrachtgever tenminste één (1) maand voor de ingangsdatum van voornoemde prijsverhoging schriftelijk in kennis stellen van de prijsaanpassing. Kunt u hiermee akkoord gaan? Graag ontvangen wij een toelichting als u niet akkoord kunt gaan. | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Niet akkoord, zie bijlage D "koopovereenkomst" bijlage B en prijzenblad "Indexatie conform NZA met een max. van 2% na jaar 3 van de overeenkomst op basis van het voorgaande jaar. " LUMC wil grip houden op de onderhoudskosten gedurende de technische levensduur van de apparatuur. LUMC is echter wel bereid om de NZA index aan te passen van 50% personele en 50% materiale index naar het voorstel om 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) te hanteren. De SSO zal op basis van dit antwoord worden aangepast.
69 | Inschrijffase | 3,2 Overeengekomen wijze van facturering Pagina 23 | Standaard Service Overeenkomst (SSO) “Versie 4.1 (NL 07-2021)” Wij stellen voor deze passage te wijzingen in Facturering van de vergoedingen vindt vooraf plaats, op jaarbasis, in de maand december. Onderhoudsovereenkomsten die gedurende het kalenderjaar ingaan worden meteen gefactureerd voor het deel van de contractwaarde van het 1e jaar t/m de datum 31-12 van datzelfde jaar | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Niet akkoord. Zie bijlage B "Koopovereenkomst" bijlage B punt 4 "Prijs Per Resultaat. Dit is de daadwerkelijke prijs die u maandelijks in rekening brengt aan het LUMC op basis van het daadwerkelijke aantal (correcte) Resultaten gedurende de desbetreffende maand." Zie Prijzenblad regel 28 "(...) Prijs Per Resultaat is inclusief: - All Inclusief Onderhoud (...)"
70 | Inschrijffase | 2. Totaalbedrag overeenkomst Pagina 21 | Standaard Service Overeenkomst (SSO) “Versie 4.1 (NL 07-2021)” Wij stellen voor de indexeringscap van maximaal 2% te laten vervallen en de NZa index hierin te volgen. Kunt u hiermee instemmen? | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Niet akkoord, zie bijlage D "koopovereenkomst" bijlage B en prijzenblad "Indexatie conform NZA met een max. van 2% na jaar 3 van de overeenkomst op basis van het voorgaande jaar. " LUMC wil grip houden op de onderhoudskosten gedurende de technische levensduur van de apparatuur. LUMC is echter wel bereid om de NZA index aan te passen van 50% personele en 50% materiale index naar het voorstel om 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) te hanteren. De SSO zal op basis van dit antwoord worden aangepast.
71 | Inschrijffase | Bijlage B paragraaf 4 Overige afspraken, bulllet 4 | Koopovereenkomst Levering van Bloedgas Analyzers L-EU-24-06 Wij stellen voor de navolgende NZa index te hanteren. Leverancier richt zich hierbij voor 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Daarnaast spreken Partijen af dat Leverancier het recht heeft om de (geïndexeerde) prijzen maximaal één (1) keer per jaar te verhogen ter compensatie van enige verandering in de kostenfactoren die de prijs beïnvloeden. Leverancier zal Opdrachtgever tenminste één (1) maand voor de ingangsdatum van voornoemde prijsverhoging schriftelijk in kennis stellen van de prijsaanpassing. Kunt u hiermee akkoord gaan? Graag ontvangen wij een toelichting als u niet akkoord kunt gaan. | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Niet akkoord, zie bijlage D "koopovereenkomst" bijlage B en prijzenblad "Indexatie conform NZA met een max. van 2% na jaar 3 van de overeenkomst op basis van het voorgaande jaar. " LUMC wil grip houden op de onderhoudskosten gedurende de technische levensduur van de apparatuur. LUMC is echter wel bereid om de NZA index aan te passen van 50% personele en 50% materiale index naar het voorstel om 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) te hanteren. De SSO zal op basis van dit antwoord worden aangepast.
72 | Inschrijffase | Bijlage B paragraaf 4 Overige afspraken, bulllet 4 Indexering max. 2% | Koopovereenkomst Levering van Bloedgas Analyzers L-EU-24-06 Bijlage B paragraaf 4, bulllet 4 Ook de leverancier heeft te maken met stijgende kosten. Kunt u akkoord gaan met laten vervallen van de maximale indexering van 2%. | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Niet akkoord, zie bijlage D "koopovereenkomst" bijlage B en prijzenblad "Indexatie conform NZA met een max. van 2% na jaar 3 van de overeenkomst op basis van het voorgaande jaar. " LUMC wil grip houden op de onderhoudskosten gedurende de technische levensduur van de apparatuur. LUMC is echter wel bereid om de NZA index aan te passen van 50% personele en 50% materiale index naar het voorstel om 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) te hanteren. De SSO zal op basis van dit antwoord worden aangepast.
73 | Inschrijffase | Niet nakoming Artikel 11.1 | Koopovereenkomst Levering van Bloedgas Analyzers L-EU-24-06 In artikel 11.1 van de concept koopovereenkomst staat een boete opgenomen in geval van niet nakoming van de overeengekomen prestaties, waarbij is vermeld dat “de hoogte van de boete wordt berekend op basis van de geleden schade”. Deze bepaling voldoet niet aan de wettelijke vereisten van een boetebeding. | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | De boetebepaling is aangepast. Daarnaast zal aan artikel 11.1 uit de Koopovereenkomst het volgende worden toegevoegd: “onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen”. Indien Opdrachtnemer de overeengekomen termijn voor het verrichten van de overeengekomen Prestatie(s) door aan haar toe te rekenen oorzaken overschrijdt en na schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen een, in het kader van de Overeenkomst en het belang van LUMC, redelijk te achten termijn haar verplichtingen nakomt, is Opdrachtnemer een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan LUMC onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. De hoogte van de boete wordt gesteld op maximaal 10% van de aankoopprijs.
74 | Inschrijffase | Prijzen Artikel 5,1 indexering | Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU (NL01-01-2024) Wij stellen voor de navolgende NZa index te hanteren. Leverancier richt zich hierbij voor 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Daarnaast spreken Partijen af dat Leverancier het recht heeft om de (geïndexeerde) prijzen maximaal één (1) keer per jaar te verhogen ter compensatie van enige verandering in de kostenfactoren die de prijs beïnvloeden. Leverancier zal Opdrachtgever tenminste één (1) maand voor de ingangsdatum van voornoemde prijsverhoging schriftelijk in kennis stellen van de prijsaanpassing. Kunt u hiermee akkoord gaan? Graag ontvangen wij een toelichting als u niet akkoord kunt gaan. | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | Inkoop | Niet akkoord, zie bijlage D "koopovereenkomst" bijlage B en prijzenblad "Indexatie conform NZA met een max. van 2% na jaar 3 van de overeenkomst op basis van het voorgaande jaar. " LUMC wil grip houden op de onderhoudskosten gedurende de technische levensduur van de apparatuur. LUMC is echter wel bereid om de NZA index aan te passen van 50% personele en 50% materiale index naar het voorstel om 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) te hanteren. De SSO zal op basis van dit antwoord worden aangepast.
75 | Inschrijffase | Programma van Eisen vraag 64,65 en 66 en Programma van Wensen vraag 31 | Wij zien dat deze vragen gebaseerd zijn op de performance karakteristieken uit manual van de ABL90. Deze karakteristieken worden door andere leveranciers weer met een andere opbouw basis opgenomen/cq berekend en kunnen niet als zodanig beantwoord worden. Wij willen u vragen om deze vragen te laten vervallen en hier mogelijk een meer algemene performance vraagstuk van te maken. | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | Oneens. Er is uitgegaan van een internationaal concept, dat o.a. wordt gehanteerd door Westgard (www.westgard.com/biodatabase1.htm) en de Europese Federatie voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (EFLM: https://biologicalvariation.eu/), en dat is gebaseerd op de biologische variatie per parameter. Hierbij kan op drie niveaus worden getoetst of wordt voldaan aan de performance specificaties ten aanzien van totaal toegestane meetfout (total allowable error, TEa), bias en imprecisie (analytische variatiecoëfficiënt, CVa). Het format is gebaseerd op de eerdere Europese Aanbesteding uit 2012-2013, met enkele aanpassingen t.a.v. de exacte percentages op basis van meer recente data. Zie de bijlage "TEa-bias-CV tabel EA BG 2024.pdf". De gelijkenis met (het format voor) de performance karakteristieken uit de bij ons bekende versie van de ABL90 manual ontgaat het LUMC.
76 | Inschrijffase | Programma van Eisen vraag 64,65 en 66 en Programma van Wensen vraag 31 | Wij zien dat deze vragen gebaseerd zijn op de performance karakteristieken uit manual van de ABL90. Deze karakteristieken worden door andere leveranciers weer met een andere opbouw basis opgenomen/cq berekend en kunnen niet als zodanig beantwoord worden. Wij willen u vragen om deze vragen te laten vervallen en hier mogelijk een meer algemene performance vraagstuk van te maken. | 2024-07-29 | Bloedgas Analyzers | KCL | Oneens. Er is uitgegaan van een internationaal concept, dat o.a. wordt gehanteerd door Westgard (www.westgard.com/biodatabase1.htm) en de Europese Federatie voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (EFLM: https://biologicalvariation.eu/), en dat is gebaseerd op de biologische variatie per parameter. Hierbij kan op drie niveaus worden getoetst of wordt voldaan aan de performance specificaties ten aanzien van totaal toegestane meetfout (total allowable error, TEa), bias en imprecisie (analytische variatiecoëfficiënt, CVa). Het format is gebaseerd op de eerdere Europese Aanbesteding uit 2012-2013, met enkele aanpassingen t.a.v. de exacte percentages op basis van meer recente data. Zie de bijlage "TEa-bias-CV tabel EA BG 2024.pdf". De gelijkenis met (het format voor) de performance karakteristieken uit de bij ons bekende versie van de ABL90 manual ontgaat het LUMC.