## Sheet1
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | PvE 4.5 | De gevraagde beeldvormende apparatuur zal primair worden gebruikt voor een breed scala aan wervelkolomaandoeningen. De 3D-opnames van de wervelkolom vergen veel vermogen van de beeldvormende apparatuur met name bij deze patiëntengroep. Om het Erasmus MC te verzekeren van altijd voldoende beeldkwaliteit en te voorkomen dat er onder-gespecificeerde apparatuur wordt aangeboden verzoeken wij u de eis aan te passen naar een vermogen van minimaal 20 kW. | Akkoord. De Eis wordt aangepast naar een vermogen van minimaal 20kW.
2 | PvE 4.18 4.24 | Omdat een berekende DAP nauwkeuriger is dan een DAP-meter zijn steeds meer röntgensystemen uitgerust met een berekende DAP. Kunt u de berekende DAP toevoegen aan deze eis? Volgens de Leidraad Kwaliteitscontrole Radiologische Apparatuur van Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (2019) heeft berekende DAP een nauwkeurigheid van ≤±10% en een gemeten DAP van ≤±25%. ‘’De nauwkeurigheid van een gemeten DAP mag 15% groter zijn dan een berekende DAP omdat een DAP meter gevoelig is voor omgevingsfactoren. Een berekende DAP wordt daarentegen gebaseerd op buisspanning totale filtratie buisstroom en stand van de lamellen (veldgrootte) en de grenswaarde kan daarmee strakker worden gesteld.’’ | Een berekende DOP/DAP is ook toegestaan.
3 | PvE 4.21 | Wanneer meerdere niveaus behandeld moeten worden is een groot 3D-Field of View noodzakelijk. Hiermee wordt voorkomen dat er meerdere scans gemaakt moeten worden. Wat zorgt voor een efficiëntere workflow en lagere stralingsbelasting. Kunt u aan de eis toevoegen dat het 3D-beeld minimaal 19cm in de lengte van de spine moet kunnen afbeelden. | Niet akkoord
4 | PvE 4.x | Een belangrijke eis mist: De beeldvormende apparatuur moet voorzien zijn van een Metaal Artefact Reductie techniek. Met name bij de wervelkolomaandoeningen zal in het 3D beeld veel metaal aanwezig zijn. Om o.a. de punt van de pedikelschroeven goed af te beelden is een Metaal Artefact Reductie techniek noodzakelijk. | Niet akkoord
5 | PvE 15.1 | Wat verstaat u onder updates en upgrades? Verzoek om ‘upgrades’ uit de eis te halen. Wij zien een upgrade als een extra functionaliteit op de huidige oplossing denk aan een nieuwe feature/techniek welke optioneel beschikbaar komt. Dit kan zowel hardware als software zijn. Deze optionele items kunnen alleen commercieel aangeboden worden | Onder upgrades verstaan wij idd functie uitbreiding, dit zullen wij uit de eis halen. Onder updates vertaan wij bugfixes en software updates om het toestel functioneel te houden. deze moeten er in blijven staan. zie sso
6 | PvE 15.2 | Wat verstaat u onder updates en upgrades? Verzoek om ‘upgrades’ uit de eis te halen. Wij zien een upgrade als een extra functionaliteit op de huidige oplossing denk aan een nieuwe feature/techniek welke optioneel beschikbaar komt. Dit kan zowel hardware als software zijn. Deze optionele items kunnen alleen commercieel aangeboden worden. | Onder upgrades verstaan wij idd functie uitbreiding, dit zullen wij uit de eis halen. Onder updates vertaan wij bugfixes en software updates om het toestel functioneel te houden. deze moeten er in blijven staan. zie sso
7 | PvE Algemeen | Hoeveel instrumentensets verwacht het EMC dat de inschrijver minimaal op bruikleen basis ter beschikking stelt? Kunt u dit specificeren per locatie? | Sophia: minimaal 3 volledige scoliose sets, Centrumlocatie: minimaal 1 scoliose set, 2 MIS sets en minimaal 1 eenvoudige open set
8 | Offerteleidraad 3.3 | Inschrijver vraagt zich af gezien de gevraagde investeringen of er een mogelijkheid is om een langer contract aan te gaan dan 2+1+1 jaar. Bij voorkeur 5+1+1 jaar. Dit heeft een positief effect op de prijsstelling per implantaat. | Nee, het Erasmus MC heeft niet voor deze vorm gekozen.
9 | PvE 8.2 | Wij zien een trend in andere academische ziekenhuizen waarbij minder steriele producten worden verbruikt in het kader van milieu (minder plastic afval) en duurzaamheid. Ook zien wij dat het gebruik van niet steriele implantaten een voordeel biedt tegen verspilling bij hoog complexe ingrepen. Kan er in dit kader worden afgeweken van eis 8.2? | Nee, er zijn 2 redenen waarom we steriel geleverde implantaten willen gebruiken: 1. Onsteriele implantaten die op de netten worden geplaatst kunnen niet worden getraceerd. Dit kan in geval van een calamiteit of een Field Safety Notice gevaarlijke situaties opleveren. 2. We kunnen de kwaliteit van implantaten die op de netten liggen niet garanderen. Het is niet bij te houden hoe vaak een ongebruikt implantaat opnieuw wordt gesteriliseerd en we weten ook niet wat herhaaldelijk steriliseren doet met de materiaalsterkte van het implantaat. Daarnaast zijn de processen op de CSA niet echt geschikt voor het verwerken van implantaten omdat de implantaten tijdens elk proces in contact komen met verontreinigd instrumentarium.
10 | Bruikleenovereenkomst 7.1 | Inschrijver verzoekt u toe te voegen: Indien er schade ontstaat aan de in bruikleen gegeven goederen door oneigenlijk gebruik draagt het Erasmus MC de vervangings- en/of reparatiekosten. | Het Erasmus MC begrijpt het standpunt van leverancier. Het Erasmus MC zal het volgende toevoegen aan artikel 7.2 van de Bruikleenovereenkomst: “Het Erasmus MC zal de Prestatie in de staat teruggeven zoals deze door Erasmus MC is aanvaard, behoudens slijtage ontstaan door overeengekomen (normaal) gebruik en/of veroudering.”
11 | Referentie Offerteleideraad gebruikerstest | Gezien de omvang van de test en de beiderzijdse logistieke uitdagingen met betrekking tot de Navigatie & Beeldvorming willen wij het Erasmus MC verzoeken de inschrijver de mogelijkheid te beiden de gebruikerstest op een externe locatie in Nederland uit te voeren. | Helaas is het voor ons logistiek niet mogelijk om met alle betrokken chirurgen, OK personeel, rontgen laboranten en OK technichus op locatie langs te komen. Derhalve wordt de gebruikerstest uitgevoerd op de OK in het Erasmus MC. De eerste testen zullen worden uitgevoerd vanaf 16 september, exacte data wordt gecommuniceerd na inschrijving.
12 | Gebruikerstest | Hoe wordt punt 9 van de scorelijst beoordeeld in de gebruikerstest? | We zullen dit niet langdurig (dagen lang) testen, maar wel intensief testen. Uw systeem zal door verschillende chirurgen op sawbones worden getest en daarbij zal men de grenzen opzoeken, dit om het instrumentarium en het systeem te testen op duurzaamheid.
13 | Offerteleidraad 3.1 | In het kader dat er geen rechten ontleend mogen worden aan de afname aantallen. Mag inschrijver op basis van deze aantallen een vaste vergoeding per maand in rekening brengen in plaats van een vergoeding per implantaat. gedurende de contractperiode ongeacht de afname aantallen? | De aantallen zijn gebaseerd op basis van historie. Het Erasmus MC gaat niet akkoord met dit voorstel.
14 | Consignatieovereenkomst | Het verzoek is het volgende toe te voegen bij artikel 5: De in consignatie geleverde producten worden door Erasmus MC volgens het FIFO-principe (First In – First Out) gebruikt. Echter voor steriele producten met expiratiedatum wordt het FEFO (First Expired – First Out) principe gehanteerd. Wordt dit principe niet gehanteerd dan is leverancier gerechtigd de implantaten te factureren. | Het Erasmus MC gaat akkoord met dit voorstel
15 | Offerteleidraad 3.1 | Eramus MC geeft aan dat er naar schatting 270 ingrepen plaatsvinden op jaarbasis maar dat hier geen minimum c.q. een garantie aan wordt verbonden. Nu vraagt het Erasmus MC inschrijvers grote investeringen te doen in Navigatie en Beeldvorming terwijl hier geen garantie voor enige financiële compensatie voor wordt afgegeven. Enerzijds maakt dit het voor inschrijvers lastig een scherpe aanbieding te doen (immers in de prijs zal een grote risico-component worden verdisconteerd) – anderzijds lopen partijen hiermee het risico op een niet-zakelijke transactie aangezien er dan geen kostendekkende betalingen plaatsvinden. Wat is de zienswijze van het Erasmus MC hierop? | De aantallen zijn gebaseerd op basis van historie.
16 | Algemeen | Wat is de reden van het terugroepen van de eerdere aanbesteding wat zijn volgens het Erasmus MC de wezenlijke wijzigingen? | Het Erasmus MC is gedurende de inschrijfperiode tot inzicht gekomen om wijzigingen in de opdracht toe te passen. Dit betreft onder andere de contractvorm en de uitvraag. Bijvoorbeeld de wijziging van koop naar consignatie.
17 | Programma van Wensen – 1.3 | U geeft in punt 1.4 de wens aan co(r)pectomie cages waar volgens ons insziens dezelfde oplossing voor is vereist als Wens 1.3. Om die reden verzoeken we Aanbestedende dienst om deze Wens (1.3) te laten vervallen. Indien niet akkoord dan graag uw toelichting waarom niet. | Cages ter vervanging van een wervel zijn vaak anders dan intercorporele cages en hierin wilden we verschil maken. In 1.4 wordt ''corpectomie'' weggehaald.
18 | Indexering – Artikel 1.4 Bijlage 3 - Consignatieovereenkomst Bijlage 3 | De Rijksoverheid stelt voor de gehele medische sector jaarlijks de compensatie voor geldontwaarding vast in het NZa Indexcijfer Materiële Kosten. Wij verzoeken Erasmus MC die toe te passen. Wij merken daarbij op dat Erasmus MC de gelegenheid geeft dezelfde compensatie terug te ontvangen van zorgverzekeraars en/of overheid (vestzak/broekzak) zodat het disproportioneel is om inschrijvers diezelfde compensatie te ontzeggen. Wilt u rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van inschrijvers en toestaan dat net zoals elders in de medische sector jaarlijks wordt geïndexeerd conform aanwijzing van de Rijksoverheid? Zo nee waarom acht u het huidige voorstel proportioneel? | Het Erasmus MC gaat akkoord met een jaarlijkse NZA indexering van de prijzen.
19 | Goed huisvaderschap – Artikel 7 Bijlage 4 - Bruikleenovereenkomst | De aanbesteding bevat eveneens de bruikleen van benodigde instrumentarium systemen en apparatuur die Leverancier kosteloos ter beschikking stelt. De Bruikleenovereenkomst in Bijlage 4 bevat geen regeling omtrent schade – niet zijnde slijtage of schade door normaal gebruik - en verlies. Kunt u bevestigen dat Erasmus MC als een ‘goed huisvader’ zal omgaan met de in bruikleen gegeven producten en eventuele schade aan of verlies van de in bruikleen gegeven producten aan Leverancier zal vergoeden? Indien u daartoe onverhoopt niet bereid bent kunt u gemotiveerd toelichten waarom u dat proportioneel acht? | Voorstel antwoord: “Het Erasmus MC begrijpt het standpunt van leverancier. Het Erasmus MC zal het volgende toevoegen aan artikel 7.2 van de Bruikleenovereenkomst: “Het Erasmus MC zal de Prestatie in de staat teruggeven zoals deze door Erasmus MC is aanvaard, behoudens slijtage ontstaan door overeengekomen (normaal) gebruik en/of veroudering.”
20 | UEA | Na de nieuwe publicatie van de aanbesteding voor Rugsystemen beeldvorming- en navigatieapparatuur is ons opgevallen dat het UEA-formulier minder uitsluitingsgronden bevat dan het UEA-formulier van de ingetrokken aanbesteding t.a.v. deze producten. Het valt Leverancier op dat de facultatieve uitsluitingsgronden met betrekking tot insolventie belangenconflicten of beroepsfouten niet van toepassing zijn verklaard (ernstige beroepsfout vervalsing van de mededinging valse verklaring en onrechtmatige beïnvloeding). Deze uitsluitingsgronden zijn juist in het leven geroepen om de aanbestedende dienst te beschermen en ervoor zorgt dat – ongeacht de inhoud van de inschrijving - enkel betrouwbare leveranciers overblijven. Althans leveranciers die kunnen aantonen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Het Erasmus MC heeft dus bij uitstek belang bij de toepassing van deze facultatieve uitsluitingsgronden. Kunt u gemotiveerd toelichten waarom u ervoor heeft gekozen om de facultatieve uitsluitingsgronden niet van toepassing te verklaren op deze aanbesteding waarom u deze uitsluitingsgronden kennelijk niet (meer) relevant vindt voor de betreffende opdracht en om waarom u van standpunt bent veranderd ten opzichte van de ingetrokken aanbesteding? | Het Erasmus MC heeft ervoor gekozen om geen facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing te laten zijn met het oog om maximale concurrentiestelling te bewerkstelligen.
21 | Indexatie | Inschrijver verzoekt mogelijkheid om (minimale) indexatie toe te passen voor de verlengingsjaren zodat de door Inschrijver aangeboden producten en diensten in waarde gelijk blijven gedurende de samenwerkingsperiode met Erasmus MC. Gaat u hier mee akkoord? Zo niet graag uw toelichting waarom niet. | Het Erasmus MC gaat akkoord met een jaarlijkse NZA indexering van de prijzen. Dit geldt ook voor de verlengingsjaren.
22 | Leidraad 6.4.2 | U stelt dat er in de toekomst mogelijk ook met een robot gewerkt kan/gaat worden. Kunt u de definitie van toekomst verduidelijken? Maw verwacht het Erasmus MC voor deze opdracht een aanbieding robotchirurgie? | Het ErasmusMC staat open om naast navigatie technieken ook met een robot te werken. We verwachten dit niet, maar mochten aanbieders dit kunnen bieden dan is er interesse in deze mogelijkheid
23 | Leidraad – 4.8 | U stelt aan het einde van 4.8 het volgende: “In voorkomende goed beargumenteerde gevallen kan Erasmus MC ook besluiten het gebrek aan overgelegde gegevens door de Inschrijver te laten herstellen voor zover dit volgens Erasmus MC niet in strijd is met het aanbestedingsrecht.” Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst om ‘volgens Erasmus MC’ te schrappen aangezien het aanbestedingsrecht een vaste bepaling is. | Erasmus MC zal de bijzin 'voor zover dit volgens Erasmus MC niet in strijd is met het aanbestedingsrecht' laten vervallen."
24 | Leidraad – 4.8 | In de leidraad stelt u het volgende: “De Inschrijver(s) met de beste prijs/kwaliteit verhouding ontvangen bericht van gunning met het verzoek om binnen 10 de formele bewijsstukken ter onderbouwing van de Eigen Verklaring te overleggen.” Graag ontvangen wij van u verduidelijking of u hier doelt op 10 werkdagen of 10 kalenderdagen. | Het gaat hier om 10 kalenderdagen.
25 | Boetes | OPDRACHTGEVER stelt voor - naast aansprakelijkheid garanties en vrijwaringen - ook nog boetes op te leggen (art. 16.3 en 20.2 NFU AIV 2021). Dat is in de sector ongebruikelijk. Een toelichting waarom dit proportioneel zou zijn in het concrete geval ontbreekt. Graag verzoeken wij boetebepalingen achterwege te laten. Indien OPDRACHTGEVER daartoe niet bereid is verzoeken wij op zijn minst duidelijk te motiveren hoe deze boetebepalingen de hoogte van de boetes en de afwezigheid van een boetemaximum proportioneel zijn in het licht van de (waarde van de) opdracht. | De boete in artikel 16.3 en 20.2 AIV 2021 is bedoeld als prikkel tot nakoming van afspraken die erg belangrijk zijn voor Erasmus MC. Erasmus MC acht deze bepalingen derhalve proportioneel en zal hiervan niet afwijken.
26 | Aansprakelijkheid | Aanbestedende dienst stelt voor om leverancier voor alle categorieën schade aansprakelijk te maken; en ook voor schade van derden; met een verzekeringsplicht; en ook nog de verplichting Aanbestedende Dienst geheel te vrijwaren (art. 19 NFU AIV 2021). Dat is niet toegestaan althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van A.D.: “Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (a) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (b) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang” (Voorschrift 3.9D(2)). Graag uw bevestiging dat leverancier uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade die A.D. leed als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door leverancier in de nakoming van een contractuele verbintenis jegens A.D. tot het maximumbedrag vermeld in art. 19.2 NFU AIV 202121 per schade-incident of serie van schade-incidenten. | De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt voor beide partijen uitgesloten, daaronder wordt uitsluitend verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill. Alle voorwaarden van artikel 19 AIV 2021 blijven hierbij verder in stand.
27 | PvE – 8.5 | Kunt u bevestigen voor Inschrijver dat voor de gebruikerstest de Europese Norm volstaat? Zo niet graag uw toelichting waarom niet. | Eis 8.5 komt niet overeen met het onderwerp van de gebruikerstest. Zou u de vraag opnieuw kunnen formuleren zodat wij deze juist kunnen beantwoorden?
28 | PvE – 8.5 | U verwijst naar een eventuele proefperiode. Dit komt verder niet voor in de planning of leidraad. Doelt u hierbij op de gebruikerstest welke wel als zodanig is opgenomen? Zo niet dan ontvangen wij graag uw toelichting hierover. | De zin ''Dit geldt ook voor een evt. proefperiode.'' zal worden weggehaald.
29 | PvE – 4.18 | Systeem is voorzien van een geintegreerde DOP -meter De DOP waardes worden berekend door het systeem. Dit op basis van een - niet ingebouwde en jaarlijkse - DOP kalibratie welke binnen vastgestelde maximale afwijkingen valt. De (minder uitgebreide maar wel verplichte) RAD kalibratie wordt maandelijks uitgevoerd door gebruiker (frequentie aanpasbaar obv uw voorkeur). Gaat u akkoord met deze gelijkwaardige oplossing of heeft u een alternatief voorstel op basis van bijvoorbeeld het interval van uitgebreide kalibraties van leverancier | Een berekende DOP/DAP is ook toegestaan.
30 | PvE – 4.11 | Volstaat een alternatief waarbij de data geborgd is door middel van een dubbele (redundante) opslagmethode als gelijkwaardige oplossing? En zo niet kunt u aangeven wat dan de eisen zijn waar inschrijver rekening mee dient te houden. | Eis 4.11 komt te vervallen.
31 | PvE – 4.10 | Aanbestedende dienst stelt de eis om middels query retrieve beeldsequenties binnen te halen op beeldvormende apparatuur. Deze eis moet van toepassing zijn op het navigatiesysteem. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet graag uw toelichting waarom niet. | Akkoord.
32 | PvE – 4.3 | Systeem is standaard uitgerust met een draadloze netwerkverbinding die geschikt is voor een DHCP draadloos netwerk U stelt deze vraag onder de beeldvormende apparatuur. Volstaat een WiFi verbinding op het navigatiesysteem ook gezien de koppeling van de systemen? | Zowel het navigatiesysteem als het beeldvormende systeem moet beschikken over een draadloze netwerkverbinding.
33 | PvE 4.0 beeldvorming | Dient de inschrijver rekening te houden met compatibiliteit met een bepaald type OK tafel? En zo ja welke? | Beeldvormende systeem is niet gekoppeld aan de tafel. Compatibiliteit met een bepaalde tafel is niet nodig.
34 | NFU AIV 6.4 | Potentiële Inschrijver levert de pakbon aan de binnenzijde van de transportdoos (ter voorkoming van verlies van deze pakbon). U treft een barcode met het ordernummer aan op de buitenzijde van de transportdoos. Gaat u hiermee akkoord? | Ordernummer aan de buitenzijde op alle colli of een pakbon in iedere verpakking / omdoos.
35 | 33.11 | Graag dit artikel schrappen. Dit onderwerp wordt gedekt door artikel 19.1. | Dit is voor het Erasmus MC niet akkoord, artikel 33.11 AIV blijft gehandhaafd. Dit artikel voorziet in een specifieke situatie.
36 | 19.6 | Graag dit artikel schrappen. | Dit is voor het Erasmus MC niet akkoord, artikel 19.6 AIV blijft gehandhaafd. Het Erasmus MC begrijpt niet waarom dit artikel geschrapt zou moeten worden, dit is ook niet onderbouwd door de leverancier.
37 | 19.5 | Kunt u volgende tekst toevoegen “Leverancier vrijwaart UMC voor aanspraken van derde met uitzondering van patiënten (…)” | Dit is voor het Erasmus MC niet akkoord, onder derden worden ook patiënten begrepen.
38 | 19.1 | De aansprakelijkheidsclausule geldt voor iedere partij. Graag tekst wijzigen als volgt: “Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor directe schade van welke aard dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan of toegebracht die de andere Partij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst. Partijen zijn jegens elkaar uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade gederfde winst gedane investeringen verworven goodwill reputatieschade gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.” | Het Erasmus MC zal artikel 19.1 AIV niet wederkerig maken. In artikel 19 AIV is de aansprakelijkheid van beide partijen al afzonderlijk geregeld. De aansprakelijkheid van leverancier is geregeld in artikel 19.1 en 19.2 en van het Erasmus MC in artikel 19.3 en 19.4.
39 | 18.1 en 18.2 | De overdrachtsregeling hoort wederkerig te zijn. Graag tekst "Leverancier" overal vervangen door "Iedere Partij". Indien u niet akkoord gaat met ons tekstvoorstel maar onze bedenking begrijpt mogen we u vragen om een alternatief voorstel te doen? | Het Erasmus MC zal artikel 18 AIV niet wederkerig maken, maar het Erasmus MC kan hierbij wel bevestigen dat zij de rechten en de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de overeenkomst niet zomaar en zonder afstemming met leverancier zal overdragen aan derden.
40 | 16 | Het gehele artikel 16 wordt eenzijdig naar de Potentiële Inschrijvers geschreven. Artikel 16 is van toepassing onder de voorwaarde dat de rechten en verplichtingen uit dit artikel tussen partijen over en weer gelden. Graag tekst "Leverancier" overal vervangen door "Iedere Partij". Indien u niet akkoord gaat met ons tekstvoorstel maar onze bedenking begrijpt mogen we u vragen om een alternatief voorstel te doen? | Het Erasmus MC zal artikel 16 AIV niet wederkerig maken, maar het Erasmus MC kan hierbij wel bevestigen dat zij informatie van leverancier die als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan men in redelijkheid kan vermoeden dat die als zodanig zou moeten worden aangemerkt, niet zonder toestemming van leverancier openbaar zal maken, tenzij Erasmus MC hiertoe verplicht wordt, de informatie reeds openbaar is of onafhankelijk door het Erasmus MC is ontwikkeld.
41 | 14.2 | Potentiële Inschrijver levert haar producten altijd middels het FEFO (First Expired First Out) principe om onnodige verspilling in de zorg te voorkomen. Dit voorop gesteld kan Potentiële Inschrijver niet garanderen dat er producten worden verzonden met een expiratiedatum van minimaal 24 maanden wel minimaal 7 maanden. Indien u niet akkoord gaat met ons tekstvoorstel maar onze bedenking begrijpt mogen we u vragen om een alternatief voorstel te doen? | Het Erasmus MC houdt vast aan 24 maanden
42 | 11.1 | Graag onderlijnde toevoegen als volgt:”Leverancier staat er voor in dat de geleverde Prestaties beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd en die UMC op basis van de gebruiksaanwijzing en heersende wettelijke en branche normen mag verwachten (...)” | Dit is voor het Erasmus MC niet akkoord, artikel 11.1 AIV blijft gehandhaafd. Het Erasmus MC kan alleen afgaan op de mededelingen van leverancier. Van het Erasmus MC kan niet worden verwacht dat zij op de hoogte is van de heersende wettelijke en branche normen, dit is niet het specialisme van Erasmus MC.
43 | 10.7 | Graag tekst wijzigen als volgt: “UMC is te allen tijde gerechtigd haar verplichtinge ter zake van een Overeenkomst op te schorten indien en voor zover Leverancier tekort komt in de nakoming van een essentiele verbintenis onder diezelfde Overeenkomst.” | Dit is voor het Erasmus MC niet akkoord, artikel 10.7 AIV blijft gehandhaafd. Het Erasmus MC kan hierbij bevestigen dat zij niet lichtvaardig gebruik zal maken van de mogelijkheid tot opschorting en ook uitsluitend voor zover zij dit gegeven de omstandigheden proportioneel acht. Opschorting zal dus alleen worden ingezet voor zover de tekortkoming in verhouding staat tot dit middel. Bovendien zal Erasmus MC altijd eerst in overleg treden met leverancier.
44 | 10.6 | Graag tekst vervangen door: “UMC is gerechtigd om bedragen die zij uit hoofde van dezelfde Overeenkomst opeisbaar en onbetwist te vorderen heeft beeldvorming- en navigatieapparatuur | Dit is voor het Erasmus MC niet akkoord, artikel 10.6 AIV blijft gehandhaafd.
45 | NFU AIV 8.1 | We zullen graag de toevoeging zien dat het eigendom overgaat bij betaling. Gaat u hiermee akkoord? | Dit is voor het Erasmus MC niet akkoord, artikel 8.1 AIV blijft gehandhaafd. Het Erasmus MC zal zorgen voor tijdige betaling van de facturen.
46 | PVE MDR | Gaat u akkoord met de toevoeging MDR of MDD certificering waar van toepassing gezien de overgangsperiode? | Als het product nog een MDD CE-certificaat bevat kan de firma vanwege de overgangsperiode naar de MDR de volgende documenten laten zien: 1. een overgangsdocument (IGJ dispensatie) waarmee duidelijk is dat het is aangemeld voor toetsing bij de Notified body voor de MDR her certificering, 2. een CE certificaat van de MDD die geldig is tot 2027. De artikelen die al een MDR certificaat hebben zijn direct akkoord.
47 | Indexering prijzen | Gaat u akkoord met jaarlijkse NZA indexering van de prijzen? | Het Erasmus MC gaat akkoord met een jaarlijkse NZA indexering van de prijzen.
48 | Herpublicatie tender | Kunt u aangeven wat de verschillen zijn in deze tender ten op zichte van de vorige tender? | Het Erasmus MC is gedurende de inschrijfperiode tot inzicht gekomen om wijzigingen in de opdracht toe te passen. Dit betreft onder andere de contractvorm en de uitvraag. Bijvoorbeeld de wijziging van koop naar consignatie.
50 | Herpublicatie tender | Kunt u aangeven waarom het Erasmus heeft besloten de vorige tender in te trekken? | Het Erasmus MC is gedurende de inschrijfperiode tot inzicht gekomen om wijzigingen in de opdracht toe te passen. Dit betreft onder andere de contractvorm en de uitvraag. Bijvoorbeeld de wijziging van koop naar consignatie.
51 | Looptijd overeenkomst | Gezien de grootte van de noodzakelijke investeringen in beeld- en navigatieappratuur is een langere looptijd bv 5 jaar + verlenging van 1+1+1 jaar zoals geadviseerd in de marktconsultatie gebruikelijk en komt dit de kwaliteit van het aanbod ten goede. Hiernaast is het niet wenselijk om iedere 4 jaar dergelijke complexe systemen te wisselen gezien de learning curve voor het OK-team. Bent u akkoord met de verlenging van de looptijd van de overeenkomst? | Nee, het Erasmus MC heeft niet voor deze vorm gekozen.
52 | Niet klinische test | Heeft elke aanbieder 1 test-dag binnen de testweek waarbij de gehele beoordelingsgroep tegelijk aanwezig zal zijn? | De eerste testen zullen worden uitgevoerd vanaf 16 september, exacte data en planning wordt gecommuniceerd na inschrijving. De aanbieders zullen achtereenvolgens getest worden waarbij de gehele beoordelingsgroep aanwezig zal zijn (mits dit mogelijk is met het OK-programma).
53 | Navigatieapparatuur | Wat is de definitie van "Open source"? En hoe onderscheid integratie zich van "compatibel met"? | Systemen moeten uitwisselbaar zijn
54 | PvE | accepteert u ipv Titanium cages ook Titanium Coated PEEK cages? | Nee het Erasmus MC heeft gekozen voor Titanium en gaat niet akkoord met Titanium Coated PEEK cages.
55 | 1 rugsystemen beldvorming- en navigatieappratuur | wordt bij een combinatie van ondernemingen een leasemaatschappij als deelnemer in het samenwerkingsovereenkomst gezien of als een mogelijke derde? | De inschrijver is vrij om hierin een keuze te maken. Om te voldoen aan een samenwerkingsverband, zie paragraaf 4.2.1 van de offerteleidraad. Om te voldoen aan een genomineerde derde, zie paragraaf 4.2.2
57 | 1 rugsystemen beeldvorming- en navigatieappratuur | Wordt de 3D beeldvormende apparatuur uitsluitend toegepast bij het gebruik van het rugsysteem en de navigatie apparatuur of wordt het ook elders bij gebruikt? Zoja wat is het percentage van gebruik bij andere toepassingen? | De 3D beeldvormende apparatuur wordt uitsluitend toegepast bij het gebruik van het rugysysteem en de navigatie apparatuur.
58 | Verschil Genomineerde derde en onderaannemer | Wat is het verschil tussen een genomineerde derde en een onderaannemer? | U kunt zich voor het voldoen aan de gestelde eisen beroepen op de financiële en/of economische draagkracht dan wel technische en/of beroepsbekwaamheid van derden. Bij een onderaannemer geeft u op of, en zo ja wie u voornemens bent voor de uitvoering van de Opdracht in te zetten als onderaannemer.
59 | genomindeerde opdrachtgever meerdere inschrijvers | U stel in punt 4.2.2 dat het niet toegestaan is om genomineerde opdrachtnemer voor meerdere inschrijvers in te zetten. Betekent dit dat bijvorobeeld een leverancier van beeldvormingsapparatuur enkel door 1 inschrijver gebruikt mag worden? Graag uw uitleg aangezien dit de overige inschrijvers kan benadelen | Artikel 4.2.2 wordt aangepast. Het is toegestaan om een genomineerde opdrachtnemer voor meerdere inschrijvers in te zetten.
60 | Surgeon Preservation | Kunt u specificeren/definiëren wat er bedoeld wordt met ‘surgeon preservation’? | Alle maatregelen die er genomen kunnen worden om de fysiek en metale gezondheid van de chirurg te behouden. Denk met name aan ergonomie en gebruiksgemak van het instrumentarium.
61 | Programma van Wensen 'regel 55' | programma van wensen/eisen regel 55: ‘Display’. Doelt u hiermee op display beeldvorming of display navigatie? | Met het woord Display doelen wij op beide mogelijkheden.
62 | Prijs per schroef | Kunt u bevestigen dat de ‘prijs per schroef’ inclusief setschroef/innie/locknut is en dat deze setschroef dus niet achteraf/separaat aangeboden kan/mag worden tegen een meerprijs? | De op te geven ''prijs per schroef'' is inclusief de bruikleenapparatuur en correctief en preventief onderhoud dat nodig is om de uitgevraagde behandelingen uit te voeren.
63 | Voorkeur navigatie/beeldvorming | 6: 3.1: Het Erasmus stelt in de leidraad het volgende: Het doel van het aanbestedingstraject is het krijgen van hoogwaardige kwaliteit wervelkolominstrumentatie (pedikelschroeven cages en benodigde inbrenginstrumentarium) in combinatie met een navigatiesysteem en de benodigde beeldvormingsapparatuur. Gaat de voorkeur uit naar een gecombineerde oplossing in de vorm van een separaat beeldvormingssysteem + navigatie systeem (omdat 3D beeldvorming bijvoorbeeld bij andere specialismen ook ingezet moet kunnen worden) OF gaat de voorkeur uit naar een ‘all in one oplossing’ waarbij de aanbieder direct robotica aanbiedt (met craniële opties en/of toepassing bij andere indicaties/specialismen) en waardoor het maken van kosten voor separate 3D beeldvormingsapparatuur wellicht niet nodig is. | De voorkeur gaat uit naar separaat beeldvormingssysteem en navigatiesysteem