## Bijlage 1a-A PvE
BIJLAGE 1a-A - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding onderzoekshandschoenen perceel 1 type A versie 2 n.a.v. 1e ronde Nota van Inlichtingen
| Waardering: |  |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
| Uitleg: |  |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving of indien niet of foutief wordt ingevuld in het PvE biedt het Erasmus MC 1-malig de kans op herstel aan. Indien dan wederom niet of foutief wordt ingevuld leidt dit alsnog tot niet -geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden worden gevalideerd op waarheid. Voor de eisen dient een toelichting verschaft te worden zoals verzocht in kolom H. Indien deze niet conform beschrijving in offerteleidraad zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Onderstaande eisen gelden voor alle onderzoekshandschoenen die worden aangeboden.
Nr |  | Categorie | Onderdeel | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Vereiste toelichting: alleen invullen indien specifiek aangegeven in de gele velden | Bewijsvoering Documentatie aan te leveren direct bij Inschrijving of na voorlopige gunning aan de beoogde gegunde Inschrijver. | Beoordeling Uitgevoerd door Erasmus MC
1 |  | Wettelijke eisen
1 | 1 | Wettelijke eisen | MDR | Alle aangeboden onderzoekshandschoenen voldoen aan alle eisen gesteld in de Europese richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG) én aan de Medical Devices Directive 93/42/EEG + 2007/47 of Medical Device Regulation (EU) 2017/745 | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning Kopie CE-certificaat bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 2 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente : NEN-EN ISO 455-1 Eisen en testmethode voor afwezigheid van gaten (pinholes). Bepaling met waterdichtheidstest en luchtdichtheidstest. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 3 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente NEN-EN ISO-455-2 Eisen en testmethode voor fysieke eigenschappen. Bepaling van maatvoering, dikte, rek- en treksterkte | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 4 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente : NEN-EN ISO- 455-3: Eisen en testmethode voor biologische evaluatie. Aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals poeder of micro-organismen, op de handschoen getest. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 5 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente NEN-EN ISO -455-4: Eisen omtrent houdbaarheidsperiode en labelgebruik. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 6 | Wettelijke eisen | wetgeving | De gehanteerde symbolen op de verpakking zijn conform de vigerende wet- en regelgeving (ISO - 15223) | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning Lever een afbeelding van de verpakkingen van de aangeboden producten aan.
1 | 7 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente NEN-EN ISO 374-1 Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico’s. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 8 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente NEN-EN ISO 374-2: bepaling van de weerstand tegen binnendringen van bacterien en schimmels | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 9 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente NEN-EN ISO EN 16523-1 en EN 16523-2 ( voorheen EN 374-3-2003) Bepaling van de materiële weerstand van permeatie door chemicaliën. Permeatie door chemische vloeistof is onder voorwaarden van voortdurend contact. Voor minimaal 6 in de tab chem. stoffen type A I-II-III genoemde stoffen onder A tot en met T is de doorslag tijd voor de handschoenen 1,II en III langer dan 30 minuten. Variant IV is niet vereist maar wordt optioneel uitgevraagd (zie leidraad en bijlage 5a prijzenblad) Per aangeboden variant I-II-III-IV dient de kolom ingevuld te worden voor zover bekend. | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen in tabblad Chem.stoffen type A I-II-III-IV per handschoen variant welke minimaal 6 stoffen een doorslagtijd hebben van langer dan 30 minuten. | Bij Inschrijving aangeven in de tabbladen chemische stoffen type A I tot en met IV wat de doorslagtijd per stof is . Voor iedere variant aangeboden handschoen is een kolom opgenomen: I: 100% latexvrije en 100% poedervrij II: 100% latexvrije en 100% poedervrij met verlengd manchet III: 100% latexvrije, allergeenvrije en 100% poedervrij IV: 100% poedervrij variant van latex optioneel uitgevraagd
1 | 10 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de: meest recente NEN-EN ISO 374-4: Bepaling van de weerstand tegen afbraak (handschoen) door chemicaliën | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 11 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente NEN-EN ISO 374-5:(bescherming tegen gevaarlijk chemicalien en micro-organismen inclusief virussen) | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 12 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente NEN-EN-ISO 21420: ( algemene eisen en algemene beproevingsmethoden voor onder andere ontwerp, maatvoering en vervaardiging handschoenen) | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 13 | Wettelijke eisen | NEN normering | De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente NEN-EN-ISO 10993_10:2021 ( biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - deel 10) | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 14 | Wettelijke eisen | Europese richtlijn | De aangeboden handschoen voldoet aan verordening (EU) 2016/425 ( richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen) | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs voorzien van handtekening bijvoegen (conformiteitsverklaring is toegestaan)
1 | 15 | Wettelijke eisen | Europese richtlijn | Het etiket op de verpakking voldoet aan de essentiele eisen van de de Medical Devices Directive 93/42/EEG + 2007/47 of Medical Device Regulation (EU) 2017/745 en ISO 11607-1:2020 Annex E (voeg afbeelding van de verpakkingen van de aangeboden producten toe). | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning Bewijs aanmelding registratiesysteem Notis van Farmatec.
1 | 16 | Wettelijke eisen | Overig | Voldoet aan alle overige vigerende Nederlandse en Europese Wet- en regelgeving - zie ook offerteleidraad 5.2.3.1 | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning kopie ISO certificaten aanleveren.
2 |  | Algemene eisen
2 | 1 | Algemene eisen | Specificaties | Per aangeboden handschoen levert Inschrijver een specificatie aan die minimaal de volgende aspecten bevat: - fabrikant - productie locatie ( land en plaats waar de aangeboden handschoen gefabriceerd wordt) - materiaal waaruit de handschoen bestaat (inclusief overzicht van gebruikte kleurstoffen, versnellers en sensibiliserende stoffen) - aantal per doos | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
2 | 2 | Algemene eisen | gebruikershandleiding | Iedere doos bevat een gebruikershandleiding (IFU) die voldoet aan de MDD 93/42/EEG, art.13, Essentiële eisen of de MDR 2017/745, Bijlage 1, H3, art. 23, met daarin in het Nederlands de productspecificaties en duidelijke instructies voor gebruik. (voeg een digitale IFU van de aangeboden producten toe) | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
2 | 3 | Algemene eisen | Materiaal | De aangeboden onderszoekshandschoen type A worden aangeboden in 4 varianten. Variant IV is niet vereist , maar optioneel (zie leidraad en bijlage 5a prijzenblad) I. 100% latexvrij en 100% poedervrij II. 100% latexvrij en 100% poedervrij met verlengd manchet III. 100% latexvrij, allergeenvrij en 100% poedervrij IV. 100% poedervrije onderzoekshandschoen type A uitgevoerd in latex (niet vereist, maar optioneel) | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
2 | 4 | Algemene eisen | Maatvoering | De aangeboden handschoen is beschikbaar in de volgende maatvoering 5,5 -6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 , dan wel XS- S- M- L- XL | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
2 | 5 | Algemene eisen | Verpakking | De kartonnen dispenserverpakkingen passen in de meest voorkomende houders in de diverse ruimtes waar de handschoenen gebruikt worden De afmeting van de meest gebruikte houders bedraagt hoogte x breedte 12 x 8 cm. De lengte heeft geen maatvoering ivm openheid van de meest gebruikte houder) zie afbeelding in bijlage 17 | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
3 |  | Veiligheidseisen
3 | 1 | Veiligheidseisen | doorlaatbaarheid | De aangeboden handschoen is, mits vrij van pinholes, 100% ondoordringbaar voor micro-organismen (viraal én bacterieel) | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
3 | 2 | Veiligheidseisen | doorlaatbaarheid | VERVALLEN EIS De aangeboden handschoen is, conform de 1000 ml watertest beschreven in de NEN-EN-455-1:2020 en mits vrij van pinholes, gedurende minimaal 4 uur waterdicht
3 | 3 | Veiligheidseisen | doorlaatbaarheid | VERVALLEN EIS Onder invloed van alcohol en/of jodiumhoudende vloeistoffen vindt geen degeneratie van de handschoen plaats, zodanig dat de doorlaatbaarheid van de handschoen voor micro-organismen korter dan 4 uur wordt.
3 | 4 | Veiligheidseisen | doorlaatbaarheid | De aangeboden onderszoekshandschoen type A worden aangeboden in 4 varianten, waarbij variant IV niet vereist is maar optioneel (zie leidraad en bijlage 5a prijzenblad) I. 100% latexvrij en 100% poedervrij II. 100% latexvrij en 100% poedervrij met verlengd manchet III. 100% latexvrij, allergeenvrij en 100% poedervrij IV. 100% poedervrije onderzoekshandschoen type A uitgevoerd in latex (niet vereist, maar optioneel) De varianten I, II en III van de onderzoekshandschoenen type A zijn conform de meest recente versie van de ASTM D6978-05 getest op bescherming tegen minimaal de 9 cytostatica zoals in geel opgenomen in tabblad cytostatica. Gelieve de doorslagtijd per aangeboden variant I-II-III-IV ook in te vullen, dit ter informatie. | KO | Door Inschrijver in te vullen. | Door Inschrijver in te vullen in tabblad Cytostatica type A I-II-III-IV per handschoen variant of deze getest zijn voor de stoffen in de gele vakjes en wat de doorslagtijd is. Extra geteste cytostatica mogen toegevoegd worden. | Bij inschrijving in tabblad cytostatica aangeven per handschoen variant I-II-II-IV type A of handschoenen getest zijn op de cytostatica genoemd onder de nummers 1 tot en met 9 met vermelding van doorslagtijd. Het aanvullend toevoegen van andere cytostatica is toegestaan .
3 | 5 | Veiligheidseisen | doorlaatbaarheid | VERVALLEN EIS De handschoen is geschikt om ingezet te worden bij gebruik van de in Nederland toegestane desinfectantia (NEN-EN 1500:2013 en).
3 | 6 | Veiligheidseisen | treksterkte | De treksterkte van de aangeboden handschoen bedraagt: - voor variant III en IV minimaal 6 Newton - voor variant I en II 9 Newton | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
3 | 7 | Veiligheidseisen | Overig | De AQL norm is ≤1.5. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
3 | 8 | Veiligheidseisen | Overig | De handschoen is niet ontvlambaar | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
3 | 9 | Veiligheidseisen | Overig | Bij een evt.aangebrachte coating is geen gebruik gemaakt van alöe vera | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
3 | 10 | Veiligheidseisen | Allergeenvrije onderzoekshandschoen | De aangeboden variant III latexvrije, poedervrijje én allergeen vrije variant van type A is vrij van thiuram-verbindingen, PPD-verbindingen, organische pigmenten, epichloorhydrine en conserveermiddelen . | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen onder vermelding van additieven en het gehalte hiervan.
3 | 11 | Veiligheidseisen | Tracebility | Lotnummers zijn geregistreerd per afnemer zodat het Erasmus MC in geval van een eventuele recall geïnformeerd kan worden 'welke lotnummers', 'wanneer' en 'in welke aantallen' door u geleverd zijn | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
3 | 12 | Veiligheidseisen | kwaliteit | De kwaliteit van de handschoenen is na levering nog minstens 2 jaar gegarandeerd | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
4 |  | Duurzaamheid en kwaliteit
4 | 1 | Duurzaamheid |  | Alle verpakkingen (dus zowel de verpakkingen van de handschoenen als de omdoos) zijn latexvrij | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs aanleveren
4 | 2 | Duurzaamheid |  | Alle verpakkingen (dus zowel de verpakkingen van de handschoenen als de omdoos) zijn PVC-vrij | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs aanleveren
4 | 3 | Duurzaamheid |  | Alle verpakkingen (dus zowel de verpakkingen van de handschoenen als de omdoos) zijn recyclebaar | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs aanleveren
4 | 4 | Duurzaamheid |  | Voor de verpakking wordt geen gebruik gemaakt van voor het milieu schadelijke componenten in de drukinkt, lakken en kleurstoffen | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs aanleveren
5 |  | Scholing
5 | 1 | Scholing |  | Er is schriftelijk materiaal beschikbaar per type onderzoekshandschoen(grootte: max. 1 A4) met daarop productspecifieke informatie en instructies, waarschuwingen en mogelijke incompatibiliteit - | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren productspecificatie per aangeboden type handschoen
5 | 2 | Scholing |  | Er is digitaal materiaal beschikbaar per type onderzoekshandschoen met daarop productspecifieke informatie en instructies, waarschuwingen en mogelijke incompatibiliteit - | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving link naar digitale omgeving meesturen
6 |  | Logistiek
6 | 1 | Logistiek | Verpakking | Op de verpakking van de onderzoekshandschoenen staan duidelijk in de Nederlandse taal vermeld: - beschrijving inhoud - artikelcode leverancier - soort materiaal - poedervrij - latexvrij - maatvoering - CE merk met nummer notified body - expiratiedatum - lotnummer - for single use of equivalent symbool - mogelijke incompabiliteit van de handschoen met bepaalde stoffen - naam, handelsnaam of logo van de fabrikant of leverancier | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Bij inschrijving aanleveren afbeelding van de 6 zijden van de doos per aangeboden type handschoen
6 | 2 | Logistiek | Verpakking | Op de omdoos staan duidelijk in de Nederlandse taal vermeld: - beschrijving inhoud - artikelcode leverancier -aantal per distributieverpakking - aantal per transportverpakking - soort materiaal - poedervrij - latexvrij - CE merk met nummer notified body - expiratiedatum - lotnummer - informatie over opslag, transport en behandeling - naam, handelsnaam of logo van de fabrikant of leverancier | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning een voorbeeld van de tekst op de omdoos aanleveren
6 | 3 | Logistiek | Verpakking | De verpakking heeft geen scherpe en / of uitstekende delen die verwondingen kunnen veroorzaken | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
7 |  | Facturering
7 | 1 | Facturering | Facturen | Opdrachtnemer maakt gebruik van XML facturen met formaat standaard UBL2.0/2.1 (PEPPOL= Europese standaard) | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning schriftelijk bewijs aanleveren
7 | 2 | Facturering | Facturen | Opdrachtnemer vermeldt op elke factuur het inkoopordernummer van Erasmus MC. Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
8 |  | Communicatie
8 | 1 | Communicatie | contact | De leverancier wijst een accountmanager aan waarmee het Erasmus MC, in de persoon van de contracteigenaar, ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
8 | 2 | Communicatie | contact | Voor contact over de dagelijkse gang van zaken dient bij de leverancier een vast aanspreekpunt te zijn. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
8 | 3 | Communicatie | contact | De leverancier maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen een digitale versie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
Levering
9 | 1 | Levering | levertijd | U kunt standaard binnen 48 uur na afroep leveren | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
9 | 2 | Levering | manco | Bij dreigende stagnatie van de mogelijkheid tot levering wordt de afdeling operationele inkoop van de opdrachtgever binnen 2 werkdagen hiervan schriftelijk in kennis gesteld zodat in gezamenlijkheid maatregelen getroffen kunnen worden. Tevens wordt wekelijks de stand van zaken rondom de stagnatie aan de opdrachtgever gerapporteerd via orders@erasmusmc.nl totdat de reguliere dienstverlening is hersteld. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
9 | 3 | Levering | expiratiedatum | Iedere levering heeft een gelijke of latere expiratiedatum dan de voorgaande levering | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
9 | 4 | Levering | betrouwbaarheid | De leverbetrouwbaarheid is gegarandeerd op 98% | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
9 | 5 | Levering | aanleveren | Opdrachtnemer levert orders per inkooporder verpakt aan met de product etiketten naar buiten toe gericht op de pallet. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
9 | 6 | Levering | aanleveren | Goederen worden onbeschadigd aangeleverd op onbeschadigde re-usable euro pallets (afm 80 x 120 cm). Pallets zijn niet hoger gestapeld dan 1,50 meter. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
9 | 7 | Levering | aanleveren | Bestellingen worden als geheel uitgeleverd en niet in deelleveringen, tenzij dit met Opdrachtgever afgesproken is. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
9 | 8 | Levering | aanleveren | De geleverde artikelen zijn aan de buitenzijde van de transportverpakking en in de omdoos voorzien van een pakbon in een doculop (doorzichtige envelop). Op de pakbon dient ten minste de volgende informatie vermeld te zijn: inkoopordernummer, omschrijving van artikel , artikelnummer, aantallen, verpakkingseenheid, colli en telefoonnummer voor het melden van manco’s. Indien van toepassing toevoegen van een lotnummer en THT. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | Op verzoek van Erasmus MC voorafgaand aan voorlopige gunning een voorbeeld van de pakbon aanleveren
9 | 9 | Levering | aanleveren | Leveringen worden op elke afzonderlijke verpakking voorzien van een duidelijk leesbare sticker met daarop tenminste het ordernummer van Opdrachtnemer en het inkoopordernummer van Opdrachtgever. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
9 | 10 | Levering | aanleveren | Artikelen die bij ontvangst in Erasmus MC geweigerd worden vanwege zichtbare schade aan de verpakking worden door Opdrachtnemer direct mee retour genomen. Opdrachtnemer biedt artikelen op zodanige wijze aan dat weigering van (een deel) van de levering mogelijk is. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
9 | 11 | Levering | aanleveren | Indien orders uit meerdere colli bestaan is dit aan de buitenzijde van de colli duidelijk herkenbaar en leesbaar. | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
9 | 12 | Levering | calamiteiten | In geval van calamiteiten kunt u binnen 4 uur leveren | KO | Door Inschrijver in te vullen. |  | nvt
Firmanaam:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Begrippenlijst
Begrippen bij het programma van eisen perceel 1 onderzoekshandschoene type A
Begrip | Toelichting
Type A-handschoen conform EN-374 | Niet steriele onderzoekshandschoen die bij gebruik bescherming biedt tegen blootstelling aan micro-organismen en medicijnen, en minimaal meer dan 30 minuten tegen minimaal 6 chemicalien uit de EN-374 bestand is. Worden gebruikt wanneer er kritische handelingen plaatsvinden, waarbij de huid van de medewerker kan worden blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, zoals medicijnen en chemicaliën, die: • De huid van de handen kunnen beschadigen: corrosieve stoffen, irriterende stoffen en allergenen • Via de huid in het lichaam kunnen komen: vetoplosbare stoffen, zoals oplosmiddelen • Bij inname door de mond kankerverwekkend, reprotoxisch of sensibiliserend zijn.
Handschoen soort I | De aangeboden handschoen typeA in de 100% latexvrije en 100% poedervrije variant
Handschoen soort II | De aangeboden handschoen typeA in de 100% latexvrije en 100% poedervrije variant met verlengd manchet
Handschoen soort III | De aangeboden handschoen typeA in de 100% latexvrije, allergeen vrije en 100% poedervrije variant
Handschoen soort IV | De aangeboden handschoen typeA in de 100% poedervrije variant van latex . Optioneel aan te bieden

## Chem.stoffen type A I-II-II-IV
Bijlage 1a-A Programma van eisen Overzicht chemische stoffen
Iedere aangeboden handschoenvariant I, II en III van onderzoekshandschoen Type A moet langer dan 30 minuten bestand zijn tegen doorslaan voor minimaal 6 van de ondergenoemde stoffen onder A tot en met T
Doorslag tijd in minuten
| Chemische stof | Code | Klasse chemische stof | Doorslagtijd invullen in minuten | Doorslagtijd invullen in minuten | Doorslagtijd invullen in minuten | Doorslagtijd invullen in minuten
Type A aangeboden handschoen variant (zie begrippenlijst) voor variant definitie
|  |  |  | I | II | III | IV optioneel uitgevraagd.
1 | Methanol | A | Primaire alcohol
2 | Aceton | B | Keton
3 | Acetonitril | C | Nitrielcomposiet
4 | Dichloormethaan | D | Gechloreerde koolwaterstof
5 | Koolstofdisulfide | E | Organische verbindingen die zwavel bevatten
6 | Tolueen | F | Aromatische koolwaterstof
7 | Di-ethylamine | G | Amine
8 | Tetrahydrofuraan | H | Verbindingen obv heterocyclische ether
9 | Ethyl- acetaat | I | Ester
10 | n-Heptaan | J | Verzadigde koolwaterstof
11 | 40% natrium hydroxide | K | Anorganische basis
12 | 96% zwavelzuur | L | Anorganisch zuur, oxiderend
13 | 65% salpeterzuur | M | Anorganisch zuur, oxiderend
14 | 99% azijnzuur | N | Organisch zuur
15 | 25% ammoniak | O | Organische basis
16 | 30% waterstofperoxide | P | Peroxide
17 | 40% fluorzuur | S | Anorganisch zuur
18 | 37% formaldehyde | T | Anorganisch mineraal Aldehyde
19 | ethanol
20 | o-xyleen
21 | calciumchloride, dihydraat
22 | boorzuur
23 | ethyleenglycol
24 | natriumdodecylsulfaat
25 | citroenzuur, monohydraat
26 | dinatriumdihydrogeenethyleendiaminetetraacetaat, dihydraat
27 | kaliumchloride
28 | trichloorazijnzuur
29 | zoutzuur, 10%≤conc<25%, waterige oplossingen
30 | polyethyleenglycolmono(para-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl)ether
31 | Tris-Borate-EDTA buffer
Firmanaam: Rechtsgeldige handtekening

## Cytostatica type A I-II-III-IV
Bijlage 1a-A Programma van eisen Overzicht cytostatica
Gelieve voor de handschoenen varianten I-II-III en IV in te vullen of deze getest is en zo ja, wat hiervan de doorslagtijd bedraagt. Indien getest op nog meer cyctostatica dan benoemd dan is dit na nummer 9 verder toe te voegen
|  | Getest op |  |  |  | Doorslag tijd in minuten
|  | ja/nee | ja/nee | ja/nee | ja/nee
| handschoen variant type | I | II | III | IV optioneel uitgevraagd | I | II | III | IV optioneel uitgevraagd
1 | Carboplatin
2 | Carmustine
3 | Cisplatinum
4 | Cyclophosphamide
5 | Doxorubicin Hydrochloride
6 | Etoposide
7 | Methotrexate
8 | Paclitaxel
9 | 5-Fluorouracil
aan te vullen indien gewenst
aan te vullen indien gewenst
aan te vullen indien gewenst
aan te vullen indien gewenst
Firmanaam: Rechtsgeldige handtekening