## algemeen-semi prof.
Nr | BASIS PvE Amsterdam UMC 2024 | KO Eisen
1 | Wet & Regelgeving
1.1 | De koel- of vriesapparatuur voldoet aan, en wordt geleverd conform, alle verplichte Nederlandse & Europese wetgeving en richtlijnen en is voorzien van een CE-markering. | Eis
1.2 | De koel- of vriesapparatuur is voorzien van een conformiteitsverklaring. Geleverde voldoet aan elektrische veilgheid volgens NEN-3140 bewijs meeleveren bij verificatie. Bij ontbreken van bewijs zal AmsterdamUMC deze meting alsnog uitvoeren, bij niet voldoen wordt geleverde 'dead on arrival' verklaard en zal geleverde kostenloos vervangen dienen te worden. | Eis
2 | Uitvoering Algemeen
2.1 | Koel- of vries apparatuur is, als er een ventilator aanwezig is, voorzien van een luchtfilter. Dit geldt niet voor de kleinste (tafel-) modellen. (Huishoudelijke koel- en vries apparatuur is niet toegestaan) | Eis
2.2 | De interne ventilator, als deze aanwezig is, dient vanzelf uitgeschakeld te worden bij een open deur. | Eis
2.3 | De koel- of vriesapparatuur kan, optioneel tegen meerprijs, voorzien worden van transportwielen , 2 keer vast, 2 keer zwenk met rem. Hierbij bevindt de bodemplaat zich minimaal 5 centimeter van de grond. Een geÏntegreerde wielenset aan de achterzijde is ook akkoord. | Eis
2.4 | Kast voor standaard assortiment moet passen in standaard lift, 201cm hoog 130 breed en 230 diep. | Eis
2.5 | De koel- of vriesapparatuur is voorzien van een akoestisch alarm bij temperatuurafwijkingen, ook in het geval van een stroomstoring. Het alarm wordt direct ingeschakeld bij een vooraf ingestelde grens. | Eis
2.6 | Akoestisch alarm kan worden uitgezet middels het display | Eis
2.7 | Een gebruiksaanwijzing/handleiding wordt meegeleverd in de Nederlandse en/of Engelse taal. | Eis
2.8 | Het display van de koel- en vriesapparatuur dient tenminste de volgende parameters aan te kunnen geven (instellen en uitlezen): actuele temperatuur en alarmgrens. | Eis
2.9 | De apparatuur is te leveren in links- of rechtsdraaiende (deur) versie. | Eis
2.10 | Lengte van het aansluitsnoer is minimaal 2,50 meter. | Eis
2.11 | De koel- of vriesapparatuur dient te kunnen worden aangesloten op 230V ± 10 (50Hz) | Eis
2.12 | De maximale hoogte van een tafelmodel mag, inclusief geintegreerde wielen of poten, nooit hoger zijn dan 85 cm. | Eis
2.13 | 2 tafelmodellen zijn m.b.v. een tussenverbinding op elkaar te plaatsen | Eis
2.14 | Het vacuüm van de koel- of vrieskast kan na sluiting eenvoudig opgeheven worden waardoor de deur binnen 1-2 minuten gemakkelijk geopend kan worden, eventueel d.m.v. een voetpedaal of handgreep. | Eis
2.15 | Onderdelen met hoge kans op slijtage zoals deurrubbers, deurhandels etc. dienen vervangbaar te zijn uitgevoerd. | Eis
2.16 | Eventuele Inlog- servicecodes dienen te worden overhandigd aan technici AmsterdamUMC. | Eis
2 | Uitvoering Koelkast
2.17 | Aanbieder kan een reeks van een model aanbieden: 2 modellen minimaal bruto 179, 320 L. Te verifieren via de documentatie van de fabrikant. | Eis
2.18 | U dient een tafelmodel koelkast aan te bieden met een minimaal bruto volume van 179 L, stapelbaar. | Eis
2.19 | Het tafelmodel koelkast bevat minimaal 2 plateaus waarvan 1 in hoogte verstelbaar. | Eis
2.20 | Leverbaar met verschillende interieurs: planken en laden. Opm: Aantal planken of laden is afhankelijk van inhoud. | Eis
2.21 | De koelkast dient goed renigbaar te zijn met gangbare desinfectans waaronder alc. 70%. Hiernaast mechanisch sterk en bestand tegen stoten. | Eis
2.22 | De achterwand in de koelkast mag bij een instelling van 4 graden niet bevriezen | Eis
2 | Uitvoering Vrieskast
2.23 | Aanbieder kan een reeks van een model aanbieden: 2 modellen minimaal bruto 140 en 498 L. Te verifieren via documentatie fabrikant. | Eis
2.24 | Leverbaar met verschillende interieurs. (geef op bij prijzenblad) Opm: Aantal planken of laden is afhankelijk van inhoud dus niet zo zondermeer een minimum aan te hangen. | Eis
2.25 | De koelkast dient goed renigbaar te zijn met gangbare desinfectans waaronder alc. 70%. Hiernaast mechanisch sterk en bestand tegen stoten. | Eis
3 | Arbo, milieu en reiniging
3.1 | De koel- of vriesapparatuur is aan de binnenzijde glad afgewerkt en is zo geconstrueerd dat er geen vuilophoping in naden en kieren aan de binnenzijde kan plaatsvinden | Eis
3.2 | De koelapparatuur produceert zo min mogelijk geluid met aantoonbaar een maximum van 49 decibel, gemeten op 1 meter afstand. | Eis
3.3 | De vriesapparatuur produceert zo min mogelijk geluid met aantoonbaar een maximum van 52 decibel, gemeten op 1 m afstand. | Eis
3.4 | Koel- en vriesapparatuur heeft een energiegebruik dat niet hoger is dan de onderstaande waarden, bepaald volgens EN-ISO 23953, onder de condities van de in deze normen gedefinieerde klimaatklasse 4: Voor koelapparatuur: 10kWh per m3 netto inhoud in 48 uur Voor vriesapparatuur: 20 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur | Eis
3.5 | De koelkast dient goed reinigbaar te zijn met gangbare desinfectans waaronder alc. 70%. Hiernaast mechanisch sterk en bestand tegen stoten. | Eis
4 | Communicatie
4.1 | Opdrachtnemer stelt één vast contactpersoon aan in de communicatie voor de levering en plaatsing van de koel- of vriesapparatuur | Eis
4.2 | Levering wordt op verzoek zonder meerprijs op locatie in huis af geleverd en geïnstalleerd. | Eis
4.3 | Personeel van Opdrachtnemer, die op locatie van het Amsterdam UMC komt, is de Nederlandse of Engelse taal machtig. | Eis
4.4 | De technicus moet over de juiste kwalificaties beschikken om werkzaamheden aan de koel- of vriesapparatuur te mogen verrichten. Certificaten dienen op aanvraag beschikbaar gesteld te worden. | Eis
5 | Garantie / beschikbaarheid
5.1 | De levertermijn van de koel- of vriesapparatuur bedraagt maximaal 8 weken na orderdatum | Eis
5.2 | Het interieur, accessoires en alle onderdelen zijn minimaal 10 jaar na beëindiging productie nog beschikbaar en leverbaar. Indien leverancier verwacht dat de levering niet overeenkomstig deze afspraak kan geschieden, dient hij de inkoopafdeling van Amsterdam UMC daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven en doet hij onmiddellijk een voorstel voor het nemen van overbruggingsmaatregelen. Leverancier is slechts gerechtigd een alternatieve Prestatie te leveren nadat UMC hiertoe schriftelijk haar toestemming heeft gegeven. | Eis
5.3 | Out of service datum, van een model wat in het assortiment is opgenomen via deze Aanbesteding, wordt zodra dit bekend is bij leverancier, doorgegeven aan Amsterdam UMC. Zodra de "out of service" datum bekend is, wordt de desbetreffende apparatuur niet meer in het Amsterdam UMC geplaatst. Het opvolgendemodel wordt onder dezelfde kwaliteitseisen geleverd. Prijzen kunnen worden geindexeerd tegen NZA tarief van het voorafgaande jaar met een maximum van 3% (als de periode van vaste tariefstelling verlopen is). | Eis
5.4 | In het geval een aangeboden model niet meer leverbaar is, dient u een minimaal gelijkwaardig model te kunnen leveren tegen maximaal dezelfde prijs als de vaste tariefstelling nog niet verlopen is. (zie 5.3) Dit model beschikt over minimaal dezelfde specificaties als de koel- of vriesapparatuur die aangeboden is in deze aanbesteding. | Eis
5.6 | De aanschafprijzen staan vast gedurende 3 jaar en kunnen vanaf het 4de contractjaar worden geïndexeerd met de NzA index van het voorgaande jaar met een maximum van 3%. | Eis
5.10 | De koel- vriesapparatuur mag maximaal 1x per 3 jaar een defect hebben, zodanig dat deze uitvalt en/of niet presteert conform de eisen zoals gesteld in dit document. (de apparatuur wordt gebruikt én onderhouden door bekwaam en professioneel personeel van de Medische Technologie van Amsterdam UMC) Bij aantoonbaar nalatig gebruik van de apparatuur vervalt deze eis. | Eis
5.11 | De koel- vriesapparatuur wordt kosteloos vervangen indien er vaker dan 1x per 3 jaar een defect optreedt, zoals in 5.10 omschreven. Bij een defect gedurende de garantieperiode zal Leverancier zorgen voor een kosteloze reparatie om de oorspronkelijke specificaties zoals gesteld in de aanbestedingsstukken te behalen. Indien de oorspronkelijke specificaties niet meer gehaald kunnen worden draagt Leverancier zorg voor volledige vervanging van het apparaat op kosten van Leverancier. Indien het defect ontstaat in het verlengde deel van de garantie t.o.v. de standaard garantie zal Leverancier geen kosten rekenen voor eventueel te vervangen onderdelen of arbeidsloon en enkel het geldende voorrijdtarief rekenen. | Eis
5.12 | De technische levensduur van de koel- of vriesapparatuur, bij gebruik onder normale condities / omstandigheden en onderhouden conform de voorschriften van de producent/fabrikant is minimaal 10 jaar, conform specificaties | Eis
5.13 | De volledige garantie van de koel- of vriesapparatuur, inclusief compressor(en), is minimaal 3 jaar | Eis
5.14 | Het (eerstelijns) onderhoud zal worden uitgevoerd door gecertificeerd, bevoegd en bekwaam koeltechnisch personeel van het Amsterdam UMC en heeft geen consequenties voor de garantie. | Eis
5.15 | Software updates, de wijzigingen tov de vorige versie worden in een digitaal document aan de afdelingen overhandigd, kosteloos ter beschikking gesteld en na akkoord van de afdeling en MEDtech geïnstalleerd | Eis
5.16 | Tijdens de garantie periode is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor Correctief onderhoud. Dit houdt in dat de leverancier kosteloos reparaties uitvoert aan de apparatuur & een eventueel defect onderdeel vervangt tijdens de garantieperiode, inclusief voorrijkosten. | Eis
5.17 | Software upgrades worden optioneel aan het Amsterdam UMC ter beschikking gesteld | Eis
5.18 | Zodra de leverancier vanuit de producent bericht ontvangt t.a.v. een (mogelijke) tekortkoming van de koel- of vriesapparatuur opgenomen in het assortiment, dan wordt dit direct doorgegeven aan AUMC . Als deze apparatuur reeds geplaatst is dan wordt deze vervangen door minimaal een gelijkwaardig product, of het probleem wordt definitief opgelost. | Eis
7.35
6 | Logistiek
6.1 | Koel- of vriesapparatuur wordt op de opstellocatie afgeleverd, geïnstalleerd en bedrijfsklaar* opgeleverd (dit zit inbegrepen bij de prijs) en verpakkingsmaterialen worden kostenloos meegenomen. | Eis
6.2 | Aflevermoment: op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 16.00 uur wordt geleverde apparatuur bedrijfsklaar* opgeleverd | Eis
6.3 | Afvoer van de oude apparatuur verloopt in overleg met de afdeling MedTech/SBI | Eis
6.4 | U neemt te vervangen koel- en/of vriesapparatuur kosteloos in vanaf de afdeling, ongeacht het merk en aantal hoewel proportioneel. Het apparaat wordt volgens de WEEE-directive afgevoerd. Amsterdam UMC / AMC / VUmc kenmerken worden verwijderd voordat het apparaat het Amsterdam UMC-terrein verlaat. | Eis
7.40
7 | Performance
7.1 | Op de warmste plaats in de koelkasten wijkt de temperatuur, bij een instelling van 4ºC, maximaal -3ºC of +3ºC af. | Eis
7.2 | Op de warmste plaats in de vrieskasten wijkt de temperatuur, bij een instelling van -20ºC, maximaal -5ºC of +5ºC af. | Eis
7.3 | De interne temperatuur van een koelkast heeft een maximale fluctuatie van 3 graden | Eis
7.4 | De interne temperatuur van een vrieskast heeft een maximale fluctuatie van 5 graden | Eis
7.5 | Terugkoeltijd naar baseline van 6 minuten na deuropening van 10 seconden, ook bij 10 deuropeningen. Gemeten op eenzelfde plek binnen de kast. | Eis
7.52
8 | Technische eisen
8.1 | Koel- of vriesapparatuur wordt geleverd met een extra doorvoermogelijkheid (accessoirepoort) voor een datakabel, PT100 en temperatuursensor volgens specificaties van het Amsterdam UMC. | Eis
8.2 | De koel- of vriesapparatuur kan optioneel worden geleverd met een door de leverancier geinstalleerde PT100 temperatuursensor. PT-100 wordt geinstalleerd inclusief temperatuursensor waarbij het reservoir waarin de sensor zich bevindt lekvrij is en vastgezet is, of kan worden zodat deze nooit kan omvallen of lekken. | Eis
8.3 | De koel- of vriesapparatuur heeft een automatisch herstel van de gebruikersinstellingen, na een netspanningsuitval. | Eis
8.4 | De koel- of vriesapparatuur heeft een automatisch herstel van de gebruikersinstellingen, na de periodieke maandelijkse Amsterdam UMC noodstroomtesten | Eis
8.5 | De complete technische documentatie, protocollen, testsoftware en eventuele testtools, incl. inlogcodes en wachtwoorden, gericht op het volledig in eigen beheer kunnen uitvoeren van service, onderhoud, kalibratie en validatie van de koel- of vriesapparatuur wordt, op verzoek van het Amsterdam UMC, kosteloos geleverd. | Eis
8.6 | De koel- of vriesapparatuur functioneert gegarandeerd conform de eisen op locaties waar de omgevingstemperatuur kan variëren van minimaal 15°C tot maximaal 30°C. | Eis
8.7 | U dient documentatie aan te leveren waaruit blijkt dat het energie gebruik van de door u aangeboden apparatuur niet hoger is dan de onderstaande waarden, bepaald volgens EN-ISO 23953 of EN 441, onder de condities van de in deze normen gedefinieerde klimaatklasse 4: • Voor koelapparatuur: 7 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur. • Voor vriesapparatuur: 20 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur | Eis
8.8 | De koel- of vries apparatuur heeft in lege toestand bij een stroomstoring in het eerste uur een maximaal verloop van 5 graden celcius voor een koelkast en 10 graden celcius voor een vrieskast (bij dichte deur). Dit geldt voor alle typen deuren, inclusief glazen deuren. | Eis
7.52
9 | Onderdelen en correctief onderhoud
9.1 | Opdrachtnemer dient na het verhelpen van een storing gedurende de garantieperiode, of bij reparatie na de garantieperiode, een rapportage te overleggen in PDF formaat en te refereren aan het verkregen jobnummer. | Eis
9.2 | Opdrachtnemer dient binnen 8 uur na melding van een storing gedurende de garantieperiode te reageren en binnen 48 kalenderuren na melding van de storing het probleem verholpen te hebben. Indien dit niet mogelijk is, dient Opdrachtnemer een vervangend apparaat met minimaal dezelfde specificaties in bruikleen te geven als de 2 leen apparaten op betreffende locatie ingezet zijn voor overeenkomstige storingen. Oplossingen vinden plaats tijdens werkdagen, maandag t/m vrijdag, tussen 08:00 en 16:30. | Eis
9.3 | Opdrachtnemer dient één vast emailadres en telefoonnummer op te geven voor het melden van storingen. | Eis
9.4 | Onderdelen worden, franco aan huis, geleverd binnen 24 werkuren als deze op voorraad zijn. Als deze niet op voorraad zijn wordt overlegd tussen leverancier en Medische Technologie Amsterdam UMC betreffende levertijd. Eventueel wordt (extra) reserve apparatuur in gebruik genomen. | Eis
9.5 | Onderdelen voor eerstelijns onderhoud liggen op beide locaties AUMC (Vumc en AMC). De Medische Technologie is eigenaar van deze onderdelen en zorgt tevens voor opslag, facturatie en aanvulling mocht dit noodzakelijk zijn. Dit gaat in na de garantieperiode. | Eis
9.6 | Deurrubbers, deurhendels en inrichting zijn ter vervanging los leverbaar voor alle aangeboden modellen. | Eis
9.7 | U dient kosteloos op beide locaties (VUMC en AMC) apparatuur in bruikleen te geven, te weten 2 stuks van het grootste model koel- en vries apparatuur per locatie. | Eis
9.8 | Op afroep van het Amsterdam UMC zal de Opdrachtgever aan medewerkers van Medische Technologie een applicatie/1st-lijns technische training verzorgen. Dit geldt voor koeltechnisch personeel van de Medische Technologie. | Eis
* | Bedrijfsklaar: Apparaat door leverancier volgens bij aankoop gemaakte afspraken op aangewezen locatie geïnstalleerd, aan staat, gecontroleerd is op juiste werking en indien gewenst aangesloten is op het GBS en de werking hiervan gecontroleerd is.
Leverancier verklaard akkoord te zijn met alle (KO) Eisen algemeen-semi prof.
Handtekening Tekenbevoegde Leverancier
functie
datum

## medicatie
Medicatie koelkast / vriezer bevat de eisen in PvE 'algemeen-semi prof' (exclusief modellen) plus onderstaande eisen
Nr. | PvE AmsterdamUMC 2024 | KO Eisen
1 | Wet & Regelgeving
1.1 | De koelapparatuur voldoet aan en wordt geleverd conform de kwaliteitseisen welke de LNA (Laboratorium Nederlandse Apotheken) en de Good Distribution Practices (GDP)-richtlijnen | Eis
1.2 | De koelapparatuur voldoet aan DIN 13277. | Eis
2 | Uitvoering Koelkast
2.1 | U kunt een koelkast leveren geschikt voor medicatie | Eis
2.2 | Aanbieder kan een reeks van een model aanbieden: 2 modellen minimaal bruto 120 en 600 L. Te verifieren via de documentatie van de fabrikant. | Eis
2.3 | De koelkast is voorzien van een isolatieglasdeur, in de prijs verdisconverteerd. | Eis
2.4 | De koelkast is optioneel voorzien van een lichtdichte deur, wordt gecompenseerd in de prijs | Eis
2.5 | De achterwand in de koelkast mag bij een instelling van 4 graden nooit bevriezen | Eis
2.6 | De koelkast is voorzien van een veiligheidsthermostaat | Eis
2.7 | U heeft meerdere inrichtingen voor een koelkast voor deze toepassing. | Eis
2.8 | De koelkast, inclusief inrichting (rekken, roosters, laden) dient van hoogwaardig kunststof of RVS 304 of painted steel te zijn, krasvast en bestand tegen de gangbare laboratorium desinfectiemiddelen en schoonmaakmiddelen. | Eis
2.9 | Temperatuurinstelling mogelijk met interval van 1 °C | Eis
3 | Performance
3.1 | Stabiele temperatuur tussen + 2 en + 8°C, laagste temperatuur 2°C. | Eis
3.2 | Terugkoeltijd naar baseline van 6 minuten na deuropening van 10 seconden. Apparatuur bevindt zich in een professionele, geconditioneerde werk omgeving. | Eis
3.3 | De maximale fluctuatie in de koelkast is maximaal 2 graden met een laagste temperatuur van 2°C. | Eis
3.4 | Bij stroomonderbreking kan de koelkast bij een kamertemperatuur tot 30 °C de temperatuur (met gesloten (glas) deur) minimaal een uur tussen de 2-8°C houden bij een set temperatuur van 4°C. Back-up accu hierbij noodzakelijk. | Eis
4 | Arbo, milieu en reiniging
4.1 | De koel- of vrieskast voldoet aan de richtlijnen van GMP en GDP en kan conform deze richtlijnen goed gereinigd worden. | Eis
4.2 | De kast inclusief de inrichting moet gereinigd kunnen worden met de gangbare desinfectiemiddelen en schoonmaakmiddelen zoals alc. 70%. | Eis
Leverancier verklaard akkoord te zijn met alle (KO) Eisen medicatie
Handtekening Tekenbevoegde Leverancier
functie
datum

## laboratorium prof.
Professionele laboratorium koelkast / vriezer bevat de eisen in PvE 'algemeen-semi prof' (exclusief modellen) plus onderstaande eisen
Nr. | PvE AmsterdamUMC 2024 | KO Eisen
1 | Uitvoering Koelkast
1.1 | Aanbieder kan een reeks van een model aanbieden: 2 modellen minimaal bruto 125, 345 L. Te verifieren via de documentatie van de fabrikant. | Eis
1.2 | Temperatuur (digitaal) instelbaar tot op 1 °C nauwkeurig | Eis
1.3 | folie toetsenveld vuilafstotend en makkelijk te reinigen | Eis
1.4 | Geregistreerde minimale en maximale temperaturen worden opgeslagen in het geintegreerde datageheugen. | Eis
1.5 | Optisch en akoestische alarmsystemen kunnen worden ingesteld tussen 1 en 5 minuten. Optisch alarm voor stroomuitval (minimaal 8 uur) en een alarm wanneer sensor defect is op apparatuur, of via stroomuitvalmelder tussen stekker en stopcontact. | Eis
1.6 | geintegreerde kalibratiemogelijkheid | Eis
2 | Uitvoering Vriezer
2.1 | Aanbieder kan een reeks van een model aanbieden: 3 modellen minimaal bruto 120, 340 en 620 L. Te verifieren via de documentatie van de fabrikant. | Eis
2.2 | Temperatuur (digitaal) instelbaar tot op 1 °C nauwkeurig | Eis
2.3 | folietoetsenveld vuilafstotend en makkelijk te reinigen | Eis
2.4 | Geregistreerde minimale en maximale temperaturen worden opgeslagen in het geintegreerde datageheugen. | Eis
2.5 | Optisch en akoestische alarmsystemen kunnen worden ingesteld tussen 1 en 5 minuten. Optisch alarm voor stroomuitval (minimaal 8 uur) en een alarm wanneer sensor defect is op apparatuur of via stroomuitvalmelder tussen stekken en stopcontact. | Eis
2.6 | geintegreerde kalibratiemogelijkheid. | Eis
3 | Performance
3.1 | Koelkast: stabiele temperatuur tussen + 2 en + 8°C; achterwand bevriest nooit. | Eis
3.2 | In de vrieskasten wijkt de temperatuur, bij een instelling van -20ºC, maximaal -3ºC of +3ºC af, exclusief ontdooi pieken. | Eis
3.3 | Terugkoeltijd naar baseline van 6 minuten na deuropening van 10 seconden. Apparatuur bevindt zich in professionele, geconditioneerde omgeving. | Eis
3.4 | De interne fluctuatie in de koelkast is maximaal 2 graden t.o.v. setpoint of gradiënt / Hysterese. | Eis
3.5 | De interne fluctuatie in de vrieskast is maximaal 5 graden t.o.v. setpoint of gradiënt / Hysterese. | Eis
4 | Arbo, milieu en reiniging
4.1 | Gladde binnenruimte van hoogwaardig kunststof of RVS 304, zijn stootvast en goed reinigbaar met gangbare desinfectie- en schoonmaak middelens zoals alc. 70%. | Eis
Leverancier verklaard akkoord te zijn met alle (KO) Eisen Laboratorium prof.
Handtekening Tekenbevoegde Leverancier
functie
datum