# Programma van wensen HLM’s AUMC & LUMC – totaal 750 punten (van de 1000 punten)

Voor alle wensen geldt dat het antwoord dat u geeft, en waarop dus punten op worden gescoord, inbegrepen / opgenomen dient te zijn in de aangeboden prijs (TCO).

## Online/inline monitoring

Wens 1: - max. 100 punten

De wens van de perfusionist is om een geïntegreerd niet invasieve bloed en ventilatie parameter monitoringsystemen te hebben op de HLM. Dit houdt in dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van 3e partijen die deze systemen aanleveren. Het is voor de perfusionist belangrijk dat de volgende parameters geïntegreerd zijn in de nieuwe HLM.

Bloedgas parameters (max. 50 punten):

SaO2

SvO2

Hct

Hiervoor geldt: max. 50 punten, waarbij: 3 = 50 punten, 2= 25 punten, < 2 = geen punten

Ventilatieparameters (max. 25 punten):

PaO2

PaCO2

FiO2

FiCO2

FeCO2

FeO2

Hiervoor geldt: max. 25 punten, waarbij: 0 t/m 4 = 10 punten, 5 of 6 = 25 punten

Als laatste geeft inschrijver aan welke parameters daadwerkelijk gemeten worden en welke gecalculeerd worden.  Welke parameters zijn geïntegreerd in uw machine?

Er worden nog eens 25 punten toegekend aan de inschrijver die de meeste daadwerkelijk gemeten parameters heeft.

Uw antwoord:

Wens 2: - max. 100 punten

- De gasblender heeft een capaciteit van 0,025 tot 10 l/min

- Bij een sweepflow <1l/min een accurate gasuitwisseling.

- Automatische gasflow regulatie en modulatie van PaO2 en eventueel PaCO2 waarden.

Op het moment dat een gasblender commercieel op de markt beschikbaar komt, wordt deze kosteloos aangeboden & geleverd (kortom inbegrepen in aanbieding, eis – zie programma van eisen), en – wens -  voldoet deze aan bovengenoemde 3 specificaties.

Geef in uw antwoord tevens een toelichting / voeg evt. bijlagen toe waarmee het voor de Aanbestedende dienst aannemelijk wordt dat aan de genoemde functionaliteiten m.b.t. de gasblender gaat worden voldaan.

Er wordt als volgt gescoord:

- Ja, voldoet aan alle 3 bovengenoemde specificaties = max (100) punten,

- Nee, voldoet aan 2 van de 3 bovengenoemde specificaties = 50 punten,

- Nee, voldoet aan geen of slechts 1 van de bovengenoemde specificaties = 0 punten

Uw antwoord:

Wens 3: - max 100 punten

Gecalculeerde parameters:

ecDO2

ecVO2

ecO2ER

ecDO2i

ecVCO2i

Hoe meer gecalculeerde parameters hoe meer punten.

5 = max (100 punten), 4 = 75%, 3 = 50%, 2 = 25%, < 2 = 0% (geen punten)

Uw antwoord:

Wens 4: - max. 100 punten

Wordt de machine met de volgende sensoren aangeboden:

4x flow sensoren (2x arterieel, 2x Cerebrale Antegrade flow)

3x temperatuursensoren

6x drukmetingen

Hoe meer sensoren hoe meer punten. 13 = max (100 punten), 12 =75%, 11 = 50%, 10 = 25%, < 10 = 0% (geen punten)

Uw antwoord:

## Ergonomie

Wens 5: - max. 50 punten

Vanwege de beperkte ruimte op de operatiekamers is de wens dat de HLM zo klein mogelijke maten heeft. Geef aan wat de afmetingen van uw machine zijn, uitgaande van de configuratie die u voor deze aanbesteding aanbiedt.

Inschrijver met kleinste machine krijgt het max. aantal (50) punten, rest krijgt geen punten.

Uw antwoord:

Innovatie / updates & upgrades

Wens 6 – max. 100 punten:

Om een veilig en langdurig gebruik van de HLM te realiseren moeten deze kunnen worden voorzien van nieuwe innovaties. Inschrijver garandeert dat voor de volledige levensduur –minimaal 10 jaar - lang alle updates en upgrades kosteloos worden uitgevoerd, en AUMC en LUMC dus altijd kunnen beschikken over de nieuwste functionaliteiten (indien u ‘Ja’ antwoord, zijn eventuele kosten dus ook inbegrepen/opgenomen in de aangeboden TCO). Ja = max. (100) punten, nee = geen punten.

Uw antwoord:

## Duurzaamheid/Onderhoud

Wens 7: - max. 75 punten

Inschrijver biedt de mogelijkheid om de HLM voor een periode van 15 jaar (i.p.v. 10 jaar minimale levensduur) te onderhouden, tegen gelijke condities & voorwaarden, waarbij tevens alle onderdelen voor deze periode beschikbaar zijn. Ja = max. (75) punten, nee = geen punten.

Uw antwoord:

Wens 8: - max. 75 punten

Bij het falen van een module moet dit direct uitwisselbaar zijn. Kapotte onderdelen dienen binnen 48 uur na melding gerepareerd en/of vervangen te zijn op locatie.

Ja = max (75) punten, nee = geen punten.

Uw antwoord:

Partnerschap en training & opleiding

Wens 9 – max. 50 punten:

AUMC en LUMC hebben als doel dat inschrijver een permanente dynamiek van trainings- en opleidingsactiviteiten creëert om de toestellen optimaal en efficiënt in gebruik te houden.

Daarnaast hebben zij als doel om te komen tot een wederkerige samenwerking gebaseerd op vertrouwen, drang tot kostenbeheersing en oog voor milieu om voorgaande doelstellingen steeds naar beste kunnen te realiseren. Waar ook de optimalisatie van gebruiksmogelijkheden onderdeel van is.

Inschrijver beschrijft SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) op max. 1 A4 hoe ze gedurende de levensduur van de HLM’s aan bovenstaande doelstellingen zal bijdragen, en levert concrete voorbeelden en plannen (o.a. m.b.t. opleiding/training) aan.

Score mogelijkheden:

- onvoldoende (niet van meerwaarde voor AUMC/LUMC en/of totaal niet concreet) – 0% van de punten

- voldoende (deels van meerwaarde voor AUMC / LUMC en enigszins concreet) – 50% van de punten

- uitstekend (van enorme meerwaarde voor AUMC/LUMC en zeer concreet) – 100% van de punten

Uw antwoord: