## PVE eisen
Invulinstructie Programma van Eisen: inschrijver dient in kolom E aan te geven of wordt voldaan aan / men akkoord is met de eis of niet (ja/nee). Niet voldoen / niet akkoord leidt tot uitsluiting.
Nr | Omschrijving |  | Eis (=KO) | Voldoet ja/nee
1 | Functioneel
1.1 | Soort apparaat: | Hartlongmachine (HLM) | Eis | Ja / nee
1.2 | Het beoogd gebruik van het apparaat en/of het systeem: | cardiopulmonale bypass | Eis | Ja / nee
1.3 | Aantal aan te schaffen apparaten: | 5 stuks (AUMC) en later naar verwachting nog 7 stuks (LUMC) | Eis | Ja / nee
2 | Algemene technische voorzieningen:
2.1 | Voorzien van 230VAC, 50Hz contactdozen voor aansluiting van randapparatuur | minimaal 4 stuks en uitbreidbaar | Eis | Ja / nee
3 | Centrale bedieningsunit:
3.1 | De HLM is voorzien van een centrale bedieningsunit, waarop instelling en besturing van het apparaat plaatsvindt |  | Eis | Ja / nee
3.2 | De centrale bedieningsunit is voorzien van een display, waarop gemeten parameters continue (real-time) kunnen worden afgelezen |  | Eis | Ja / nee
3.3 | Het touch-screen van de centrale bedieningsunit dient met handschoenen te kunnen worden bediend. |  | Eis | Ja / nee
3.4 | In geval van storing in de centrale bedieningsunit is een backup systeem in het apparaat voorzien en eenvoudig uitwisselbaar |  | Eis | Ja / nee
3.5 | De volgende parameters worden weergeven: - Flowwaarden op minimaal 3 posities simultaan - Drukken: minimaal 4 - Temperaturen: minimaal 3 - Bubbel detectie: minimaal 1 - Timers: minimaal 4 - Alarmen visueel duidelijk herkenbaar |  | Eis | Ja / nee
3.6 | Cardioplegie parameters worden weergeven: - Flow - Druk - Tijd - Volume - Totaal volume - Tijdsverloop sinds laatste toediening |  | Eis | Ja / nee
3.7 | De HLM is voorzien van geïntegreerde in-/ online metingen van veneus hematocriet en/of veneus hemoglobine, veneuze saturatie. |  | Eis | Ja / nee
3.8 | De HLM is compatibel met (custom) packs van meerdere leveranciers |  | Eis | Ja / nee
4 | Patiënt Data Management Systeem (PDMS):
4.1 | Alle parameters van de HLM worden vastgelegd in een Patiënt Data Management Systeem (HiX-PDMS/EPIC-PDMS) |  | Eis | Ja / nee
4.2 | De HLM heeft voor data overdracht naar HiX-PDMS/EPIC PDMS een sample interval van maximaal 20 seconden of minder |  | Eis | Ja / nee
4.3 | De HLM is voorzien van tijdelijke data opslag op het systeem (bufferfunctie) |  | Eis | Ja / nee
4.4 | Parameters van op de HLM aangesloten randapparatuur kunnen middels RS232 en/of HL-7 communicatie worden opgenomen in het HiX-PDMS/EPIC-PDMS |  | Eis | Ja / nee
4.5 | Werklijsten, patiëntgegevens en parameters worden middels HL-7 functionaliteit gecommuniceerd van en naar ChipSoft HiX/EPIC |  | Eis | Ja / nee
4.6 | In geval van netwerk verbindingsproblemen wordt data automatisch gesynchroniseerd zodra de servers weer bereikbaar zijn |  | Eis | Ja / nee
4.7 | In PDMS opgeslagen gegevens kunnen geexporteerd worden in een PDF en/of XLS formaat |  | Eis | Ja / nee
4.8 | De fabrikant borgt dat de aangeleverde gegevens en parameters verwerkt kunnen worden middels een driver/protocol in HiX/EPIC |  | Eis | Ja / nee
5 | Gasmixer:
5.1 | De HLM is voorzien van een gasmixer met perslucht, O₂ |  | Eis | Ja / nee
5.2 | De gasmixer heeft een instelbereik van minimaal 0 - 10 l/min perslucht, 21 - 100% FiO₂ |  | Eis | Ja / nee
5.3 | De gasslangen hebben een lengte van 4 tot 5 meter |  | Eis | Ja / nee
5.4 | De gasslangen zijn middels koppelingen aan te sluiten op de medische gassen van het ziekenhuis zowel LUMC en AUMC |  | Eis | Ja / nee
5.5 | Bediening vanaf centrale bedieningsunit en op gasblender |  | Eis | Ja / nee
6 | Bloedpompen:
6.1 | Minimaal aantal aan te sluiten bloedpompen per HLM: | 7 stuks, waarvan 2 centrifugaalpompen | Eis | Ja / nee
6.2 | De (totaal 12) HLM's worden qua configuratie met de volgende bloedmpompen uitgerust & aangeboden: AUMC 5 machines (t.b.v. volwassenen) uitgerust met: • 1 centrifugaal pomp • 5 Rollerpompen En daarbij extra: • 2 losse centrifugaal pompen die op elke van de 5 HLM aangesloten kunnen worden • 2 losse rollerpompen die op elke van de 5 HLM aangesloten kunnen worden En LUMC 5 machines (t.b.v. volwassenen) uitgerust met: • 1 centrifugaal pomp • 5 Rollerpompen En daarbij extra: • 2 losse centrifugaal pompen die op elke van de 5 HLM aangesloten kunnen worden • 2 losse rollerpompen die op elke van de 5 HLM aangesloten kunnen worden 1 machine (t.b.v. neonaten) uitgerust met: • 5 Rollerpompen (Klein) 1 machine (t.b.v. paediatrics) uigerust met: • 6 Rollerpompen (1 groot, 5 klein) | Invullen Bijlage 6.0 prijsopgaveformulier, specifiek op tabblad 'specificatie HLM prijsopbouw' | Eis | Ja / nee
6.3 | Alle pompen zijn onderling uitwisselbaar | (Centifugaal - centrifugaal) en (roller - roller) | Eis | Ja / nee
6.4 | Bij uitval van centrale bedieningsunit is de pomp middels een backup systeem aan te sturen |  | Eis | Ja / nee
6.5 | Alle pompen kunnen middels een "handcrank" handmatig worden bediend |  | Eis | Ja / nee
6.6 | Alle rollerpompen zijn uitgerust met een akoestisch alarm in geval van noodstop en/of tegengestelde draairichting |  | Eis | Ja / nee
6.7 | Alle centrifugaalpompen zijn uitgerust met een akoestich alarm in geval van noodstop en/of backflow |  | Eis | Ja / nee
6.8 | Alle pompen kunnen afzonderlijk bediend en gelijktijdig gebruikt worden, waarbij elke pomp aangestuurd wordt middels een eigen knop |  | Eis | Ja / nee
6.9 | Iedere pomp is middels instelbare drukbeveiliging te reguleren en/of stoppen |  | Eis | Ja / nee
6.10 | Iedere pomp is middels luchtbel-beveiliging te reguleren en/of stoppen | Functioneel uitgevoerd voor arteriele centrifugaalpomp en cardioplegie rollerpomp | Eis | Ja / nee
6.11 | Rollerpompen zijn voorzien van "direct-drive" |  | Eis | Ja / nee
6.12 | Rollerpompen zijn voorzien van fijnregulatie | knop bediening gerelateerd | Eis | Ja / nee
6.13 | Rollerpompen stoppen bij openen van de cover |  | Eis | Ja / nee
6.14 | Rollerpompen kunnen in occlusiviteit handmatig worden bijgesteld |  | Eis | Ja / nee
7 | Tubing occluders:
7.1 | Minimaal aantal aan te sluiten elektronische slangenklemmen/occluders (open/dicht en/of 0-100%) | 2 stuks, geschikt voor 1/4", 3/8" en 1/2" tubing | Eis | Ja / nee
7.2 | Elektronische slangenklemmen kunnen (in noodsituaties) handmatig geopend en gesloten worden |  | Eis | Ja / nee
8 | Sensoren en meetinstrumenten:
8.1 | De HLM wordt geleverd met in-/ online bloedgasmonitoring |  | Eis | Ja / nee
8.2 | Minimaal 3 aan te sluiten flow-sensoren | geschikt voor 3/8" tubing en geschikt voor 1/4" tubing | Eis | Ja / nee
8.3 | Flow-sensoren zijn middels klem-methode op de buitenzijde van flexibele slang te plaatsen |  | Eis | Ja / nee
8.4 | Flow-sensoren kunnen "droog" (zonder pasta/gel) worden gebruikt |  | Eis | Ja / nee
8.5 | Flow-sensoren hebben een ultrasoon doppler meetmethode |  | Eis | Ja / nee
8.6 | Minimaal aantal aan te sluiten volumeniveau-sensoren | 1 volumeniveau-sensor, t.b.v. de kindermachines (LUMC), dit is onderdeel van de opdracht (zie ook prijsopgaveformulier) | Eis | Ja / nee
8.7 | Iedere volumeniveau is in te stellen t.b.v. alarmen |  | Eis | Ja / nee
8.8 | Minimaal aantal aan te sluiten druk-sensoren | 4 stuks | Eis | Ja / nee
8.9 | Iedere gemeten druk is door middel van boven- en ondergrens waarden in te stellen t.b.v. alarmen |  | Eis | Ja / nee
8.10 | Minimaal aantal aan te sluiten temperatuur-sensoren | 4 stuks | Eis | Ja / nee
8.11 | Iedere gemeten temperatuur is door middel van boven- en ondergrens waarden in te stellen t.b.v. alarmen |  | Eis | Ja / nee
8.12 | Minimaal aantal aan te sluiten bubbel-sensoren | 2 stuks | Eis | Ja / nee
8.13 | Bubbel-sensoren zijn middels klem-methode op de buitenzijde van flexibele slang te plaatsen |  | Eis | Ja / nee
8.14 | Bubbel-sensoren kunnen "droog" (zonder pasta/gel) worden gebruikt |  | Eis | Ja / nee
8.15 | Bubbel-sensoren zijn te gebruiken op 3/8" en 1/4" slangdikte |  | Eis | Ja / nee
8.16 | Iedere bubbeldetectie is in te stellen t.b.v. alarmen |  | Eis | Ja / nee
9 | Masten:
9.1 | Aan de masten kunnen diverse toebehoren worden bevestigd, zoals: computer, infuuspompen, lamp, analyse apparatuur en andere toebehoren |  | Eis | Ja / nee
9.2 | De masten zijn voorzien van haken voor het ophangen van infuuszakken |  | Eis | Ja / nee
10 | Algemeen:
10.1 | Op het moment dat een gasblender commercieel op de markt beschikbaar is of komt, wordt deze kosteloos geleverd aan AUMC en LUMC en geinstalleerd op de aangeschafte HLM's (oftewel dit dient inbegrepen te zijn in de aanbieding). |  | Eis | Ja / nee
10.2 | Inschrijver zal zijn best doen om een gasblender uiterlijk binnen 3 jaar na gunning te leveren. Inschrijver zal per kwartaal UMC informeren over de planning van beschikbaarheid. |  | Eis | Ja / nee
10.3 | Het apparaat is makkelijk verrijdbaar/verplaatsbaar door 1 persoon. |  | Eis | Ja / nee
10.4 | Het apparaat is ergonomisch verantwoord te bedienen en te gebruiken. |  | Eis | Ja / nee
10.5 | Het apparaat biedt de flexibiliteit om gedurende de levenscyclus de samenstelling van hardware te wijzigen |  | Eis | Ja / nee
10.6 | Het apparaat is ongevoelig voor aanstoten |  | Eis | Ja / nee
10.7 | De leverancier sluit een IFU bij van alle apparatuur, hulpmiddelen en verbruiksartikelen die benodigd zijn voor een procedure. |  | Eis | Ja / nee
10.8 | Alle bedieningsfunctionaliteiten zijn in de Nederlandse taal uitgevoerd. |  | Eis | Ja / nee
10.9 | De leverancier sluit een instructie bij voor het calibreren van het apparaat door gebruikers. |  | Eis | Ja / nee
10.10 | Het apparaat voert bij opstarten een "zelf-test" uit. |  | Eis | Ja / nee
10.11 | De opstarttijd van het hele systeem is (incl. zelftest) maximaal 60 seconden |  | Eis | Ja / nee
10.12 | De opstarttijd van een pomp is maximaal 10 seconden |  | Eis | Ja / nee
1 | Hardware, OS & Database
vereisten voor het apparaat
1.1 | Configuratie instellingen kunnen slechts door geautoriseerd personeel worden gewijzigd. |  | Eis | Ja / nee
1.2 | Als de configuratie alleen door de leverancier gewijzigd kan worden moet de wijziging door gespecialiseerd personeel doorgegeven en ingezet worden in het apparaat voordat deze in werking mag treden. |  | Eis | Ja / nee
1.3 | De bekabeling in de apparatuur is zoveel mogelijk geïntegreerd in het frame middels kabelgoten vanwege hygiëne | Er zijn voorzieningen getroffen om bekabeling zoveel mogelijk te integreren. Graag specificeren | Eis | Ja / nee
1.4 | Systeem registreert storingen in een error log. |  | Eis | Ja / nee
1.5 | Leverancier levert de validatieprocedures op voor alle meetwaarden en parameters. |  | Eis | Ja / nee
1.6 | EMC (Elektro Magnetische Compatibiliteit) verklaring is bijgevoegd. |  | Eis | Ja / nee
1.7 | Apparatuur is geschikt voor 230 Vac 50 Hz. |  | Eis | Ja / nee
1.8 | Apparatuur kan geen statische elektriciteit opwekken; dit geldt zowel in werkende toestand als tijdens transport. |  | Eis | Ja / nee
1.9 | Leverancier specificeert welke ziekenhuisvoorzieningen, elektriciteit en dergelijke, nodig zijn voor het systeem en in welke hoeveelheid (bijvoorbeeld aantal WCD's, data-aansluitpunten, afzuiging, riool etc.) | specificeren | Eis | Ja / nee
1.10 | Apparaat is voorzien van een noodstroomaccu (UPS) |  | Eis | Ja / nee
1.11 | Apparaat moet minimaal 1,5 uur op noodstroomaccu (UPS) kunnen draaien |  | Eis | Ja / nee
1.12 | Apparaat is voorzien van verlichting, welke op de noodstroomvoorziening (UPS) is aangesloten |  | Eis | Ja / nee
1.13 | Apparatuur moet voldoen aan de geldende IEC-60601 normeringen |  | Eis | Ja / nee
1.14 | Lengte voedingskabel | 5m, met een max. afwijking van 100 cm korter of langer. | Eis | Ja / nee
2 | Service & Onderhoud
2.1 | Het systeem wordt geleverd met een complete technische manual met specificaties en een protocol t.b.v. reparatie en periodiek onderhoud. |  | Eis | Ja / nee
2.2 | Het systeem wordt geleverd met een Nederlands- of Engelstalige digitale gebruikershandleiding. |  | Eis | Ja / nee
2.3 | Updates op het systeem worden toegelicht in release notes. |  | Eis | Ja / nee
2.4 | Onderhoud op het systeem wordt uitgevoerd conform SSO. |  | Eis | Ja / nee
2.5 | De leverancier stelt kosteloos alle recente software updates beschikbaar | installatie en uitwerking is altijd in overeenstemming met en akkoord van gebruikers | Eis | Ja / nee
2.6 | Incidenten kunnen op basis van 7x24 rechtstreeks worden aangemeld, zowel via e-mail als telefonisch. |  | Eis | Ja / nee
2.7 | De leverancier verzorgt on-site ondersteuning bij kritische problemen, naar beoordeling van de contractafnemer. |  | Eis | Ja / nee
2.8 | Leverancier Responsetijd waarna (na een melding van ziekenhuis) er een deskundig advies volgt bedraagt maximaal 4 uur. | Zie ook concept SSO | Eis | Ja / nee
2.9 | Oplostijd voor storingen en alle reparaties bedraagt maximaal 72 uur na melding. | Zie ook concept SSO | Eis | Ja / nee
2.10 | Leverancier garandeert een uptime van 97% per HLM. | Zie ook concept SSO | Eis | Ja / nee
2.11 | Preventief onderhoud wordt minimaal 1 maand van te voren afgesproken. |  | Eis | Ja / nee
2.12 | De leverancier sluit het preventief onderhoudsplan bij voor de volledige levensduur incl. specificatie van kosten. | opnemen in bijlage 6.0 Prijsopgaveformulier | Eis | Ja / nee
2.13 | Het is in elk geval mogelijk om een preventief onderhoudscontract af te sluiten. Dit preventieve onderhoud dient Leverancier ook aan te bieden in het Prijzenblad. Onder preventief onderhoud wordt verstaan (is het volgende inbegrepen): het controleren, afstellen, bijstellen en technisch schoonmaken van de apparatuur, het zonodig smeren van mechanische delen, alsmede het vervangen van voorgeschreven onderdelen. Ook tijdens de uitvoering van het preventieve onderhoud noodzakelijk gebleken reparaties die binnen de geplande tijdsduur kunnen worden uitgevoerd, worden hiertoe gerekend. |  | Eis | Ja / nee
2.14 | Licenties bevatten geen toegangsbeperkende maatregelen. (Bijvoorbeeld automatische intrekking na einddatum contract.) |  | Eis | Ja / nee
2.15 | Technische scholing t.b.v. 1e lijns service is inbegrepen in de opdracht gedurende de levensduur van de apparatuur. Het behaalde certificaat na het volgen van de technische scholing is minimaal 3 jaar geldig. 1e lijns service kan tijdens deze periode door ziekenhuis worden uitgevoerd. |  | Eis | Ja / nee
2.16 | Service systeem is toegankelijk voor de ziekenhuis instrumentatie technicus inclusief de noodzakelijk passwords tot het hoogste niveau |  | Eis | Ja / nee
2.17 | Remote support wordt uitgevoerd via een VPN tunnel |  | Eis | Ja / nee
2.18 | Nederlands en/of Engels sprekende service organisatie en technici |  | Eis | Ja / nee
2.19 | Leverancier heeft eigen serviceorganisatie (geen uitbesteding aan derde partij) |  | Eis | Ja / nee
2.20 | Indien niet kan worden voldaan aan de servicetijden (zie eisen 2.8 & 2.9), wordt door leverancier kosteloos een bruikleenapparaat ter beschikking gesteld. |  | Eis | Ja / nee
2.21 | Opgave in een bijlage van benodigde testapparatuur en specifieke gereedschappen bij uitvoeren van onderhoud/ 1e lijns service | opnemen in bijlage 6.0 Prijsopgaveformulier, tabblad 'preventief onderhoud - onderdelen' | Eis | Ja / nee
2.22 | De benodigde soft- en hardware t.b.v. 1e lijns service wordt bijgeleverd |  | Eis | Ja / nee
2.23 | Er geldt een garantieperiode van ten minste 1 jaar, waarin preventief onderhoud inbegrepen is. |  | Eis | Ja / nee
2.24 | Levering van een lijst met frequent te vervangen onderdelen, inclusief prijzen en bestelnummers | opnemen in bijlage 6.0 Prijsopgaveformulier, tabblad 'preventief onderhoud - onderdelen' | Eis | Ja / nee
2.25 | Leverancier garandeert een minimale beschikbaarheid van onderdelen van 10 jaar na aanschaf |  | Eis | Ja / nee
2.26 | Opgave reserveonderdelen die raadzaam zijn om op voorraad te hebben | opnemen in bijlage 6.0 Prijsopgaveformulier, tabblad 'preventief onderhoud - onderdelen' | Eis | Ja / nee
2.27 | Opgave van de laatste datum levering van onderdelen (end of support datum) |  | Eis | Ja / nee
2.28 | Het systeem wordt opgeleverd d.m.v. een opleverprotocol. Deze wordt ook beschikbaar gesteld aan het ziekenhuis |  | Eis | Ja / nee
2.29 | Tijdens de implementatiefase is de firma ter ondersteuning beschikbaar. | Graag stappenplan m.b.t. training en begeleiding bij implementatie specificeren | Eis | Ja / nee
2.30 | Tijdens het live-gang van het systeem is de firma ter ondersteuning beschikbaar en op locatie aanwezig. |  | Eis | Ja / nee
3 | Algemeen
3.1 | Inschrijver kan aantonen dat betreffende producten CE- gemarkeerd zijn middels een certificaat en voldoen aan de Europese wetgeging (verordening) Medical Devices Regulation - MDR 2017/745 ondertekend door een Notified Body. |  | Eis | Ja / nee
3.2 | Leverancier geeft bij de toelichting aan in welke CE risicoklasse de HLM-configuratie valt (I, IIA, IIB of III) |  | Eis | Ja / nee
3.3 | Leverancier geeft bij de toelichting aan wat de verloopdatum van het huidige certificaat is |  | Eis | Ja / nee
3.4 | De leverancier is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Beroepsregister van zijn vestigingsplaats |  | Eis | Ja / nee
3.5 | Scholing voor de gebruikers incl certificaat wordt kosteloos verzorgd door de leverancier |  | Eis | Ja / nee
3.6 | Het protocol, voor reparatie en onderhoud van hardware en software of van mechanische componenten is uitgevoerd in Nederlands, Engels wordt geaccepteerd |  | Eis | Ja / nee
3.7 | Leverancier levert een reinigingsprotocol aan |  | Eis | Ja / nee
3.8 | Is het product te reinigen met één van de standaard methodes van het ziekenhuis: A) Reiniging met een klamvochte microvezeldoek B) Reiniging met enzymatische zeepoplossing Geef bij toelichting aan volgens welke methode de reiniging plaats kan vinden |  | Eis | Ja / nee
3.9 | Is het product te desifecteren met één van de standaard methodes van het ziekenhuis: A) Desinfectie met alcohol 70% B) Desinfectie met chloor 1000 ppm C) Desinfectie met incidin foam Geef bij toelichting aan volgens welke methode de desinfectie plaats kan vinden |  | Eis | Ja / nee
3.10 | De HLM is te reinigen/desinfecteren met een van de standaard methodes in het Ziekenhuis. Reinigingsinstructies dienen te worden aangeleverd. | Aanleveren reinigingsinstructies | Eis | Ja / nee
3.11 | Apparatuur en toebehoren zijn aantoonbaar vocht en vuilbestendig leverancier specificeert IP classificatie | IP classificatie specificeren | Eis | Ja / nee
3.12 | De leverancier voldoet aan de EU-GPP criteria voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector |  | Eis | Ja / nee
3.13 | Indien de te contracteren dienstverlening meebrengt dat Persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder gegevens betreffende gezondheid, zal de leverancier de betreffende gegevens louter in opdracht van Opdrachtgever verwerken en niet voor eigen doeleinden gebruiken. De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming) is van toepassing op deze dienstverlening. Hiertoe leggen Partijen in een Verwerkersovereenkomst (format Ziekenhuis) de afspraken met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de diensten vast. Deze Verwerkersovereenkomst, indien van toepassing, vervangt alle eerdere Overeenkomst(en) van gelijke strekking tussen Partijen. |  | Eis | Ja / nee