## PvE Pendels
Nr | Categorie | Subcategorie | Eisen/Wensen: Technisch Functioneel | Type criterium | Antwoord
0.0 | Medische pendels | Wet en regelgeving
0.1 | Wet en regelgeving | MDR | Het aangeboden Systeem inclusief toebehoren voldoet als Medisch hulpmiddel (Medical Device) op het moment van Inschrijven aan de op dat moment geldende Europese en Nederlandse wet- & regelgeving en normen. Inschrijver levert een ‘declaration of conformity’ aan waarmee de Inschrijver verklaart dat de aangeboden producten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. | Eis
0.2 | Wet en regelgeving | CE | Het aangeboden Systeem is op het moment van inschrijven voorzien van een geldige CE-markering (volgens meest recente wetgeving) en voldoet daarmee aan geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving inclusief alle van toepassing zijnde geharmoniseerde normen. | Eis
0.3 | Wet en regelgeving | Normering | Het aangeboden Systeem voldoet aan de volgende standaarden: - EN-IEC 60601:2006 - EN-IEC 60601-1-2:2015 - EN-ISO 11197:2019 - EN-ISO 14971:2019 | Eis
0.4 | Wet en regelgeving | Kwaliteitsmanagementsysteem | Inschrijver heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de standaard EN-ISO 13485:2016 | Eis
1.0 | Medische pendels | Algemeen
1.1 | Technisch functioneel | Generiek | Elke pendel moet tegen de muur kunnen worden geschoven om hier 'geparkeerd' te worden om ruimte te creëren rondom het röntgenstatief. | Eis
1.2 | Technisch functioneel | Generiek | De pendel moeten zo gesitueerd worden dat iemand tijdens reanimatie toestand achter het bed kan staan. | Eis
1.3 | Technisch functioneel | Generiek | De kleur van de pendel is wit. | Eis
1.4 | Technisch functioneel | Generiek | Een pneumatische rem voorkomt onbedoelde verplaatsing en rotatie. | Eis
1.5 | Technisch functioneel | Generiek | Als de pendel van de pneumatische rem staat, is de pendel eenvoudig en zonder frictie te verplaatsen en te roteren. | Eis
1.6 | Technisch functioneel | Generiek | Aansluitingen voor gassen (zuurstof, perslucht, vacuüm en AGFS) moet makkelijk en zonder moeite aan te sluiten en af te koppelen zijn. | Eis
1.7 | Technisch functioneel | Generiek | Inschrijver zorgt ervoor dat de pendels bij normaal gebruik niet botsen met de röntgenboog en andere onderdelen in de kamer, zoals schuifdeuren. | Eis
1.8 | Technisch functioneel | Generiek | Inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen zoals deze zijn opgenomen in het document "Bijlage 4_Geschiktheidseisen_Medische Pendels" | Eis
1.9 | Levering en installatie | Generiek | Inschrijver gaat ermee akkoord dat de levering en installatie in overleg met het bouwteam, de aannemer en de leverancier van de röntgenbogen plaatsvindt. | Eis
2.0 | Medische pendels | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel
2.1 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | De pendel is voorzien van een verticale DIN-rail aan beide zijden van de pendelkolom, waarbij de DIN rail niet verder dan 10 cm uitsteekt ten opzichte van de pendelkolom. | Eis
2.2 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | Deze verticale DIN rails zijn geschikt voor de ophanging van infusievloeistoffen. | Eis
2.3 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | De DIN rails zijn compatible voor dockingstations van infuuspompen. | Eis
2.4 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | De rails hebben voldoende lengte zodat 2 dockingstations boven elkaar geplaatst kunnen worden, waarbij de voorzieningen nog steeds toegankelijk zijn. | Eis
2.5 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | De DIN rails zijn compatible voor een docking station van de mobiele patiëntbewakingsmonitor. | Eis
2.6 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | De pendel beschikt over de mogelijkheid tot instellen van knoop- en draaicirkel beveiligingen. | Eis
2.7 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | De pendel beschikt over drie (3) draaipunten, waarbij de draaipunten onafhankelijk van elkaar te bewegen zijn. | Eis
2.8 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | De pendel beschikt over 6 plateaus om medische apparatuur op te stallen. | Eis
2.9 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | 4 plateau's hebben een afzonderlijk draagvermogen van minimaal 30 kg en 2 plateau's hebben een afzonderlijk draagvermogen van minimaal 50 kg. | Eis
2.10 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | De hoogte tussen plateau's is verstelbaar en vrij in te delen. Binnen een totale hoogte van de kolom van 1m80, moet de maximaal instelbare hoogte tussen enkele plateaus minimaal 60 cm zijn. | Eis
2.11 |  | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | Elk plateau is aan beide zijkanten voorzien van een horizontale DIN rail waaraan apparatuur en hulpmiddelen bevestigd kunnen worden. | Eis
2.12 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | Het draagvermogen van de gehele pendel bedraagt minimaal 200 kg exclusief het eigen gewicht van de pendel. | Eis
2.13 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | Aan weerszijden van de plateau's beschikt de pendel over een kabelsleeve om kabels van de gestalde apparatuur in weg te werken | Eis
2.14 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | De pendel beschikt over: - 20x UTP (CAT6), waarvan 3 aansluitingen in Neutrik uitvoering - 16x WCD (Wandcontactdoos) inclusief potentiaal vereffening - 2x oranje WCD (onverdeelde groep) inclusief potentiaal vereffening - 1x stroompunt 3-polig 16A - 12x glasvezel (12 enkele draden, 3 doosjes van 4 glasvezelaansluitingen) - 4x Sub-d connectie (RS232) - 6x blindplaten Gassen: - 1x AGFS (anaesthesie afgas systeem) - 1x zuurstof - 1x perslucht - 1x vacuüm | Eis
2.16 | Technisch functioneel | Elektro- Fysiologisch Onderzoeks (EFO) pendel | De pendel is tegen de muur inklapbaar (tegen de muur weg te zetten) en moet aan beide zijden van het voeteneind van de interventietafel neer te zetten zijn. De exacte afmetingen van de armen zijn afhankelijk van de plaatsing in de kamer en wordt na gunning in overleg bepaald. Deze pendels zijn voorzien op de twee biplane HCK's (nummers 6 en 7). Als bijlage treft u plattegronden van de verschillende type HCK's waarin de gebruikslocatie (groen) en de parkeerstand (rood) is weergegeven. De codering voor deze pendels op de tekeningen is EFO. | Eis
3.0 | Medische pendels | Anaesthesie met infuusstandaard (kolom)
3.1 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | De pendel is voorzien van een verticale DIN-rail aan beide zijden van de pendelkolom, waarbij de DIN rail niet verder dan 10 cm uitsteekt ten opzichte van de pendelkolom. | Eis
3.2 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | Deze verticale DIN rails zijn geschikt voor de ophanging van infusievloeistoffen en andere anesthesietoepassingen. | Eis
3.3 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | DIN Rails zijn compatible voor dockingstation infuuspompen. | Eis
3.4 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | Rails voldoende lengte zodat 2 dockingstations boven elkaar geplaatst kunnen worden, waarbij de voorzieningen nog steeds toegankelijk zijn. | Eis
3.5 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | De rails zijn compatible voor de docking station van de mobiele patientbewakingsmonitor. | Eis
3.6 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | De pendel beschikt over de mogelijkheid tot instellen van knoop- en draaicirkel beveiligingen. | Eis
3.7 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | De pendel is tegen de muur inklapbaar en beschikt over drie (3) draaipunten. | Eis
3.8 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | De draaipunten moeten onafhankelijk van elkaar te bewegen zijn. | Eis
3.9 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | De pendel beschikt over 1 plateau om een medisch apparaat op te plaatsen. | Eis
3.10 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | De pendel heeft een optie om te beschikken over een 2e plateau dat demonteerbaar is. | Eis
3.11 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | Er is een mogelijkheid om een all-in-one Epic pc te bevestigen aan de pendelkolom via een korte draagarm. Inschrijver neemt 4 korte draagarmen voor de bevestiging van 4 all-in-one Epic pc's mee in de aanbieding. In welke 4 kamers de Epic pc's aan de pendel worden bevestigd wordt nader bepaald. | Eis
3.12 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | De pendel beschikt over een verbindingsmogelijkheid voor een patiëntbewakingsmonitor waarmee de patiëntbewakingsmonitor gemakkelijk en snel op de pendel kan worden bevestigd en er weer af kan worden gehaald. | Eis
3.13 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | Het draaggewicht van de gehele pendel bedraagt minimaal 50 kg exclusief het eigen gewicht van de pendel. | Eis
3.14 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | De pendelarm beschikt over: - 18x UTP (CAT6), waarvan 5 aansluitingen als Neutrik uitvoering - 8 x WCD (Wandcontactdoos) - 1 x oranje WCD - 8x glasvezel (8 enkele draden, 2 doosjes van 4 glasvezelaansluitingen) - 4 blindplaten Gassen: - 2x zuurstof - 2x perslucht - 2x vacuüm - 1x AGFS (anesthesie afgas systeem) | Eis
3.15 | Technisch functioneel | Anaesthesie met infuuspompstandaard (kolom) | Op HCK's 1 t/m 5 moet de pendel zowel bij het hoofdeinde als bij het voeteneinde aan één zijde kunnen reiken. Op HCK's 6 en 7 hoeft alleen het hoofdeinde te worden bereikt. De exacte afmetingen van de armen zijn afhankelijk van de plaatsing in de kamer en wordt na gunning in overleg bepaald. Deze pendels zijn voorzien op alle HCK's (nummers 1 t/m 7). Als bijlage treft u plattegronden van de verschillende type HCK's waarin de gebruikslocatie (groen) en de parkeerstand (rood) is weergegeven. De codering voor deze pendels op de tekeningen is ANI (Anesthesie en Infusie). | Eis
4.0 | Medische pendels | Anaesthesiependel (horizontaal)
4.1 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | De pendel is voorzien van een horizontale DIN-rail aan beide zijden van de pendelkolom | Eis
4.2 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | De pendel is in hoogte verstelbaar. | Eis
4.3 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | Alle onderdelen van de pendel moeten op 220 cm van de vloer kunnen hangen. | Eis
4.4 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | DIN Rails zijn compatible voor de dockingstation van infuuspompen. | Eis
4.5 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | De rails zijn compatible voor de docking station van de mobiele patientbewakingsmonitor. | Eis
4.6 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | De pendel beschikt over de mogelijkheid tot instellen van knoop- en draaicirkel beveiligingen. | Eis
4.7 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | De draaipunten moeten onafhankelijk van elkaar te bewegen zijn. | Eis
4.8 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | De pendel is tegen de muur inklapbaar en beschikt over drie (3) draaipunten. | Eis
4.9 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | Het draaggewicht van de gehele pendel bedraagt minimaal 50 kg exclusief het eigen gewicht van de pendel. | Eis
4.10 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | De pendelarm beschikt over: - 10x UTP (CAT6), waarvan 3 aansluitingen als Neutrik uitvoering - 6 x WCD (Wandcontactdoos) - 1x stroompunt 3-polig 16A - 4 blindplaten Gassen: - 2x zuurstof - 2x perslucht - 2x vacuüm - 1x AGFS (anesthesie afgas systeem) | Eis
4.12 | Technisch functioneel | Anaesthesiependel (horizontaal) | De pendel moet zowel bij het hoofdeinde als bij het voeteneinde aan één zijde kunnen reiken. De exacte afmetingen van de armen zijn afhankelijk van de plaatsing in de kamer en wordt na gunning in overleg bepaald. De pendel moet zowel bij het hoofdeinde als bij het voeteneinde van één zijde kunnen reiken. Deze pendels zijn voorzien op de monoplane HCK's nummers 1 t/m 5. Als bijlage treft u plattegronden van de verschillende type HCK's waarin de gebruikslocatie (groen) en de parkeerstand (rood) is weergegeven. De codering voor deze pendels op de tekeningen is ANP (anesthesie en perfusie). Let op: op HCK 5 zijn de pendels verkeerd om ingetekend. De ANI pendel moet aan de rechter zijde gelocaliseerd zijn, terwijl de ANP pendel aan de linkerzijde gesitueerd moet zijn (vanuit de patiënt gezien). | Eis
5.0 | Medische pendels | Contrastpomp Pendel
5.1 | Technisch functioneel | Contrastpomp Pendel | De pendel beschikt over de mogelijkheid tot instellen van knoop en draaicirkel beveiligingen. | Eis
5.2 | Technisch functioneel | Contrastpomp Pendel | De draaipunten moeten onafhankelijk van elkaar te bewegen zijn. | Eis
5.3 | Technisch functioneel | Contrastpomp Pendel | De pendel is tegen de muur inklapbaar en beschikt over drie (3) draaipunten. | Eis
5.4 | Technisch functioneel | Contrastpomp Pendel | De lengte van de pendelarm vanuit de stoel bedraagt minimaal 180 cm. Aan het einde van deze arm integreert Inschrijver een Mavig (of vergelijkbaar) arm met een lengte van 90 cm. Aan het uiteinde van deze arm van 90 cm kan een contrastinjector worden opgehangen. Ter verduidelijking zijn foto's van de huidige situatie bijgevoegd. Eenzelfde installatie moet in de nieuwe interventieradiologie kamers terugkomen. | Eis
5.5 | Technisch functioneel | Contrastpomp Pendel | Het draaggewicht van de pendel bedraagt minimaal 25 kilogram. Het draaggewicht is exclusief het eigen gewicht van de pendel. | Eis
5.6 | Technisch functioneel | Contrastpomp Pendel | Aan de pendel kan een contrastinjector worden opgehangen. | Eis
6.0 | Infectiepreventie
6.1 | Infectiepreventie | Reiniging en desinfectie | De aangeboden Pendels inclusief de bekabeling en de omhulling en dichtingen zijn van een zodanige kwaliteit zodat reiniging en desinfectie mogelijk is met de desinfectantia die in het UMC gebruikt wordt. | Eis
6.2 | Infectiepreventie | Reiniging en desinfectie | Het materiaal van de aangeboden Pendels inclusief toebehoren zijn klamvochtig te reinigen met één van onderstaande middelen, specificeer zo nodig per onderdeel: - Disposable microvezeldoeken, - Clean 'n Easy van Wecoline. | Eis
6.3 | Infectiepreventie | Reiniging en desinfectie | De reiniging en desinfectie van de aangeboden Pendels inclusief toebehoren dient beschreven te zijn in een instructieboek dat bij levering meegeleverd wordt. Stuur voor de beoordeling de gebruikshandleiding waarin de reinigings-en desinfectievoorschriften beschreven staan. | Eis
6.4 | Infectiepreventie | Reiniging en desinfectie | De aangeboden Systemen inclusief toebehoren zijn te desinfecteren met één van onderstaande middelen, specificeer zo nodig per onderdeel: - Bij voorkeur Incidin Oxy foam of wipes (high speed H2O2), en anders: - Alcohol 70% - Chloor (250 ppm en 1000 ppm) Indien bovenstaande producten niet toegepast kunnen worden, dan is het door de fabrikant geadviseerde desinfectans in Nederland toegelaten voor dit doel én beschikt het voorgestelde desinfectans over een N-nummer of CE-markering (documentatie meeleveren). | Eis
6.5 | Infectiepreventie | Reiniging en desinfectie | De pendels zijn uitgerust met afgeronde profielen, gladde oppervlakken en gesloten behuizingen. | Eis
6.6 | CVIC Schetsen en afbeeldingen ter informatie | Schetsen en afbeeldingen | UMC heeft ter informatie afbeeldingen, detail schetsen en sfeerbeelden toegevoegd. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. AMC heeft zich moeite getroost te kiezen voor neutrale schetsen en afbeeldingen. Elke eventuele gelijkenis op bestaande producten berust op toeval en is niet bewust gecreëerd. Door op Ja te klikken accepteert inschrijver deze beperking. Inschrijver heeft kennis genomen van de aanwezige afbeeldingen per gevraagd onderdeel van de medische CVIC pendels, waar in de eisen aan gerefereerd wordt, alsmede het kwaliteitsplan van het CVIC. | Eis