## FormatNvI
Project: | EA Medische pendels
Kenmerk: | TN 485218
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag Ondernemer | Reactie Aanbestedende dienst | Aanpassing
1 | Bijlage 5.2 PvE | 2.8 |  | De pendel moet voorzien worden van 6 plateau's, graag ontvangen wij een opgave betreffende de gewenste afmetingen van de plateau's. | De afmeting van de plateau's moet groot genoeg zijn om grote apparaten voor elektrofysiologisch onderzoek, zoals de EnSite Velosity Amp of de Carto PIU, stevig te stallen. Om dit te verduidelijken is eis 2.8 aangepast. | Eis 2.8
2 | Bijlage 5.2 PvE | 2.1 |  | Bij deze vraag wordt een kolom hoogte van 1m80 gesproken. De maximale lengte van onze column is 1500mm, binnen deze lengte kunnen de plateaus gemonteerd worden. Is een maximale column lengte van 1500mm voor u akkoord. | Een kolomlengte van 1500mm is akkoord. Eis 2.10 is aangepast door een maximale lengte van 1m80 te definiëren. | Eis 2.10
3 | Bijlage 5.2 PvE | 2.1 |  | Bij deze vraag wordt een minimale afstand van 60cm voor elk plateau gevraagd, kan u dit nader specificeren. Met 6 plateaus lijkt ons 60cm per plateau niet haalbaar. | De ruimte van 60 cm tussen plateau's is niet tussen elk plateau nodig. Het is noodzakelijk om 1 van de ruimtes tussen plateau's met deze afstand in te richten dat er grote apparatuur, zoals de Ensite Velocity, op de pendel geplaatst kan worden.
4 | Bijlage 5.2 PvE | 2.14/3.14/4.10 |  | Ten aanzien van de demarcatie hebben wij enkele vragen: wie is verantwoordelijk voor de levering en montage van de UTP aansluitingen en de CAT6 bekabeling? Gaat u ermee akkoord dat wij hier een ledige inbouwdoos voor leveren. | Eisen 2.14, 3.14 en 4.10 zijn aangepast. Leverancier levert en monteert de UTP aansluiting, waar nodig in Neutrik uitvoering (type NE8FDP, of vergelijkbaar), met de CAT6 kabels voorbereid in de pendel. De kabels worden met een overlengte van 3 meter boven de pendel aangeboden. Voor de overige UTP aansluitingen waar glasvezelbekabeling achter voorzien is (zie de aanvullende specificatie in het rood als tweede bullet in eisen 2.14, 3.14 en 4.10 van het PvE), levert en monteert Leverancier enkel de inbouwdoos voor UTP aansluiting. MedTech draagt samen met Leverancier zorg voor de aansluiting van de glasvezelbekabeling op deze inbouwdozen en het trekken van deze bekabeling door de pendels. Leverancier gaat ermee akkoord dat technici van MedTech deze kabels door de pendels trekken. | Eis 2.14, 3.14 en 4.10.
5 | Bijlage 5.2 PvE | 2.14/3.14/4.10 |  | Ten aanzien van de demarcatie hebben wij enkele vragen: wie is verantwoordelijk voor de levering en montage van de Neutrik aansluitingen en de CAT6 bekabeling? Gaat u ermee akkoord dat wij hier een Neutrik uitsparing voor leveren. | zie antwoord op vraag 4
6 | Bijlage 5.2 PvE | 2.14/3.14 |  | Ten aanzien van de demarcatie hebben wij enkele vragen: wie is verantwoordelijk voor de levering en montage van de glasvezels? Gaat u ermee akkoord dat wij hier een ledige inbouwdoos voor leveren. | Niet helemaal akkoord. Leverancier levert en monteert de glasvezels met een overlengte van ten minste 22 meter boven de pendel. Akkoord dat Leverancier een ledige inbouwdoos levert en in de pendel voorbereidt. UMC levert de glasvezelbekabeling en de glasvezelconnectie voor in de inbouwdoos. Leverancier draagt vervolgens zorg voor de inbouw van de connector in de pendel en het doorvoeren van de glasvezelbekabeling door de pendel tot boven het plafond, met ondersteuning van MedTech.
7 | Bijlage 5.2 PvE | 2.14 |  | Ten aanzien van de demarcatie hebben wij enkele vragen: wie is verantwoordelijk voor de levering en montage van de Sub-d connectie? Gaat u ermee akkoord dat wij hier een ledige inbouwdoos voor leveren. | Niet helemaal akkoord. Leverancier levert en monteert de sub-d connectie inclusief bekabeling met een overlengte van ten minste 22 meter boven de pendel. Akkoord dat Leverancier een ledige inbouwdoos levert en in de pendel voorbereidt. UMC levert de RS232 bekabeling en de RS232 connector voor in de inbouwdoos. Leverancier draagt vervolgens zorg voor de inbouw van de connector in de pendel en het doorvoeren van de RS232 bekabeling door de pendel tot boven het plafond, met ondersteuning van MedTech.
8 | Bijlage 5.2 PvE | 2.14/3.14/4.10 |  | Ten aanzien van de demarcatie hebben wij enkele vragen: wie is verantwoordelijk voor de levering van de AGFS aansluiting? Wordt deze door de W-installateur toegeleverd en door de leverancier van de pendel ingebouwd? | De W-installateur van UMC is verantwoordelijk voor het aanleveren van de AGFS voorziening tot boven het plafond. Leverancier bouwt de benodigde leiding(en) in de pendel en biedt een koppeling aan op de gaspunten boven de pendel, boven het plafond. Leverancier levert eveneens de AGFS afnamepunten voor in de pendel en draagt zorg voor montage van deze punten in de pendel.
9 | Bijlage 5.2 PvE | 2.14/3.14/4.10 |  | Ten aanzien van de demarcatie hebben wij enkele vragen: wie is verantwoordelijk voor de levering van de Medische gassen aansluiting? Wordt deze door de W-installateur toegeleverd en door de leverancier van de pendel ingebouwd? | De W-installateur van UMC is verantwoordelijk voor het aanleveren van de gasvoorzieningen tot boven het plafond. Leverancier bouwt de gasleidingen in de pendel en biedt een koppeling aan op de gaspunten boven de pendel, boven het plafond. Leverancier levert eveneens de gasafnamepunten voor in de pendel en draagt zorg voor montage van deze punten in de pendel. Gasafnamepunten worden door leverancier bij Mediquipt afgenomen.
10 | Bijlage 5.2 PvE | 2.14/3.14/4.10 |  | Ten aanzien van de demarcatie hebben wij enkele vragen: wie is verantwoordelijk voor de levering en montage stoelconstructie en het boren van de gaten voor de verankering van de stoelconstructie van de pendels? | De leverancier van de pendel levert de stoelconstructie. De aannemer van UMC boort de gaten voor de verankering van de stoelconstructie en monteert de stoelconstructie. De leverancier van de pendels levert en monteert de pendel op de stoelconstructie.
11 | Bijlage 5.2 PvE | 3.1 |  | Dient het optionele 2e plateau mee aangeboden te worden? | Nee, graag opnemen in de optielijst.
12 | Bijlage 5.2 PvE | 3.11 |  | Er wordt gevraagd 4 korte draagarmen voor een all-in-one pc mee aan te bieden. In het prijzenblad is hiervoor geen positie opgenomen, hoe dient de prijs voor deze arm mee opgenomen te worden in de totale prijs. Dient deze arm ook een mogelijkheid te hebben voor het gebruik van een toetsenbord en muis? | Dit is toegevoegd in het prijsopgavenformulier. Ja, het gebruik van een toetsenbord en muis moet mogelijk zijn. | Prijsopgavenformulier
13 | Bijlage 5.2 PvE | 3.12 |  | Er wordt gesproken over een verbindingdmogelijkheid voor een patientenbewakingsmonitor. Is de vraag om een arm mee aan te bieden voor montage van een bewakingsmonitor. Zo ja zou u het type monitor op kunnen geven welke toegepast gaat worden. | Het betreft een Phillips monitor Intelleivue MX450, waarbij een verbindingsmogelijkheid noodzakelijk is. Graag mee aan te bieden voor montage van de bewakingsmonitor. Als deze verbinding los te koppelen is van de pendel, dan is het meenemen en aanbieden van 3 stuks voldoende. Als deze verbindingsmogelijkheid niet van de pendel los te koppelen is, dan zou op alle 7 pendels deze verbindingsmogelijkheid moeten worden aangeboden. De kosten van de verbindmogelijkheid horen te vallen onder de installatiekosten.
14 | Bijlage 6 Prijsopgaveformulier | Installatie |  | In het prijsopgave formulier dient 16 keer de installatiekosten opgegeven te worden. Mogelijk zijn de installatiekosten per aangeboden pendel verschillend echter kan er maar 1 prijs ingevuld worden. Is het voor u akkoord dat er een totaalprijs opgegeven wordt voor de installatiekosten waarbij het aantal op 1 gezet wordt? | Ja, dit is mogelijk, zolang het een totaalprijs blijft voor de 16 pendels. Deze mag gedurende de uitvoering van de opdracht niet wijzigen.
15 | Bijlage 5.2 PvE | 5.4 |  | Welke lengte dient de arm voor de contractpomp te hebben, is dit 180cm totaal of 180cm + 90cm (inhoogte verstelbare veerarm). | De totale lengte van de arm voor de contrastpomp is 180cm + 90cm (inhoogte verstelbare veerarm).
16 | Bijlage 5.2 PvE | 5.4 |  | Wie is verantwoordelijk voor de levering en montage van de in hoogte verstelbare veerarm en ophangbeugel voor de contactpomp. Volgens onze informatie maakt de veerarm en ophangbeugel namelijk onderdeel uit van de levering van de contrastpomp en zijn deze niet lost leverbaar. | De ophanging van de in hoogte verstelbare veerarm (90cm) en de ophangbeugel voor de contrastpomp wordt verzorgd door de leverancier van de contrastpomp.