## PvW
Bijlage 1b: PROGRAMMA VAN WENSEN Europese Aanbesteding “Nierfunctie vervangende therapie"
Waardering: |  | Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 1200 punten op.
Uitleg: |  | De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische aspecten voor Nierfunctie vervangende therapie zijn hieronder als Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven in kolom F of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven. Voor de wensen dient een toelichting verschaft te worden zoals verzocht in kolom G. Indien deze niet conform beschrijving in offerteleidraad zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden. LET OP: onderstaande wensen gelden voor de Nierfunctie vervangende therapie die worden aangeboden. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr. | Onderdeel | Omschrijving | Maximale score | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Vereiste toelichting; indien het invulveld geel is dient u een vereiste toelichting te geven | Bewijsvoerende documentatie aan te leveren direct bij Inschrijving. | Beoordeling Uitgevoerd door Erasmus MC
1.1 | Specifieke wensen algemeen | De CRRT machine heeft een recirculatiestand van langer dan 2 uur. | 100
1.2 |  | De akoestische alarmmelding van de CRRT machine is volledig uit te schakelen in het kader van de stille IC | 100
1.3 |  | De CRRT machine beschikt over een dag en nacht modus. | 100
1.4 |  | De CRRT machine heeft een kleur gecodeerde dialysaat en substitutie connectie | 100
1.5 |  | Het CRRT circuit beschikt over naaldloze connectoren op de volgende punten: prefilter - postfilter en op de filtraat/ultrafiltraat lijn | 100
1.6 |  | De CRRT machine beschikt over software die geschikt is om met een aanvoerdruk van +300mmHg te kunnen functioneren. De CRRT machine kan dan aangesloten worden op de arteriële / teruggave lijn van het ECMO systeem. | 100
1.7 |  | De verpleegkundige heeft op de CRRT machine de beschikking over een "verzorging" modus. De machine heeft bij activatie van deze modus, ruimere drukbegrenzing van het CRRT circuit en een lagere bloedflow voor een periode van minimaal 4 tot maximaal 10 minuten. Drukveranderingen in het CRRT circuit ontstaan vaak tijdens handelingen bij de patiënt. Dit kan een bloedpompstop veroorzaken, wat tot premature stolling kan lijden. | 100
1.8 |  | De CRRT machine geeft de ingestelde en gegeven CRRT dosering in ml/kg/uur aan. En heeft een software matige compensatie voor downtime (= verschil ingesteld versus gegeven) van minimaal 5%. | 100
1.9 |  | Tijdens behandeling is het mogelijk om citraat anti stolling uit te schakelen en met alternatieve anti stolling verder te werken, met behoudt van de cassette. | 100
1.10 |  | Op de verpakking van de producten is een streepjescode aangebracht volgens het GS1 (global Trade item Number). | 100
2.1 | Duurzaamheid | De filtraatzakken zijn gemaakt van single-use recyclebare opvangzakken die apart ingezameld worden in kader van de groene IC. | 200
2.2 |  | De omverpakking bestaat uit één materiaalsoort, dus niet uit meerdere materialen, i.v.m. duurzame afval verwerking in kader van de groene IC | 200
1400
Ondertekening van dit document
Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat het EMC dit document en de overlegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien het EMC tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen.
Aldus, naar waarheid opgemaakt op
Datum
Plaats
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: