## Verificatietest
Verificatietestformulier Continu nierfunctie vervangende therapie IC Volwassenen
Getest apparaat |  | Leverancier | .................
Eis nr. | Onderdeel | Omschrijving | Bewijsvoering Documentatie aan te leveren direct bij Inschrijving of na voorlopige gunning aan de beoogde gegunde Inschrijver. | Technische verificatie via | Documentatie verificatie
1.1 | Algemeen | Alle aangeboden producten voldoen aan de MDR (EU) 2017/745. | Certificaten en conformiteitsverklaringen dienen op verzoek van Erasmus MC beschikbaar gesteld te worden |  | Documentatie naslaan
1.3 |  | Alle aangeboden producten zijn voorzien van een CE markering. | Certificaten en conformiteitsverklaringen dienen op verzoek van Erasmus MC beschikbaar gesteld te worden | Visuele controle
2.1 | Specifieke eisen algemeen | De CRRT machine heeft een recirculatie stand. |  | Functie controle
2.3 |  | CRRT met loco-regionale citraat antistolling moet toegepast kunnen worden op de CRRT machine. Hierbij is het streven dat het actuele plasma bicarbonaat van de patiënt uitkomt tussen 22 en 28 mmol/liter. |  | Functie controle
2.4 |  | CRRT met heparine antistolling of een alternatieve antistollingswijze (zoals epoprostenol) moet toegepast kunnen worden op de CRRT machine. Hierbij is het streven dat het actuele plasma bicarbonaat van de patiënt uitkomt tussen 22 en 28 mmol/liter. |  | Functie controle
2.5 |  | De infusie van de citraatoplossing op de inflowlijn (=acceslijn, arteriële lijn) van het CRRT circuit (=lijnenset, kit), benodigd voor de toepassing van de onder 2.3 genoemde modaliteit, moet plaatsvinden met een in de hardware van de CRRT machine ingebouwde pomp (d.w.z. de pomp is geïntegreerd in de CRRT machine en kan niet los van de CRRT machine functioneren) (De infusie van de citraat oplossing mag niet plaatsvinden met een externe pomp zoals een infuuspomp of spuitenpomp.). |  | Functie controle
2.6 |  | Tijdens CRRT-Citraat, zoals genoemd onder 2.3 moet er een softwarematige koppeling zijn tussen de in de hardware van de CRRT machine ingebouwde pompen. Deze softwarematige koppeling garandeert door automatische aanpassing van de snelheid van de pompen de infusie van gefixeerde doseringen van de citraatoplossing en van de calciumoplossing als de snelheid van de daaraan gekoppelde pompen wordt gewijzigd. |  | Functie controle
2.7 |  | Deze softwarematige koppeling zoals beschreven in eis 2.6 moet bestaan tussen de citraatoplossingspomp en de bloedpomp. |  | Functie controle
2.8 |  | Deze softwarematige koppeling zoals beschreven in eis 2.6 moet bestaan tussen de calciumoplossingspomp en de dialysaat danwel substitutiepomp |  | Functie controle
2.9 |  | Het volledige bedieningsmenu moet uitgevoerd zijn in de Nederlandse taal. |  | Visuele controle
2.10 |  | De CRRT machine is verrijdbaar, uitgevoerd met zwenkwielen |  | Functie controle
2.11 |  | De CRRT machine is te blokkeren met een remmechanisme. |  | Functie controle
2.12 |  | De CRRT machine moet op het bedieningsmenu of een van de submenu's de totale behandelingsduur van de in gebruik zijnde filter-lijnenset weergeven. Of als alternatief moet de CRRT machine de overgebleven tijd tot de volgende noodzakelijke filter-lijnenset vervanging weergeven. |  | Functie controle
2.13 |  | De CRRT machine moet bij alarmmeldingen suggesties geven voor de uit te voeren handelingen die nodig zijn om het alarm te kunnen opheffen. |  | Functie controle
2.14 |  | Tijdens opbouw -en priming procedure van het CRRT circuit moet er een instructie-menu op het scherm aanwezig zijn die de gebruiker assisteert. |  | Functie controle
2.15 |  | De CRRT machine moet tijdens een behandeling de dialysaatvloeistof en substitutievloeistof kunnen verwarmen tot 39 °C. Of als alternatief moet de CRRT machine het bloed van de outflow lijn van het CRRT circuit kunnen verwarmen tot 38 °C. |  | Test met thermometer
2.17 |  | De CRRT machine heeft een luchtdetector. |  | Visuele controle
2.18 |  | De CRRT machine heeft een bloedlekdetector. |  | Visuele controle
2.19 |  | De CRRT machine heeft een interne batterij/accu die tijdens een netspanningsonderbreking het doorlopen van de bloedpomp borgt gedurende minstens 15 minuten. |  | Functie controle
2.20 |  | Het bedieningsscherm geeft weer: 0 Behandelvorm 0 Bloedflow (ml-min) 0 Dialysaat flow (ml-h) 0 Substitutieflow (ml-h) 0 Netto Ultra Filtraat (ml-h) |  | Visuele controle
2.21 |  | Het bedieningsscherm geeft weer: 0 Actuele drukken (acces of "arteriële" druk, veneuze druk en transmembraan druk) 0 Filtratiefractie of filtratie ratio 0 Prefilterdruk of voorfilterdruk |  | Visuele controle
2.22 |  | De verwarming van het dialysaat of van het dialysaat en de substitutievloeistof moet uitgezet kunnen worden. |  | Functie controle
2.23 |  | De CRRT machine moet een bloedflow kunnen genereren tot minstens 400 ml-min |  | Afgifte test
2.24 |  | De CRRT machine moet een netto Ultrafiltraat flow kunnen genereren van 400 ml-uur |  | Afgifte test
4.1 | ICT/koppelingen | De CRRT machine moet aangesloten en gekoppeld kunnen worden aan het patiënt alarmeringssysteem. Op dit moment maakt het Erasmus MC gebruik van het MICIS systeem. |  | functie controle
4.2 |  | Op het MICIS systeem moet minimaal het bloedpompstop alarm realtime worden doorgegeven |  | functie controle
5.1 | ARBO | Tijdens het verplaatsen van de CRRT machine mag de benodigde trekkracht geleverd door 1 verpleegkundige niet meer dan 25 kg bedragen (met twee handen). |  | Testen met Unster
5.2 |  | Tijdens het verplaatsen van de CRRT machine mag de benodigde duwkracht geleverd door 1 verpleegkundige niet meer dan 25 kg bedragen (met twee handen). |  | Testen met weegschaal verticale opstelling
6.1 | (Geluids)hygiëne | Het effluent (=afvalwater) dat de CRRT machine produceert moet opgevangen worden in single-use opvangzakken die aan de CRRT machine bevestigd zijn. Het effluent mag onder geen enkele voorwaarde draineren via een lijn op een afvoerput danwel sifon van de wasbak in de patientenbox op de IC afdeling. |  | Visuele controle
6.4 |  | Het geluidsniveau van de CRRT machine gemeten tijdens een CRRT behandeling mag tijdens normaal bedrijf niet meer dan 45 dB(A) bedragen. Het geluidsniveau wordt gemeten op 1 meter afstand van de CRRT machine. |  | Testen met geluidsmeter
6.5 |  | Alle benodigde medische hulpmiddelen voor een behandeling met de CRRT machine zijn thermostabiel en vochtbestendig | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
6.6 |  | De CRRT machine moet vervaardigd zijn uit materialen die bestand zijn tegen desinfectantia die in Erasmus MC voorgeschreven zijn te weten Alcohol 70% en Chloor 1000 ppm. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
6.7 |  | Het apparaat is zo vervaardigd, dat bij een schoonmaakprocedure met de materialen die voorgeschreven zijn door Erasmus MC (Alcohol 70% en Chloor 1000 ppm) geen mogelijkheid bestaat dat bloed of andere verontreinigingen achterblijven op slecht bereikbare delen (bv. naden/overgangen) van het apparaat. De oppervlakken zijn glad. |  | Visuele controle
6.9 |  | De leverancier levert een reinigingsprotocol aan voor de CRRT machine, zowel digitaal als schriftelijk. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
7.1 | Single-use verbruiksartikelen | Alle aangeboden vloeistoffen en aansluitsets zijn steriel met een sterility assurance level (SAL) van 10 tot de macht min 6. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
7.2 |  | Het hemofilter voor toepassing van de onder 2.3 en 2.4 genoemde modaliteiten moet een minimale filter oppervlakte hebben van 1.5 m2 | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
7.3 |  | Het hemofilter voor toepassing van de onder 2.3 en 2.4 genoemde modaliteiten moet een minimale cut-off hebben van 25-30 kDa | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
7.4 |  | De lijnenset heeft een pre-filter luer-lock aansluiting volgens de ISO 80369-7 2021 norm. Hier kan een spuitpomp met antistolling op worden aangesloten. |  | Visuele controle
7.5 |  | De lijnenset heeft monster afnamepoorten pre-filter, post-filter en effluent. |  | Visuele controle
7.6 |  | Alle medicatie en vloeistoffen die benodigd zijn om de onder 2.3 en 2.4 genoemde modaliteiten uit te voeren zijn compatibel met de verbruiksgoederen. | Verklaringen en onderbouwende rapporten kunnen indien gewenst door het Erasmus MC opgevraagd worden bij de leverancier. |  | Documentatie naslaan
8.1 | Vloeistoffen | De Dialysaatvloeistof moet Bicarbonaat bevatten. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
8.2 |  | De Substitutievloeistof moet Bicarbonaat bevatten. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
8.3 |  | Dialysaatvloeistof en/of substitutievloeistof, waarmee ingeschreven wordt voor locoregionale citraat antistolling is leverbaar met een kalium van 2 mmol/l en 4 mmol/l. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
8.4 |  | De Dialysaatvloeistof met een kalium van 2 mmol/l of substitutievloeistof met een kalium van 2mmol/l, toegepast met locoregionale citraat antistolling, wordt indien beschikbaar, geleverd met een minimale Fosfaat concentratie van 1.0 mmol/l | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
8.5 |  | De Dialysaatvloeistof met een kalium van 4 mmol/l of substitutievloeistof met een kalium van 4 mmol/l, toegepast met locoregionale citraat antistolling, heeft een minimale Fosfaat concentratie van 1.0 mmol/l. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
8.6 |  | De CRRT vloeistof waarmee ingeschreven wordt voor de heparine modaliteit (zonder citraat) kan gebruikt worden als dialysaatvloeistof en substitutievloeistof. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
8.7 |  | De CRRT vloeistof waarmee ingeschreven wordt voor de heparine modaliteit (zonder citraat) is leverbaar met een kalium van 2 mmol/l en 4 mmol/l. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
8.8 |  | De CRRT vloeistof met een kalium van 2 mmol/l, voor gebruik bij de heparine modaliteit (zonder citraat), wordt indien beschikbaar geleverd met een minimale Fosfaat concentratie van 1.0 mmol/l. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
8.9 |  | De CRRT vloeistof met een kalium van 4 mmol/l, voor gebruik bij de heparine modaliteit (zonder citraat), wordt indien beschikbaar geleverd met een minimale Fosfaat concentratie van 1.0 mmol/l. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
9.3 | Logistiek | De leverancier garandeert een leverbetrouwbaarheid van 98%, gemeten in OLC (order line completeness) | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
9.4 |  | De leverancier beschikt over een calamiteitenplan dat ervoor zorgt dat in geval van overmacht de activiteiten zo snel mogelijk kunnen worden hervat. | calamiteitenplan toevoegen in documentatie |  | Documentatie naslaan
9.10 |  | Op de verpakking van de producten is een streepjescode aangebracht volgens het GS1 (global Trade item Number). |  | Visuele controle
9.11 |  | De streepjescode voldoet aan de EAN128 conventie binnen de CAN-ANSI-standaard. |  | Test met standaard barcode scanner
10.1 | Verpakking verbruiksartikelen | De omsluitende verpakking van de Steriele Medische Hulpmiddelen dient te voldoen aan ISO 11607-1-2:2020 en. | Certificaten en conformiteitsverklaringen dienen op verzoek van Erasmus MC beschikbaar gesteld te worden |  | Documentatie naslaan
10.2 |  | Het etiket op de Steriele Medische Hulpmiddelen voldoet aan de essentiële eisen van de MDR (EU) 2017/745. | voeg afbeelding etiket toe |  | Documentatie naslaan
10.3 |  | De gehanteerde symbolen op de omsluitende verpakking van de Steriele Medische Hulpmiddelen zijn conform de vigerende wet- en regelgeving (ISO - 15223). | voeg een afbeelding van de symbolen op de verpakking toe |  | Documentatie naslaan
10.4 |  | De steriele artikelen worden conform de NEN-norm R5403 in 3-lagen verpakt, vervoerd en afgeleverd. | voeg een afbeelding van de verpakkingslagen toe | Visuele controle
11.1 | Opleiding/scholing/ innovatie | Opdrachtnemer geeft, in samenspraak bij implementatie, begeleiding en aantoonbaar scholing aan de medewerkers van de IC volwassenen. Daarnaast kan scholing aan gebruikers aangeboden worden, dit altijd in overleg en op vraag van de afdeling. Al de inspanningen die door Inschrijver of andere betrokken partijen geleverd moet worden met betrekking tot scholing, begeleiding en instructie en waar kosten voor in rekening worden gebracht dienen verdisconteerd te zijn in de geoffreerde prijzen. | Scholingsplan toevoegen in bijlage |  | Documentatie naslaan
11.4 |  | De scholing en instructie zal worden gegeven door deskundige personen die daartoe bekwaam en geschikt zijn. | Opnemen in scholingsplan |  | Documentatie naslaan
11.10 |  | De Leverancier levert per CRRT machine 2 Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen mee in hard copy. En de leverancier verstrekt een digitale versie van de gebruiksaanwijzing in het Nederlands. | Meeleveren in documentatie bij Inschrijving |  | Documentatie naslaan
13.6 | Medische technologie en ICT | DE CRRT apparatuur is spatwaterdicht volgens IP-x.1 | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
13.13 |  | De CRRT machine voldoet aan de norm: NEN-EN_IEC_60601-1_editie 3_2_2020-08 en. | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
13.14 |  | De CRRT machine voldoet aan de norm: IEC60601-2-16:2018 (particular voor apparatuur voor bloeddialyse, bloeddiafiltratie en bloedfiltratie) | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
13.15 |  | De CRRT machine voldoet aan de norm: IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020 (nursecall en andere koppelingen met alarmsystemen) | bewijsvoering aanleveren in documentatie |  | Documentatie naslaan
13.18 |  | Het is niet mogelijk de zelftest over te slaan bij het aanzetten van het apparaat. |  | Functionele test
13.19 |  | Het apparaat geeft een alarm als de zelftest niet goed doorlopen is. |  | Functionele test
13.20 |  | Het apparaat houdt instellingen vast bij stroomuitval. |  | Functionele test
13.21 |  | De akoestische alarmmeldingen moeten onderdrukt kunnen worden. |  | Functionele test
13.22 |  | De bloedpompstop alarmmelding wordt zowel optisch als akoestisch aangegeven. |  | Functionele test
13.23 |  | De alarmmelding blijft zichtbaar na het onderdrukken van het akoestische alarm. |  | Functionele test
13.24 |  | Het apparaat geeft tekstuele alarmberichten die begrijpbaar aan de storing zijn gerelateerd. |  | Functionele test
13.25 |  | Het geluidniveau van de akoestische alarmgever kan ingesteld worden. |  | Functionele test