## PvE
Bijlage 1a: PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding “Continue Nierfunctie Vervangende Therapie IC volwassenen Erasmus MC"
Waardering: |  | Het niet kunnen voldoen aan één of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan Opdrachtnemer voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan één (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. De eisen zijn nadrukkelijk op alle te leveren diensten van toepassing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden worden geverifieerd. Indien gewenst kunt in kolom G uw antwoorden op de eisen toelichten. In kolom H staat aangegeven of er bewijsvoering/documentatie dient te worden bijgevoegd bij de toelichting (en Inschrijving). LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Opdrachtnemer dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr. | Onderdeel | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; Niet invullen is niet toegestaan! | Vereiste toelichting; Indien het invulveld geel is dient u een vereiste toelichting te geven | Bewijsvoering Documentatie aan te leveren direct bij Inschrijving of na voorlopige gunning aan de beoogde gegunde Inschrijver. | Beoordeling Uitgevoerd door Erasmus MC
1.1 | Algemeen | Alle aangeboden producten voldoen aan de MDR (EU) 2017/745. | KO |  |  | Certificaten en conformiteitsverklaringen dienen op verzoek van Erasmus MC beschikbaar gesteld te worden
1.2 |  | De leverancier toont bij de inschrijving aan dat zij voldoen aan de MDR, door middel van certificaten en conformiteitsverklaringen | KO |  |  | Certificaten en conformiteitsverklaringen dienen op verzoek van Erasmus MC beschikbaar gesteld te worden
1.3 |  | Alle aangeboden producten zijn voorzien van een CE markering. | KO |  |  | Certificaten en conformiteitsverklaringen dienen op verzoek van Erasmus MC beschikbaar gesteld te worden
1.4 |  | De leverancier kan, van het voor de behandeling benodigde assortiment, alle artikelen leveren die aangegeven zijn als te leveren door leverancier. Zie bijlage 3 (prijsinvulformulier). | KO
1.5 |  | De leverancier kan altijd alle single-users, vloeistoffen en filters die leverancier zal leveren conform bijlage 3 (prijsinvulformulier) bij spoed uit voorraad leveren binnen 6 uur | KO
1.6 |  | De leverancier stelt binnen 6 uur extra bruikleen CRRT machine(s) van hetzelfde type machine en software beschikbaar die geprogrammeerd zijn volgens de configuratie geldend voor Erasmus MC. | KO
1.7 |  | Inschrijver gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | KO
1.8 |  | Inschrijver gaat akkoord met de (raam)overeenkomst en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welk als bijlage 4 a en bijlage 4b zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | KO
1.9 |  | Inschrijver zorgt dat bijlage 8 (Nieuw assortiment) en bijlage 9 (PMM uitvraag) uiterlijk binnen 2 weken na voorlopige gunning wordt aangeleverd bij A. Hoogendorp-Karathanos (a.hoogendorp@erasmusmc.nl). | KO
2.1 | Specifieke eisen algemeen | De CRRT machine heeft een recirculatie stand. | KO
2.2 |  | De CRRT machine beschikt over een voedings- en aarde kabel van minimaal 5 meter in verband met het inperken van warmte ontwikkeling. | KO
2.3 |  | CRRT met loco-regionale citraat antistolling moet toegepast kunnen worden op de CRRT machine. Hierbij is het streven dat het actuele plasma bicarbonaat van de patiënt uitkomt tussen 22 en 28 mmol/liter. | KO
2.4 |  | CRRT met heparine antistolling of een alternatieve antistollingswijze (zoals epoprostenol) moet toegepast kunnen worden op de CRRT machine. Hierbij is het streven dat het actuele plasma bicarbonaat van de patiënt uitkomt tussen 22 en 28 mmol/liter. | KO
2.5 |  | De infusie van de citraatoplossing op de inflowlijn (=acceslijn, arteriële lijn) van het CRRT circuit (=lijnenset, kit), benodigd voor de toepassing van de onder 2.3 genoemde modaliteit, moet plaatsvinden met een in de hardware van de CRRT machine ingebouwde pomp (d.w.z. de pomp is geïntegreerd in de CRRT machine en kan niet los van de CRRT machine functioneren) (De infusie van de citraat oplossing mag niet plaatsvinden met een externe pomp zoals een infuuspomp of spuitenpomp.). | KO
2.6 |  | Tijdens CRRT-Citraat, zoals genoemd onder 2.3 moet er een softwarematige koppeling zijn tussen de in de hardware van de CRRT machine ingebouwde pompen. Deze softwarematige koppeling garandeert door automatische aanpassing van de snelheid van de pompen de infusie van gefixeerde doseringen van de citraatoplossing en van de calciumoplossing als de snelheid van de daaraan gekoppelde pompen wordt gewijzigd. | KO
2.7 |  | Deze softwarematige koppeling zoals beschreven in eis 2.6 moet bestaan tussen de citraatoplossingspomp en de bloedpomp. | KO
2.8 |  | Deze softwarematige koppeling zoals beschreven in eis 2.6 moet bestaan tussen de calciumoplossingspomp en de dialysaat danwel substitutiepomp | KO
2.9 |  | Het volledige bedieningsmenu moet uitgevoerd zijn in de Nederlandse taal. | KO
2.10 |  | De CRRT machine is verrijdbaar, uitgevoerd met zwenkwielen | KO
2.11 |  | De CRRT machine is te blokkeren met een remmechanisme. | KO
2.12 |  | De CRRT machine moet op het bedieningsmenu of een van de submenu's de totale behandelingsduur van de in gebruik zijnde filter-lijnenset weergeven. Of als alternatief moet de CRRT machine de overgebleven tijd tot de volgende noodzakelijke filter-lijnenset vervanging weergeven. | KO
2.13 |  | De CRRT machine moet bij alarmmeldingen suggesties geven voor de uit te voeren handelingen die nodig zijn om het alarm te kunnen opheffen. | KO
2.14 |  | Tijdens opbouw -en priming procedure van het CRRT circuit moet er een instructie-menu op het scherm aanwezig zijn die de gebruiker assisteert. | KO
2.15 |  | De CRRT machine moet tijdens een behandeling de dialysaatvloeistof en substitutievloeistof kunnen verwarmen tot 39 °C. Of als alternatief moet de CRRT machine het bloed van de outflow lijn van het CRRT circuit kunnen verwarmen tot 38 °C. | KO
2.16 |  | Het verwarmingselement moet voldoen aan de door de UNIP EMC gestelde eisen (zie 6.5 en 6.6) in het kader van kruisinfectiegevaar bij multiple use producten. (zie bijlage 11 schoonmaak en desinfectie etc.) | KO |  |  | toelichting geven bij Inschrijving
2.17 |  | De CRRT machine heeft een luchtdetector. | KO
2.18 |  | De CRRT machine heeft een bloedlekdetector. | KO
2.19 |  | De CRRT machine heeft een interne batterij/accu die tijdens een netspanningsonderbreking het doorlopen van de bloedpomp borgt gedurende minstens 15 minuten. | KO
2.20 |  | Het bedieningsscherm geeft weer: 0 Behandelvorm 0 Bloedflow (ml-min) 0 Dialysaat flow (ml-h) 0 Substitutieflow (ml-h) 0 Netto Ultra Filtraat (ml-h) | KO
2.21 |  | Het bedieningsscherm geeft weer: 0 Actuele drukken (acces of "arteriële" druk, veneuze druk en transmembraan druk) 0 Filtratiefractie of filtratie ratio 0 Prefilterdruk of voorfilterdruk | KO
2.22 |  | Indien de CRRT machine het dialysaat of het dialysaat en de substitutievloeistof danwel het bloed verwarmt (zie eis 2.15) dan moet dit uitgezet kunnen worden. | KO
2.23 |  | De CRRT machine moet een bloedflow kunnen genereren tot minstens 400 ml-min. | KO
2.24 |  | De CRRT machine moet een netto Ultrafiltraat flow kunnen genereren van 400 ml-uur. | KO
3.1 | TCO | De door de leverancier ingeschreven/voorgestelde dagprijs per behandeldag moet dekkend zijn om in de totale behandeling te kunnen voorzien. Voor een gelijkwaardig vergelijk wordt, voor die producten die wel noodzakelijk zijn voor de uitvoer maar niet door Inschrijver worden verstrekt, de prijs meegenomen zoals gehanteerd door Erasmus MC. | KO
4.1 | ICT/koppelingen | De CRRT machine moet aangesloten en gekoppeld kunnen worden aan het patiënt alarmeringssysteem. Op dit moment maakt het Erasmus MC gebruik van het MICIS systeem. | KO
4.2 |  | Op het MICIS systeem moet minimaal het bloedpompstop alarm realtime worden doorgegeven. | KO
4.3 |  | De leverancier informeert de opdrachtgever pro actief over verwachte of eventuele firmware-updates/upgrades en aanpassingen in het koppelingsprotocol met Hix/Micis | KO
4.4 |  | Indien het Erasmus MC kiest voor een ander patiënt alarmeringssysteem dan het huidige MICIS, werkt de leverancier mee aan het tot stand komen van de koppeling met het systeem van keuze. | KO
5.1 | ARBO | Tijdens het verplaatsen van de CRRT machine mag de benodigde trekkracht geleverd door 1 verpleegkundige niet meer dan 25 kg bedragen (met twee handen). | KO
5.2 |  | Tijdens het verplaatsen van de CRRT machine mag de benodigde duwkracht geleverd door 1 verpleegkundige niet meer dan 25 kg bedragen (met twee handen). | KO
6.1 | (Geluids)hygiëne | Het effluent (=afvalwater) dat de CRRT machine produceert moet opgevangen worden in single-use opvangzakken die aan de CRRT machine bevestigd zijn. Het effluent mag onder geen enkele voorwaarde draineren via een lijn op een afvoerput danwel sifon van de wasbak in de patientenbox op de IC afdeling. | KO
6.2 |  | De effluent opvangzakken zijn voorzien van een aftapsysteem ( kraantje) om geleegd kunnen worden zonder gevaar op contaminatie van de omgeving in een daarvoor bestemde schredder of pospoeler. | KO
6.3 |  | Indien Erasmus MC dit vraagt gedurende de looptijd van het contract moet de aangeboden apparatuur voor het afvoeren van effluent kosteloos aangepast kunnen worden naar een nieuwe methodiek van afvoeren, waarbij ook rekening gehouden wordt met ergonomische omstandigheden. | KO
6.4 |  | Het geluidsniveau van de CRRT machine gemeten tijdens een CRRT behandeling mag tijdens normaal bedrijf niet meer dan 45 dB(A) bedragen. Het geluidsniveau wordt gemeten op 1 meter afstand van de CRRT machine. | KO
6.5 |  | Alle benodigde medische hulpmiddelen voor een behandeling met de CRRT machine zijn thermostabiel en vochtbestendig. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
6.6 |  | De CRRT machine moet vervaardigd zijn uit materialen die bestand zijn tegen desinfectantia die in Erasmus MC voorgeschreven zijn te weten Alcohol 70% en Chloor 1000 ppm. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
6.7 |  | Het apparaat is zo vervaardigd, dat bij een schoonmaakprocedure met de materialen die voorgeschreven zijn door Erasmus MC (Alcohol 70% en Chloor 1000 ppm) geen mogelijkheid bestaat dat bloed of andere verontreinigingen achterblijven op slecht bereikbare delen (bv. naden/overgangen) van het apparaat. De oppervlakken zijn glad. | KO
6.8 |  | De CRRT machine moet gereinigd kunnen worden met behulp van een microvezeldoek. | KO
6.9 |  | De leverancier levert een reinigingsprotocol aan voor de CRRT machine, zowel digitaal als schriftelijk. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
7.1 | Single-use verbruiksartikelen | Alle aangeboden vloeistoffen en aansluitsets zijn steriel met een sterility assurance level (SAL) van 10 tot de macht min 6. | KO
7.2 |  | Het hemofilter voor toepassing van de onder 2.3 en 2.4 genoemde modaliteiten moet een minimale filter oppervlakte hebben van 1.5 m2. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
7.3 |  | Het hemofilter voor toepassing van de onder 2.3 en 2.4 genoemde modaliteiten moet een minimale cut-off hebben van 25-30 kDa. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
7.4 |  | De lijnenset heeft een pre-filter luer-lock aansluiting volgens de ISO 80369-7 2021 norm. Hier kan een spuitpomp met antistolling op worden aangesloten. | KO
7.5 |  | De lijnenset heeft monster afnamepoorten pre-filter, post-filter en effluent. | KO
7.6 |  | Alle medicatie en vloeistoffen die benodigd zijn om de onder 2.3 en 2.4 genoemde modaliteiten uit te voeren zijn compatibel met de verbruiksgoederen. | KO |  |  | Verklaringen en onderbouwende rapporten kunnen indien gewenst door het Erasmus MC opgevraagd worden bij de leverancier.
8.1 | Vloeistoffen | De Dialysaatvloeistof moet Bicarbonaat bevatten. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
8.2 |  | De Substitutievloeistof moet Bicarbonaat bevatten. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
8.3 |  | Dialysaatvloeistof en/of substitutievloeistof, waarmee ingeschreven wordt voor locoregionale citraat antistolling is leverbaar met een kalium van 2 mmol/l en 4 mmol/l. Of als alternatief moet een combinatie van vloeistoffen voor een serumplasma kalium kleiner dan 5 mmol/liter zorgen. Ook bij patienten met veel celverval en zonder ophoging van de current dose. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
8.4 |  | De Dialysaatvloeistof met een kalium van 2 mmol/l of substitutievloeistof met een kalium van 2mmol/l, toegepast met locoregionale citraat antistolling, wordt indien beschikbaar geleverd met een minimale Fosfaat concentratie van 1.0 mmol/l. Deze eis is alleen van toepassing bij inschrijven met dialysaat of substitutie met een kalium van 2 mmol/l. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
8.5 |  | De Dialysaatvloeistof met een kalium van 4 mmol/l of substitutievloeistof met een kalium van 4 mmol/l, toegepast met locoregionale citraat antistolling, heeft een minimale Fosfaat concentratie van 1.0 mmol/l. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
8.6 |  | De CRRT vloeistof waarmee ingeschreven wordt voor de heparine modaliteit (zonder citraat) kan gebruikt worden als dialysaatvloeistof en substitutievloeistof. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
8.7 |  | De CRRT vloeistof waarmee ingeschreven wordt voor de heparine modaliteit (zonder citraat) is leverbaar met een kalium van 2 mmol/l en 4 mmol/l. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
8.8 |  | De CRRT vloeistof met een kalium van 2 mmol/l, voor gebruik bij de heparine modaliteit (zonder citraat), is beschikbaar. Indien opgenomen in het assortiment van leverancier kan het geleverd worden met een minimale Fosfaatconcentratie van 1,0 mmol/l (eventueel in de toekomst). | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
8.9 |  | De CRRT vloeistof met een kalium van 4 mmol/l, voor gebruik bij de heparine modaliteit (zonder citraat), wordt indien beschikbaar geleverd met een minimale Fosfaat concentratie van 1.0 mmol/l. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
9.1 | Logistiek | De leverancier levert alle aangeven door de leverancier te leveren artikelen binnen 48 uur. | KO
9.2 |  | De leverancier kan in geval van calamiteiten leveren binnen 6 uur. | KO
9.3 |  | De leverancier garandeert een leverbetrouwbaarheid van 98%, gemeten in OLC (order line completeness). | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
9.4 |  | De leverancier beschikt over een calamiteitenplan dat ervoor zorgt dat in geval van overmacht de activiteiten zo snel mogelijk kunnen worden hervat. | KO |  |  | calamiteitenplan toevoegen in documentatie
9.5 |  | De leverancier informeert de opdrachtgever pro actief over verwachte leveringstermijnen. | KO
9.6 |  | De leverancier informeert de opdrachtgever pro actief over eventuele leveringsproblemen. | KO
9.7 |  | De leverancier zal minimaal 1 keer per jaar een voorstel doen met betrekking tot het optimaliseren van het door de leverancier aan te leveren assortiment. | KO
9.8 |  | In geval van gunning van de onderhavige opdracht aan de leverancier zal de leverancier gedurende de looptijd van de overeenkomst de opdrachtgever te allen tijde tijdig informeren omtrent voornemens van de leverancier om over te gaan tot het op de markt brengen van nieuwe(re) en/of andere versies van de overeengekomen zaken. | KO
9.9 |  | Alle diensten die door de leverancier worden verricht, worden verricht door deskundige personen die voor het verrichten van die dienst(en) bekwaam en geschikt zijn. | KO
9.10 |  | De streepjescode voldoet aan de EAN128 conventie binnen de CAN-ANSI-standaard. | KO
9.11 |  | De leverancier pleegt op kwartaalbasis overleg met het Erasmus MC over de forecast en past deze aan in overleg waar nodig. | KO
10.1 | Verpakking verbruiksartikelen | De omsluitende verpakking van de Steriele Medische Hulpmiddelen dient te voldoen aan ISO 11607-1-2:2020 en. | KO |  |  | Certificaten en conformiteitsverklaringen dienen op verzoek van Erasmus MC beschikbaar gesteld te worden
10.2 |  | Het etiket op de Steriele Medische Hulpmiddelen voldoet aan de essentiële eisen van de MDR (EU) 2017/745. | KO |  |  | voeg afbeelding etiket toe
10.3 |  | De gehanteerde symbolen op de omsluitende verpakking van de Steriele Medische Hulpmiddelen zijn conform de vigerende wet- en regelgeving (ISO - 15223). | KO |  |  | voeg een afbeelding van de symbolen op de verpakking toe
10.4 |  | De buitendozen zijn stapelbaar op een europallet en steken niet buiten de pallet. | KO
10.5 |  | Alle verpakkingen worden droog en onbeschadigd aangeleverd conform VDSMH Veldnorm Goederenstroom & NEN-norm R5401. | KO
11.1 | Opleiding/scholing/ innovatie | Opdrachtnemer geeft, in samenspraak bij implementatie, begeleiding en aantoonbaar scholing aan de medewerkers van de IC volwassenen. Daarnaast kan scholing aan gebruikers aangeboden worden, dit altijd in overleg en op vraag van de afdeling. Al de inspanningen die door Inschrijver of andere betrokken partijen geleverd moet worden met betrekking tot scholing, begeleiding en instructie en waar kosten voor in rekening worden gebracht dienen verdisconteerd te zijn in de geoffreerde prijzen. | KO |  |  | Scholingsplan toevoegen in bijlage
11.2 |  | De kosten voor scholing en instructie zijn voor rekening van de leverancier. | KO
11.3 |  | De scholing en instructie zal worden gegeven op de locatie van de opdrachtgever. | KO
11.4 |  | De scholing en instructie zal worden gegeven door deskundige personen die daartoe bekwaam en geschikt zijn. | KO |  |  | Opnemen in scholingsplan
11.5 |  | De leverancier zal de opdrachtgever steeds tijdig informeren over de opleidingsmaatregelen die voor verantwoord gebruik van de producten noodzakelijk zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. | KO
11.6 |  | Indien naar de mening van de opdrachtgever 'refreshment' opleidingen nodig zijn zullen deze voor rekening van de leverancier en door de leverancier worden verzorgd samen met de Critical Care Nephrology werkgroep van de EMC-ICV. | KO
11.7 |  | Bij nieuwe product introducties levert de leverancier gratis ondersteuning. | KO
11.8 |  | De leverancier zal gedurende de looptijd van de overeenkomst de opdrachtgever te allen tijd informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen binnen het assortiment. | KO
11.9 |  | De leverancier biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om te participeren in productontwikkeling trajecten. | KO
11.10 |  | De leverancier levert per CRRT machine 2 Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen mee in hard copy. En de leverancier verstrekt een digitale versie van de gebruiksaanwijzing in het Nederlands. | KO |  |  | Meeleveren in documentatie bij Inschrijving
11.11 |  | Opdrachtnemer biedt ruimte voor eigen inbreng Erasmus MC bij de scholing. | KO
11.12 |  | Opdrachtnemer zorgt voor handzaam Nederlandstalig documentatiemateriaal bij de scholing. | KO
11.13 |  | Opdrachtnemer geeft ondersteuning bij het opstellen van protocollen. De protocollen blijven in het beheer van het Erasmus MC. | KO
11.14 |  | De leverancier verzorgt een training voor eerstelijnswerkzaamheden voor de medisch technici van het Erasmus MC | KO
11.15 |  | DE leverancier denkt actief mee in ergonomische oplossingsmogelijkheden voor vervoer van gevulde effluentzakken vanuit de IC kamer naar de locatie waar deze geleegd worden. | KO
12.1 | Contractbeheer & Communicatie | Na gunning stelt de Inschrijver samen met de opdrachtgever een prestatiemonitor of andere tool op om de prestaties van de Inschrijver te meten. De indicatoren worden in overleg bepaald. Gedurende de contractperiode wordt deze prestatiemonitor ieder kwartaal ingevuld waarna het zal dienen als basis voor het regulier voortgangsoverleg tussen opdrachtgever en de leverancier. | KO
12.2 |  | De leverancier wijst een vaste accountmanager toe waarmee de opdrachtgever minstens ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | KO
12.3 |  | 1x per contractjaar wordt strategisch overleg gevoerd tussen de opdrachtgever en de leverancier. | KO
12.4 |  | Voor contact over de dagelijkse gang van zaken moet bij de leverancier een vast aanspreekpunt te zijn. | KO
12.5 |  | De leverancier maakt verslag van de periodieke overleggen met de opdrachtgever en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen digitaal een kopie aan zijn/haar contactpersoon van de opdrachtgever. | KO
12.6 |  | Leverancier levert periodieke (elk kwartaal) managementrapportages aan: ofwel via een digitaal systeem van de leverancier of via email. De kosten van het verstrekken van de managementinformatie dienen te zijn inbegrepen in de prijs. | KO
12.7 |  | De servicedesk van Opdrachtnemer is bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. Er dient ook een calamiteitennummer beschikbaar te worden gesteld. | KO
12.8 |  | De servicedesk van Opdrachtnemer is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. | KO
12.9 |  | Medewerkers van de servicedesk van Opdrachtnemer beheersen de Nederlandse taal. | KO
12.10 |  | Inschrijver heeft ervaring met implementatie van productlijnen in een soortgelijke organisatie | KO
13.1 | Medische Technologie & ICT | Voor communicatie over het netwerk wordt alleen gebruik gemaakt van ethernet over twisted pair bekabeling en / of van WIFI technologie. | KO
13.2 |  | Voor communicatie over het netwerk wordt alleen gebruik gemaakt van het IP protocol (dus alle netwerkcommunicatie dient 'IP-only' te zijn). | KO
13.3 |  | Voor communicatie over het netwerk dient gebruik gemaakt te worden van de bestaande centrale netwerkinfrastructuur van het Erasmus MC, dus zowel netwerkbekabeling als aanwezige netwerkapparatuur. De leverancier mag geen eigen netwerk aanleggen. Dit geldt zowel voor het bedraad netwerk als het draadloze netwerk. | KO
13.4 |  | Alle communicatie tussen bedraad en draadloos netwerk moet gerouteerd kunnen worden. | KO
13.5 |  | De Inschrijver voldoet aan alle in bijlage 10 genoemde aansluitvoorwaarden voor het Erasmus MC netwerk, die relevant zijn voor de koppeling van de CRRT apparatuur aan het Netwerk van Erasmus MC. Alle in de bijlage genoemde aspecten worden onderschreven door Inschrijver. | KO
13.6 |  | DE CRRT apparatuur is spatwaterdicht volgens IP-x.1. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
13.7 |  | De medisch technici (max 5 personen) ontvangen een eerstelijnstraining (kosteloos) waarvoor een certificering wordt afgegeven en aansluitend refreshmenttrainingen voor zover vereist vanuit de leverancier. | KO
13.8 |  | De leverancier beschikt over een Nederlandstalige support afdeling en servicedienst. | KO
13.9 |  | De leverancier dient dagelijks overdag, tussen 7:00 en 23:00 uur, telefonisch technische support/ondersteuning te kunnen bieden en tussen 23:00 en 07:00 uur telefonisch bereikbaar te zijn waarna binnen één uur technische support wordt geboden. Indien technische support tussen 23 - 7 uur niet realistisch is, zorgt Leverancier voor plaatsing van minimaal 1 reserve machine in Erasmus MC op de IC. | KO
13.10 |  | De leverancier dient jaarlijks een overzichtsrapportage van de onderhoudsstatus van het CRRT systeem aan te leveren waarbij de onderhoudsstatus en onderhoudshistorie per specifiek apparaat inzichtelijk moet zijn | KO
13.11 |  | De leverancier dient in samenwerking met de gebruikers de apparatuur te configureren (default instellingen). | KO
13.12 |  | Het gehele totaal aan te besteden systeem en toebehoren voldoet aan de MDR (2017/45/EU) en de van toepassing zijnde normen voor de veiligheid van medische apparatuur. | KO
13.13 |  | De CRRT machine voldoet aan de norm: NEN-EN_IEC_60601-1_editie 3_2_2020-08 en. | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
13.14 |  | De CRRT machine voldoet aan de norm: IEC 60601-2-16:2018 (particular voor apparatuur voor bloeddialyse, bloeddiafiltratie en bloedfiltratie). | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
13.15 |  | De CRRT machine voldoet aan de norm: IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020 (nursecall en andere koppelingen met alarmsystemen). | KO |  |  | bewijsvoering aanleveren in documentatie
13.16 |  | De leverancier garandeert dat alle software updates en upgrades zullen worden doorgevoerd op de CRRT machine tijdens de loopduur van de overeenkomst. | KO
13.17 |  | Na een succesvol doorlopen zelftest zijn alle veiligheidsrisico's tgv elektronische functies van het apparaat uitgesloten. | KO
13.18 |  | Het is niet mogelijk de zelftest over te slaan bij het aanzetten van het apparaat. | KO
13.19 |  | Het apparaat geeft een alarm als de zelftest niet goed doorlopen is. | KO
13.20 |  | Het apparaat houdt instellingen vast bij stroomuitval. | KO
13.21 |  | De akoestische alarmmeldingen moeten onderdrukt kunnen worden. | KO
13.22 |  | De bloedpompstop alarmmelding wordt zowel optisch als akoestisch aangegeven. | KO
13.23 |  | De alarmmelding blijft zichtbaar na het onderdrukken van het akoestische alarm. | KO
13.24 |  | Het apparaat geeft tekstuele alarmberichten die begrijpbaar aan de storing zijn gerelateerd. | KO
13.25 |  | Het geluidniveau van de akoestische alarmgever kan ingesteld worden. | KO
14.1 | Klachtafhandeling | Inschrijver draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot klachten over onder andere kwaliteit en aflevering in samenwerking met de nader toe te wijzen contactpersoon van het Erasmus MC. | KO
15.1 | Facturatie | Opdrachtnemer maakt uiterlijk binnen 4 jaar of eerder gebruik van XML facturen met formaat standaard UBL2.0/2.1 (PEPPOL= Europese standaard) | KO
15.2 |  | Opdrachtnemer vermeldt op elke factuur het inkoopordernummer van Erasmus MC. Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen. | KO
16.1 | Geheimhouding | Inschrijver verklaart strikte geheimhouding in acht te zullen nemen omtrent al hetgeen hem/haar bij diens werkzaamheden of in verband met die werkzaamheden op enigerlei wijze bekend wordt. Hieronder wordt onder andere begrepen informatie over de organisatie, informatie ten aanzien van de toepassing en (mogelijk) gebruik van de bij het Erasmus MC (in ontwikkeling) zijnde systemen, de werking van apparatuur, bestanden en programmatuur. Inschrijver zal bovendien strikte geheimhouding in acht nemen over alle vertrouwelijke informatie welke hem/haar bekend is, of nog ter kennis komt, van het Erasmus MC. De informatie en gegevensdragers die Inschrijver ter beschikking staan zal Inschrijver niet aan derden ter beschikking stellen, maar uitsluitend gebruiken op de afgesproken werkplek met de afgesproken apparatuur en software. Informatie- en gegevensdragers zijn eigendom van het Erasmus MC. Door Inschrijver zullen geen kopieën gemaakt worden, anders dan voor de overeengekomen prestaties noodzakelijk is en zullen door hem/haar uitsluitend op de afgesproken werkplek gebruikt/bewaard worden en in geen geval naar elders meegenomen of anderszins naar buiten worden gebracht. Hetzelfde geldt voor producten van het Erasmus MC zoals documentatie en handboeken. Ook na het beëindigen van de werkzaamheden zal deze geheimhouding van kracht blijven. Inschrijver is verplicht de binnen het Erasmus MC geldende beveiligingsprocedures in acht te nemen. Het is Inschrijver bekend dat Inschrijver bij schending van bovenvermelde verplichtingen het risico loopt strafrechtelijk vervolgd te worden op basis van Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Inschrijver verklaart middels beantwoording op deze eis en geeft door middel van indiening van het PvE aan dat Inschrijver gedurende het traject van deze offerteaanvraag geen rechtstreeks contact te hebben met medewerkers van het Erasmus MC aangaande de offerte zonder de uitdrukkelijke toestemming van de aangegeven contactpersoon binnen het Erasmus MC. | KO
Ondertekening van dit document
Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat het EMC dit document en de overlegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien het EMC tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen.
Aldus, naar waarheid opgemaakt op
Datum
Plaats
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: