## Perceel 2 PvE
BIJLAGE 1b - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding Boor-zaag apparatuur Perceel 2
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr | EIS | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan!
Bedieningsunit
201 | De (Highspeed) Bedieningsunit Traploos instelbaar en heeft de mogelijkheid tot een omwentelings snelheid van minimaal 70.000 omw/min
203 | De snelheid kan automatisch ingesteld worden met de mogelijkheid om de snelheid manueel te wijzigen
204 | De omwenteling van de boor is links en rechtsom instelbaar op unit en voetpedaal
205 | Koeling van de boor kan worden aan/uitgezet op unit en voetpedaal en/of vanuit het steriele veld
206 | Het toerental is instelbaar
Boor-zaag systeem
208 | Het fixatiesysteem van de boor en opzetstukken dienen maximaal 39 graden Celcius te zijn zodat warmteafgifte niet mogelijk is.
209 | Het systeem heeft de mogelijkheid een freesdiameter, vanaf 0.7mm, te gebruiken bij het openen van de cortex van het mastoid
210 | Het systeem heeft een perforator waarop (minimaal) twee maten trepaanboren passen.
211 | Op het systeem kan een korte en lange craniotoom aangesloten worden.
212 | Er is de mogelijkheid een oscillerende zaag te gebruiken.
213 | Reciprozaag: mogelijkheid voor kort en langzaagblad.
Display
214 | Display tekst is in de Nederlandse of Engelse taal.
Wet- en regelgeving
215 | Alle aangeboden producten zijn voorzien van een CE certificaat of Declaration of Confomity conform de MDR (EU) 2017/745. De leverancier toont dit aan door de certificaten en Declations of Conformity mee te sturen met de inschrijving.
Gebruiksinstructie
216 | Wijzigingen in functionaliteit of werking van de geoffreerde oplossing die na in gebruikname worden doorgevoerd, worden aangevuld in de Nederlands of Engels opgestelde gebruikershandleiding en binnen een week na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC.
217 | De in het Nederlandse of Engels opgestelde gebruikershandleiding wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld aan het het Erasmus MC
218 | Er is een beknopte samenvattting van max 1 A-4 van de geoffreerde oplossing beschikbaar met daarop productspecifieke instructies en waarschuwingen.
219 | Een up-to-date nederlandstalige reinigings-, desinfectie- en sterilisatievoorschrift bestemd voor het betreffende type van de aangeboden oplossing wordt verstrekt
Hygiene/Reiniging, desinfectie en sterilisatie
220 | De apparatuur (inclusief demontabele delen) die op de OK verblijft en niet in contact komt met het semi-kritisch (slijmvliezen) of kritisch gebied (steriele lichaamsholtes), kan gereinigd en gedesinfecteerd worden conform de, door de Unit Infectie Preventie Erasmus MC, opgestelde reinigings- en desinfectie instructie.
221 | Boormotor, boorkabel en opzetstukken kunnen machinaal worden gereinigd en ( bij voorkeur thermisch) gedesinfecteerd (A0-waarde 3000) - Reinigings-, desinfectie- en sterilisatievoorschriften en de setbeschrijving incl. afbeeldingen meesturen en specificeren welke accessoires (aansluitstukken, adapters, etc.) noodzakelijk zijn voor reiniging en desinfectie van hiervoor genoemde onderdelen in een Miele PG 8528 thermodesinfector of de Dac Universal (Sirona)
222 | Alle te steriliseren instrumenten kunnen machinaal worden gereinigd met een detergent met een pH van 10,5-11,0.
223 | Instrumentarium wat een lastig reinigbaar ontwerp heeft moet voor machinale reiniging en desinfectie gedemonteerd kunnen worden
224 | Holle onderdelen en lumina kunnen worden aangesloten op het watercircuit van de washer-disinfector op de CSA
225 | In de instrumentennetten moeten een voorziening zijn om holle instrumenten in de washer-disinfector aan te kunnen sluiten op het watercircuit
226 | Boormotor, boorkabel en opzetstukken zijn steriliseerbaar met stoom (134°C gedurende minimaal 3 minuten) of middels gasplasmasterilisatie (Sterrad 100NX). Graag specificeren en in geval van gasplasmasterilisatie: aangeven op welk programma moet worden gesterilseerd.
227 | Op verzoek van de DMH kunnen validatierapporten van de reiniging, desinfectie en sterilisatieprocessen overlegd worden, of minimaal ter inzage aangeboden worden.
228 | De instrumentennetten incl. afmeting en fixatie moeten worden afgestemd met de DMH's en de CSA. Dit geldt ook voor een evt. gebruikerstest of proefperiode.
229 | De leverancier geeft scholing aan het CSA-personeel over de reiniging, desinfectie en sterilisatie van het instrumentarium
Vigilantie
230 | Veiligheidswaarschuwingen en recalls worden per direct gemeld aan het Erasmus MC via ''recall@erasmusmc.nl''
231 | Inschrijver draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot klachten over onder andere kwaliteit en aflevering in samenwerking met de nader toe te wijzen contactpersoon van het Erasmus MC.
Technisch beheer
232 | U gaat akkoord met de Standaard Service Overeenkomst (opgesteld door Wibaz zie bijlage X en Y)
233 | De Service Technici zijn aantoonbaar bevoegd en bekwaam.
234 | Leverancier biedt een onderhoudsvorm aan waarmee een uptime van 98% wordt behaald.
235 | Voorafgaand aan correctief onderhoud geeft de leverancier een opgave van de uit te voeren reparatie en de te verwachte kosten en doorlooptijd reparatie dan wel voorhanden zijn van leenapparaat/vervangende oplossing binnen max. 3 werkdagen beschikbaar
236 | De servicetechnici en andere contactpersonen beheersen de Nederlandse of Engelse taal
237 | Alle wijzigingen en modificaties tgv veiligheidsproblemen worden kosteloos door leverancier verholpen
238 | Het onderhoud van apparatuur wordt, indien mogelijk, in het Erasmus MC uitgevoerd
239 | Gedurende de volledige levensduur van de aangeboden apparatuur zijn alle reserveonderdelen te leveren.
240 | Medisch technici van het Erasmus MC krijgen training voor 1e lijns-werkzaamheden
Rapportage
241 | Na afloop van het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud van de apparatuur wordt een servicerapport meegeleverd dat de uitgevoerde correctieve werkzaamheden, de resultaten van een functietest en de resultaten van een veiligheidsmeting bevat
242 | Het servicerapport is ook in een digitale versie leverbaar en wordt binnen twee dagen aangeleverd
243 | Jaarlijks wordt een rapport aangeleverd met een overzicht van de uitgevoerde preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden en bijkomende kosten.
Service handleiding
244 | Een digitale versie van de up-to-date onderhoudshandleiding wordt beschikbaar gesteld aan het Erasmus MC
245 | Wijzigingen in onderhoud van de apparatuur, die na in gebruikname in het Erasmus MC worden doorgevoerd, worden aangevuld in de servicehandleiding en na publicatie doorgegeven aan het Erasmus MC
246 | De onderhoudshandleiding wordt geleverd in de Nederlandse of Engelse taal
247 | Voorafgaand aan een software wijziging dient er een formulier ingevuld te worden met fall-back scenarios etc.
Training
248 | Voorafgaand aan de ingebruikname na gunning wordt instructie gegeven over de aangeboden apparatuur aan de gebruikers op de afdelingen binnen het Erasmus MC op desgewenst tijdstip.
249 | (Her)scholing wordt meegenomen gedurende de volledige levensduur van de aangeboden apparatuur.
Levering
250 | Alle data t.b.v. de productdossiers worden door de leverancier ter beschikking gesteld via GS1 Datasource. Dit betreft minimaal de data uit de Excelsheet Uniforme Dataset (zie bijlage).
251 | De geleverde apparatuur is aan de buitenzijde van de transportverpakking en in de omdoos voorzien van een pakbon. Op de pakbon dient ten minste de volgende informatie vermeld te zijn: inkoopordernummer, omschrijving van artikel, artikelnummer, aantallen, verpakkingseenheid, colli en telefoonnummer voor het melden van manco’s. Indien van toepassing toevoegen van een lotnummer.
252 | Pakbonnen zijn duidelijk leesbaar en interpreteerbaar. Het moet duidelijk zijn wat er in de bijbehorende doos zit en wat mogelijk nog nageleverd wordt.
253 | Leveringen worden op elke afzonderlijke verpakking voorzien van een duidelijk leesbare sticker met daarop tenminste het ordernummer van Opdrachtnemer en het inkoopordernummer van Opdrachtgever.
254 | Artikelen die bij ontvangst in Erasmus MC geweigerd worden vanwege zichtbare schade aan de verpakking worden door Opdrachtnemer direct mee retour genomen. Opdrachtnemer biedt artikelen op zodanige wijze aan dat weigering van (een deel) van de levering mogelijk is.
255 | Leverancier neemt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur contact op bij leveringsproblemen.
Facturatie
256 | Facturen dienen voorzien te zijn van maximaal één ordernummer.
257 | Facturen dienen per mail verstuurd te worden in PDF format. Richten aan: facturen@erasmusmc.nl
Communicatie
258 | Opdrachtnemer wijst een vast contactpersoon aan ten behoeve van de communicatie en het stellen van product inhoudelijke vragen indien nodig.
259 | De servicedesk van Opdrachtnemer is bereikbaar op werkdagen.
260 | Er dient ook een 24/7 calamiteitentelefoonnummer bereikbaar te zijn bij de Opdrachtnemer.
261 | De servicedesk van Opdrachtnemer is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.
262 | Medewerkers van de servicedesk van Opdrachtnemer beheersen de Nederlandse en/of Engelse taal.

## Perceel 2 PvW
PROGRAMMA VAN WENSEN Europese Aanbesteding Boor-zaag apparatuur Perceel 2
Toelichting |  | Alle wensen zijn hieronder in het Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 200 punten.
Nr. | Onderdeel | WENS | Voldoet Ja / Nee? Invullen met ja of nee | Punten | Toelichting (optioneel)
W201 | Bedieningsunit | Het voetpedaal van de bedieningsunit biedt de mogelijkheid te switchen tussen verschillende en vooraf ingestelde boorprogramma's. |  | 70
W202 | Bedieningsunit | De bedieningsunits zijn compatible met meer dan 1 booropzetstuk |  | 65
W203 | Bedieningsunit | De bedieningsunits zijn compatible met meer dan 1 zaagopzetstuk |  | 65
Totaalscore op de wensen |  |  |  | 200