## Programma van Eisen
Bijlage 3, Programma van Eisen
Nr. | Omschrijving | Eis of wens Perceel 1 | Eis of wens Perceel 2 | Eis of wens Perceel 3 | Eis of wens Perceel 4 | Eis of wens Perceel 5
1. Algemeen
1.01 | Opdrachtnemer garandeert dat gedurende de looptijd van de overeenkomst, bij de uitvoering van de opdracht en alle te leveren Medische Disposables, Gebruiksartikelen en Koelkasten door Opdrachtnemer, ook na transport en opslag, voldoen aan de voor deze opdracht vigerende relevante nationale en Europese wet- en regelgeving NEN-normering en CE-markering waaronder de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR en IVDR). | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
1.02 | Bij aanlevering van een nieuw te testen Medische Disposables, Gebruiksartikelen en Koelkasten geldt dat er testrapporten, certificaten en gebruikshandleidingen, voor zover van toepassing, in de Nederlandse of Engelse taal geleverd worden aan Hecht. Dit geldt tevens bij tussentijdse updates, herzieningen en afwijkende gebruikersvoorschriften. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer dat Hecht altijd de juiste en laatste versie heeft van eerder genoemde documenten. Indien genoemde documenten niet origineel in de Nederlandse of Engelse taal zijn opgesteld, dan dient Opdrachtnemer een vertaling bij te leveren, naast het origineel. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
1.03 | Alle te leveren Medische Disposables, Gebruiksartikelen en Koelkasten dienen nieuw te zijn en in originele verpakking. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
1.04 | De Medische Disposables, Gebruiksartikelen en Koelkasten hebben op het moment van levering een minimale houdbaarheid c.q. geldigheid van 12 maanden, tenzij dit aantoonbaar niet mogelijk is. Hier kan in incidentele gevallen van worden afgeweken. Verzoeken op afwijken moeten vooraf schriftelijk worden gedaan aan Hecht en pas na schriftelijk akkoord is het de Opdrachtnemer toegestaan deze Medische Disposables te leveren. In het verzoek staat de reden en de duur (aantal keer/dagen/weken) van de afwijking op de standaard. Na het verlopen van de duur van de uitzondering moet bij een continuering een nieuw verzoek worden gedaan. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
1.05 | Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de door hem te leveren Medische Disposables, Gebruiksartikelen en Koelkasten gedurende de looptijd van de raamovereenkomst van hetzelfde merk en type zijn zoals gespecificeerd bij inschrijving. Met uitzondering met hetgeen gesteld in 2.01, 2.02 en 2.03. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
1.06 | Inschrijver verklaart dat zij enkel die medewerkers inzet voor het uitvoeren van de opdracht, het aanvullen van de grijpvoorraadkasten aanvullen en onderhoud van Gebruiksartikelen, die ten aanzien van die werkzaamheden beschikken over een geldige VOG, met de volgende coderingen: – Bevoegdheid hebben tot raadplegen en/of bewerken van systemen – Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan – Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen – Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.) – Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving – (Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders dan het intern transport bij een bedrijf | Eis | Eis | n.v.t. | n.v.t | Eis
1.07 | Om toegang te krijgen tot de panden van Hecht is een toegangstag nodig, deze wordt op persoonsniveau uitgegeven. Inschrijver stemt ermee in dat voor iedere, door Hecht, uitgegeven toegangstag, door de ontvanger, wordt getekend en dat deze zich conformeert aan onderstaande voorwaarden: De houder van een tag verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de voorwaarden van het gebruik. Namelijk: - Taghouder dient zich te houden aan de geldende regels en veiligheidsvoorschriften binnen Hecht. - Het is verboden om een kopie te (laten) maken. - Houder is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan door misbruik van de tag. - Houder dient diefstal of verlies direct te melden bij Hecht. - Houder levert de tag per ommegaande in wanneer hiertoe wordt verzocht. - Het is verboden een tag uit te lenen aan een andere persoon. Bij het einde van de dienstverlening levert houder de tag uiterlijk op de laatste werkdag in. Indien de tag niet wordt ingeleverd wordt hiervoor 50 euro in rekening gebracht. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
1.08 | Opdrachtnemer vervult de opdracht in principe op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 8:00 uur en 17:00 uur. Binnen dit tijdvak vinden ook de (na)leveringen van de artikelen plaats. Uitgezonderd situatie zoals genoemd bij 4.07. | Wens | Eis | Eis | Eis | Eis
1.09 | Vertrouwelijke informatie mogen Ondernemer niet delen met derden. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
1.10 | Opdrachtnemer dient passende beveiligingsmaatregelen te nemen om bedrijfsinformatie van Hecht te beschermen. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
2. Online portal
2.01 | Opdrachtnemer beschikt over een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke online portal. Voor perceel 2, 4 en 5 omvat dit het inventory management en voor perceel 1, 3 de webshop. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
2.02 | Het moet mogelijk zijn om op het online portal in te loggen zodat men in een eigen omgeving terecht komt. In deze omgeving dient een vastgezette bestellijst duidelijk zichtbaar zijn. Ook dient de bestelhistorie per besteller inzichtelijk te zijn, zodat een besteller eenvoudig Medische Disposables kan selecteren voor een volgende, nieuwe bestelling. In de bestelhistorie moet het mogelijk zijn om te zoeken naar eerder geplaatste bestellingen en Medische Disposables. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
2.03 | Het moet mogelijk zijn om op het online portal in te loggen zodat men in een eigen omgeving terecht komt. In deze omgeving dient de inventarislijst duidelijk zichtbaar te zijn. Op de landingspagina dient de onderhoudsstaat van elk inzichtelijk te zijn, zodat een beheerder eenvoudig een Gebruiksartikel kan vinden en de onderhoudshistorie kan raadplegen. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
2.04 | Bij het plaatsen van een bestelling moet het mogelijk zijn om een kostenplaats en kostendrager in te voeren welke duidelijk op de factuur zichtbaar moet zijn. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
2.05 | Alle functionaliteiten die Opdrachtnemer oplevert werken probleemloos in de dan geldende browsers versies van IE /Edge, Chrome. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
3. Productspecificatie & Assortiment
3.01 | De Medische Disposables binnen de scope van de opdracht, zijn opgenomen in Prijsformulier (bijlage 5). Daar waar merknamen worden genoemd dient het desbetreffende product van dat specifieke merk geleverd te worden, tenzij er een gelijkwaardig product aangeboden kan worden, waarbij Hecht bepaald of er sprake is van een gelijkwaardig product. Opdrachtgever is gerechtigd om product(beschrijvingen) op te vragen om gelijkwaardigheid te toetsen. Op eerste verzoek en binnen twee werkdagen dient inschrijver van de gelijkwaardige Medische Disposables een productbeschrijving in. Indien Hecht hierom verzoekt dient Inschrijver binnen twee werkdagen na verzoek een proefproduct aan Hecht aan te bieden. Hiervoor kan Inschrijver geen kosten in rekening brengen. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
3.02 | Hecht is gerechtigd de assortimentslijst(en) uit te breiden, dan wel in te krimpen indien nodig. Opdrachtnemer zal nieuwe producten aanbieden tegen marktconforme prijzen. Waarbij het Hecht vrijstaat om de marktconformiteit te controleren. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
3.03 | Indien Opdrachtnemer voorziet of na bestelling bemerkt dat gedurende de looptijd van de overeenkomst een artikel van het assortiment tijdelijk niet op voorraad is, treedt Opdrachtnemer in overleg met Hecht door een alternatief van ten minste gelijkwaardige kwaliteit aan te bieden. Dit doet zij naast het schriftelijke overleg ook door het leveren van sample van het alternatieve product en/of specificatie. Doelstelling van Opdrachtnemer is het alternatief tegen dezelfde prijs als het originele product te leveren. Pas na acceptatie van artikel en prijs mag Opdrachtnemer product leveren. Indien Hecht niet wenst in te stemmen met deze prijs en kwaliteit danwel als Opdrachtnemer geen alternatief aanbiedt- is Hecht gerechtigd deze bij een derde partij af te nemen tot Opdrachtnemer in staat is het betreffende product te leveren. Hecht bepaalt of een product gelijkwaardig is, dit gebeurt binnen 5 werkdagen na ontvangst van product(specificatie). | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
3.04 | Indien een artikel van het assortiment uitlopend is, wordt deze vervangen door een ten minste kwalitatief gelijkwaardig artikel tegen een marktconforme prijs. In dat geval legt de Opdrachtnemer een voorstel voor vervanging ter schriftelijke goedkeuring voor aan Hecht waarmee het assortiment wordt aangepast. Waarbij het Hecht vrijstaat om de marktconformiteit te controleren. Hecht bepaalt of een product gelijkwaardig is. Dit gebeurt binnen 5 werkdagen na ontvangst van product(specificatie). | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
3.05 | Hecht zal de gelijkwaardigheid van de producten verifiëren. Indien naar oordeel van Hecht blijkt dat tijdens de looptijd van de raamovereenkomst een vervangend product niet voldoet, dan dient de Opdrachtnemer op verzoek van Hecht een vervangend product te leveren dat wel voldoet tegen een marktconforme prijs. Waarbij het Hecht vrijstaat om de marktconformiteit te controleren. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
3.06 | Opdrachtnemer draagt zorg voor consequente indeling, opberging en herkenbaarheid van de Medische Disposables. Vanwege uniformiteit binnen Hecht worden alle grijpvoorraadkasten maximaal uniform ingedeeld. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
3.07 | Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan de indeling van de grijpvoorraadkasten wijzigen door bijv. voortschrijdend inzicht of productwijzigingen, Opdrachtnemer dient ook bij wijzigingen uniformiteit binnen de gehele Hecht te borgen. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
3.08 | Inschrijver dient voor alle artikelen in het prijsformulier (bijlage 5) een prijs op te geven. Indien één of meerdere artikelen niet wordt aangeboden, wordt de Inschrijving als incompleet beschouwd en zal de Inschrijving worden uitgesloten van verdere deelname. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
4. Bestellen
4.01 | Opdrachtnemer mag bij spoedbestellingen op artikelniveau geen minimale bestelgrootte hanteren. Hecht streeft ernaar zoveel mogelijk in grotere aantallen te bestellen dan wel enkels-stuks bestellingen te minimaliseren. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
4.02 | Opdrachtnemer dient voor de bestellers een helpdesk beschikbaar te hebben, waarvan de medewerkers op de hoogte zijn van de afspraken met Hecht. De helpdesk dient op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 08:00 en 17:00 uur bemenst te zijn. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
4.03 | Opdrachtnemer dient te voorzien in een piketnummer voor spoedleveringen die 24/7/365 bemenst is. Hecht streeft ernaar enkel bij hoge uitzondering via het piketnummer te bestellen. | Eis | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5. Leveringen & nabestellingen
5.01 | Levering vindt uitsluitend plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat bij elke aflevering een pakbon is toegevoegd waarop vermeld staat: - Ordernummer van Hecht aangevuld met volgnummer/ kenmerk; - naam besteller en afdeling van Hecht met afleverlocatie, adres; - artikelomschrijving; - afleverdatum; - geleverde aantallen; - verpakkingseenheid en/of deellevering. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
5.02 | Per locatie heeft Opdrachtnemer vaste leverdata/momenten. Deze momenten zijn door Hecht vooraf in te zien per magazijn/locatie. Het is aan Opdrachtnemer om deze momenten tijdens de implementatieperiode, in overleg met Hecht, te bepalen. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
5.03 | De maximale levertijd bedraagt 3 werkdagen. Onder levertijd wordt verstaan de periode tussen het plaatsen van de bestelling in de webshop van Opdrachtnemer en de aflevering van de bestelde goederen bij Hecht. Indien de 3 werkdagen niet haalbaar is, treedt Opdrachtnemer in overleg. In gezamenlijk overleg wordt: 1. Een product aangeboden ter vervanging van het gevraagde product en geleverd binnen de gestelde/afgesproken levertermijn; of 2. Wordt gekozen voor een verlate leverdatum van het bestelde artikel; of 3. Wordt Hecht de mogelijkheid geboden om het product éénmalig ergens anders aan te schaffen. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
5.04 | De spoedbestelling dient te allen tijden binnen maximaal 24 klokuren na bestelling op de aangewezen locatie geleverd te worden. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Wens
5.05 | Spoedbestellingen dienen op de volgende wijze aan Opdrachtnemer gecommuniceerd te kunnen worden: - Telefonisch via het door Opdrachtnemer opgegeven piketnummer; OF - (op werkdagen) per e-mail naar een door Opdrachtnemer opgegeven e-mailadres. Voor spoedbestellingen dient Opdrachtnemer een aparte factuur te sturen. Een kostenplaats en kostendrager wordt direct telefonisch benoemd. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5.06 | Opdrachtnemer draagt zorg voor de Medische Disposables bij Hecht, op basis van consignatievoorraad. Hecht zal de Medische Disposables bewaren zoals een goed huisvader betaamt. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5.07 | Het logistieke bestelproces, van levering tot aanvulling en het zorgen dat er geen tekorten zijn en dat er geen derving is, is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5.08 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de hygiëne van de grijpvoorraadkasten en houdt deze bij middels een aftekenlijst. Indien Hecht van mening is dat de hygiëne in de kasten niet op orde zijn kan zij Opdrachtnemer verordenen deze binnen 2 werkdagen herstellen tot op een juist en verantwoord niveau. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5.09 | Opdrachtnemer dient de grijpvoorraadkasten te voorzien van een overzicht met daarop minimaal: - Inhoud van de grijpvoorraadkast, (ten minste artikelnr., naam artikel) - Minimale en maximale aantallen - Leverdata/moment, zie ook eis 4.06. Hecht zal de voorraad, belevering en facturatie (steekproefsgewijs) controleren, Opdrachtnemer dient hier volledige medewerking aan te verlenen. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5.10 | Hecht moet gegarandeerd zijn van minimum voorraden in haar grijpvoorraadkasten en 2 GGB1 voertuigen. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5.11 | Opdrachtnemer is gehouden aan het kosteloos terugnemen van eventuele ongebruikte voorraden (geleverd door Opdrachtnemer) in een grijpvoorraadkast van Hecht. Ongebruikt betekent: "niet uit de grijpvoorraadkasten gehaald door Hecht" | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5.12 | Hecht maakt enkel gebruik van grijpvoorraadkasten, Opdrachtnemer mag op locaties van Hecht geen extra voorraad hanteren naast deze grijpvoorraadkasten (schaduwvoorraden). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Hecht. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5.13 | De medicijnkoelkasten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen conform DIN 58345/13227 of vergelijkbaar, waarbij Opdrachtnemer de vergelijkbaarheid aantoon | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.14 | De medische koelkasten zijn uitgerust met een display waarop de temperatuur zichtbaar is en van de hele voorgaande maand uit het geheugen gelezen kan worden. De temperatuur staat ingesteld op 5°C. De display en de handleiding van de display is gebruiksvriendelijk, d.w.z. kort en duidelijk op een A4 beschreven. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.15 | De bedrijfstemperatuur van de koelkast is +2 tot +8 graden bij een omgevingstemperatuur van +10 tot +35 graden. De temperatuur dient op iedere plaats in een gevulde vaccinkoelkast gelijk en constant te zijn. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.16 | De koelkast moet zo zijn uitgevoerd dat desgewenst, ter controle van de bedrijfstemperatuur, het temperatuurverloop geregistreerd kan worden. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.17 | De koelkast heeft een akoestisch en optisch alarm zodra de temperatuur lager wordt dan +2 graden of hoger dan +8 graden. Het akoestisch alarm moet uitgezet kunnen worden. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.18 | Bij stroomuitval moet minimaal 12 uur lang een geluidssignaal worden gegeven. Onderdrukking van dit signaal moet mogelijk zijn. Ook moet duidelijk zijn hoe lang het - in geval van een stroomstoring - bij een omgevingstemperatuur van +25 graden duurt voordat de binnentemperatuur van +5 graden is opgelopen naar +10 graden (de zogenaamde hold over tijd). Een indicatie is dat dit minimaal 3 uur dient te zijn. Bij een normaal gevulde, gesloten koelkast is de hold over tijd ongeveer 3 uur (stijging van 1 graad bij ongeveer ¾ uur). | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.19 | De alarmering is aangesloten op een automatische alarmeringssysteem. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.20 | De koelkasten hebben een automatisch herstel van de (reeds ingestelde) gebruikersinstellingen, na een netspanningsuitval. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.21 | De Opdrachtnemer biedt AAA merk vaccinkoelkasten aan die voldoen aan DIN 58348/13277 inclusief de volgende specificaties: - Ledverlichting, klasse A+ / A++ / A+++ of hoger; - Energieklasse, minimaal klasse A+; - De behuizing aan de buitenkant is wit; - Beveiliging tegen bevriezen; - Dynamisch koelsysteem (sensor overcapaciteit); - Geforceerde luchtcirculatie; - Gelijksluitende cilinders; - Verdamper die afzonderlijk is geplaatst en niet in de wanden van de apparatuur is ingebouwd; - Schakelknop die de ventilatie uitschakelt bij een open deur. - Maximaal 60 dBA geluidsemissie. - De roosters en laden moeten makkelijk uitneembaar zijn zonder risico van verwonding. - De lades/rekken zijn zodanig vormgegeven, dat voorkomen wordt dat producten de zijwand of achterwand raken, dit ter bescherming van het product/ vaccin. - Er zijn sloten op de deuren. Sleutels en reservesleutels zijn beschikbaar bij de Opdrachtnemer en Opdrachtgever. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.22 | Opdrachtnemer biedt ten minste de volgende drie inhoudsvarianten vaccinkoelkasten aan, waarbij Opdrachtgever wil benadrukken dat het maximale afmetingen betreft. Type 1. Een tafelmodel, met een inhoud van circa 130 liter en mininaal 3 roosters. Het tafelmodel wordt gebruikt als werkkoelkast. Als het tafelmodel wordt gebruikt als vaccinvoorraadkoelkast is het alarm aangesloten op een alarmcentrale. Type 2. Een kastmodel, met een inhoud van circa 400 liter en 7 roosters. Het kastmodel kan worden gebruikt als vaccinvoorraadkoelkast. Het kastmodel wordt standaard gebruikt als vaccinvoorraadkoelkast en heeft dus altijd een alarmverbinding nodig op een alarmcentrale. Het alarm van het kastmodel is wel aangesloten op een alarmcentrale. Type 3. Een enkelvoudig kastmodel, met een inhoud van circa 600 liter en minimaal 7 roosters. Het kastmodel kan worden gebruikt als vaccinvoorraadkoelkast. Het kastmodel wordt standaard gebruikt als vaccinvoorraadkoelkast en heeft dus altijd een alarmverbinding nodig op een alarmcentrale. Het alarm van het kastmodel is wel aangesloten op een alarmcentrale. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.23 | De inrichting en voorzieningen van de vaccinkoelkasten zijn als volgt: - deuren, met deurinstellingen, zodat de draairichting aan te passen is naar links of rechts. - stelpoten waarmee een vaccinkoelkast waterpas gezet kan worden; - lengte van het aansluitsnoer is minimaal 2,20 meter. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.24 | De binnen- en buitenkant van de koelkasten dienen te zijn uitgevoerd in een gladde materie en is bestand tegen water, schoonmaak- en desinfecteermiddelen. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.25 | Indien een vaccinkoelkast tussentijds opgevolgd wordt door een verbeterde of nieuwe uitvoering, garandeert de Opdrachtnemer hetzelfde prijspeil zoals aangeboden is in de oorspronkelijke aanbieding. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.26 | Indien een door de Opdrachtnemer nieuw geleverde vaccinkoelkast minimaal 2 storingen aan de apparatuur, per jaar laat zien, neemt Opdrachtnemer de vaccinkoelkast kosteloos retour en levert tevens kosteloos een nieuwe vaccinkoelkast. Dit geldt voor de gehele contractduur (inclusief eventuele verlengingsopties). | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
5.27 | Alle leveringen door Opdrachtnemer zijn door hem deugdelijk verpakt en per product(soort) duidelijk herkenbaar gelabeld. Beschadigde artikelen worden door Hecht niet geaccepteerd en worden op kosten van Opdrachtnemer geretourneerd. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
5.28 | Incomplete (samengestelde) pakketten, zoals bijvoorbeeld materialen uit het GGB-voertuig, een partus-set en nog samen te stellen pakketten worden retour genomen en weer als compleet (samengesteld) pakket geleverd aan Hecht. Waarbij enkel de toegevoegde artikelen in rekening kunnen worden gebracht. | Eis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
5.29 | Na melding van een foutieve en/of beschadigde levering, zorgt Opdrachtnemer dat het geleverde wordt opgehaald (op werkdagen) of kosteloos kan worden geretourneerd. Opdrachtnemer zorgt vervolgens, in overleg met Hecht, voor een nieuwe levering conform afspraken over spoedbestellingen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien een nieuwe levering niet gewenst is, zal het reeds betaalde bedrag worden teruggestort. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
5.30 | De Opdrachtnemer is op basis van het besluit beheer verpakkingen 2014 verantwoordelijk voor het terugnemen van de verpakkingsmaterialen (zonder additionele kosten) met als doel het gebruik van verpakkingsmaterialen te minimaliseren/ beperken. Dit geldt niet alleen voor omverpakkingen, maar voor alle verpakkingsmaterialen die na het vullen van de grijpvoorraadkasten geen functie voor Hecht meer hebben. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
5.31 | De leveringen dienen ten alle tijden conform de overeenkomst en dan vigerende wet- en regelgeving te worden uitgevoerd. Ook wanneer voor (delen van) de veiligheidsregio beperkende maatregelen vanuit bijvoorbeeld gemeente of (inter)nationale politiek van kracht zijn, zoals, maar niet uitsluitend, ZES-zones in Leiden. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
6. Onderhoud
6.01 | Opdrachtnemer verzorgt periodiek onderhoud. Periodiek onderhoud omvat ten minste het controleren, afstellen, bijstellen en technisch schoonmaken van de Apparatuur, het zonodig smeren van mechanische delen alsmede het vervangen van voorgeschreven onderdelen. Tevens wordt de Apparatuur op de goede werking beproefd. Ook tijdens de uitvoering van het periodieke onderhoud noodzakelijk gebleken reparaties die binnen de geplande tijdsduur kunnen worden uitgevoerd, worden hiertoe gerekend. Het periodieke onderhoud dient te gebeuren conform fabrieksvoorschriften aan de hand van duidelijk beschreven procedures, checklists, richtlijnen en specificaties, op verzoek toegankelijk voor de Opdrachtgever. Direct na beëindiging van de werkzaamheden wordt een werkrapport opgesteld en aan de Opdrachtgever verstrekt. Tenzij anders overeengekomen, zal de rapportage van het periodieke onderhoud binnen vier weken na uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever. Indien een onveilige situatie wordt geconstateerd, wordt dit direct aan de Opdrachtgever gemeld. De onveilige situatie wordt tevens schriftelijk door de Leverancier bevestigd. De Opdrachtgever zal in de schriftelijke rapportage tevens geïnformeerd en geadviseerd worden over eventuele vervolgacties die de Leverancier op basis van genoemde bevindingen noodzakelijk en/of wenselijk acht. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.02 | Onderhoud omvat kostenloze installatie van update. Onder een update wordt verstaan een door de fabrikant aanbevolen aanpassing van soft- en/of hardware ter verhoging van de bedrijfszekerheid en/of veiligheid. Deze update biedt geen uitbreiding van functionele mogelijkheden. Alle updates, die voor de betreffende Apparatuur worden ontwikkeld, worden door de Leverancier ter beschikking gesteld en na verkregen toestemming van de Opdrachtgever in de betreffende Apparatuur geïmplementeerd. Indien naar de mening van de Leverancier de serviceondersteuning op de verouderde versie niet naar behoren kan worden uitgevoerd kan de Leverancier, na toestemming van de Opdrachtgever, nieuwe updates installeren. Implementatie kan plaatsvinden door de Leverancier en/of de Opdrachtgever. De Leverancier dient voorafgaand aan de update schriftelijke informatie te verstrekken over de aard en inhoud van de update en de wijzigingen die de uitvoering van de update met zich mee kan brengen met betrekking tot het gebruik van en het onderhoud aan de Apparatuur. Opdrachtgever zal veiligheidsupdates aan de Apparatuur niet weigeren. In de Bijlage Softwarevoorwaarden zijn aanvullende bepalingen opgenomen m.b.t. deze servicemodule. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.03 | Binnen redelijkheid omvat onderhoud ook kostenloze installatie van upgrades. Onder een upgrade wordt verstaan nieuwe en/of uitbreiding van bestaande software en/of hardware van de betreffende Apparatuur op basis van het bestaande hardware platform met nieuwe en/of uitbreiding van de bestaande functionaliteit van de aangeschafte licenties. Alle upgrades die voor de betreffende Apparatuur worden ontwikkeld, worden door de Leverancier aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld. De Leverancier dient voorafgaand aan de upgrade schriftelijke informatie te verstrekken over de aard en inhoud van de upgrade en de wijzigingen die de uitvoering van de upgrade met zich mee kan brengen met betrekking tot het gebruik van en het onderhoud aan de Apparatuur. Upgrades mogen pas worden doorgevoerd na toestemming van de Opdrachtgever | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.04 | Opdrachtnemer verzorgt een kwaliteitsmeting. Onder de kwaliteitsmeting wordt verstaan het periodiek meten van een aantal vooraf overeengekomen parameters die relevant worden geacht voor een objectieve vaststelling van de kwaliteit van de betreffende Apparatuur. Basisreferentie vormt de set parameters zoals is vastgelegd bij de acceptatie/overname van de betreffende Apparatuur. De gehanteerde werkwijze en meetmethode bij de uitvoering van de kwaliteitsmeting worden in een kwaliteitschecklist omschreven. De kwaliteitschecklist wordt vooraf ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op de door de fabrikant voorgeschreven kwaliteitsmeting dienen apart te worden overeengekomen en worden in het SSO id vermeld. Direct na beëindiging van de werkzaamheden wordt een werkrapport opgesteld en aan de Opdrachtgever verstrekt. Tenzij anders overeengekomen, zal de rapportage van de kwaliteitsmeting binnen vier weken na uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever. Indien niet aan de gestelde eisen wordt voldaan wordt dit direct aan de Opdrachtgever gemeld. De afwijking wordt tevens schriftelijk door de Leverancier bevestigd. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.05 | Opdrachtnemer verzorgt de kalibratie. Onder kalibratie wordt verstaan een door fabrikant omschreven proces waarin het functioneren van een apparaat of meetmiddel (of onderdeel daarvan) wordt vergeleken met een geldende specificatie of standaard. Het resultaat van iedere kalibratie wordt vastgelegd in een document dat bij de overdracht van de Apparatuur aan de Opdrachtgever wordt verstrekt. Dit document moet in ieder geval bevatten: datum kalibratie, identificatie apparaat, identificatie gebruikte meetmiddel(en) en hun kalibratiestatus en herleidbaarheid, omschrijving meetcondities, omschrijving kalibratiemethode(n), kalibratieresultaten, opgave meetonzekerheid, naam uitvoerder kalibratie, nummer eventuele NKO accreditatie van de Leverancier. Als justering deel uitmaakt van de kalibratie moeten de kalibratieresultaten van zowel voor als na de justering worden opgenomen in het kalibratie document. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.06 | Opdrachtnemer verzorgt de Validatie. Onder validatie wordt verstaan een omschreven proces voor het verrichten van metingen en het verzamelen en beoordelen van meetgegevens om vast te stellen of een bepaalde werkwijze of proces steeds de bedoelde resultaten oplevert. Voor specifieke apparaten of toepassingen kunnen hierbij wettelijke richtlijnen van toepassing zijn. Het resultaat van een validatie wordt vastgelegd in een validatierapport. Dit rapport dient in ieder geval te bevatten: datum validatie, identificatie apparaat of proces, identificatie gebruikte.meetmiddel(en) en hun kalibratiestatus, omschrijving gehanteerde validatiemethode, validatieresultaten, naam uitvoerder validatie, naam beoordelaar validatie, datum beoordeling validatie, omschrijving en kenmerk van de gehanteerde wettelijke validatie richtlijnen. In het geval voor de betreffende Apparatuur of proces geen wettelijke richtlijn bestaat, komen de Leverancier en de Opdrachtgever een te hanteren richtlijn overeen. Deze richtlijn wordt als bijlage bij deze overeenkomst opgenomen. Direct na beëindiging van de werkzaamheden wordt een werkrapport opgesteld en aan de Opdrachtgever verstrekt. Het validatierapport moet binnen uiterlijk 2 weken na validatie aan de Opdrachtgever worden verstrekt. Als tijdens een validatie blijkt dat het betreffende apparaat niet conform technische specificaties functioneert, wordt de validatie onderbroken en zal de uitvoerder van de validatie dit direct melden aan de Opdrachtgever. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.07 | Opdrachtnemer verzorgt een veiligheidsinspectie De veiligheidsinspectie houdt in toetsing van de Apparatuur op veiligheidsaspecten conform fabriekspecificaties. Tevens wordt de Apparatuur op een goede werking beproefd. De gehanteerde werkwijze en meetmethode bij de uitvoering van de veiligheidsinspectie worden in een veiligheidschecklist omschreven. De veiligheidschecklist wordt vooraf ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, zal de rapportage van de veiligheidsinspectie binnen vier weken na uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever. Direct na beëindiging van de werkzaamheden wordt een werkrapport opgesteld en aan de Opdrachtgever verstrekt. Indien een onveilige situatie wordt geconstateerd, wordt dit direct aan de Opdrachtgever gemeld. De onveilige situatie wordt tevens schriftelijk door de Leverancier bevestigd. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.08 | Opdrachtnemer verzorgt een conditierapport. Onder conditierapportage wordt verstaan een periodieke door de Leverancier aan de Opdrachtgever te verstrekken schriftelijke rapportage betreffende de conditie van de onder de overeenkomst vallende Apparatuur. De Leverancier geeft een waardeoordeel over de gebruikskwaliteit van de Apparatuur gekoppeld aan advies en/of prognose voor de toekomst. Eventueel onderbouwd met gegevens zoals: - het aantal door de Leverancier uitgevoerde correctieve acties over de rapportageperiode; - samenvatting van de tijdens periodiek onderhoud verrichte werkzaamheden en indien van toepassing inclusief de daarbij geconstateerde afwijkingen en noodzakelijk geachte vervolgacties; - overzicht van de relevante veiligheidsinspecties en de resultaten van de op basis hiervan verrichte controles. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.09 | Opdrachtnemer verzorgd telefonische ondersteuning. Onder telefonische ondersteuning wordt verstaan de mogelijkheid voor technici van de Opdrachtgever om, in het geval van storingen aan de betreffende Apparatuur, overleg te hebben met een ter zake kundige technicus van de Leverancier. Dit overleg komt tot stand via een coördinator van de Leverancier indien niet anders overeengekomen. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.10 | Opdrachtnemer verzorgt correctief onderhoud. Onder correctief onderhoud wordt verstaan het opsporen en opheffen van aangemelde storingen in de Apparatuur evenals reparaties die bij de uitvoering van periodiek onderhoud en/of veiligheidsinspectie en/of kwaliteitsmeting noodzakelijk blijken te zijn. Uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op locatie en/of middels remote service. Dit met inachtneming van de artikelen in deze overeenkomst. Direct na beëindiging van de werkzaamheden wordt een werkrapport opgesteld en aan de Opdrachtgever verstrekt. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.11 | De onderdelen van de Apparatuur die bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst vervangen moeten worden, zullen door de Leverancier worden geleverd. Onder onderdelen worden niet verstaan de bijbehorende verbruiksgoederen en accessoires. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.12 | Bij reparatie worden uitsluitend via de originele onderdelen gebruikt met tenminste dezelfde kwaliteit en levensduur als functionerende originele onderdelen. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.13 | Kosten van storingen en reparaties, voor zover niet gedekt door deze overeenkomst, welke zich manifesteren binnen twee weken na verrichten van periodiek onderhoud, zullen, indien deze te wijten zijn aan het door de Leverancier uitgevoerde periodiek onderhoud, voor rekening van de Leverancier zijn. In alle andere gevallen zullen de kosten voor rekening van de Opdrachtgever zijn, waarbij de Leverancier desgewenst in alle redelijkheid zal aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat met het door de Leverancier uitgevoerde periodiek onderhoud. Op door de Leverancier uitgevoerde werkzaamheden en geleverde onderdelen, voor zover niet reeds gedekt door deze overeenkomst of anders overeengekomen in deze overeenkomst, wordt door Leverancier een garantietermijn verstrekt van 3 maanden. Desgewenst kunnen de Opdrachtgever en de Leverancier een andere garantietermijn overeenkomen. Indien gedurende de afhandeling van een storingsmelding blijkt dat de storing veroorzaakt is door onoordeelkundig gebruik, molest, invloeden van buiten of dat de storing het gevolg is van het niet of onvoldoende opvolgen van de voorschriften dan zal de leverancier de gemaakte kosten (voorrijden, werktijd en eventueel onderdelen) in rekening brengen. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.14 | Indien een veiligheidstest noodzakelijk is voor gebruik dient dit tijdens het onderhoud uitgevoerd te worden.
6.15 | Onderhoud aan de betreffende medische gebruiksartikelen moet in overleg met de Hecht minimaal 4 weken voor de beoogde onderhoudsdatum worden gepland, zodat het meest geschikte tijdstip kan worden gekozen. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.16 | Annuleren van afspraken door de Opdrachtgever of de Leverancier dient minimaal 3 werkdagen van tevoren te geschieden. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.17 | Opdrachtnemer hanteert de volgende responsetijden na melding van Hecht. Responsetijden: Kritische zaken: - Storing in planning opgenomen binnen 3 uur - Storing opgelost binnen 24 uur Niet kritische zaken: - Storing in planning opgenomen binnen 2 werkdagen - Storing opgelost binnen 5 werkdagen Nb. Kritisch betekend onderwijs belemmerend. Hecht bepaald of een melding wel of niet kritisch is. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | n.v.t.
6.18 | De uptime is minimaal 99,8%, wat gelijk staat aan max 8 dagen downtime in 10 jaar. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.19 | Indien er belemmerende storing wordt gemeld en Opdrachtnemer deze niet binnen 24 uur na melding kan herstellen, dan stelt Opdrachtnemer direct een vergelijkbaar gratis leenproduct ter beschikking aan Hecht. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.20 | Opdrachtnemer voert op verzoek defecte of afgeschreven medische middelen kosteloos af. | n.v.t. | Eis | n.v.t. | Eis | Eis
6.21 | Opdrachtnemer is op de hoogte van en conformeert zich aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot: - RIVM richtlijnen (RVP/DVP richtlijnen rondom cold chain: RVP-richtlijn vaccinbeheer) - Richtlijn Atex 114 - Indien gebruik wordt gemaakt van gevaarlijke stoffen: technische specificaties voortkomend uit EU-criteria voor groende overheidsopdrachten voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector (EEA gezondheidszorg) - Good Distributing Practice (GDP): richtlijnen voor de distributie. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
6.22 | Opdrachtnemer conformeert zich aan de werkinstructies en procesbeschrijvingen/protocollen van Hecht. Eventuele veranderingen zullen in overleg worden vastgesteld. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
6.23 | Opdrachtnemer draagt zorg voor het onderhoud van de zelf geleverde koelkasten en de reeds bij Hecht in bezit zijnde koelkasten. Opdrachtnemer toont een actieve rol in het inplannen van het onderhoud en is hier verantwoordelijk voor. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
6.24 | Onderhoud gedurende technische levensduur koelkasten Onder “onderhoud” wordt verstaan: · Eenmaal per jaar uitvoeren van een periodieke controle volgens een vastgesteld controle protocol; · Vervangen van onderdelen waar nodig (correctief en preventief onderhoud indien een vaccinkoelkast een afwijking, fout of defect vertoont) inclusief (jaarlijks) accu packs en batterijen; · Preventief onderhoud, waarvan de kosten verdisconteerd zijn in de prijs. Werknemer dient een onderhoudsplan te maken voor preventief onderhoud. · Correctief onderhoud; · Van het onderhoud dient een logboek bijgehouden te worden. Het onderhoud is exclusief benodigde onderdelen, welke tijdens de onderhoudsbeurten vervangen dienen te worden en onderhoud tijdens gemelde storingen tussendoor. De kosten worden separaat doorbelast en dit kan enkel na goedkeuring per vervanging van Opdrachtgever. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
6.25 | Het opstellen van het controle protocol van het onderhoud dient plaats te vinden door Opdrachtnemer. Het dient afgestemd te zijn op het doel van de vaccinkoelkast en in overeenstemming te zijn met de specificaties van de Opdrachtnemer van de vaccinkoelkast, gesteld in een technisch handboek. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
6.26 | De reactie op een melding van een defect of een storing zonder alarmmelding dient binnen 24 uur plaats te vinden (op werkdagen en in het weekend) en de reparatie dient binnen twee kalenderdagen uitgevoerd te worden. Het tijdstip waarbinnen Opdrachtnemer de reparaties uitvoert, dient vooraf te worden bekend te gemaakt. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
6.27 | Kleine en eenvoudige reparaties vinden plaats op de afdeling (deurrubbers, handgrepen etc.) Grote en complexe reparaties kunnen niet plaatsvinden bij Hecht (geen werkplaatsruimte beschikbaar). | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
6.28 | De Opdrachtnemer dient, voor eigen rekening en risico, zorg te dragen voor een optimale onderdelenvoorraad om zo tijdige uitvoering van de opdracht te garanderen. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
6.29 | Indien de Opdrachtnemer van mening is dat er een vaccinkoelkasten dient te worden vervangen, zal hij hierover advies inclusief onderbouwing uitbrengen aan de Hecht en zal de definitieve beslissing tot vervanging worden genomen door de Hecht. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
7. Bewaking/Alarmering, monitoren
7.01 | Opdrachtnemer zal voor Opdrachtgever de meldkameraansluiting, de alarmopvolging van de vaccinkoelkasten en de vaccinbewaking verzorgen. Opdrachtgever zal volledige medewerking verlenen om de uitvoering hiervan mogelijk te maken. Met de verificatie van de alarmmeldingen conform het protocol “Alarmopvolging vaccinkoelkasten binnen en buiten kantoortijden Hecht” wordt voldaan aan de gestelde prestatie-eisen voor de meldingen zoals vastgelegd in dit document alsmede aan de voorwaarden genoemd in de Richtlijn Cold Chain/RVP-vaccinbeheer van het RIVM/DVP of andere vaccin Opdrachtnemer. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
7.02 | Opdrachtnemer beschikt over een meldkamer en alarm doormeldsysteem om de aangesloten vaccinkoelkasten te bewaken en monitoren. De meldkamer wordt uitsluitend gebruikt voor aansluitingen op medische vaccinkoelkasten. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
7.03 | De storingen zullen direct via GPRS melding in de alarmcentrale van Opdrachtnemer binnenkomen. De alarmcentrale is telefonisch 24/7 bereikbaar. Daarnaast zal aan Opdrachtgever een calamiteitennummer beschikbaar worden gesteld. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
7.04 | Het oplossen van een storing omvat in ieder geval: - het opnemen van de status, de temperatuur op de display, de memory warm en de memory cold. - het achterhalen van de oorzaak: stroomstoring in het pand, doorgeslagen stop, technisch mankement, of open koelkastdeur. - Indien mogelijk zal de storing ter plaats hersteld worden. - Indien de storing niet ter plaatse hersteld kan worden, wordt de vaccins veiliggesteld in een andere of (tijdelijk) vervangende vaccinkoelkasten. - Indien er geen andere vaccinkoelkasten ter plaatse is en er geen vervangende koelkast beschikbaar is wordt het vaccin retour genomen naar de vestiging van leverancier en op een later moment en in onderling overleg weer op de locatie bezorgd.
7.05 | Standaardvragen bij vaccin-incidenten, kunnen beantwoord worden door Opdrachtnemer, met behulp van de informatie en rapporten over temperatuurverloop, hoogste en/of laagste temperatuur, oorzaak, etc.). Rapporten worden bewaard tot 5 jaar terug in de database van Opdrachtnemer. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
7.06 | Opdrachtgever zal waar mogelijk alle sleutels ter beschikking stellen die Opdrachtnemer toegang geven tot de koelkast ingeval van storing, dat wil zeggen sleutels van de locatie, van de deuren naar de ruimte waar de koelkast staat en van de koelkast zelf. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
7.07 | Een temperatuurstoring heeft een ingebouwde vertraging van 5 minuten alvorens de meldkamer actie onderneemt. Een temperatuurstoring heeft altijd 1e prioriteit, dat wil zeggen dat er direct een uitruk plaatsvindt wanneer er geen direct uitzicht op herstel is conform afspraken in protocol alarmopvolging van de Opdrachtgever. De monteurs van Opdrachtnemer zullen binnen 1,5 uur aanwezig zijn op de locatie om de storing te verhelpen of de vaccins veilig te stellen. Tijdens werkdag (maandag t/m vrijdag) en tijdens kantoortijden (08.30-17.00) zal contact worden gezocht met de medewerker ter plaatse. Binnen kantoortijden probeert opdrachtnemer met de betreffende locatie van opdrachtgever af te stemmen wat de oorzaak is. Indien dit niet mogelijk, en er vanaf de desbetreffende locatie geen mogelijkheden zijn om zelf de vaccins veilig te stellen, zal opdrachtnemer alsnog uitrukken. Tussen 17.00 en 09.00 uur (buiten kantoortijden) zal opdrachtnemer de alarmopvolging zonder enig voorbehoud volledig voor haar rekening nemen. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
7.08 | Een stroomstoring heeft een ingebouwde vertraging van 30 minuten alvorens te melden. Een gemiddelde stroomstoring herstelt zich doorgaans binnen korte termijn. Duurt een stroomstoring langer dan 60 minuten, dan wordt te allen tijde uitgerukt door de alarmopvolgers van Opdrachtnemer. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis
8. Implementatie en SLA
8.01 | Gedurende de implementatieperiode zullen Opdrachtnemer en Hecht een SLA vormgeven en vaststellen. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
8.02 | Naast een continue verbeterprogramma wil Hecht een jaarlijkse Opdrachtnemersbeoordeling. Onderdeel van deze beoordeling zijn in ieder geval: - Implementatie; - Vernieuwingen en ontwikkelingen op artikelniveau; - Niet leverbare artikelen en (tijdelijke) alternatieven; - Extra af te nemen artikelen; - Retourprocedure en goederen; - (Spoed)leveringen, leverdata en bevoorrading; - Kwaliteit van dienstverlening en kwaliteit van artikelen; - Risico’s bij uitvoering contract; - Organisatie/medewerkers; - Informatie/communicatie; - Hygiëne van de grijpvoorraadkasten; - Facturatie en administratie; - Duurzaamheid en ontwikkelingen bij de Inschrijver. Er zal door Hecht in overleg met de Inschrijver nader worden bepaald op welke wijze de afgeschreven en/of te vervangen artikelen op een duurzame wijze kunnen worden verkocht, verwerkt of afgevoerd. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
8.03 | Periodiek (gedurende de implementatieperiode wordt de frequentie vastgesteld) levert Inschrijver, per mail, een overzicht van de afgenomen artikelen, gespecificeerd per locatie, inclusief cumulatieve aantallen per locatie en het cumulatieve kostenoverzicht. De gebruiksoverzichten worden per locatie op uniforme wijze weergegeven. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
8.04 | Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is er vanuit de Inschrijver één vast centraal aanspreekpunt en één vaste vervanger. | Eis | Eis | Eis | Eis | Eis
8.05 | Indien de storing van vaccinkoelkasten niet ter plaatse hersteld kan worden, wordt het vaccin door opdrachtnemer veilig gesteld. Het vaccin zal veilig gesteld worden door: A) het vaccin over te zetten naar een ander nabij gelegen locatie van opdrachtgever (opdrachtgever zorgt er voor dat de vaccins weer op de plaats van bestemming komen); B) het vaccin retour te nemen naar de vestiging van opdrachtnemer (in onderling overleg worden de desbetreffende vaccins weer op de locatie van opdrachtgever bezorgd) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Eis