## PvE Concept
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding "Echo systemen 2023"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter: "kan de Inschrijver voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid.
Onderdeel |  | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Antwoord Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden!
Wet- en Regelgeving, en Normen
Wet- en Regelgeving | 1.1 | De aangeboden systemen en toebehoren voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving. Indien gevraagd kunt u hiervan de validatierapporten ter onderbouwing overleggen. Voorgaande geldt gedurende de contractperiode en dus ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Wet- en Regelgeving | 1.2 | De aangeboden systemen en toebehoren zijn voorzien van CE-markering conform de Medical Device Directive 93/42/EEG en Medical Device Regulation 2017/745. Indien het MDR traject nog niet afgerond is, volstaat aanlevering van bewijsstukken over het in gang gezette traject en dat deze tijdig wordt afgerond. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Wet- en Regelgeving | 1.3 | De aangeboden systemen en toebehoren voldoen aan IEC 60601 en alle relevante subclausules | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Normen | 1.4 | De aangeboden systemen en toebehoren voldoen aan de Infectiepreventierechtlijn van het Erasmus MC en zijn zonder beperkingen bestand tegen de in het Erasmus MC toegepaste desinfectantia: Alcohol 70% v/v met 10% Isopropylalcohol v/v of Chloor 1000 ppm en alcohol 70% Geldig voor materialen welke (in-)direct met patiënt of patiëntmateriaal in aanraking komen ofwel: aanraakbare delen. Indien de transducers niet tegen de bovenstaande middelen bestand zijn dienen de transducers bestand te zijn tegen Oxywipe doekjes (H2O2). | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Normen | 1.5 | Schoonmaakinstructies voor systeem en transducers wordt aangeleverd | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemene Eisen
Algemeen | 2.1 | Leverancier biedt 1 basissyteem in het High-end segment aan, in drie varianten. één voor Cardiologie, één voor Gynaecologie, en één algemeen systeem. Deze varianten voldoen aan de omschrijving en toepassingen van een high-end apparaat, uiteengezet in bijlage 1A. Dit is inclusief alle benodigde software. Om te voldoen aan deze eis, dient u de vragen in bijlage 1A dus met "ja" te beantwoorden en een apparaat aan te bieden wat de gestelde toepassingen kan uitvoeren. Dit zal gevalideerd worden, o.a. tijdens de gebruikerstest. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.2 | Leverancier biedt 1 basissyteem in het Midden segment aan, in drie varianten. één voor Cardiologie, één voor Gynaecologie, en één algemeen systeem. Deze varianten voldoen aan de omschrijving en toepassingen van een high-end apparaat, uiteengezet in bijlage 1B. Dit is inclusief alle benodigde software. Om te voldoen aan deze eis, dient u de vragen in bijlage 1B dus met "ja" te beantwoorden en een apparaat aan te bieden wat de gestelde toepassingen kan uitvoeren. Dit zal gevalideerd worden, o.a. tijdens de gebruikerstest. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.3 | Inschrijver gaat akkoord met de (concept)voorwaarden zoals gesteld in de conceptovereenkomst in bijlage 9 . | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.4 | Inschrijver gaat akkoord met de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU, d.d. mei 2021 in bijlage 9. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.5 | Inschrijver gaat akkoord met de Aansluitvoorwaarden Erasmus MC netwerk versie 10.4 in bijlage 10. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.6 | Indien de systemen en toebehoren bij de proefplaatsing meer functionaliteiten bevatten dan aangeboden, worden deze functionaliteiten geacht deel uit te maken van de aanbieding zoals aangeboden in bijlage 2 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.7 | Inschrijver levert de (product en technische) specificaties aan bij inschrijving voor de aangeboden systemen en toebehoren; dit ter informatie voor de gebruiker en validatie. Bij inschrijving dient u in ieder geval aan te leveren (digitaal en zowel Engels - als Nederlandstalig): gebruikershandleiding, servicehandleiding, en technische specificaties. Deze dienen ten alle tijden beschikbaar te zijn zonder restricties. | KO | Door de Inschrijver aan te leveren separaat | Door de Inschrijver aan te leveren separaat
Algemeen | 2.8 | Inschrijver garandeert dat de systemen en toebehoren minimaal tien jaar functioneren op basis van de functionele en technische specificaties uiteengezet in deze aanbesteding en de uiteindelijke aanbieding. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.9 | De garantieperiode is ten minste twaalf maanden en begint na klinische inbedrijfsname van de systemen (na afronding acceptatieprocedure) | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.10 | De opgegeven prijs voor de systemen en opties in bijlage 2, is gebaseerd op Total Cost of Ownership (TCO) en omvat (minimaal) alle punten in het PvE en PvW waarop "ja" is geantwoord alsmede alle bepalingen opgenomen in de overige documenten die integraal onderdeel uitmaken van de concept overeenkomst (waaronder ook bijlage 1A en bijlage 1B). Na inschrijving kan hiervan niet meer worden afgeweken. Bij het niet volledig of niet correct invullen van bijlage 2, wordt de inschrijving ongeldig verklaard en volgt uitsluiting van verdere deelname | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.11 | In bijlage 2 vragen wij ook prijzen voor opties die u niet opgenomen heeft in uw inschrijving (zie ook eis 2.10). Deze zullen niet gescoord worden voor gunning. | INFO | Door de Inschrijver seperaat aan te leveren | Door de Inschrijver seperaat aan te leveren
Algemeen | 2.12 | Zoals beschreven in de offerteleidraad, is het Erasmus MC op zoek naar een preferred partner voor haar Echoapparatuur voor de komende 10 jaar. Hiervoor zijn ook indicatieve afname cijfers opgenomen in bijlage 2. Het Erasmus MC behoud het recht om van deze cijfers af te wijken. Echter is het Erasmus MC wel gecommiteerd om in de komende 10 jaar, maximaal 25% van haar echoapparatuur aan te schaffen bij een andere partij dan de gegunde onderneming. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Systeem eisen
Echografie | 3.1 | Het systeem en toebehoren dient te beschikken over Continous wave Doppler | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Echografie | 3.2 | Het systeem en toebehoren dient te beschikken over Pulsed wave Doppler | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Echografie | 3.3 | Het systeem en toebehoren dient te beschikken over Pulsed Wave Tissue Doppler imaging | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Echografie | 3.4 | Het systeem en toebehoren dient te beschikken over Cineloop minimaal 1500 frames | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Echografie | 3.5 | Het systeem en toebehoren dient te beschikken over Doppler Autotracing en Autocalculatie | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Echografie | 3.6 | De High-end en Mid-range echosystemen voor de cardiologie dienen ook voorzien te zijn van echocardiografische analyse software, welke onderdeel is van uw aanbieding in bijlage 2 - prijzenblad. Ook de licentiekosten per jaar (wordt vermenigvuldigt met 10) moet onderdeel zijn van uw aanbieding in bijlage 2 - prijzenblad | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Hardware, Software en Koppelingen
Hardware | 4.1 | De opslagcapaciteit van de interne harde schijf is voldoende groot voor minimaal 200 patiënten casussen. Een patiënten casus moet minimaal 50 2D en 15 3D volumes ColorDoppler en PW/CW beelden kunnen omvatten. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Hardware | 4.2 | Systeemconfiguratie inclusief gebruikers en netwerkinstellingen kunnen middels USB worden opgeslagen en ingeladen. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Hardware | 4.3 | De systemen beschikken over functionele en uniforme aansluiting voor minimaal 3 transducers. Eventueel overige transducer (niet CW) aansluitingen dienen operationeel te zijn. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Hardware | 4.4 | De systemen zijn voorzien van een digitale video uitgang waarbij de resolutie niet lager is dan die op de monitor van de systemen | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Koppelingen | 4.5 | De systemen voldoen aan DICOM 3.0 of nieuwer (indienen bij inschrijving) | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Koppelingen | 4.6 | De systemen bevatten de functionaliteiten DICOM Store, Worklist, Structured Report en Storage Commitment, en QR | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Koppelingen | 4.7 | De patiëntgegevens zijn door middel van een wachtwoord te beveiligen (bijv. patiëntbeelden) | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Koppelingen | 4.8 | De systemen beschikken over WiFi. Zie hiervoor ook eis 2.5 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Mobiliteit en Ergometrie
Mobiliteit en Ergometrie | 5.1 | De toestellen moeten verrijdbaar zijn waarbij alle wielen zwenkbaar zijn en voor minimaal twee wielen een vaste rijstand mogelijk is. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Mobiliteit en Ergometrie | 5.2 | De systemen hebben een remblokkering op minimaal 2 wielen. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Mobiliteit en Ergometrie | 5.3 | De systemen zijn dusdanig uitgevoerd dat statische elektriciteit wordt afgevoerd. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Mobiliteit en Ergometrie | 5.4 | Het bedieningspaneel is in hoogte verstelbaar. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Mobiliteit en Ergometrie | 5.5 | De monitor is in hoogte verstelbaar. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Mobiliteit en Ergometrie | 5.6 | De monitor is draai- en kantelbaar om een optimale beeldhoek mogelijk te maken. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service, Onderhoud, en Scholing
Service en onderhoud | 6.1 | Onderdelen ten behoeve van reparaties die voor 14:00 uur worden besteld, worden de volgende dag geleverd | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.2 | De inschrijver garandeert een telefonische response tijd van 30 minuten tijdens normale kantoortijden. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.3 | Eventuele (hardware en software) upgrades en updates die de bestaande functionaliteit verbeteren, dienen direct nadat deze beschikbaar zijn, bekend te worden gemaakt aan het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.4 | Eventuele software en hardware updates zijn gedurende de gehele levensduur inbegrepen in de prijzen opgenomen in bijlage 2. Onder updates verstaan wij de door de fabrikant aanbevolen aanpassingen aan het systeem die niet zorgen voor een nieuwe klinische toepassing van het systeem. Een update is ook hardware aanpassing / vervanging die problemen oplost aan het gehele systeem (denk aan monitorarm). | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.5 | Indien ten behoeve van de werking van de systemen een onderdeel aangeschaft dient te worden welke niet is opgenomen in bijlage 2, dan is het laagst opgegeven prijs voor een vergelijkbaar product in bijlage 2 van toepassing. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, transducers, onderdelen, en toekomstige opties. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.6 | Leverancier stelt systeemsoftware beschikbaar voor zelfstandige (her-)installatie door ziekenhuis technici | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.7 | De Inschrijver draagt zorg voor training en scholing van de technici t.b.v. de eerstelijns preventieve en correctieve onderhoudstaken van het systeem. Dit gaat om minimaal 15 technici (MBO-niveau) welke gedurende de looptijd van de overeenkomst blijvend geschoold worden. Borging van verloop van certificaten en personeel is hierbij het uitgangspunt. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.8 | De inschrijver draagt zorg voor training en scholing van gebruikers geschreven en gegeven op niveau conform een universitair ziekenhuis. Het streven is om te werken met key-users. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Service en onderhoud | 6.9 | De scholing wordt verzorgd door deskundig Nederlandstalig personeel van de Inschrijver | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Facturering
Facturering | 7.1 | Facturen dienen voorzien te zijn van maximaal één ordernummer, daarnaast dient leverancier op de factuur kostenplaats, intern contactpersoon, of andere relevante informatie te vermelden | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Facturering | 7.2 | Facturen dienen per mail vestuurd te worden in PDF format. Richten aan: facturen@erasmusmc.nl | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Facturering | 7.3 | Creditnota's moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen, nadat de afspraak hierover is gemaakt, naar Erasmus MC verstuurd worden onder vermelding van het betreffende inkoopordernummer en het nummer van de door Erasmus MC uitgegeven referentienummer / retourbon. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek
Logistiek | 8.1 | Levering van systemen, toebehoren, en onderdelen geschiedt alleen na ontvangst van een inkooporder vanuit het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 8.2 | Onderdelen die vervangen moeten worden, dienen binnen 48 uur na ontvangst van een inkooporder geleverd te worden. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 8.3 | Inschrijver gaat akkoord met het volgen van de door Erasmus MC voorgeschreven recall procedure zoals beschreven in de concept overeenkomst in bijlage 9. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 8.4 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) productklachten vanuit het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 8.5 | De inschrijver kan te allen tijden informatie aanleveren over (de status van) recalls vanuit het Erasmus MC | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:
Note on C14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Klopt de naamgeving van de 3 varianten? En hoe komt dat overeen met de naamgeving in bijlage 1A? Ik vind dat eenduidig en duidelijk moet zijn in bijlage 1A hoe de varianten zijn gedefinieerd. En: valt verloskunde onder algemeen of onder gynaecologie?
Note on D14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hoe moet dit terugkomen in het prijzenblad? En hoe dan hier beschrijven? Reply: aparte aantallen voor Cardio, women's health en general imaging, gebaseerd op onze huidige installed base.
Note on C15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zelfde comment als bij 2.1. Varianten moeten duidelijk terug te vinden zijn in bijlage 1B.
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hoe moet dit terugkomen in het prijzenblad? En hoe dan hier beschrijven? Reply: aparte aantallen voor Cardio, women's health en general imaging, gebaseerd op onze huidige installed base.
Note on D50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Onderdelen moet nog wel wat specifieker Reply: Onderdelen ten behoeve van reparaties?

## PvW concept
BIJLAGE 2 - PROGRAMMA VAN WENSEN Europese Aanbesteding "Echosystemen"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvW hebben in essentie het karakter van: "wat is de toegevoegde waarde van de Inschrijver voor het Erasmus MC". Hiermee kan een inschrijver zich onderscheiden van andere. Voor elk criteria zal een score toegekend worden die de waarde van de inschrijver t.o.v. andere inschrijvers vertegenwoordigt. De score maal de weging per criteria zal de uiteindelijke gunningscore bepaald worden, waarop (een deel van) de gunningsbeslissing wordt genomen. Het PvW dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. Wanneer er verwezen wordt naar een invulbijlage, dient u in dat format de stukken aan te leveren.
Onderdeel |  | Omschrijving | Weging | Score (1-10) | Toelichting Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden!
|  | Kwaliteit | 40
Kwaliteit | 1.1 | Inschrijver dient mee te doen aan gebruikerstest (zie bijlage 3). Hier wordt dit criteria door gebruikers getoets tijdens een 2 weken durende gebruikerstest | 40 |  | Gebruikerstest (bijlage 3)
|  | Samenwerking | 7
Samenwerking | 2.1 | Geef aan hoe u de samenwerking met het Erasmus MC vorm geeft o.b.v. de door het Erasmus MC beschreven doelen in de offerteleidraad sectie 3.3.6. U dient één specifiek voorbeeld te noemen van een uitgevoerde samenwerking in een andere Europees ziekenhuis gelijkwaardig aan de geschetste situatie in het Erasmus MC, die u ook zou willen toepassen in het Erasmus MC. U dient aan te geven wat hiervan de (kwantificeerbare) voordelen voor het Erasmus MC zijn. Deze voordelen kunnen o.a. zijn op het gebied van: innovatie, onderhoud, kostenbeheersing, alternatieve financieringsmogelijkheden etc. Dit voorbeeld dient niet over research(mogelijkheden) te gaan. Dit voorbeeld zal gescoord worden zoals beschreven in de offerteleidraad sectie 6.4.3 | 7 |  | Offerteleidraad sectie 6.4.3 (graag apart aanleveren)
|  | Efficiënt gebruik | 8
Efficiënt gebruik | 3.1 | Zoals beschreven in de offerteleidraad sectie 3.3.7, is het de doelstelling van het Erasmus MC om een efficiënter gebruik van de Echoapparatuur te realiseren. U dient één specifiek voorbeeld te noemen van de huidige en/of toekomstige mogelijkheden die uw systeem biedt voor het faciliteren van een optimale planning voor het gebruik van de echoapparatuur (door meerdere specialisme). Denk hierbij bijvoorbeeld aan Track-en-trace systemen, inzicht in gebruikscijfers, etc. U dient aan te geven wat de (kwantificeerbare) voordelen voor het Erasmus MC zijn. Dit voorbeeld zal gescoord worden zoals beschreven in de offerteleidraad sectie 6.4.4 | 4 |  | Offerteleidraad sectie 6.4.4 (graag apart aanleveren)
Efficiënt gebruik | 3.2 | Zoals beschreven in de offerteleidraad sectie 3.3.7, is het de doelstelling van het Erasmus MC om een efficiënter gebruik van de Echoapparatuur te realiseren. U dient één specifiek voorbeeld te noemen van de huidige en/of toekomstige mogelijkheden die uw systeem biedt voor het faciliteren van een simpele en snelle overgang van gebruikers (van verschillende specialisme) van het echotoestel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Protocollen, Gebruikersprofielen, etc. U dient aan te geven wat de (kwantificeerbare) voordelen voor het Erasmus MC zijn. Dit voorbeeld zal gescoord worden zoals beschreven in de offerteleidraad sectie 6.4.4 | 4 |  | Offerteleidraad sectie 6.4.4 (graag apart aanleveren)
|  | Beheer | 10
Beheer | 4.1 | Het systeem beschikt over een beheertool die op afstand kan worden bediend | 2.5 |  | Ja/Nee
Beheer | 4.2 | Het systeem beschikt over een beheertool waarvan log files kunnen worden gedownload | 2.5 |  | Ja/Nee
Beheer | 4.3 | Het systeem biedt de mogelijkheid om softwareupdates op de achtergrond klaar te zetten, zonder dat de gebruiker (dus niet de beheerder) hier zelf toegang tot heeft | 2.5 |  | Ja/Nee
Beheer | 4.4 | Het configureren van presets en instellingen voor gebruikers is op afstand mogelijk. | 2.5 |  | Ja/Nee
|  | Duurzaamheid | 5
Duurzaamheid | 5.1 | Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct? Zo ja, gelieve deze te delen. Hoe past uw bedrijf deze toe? Tot welke scope reikt deze? | 1 |  | Zie bijlage 4 voor meer informatie over de duurzaamheidsdoelstellingen van het Erasmus MC
Duurzaamheid | 5.2 | Klimaat: Hoe gaat u als bedrijf om met de klimaat impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: CO2 impact of equivalenten (NOx etc.). Heeft u hiervoor duidelijke en meetbare KPIs geformuleerd, en hoe beïnvloeden deze de bedrijfsvoering. Tot welke scope gaan deze KPIs? | 1 |  | Zie bijlage 4 voor meer informatie over de duurzaamheidsdoelstellingen van het Erasmus MC
Duurzaamheid | 5.3 | Milieu: Hoe gaat u als bedrijf om met de milieu impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: impact op water- en landgebruik, biodiversiteit, en toxiciteit (ozon, verzuring, etc.). Toon met tenminste één concreet voorbeeld aan hoe dit toegepast wordt voor de Echoapparatuur | 1 |  | Zie bijlage 4 voor meer informatie over de duurzaamheidsdoelstellingen van het Erasmus MC
Duurzaamheid | 5.4 | Sociaaleconomisch: Hoe gaat u om met de sociaal-economische omstandigheden en verhoudingen in de gehele supply chain waar u deel van uitmaakt? Denk hierbij aan social return, arbeidsomstandigheden, het stimuleren van het MKB, etc. | 1 |  | Zie bijlage 4 voor meer informatie over de duurzaamheidsdoelstellingen van het Erasmus MC
Duurzaamheid | 5.5 | Waardebehoud: Hoe draagt u zorg voor het behouden van waarde van (technische) grondstoffen. Denk hierbij aan hergebruik, materiaal efficiëntie, en circulariteit. Toon met tenminste één concreet voorbeeld aan hoe dit toegepast wordt voor de Echoapparatuur | 1 |  | Zie bijlage 4 voor meer informatie over de duurzaamheidsdoelstellingen van het Erasmus MC
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum: