## Definities
Definitielijst
Consumables | Alle goederen of "disposables" die tijdens productie door de configuratie verbruikt worden zoals pipetten, pipetpunten, buizen, platen en afdek- en bewaarmiddelen daarvan.
Downtime | zie SSO
1 FTE | FullTime-Equivalent. Een volledige werkweek uitgaande van 36 uur per week
ICT applicatie | Software applicatie
KT | Kamertemperatuur
LIMS | Laboratorium Management Informatie systeem: Softwareoplossing die het lab gebruikt om samples/data/resultaten te kunnen registreren/tracken/opzoeken
MVO | Maatschappelijk verantwoord ondernemen. hieronder wordt verstaan energiebesparend, afval reducerend door bijvoorbeeld hergebruik, ruimtebesparend, duurzame circulaire productie, CO2-compensatie van productie en transport. Ook mogelijk een inspanning leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of werkervaring te helpen
Proces | Productie afnamepakketten tot en met sequencing en inclusief opslag plasma
QC | Quality control: kwaliteitscontrole materiaal dat op het onderzoekssysteem reageert op een manier die patientenmonsters zo dicht mogelijk benadert
Uptime | zie SSO
Volautomatisch | Sampling van een afgedraaide primaire bloedafname buis t/m rapportage van de uitslag. Hierbij zijn geen manuele handelingen noodzakelijk.

## PvE
Programma van Eisen
Nr. | Omschrijving | Eis | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver
1 | Regelgeving en aanvullende wettelijke eisen
1.1 | Alle benodigde kaartjes, reagens, buffers (en andere hulpmiddelen) en testcellen/sera voldoen aan alle huidige (b.v. REACH)- maar ook toekomstige (b.v. IVDR) wetgeving. | eis
1.2 | Alle testcellen/-sera voldoen aan de FMS richtlijn bloedtransfusie qua samenstelling | eis
1.3 | Het systeem voldoet aan de huidige ARBO-normen. | eis
1.4 | Het systeem voldoet aan de huidige CE-normen en is CE gecertificeerd. | eis
1.5 | De testcellen worden getest op besmettelijke infectieziekten (minimaal HBsAg, HCV and HIV (1+2). | eis
2 | Logistiek & Serviceniveau
2.1 | De inschrijver borgt continuiteit van de geoffreerde disposbles en reagens/testcellen. | eis
2.2 | De inschrijver levert een lijst van alle compatibele benodigdheden en/of consumables ook indien deze van andere fabrikanten zijn. | eis
2.3 | De leverancier borgt dat het systeem (alle software + hardware) volledig up-to-date is en met de laatste software versies/hardware wijzigingen voorzien is. Voor de wijzigingen/updates worden geen kosten in rekening gebracht voor de gebruiker. | eis
2.4 | Reagentia en verbruiksartikelen moeten per jaarorder te bestellen zijn. | eis
2.5 | Prijzen apparatuur en reagentia is DDP, dus geen orderkosten, transportkosten etc. | eis
2.6 | Leverancier zorgt voor de volledige installatie in januari 2025 en ondersteunt bij de validatie en scholing in Q1 2025. | eis
2.7 | Leverancier draagt zorg voor het trainings- en inwerktraject (met bevoegdheidsverklaringcertificaat) voor zowel de gebruikersgroep als de technische training voor de key-operators en IT-medewerkers. | eis
2.8 | De inschrijver levert een all-in onderhoudscontract. Hieronder wordt verstaan alle correctieve en preventieve onderhoud (incl alle storingen en reparaties) aan de apparatuur en bijgeleverde PC. | eis
2.9 | Bijlage 09 (WIBAZ) dient ingevuld te worden en ingediend te worden bij inschrijving of anders uiterlijk bij gunning. Minimaal invullen: Responstijden bij storingen, maximale uitval van apparatuur bij storingen in werkdagen per kalenderjaar, hoogte vergoeding in euro's bij per kalenderdag uitval. | eis
3 | Systeem
3.1 | Leverancier garandeert een ‘uptime’ van >99,5% voor het totale systeem. | eis
3.2 | Er worden twee vergelijkbare analyzers geleverd die onafhankelijk van elkaar het volledige testpakket kunnen uitvoeren om continuiteit te borgen. Als een analyzer off-line is (onderhoud/technische problemen) dient het volledige testpakket uitvoerbaar te zijn op de andere analyzer. | eis
3.3 | De userinterface van de bedieningssoftware dient Nederlands of Engelstalig te zijn. | eis
3.4 | Documentatie is in het Nederlands of Engels opgesteld en elektronisch beschikbaar voor onder andere het bedieningsvoorschrift, technische systeemdocumentatie, Service documentatie en Servicesoftware. | eis
3.5 | De analyzers kunnen barcode type code 128 op etiket van formaat: 50X50 scannen en lezen. | eis
4 | ICT en software
4.1 | De software is middels een bidirectionele HL7 koppeling aan LIS (Labtrain) koppelbaar. | eis
4.2 | Het softwaresysteem is benaderbaar en benadert andere systemen via DNS name resolving. | eis
4.3 | Het softwaresysteem maakt gebruik van DHCP. | eis
4.4 | Het softwaresysteem gebruikt alleen centrale Erasmuis MC netwerkservices (DHCP, DNS, NTP, Radius, AD, mail , printen, etc.)( dus geen eigen netwerk services). | eis
4.5 | Het softwaresysteem maakt gebruikt van de Erasmus MC infrastructuur (dus geen eigen switches, accespoints, routers, Firewalls, Servers). | eis
4.6 | Het softwaresysteem ondersteunt IPv4. | eis
4.7 | Het softwaresysteem functioneert over een routed netwerk en maakt geen gebruik van broadcast. | eis
4.8 | Het softwaresysteem maakt geen gebruik van VPN tunnels. | eis
4.9 | Het is niet toegestaan programmatuur aan te bieden op het softwaresysteem die gebruik maakt van zgn. 'dongles' (fysieke licentiesleutels op USB, serieële of parallele poort. | eis
4.10 | Indien analyzers achter IPS wordt geplaatst, is er geen verbinding met Internet. | eis
4.11 | De updates van het softwaresysteem worden geupload via het LUMC-netwerk (geen updates middels USB, CD of DVD op een fysieke softwaresysteem). | eis
4.12 | Op het softwaresysteem wordt zo min mogelijk patientendata opgeslagen en wordt data zo kort mogelijk bewaard. Dit staat dus los van de benodigde buffercapaciteit zodat data later verstuurd kan worden in geval van netwerkverlies. | eis
4.13 | De werking van het softwaresysteem wordt gemonitord. Bij uitval van (een deel van) het softwaresysteem dient een signaal te worden afgegeven (als zijnde een storing). | eis
4.14 | Toegang tot het softwaresysteem is alleen mogelijk mits geauthentiseerd. Toelichting: Authenticatie vindt plaats via bijv. centrale AD Directory Service d.m.v. LDAP signing. Voor normaal gebruik zijn geen administratieve rechten nodig. Voor controle (op naleving) heeft het Erasmus MC de mogelijkheid tot administratieve toegang. | eis
4.15 | Het softwaresysteem is niet toegankelijk van buitenaf voor derden. Toelichting: bij support, onderhoud of andere werkzaamheden kan dit tijdelijk worden aangepast. | eis
4.16 | Het is niet toegestaan programmatuur aan te bieden op het softwaresysteem die gebruik maakt van zgn. 'dongles' (fysieke licentiesleutels op USB, serieële of parallele poort. | eis
4.17 | Indien analyzers achter IPS wordt geplaatst, is er geen verbinding met Internet. | eis
4.18 | Data blijft binnen het Erasmus MC. | eis
4.19 | Het softwaresysteem functioneert op basis van dynamische ip-adressen.
4.20 | Kabelnetwerk aansluiting werkt op basis van 100/1000 Mb full duplex. | eis
5 | Buizen
5.1 | De analyzers kunnen werken met de huidige Erasmus MC bloedtransfusiebuizen (Firma Becton Dickinson, vacutainer K2E (EDTA), volume 2 ml (ref: 368841), 4 ml (ref: 368861), 6 ml (367864), 10 ml (367525)). | eis
5.2 | De analyzers kunnen EDTA buizen van verschillende fabrikanten (o.a. BD, Greiner, Starstedt) verwerken. Mocht het Erasmus MC de huidige bloedafname buizen voor de unit Bloedtransfusie wijzigen dan zorgt de leverancier voor kosteloze omzetting indien dit noodzakelijk mocht zijn. | eis
6 | Carry-over en contaminatie
6.1 | Het piercen van de folie op de kolommen vindt plaats door een aparte piercer en niet met de reagens/monster naald om de kans op contaminatie te minimaliseren. | eis
7 | Patientveiligheid en operationaliteit
7.1 | Vervaldata van kolomtesten (kaartjes), reagens en testcellen/sera worden door de analyzer digitaal en automatisch bewaakt. Er mogen geen testen door de analyzers uitgevoerd worden met verlopen testcellen/sera en/of kaartjes. | eis
7.2 | Na het ingebruiknemen van de cellen/reagens op de analyzers wordt houdbaarheid via de software gemonitord. | eis
7.3 | De analyzer voorkomt het gebruik van cellen/reagens waarbij de houdbaardheid na ingebruikname wordt overschreden. | eis
7.4 | De analyzer beschikt over clot-detectie. | eis
7.5 | Reagens/monsters/buffers/cellen/kaartjes zijn op ieder moment aan te vullen zonder verstoring van de processen, dus continue belading van een analyzer in productie is mogelijk. | eis
7.6 | De analyzers "piercst" alleen de kolom die noodzakelijk is voor de aangevraagde test. De andere kolommen op het kaartje blijven gesealed voor later gebruikt. | eis
7.7 | Voor laag volume testen, (b.v. fenotypering Lea, Leb, Lua, Lub, controle kaartjes) waar meerder testen op een kaart aanwezig zijn of reagens (b.v. diluent) cartridges, dienen alleen de kolommen gebruikt (geopend/aangeprikt) te worden door de analyzer die aangevraagd zijn. De resteren kolommen blijven gesloten zodat de houdbaarheid geborgd blijft en spillage wordt voorkomen. | eis
8 | Track & Trace
8.1 | Lotnummers van kaartjes, reagens en testcellen/sera zijn herleidbaar bij een testresultaat. Er is volledige track and trace van lotnummers in de digitale audittrail. | eis
8.2 | Kaartjes, reagens en testcellen zijn in de analyzer niet locatie afhankelijk. Dit om manuele plaatsing fouten te voorkomen. De software van de analyzer identificeert de kaartjes, reagens en testcellen (b.v. barcode scan) voor gebruikt. | eis
8.3 | Het systeem beschikt over een transactiehistorie logging. Iedere mutatie in de data, uitslag of andere mutatie zijn herleidbaar aan de gebruiker op datum en tijdstip. | eis
8.4 | De orginele data (uitslag) blijft na mutatie inzichtelijk in de auditlog/trail. | eis
9 | Quality Control en veiligheid gebruiker
9.1 | De IQC moet door de firma geinstalleerd worden volgens schema van de bloedtransfusie Erasmus MC. | eis
9.2 | Bij het wisseling van lotnummers (reagens, kaartjes, testcellen) wordt automatisch een interne controle gevraagd. De analyzer voert alleen testen uit van een nieuw lotnummer (reagens/cellen) indien er een geldige interne QC aanwezig is. | eis
9.3 | De analyzer beschikt over sensor om deksels op (cap-detectie ) buizen, reagensflesje/potjes te detecteren ter besccherming van de pipetternaalden van de analyzer. | eis
10 | Omgevingsfactoren
10.1 | Het geluidniveau van de apparaatur is maximaal ≤60 Db. | eis
10.2 | Afmeting: De analyzers mogen niet dieper zijn dan 1 meter. | eis
10.3 | Voor de afvoer van vloeistoffen van de analyzer is geen chemische afvoer noodzakelijk. | eis
11 | Automatisering
11.1 | De ABO bloedgroep en Rhesus D (lange bloedgroep ABO (forward- en reverse test)en Rhesus D VI- , korte ABO bloedgroep (Rhesus D VI+ en VI-) en polyspecifieke DAT kunnen volautomatisch worden uitgevoerd op de analyzer. | eis
11.2 | De fenotypering van antigenen (C, c, D, E, e, k, Kell, Fyª, Fyb, Jkª, Jkb, M,N, S, s) kan volautomatisch uitgevoerd worden op de analyzer. | eis
11.3 | Kruisproeven (cross-match) kunnen volautomatisch worden uitgevoerd op de analyzer. | eis
11.4 | De screening (IAT) op irregulaire antistoffen kan volautomatisch worden uitgevoerd op de analyzer. | eis
11.5 | Een panel (b.v. 11 cels panel inclusief autocontrole) voor de identificatie van irregulaire antistoffen is volautomatisch uitvoerbaar op de analyzer. | eis
11.6 | De anti-A en anti-B IgM titers zijn volautomatisch uitvoerbaar op de analyzer tot en met een titer van 1:1024. | eis
11.7 | De analyzer kan "beladen" worden met het standaard pakket van testen voor een "walk away" systeem voor alle geautomatiseerde testen. | eis
11.8 | De anti-A en anti-B IgG titers zijn volautomatisch uitvoerbaar (uit een buis met plasma die is voorbehandeld om Anti-A/B IgM te verwijderen) op de analyzer tot en met een titer van 1:1024. | eis
11.9 | Aanvullende panel cellen voor de identificatie van irregulaire antistofffen zijn volautomatisch op de analyzer uitvoerbaar. | eis
11.10 | Aanvullende panel cellen van niet-eigen firma voor de identificatie van irregulaire antistofffen zijn volautomatisch op de analyzer uitvoerbaar. | eis
11.11 | Cito bloedgroep + screening binnen 45 minuten resultaat gerapporteerd naar het LIS voor ≥95%. | eis
12 | Analytisch
12.1 | Voor de fenotypering van de antigenen (C, c, D, E, e, k, Kell,) op de analyzer wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | eis
13 | Duurzaamheid
13.1 | De inschrijver voldoet aan alle wetgeving met betrekking tot milieuverplichtingen. | eis
14 | Inkoop
14.1 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en de inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat de inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | eis
14.2 | De inschrijver gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorend Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | eis
14.3 | De inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | eis
14.4 | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze (raam)overeenkomsten niet voorzien, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie mei 2021, van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 10 bijgevoegd. | eis
14.5 | De inschrijver accepteert de toepasselijkheid van de NFU inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden. | eis
14.6 | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | eis
14.7 | Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | eis
14.8 | De inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | eis
14.9 | Hierbij verklaart de inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | eis
14.10 | De inschrijver heeft het prijzenblad zoals opgenomen in bijlage 07 volledig ingevuld en bij de aanbieding gevoegd. | eis

## PvW
Programma van Wensen
Nr. | Omschrijving | Eis/Wens | Maximum aantal punten | Antwoord inschrijver (Ja / Nee) | Toelichting van inschrijver | Punten verdeling [door Erasmus MC] | Toelichting [door Erasmus MC]
1 | Logistiek & Serviceniveau
1.1 | Bij afkeuring van een lotnummer reagens/testcellen/kaartjes door de gebruiker is de leverancier instaat om een nieuw lotnummer binnen 24 uur te leveren aan de gebruiker. | wens | 2
1.2 | De levering van bestellingen van reagens/kaartjes/testcellen moet uit een enkel lotnummer bestaan. | wens | 2
1.3 | De leverancier zorgt dat het systeem uiterlijk twee maanden na definitieve gunning operationeel is. | wens | 2
1.4 | Leverancier heeft een 24/7 ondersteuningdienst voor calamiteiten en storingen. | wens | 2
1.5 | Reagentia (kaartjes en reagens) moet binnen 4 werkdagen geleverd worden. | wens | 2
1.6 | Reagens en kaartjes moeten ook per tray of per flesje te bestellen zijn. (kaartjes voor typeringen, eventueel benodigde reagens). | wens | 2
1.7 | Reagentia (kaartjes en reagens, muv de cellen) moet bij ontvangst nog minimaal 6 maanden houdbaar zijn. | wens | 2
1.8 | De bovengenoemde technische training wordt op locatie EMC gegeven. | wens | 2
1.9 | De levertijd van te vervangen onderdelen is <24 uur. | wens | 2
2 | Systeem
2.1 | De bovengenoemde documentatie is volledig in het Nederlands aangeleverd. | wens | 2
2.2 | De scanners van de analyzers kunnen barcodes lezen ongeacht van de positionering van het etiket op de buis. | wens | 2
2.3 | De "hands-on" tijd van het wekelijks onderhoud is <30 minuten. | wens | 2
2.4 | Er wordt gestreefd om in de nabije toekomst de analyzer de mogelijkheid te geven dat de naald doppen van de buizen zoals beschreven bij onderdeel 5.1 kan "piercen" . | wens | 2
2.5 | Het bedieningsscherm van de analyzer is een touchscreen. | wens | 2
2.6 | Er is een scanner gekoppeld aan de analyzer die in staat is om barcodes (beschreven bij onderdeel 3.6) & QR codes te scannen. | wens | 2
2.7 | De leverancier streeft ernaar de analyzer compatibel te maken met een geautomatiseerd track systeem. | wens | 2
3 | ICT en software
3.1 | Het softwaresysteem is voorzien van goed functionerende en up-to-date zijnde en blijvende antivirus software (up-to-date o.a. t.a.v. definitie files). Dit geldt zowel voor het apparaat als voor eventuele cliënt systemen. | wens | 2
3.2 | Cliënt software (Office, Browser, Adobe, Java, ect) op het softwaresysteem is en blijft ondersteund en up-to-date (up-to-date o.a. t.a.v. security patches). Dit geldt zowel voor het apparaat als voor cliënt systemen. | wens | 2
3.3 | Het softwaresysteem blijft functioneren bij een korte onderbreking van ICT infrastructuur (netwerk, evt. servers of data opslag softwaresysteem). | wens | 2
3.4 | Het softwaresysteem kan getest/gescand (op kwetsbaarheden) worden zonder impact. | wens | 2
3.5 | Het is mogelijk om zowel op test als op productie te draaien op hetzelfde moment (i.v.m. validaties en Labtrain updates). | wens | 2
3.6 | De leverancier verzorgt upgrades aan OS en software en neemt dit voor zijn rekening. | wens | 2
3.7 | Database is koppelbaar voor het uitwerken van data in dashboards (via FAIRS). | wens | 2
3.8 | Het softwaresysteem heeft een managementinformatie systeem/module om productiecijfers te analyzeren. | wens | 2
3.9 | Het softwaresysteem maakt elke dag automatisch een back-up van alle uitslagen van de uitgevoerde bepalingen. | wens | 2
3.10 | Validatie van de uitslagen moet van afstand mogelijk zijn. Het gaat hier om: plaatjes van uitslagen kunnen zien, aanpassen en testen toevoegen, voortgangsmontiors etc. Maw de userinterface moet decentraal benaderbaar zijn. | wens | 2
3.11 | Mogelijkheid tot toevoeging van commentaarcode aan uitslagen zodat deze meegezonden worden naar LIS. | wens | 2
3.12 | Direct patienten informatie tonen bij het scannen van de barcode van de buis. | wens | 2
4 | Buizen
4.1 | De analyzers kunnen pediatrische buisjes (BD microtainer MAP buisjes, Ref: 363706) volautomatisch op de analyzer verwerken. | wens | 2
4.2 | De analyzers kunnen werken met de buizen van Sarstedt Monovette (EDTA; refnummer: 06.1660.100). | wens | 2
4.3 | De analysers kunnen werken met de buizen van Sarstedt 5 ml 75X13mm refnr: 55.475.005. Hier dient de bloedgroepconfirmatie plaats te vinden van de donoreenheden (Bloedzakken Sanquin). | wens | 2
5 | Carry-over en contaminatie
5.1 | De analyzer is intern gevalideerd/getest op het carry-over fenomeen (o.b.v. seriele 3-cel screeningen) MET een irregulaire antistof tegen het Rhesus systeem (b.v. anti-D, E of klein c of een combinatie hiervan): Indien nee: 0 punten. Indien ja: Specificiteit(en) van de irregulaire antistof van het Rhesus Systeem waarmee carry-over is getest: er is geen carry-over fenomeen met een titer van 1) ≤ 1:1024 (punten = 1), 2) ≤ 1:2048 (punten = 2), 3) ≤ 1:4096 (punten = 3), 4) ≤ 1:8192 (punten = 4). | wens | 4
5.2 | De analyzer is (intern) gevalideerd/getest op het carry-over fenomeen (o.b.v. seriele 3-cel screeningen) MET een irregulaire antistof gericht tegen een antigeen anders dan het Rhesus systeem (b.v. anti-Kidd, anti-Kell, Anti-Duffy of een combinatie hiervan): Indien nee: 0 punten. Indien ja: Specificiteit(en) van de irregulaire antistof waarmee carry-over is getest: er is geen carry-over fenomeen met een titer van 1) ≤ 1:1024 (punten = 1), 2) ≤ 1:2048 (punten = 2), 3) ≤ 1:4096 (punten = 3), 4) ≤ 1:8192 (punten = 4). | wens | 4
5.3 | De analyzer is (intern) gevalideerd/getest op het carry-over fenomeen (o.b.v. seriele 3-cel screeningen) van reguliere antistoffen, medicatie en test reagentia: Indien nee: 0 punten. Indien ja: Specificiteit(en) van de regulaire antistof/medicatie/test reagentia waarmee carry-over is getest: er is geen carry-over fenomeen met een titer van 1) ≤ 1:1024 (punten = 1), 2) ≤ 1:2048 (punten = 2), 3) ≤ 1:4096 (punten = 3), 4) ≤ 1:8192 (punten = 4). | wens | 4
6 | Patientveiligheid en operationaliteit
6.1 | De testcellen hebben een onboard stabiliteit van ≥5 dagen. | wens | 2
6.2 | De software heeft een test management systeem waarbij aangegeven wordt hoeveel testen nog onboard aanwezig zijn. | wens | 2
6.3 | Het test management systeem waarschuwt de gebruiker dat het aantal onboard beschikbare testen onder een instelbare threshhold (instelbaar) is gedaald. Hierbij weet de gebruiker om de analyzer te laden met nieuwe kaartjes/reagens/testcellen en buffers. | wens | 2
6.4 | Voor single antigen testen is het mogelijk om automatisch een controle uit te voeren op een ander kaartje (b.v. een kaartje met alleen controles). Dit om spillage te voorkomen. | wens | 2
7 | Quality Control en veiligheid gebruiker
9.1 | De IQC interval kan door de gebruiker ingesteld worden. | wens | 2
9.3 | De IQC uitslagen worden gerapporteerd via de LIS koppeling (naar MQC van Labtrain (Bodegro)). | wens | 2
9.4 | De specifieke IQC testen zijn zelf door de gebruiker instelbaar. | wens | 2
9.5 | De software applicatie beschikt over een IQC managementsysteem. | wens | 2
9.7 | Mogelijkheid van gebruik van twee verschillende lotnummers in het QC-systeem. | wens | 2
8 | Omgevingsfactoren
8.1 | Per analyser met eventuele computer voor besturing van de analyser mag de configuratie niet >= 1,80m breed zijn. | wens | 2
9 | Automatisering
9.1 | Bloedgroep neonaat (ABO forward, Rhesus D VI+ en polyspecifieke DAT) kunnen volautomatisch worden uitgevoerd op de analyzer. | wens | 2
9.2 | Een enzym panel voor de identificatie van irregulaire antistoffen is volautomatisch uitvoerbaar op de analyzer. | wens | 2
9.3 | De screening op koude antistoffen (cold agglutinins) is volautomatisch uitvoer op de analyzer. | wens | 2
9.4 | Polyspecifieke (anti-IgG, -IgM, -C3d in een kolom) Directe antiglobuline test (DAT) is volautomatisch uitvoerbaar de analyzer. | wens | 2
9.5 | Monospecifieke DAT (IgG, IgM, IgA, C3d, C3c en controle in aparte kolom) is volautomatisch uitvoerbaar op de analyzer. | wens | 2
9.6 | De titer bepaling van een irregulaire antistoffen is volautomatisch op de analyzer uitvoerbaar. | wens | 2
9.7 | De fenotypering van antigenen Lea, Leb kan volautomatisch uitgevoerd worden op de analyzer. | wens | 2
9.8 | De fenotypering van antigenen A1 kan volautomatisch uitgevoerd worden op de analyzer. | wens | 2
9.9 | De fenotypering van antigenen Lua, Lub kan volautomatisch uitgevoerd worden op de analyzer. | wens | 2
9.10 | De fenotypering van antigenen Kpa, Kpb kan volautomatisch uitgevoerd worden op de analyzer. | wens | 2
9.11 | De fenotypering van antigeen Cw kan volautomatisch uitgevoerd worden op de analyzer. | wens | 2
9.12 | De fenotypering van antigeen Wra kan volautomatisch uitgevoerd worden op de analyzer. | wens | 2
9.13 | De fenotypering van antigeen k (cellano) kan volautomatisch uitgevoerd worden op de analyzer. | wens | 2
9.14 | De fenotypering van antigenen P1 kan volautomatisch uitgevoerd worden op de analyzer. | wens | 2
9.15 | Apart aanbieden van Plasma en cellen met hetzelfde identificatienummer. | wens | 2
10 | Analytisch
10.1 | Voor de fenotypering van de antigenen M, N wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | wens | 2
10.2 | Voor de fenotypering van de antigenen Jkª, Jkb wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | wens | 2
10.3 | Voor de fenotypering van de antigenen S en -s wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | wens | 2
10.4 | Voor de fenotypering van de antigenen Fyª, Fyb wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | wens | 2
10.5 | Voor de fenotypering van de antigenen Lea, Leb wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | wens | 2
10.6 | Voor de fenotypering van de antigenen Cw wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | wens | 2
10.7 | Voor de fenotypering van de antigenen Kpa, Kpb wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | wens | 2
10.8 | Voor de fenotypering van de antigenen P1 wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | wens | 2
10.9 | Voor de fenotypering van de antigenen Lua, Lub wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | wens | 2
10.10 | Voor de fenotypering van het antigeen Wra wordt gebruik gemaakt van monoclonale antistoffen. | wens | 2
11 | Duurzaamheid
11.1 | Inschrijver dient een voorstel in met concrete en onderbouwde ideeën voor de afdeling die de duurzaamheidsdoelstellingen van het Erasmus MC ondersteunen en zo onze impact vergroten (zie https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/duurzaamheid en https://www.nfu.nl/sites/default/files/2023-03/20230227_NFU_Uitvoeringsplan_GGDZ_3.0.pdf voor meer informatie). | wens | 36

## Informatief
Nr. | Informatieve vragen
Producteigenschappen
1 | Geef aan hoe carry-over tussen monsters voor elke van de stappen die een sample door de configuratie doorloopt is geminimaliseerd. Onderbouw met experimentele data | Informatief
2 | Specificeer de elektrotechnische eisen (benodigd totaal vermogen, 230-380V aansluiting, aantal WCD | Informatief
3 | Specificeer klimatologische eisen (temperatuur, vochtigheid, geluid, afzuiging) | Informatief
4 | Specificeer de afmetingen van het systeem en de benodigde aansluitpunten voor afvoer, toevoer etc. | Informatief
ICT algemeen
6 | Beschrijf uw software upgrade beleid | Informatief
7 | De aanbieder levert documentatie over de koppelingsspecificaties van de configuratie met andere ICT systemen | informatief
8 | Indien de connectie met het LIMS is weggevallen, moet er een recovery functie van de configuratie zijn, zodat de data naderhand worden geüpdatet in het LIMS. Geef aan hoe dit in zijn werk gaat? | Informatief
9 | Aangeven welke informatie beschikbaar is om door te sturen naar LIMS. | informatief
10 | De verbindingen tussen het apparaat en andere onderdelen van de ICT-infrastructuur worden beveiligd, zo mogelijk met het gebruik van certificaten. Licht toe | Informatief
Apparatuur en werkplekken
11 | Vermeld in detail de specificaties waaraan de werkplek moet voldoen om goed te kunnen werken met de aangeboden oplossing | Informatief
Analytisch
12 | Welke aanvullende antigeen typeringen, naast C, c, Cw, D, E, e, k, Kell, Fyª, Fyb, Jkª, Jkb, M,N, S, s, Lea, Leb, Lua, Lub, P1 zijn beschikbaar in uw portfolio. Specificeer en geef aan of deze op de (volautomatisch) analyzer of manuel uitgevoerd moeten worden. Indien manueel dan dient u aan te geven of deze fenotypering af te lezen is met de manuele card reader. | Informatief