Checklist Meet- en Registratiesystemen bedrijven, onderdeel meet- en monstername apparatuur

| Uitgegeven door | RWS afdeling Handhaving WNZ/ZN |
| --- | --- |
| Informatie |  |
| Datum | 12-01-2024 |
| Status | Definitief |
| Versienummer | V1.1 (12-01-2024) |

Inleiding en gebruikswijzer

Met deze checklist wordt de inhoud en de werking van het meet- en monstername-apparatuur van de afvalwaterlozing van een bedrijf gecontroleerd. Deze checklist is een vervolg op de checklist meet- en registratiesystemen (M&R-systeem).

De checklist bestaat uit 3 naast elkaar liggende kolommen:

- In de eerste kolom staat de vraag/het te controleren item;

- In de tweede kolom wordt het bedrijf zelf geacht om het antwoord te geven

- In de derde kolom dient de auditor aan te geven hoe hij het antwoord heeft geverifieerd en dient aan te geven welke bewijsmiddelen er ter verificatie van het zijn geleverd.

Het M&R systeem vormt de basis van verslaglegging van milieugegevens/E- PRTR-rapportage en dient op een zorgvuldige en verifieerbare wijze tot stand te laten komen.

Een toelichting op de vragen wordt gegeven in het document ‘Toelichting checklist meet- en registratiesystemen’.

De vragen zijn als volgt onder te verdelen:

- beoordelende vragen gericht op toetsing van wettelijke voorschriften en regels (‘Must haves’ )

- beoordelende vragen gericht op organisatie, uitvoering, borging (‘Nice to haves’)

- inventariserende of informatieve vragen (zonder label)

De zgn. categorie 1 vragen/checkpunten (te labelen met ) zijn gerelateerd aan wettelijke voorschriften en regels zoals omgevingsvergunning, Waterregeling hoofdstuk 7  en NEN 6600-1. Afwijkingen worden als een tekortkoming gezien. De categorie 2 vragen/checkpunten (te labelen met  ) zijn gerelateerd aan aspecten die zorgdragen voor verbetering en consistentie van het M&R systeem. Afwijkingen of onvolledigheden worden als verbeter- of aandachtspunt vastgesteld. De overige vragen (categorie 3, zonder label) zijn voor beeldvorming, informatievoorziening en het brengen van structuur en samenhang in de checklijst.

Afhankelijk van de bron van informatie(-) die leidt tot de beantwoording van de vragen worden bij een ingevulde checklijst referentiecijfers gebruikt aangevuld met toe te voegen en [M], [S], [V] en [U]. De toelichting hierop staat hieronder en vindt u ook in de voetnoot onder aan de pagina’s.

M]	Mondeling meegedeeld door bedrijf

[S]	Schriftelijk/digitaal vastgelegd door bedrijf en gezien door de auditor

[V]	Visueel gezien door de auditor

[U] Uit meting vastgesteld door auditor

Naast de wijze waarop de verificatie door de auditor is vastgesteld dient de auditor ook bewijsmiddel van verificatie vast te leggen. Dit kan door middel van fysieke of digitale bewijsstukken.

Afhankelijk van het aantal lozingspunten met meet- en bemonsteringsapparatuur kunnen deze gedupliceerd worden. Tijdens de ‘veldcontrole’ kan het zinvol zijn om situaties op foto vast te leggen. In dit geval zal het bedrijf altijd eerst om toestemming worden gevraagd.

| 1. Algemene gegevens |  | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Bedrijfsnaam |  |  |
| b. | Postadres |  |  |
| c. | Bezoekadres |  |  |
| d. | Contactpersoon en functie |  |  |
| e. | Telefoonnummer(s) |  |  |
| f. | E-mail adres(sen) |  |  |
| g. | Datum controle(s) |  |  |
| h. | Aanwezig bij controle |  | Namens bedrijf: Namens bevoegd gezag: |

2: Debietmeting

| 2.1 Meetdoel |  | Antwoord bedrijf |  | Check auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Met welk doel wordt het debiet gemeten? (meerder antwoorden mogelijk) | debietnormering lozingsvergunning vrachtnormering lozingsvergunning vaststellen vuilvracht voor heffing procescontrole anders: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| 2.2 Type debietmeting |  | Antwoord bedrijf |  | Check auditor |
| a. | Het betreft een: | Gesloten meetsysteem: debietmeting in of op leiding geplaatst (ga verder met 3 "gesloten meetsysteem") Open meetsysteem: Meetgoot Meetput (ga verder met 4 "open meetsysteem") Anders, namelijk: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Opmerkingen |  |  |  |
| 2.3 Gesloten meetsysteem |  | Antwoord bedrijf |  | Check auditor |
| a. | Omschrijving debietmeter: (zie ook gegevens kalibratiecertificaten) | Meetpunt |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
|  |  | Type flowmeter |  |  |
|  |  | Fabricaat |  |  |
|  |  | Diameter flowmeter |  |  |
|  |  | Diameter leiding |  |  |
|  |  | Jaar van montage |  |  |
|  |  | Meetbereik |  |  |
| b. | Wordt de debietmeter jaarlijks 'droog' gekalibreerd en door wie? | ja, door: datum laatste kalibratie: nee, opmerkingen: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Zijn er bijzonderheden geconstateerd bij de "droge" kalibratie? | ja, namelijk: nee |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Wordt de debietmeter minimaal éénmaal per vijf jaar 'nat' gekalibreerd? | ja, datum laatste kalibratie: nee, opmerkingen: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Zijn er bijzonderheden geconstateerd bij de "natte" kalibratie? | ja, namelijk: nee |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Is de uitvoering van de kalibratie beschreven in procedure of opgenomen in onderhoudsprogramma? | ja, namelijk: nee |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| g. | Op welke wijze vindt registratie van het geloosde debiet plaats? | handmatig: automatisch: anders: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| h. | Vindt de lozing plaats onder vrij verval of vanuit een pompsituatie? | vrij verval pompsituatie |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| i. | Wordt er over het algemeen voldoende uurdebiet geloosd in vergelijking met het maximale debiet dat gemeten kan worden (>10% van maximum)? | ja, normale m3/h afvoer ………. maximaal m3/h meetbaar ………. nee, opmerkingen: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| j. | Is het meetsysteem toegankelijk voor inspectie? | ja nee, opmerkingen: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| k. | Is de debietmeter overeenkomstig de installatievoorschriften van leverancier geïnstalleerd (voldoende rechte aan- en afstroom, altijd volledig gevulde meetbuis)? | ja, opmerkingen: nee, opmerkingen: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| l. | Opmerkingen |  |  |  |
| 2.4 Open meetsysteem |  | Antwoord bedrijf |  | Check auditor |
| a. | Omschrijving meetsysteem: (zie ook gegevens kalibratiecertificaten) | Meetpunt |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
|  |  | Type meetsysteem |  |  |
|  |  | Principe hoogtemeting |  |  |
|  |  | Fabricaat hoogtemeting |  |  |
|  |  | Locatie hoogtemeting |  |  |
|  |  | Jaar van montage |  |  |
|  |  | Meetbereik |  |  |
| b. | Wordt het meetsysteem jaarlijks 'droog' gekalibreerd? | ja, datum laatste kalibratie: nee, opmerkingen: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Zijn er bijzonderheden/afwijkingen te constateren op het kalibratiecertificaat? | ja, namelijk: nee |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Is er een beschreven procedure over het onderhoud en kalibratie van het meetsysteem? | ja, naam document(en): nee, afwijking: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Op welke wijze vindt registratie van het geloosde debiet plaats? | handmatig: automatisch anders: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Vindt de lozing plaats onder vrij verval of vanuit een pompsituatie? | vrij verval pompsituatie |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| g. | Is er over het algemeen voldoende uurdebiet in vergelijking met het maximale debiet dat gemeten kan worden (>10% van maximum)? | ja, normale m3/h afvoer ………. maximaal m3/h meetbaar ………. nee, opmerkingen: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| h. | Indien er ultrasone hoogtemeting plaatsvindt in de meetgoot/put: wordt er gecorrigeerd voor de omgevingstemperatuur? | ja nee, opmerkingen: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| i. | Is het meetsysteem toegankelijk voor inspectie? | ja nee, opmerkingen: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| j. | Zijn de wanden van de meetgoot of meetput schoon, glad en vlak (geen aangroei)? | ja nee, opmerkingen: |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| k. | Opmerkingen |  |  |  |

3 Monstername-apparatuur

| 3.1 Algemene vragen |  | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Typering kwaliteit geloosde afvalwaterstroom Meerdere antwoorden mogelijk | samenstelling fluctueert over de dag bevat onopgeloste stoffen/deeltjes bevat drijflaag/schuimlaag bevat biologische afbreekbare stoffen bevat vluchtige stoffen geen bijzonderheden lozingstemperatuur ca. ºC | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b | Typering bemonsteringslocatie | Open systeem: open goot/pompput/bufferbak Gesloten systeem: persleiding/gesloten leiding vrij verval Opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Het betreft een | vacuümmonstername (ga verder met vraag 2a) in-line bemonstering (ga verder met vraag 3a) andere wijze van monstername, namelijk (ga verder met vraag 3): | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Gegevens monsternameapparatuur | Merk: Model: Monsterverdeler aanwezig: Jaar van aanschaf: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Gegevens monsterverzamelvat | Aantal: Inhoud: Halswijdte: Open/gesloten: Opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V [ ] U Bewijsmiddel: |
| f. | Wordt het monsterverzamelvat gekoeld, waarbij de binnentemperatuur van de bemonsteringskast tussen 0°C en 4°C ligt? | ja, meettemperatuur:……. ºC nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V [ ] U Bewijsmiddel: |
| g. | Is de monstername-apparatuur toegankelijk voor inspectie? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| h. | Opmerkingen |  |  |
| 3.2 Monsternamepunt en aanzuigleiding vacuümmonstername |  | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| a. | Bevindt zich het aanzuigpunt in een representatief gedeelte van de lozingstroom? Omschrijf daarbij de locatie van aanzuigpunt? | ja, nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Is de aanzuigleiding zo kort mogelijk, zonder knikken, overbodige bochten en appendages? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Ligt de aanzuigleiding onder afschot? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Zijn de inwendige diameters van de monstervoerende leidingen (van aanzuigleiding tot afvoerleiding) voldoende groot (≥ 13 mm)? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V [ ] U Bewijsmiddel: |
| e. | Is de aanzuigleiding beschermd tegen bevriezing en zonlicht? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Opmerkingen |  |  |
| 3.3 Monsternamepunt, aanvoerleiding (aftakking hoofdleiding) en afvoerleiding in-line systemen |  | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| a. | Bevindt het monsterpunt zich in een representatief gedeelte van de lozingsstroom cq. persleiding? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Is de monstervoerende leiding zo kort mogelijk en zonder knikken en overbodige bochten? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Ligt de monsterafvoerleiding onder afschot? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V [ ] U Bewijsmiddel: |
| d. | Is de monstervoerende leiding beschermd tegen bevriezing en zonlicht? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | AIs sprake is van monstername uit een aftakking wordt deze dan doorgespoeld voorafgaande aan bemonstering? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Zijn de inwendige diameters van de aftakking en/of afvoerleiding voldoende groot (≥ 13 mm)? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V [ ] U Bewijsmiddel: |
| g. | Opmerkingen |  |  |
| 3.4 Aansturing monstername |  | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| a. | Hoe vindt aansturing van het monsternameapparaat plaats? | volumeproportioneel, één monstername per ……m3 tijdsproportioneel, één monstername per ……min anders, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Wat is de wisseltijd en -wijze van monsterverzamelvaten in monsterverzamelapparaat? | automatische wisseling vaten, tijdstip: handmatige wisseling vaten, tijdstip: anders, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Op welk tijdstip worden de monsters genomen en door wie ? | Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Is het volume van de deelmonsters minimaal 50 ml (vacuümmonstername) dan wel 20 ml (in-line monstername)? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V [ ] U Bewijsmiddel: |
| e. | Wat is de bandbreedte van het afvoerdebiet per etmaal? | Minimaal etmaaldebiet: Reguliere etmaaldebiet: Maximaal etmaaldebiet: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Worden er per etmaal minimaal 100 deelmonster (vacuümmonstername) dan wel 250 deel-monsters (in-line monstername) genomen met een totaalvolume van minimaal 5 liter? | ja nee, opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V [ ] U Bewijsmiddel: |
| g. | Hoe wordt voorkomen dat bij verhoogde of verlaagde afvoer respectievelijk overloop plaatsvindt of te weinig verzamelmonster aanwezig is? |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| h. | Hoe is het bewaren van voldoende afvalwatermonster voor het bevoegd gezag geregeld en geborgd? |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| i | Opmerkingen |  |  |
| 3.5 Onderhoud |  | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| a | Vindt voldoende onderhoud en schoonmaak van de monstername-apparatuur plaats? Beoordeel de visuele staat. | ja, dit blijkt uit: nee, opmerkingen: Documentnaam: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Vindt voldoende schoonmaak van het monsterverzamelvat en de monstervoerende leidingen plaats?. Beoordeel de visuele staat. | ja, dit blijkt uit nee, opmerkingen: Documentnaam: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Opmerkingen |  |  |