## Overzicht
Overzicht ruimtes
Aantal | Verdieping | Ruimtenummer | Naam | Type | Sectie
1 | Bg | 700.43 | Vaklokaal Science | Leslokaal | Science
1 | Bg | 700.41 | Makerslab | Leslokaal | Science
1 | Bg | 700.42 | TOA Science | Ondersteuning | Science
1 | Bg | 700.40 | Vaklokaal Science | Leslokaal | Science
1 | 1 | 800.49 | TOA Natuurkunde | Ondersteuning | Natuurkunde
1 | 1 | 800.48 | Vaklokaal Natuurkunde | Leslokaal | Natuurkunde
1 | 1 | 800.34 | Laboratorium | Praktijklokaal | Natuurkunde
1 | 2 | 900.06 | Vaklokaal Biologie | Leslokaal | Biologie
1 | 2 | 900.05 | TOA Biologie | Ondersteuning | Biologie
1 | 2 | 900.04 | Vaklokaal Biologie | Leslokaal | Biologie
1 | 2 | 900.03 | Vaklokaal Biologie | Leslokaal | Biologie
1 | 2 | 900.44 | Demo | Praktijklokaal | Scheikunde
1 | 2 | 900.43 | TOA Scheikunde | Ondersteuning | Scheikunde
1 | 2 | 900.42 | Vaklokaal Scheikunde | Praktijklokaal | Scheikunde
14

## Algemene eisen
Algemene eisen
De opdrachtnemer maakt per ruimte een indelings,- en technische tekening met daarop alle maatvoering t.b.v. voorzieningen in de ruimte.
De opdrachtnemer hanteert de huidige gedeelde indeling als uitgangspunten. Afwijkingen/ verbeteringen worden voorgelegd aan de opdrachtgever.
Het meubilair dient afgeleverd, gemonteerd en geplaatst te worden.
Het leidingwerk ( incl. bekabeling ) dient in het meubel verwerkt te zijn tot aan 300mm boven opvoerpunt E/W voorzieningen
De leverancier sluit al het leidingwerk (E/W/G) aan op aanwezige installatie in de ruimtes.
De installateur (van de opdrachtgever) zorgt dat alle kabels en leiding in de betreffende ruimte beschikken over een kogelkraan of andere afsluiting.
De installateur (van de opdrachtgever) zorgt dat kabels en leidingen in de vloer, wand of plafond beschikbaar zijn vanwaar de leverancier kan zorgen voor aansluitingen op/in het meubel.
Metaalwerk : geëpoxeerd staal dikte 4 mm
Solid Surface : plaatmateriaal 12 mm dik, acryl gebonden, 10 jaar garantie
Solid Surface werkbladen worden ondersteund door MDF plaatmateriaal met een totale dikte van 50 mm
Volkern werkbladen Trespa Toplab Base
Ten behoeve van de gasflessenopslagkast deelt de opdrachtgever na gunning de details m.b.t. de aansluitingen. De opdrachtnemer moet in haar aanbieding rekening houden met een volledige installatie van deze voorziening op de in de ruimte aanwezige leidingen.
Spoelbakken Polypropyleen (PP)of Solid Surface
Alle water- en gaskranen en oogdouches van het fabricaat Broen
Alle onderbouw deur- ladenkastjes met plint dienen aan de vloer afgekit te worden.
Alle werkbladen van de wandtafels dienen aan de wand afgekit te worden
De zuurkasten worden afgeleverd, gemonteerd, geinstalleerd en geplaatst door de opdrachtnemer.
De zuurkasten voldoen aan Nen-en 14175 incl. testrapporten deel 1 t/m 4
Al het meubilair dient te voldoende aan de geldende NEN-normen voor werkplekken of laboratoriaomgevingen.
Zuurkasten worden ingeregeld door leverancier nadat ventilator is aangesloten op zuurkast
Prijzen zijn inclusief montage en tranport en inhuizen en excl. BTW

## Details per ruimte
omschrijving | afmeting | aantal
Ruimte 700.43
Positie 001
wandtafel | 3900x600x930 mm | 1
uitgevoerd met:
beuken werkblad, | 3900x600 mm | 1
verlijmd, geschuurd, gefreesd en geïmpregneerd met rauwe lijnolie, bladdikte 40mm
C-frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan vloer
Positie 002
Wandtafel | 1600x600x930 mm | 1
uitgevoerd met:
beuken werkblad, | 1600x600 mm | 1
verlijmd, geschuurd, gefreesd en geïmpregneerd met rauwe lijnolie, bladdikte 40mm
C-frame met kunststof vloerafdichting
heavy duty steun |  | 3
C-frame vastgezet aan vloer
Positie 003
Wandtafel | 3000x600x930 mm | 1
uitgevoerd met:
beuken werkblad, | 3000x600 mm | 1
verlijmd, geschuurd, gefreesd en geïmpregneerd met rauwe lijnolie, bladdikte 40mm
C-frame met kunststof vloerafdichting
heavy duty steun |  | 6
C-frame vastgezet aan vloer
Positie 004
kastenopstelling, bestaande uit : | 600x475x2015 mm | 1
kast met deur voorzien van glasstrook t.b.v 3-D printers
legbord indeling geschikt maken voor 3-D printers
kabeldoorvoeren in achterwand t.b.v. elektra in de wand |  | 3
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 3
Ruimte 700.41
Positie 005
kastenopstelling, bestaande uit | 1800x475x2015 mm
kast met glasstrook t.b.v 3-D printers | 600x475x2015 mm | 1
legbord indeling geschikt maken voor 3-D printers
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 2
kabeldoorvoeren in achterwand t.b.v. elektra in de wand |  | 3
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015mm | 1
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 4
Positie 006
wandtafel | 3700x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
beuken werkblad, | 3700x750 mm | 1
verlijmd, geschuurd, gefreesd en geïmpregneerd met rauwe lijnolie, bladdikte 40mm
C-frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan vloer
kolomsparing ter plaatse passend maken
Positie 007
wandtafel | 3700x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
beuken werkblad, | 3700x750 mm | 1
verlijmd, geschuurd, gefreesd en geïmpregneerd met rauwe lijnolie, bladdikte 40mm
C-frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan vloer
kolomsparing ter plaatse passend maken
Ruimte 700.42
Positie 008
wandtafel | 3000x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
beuken werkblad, | 3000x750 mm | 1
verlijmd, geschuurd, gefreesd en geïmpregneerd met rauwe lijnolie, bladdikte 40mm
C-frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan vloer
Positie 009
bureau | 1600x700x750 mm | 1
uitgevoerd met:
volkern werkblad kleur Toplab Base E0-04 mid grey | 1600x700 mm | 1
4-poots metalen frame met ronde design poten
lade-deurkast (ld) | 450x475x600 mm | 1
Ruimte 700.40
Positie 010
kastenopstelling, bestaande uit : | 600x475x2015 mm | 1
kast met glasstrook t.b.v 3-D printers | 600x475x2015 mm | 1
legbord indeling geschikt maken voor 3-D printers
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 2
kabeldoorvoeren in achterwand t.b.v. elektra in de wand |  | 3
draaideur voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideur gemelamineerd MDF
Positie 011
wandtafel | 3900x600x930 mm | 1
uitgevoerd met:
beuken werkblad, | 3900x600 mm | 1
verlijmd, geschuurd, gefreesd en geïmpregneerd met rauwe lijnolie, bladdikte 40mm
C-frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan vloer
Ruimte 800.50
Positie 012
demonstratietafel | 2400x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 750x930mm | 2
volkern blad Trespa Toplab Base | 2400x750 mm | 1
hoek werkblad afgerond | r= 30 mm | 1
spoelbakkast (ld) met vast front (controlepaneel) | 600x475x910 mm | 1
noodstop |  | 1
drukknop t.b.v. aan/uit zetten elektra leerlingen |  | 1
zitnis met achterafplating ( stahoogte ) | 1200mm | 1
lade deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diam. 80 mm | 1
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 2
achterafplating | 2400 mm | 1
appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling
sifon |  | 1
koudwaterkraan Broen |  | 1
gaskraan Broen |  | 1
wcd 230V randaarde en klapdeksel |  | 2
electra zuil met 2 wcd's 230V, randaarde en klapdeksel |  | 1
Positie 013
docentenstoel Gripz draaistoel met gasveer |  | 1
kunststof kleur donkergrijs
vijfteens kruispoot + voetenring
hoogte instelbaar d.m.v. gasveer
voorzien van wielen
Positie 014
kastenopstelling, bestaande uit : | 3600x475x2015 mm
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 3
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 12
Positie 015
electra zuil uit plafond met 4 wcd's 230V, randaarde |  | 5
voorzien van oprolmechanisme en stalen koker tbv elektrablok met 4 wcd's
Positie 016
spoeltafel plintsysteem | 1840x600x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 600x930 mm | 1
volkern blad Trespa Toplab Base | 1840x600 mm | 1
achteropstand Trespa Toplab Base | 1840x50 mm | 1
spoelbakkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
spoelbakkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 3
eindpaneel | 600x930 mm | 1
appendage(s) inclusief leidingwerk
sifon met afvoerleiding |  | 2
koudwater |  | 2
Ruimte 800.49
Positie 017
kastenopstelling, bestaande uit : | 4800x475x2900 mm
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 4
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 16
opzetkast met dubbele deur | 1200x475x885 mm | 4
- montagepaneel t.b.v. traprail
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 4
traprail lengte 4800mm |  | 1
aluminium trap
rail tbv parkeerstand van de trap aan zijkant van de kast |  | 1
1
Positie 018
kastenopstelling, bestaande uit : | 3600x475x2900 mm
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 1
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 4
bergkast | 1200x475x2015 mm | 1
- boven met dubbele deur
- onder met dubbele deur en 24 stuks kunststof Gratnell laden | 1200x475x201 5mm | 1
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 2
bergkast met dubbele deur voorzien van glasstrook(blank) | 1200x475x2015 mm | 1
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 4
opzetkast met dubbele deur | 1200x475x885 mm | 3
- montagepaneel t.b.v. traprail
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 3
traprail lengte 3600mm |  | 1
Positie 019
gasflessenopslagkast | type G90.205.060.2F | 1
90 minuten brandwerend
voor het opstellen van maximaal 2 stuks 50 liter gasfles
12 stuks voorbereide boringen in het plafond t.b.v. doorvoer gasleidingen
technische specificatie
maatvoering uitwendig (bxdxh) | 600x615x2050 mm
aansluitmond diameter | 75 mm
afzuigcapaciteit bij 10 x verversing/uur | 4 m3/h
luchtweerstand bij 10 verversing/uur | 1 Pa
afzuigcapaciteit bij 120 x verversing/uur | 48m3/h
luchtweerstand bij 120 x verversing/uur | 20 Pa
incl. verdeelstation en gaskleppen
Positie 020
eilandtafel | 3000x1200x930 mm | 1
uitgevoerd met :
volkern blad Trespa Toplab Base | 3000x1200 mm | 1
C- frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan de vloer
deurkast (ld) | 600x475x600 mm | 2
deurkast (rd) | 600x475x600 mm | 2
verticale leidingkoker onder werkblad |  | 1
elektrische voorziening inclusief bekabeling
electra zuil met 4 wcd's 230V, randaarde en klapdeksel |  | 2
Positie 021
werktafel | 1800x750x930 mm | 1
uitgevoerd met :
volkern blad Trespa Toplab Base | 1800x750 mm | 1
C- frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan de vloer
deurkast (ld) | 450x475x600 mm | 1
deurkast-ladekast(rd) | 450x475x600 mm | 1
verticale leidingkoker onder werkblad |  | 1
achterpaneel tot op de vloer | 1800mmx780 mm | 1
elektrische voorziening inclusief bekabeling
electra zuil met 2 wcd's 230V, randaarde en klapdeksel |  | 2
Positie 022
spoeltafel plintsysteem | 1840x600x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 600x930 mm | 1
volkern blad Trespa Toplab Base | 1840x600 mm | 1
achteropstand Trespa Toplab Base | 1840x50 mm | 1
deurkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
spoelbakkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 3
eindpaneel | 600x930 mm | 1
appendage(s) inclusief leidingwerk
sifon met afvoerleiding |  | 1
mengkraan |  | 1
close-in boiler 10ltr. |  | 1
Ruimte 800.48:
Positie 023
demonstratietafel | 2400x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 750x930 mm | 2
volkern blad Trespa Toplab Base | 2400x750 mm | 1
hoek werkblad afgerond | r= 30 mm | 1
spoelbakkast (ld) met vast front (controlepaneel) | 600x475x910 mm | 1
noodstop |  | 1
drukknop t.b.v. aan/uit zetten elektra leerlingen |  | 1
zitnis met achterafplating ( stahoogte ) | 1200mm | 1
lade deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diam. 80 mm | 1
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 2
achterafplating | 2400 mm | 1
appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling
sifon |  | 1
koudwaterkraan Broen |  | 1
gaskraan Broen |  | 1
wcd 230V randaarde en klapdeksel |  | 2
electra zuil met 2 wcd's 230V, randaarde en klapdeksel |  | 1
Positie 024
docentenstoel Gripz draaistoel met gasveer |  | 1
kunststof kleur donkergrijs
vijfteens kruispoot + voetenring
hoogte instelbaar d.m.v. gasveer
voorzien van wielen
Positie 025
kastenopstelling, bestaande uit : | 7200x475x2015 mm
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 6
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 24
Positie 026
electra zuil uit plafond met 4 wcd's 230V, randaarde |  | 6
voorzien van oprolmechanisme en stalen koker tbv elektrablok met 4 wcd's
Ruimte 800.34
Positie 027
Practicumtafel compleet, speelse vorm | 3596x1296x882 mm | 1
uitgevoerd met:
volkern werkblad Trespa Toplab Base
PP spoelbak afm. 320x320x200 mm |  | 1
spoelbakkast met dubbele deur |  | 1
met ronde kolompoten
bij passende stoelen |  | 8
appendages + elektrische voorzieningen inclusief leidingwerk + bekabeling
elektrabox voorzien van 4 st wcd 230V |  | 2
koudwater |  | 1
dubbel aardgas |  | 2
Positie 028
wand-werktafel | 3000x750x930 mm | 1
uitgevoerd met :
volkern blad Trespa Toplab Base | 3000x750 mm | 1
C- frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan de vloer
achteropstand van Trespa Toplab base | 3000x170 mm | 1
elektragoot | 3000 mm | 1
verticale leidingkoker onder werkblad |  | 1
elektrische voorziening inclusief bekabeling
dubbele wcd 230 V, randaarde |  | 3
Positie 029
kastenopstelling, bestaande uit : | 3600x475x2015 mm
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 3
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 12
Positie 030
kapstok aan de wand t.b.v. 10 labjassen met dubbele jashaken | lengte 500 mm | 1
profiel: naturel geanodiseerd aluminium
steunen en haken: donkergrijs kunststof
Positie 031
werktafel docent-toa | afm. 1800x750x930 mm | 1
uitgevoerd met :
volkern blad Trespa Toplab Base | 1800x750 mm | 1
C- frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan de vloer
achteropstand van Trespa Toplab Base | 1800x170 mm | 1
elektragoot | 1800 mm | 1
deurkast-ladekast(rd) | 450x475x600 mm | 1
verticale leidingkoker onder werkblad |  | 1
achterpaneel tot op de vloer | 1800mmx780 mm | 1
elektrische voorziening inclusief bekabeling
dubbele wcd 230 V, randaarde |  | 2
lege doos tbv data excl. bekabeling/incl. scheidingsschot |  | 1
Positie 032
kastenopstelling, bestaande uit : | 1800x475x1200 mm | 1
bergkast met dubbele deur | 900x475x1200 mm | 2
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 6
Topblad Trespa Toplan Base | 1800x500mm | 1
Lokaal 900.06 vaklokaal Biologie:
Positie 033
demonstratietafel | 2400x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 750x930 mm | 2
volkern blad Trespa Toplab Base | 2400x750 mm | 1
hoek werkblad afgerond | r= 30 mm | 1
spoelbakkast (ld) met vast front (controlepaneel) | 600x475x910 mm | 1
noodstop |  | 1
drukknop t.b.v. aan/uit zetten elektra leerlingen |  | 1
zitnis met achterafplating ( stahoogte ) | 1200 mm | 1
lade deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diam. 80 mm | 1
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 2
achterafplating | 2400 mm | 1
appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling
sifon |  | 1
koudwaterkraan Broen |  | 1
gaskraan Broen |  | 1
wcd 230V randaarde en klapdeksel |  | 2
electra zuil met 2 wcd's 230V, randaarde en klapdeksel |  | 1
Positie 034
docentenstoel Gripz draaistoel met gasveer |  | 1
kunststof kleur donkergrijs
vijfteens kruispoot + voetenring
hoogte instelbaar d.m.v. gasveer
voorzien van wielen
Positie 035
kastenopstelling, bestaande uit : | 900x475x2015 mm | 1
bergkast met dubbele deur | 900x475x2015 mm | 1
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 4
Positie 036
kastenopstelling, bestaande uit : | 1200x475x2015 mm | 1
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 1
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel en extra verstevigd t.b.v. opslag microscopen |  | 4
Positie 037
spoeltafel plintsysteem | 3000x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 750x930 mm | 1
volkern blad Trespa Toplab base | 3000x750 mm | 1
achteropstand Trespa Toplab base | 3000x170 mm | 1
elektragoot | 3000mm | 1
deurkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
spoelbakkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
deurkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
spoelbakkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
deurkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 5
eindpaneel | 750x930mm | 1
appendage(s) inclusief leidingwerk
sifon met afvoerleiding |  | 2
koudwaterkraan |  | 2
dubbele wcd 230 V, randaarde |  | 3
Ruimte 900.05 TOA Biologie:
Positie 038
wandtafel plintsysteem stahoogte | 4100x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 750x930mm | 1
volkern blad Trespa Toplab Base | 4100x750 mm | 1
achteropstand Trespa Toplab Base | 4100x170 mm | 1
elektragoot | 4100 mm | 1
dubbele deurkast | 1200x475x910 mm | 1
nis t.b.v. vaatwasser
spoelbakkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
deurkast (rd) | 450x475x910 mm | 1
hoekkast (rd) | 1200x475x910 mm | 1
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 4
eindpaneel | 750x930 mm | 1
koppelen tafel
tafel pas maken tussen de wanden
bladverhoging Trespa Toplab Base
appendage(s) inclusief leidingwerk
sifon met afvoerleiding |  | 1
mengkraan |  | 1
close-in boiler 10ltr. |  | 1
stopkraan t.b.v. vaatwasser |  | 1
dubbele wcd 230 V, randaarde |  | 4
wandcontactdoos 230 V, ra/klapdeksel gemonteerd onder blad t.b.v. vaatwasser |  | 1
Positie 039
wandtafel zithoogte | 2750x600x780 mm | 1
uitgevoerd met:
volkern blad Trespa Toplab Base | 2750x600 mm | 1
achteropstand Trespa Toplab Base | 2750x170 mm | 1
C- frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan de vloer
elektragoot | 2750 mm | 1
4-ladenkast | 450x475x600 mm | 1
gelijksluitende sloten op 4 laden
deurkast (ld) | 450x475x600 mm | 1
verticale leidingkoker onder werkblad |  | 1
elektrische voorziening inclusief bekabeling
dubbele wcd 230 V, randaarde |  | 2
lege doos tbv data excl. bekabeling/incl. scheidingsschot |  | 1
Positie 040
eilandtafel | 3000x1050x930 mm | 1
uitgevoerd met :
eindpaneel | 750x930 mm | 1
volkern blad Trespa Toplab Base | 3000x1050 mm | 1
hoek werkblad afgerond | r= 30 mm | 1
deurkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
dubbele deurkast | 1200x475x910 mm | 2
zitnis met achterafplating ( stahoogte ) | 1200mm | 2
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 4
eindpaneel | 750x930 mm | 1
elektrische voorziening inclusief bekabeling
electra zuil met 4 wcd's 230V, randaarde en klapdeksel |  | 2
Positie 041
gasflessenopslagkast | type G90.205.060.2F | 1
90 minuten brandwerend
voor het opstellen van maximaal 2 stuks 50 liter gasfles
12 stuks voorbereide boringen in het plafond t.b.v. doorvoer gasleidingen
voorbereide boringen in het plafond t.b.v. doorvoer gasleidingen
technische specificatie
maatvoering uitwendig (bxdxh) | 600x615x2050 mm
aansluitmond diameter | 75 mm
afzuigcapaciteit bij 10 x verversing/uur | 4 m3/h
luchtweerstand bij 10 verversing/uur | 1 Pa
afzuigcapaciteit bij 120 x verversing/uur | 48m3/h
luchtweerstand bij 120 x verversing/uur | 20 Pa
incl. verdeelstation, gaskleppen.
Positie 042
Loog/zurenkast | 600x475x2015 mm | 1
voorzien van:
1 st afsluitbare bovenruimte voor opslag logen
1 st afsluitbare onderruimte voor opslag zuren
4 st uittrekbare PP opvanglegbord, elk max belastbaar tot 20 kg
minimale eisen :
afzuigcapaciteit : 80m3/h, drukverschil 50 Pa
excl. ventilator en kanaalwerk
Positie 043
kastenopstelling, bestaande uit : | 2400x475x2900 mm
bergkast met boven dubbele deur en onder dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 2
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 8
opzetkast met dubbele deur | 1200x475x885 mm | 2
- montagepaneel t.b.v. traprail
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 2
traprail lengte 2400 mm |  | 1
aluminium trap |  | 1
rail tbv parkeerstand van de trap aan zijkant van de kast |  | 1
Positie 044
verrijdbare tafel | 1200x600x930 mm | 2
uitgevoerd met:
Volkern werkblad Trespa Toplab Base, boven en onder | 1200x600 mm | 4
4-poots metalen frame met ronde design poten
4 wielen waarvan 2 geremd
Lokaal 900.04 Vaklokaal Biologie:
Positie 045
demonstratietafel | 2400x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 750x930 mm | 2
volkern blad Trespa Toplab Base | 2400x750 mm | 1
hoek werkblad afgerond | r= 30 mm | 1
spoelbakkast (ld) met vast front (controlepaneel) | 600x475x910 mm | 1
noodstop |  | 1
drukknop t.b.v. aan/uit zetten elektra leerlingen |  | 1
zitnis met achterafplating ( stahoogte ) | 1200 mm | 1
lade deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diam. 80 mm | 1
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 2
achterafplating | 2400 mm | 1
appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling
sifon |  | 1
koudwaterkraan Broen |  | 1
gaskraan Broen |  | 1
wcd 230V randaarde en klapdeksel |  | 2
electra zuil met 2 wcd's 230V, randaarde en klapdeksel |  | 1
Positie 046
docentenstoel Gripz draaistoel met gasveer |  | 1
kunststof kleur donkergrijs
vijfteens kruispoot + voetenring
hoogte instelbaar d.m.v. gasveer
voorzien van wielen
Positie 047
kastenopstelling, bestaande uit : | 3600x475x2015 mm
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 1
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel en extra verstevigd t.b.v. opslag microscopen |  | 4
glaskast | 1200x475x2015 mm | 1
- boven met schuifruiten (blank)
- onder met dubbele deur
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 3
bergkast t.b.v. labjassen | 1200x475x2015 mm | 1
boven met dubbele deur met kapstokhaken t.b.v labjassen
onder met dubbele deur
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 1
Positie 048
spoeltafel plintsysteem | 6000x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 750x930 mm | 1
volkern blad Trespa Toplab base | 6000x750 mm | 1
achteropstand Trespa Toplab base | 6000x170 mm | 1
elektragoot | 6000 mm | 1
deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
spoelbakkast | 1200x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 2
dubbele deurkast | 1200x475x910 mm | 1
spoelbakkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 2
dubbele deurkast | 1200x475x910 mm | 1
deurkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 6
eindpaneel | 750x930 mm | 1
appendage(s) inclusief leidingwerk
sifon met afvoerleiding |  | 4
koudwaterkraan |  | 4
dubbele wcd 230 V, randaarde |  | 5
Positie 049
leerlingentafel zithoogte | 1200x600x750 mm | 16
uitgevoerd met:
volkern werkblad Trespa Toplab base
4-poots metalen frame met ronde design poten
bij passende stoelen |  | 32
Lokaal 900.03 Vaklokaal Biologie:
Positie 050
demonstratietafel | 2400x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 750x930 mm | 2
volkern blad Trespa Toplab Base | 2400x750 mm | 1
hoek werkblad afgerond | r= 30 mm | 1
spoelbakkast (ld) met vast front (controlepaneel) | 600x475x910 mm | 1
noodstop |  | 1
drukknop t.b.v. aan/uit zetten elektra leerlingen |  | 1
zitnis met achterafplating ( stahoogte ) | 1200 mm | 1
lade deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diam. 80 mm | 1
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 2
achterafplating | 2400 mm | 1
appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling
sifon |  | 1
koudwaterkraan Broen |  | 1
gaskraan Broen |  | 1
wcd 230V randaarde en klapdeksel |  | 2
electra zuil met 2 wcd's 230V, randaarde en klapdeksel |  | 1
Positie 051
docentenstoel Gripz draaistoel met gasveer |  | 1
kunststof kleur donkergrijs
vijfteens kruispoot + voetenring
hoogte instelbaar d.m.v. gasveer
voorzien van wielen
Positie 052
kastenopstelling, bestaande uit : | 1200x475x2015 mm
glaskast | 1200x475x2015 mm | 3
- boven met schuifruiten (blank)
- onder met dubbele deur
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 4
slot op dubbele draaideur en op glazenschuifruiten gelijksluitend |  | 2
Positie 053
spoeltafel plintsysteem | 1840x600x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 600x930 mm | 1
volkern blad Trespa Toplab Base | 1840x600 mm | 1
achteropstand Trespa Toplab Base | 1840x50 mm | 1
spoelbakkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
spoelbakkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 3
eindpaneel | 600x930 mm | 1 | alles uit de vloer.
appendage(s) inclusief leidingwerk
sifon met afvoerleiding |  | 2
koudwater |  | 2
Lokaal 900.44 praktijk demo scheikunde:
Positie 054
demonstratietafel | 2400x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 750x930 mm | 2
volkern blad Trespa Toplab Base | 2400x750 mm | 1
hoek werkblad afgerond | r= 30 mm | 1
spoelbakkast (ld) met vast front (controlepaneel) | 600x475x910 mm | 1
noodstop |  | 1
drukknop t.b.v. aan/uit zetten elektra leerlingen |  | 1
drukknop t.b.v. aan/uit zetten gas leerlingen |  | 1
zitnis met achterafplating ( stahoogte ) | 1200mm | 1
lade deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
kabeldoorvoer, voorzien van een afsluitdop | diam. 80 mm | 1
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 2
achterafplating | 2400 mm | 1
appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling
sifon |  | 1
koudwaterkraan Broen |  | 1
gaskraan Broen |  | 1
wcd 230V randaarde en klapdeksel |  | 2
electra zuil met 2 wcd's 230V, randaarde en klapdeksel |  | 1
Positie 055
docentenstoel Gripz draaistoel met gasveer |  | 1
kunststof kleur donkergrijs
vijfteens kruispoot + voetenring
hoogte instelbaar d.m.v. gasveer
voorzien van wielen
Positie 056
leerlingentafel zithoogte | 1200x600x900 mm | 16
uitgevoerd met:
volkern werkblad Trespa Toplab Base
4-poots metalen frame met ronde design poten
Positie 057
Kruk met tractorzitting |  | 32
Antraciet kunststof zitting
Rotatie gegoten, kleurvast
4-poots metalen frame voorzien van voetenring
Positie 058
kastenopstelling, bestaande uit : | 1200x475x2015 mm | 1
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 1
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel en extra verstevigd t.b.v. opslag tassen |  | 4
Positie 059
kastenopstelling, bestaande uit : | 2100x475x2015 mm | 1
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 1
bergkast met dubbele deur | 900x475x2015 mm | 1
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 8
Positie 060
Mediazuil voorziening vanuit plafond elektrisch bedienbaar |  | 8
bestaande uit:
metalen console, gemonteerd aan het bouwkundig plafond.
elektrisch bedienbaar opklapmechanisme d.m.v. sleutelschakelaar
aluminium media profiel voor E&W voorzieningen
set van 2 enkele aardgaskranen |  | 8
wandcontactdoos 230V, randaarde, klapdeksel |  | 32
Positie 061
spoeltafel plintsysteem | 1840x600x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 600x930 mm | 1
volkern blad Trespa Toplab Base | 1840x600 mm | 1
achteropstand Trespa Toplab Base | 1840x50 mm | 1
spoelbakkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
spoelbakkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 3
eindpaneel | 600x930mm | 1
appendage(s) inclusief leidingwerk
sifon met afvoerleiding |  | 2
koudwater |  | 2
Ruimte 900.43 TOA scheikunde:
Positie 062
kastenopstelling, bestaande uit : | 4500x475x2015 mm | 1
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 3
bergkast met dubbele deur | 900x475x2015 mm | 1
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 32
opzetkast met dubbele deur | 1200x475x885 mm | 3
- montagepaneel t.b.v. traprail
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 3
opzetkast met dubbele deur | 900x475x885 mm | 1
- montagepaneel t.b.v. traprail
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 1
traprail lengte 4500mm |  | 1
aluminium trap
rail tbv parkeerstand van de trap aan zijkant van de kast |  | 1
Positie 063
Zuurkast | 1200x750x2540 mm | 1
uitgevoerd met:
schuifruit aan voorzijde
bypass, metalen stromingsregel |  | 1
luchtstroom bewaker |  | 1
steinzeug werkblad |  | 1
steinzeug afvoerbakje voorzien van sifon en aansluitkoppeling |  | 1
onderkast met draaideuren en ventilatie | 1500x880x910 mm | 1
bovenaftimmering zuurkast
appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling
wcd 230 v randaarde |  | 3
koudwater Broen |  | 1
aardgas Broen |  | 1
minimale eisen :
afzuigcapaciteit : 525 m3/h drukverschil 27 Pa
voldoende verlichtig in zuurkast, sterkte minimaal 500 lux
excl. ventilator en kanaalwerk
Positie 064
veiligheidkast | 1200x615x1968 mm | 1
kleur lichtgrijs (RAL 7035), 90 minuten brandwerend
voorzien van :
1 stuks bodemopvangbak van 55 liter
3 stuks legborden van 33 liter
minimale eisen :
maatvoering uitwendig (bxdxh) 600x615x1970 mm
afzuigcapaciteit : 10 m3/h drukverschil 5 Pa
excl. ventilator en kanaalwerk
Positie 065
gasflessenopslagkast | type G90.205.060.2F | 1
90 minuten brandwerend
voor het opstellen van maximaal 2 stuks 50 liter gasfles
12 stuks voorbereide boringen in het plafond t.b.v. doorvoer gasleidingen
voorbereide boringen in het plafond t.b.v. doorvoer gasleidingen
technische specificatie
maatvoering uitwendig (bxdxh) | 600x615x2050 mm
aansluitmond diameter | 75 mm
afzuigcapaciteit bij 10 x verversing/uur | 4 m3/h
luchtweerstand bij 10 verversing/uur | 1 Pa
afzuigcapaciteit bij 120 x verversing/uur | 48m3/h
luchtweerstand bij 120 x verversing/uur | 20 Pa
incl. verdeelstation, gaskleppen.
Positie 066
Loog/zurenkast | 600x475x2015 mm | 1
voorzien van:
1 st afsluitbare bovenruimte voor opslag logen
1 st afsluitbare onderruimte voor opslag zuren
4 st uittrekbare PP opvanglegbord, elk max belastbaar tot 20 kg
minimale eisen :
afzuigcapaciteit : 80m3/h, drukverschil 50 Pa
excl. ventilator en kanaalwerk
Positie 067
spoeltafel plintsysteem | 2600x750x930 mm | 1
uitgevoerd met:
eindpaneel | 750x930 mm | 1
volkern blad Trespa Toplab Base | 2600x750 mm | 1
achteropstand Trespa Toplab Base | 2600x170 mm | 1
elektragoot | 2600 mm | 1
deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
nis t.b.v. vaatwasser
spoelbakkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
PP spoelbak | 400x400x250 mm | 1
nis t.b.v. koelkast
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 2
eindpaneel, extra verstevigd | 750x930 mm | 1
appendage(s) inclusief leidingwerk
sifon met afvoerleiding |  | 1
mengkraan |  | 1
close-in boiler 10ltr. |  | 1
dubbele knijpoogdouche Broen |  | 1
stopkraan t.b.v. vaatwasser |  | 1
stopkraan t.b.v. demiwaterapparaat |  | 1
dubbele wcd 230 V, randaarde |  | 3
wandcontactdoos 230 V, ra/klapdeksel gemonteerd onder blad t.b.v. vaatwasser en koelkast |  | 2
Positie 068
eilandtafel | 3000x1050x930 mm | 1
uitgevoerd met :
eindpaneel | 750x930 mm | 1
volkern blad Trespa Toplab Base | 3000x1050 mm | 1
hoek werkblad afgerond | r= 30 mm | 1
deurkast (ld) | 600x475x910 mm | 1
deurkast (rd) | 600x475x910 mm | 1
dubbele deurkast | 1200x475x910 mm | 2
zitnis met achterafplating ( stahoogte ) | 1200 mm | 2
set plint voorzieningen t.b.v. onderkast |  | 4
elektrische voorziening inclusief bekabeling
electra zuil met 4 wcd's 230V, randaarde en klapdeksel |  | 2
aardgaskraan met dubbele uitloop |  | 1
Positie 069
werktafel | 2750x600x930 mm | 1
uitgevoerd met :
volkern blad Trespa Toplab Base | 2750x600 mm | 1
C- frame met kunststof vloerafdichting
C-frame vastgezet aan de vloer
elektra kblelgoot | 2750 mm | 1
4 -ladenkast | 450x475x600 mm | 1
gelijksluitende sloten op 4 laden
deurkast | 450x475x600 mm | 1
verticale leidingkoker onder werkblad |  | 1
elektrische voorziening inclusief bekabeling
dubbele wcd 230 V, randaarde |  | 2
lege doos tbv data excl. bekabeling/incl. scheidingsschot |  | 1
Positie 070
docentenstoel Gripz draaistoel met gasveer |  | 1
kunststof kleur donkergrijs
vijfteens kruispoot + voetenring
hoogte instelbaar d.m.v. gasveer
voorzien van wielen
Positie 071
verrijdbare tafel | 1200x600x930 mm | 2
uitgevoerd met:
Volkern werkblad Trespa Toplab Base, boven en onder
4-poots metalen frame met ronde design poten
4 wielen waarvan 2 geremd
Lokaal 900.42 praktijk scheikunde:
Positie 72
mobiele demonstratietafel |  | 1
uitgevoerd met: | 600x600x900 mm
volkern werkblad Trespa Toplab Base
1 st polypropyleen spoelbak afm. 320x320x160mm
1 st afplating rondom met waterbestendige plint
aluminium stootprofielen op de hoeken
noodstop |  | 1
drukknop t.b.v. aan/uit zetten elektra leerlingen |  | 1
drukknop t.b.v. aan/uit zetten gas leerlingen |  | 1
appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling
sifon |  | 1
koudwaterkraan Broen |  | 1
gaskraan Broen |  | 1
dubbele knijpoogdouche Broen |  | 1
wcd 230V randaarde en klapdeksel |  | 4
verrijdbare tafel | 1200x600x900 mm | 1
uitgevoerd met:
Volkern werkblad Trespa Toplab Base, boven en onder
4-poots metalen frame met ronde design poten
4 wielen waarvan 2 geremd
Positie 073
docentenbureau | 1600x700x750 mm | 1
uitgevoerd met:
volkern werkblad Trespa Toplab Base
4-poots metalen frame met ronde design poten
Positie 074
practicumtafel met ronde speelse vorm, opstelling bordgericht |  | 4
practicumtafel op stahoogte voor 8 leerlingen | 2400x1900x900 mm
werkblad Solid Surface 12mm dik, randafwerking 50mm dik naadloos verlijmd, acryl gebonden
spoelunit | 950x850x900 mm
uitgevoerd met:
werkblad Solid Surface acryl gebonden 12mm dik en randafwerking 50mm dik naadloos verlijmd
Solid Surface spoelbak | 310x260x170 mm
aluminium stootprofielen op de hoeken
ronde deur voorzien van slot met drukopener
appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling
sifon |  | 1
koudwaterkraan Broen |  | 1
dubbele gaskraan Broen |  | 2
wcd 230 v randaarde aan voorzijde tafel |  | 8
kabeldoorvoer in het werkblad |  | 1
bij passende stoelen |  | 32
Positie 075
kastenopstelling, bestaande uit : | 2400x475x2015 mm | 1
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 1
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel en extra verstevigd t.b.v. opslag tassen |  | 4
bergkast | 1200x475x2015 mm | 1
- boven met dubbele deur
- onder met dubbele deur en 24 stuks kunststof Gratnell laden
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 3
Positie 076
Zuurkast | 1200x750x2540 mm | 1
uitgevoerd met:
schuifruit aan voorzijde
bypass, metalen stromingsregel |  | 1
luchtstroom bewaker |  | 1
steinzeug werkblad |  | 1
steinzeug afvoerbakje voorzien van sifon en aansluitkoppeling |  | 1
onderkast met draaideuren en ventilatie | 1500x880x910 mm | 1
bovenaftimmering rondom zuurkast
appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling
wcd 230 v randaarde |  | 3
koudwater Broen |  | 1
aardgas Broen |  | 1
minimale eisen :
afzuigcapaciteit : 525 m3/h drukverschil 27 Pa
voldoende verlichtig in zuurkast, sterkte minimaal 500 lux
excl. ventilator en kanaalwerk
Positie 077
kastenopstelling, bestaande uit : | 3600x475x2015 mm | 1
bergkast met dubbele deur | 1200x475x2015 mm | 3
draaideuren voorzien van metalen handgreep en 240 graden te openen
draaideuren gemelamineerd MDF
legborden voorzien van alumimium profiel |  | 12
Positie 078
kapstok aan de wand t.b.v. 32 labjassen met dubbele jashaken | lengte 1600 mm | 1
profiel: naturel geanodiseerd aluminium
steunen en haken: donkergrijze kunststof