## Eisen
Programma van Eisen Europese aanbesteding Hartlong machines Erasmus MC 2025
Invulinstructie Programma van Eisen: inschrijver dient in kolom E aan te geven of wordt voldaan aan / men akkoord is met de eis of niet (ja/nee). Niet voldoen / niet akkoord leidt tot uitsluiting. Inschrijver dient het programma van Eisen rechtsgeldig ondertekend in te leveren.
Nr | Omschrijving |  | Eis (=KO) | Voldoet ja/nee | Toelichting
1 | Functioneel
1.1 | Soort apparaat: | Hartlongmachine (HLM) | Eis | Ja / nee
1.2 | Het beoogd gebruik van het apparaat en/of het systeem: | Cardiopulmonale bypass | Eis | Ja / nee
1.3 | Aantal aan te schaffen apparaten: | 7 stuks | Eis | Ja / nee
2 | Body
2.1 | De body moet minimaal voorzien zijn van buizen of stangen die zodanig gepositioneerd zijn dat de hartlongmachine gemakkelijk te verrijden is |  | Eis | Ja / nee
2.2 | De body moet over 4 lichtlopende zwenkwielen beschikken, waarvan er 2 of 4 geremd moeten kunnen worden |  | Eis | Ja / nee
2.3 | De bekabeling, transducers, en andere componenten moeten, wanneer ze weggewerkt zijn, nog steeds gemakkelijk toegankelijk zijn |  | Eis | Ja / nee
2.4 | De body zal even compact of compacter moeten zijn in vergelijking met de huidige hartlongmachine. Huidige apparatuur is 600 X 900 mm. |  | Eis | Ja / nee
2.5 | Alle pompen moeten eenvoudig te reinigen en te verplaatsen zijn |  | Eis | Ja / nee
2.6 | De body mag geen scherpe randen, uitsteeksels en vergelijkbare eigenschappen bezitten in verband met veiligheid |  | Eis | Ja / nee
2.7 | Het gebruik van de handcrank moet ergonomisch te bedienen zijn voor de perfusionist die voor de hartlongmachine zit |  | Eis | Ja / nee
3 | Masten
3.1 | Aan de masten kunnen diverse toebehoren worden bevestigd, zoals: Computer, infuuspompen, lamp, analyse apparatuur en andere toebehoren |  | Eis | Ja / nee
3.2 | De masten zijn voorzien van haken voor het ophangen van infuuszakken |  | Eis | Ja / nee
3.3 | De body/masten combinatie moeten het gewicht van minimaal een centrifugaalpomp, disposables en een rollerpomp kunnen dragen |  | Eis | Ja / nee
3.4 | De hartlongmachine moet flexibel ingericht kunnen worden doormiddel van beugels |  | Eis | Ja / nee
3.5 | Op de mast moet het mogelijk zijn om een (extra) mastenpomp te plaatsen voor operaties bij jongere-patienten (kinderen) |  | Eis | Ja / nee
3.6 | Er moeten minimaal 2 masten bij de machine geleverd worden |  | Eis | Ja / nee
4 | Centrale bedieningsunit
4.1 | De hartlongmachine is voorzien van een centrale bedieningsunit, waarop het instellen en de besturing van het apparaat plaatsvindt |  | Eis | Ja/ nee
4.2 | De centrale bedieningsunit is voorzien van een display, waarop gemeten parameters continue (real-time) kunnen worden afgelezen |  | Eis | Ja / nee
4.3 | Het touchscreen van de centrale bedieningsunit moet bediend kunnen worden met handschoenen |  | Eis | Ja / nee
4.4 | De display van de centrale bedieningsunit moet afleesbaar zijn op 1,5 meter |  | Eis | Ja / nee
4.5 | De gegevens moeten in een oogopslag geoordend en duidelijk worden weergegeven op de display van de centrale bedieningsunit. De cruciale parameters moeten continu zichtbaar blijven. |  | Eis | Ja / nee
4.6 | De display van de centrale bedieningsunit moet kantelbaar zijn van links naar rechts en boven naar beneden i.v.m informatievoorzieningen tijdens de operatie |  | Eis | Ja / nee
4.7 | Op de display van de centrale bedieningsunit is het mogelijk om o.b.v de in te voeren patientengegevens, BSA, Normothermische bloedflow en Cardiac (Volgens Dubois en Boyd) index gemakkelijk af te lezen zijn |  | Eis | Ja / nee
4.8 | Als de display van de centrale bedieningsunit technisch faalt moet er minimaal uitlezing van het toerental mogelijk zijn doormiddel van een andere visuele indicatie |  | Eis | Ja / nee
4.9 | In geval van storing in de centrale bedieningsunit is een backup systeem beschikbaar en eenvoudig uitwisselbaar |  | Eis | Ja / nee
4.10 | De volgende Cardioplegie parameters moeten worden weergeven op de display: - Flow - Druk - Volume - Totaal volume - Temperatuur - Tijdsverloop sinds laatste toediening |  | Eis | Ja / nee
5 | Controlepanelen
5.1 | Op de centrifugaalpomp en alle rollerpompen moeten draaiknopen zitten voor het instellen van de hoeveelheid rotaties |  | Eis | Ja / nee
6 | Algemene rollerpompen
6.1 | Bij technisch falen van het beeldscherm van de pomp blijft het toerental nog afleesbaar via andere indicatoren |  | Eis | Ja / nee
6.2 | De rollerpomp moet stoppen bij het openen van de cover |  | Eis | Ja / nee
6.3 | De rollerpomp moet een beschermingsgraad tegen vocht hebben van minimaal IPX 1. |  | Eis | Ja / nee
6.4 | Het moet afleesbaar/zichtbaar zijn voor welke diameter de pomp is ingesteld |  | Eis | Ja / nee
6.5 | Er is een beveiliging aanwezig ter voorkoming van verkeerd instellen van pompen, zoals clockwise/ counterclockwise |  | Eis | Ja / nee
6.6 | Het is mogelijk om voor elke pomp drukbeveiliging in te stellen |  | Eis | Ja / nee
6.7 | De pomp moet zo gepositioneerd kunnen worden, zodat de tubing naar de patient toe zo kort mogelijk is |  | Eis | Ja / nee
6.8 | De pomp moet handmatig gebruikt kunnnen worden in geval van nood |  | Eis | Ja / nee
7 | Cardioplegiepomp
7.1 | Er is een master-follower functie aanwezig met betrekking tot de cardioplegiepomp |  | Eis | Ja / nee
7.2 | Bij technisch falen van het scherm van de pomp moet uitlezing van het toerental mogelijk zijn door middel van een optionele visuele indicatie |  | Eis | Ja / nee
7.3 | De cardioplegie rollerpompen moeten voor zowel bloedcardioplegie als kristalloïde cardioplegie gebruikt kunnen worden |  | Eis | Ja / nee
7.4 | De pomp moet compatibel zijn met de volgende tubingdiameters: 3/16'' en 1/4'' met de diktes 1/16'' en 3/32'' |  | Eis | Ja / nee
7.5 | De rollerpomp moet een beschermingsgraad tegen vocht hebben van minimaal IPX 1. |  | Eis | Ja / nee
8 | Centrifugaalpomp
8.1 | De centrifugaalpomp moet lage flows (vanaf 20ml/min) stabiel kunnen draaien evt aantoonbaar mbv wetlab testen. |  | Eis | Ja / nee
8.2 | De betrouwbaarheid van flow uitlezing moet ook bij lage flow gegarandeerd zijn, nauwkeurigheid van max 10% afwijking onder een halve liter per minuut |  | Eis | Ja / nee
8.3 | Bij gebruik van de kindermachine moet de lage flow een nauwkeurigheid hebben met een foutmarge van maximaal 10% (≤1 liter per minuut) |  | Eis | Ja / nee
8.4 | De centrifugaalpomp moet 8 L/min flow kunnen halen met een tubing van 3/8'' |  | Eis | Ja / nee
8.5 | Moet softwarematig beveiligd kunnen worden door centrifugaalpomp met een bepaald minimum toeren per minuut te begrenzen. Onder de begrenzing moet er bewust gekozen worden om onder ingestelde minimum toeren te kunnen werken. |  | Eis | Ja / nee
8.6 | Er is een dubbele centrifugaalpomp aanwezig voor volwassenen | Op 5 systemen t.b.v. volwassenen | Eis | Ja / nee
8.7 | Er is een centrifugaalpomp aanwezig voor kinderen | Op 2 systemen t.b.v. kinderen | Eis | Ja / nee
8.8 | Alle centrifugaalpompen zijn uitgerust met een akoestich alarm in geval van noodstop en/of backflow (negatieve flow) |  | Eis | Ja / nee
8.9 | Inschrijver dient een plan aan te leveren van maximaal 1A4 hoe leverancier omgaat indien er een leveringsprobleem is met de disposables van de centrifugaalpomp. |  | Eis | Ja / nee
9 | Bloedpompen
9.1 | Minimaal aantal aan te sluiten bloedpompen per hartlongmachine: | 7 stuks, waarvan 2 centrifugaalpompen | Eis | Ja / nee
9.2 | De hartlongmachines worden qua configuratie met de volgende bloedmpompen uitgerust & aangeboden: 5 machines (t.b.v. volwassenen) uitgerust met: • 5 Rollerpompen (3x zuigerpomp met 1/4"x 3/32"pomptubing tot max flow 1.5 lpm, 1x rollerpomp met 3/16"x 1/16" voor cardioplegie tot max flow van 450ml/min, 1x zuigerpomp die ook kan dienen als back-up arteriële bloedpomp bij volwassenen, geschikt voor 3/8"en 1/2"tubing size tot flow +/- 6lpm) • 2 centrifugaal pompen (1x arterieel en 1x kinetisch veneus assist drainage) 2 machine (t.b.v kinderen) uitgerust met: • 5 Rollerpompen; waarvan 1 rollerpomp 1/4"x 3/32" tot ongeveer 2,5lpm, (3x zuigerpomp met 1/4"x 3/32"pomptubing tot max flow 1.5 lpm, 1x rollerpomp met 3/16"x 1/16" voor cardioplegie tot maximaal 250ml/min, ) • 1 centrifugaal pomp (arteriële bloedpomp) | Invullen in Prijzenblad, specifiek op tabblad 'Prijzenblad' | Eis | Ja / nee
9.3 | Alle pompen zijn onderling uitwisselbaar | (Centrifugaal - centrifugaal) en (roller - roller) | Eis | Ja / nee
9.4 | Bij uitval van centrale bedieningsunit is de pomp middels een back-up systeem aan te sturen |  | Eis | Ja / nee
9.5 | Alle pompen kunnen middels een "handcrank" handmatig worden bediend |  | Eis | Ja / nee
9.6 | Alle rollerpompen zijn uitgerust met een beveiligingsmechanisme in geval van noodstop en/of tegengestelde draairichting. |  | Eis | Ja / nee
9.7 | De grote rollerpomp moet de volgende diameter tubing kunnen ondersteunen: 3/16'', 1/4'', 3/8'' en 1/2'' met de wanddiktes 1/16'' en 3/32'' |  | Eis | Ja / nee
10 | Arteriele klem
10.1 | De tubing diameters moeten passen: 3/8'' met de wanddiktes 1/16'' en 3/32'' |  | Eis | Ja / nee
10.2 | Moet gekalibreert zijn qua occlusie voor de tubing diameter: 3/8'' met de wanddiktes 1/16'' en 3/32'' |  | Eis | Ja / nee
10.3 | Bediening moet ergonomish (binnen handbereik) zijn, als de perfusionist de machine bedient |  | Eis | Ja / nee
10.4 | Arteriele klem moet snel en gemakkelijk overruled kunnen worden door de perfusionist |  | Eis | Ja / nee
11 | Veneuze klem
11.1 | De verschillende tubing diameters moeten passen: 1/4'', 3/8'' en 1/2'' met de wanddiktes 1/16'' en 3/32'' |  | Eis | Ja / nee
11.2 | Moet gekalibreert zijn qua occlusie voor de tubing diameters: 1/2'', 3/8'' en 1/4'' met de wanddiktes 1/16'' en 3/32'', alle tubingdiktes |  | Eis | Ja / nee
11.3 | Bediening moet ergonomish (binnen handbereik) zijn als de perfusionist voor de machine zit |  | Eis | Ja / nee
11.4 | De arm/houder t.b.v de veneuzeklem moet lang genoeg zijn, zodat de klem voorbij het veneuze reservoir kan komen |  | Eis | Ja / nee
11.5 | Veneuze klem moet snel en gemakkelijk overruled kunnen worden door de perfusionist |  | Eis | Ja / nee
11.6 | Bediening moet gradueel instelbaar zijn |  | Eis | Ja / nee
12 | Gasblender
12.1 | Aangeboden gasblender moet voldoen aan de laatste stand der techniek welke bij de inschrijver beschikbaar is op het moment van Inschrijving. |  | Eis | Ja / nee
12.2 | De gasregulator moet lage flows (vanaf 100ml) stabiel kunnen geven bij (kinder)perfusies |  | Eis | Ja / nee
13 | Alarmen
13.1 | Het huidige alarm moet (tijdelijk) uit kunnen als er voor gekozen wordt om de alamering te overheersen |  | Eis | Ja / nee
13.2 | Alarmgrenzen moeten instelbaar zijn en koppelbaar zijn aan de interventie |  | Eis | Ja / nee
14 | Druksensoren
14.1 | Minimaal 6 aantal aan te sluiten druksensoren | minimaal 6 per machine | Eis | Ja / nee
15. | Bubbeldetectie
15.1 | Bubbeldetectie moet macroscopiscopische luchtbellen kunnen detecteren doormiddel van sensoren. Waarna de beveiligingsmaatergelen moeten plaatsvinden |  | Eis | Ja / nee
15.2 | Bubbeldetectie moet werken op alle gebruikte tubingdiameters: 3/16'', 1/4", 3/8'' en 1/2'' met de wanddiktes 1/16'' en 3/32'' |  | Eis | Ja / nee
15.3 | 1x flow sensor en 1x bubbel sensor (arterieel 3/8" of 1/4'') per machine |  | Eis | Ja / nee
15.4 | 1x flow sensor en 1x bubbel sensor (cardioplegie 3/16") per machine |  | Eis | Ja / nee
16 | Sensoren en meetinstrumenten
16.1 | Flow-sensoren zijn middels klem-methode op de buitenzijde van flexibele slang te plaatsen |  | Eis | Ja / nee
16.2 | Flow-sensoren kunnen "droog" (zonder pasta/gel) worden gebruikt | minimaal 3 stuks per machine | Eis | Ja / nee
16.2 | De volgende druksensoren moeten aanwezig zijn per machine: arteriele lijn-, pre-oxygenator-, veneuze druk, cardiopegie- en zuigerdruk . |  | Eis | Ja / nee
16.4 | De CDI 500 inline bloedgasmonitor moet koppelbaar zijn aan de hartlongmachine en de data verwerkt in software |  | Eis | Ja / nee
16.5 | Bubbleregistratie moet gekoppelt kunnnen worden aan de rollerpomp of de centrifugaalpomp in combinatie met de arteriele klem in verband met veiligheid (interventie) |  | Eis | Ja / nee
16.6 | Alle sensoren moeten gekoppeld kunnen worden aan de arteriele bloedpomp ten behoeve van de veiligheid |  | Eis | Ja / nee
16.7 | Elke Interventie moet overruled kunnen worden door de perfusionist |  | Eis | Ja / nee
16.8 | Nauwkeurigheid tot 0,100 L/min met minimaal drie decimalen achter de komma |  | Eis | Ja / nee
16.9 | Nauwkeurigheid vanaf 0,10 L/min met minimaal twee decimalen achter de komma |  | Eis | Ja / nee
16.10 | Levelsensor is compatibel met de verschillende type hardshell reservoirs die op de markt zijn en hierbij het level van reservoir afleesbaar blijft. |  | Eis | Ja / nee
17 | Patiënt Data Management Systeem (PDMS)
17.1 | Alle parameters van de hartlongmachine en aangesloten rand apparatuur in het bijzonder de Terumo CDI500 kunnen worden doorgestuurd naar een Patiënt Data Management Systeem (HiX-PDMS). Zowel RS232 als HL-7 koppeling. |  | Eis | Ja / nee
17.2 | De hartlongmachine heeft voor data overdracht naar HiX-PDMS een sample interval van maximaal 20 seconden |  | Eis | Ja / nee
17.3 | De hartlongmachine is voorzien van tijdelijke dataopslag op het systeem (bufferfunctie) die gegevens tot 12 uur kan bewaren |  | Eis | Ja / nee
17.4 | Parameters van op de hartlongmachine aangesloten randapparatuur kunnen middels RS232 en HL-7 communicatie worden opgenomen in de hartlongmachine en naar het HiX-PDMS | Terumo CDI 500 | Eis | Ja / nee
17.5 | Werklijsten, patiëntgegevens en parameters worden middels HL-7 functionaliteit gecommuniceerd van en naar ChipSoft HiX |  | Eis | Ja / nee
17.6 | In geval van netwerk verbindingsproblemen wordt data automatisch gesynchroniseerd zodra de servers weer bereikbaar zijn |  | Eis | Ja / nee
17.7 | De fabrikant borgt dat de aangeleverde gegevens en parameters verwerkt kunnen worden middels een driver/protocol in HiX-PDMS |  | Eis | Ja / nee
17.8 | De technische gegevens moeten door de leverancier worden aangeleverd om de uitlezing en koppeling van de machine in HiX mogelijk te maken |  | EIs | Ja / nee
18 | Algemeen
18.1 | De hartlongmachine is makkelijk verrijdbaar/verplaatsbaar door 1 persoon |  | Eis | Ja / nee
18.2 | De hartlongmachine is ergonomisch verantwoord te bedienen en te gebruiken |  | Eis | Ja / nee
18.3 | De hartlongmachine biedt de flexibiliteit om gedurende de levenscyclus de samenstelling van hardware te wijzigen |  | Eis | Ja / nee
18.4 | De leverancier sluit een IFU bij van alle apparatuur, hulpmiddelen en verbruiksartikelen die benodigd zijn voor een procedure |  | Eis | Ja / nee
18.5 | Alle bedieningsfunctionaliteiten zijn in de Nederlandse taal uitgevoerd |  | Eis | Ja / nee
18.6 | De leverancier sluit een instructie bij voor het calibreren van het apparaat door gebruikers |  | Eis | Ja / nee
18.7 | De hartlongmachine voert bij opstarten een "zelf-test" uit |  | Eis | Ja / nee
18.8 | De opstarttijd van het hele systeem is (incl. zelftest) maximaal 60 seconden |  | Eis | Ja / nee
18.9 | De opstarttijd van een pomp is maximaal 10 seconden |  | Eis | Ja / nee
18.10 | Inschrijver levert een richtbare lamp die bevestigd is aan de hartlong machine om het reservoir beter uit te kunnen lichten. |  | Eis | Ja / nee
18.11 | De hartlongmachine is compatibel met custompacks (m.u.v. de centrifugaal pomp) van meerdere leveranciers gedurende de looptijd van het onderhoudscontract, welke gegund zijn in de aanbesteding Custompacks. Het betreffen hier de custompacks van Livanova en Medtronic |  | Eis | Ja / nee
19 | Hardware, OS & Database |  |  |  | Toelichting
Elektriciteit & Stroomvoorziening
19.1 | De hartlongmachine is geschikt voor 230 VAC / 50 Hz |  | Eis | Ja / nee
19.2 | Voorzien van 230VAC, 50 Hz contactdozen voor aansluiting van randapparatuur, welke vanuit de hartlongmachine worden gevoed. | minimaal 4 vrije contacten | Eis | Ja / nee
19.3 | De hartlongmachine kan geen statische elektriciteit opwekken; dit geldt zowel in werkende toestand als tijdens transport |  | Eis | Ja / nee
19.4 | Leverancier specificeert welke ziekenhuisvoorzieningen, elektriciteit en dergelijke, nodig zijn voor het systeem en in welke hoeveelheid (bijvoorbeeld aantal WCD's, data-aansluitpunten, afzuiging, etc.) | Specificatie toevoegen | Eis | Ja / nee
19.5 | De hartlongmachine is voorzien van een noodstroomaccu (UPS) |  | Eis | Ja / nee
19.6 | De hartlongmachine moet minimaal 1,5 uur op noodstroomaccu (UPS) kunnen draaien |  | Eis | Ja / nee
19.7 | De bekabeling in de apparatuur is zoveel mogelijk geïntegreerd in het frame middels bijvoorbeeld kabelgoten vanwege hygiëne |  | Eis | Ja / nee
19.8 | Systeem registreert storingen in een error log |  | Eis | Ja / nee
20 | Database & Communicatie
20.1 | Alle gemeten data, inclusief de data van aangesloten Terumo CDI 500 dient beschikbaar te zijn op de output poorten via RS232 en HL-7 |  | Eis | Ja / nee
20.2 | Er moet een koppeling (registratie) met HiX mogelijk worden gemaakt |  | Eis | Ja / nee
20.3 | De drivers moeten door de leverancier worden aangeleverd om de uitlezing en koppeling van de machine in HiX mogelijk te maken |  | Eis | Ja / nee
20.4 | Indien de leverancier een gateway/ communicatiebroker levert ten behoeve van het data uitwisseling naar HiX dan moet deze voldoen aan de aansluitvoorwaarden van het Erasmus MC | Zie bijlage 8 Aansluitvoorwaarden Erasmus MC | Eis | Ja / nee
21 | Regelgeving & Certificering
21.1 | Leverancier levert de validatieprocedures op voor alle meetwaarden en parameters |  | Eis | Ja / nee
21.2 | EMC (Elektro Magnetische Compatibiliteit) verklaring is bijgevoegd |  | Eis | Ja / nee
21.3 | De hartlogmachine moet voldoen aan de geldende IEC-60601 normeringen |  | Eis | Ja / nee
21.4 | De leverancier moet voldoen aan de geldende NEN 7510 en/of ISO-27001 normeringen informatiebeveiliging |  | Eis | Ja / nee
21.5 | Inschrijver kan aantonen dat betreffende producten CE- gemarkeerd zijn middels een certificaat en voldoen aan de Europese wetgeging (verordening) Medical Devices Regulation - MDR 2017/745 ondertekend door een Notified Body | Documenten toevoegen | Eis | Ja / nee
21.6 | Leverancier geeft bij de toelichting aan in welke CE risicoklasse de HLM-configuratie valt (I, IIA, IIB of III) | Documenten toevoegen | Eis | Ja / nee
21.7 | Leverancier geeft bij de toelichting aan wat de verloopdatum van het huidige certificaat is |  | Eis | Ja / nee
21.8 | Scholing voor de gebruikers incl certificaat wordt kosteloos verzorgd door de leverancier |  | Eis | Ja / nee
21.9 | De leverancier voldoet aan de EU-GPP criteria voor elektrische en elektronische apparatuur in de gezondheidszorgsector |  | Eis | Ja / nee
21.10 | Indien de te contracteren dienstverlening meebrengt dat Persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder gegevens betreffende gezondheid, zal de leverancier de betreffende gegevens louter in opdracht van Opdrachtgever verwerken en niet voor eigen doeleinden gebruiken. De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming) is van toepassing op deze dienstverlening. Hiertoe leggen Partijen in een Verwerkersovereenkomst (format Ziekenhuis) de afspraken met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de diensten vast. Deze Verwerkersovereenkomst, indien van toepassing, vervangt alle eerdere Overeenkomst(en) van gelijke strekking tussen Partijen. | Bijlage 7b Verwerkersovereenkomst | Eis | Ja / nee
22 | Service
22.1 | De leverancier heeft eigen serviceorganisatie (geen uitbesteding aan derde partij) |  | Eis | Ja / nee
22.2 | De leverancier heeft een Nederlands sprekende service organisatie en technici |  | Eis | Ja / nee
22.3 | Het systeem wordt geleverd met een Nederlandstalige digitale gebruikershandleiding | Documenten toevoegen | Eis | Ja / nee
22.4 | Updates en upgrades op het systeem worden toegelicht in release notes |  | Eis | Ja / nee
22.5 | Inschrijver biedt een all-in servicerovereenkomst waarin alle update en upgrades omtrent software zijn opgenomen | Installatie en uitwerking is altijd in overeenstemming met en akkoord van gebruikers | Eis | Ja / nee
22.6 | Inschrijver biedt een all-in serviceovereenkomst. | Installatie en uitwerking is altijd in overeenstemming met en akkoord van gebruikers | Eis | Ja / nee
22.7 | Alle relevante upgrades moeten worden aangeboden, waarna het Erasmus MC vrij staat hiervan gebruik te maken |  | Eis | Ja / nee
22.8 | Incidenten kunnen op basis van 24/7 rechtstreeks worden aangemeld, zowel via e-mail als telefonisch |  | Eis | Ja / nee
22.9 | De leverancier verzorgt on-site ondersteuning bij kritische problemen, naar beoordeling van de contractafnemer |  | Eis | Ja / nee
22.10 | Remote support wordt uitgevoerd via VPN | Zie bijlage 8 Aansluitvoorwaarden Erasmus MC | Eis | Ja / nee
22.11 | Opgave in een bijlage van benodigde testapparatuur en specifieke gereedschappen bij uitvoeren van onderhoud/ 1e lijns service | Opnemen in Prijzenblad, specifiek op tabblad 'Eis 22.11' | Eis | Ja / nee / nvt.
22.12 | De benodigde soft- en hardware t.b.v. 1e lijns service wordt bijgeleverd indien van toepassing. |  | Eis | Ja / nee / nvt.
22.13 | Levering van een lijst met frequent te vervangen onderdelen, inclusief prijzen en bestelnummers | Opnemen in Prijzenblad, specifiek op tabblad 'Eis 22.13' | Eis | Ja / nee / nvt.
22.14 | Opgave reserveonderdelen die raadzaam zijn om op voorraad te hebben | Opnemen in Prijzenblad, specifiek op tabblad 'Eis 22.14' | Eis | Ja / nee / nvt.
22.15 | Opgave van de laatste datum levering van onderdelen (end of support datum) |  | Eis | Ja / nee
22.16 | Tijdens de implementatiefase is technische en klinische ondersteuning van de firma beschikbaar | Graag stappenplan m.b.t. training en begeleiding bij implementatie specificeren | Eis | Ja / nee
22.17 | Tijdens het live-gang van het systeem is er technische en klinische ondersteuning van de firma beschikbaar en op locatie aanwezig |  | Eis | Ja / nee
23 | Onderhoud
23.1 | Er geldt een garantieperiode van ten minste 2 jaar, waarin preventief onderhoud kostenloos inbegrepen is |  | Eis | Ja / nee
23.2 | Preventief onderhoud wordt minimaal 1 maand van te voren afgesproken |  | Eis | Ja / nee
23.3 | Onderhoud op het systeem wordt uitgevoerd conform SSO | Zie ook concept WIBAZ SSO Erasmus MC Hartlongmachine | Eis | Ja / nee
23.4 | Het systeem wordt geleverd met een complete technische manual met specificaties en een protocol t.b.v. reparatie en periodiek onderhoud |  | Eis | Ja / nee
23.5 | De leverancier sluit het preventief onderhoudsplan bij voor de volledige levensduur, inclusief specificatie van kosten, en het is mogelijk om een preventief onderhoudscontract af te sluiten, waarbij de leverancier ook het preventieve onderhoud moet aanbieden in het prijzenblad; dit omvat het controleren, afstellen, bijstellen en technisch schoonmaken, het zonodig smeren van mechanische delen, alsmede het vervangen van voorgeschreven onderdelen, evenals noodzakelijke reparaties die binnen de geplande tijdsduur kunnen worden uitgevoerd | Opnemen in Prijzenblad | Eis | Ja / nee
23.6 | Het protocol, voor reparatie en onderhoud van hardware en software of van mechanische componenten is uitgevoerd in Nederlands, Engels wordt geaccepteerd |  | Eis | Ja / nee
24 | Hygiëne
24.1 | Leverancier levert een reinigingsprotocol aan |  | Eis | Ja / nee
24.2 | Is het product te reinigen met één van de standaard methodes van het ziekenhuis: A) Reiniging met een klamvochte microvezeldoek B) Reiniging met enzymatische zeepoplossing Geef bij toelichting aan volgens welke methode de reiniging plaats kan vinden |  | Eis | Ja / nee
24.3 | Is het product te desifecteren met één van de standaard methodes van het ziekenhuis: A) Desinfectie met alcohol 70% B) Desinfectie met chloor 1000 ppm C) Desinfectie met incidin foam Geef bij toelichting aan volgens welke methode de desinfectie plaats kan vinden |  | Eis | Ja / nee
24.4 | De hartlongmachine is te reinigen/desinfecteren met een van de standaard methodes in het Ziekenhuis. Reinigingsinstructies dienen te worden aangeleverd. | Aanleveren reinigingsinstructies | Eis | Ja / nee
24.5 | De hartlongmachine en toebehoren zijn aantoonbaar vocht en vuilbestendig leverancier specificeert IP classificatie | IP classificatie specificeren | Eis | Ja / nee
Rechtgeldige ondertekening voor akkoord Programma van Eisen: