## Vragen_en_antwoorden_521146_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24
1 | Bijlage D SSO, Artikel 3: Vergoeding, facturering en betaling. | 3.2 Wij stellen voor dit sub te vervangen door: Facturering van de vergoedingen vindt vooraf plaats, op jaarbasis, in de maand december. Onderhoudsovereenkomsten die gedurende het kalenderjaar ingaan worden meteen gefactureerd jaar t/m de datum 31-12 van datzelfde jaar. | Akkoord. De SSO zal op basis van dit antwoord worden aangepast.
2 | Bijlage D SSO, Artikel 3: Vergoeding, facturering en betaling. | 3.3 Wij stellen voor de indexeringscap van maximaal 2% te laten vervallen en de navolgende NZa index te hanteren. Leverancier richt zich hierbij voor 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Daarnaast spreken Partijen af dat Leverancier het recht heeft om de (geïndexeerde) prijzen maximaal één (1) keer per jaar te verhogen ter compensatie van enige verandering in de kostenfactoren die de prijs beïnvloeden. Leverancier zal Opdrachtgever tenminste één (1) maand voor de ingangsdatum van voornoemde prijsverhoging schriftelijk in kennis stellen van de prijsaanpassing. | Niet akkoord, LUMC wil grip houden op de onderhoudskosten gedurende de technische levensduur van de apparatuur. LUMC is echter wel bereid om de NZA index aan te passen van 50% personele en 50% materiale index naar het voorstel om 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) te hanteren. De SSO zal op basis van dit antwoord worden aangepast.
3 | Bijlage D SSO, Artikel 10: Aansprakelijkheid | 10.2 Wij stellen voor de eerste zin in dit sub te vervangen door: Schade waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, in het kader van deze overeenkomst, wordt vergoed tot maximaal de contractueel overeengekomen vergoeding, waarbij deze contract waarde als maximum (totaal) bedrag heeft te gelden. De Leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van meer dan EUR 1,5 mln. in totaal | Niet akkoord
4 | Bijlage D SSO, Artikel 11: Duur van de overeenkomst | 11.1 Wij stellen voor dit sub aan te vullen met: De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met 12 maanden als deze niet door een der Partijen wordt beëindigd met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van minstens 2 maanden voorafgaand aan het einde van de dan geldende looptijd van de Overeenkomst | Niet akkoord. Op pagina 21 van de Serviceovereenkomst is immers een vergelijkbare bepaling opgenomen als uw voorstel, namelijk ''*Een eventuele beëindiging van deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Mocht de overeenkomst niet binnen de vastgestelde opzegtermijn schriftelijk zijn beëindigd dan wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met één jaar.''
5 | Bijlage D SSO, Artikel 11: Duur van de overeenkomst | 11.2 Wij stellen voor dit sub aan te vullen met: Leverancier kan in het algemeen aankondigen dat zij bepaalde services niet meer zal aanbieden, een bepaalde software versie niet meer zal onderhouden/ondersteunen of een bepaalde optie of functie van de service niet meer zal leveren, hetzij door het niet beschikbaar zijn van reserveonderdelen, hetzij om een andere reden. In dat geval zal Leverancier met betrekking tot reparatie, onderhoud, onderhoud van software, levering van serviceonderdelen of inbedrijfstelling met ten minste twaalf (12) maanden of met betrekking tot andere diensten met ten minste drie (3) maanden de Opdrachtgever voorafgaand schriftelijk in kennis stellen van dat voornemen en, naar eigen keuze van Leverancier, (i) deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen of (ii) de betreffende apparatuur, software, onderdelen, opties of functies aan de werkingssfeer van deze Overeenkomst onttrekken, met al dan niet een dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs. | Niet akkoord. Aangeboden services moeten beschikbaar blijven gedurende de duur van de overeenkomst.
6 | Bijlage D SSO, Artikel 15: Overige voorwaarden | 15.9 Wij stellen het volgende sub toe te voegen: Contractuele termijnen kunnen veranderen door vertragingen en/of onderbrekingen als gevolg van een epidemie of pandemie en aanzienlijke verstoringen in de toeleveringsketen, met name met betrekking tot elektronische componenten, die momenteel van invloed zijn op de wereldeconomie. | Niet akkoord, de levensduur van de apparatuur (minimaal 10 jaar na de installatiedatum) is een vereiste, omwille hiervan is ondersteuning door de leverancier in de vorm van de serviceovereenkomst noodzakelijk.
7 | Bijlage D SSO, Artikel 15: Overige voorwaarden | Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.10 Gezien de product specifieke zaken van ons systeem stellen wij voor om 'Bijzondere Voorwaarden voor Verbinding op Afstand' onderdeel van de overeenkomst te laten uitmaken, die u bij de inschrijving zult ontvangen. | Niet akoord, daar wij de inhoud hiervan nog niet kennen. Na voorlopige gunning is LUMC bereid om dergelijke noodzakelijke product specifieke bepalingen te beoordelen en aan de Serviceovereenkomst toe te voegen. De voorwaarden uit de Serviceovereenkomst zullen daarbij prevaleren.
8 | Bijlage D SSO, Artikel 15: Overige voorwaarden | Wij stellen het volgende sub toe te voegen: 15.11 Gezien de product specifieke zaken van ons systeem stellen wij voor om 'Aanvullende Voorwaarden betreffende Cyberbeveiliging' onderdeel van de overeenkomst te laten uitmaken, die u bij de inschrijving zult ontvangen. | Niet akoord, daar waar wij de inhoud hiervan nog niet kennen. Na voorlopige gunning is LUMC bereid om dergelijke noodzakelijke product specifieke bepalingen te beoordelen en aan de Serviceovereenkomst toe te voegen. De voorwaarden uit de Serviceovereenkomst zullen daarbij prevaleren.
9 | Bijlage D.1 SSO, Bijlage D.1, punt 2 (blz. 21) | Wij stellen voor de indexeringscap van maximaal 2% te laten vervallen en de NZa index hierin te volgen. | Zie vraag 3 (3.3)
10 | Bijlage D.1 SSO, Bijlage D.1, punt 2, 4.3. Vergoedingspercentage (bl 22) | Er een vergoedingspercentage gevraagd van 25% van de factuurprijs. Gezien Leverancier en Opdrachtgever een uptime garantie overeen zullen komen (zie ons voorstel artikel 2.15.) waar responstijd onderdeel van uitmaakt, stellen wij voor dit artikel te laten vervallen | Niet akkoord, de beschikbaarheid van de apparatuur (uptime) is van groot belang voor de continuïteit van de patiëntenzorg van het LUMC.
11 | Bijlage D.1 SSO, Bijlage D.1, punt 2, 6.5. Vergoedingspercentage (bl 22) | Er een vergoedingspercentage gevraagd van 25% van de factuurprijs. Gezien Leverancier en Opdrachtgever een uptime garantie overeen zullen komen (zie ons voorstel artikel 2.15.) waar responstijd onderdeel van uitmaakt, stellen wij voor dit artikel te laten vervallen | Niet akkoord, de beschikbaarheid van de apparatuur (uptime) is van groot belang voor de continuïteit van de patiëntenzorg van het LUMC.
12 | Bijlage D.1 SSO, Bijlage D.1, punt 6, 2.15 uptime, blz. 23 | Wij stellen voor deze passage toe te voegen aan 2.15 Uptime: Indien leverancier niet voldoet aan haar garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van het systeem zal creditering door leverancier als volgt plaatsvinden. Bij een beschikbaarheid van: 1% onder de overeengekomen uptime: 1% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 2% onder de overeengekomen uptime: 2% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 3% onder de overeengekomen uptime: 3% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 4% onder de overeengekomen uptime: 4% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 5% of meer onder de overeengekomen uptime: 5% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding Indien leverancier constateert dat de uptime niet behaald dreigt te worden dan zal leverancier ook buiten de normale productietijd werken aan het voorkomen van het niet behalen van de uptime. De hierdoor ontstane extra kosten komen voor rekening van leverancier. | Niet akkoord, de beschikbaarheid van de apparatuur (uptime) is van groot belang voor de continuïteit van de patiëntenzorg van het LUMC. Het LUMC wil een beschikbaarheid van 98% per jaar. Indien leverancier niet voldoet aan haar garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van het systeem zal creditering door leverancier als volgt plaatsvinden. Bij een beschikbaarheid van: 1% onder de overeengekomen uptime: 2,5% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 2% onder de overeengekomen uptime: 5% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 3% onder de overeengekomen uptime: 7,5% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 4% onder de overeengekomen uptime: 15% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding 5% of meer onder de overeengekomen uptime: 20% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding Indien leverancier constateert dat de uptime niet behaald dreigt te worden dan zal leverancier ook buiten de normale productietijd werken aan het voorkomen van het niet behalen van de uptime. De hierdoor ontstane extra kosten komen voor rekening van leverancier.
13 | Bijlage A Programma van Eisen en Wensen CT scanner radiotherapie | Tabblad 3 Levering & Installatie, 3.1.4. Heeft u meer informatie over deze systemen zoals installatiedatum laatste buis, aantal scanseconden van de buis en softwarestanden. | CT LUMC: Philips BrillianceBigBore, installatiedatum jan 2011. Deze buis heeft 1460859 scanseconden. CT RdG: Philips BrillianceBigBore, installatiedatum apr 2012. In apr 2023 is de Röntgenbuis vervangen. Deze nieuwe buis heeft 97193 scanseconden.
14 | Bijlage A Programma van Eisen en Wensen CT scanner radiotherapie | Tabblad 3 Levering & Installatie, 3.1.4. Decommissioning en afvoer partijen waar wij vaak zaken mee doen leveren een attest van overname waarin verklaard wordt dat alle data in alle zorgvuldingheid onomkeerbaar verwijderd is om u te vrijwaren van eventuele claims op aansprakelijkheid. Hierdoor kunnen de harde schijven in de systemen blijven zodat het werkende systemen blijven. Kunt u hiermee akkoord gaan | Niet akkoord, we hebben met deze externe partijen geen verwerkersovereenkomst (en op het moment van decommissioning ook nog niet met Leverancier), derhalve blijven wij verantwoordelijk voor de bescherming van patiëntdata op de harde schijven.
15 | Bijlage A Programma van Eisen en Wensen CT scanner radiotherapie | Tabblad 4 Functionele eisen, 4.3.4. Kunt u precies specificeren van welk merk, welke types two-pin bars u aangeboden wilt hebben. | We gebruiken hulpmiddelen van Macromedics en Civco, dus de two-pin bars moeten hiermee compatibel zijn. Zie bijvoorbeeld https://cqmedical.com/products/radiotherapy/couchtops_overlays/MTIL6050 of de Couchstrips in de catalogus van macromedics https://www.macromedics.com/files/upload/98/macromedics-product-catalogue-v7.pdf. Zoals op de andere vraag aangegeven stellen we geen specifieke eisen op de indexering van de tafel omdat deze niet meegerekend wordt in het treatment plan. Momenteel hebben we Elekta versnellers met Macromedics UCT tafelbladen, maar dit kan mogelijk veranderen; echter heeft dit geen invloed op de keuze van CT tafelblad, zolang de hulpmiddelen op een reproduceerbare manier geplaatst kunnen worden.
16 | Bijlage A Programma van Eisen en Wensen CT scanner radiotherapie | Tabblad 4 Functionele eisen, 4.5.4 U schrijft op tabblad 9. Weging wensen, dat SECT de voorkeur heeft echter waardeert u de DECT beter. Is dit correct? | Inderdaad klopt dit niet, is aangepast
17 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 6.3 Wij verzoeken u de zinsnede "fatale termijnen" te wijzigen in "redelijke termijnen" en toe te voegen dat bij overschrijding een ingebrekestelling noodzakelijk is. | Niet akkoord, de uiterlijke oplevertermijn zien wij als een fatale termijn, na verstrijken hiervan treed opdrachtnemer automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
18 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 14.6 Verzoek om deze laatste zin van dit lid te verwijderen. Eventuele ontbinding kan altijd geschieden middels artikel 20 die eveneens voorziet in een ontbindingsmogelijkheid. | Niet akoord, artikel 14.6 uit de AIV blijft bestaan met daaraan de toevoeging “onverminderd het bepaalde in artikel 20.1 lid 1 sub a van de AIV”. Daaruit volgt dat eerst in gebreke moet worden gesteld met redelijke termijn voor herstel.
19 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 16 Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie | Dit is akkoord.
20 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 16.3. Wij stellen vast dat de hoogte van de boete niet proportioneel is met de waarde van de beoogde leveringen. Boete of vergoeding van de werkelijke geleden direct schade (zie artikel 19), geen vergoeding van beide. In geval van overtreding door beide partijen van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel verbeuren Instelling dan wel Leverancier, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbaar boete van minimaal Euro 5.000,00 per gebeurtenis met een maximum van Euro 10.000,00 –. | We zullen dit aanpassen naar €10.000,- per gebeurtenis en een maximaum van €25.000,-
21 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 16.6. Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en UMC van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst | Checken of die idd aanwezig is. Chrysi: we hebben nu wel een verwerkersovereenkomst met Philips, bedoel je dat?
22 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 18.1 Partijen spreken af dat UMC aan Leverancier bij voorbaat toestemming geeft op de rechten en verplichtingen van Leverancier voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een aan Leverancier gelieerde (groeps-)entiteit. | Akkoord
23 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 19.1 Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid, zoals gebruikelijk is in de markt, te beperken tot enkel de directe schade. Dit is tussen professionele marktpartijen gebruikelijk. | Niet akkoord. In de laatste versie van de AIV 2024 is de tekst aangepast van “alle schade” in “toerekenbare schade of schade die krachtens de wet voor rekening van leverancier komt”. Hierbij is aangesloten bij de wettelijke maatstaven voor bepaling van aansprakelijkheid.
24 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6 | In afwijkingen van de artikelen 19.2 en 19.3 NFU-voorwaarden is Leverancier nimmer gehouden schade te vergoeden wegens verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes.” | Niet akkoord, de impact van het verlies van informatie is groot, LUMC acht deze bepaling daarom terecht. Graag verwijzen wij u eveneens naar art.19.2 sub d en de bepalingen in de verwerkersovereenkomst ten aanzien van aansprakelijkheid voor verlies van informatie
25 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 19.7 U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). in dit kader Leverancier mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat? | Akkoord
26 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 20.1 f/g, Leverancier acht het niet redelijk dat een overeenkomst kan worden ontbonden of beëindigd wanneer Leverancier overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan. Derhalve wensen wij art. 20.1 f en art. 20.1 g te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, is UMC bereid een alternatieve regeling op te nemen, waarbij een overname, fusie, of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt wordt uitgesloten? | LUMC wil alleen een uitzondering opnemen ten aanzien van “interne herstructureringen, mits voldaan blijft aan de geschiktheidseisen en de herstructurering ook niet leidt tot een andere wezenlijke wijziging.''
27 | Bijlage E Algemene Inkoopvoorwaarden LUMC-NFU, januari 2024 (Versie 6) | 27.7 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen voortvloeiende uit de storing of onderbreking indien de storing of onderbreking is veroorzaakt door toedoen van UMC of door een oorzaak die binnen de invloedssfeer van UMC ligt. | Akkoord
28 | Bijlage D Koopovereenkomst | Art. 5.1.c en d Akkoord, e.e.a. is afhankelijk van de af te sluiten onderhoudscontract. | Correct
29 | Bijlage D Koopovereenkomst | Art. 5.1. a+ b Documentatie zoals genoemd onder lid 1 sub a en b dienen in de Nederlandse taal ter beschikking worden gesteld, zoals aangegeven in deze artikelen. De IGZ hanteert sinds 11 april 2014 het beleid dat het voldoende is dat de informatie op die middelen is opgesteld in de Engelse taal, onder de voorwaarde dat de toepasser beschikt over een adequate beheersing van de Engelse taal. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Akkoord
30 | Bijlage D Koopovereenkomst | 6.4. en 6.5. Indien LUMC volgens Leverancier een noodzakelijke update weigert te (laten) installeren, heeft Leverancier het recht de onderhavige overeenkomst op te schorten, dan wel te beëindigen. | Akkoord. De Koopovereenkomst Artikel 6.4 zal op basis van dit antwoord worden aangepast.
31 | Bijlage D Koopovereenkomst | In artikel 11.1 van de concept koopovereenkomst staat een boete opgenomen in geval van niet nakoming van de overeengekomen prestaties, waarbij is vermeld dat “de hoogte van de boete wordt berekend conform de methode zoals benoemd in bijlage A”. In bijlage A staat hierover niets beschreven, kunt u toelichten wat u hiermee bedoeld. | Deze zinsnede zal worden verwijderd in de definitieve versie de boete zal worden berekend op basis van de geleden schade
32 | Bijlage D Koopovereenkomst | 13.2 de zinsnede “behoudens het bepaald onder artikel 14.1 onder c” is o.i. niet van toepassing, derhalve stellen wij voor deze zinsnede te laten vervallen | Deze tekst dient "behoudens het bepaald onder artikel 13.1 onder c" te zijn.
34 | Bijlage G Verwerkersovereenkomst CT Scanners | Opdrachtgever en Leverancier hebben reeds afspraken vastgelegd omtrent verwerking van persoonsgegevens de Leverancier stelt voor dat indien de onderhavige opdracht aan de Leverancier wordt gegund de principes van de afgesloten verwerkersovereenkomst ook op deze opdracht van toepassing zijn. Gaat u hiermee akkoord? Indien u dit afwijst wil de Leverancier wel de gelegenheid hebben om alsnog op uw voorstel te reageren. | Na voorlopige gunning zal in samenspraak tussen Partijen gekeken worden in hoeverre een bestaande verwerkersovereenkomst tussen Partijen voor onderhavige opdracht kan worden toegepast.
35 | PvE 4.6.1. Reconstructies | In deze vraag worden iteratieve- en AI-reconstructietechnieken als gelijkwaardig beoordeeld. Iteratieve reconstructie behoort echter tot een vorige generatie technologie, geïntroduceerd ruim 15 jaar geleden. AI-gebaseerde reconstructie vertegenwoordigt de nieuwste ontwikkeling en biedt aantoonbaar betere beeldkwaliteit bij lagere dosis, dankzij deep learning. Om deze vooruitgang daadwerkelijk te benutten, adviseren wij om AI-reconstructie expliciet als minimumeis of als afzonderlijk gunningscriterium op te nemen. Zo wordt het onderscheid in technologische innovatie en klinische meerwaarde op de juiste manier gewaardeerd. | Hoewel AI reconstructie een nieuwere technologie is, is de validatie en kwaliteitsborging hiervan nog lang niet rijp en er zijn op dit moment nog geen breed gedragen richtlijnen over deze toepassing. Bij gebruik voor CT reconstructie kan een verkeerd toegepast AI model grote consequenties hebben op de hele behandelketen, die niet direct zichtbaar zijn (denk aan het "hallucineren" van een geamputeerde been door een model wat getraind is op patiënten met twee benen). Derhalve nemen we deze technieken op dit moment nog niet mee als een eis of gunningscriterium.
36 | PvE 4.3.5. Tabel tray | In de eis wordt gesteld dat het systeem wordt geleverd met een “tabel tray”. Het door ons aangeboden systeem is specifiek ontworpen voor radiotherapie en voldoet volledig aan de klinische vereisten binnen deze setting, maar biedt deze accessoire niet. Wel zijn er diverse accessoire oplossingen beschikbaar aftermarket, waarbij het LUMC de best passende kan selecteren. Wij verzoeken u daarom deze eis te laten vervallen, omdat dit geen directe functionele meerwaarde biedt voor het beoogde gebruik en de mededinging onnodig beperkt. | Dit zal als eis worden verwijderd (maar we willen hem uiteindelijk wel hebben)
37 | PvE 4.3.4. 4x vaste two-pin bars | Kunt u verduidelijken wat er bedoeld wordt met 4x vaste two-pin bars? | Hiermee bedoelen we lokbars zoals bijvoorbeeld deze: https://cqmedical.com/products/radiotherapy/couchtops_overlays/MTIL6050
38 | PvE 4.3.1. Onderzoekstafel | Welke tafelblad met welke indexering wenst u op de CT te gebruiken? Om het juiste tafelblad aan te kunnen bieden zouden we graag de te gebruikte indexering voor de tafelbladen van uw lineaire versnellers weten. (Prodigy 2, Varian Exact, Interloc). | Op dit moment hebben we Elekta versnellers met de UCT tafel van Civco; echter wordt een deel van onze versnellers in de komende paar jaren vervangen. Het CT tafelblad wordt tijdens de treatmentplanning digitaal verwijderd en vervangen door een model van de versnellertafel. Daarom is de exacte indexering voor ons van minder belang, zolang de hulpmiddelen en positioneringsstukken aan de tafel vastgemaakt kunnen worden.
39 | PvE 3.2.2. Telefonische responstijd | Onze klanten kunnen 24/7 storingen en melden. Na het maken van de melding zal deze binnen 1 werkuur opgevolgd worden. De telefonisch helpdesk is bereikbaar van 8.30u tot 17.00u. Meldingen die na 17.00 uur worden gedaan, worden het volgende werkuur actief opgevolgd. Bent u bereid de eis te herformuleren, bijvoorbeeld door te stellen dat meldingen 24/7 gedaan kunnen worden en dat meldingen binnen de bereikbaarheidstijden van de telefonische helpdesk (08.30–17.00 uur) binnen 1 werkuur telefonisch worden opgevolgd? | dit is aangepast
40 |  | Bij sommige vragen is het niet mogelijk om in de kolom “voldoet J/N” ja of nee te selecteren en wijzigt de achtergrond kleur ook niet. Zie bijvoorbeeld tab 3 Levering & Installatie bij vraag 3.2.2. t/m 3.2.5. is het correct dat je handmatig J of N moet invullen i.p.v. selecteren. Is dit correct? | dit is aangepast
41 |  | De regelhoogte kunnen wij helaas zelf niet wijzigen, bij een aantal regels hebben wij niet voldoende ruimte op de beantwoording correct in te vullen. Wij kunnen helaas geen afbeelding toevoegen in de kolom “toelichting door Leverancier”, kunt u deze mogelijkheid alsnog opnemen? | De regelhoogte is vergroot voor alle vragen. Indien Leverancier aanvullende informatie wil leveren zoals afbeeldingen of extra tekst, verzoeken we deze om dit in een bijlage toe te voegen.
42 |  | Bij 7.2.1 en 7.2.2.in de tab 7. Mens, Milieu & maatschappij, werkt de automatisch regelomhaal niet. | dit is aangepast
43 |  | Kunt u per omgaande een nieuw excel bestand ter beschikking stellen waarin de kolommen correct ingevuld kunnen worden | dit is aangepast