## Informatie en instructies
Erasmus MC - (sub-)categorie
Offerte/Tenderned - ref. nummer 504552
Informatie
Erasmus MC beoordeelt bij iedere inschrijver zowel de beeldvormende kwaliteit als de gebruikte dosis aan de hand van aan te leveren beelden en bijbehorende dosisgegevens. Per inschrijver wordt één score berekend die zowel de prestatie met betrekking tot beeldkwaliteit als dosis kwantificeert. De minimale score is 1,00. De maximale score is 5,00. Hieronder wordt beschreven hoe deze score wordt berekend.
Inschrijver dient een aantal series aan te leveren voor verschillende verrichtingen zoals gespecificeerd op het werkblad Invultabel. Het serienummer in kolom A bestaat uit drie volgnummers: [verrichting.patiënt.run].
Per opgevraagde serie (bestaande uit een fluoroscopie 'run' of acquisitie DSA 'run' of conebeam CT-scan) wordt de beeldkwaliteit beoordeeld door drie interventiecardiologen. De beoordelaars vergelijken deze serie met één referentie serie (verkregen in het Erasmus MC met een Siemens Artis Q biplane).
Aangezien zowel beeldkwaliteit als dosis sterk afhankelijk zijn van de dikte van het verzwakkende weefsel/materiaal, moet het absolute verschil in dikte tussen de aangeleverde serie en de referentiedikte kleiner zijn dan 3 cm. Het vermeldde gewicht van de patiënt bij iedere verrichting is slechts een indicatie. De referentiedikte is leidend.
Iedere beoordelaar geeft een serie één van de volgende scores:
1: veel slechter dan referentie of beeld voldoet niet aan vraag of beeld ontbreekt
2: slechter dan referentie
3: gelijk aan referentie
4: beter dan referentie
5: veel beter dan referentie
Iedere beoordelaar onderbouwt de score door aan te geven welk aspect van beeldkwaliteit het meest tot deze score heeft geleid en geeft eventueel een korte toelichting. Beoordelaar kan daarbij kiezen uit de volgende aspecten: spatiële resolutie, contrast resolutie, temporele resolutie, visualisatie van medische hulpmiddelen (draden/stents/coils), artefacten.
De score van alle beoordelaars wordt per serie gemiddeld tot één score beeldkwaliteit (op twee decimalen nauwkeurig).
Per serie wordt de dosis beoordeeld door deze te vergelijken met de referentiedosis. De referentiedosis wordt - met uitzondering van de conebeam CT-scans - hiervoor eerst gecorrigeerd voor afwijkingen van de referentiedikte t.o.v. de aangeleverde dikte. De minimale score is 1 (veel hogere dosis dan referentie of een te grote afwijking van de referentiedikte of ontbrekende dosisgegevens). De maximale score is 5 (veel lagere dosis dan referentie). De score (op twee decimalen nauwkeurig) wordt berekend volgens de formules in het werkblad invultabel. Ter illustratie zijn deze formules weergegeven in grafieken op het werkblad Toelichting dosisscore.
Per serie wordt de score voor beeldkwaliteit en dosis gemiddeld (op twee decimalen nauwkeurig).
De score voor de inschrijver is de gemiddelde score over alle series (op twee decimalen nauwkeurig).
Instructies
1. Stel de gevraagde series (in DICOM-formaat) inclusief waar mogelijk de DICOM RDSRs beschikbaar via één of meerdere downloadlink(s). Vul hiervoor het werkblad Downloadlink(s) in.
  De DICOM-header en/of de meegeleverde DICOM-RDSR moet de dosisgegevens van de serie(s) bevatten.
  De aangeleverde data mag geen persoonsgegevens bevatten.
2. Vul de gevraagde informatie over de aangeleverde series in op het werkblad Invultabel. Het betreft de gele cellen in kolom G, H en I.
  In kolom G moet aangegeven worden hoe de betreffende serie kan worden geïdentificeerd in de aangeleverde data. Bij voorkeur komt het serienummer (kolom A) terug in de naam van de patiënt.
  In kolom H moet de dikte in cm van het verzwakkende weefsel/materiaal worden ingevuld zoals bepaald door de belichtingsautomaat en opgeslagen in de DICOM-informatie bij de beelden.
  In kolom I moet het dosistempo in mGy/min worden ingevuld van de betreffende run. Het dosistempo is hier gedefinieerd als het air kerma tempo in het interventiepunt (15 cm vanaf het isocentrum richting de röntgenbron).

## Downloadlink(s)
Volgnummer | Omschrijving | Downloadlink
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(tabel uitbreiden indien nodig)

## Invultabel
Serienummer | Omschrijving verrichting | Soort beeld | Referentiedikte (cm) | Referentiedosis (mGy/min) | Referentie framerate (beelden/s) | Patient ID / naam / serie | Dikte (cm) | Dosis (mGy/min) | Correctiefactor referentiedosis | Score dosis | Score beeldkwaliteit | Score
1.1.1 | PDA sluiting (Piccolo) bij patiënt rond de 3 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 7.02 | 0.52 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.1.2 | PDA sluiting (Piccolo) bij patiënt rond de 3 kg | Cine (frontaal) | 7.77 | 24.84 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.1.3 | PDA sluiting (Piccolo) bij patiënt rond de 3 kg | Cine (lateraal) | 7.46 | 18.6 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.2.1 | PDA sluiting (Piccolo) bij patiënt rond de 3 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 7.02 | 0.52 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.2.2 | PDA sluiting (Piccolo) bij patiënt rond de 3 kg | Cine (frontaal) | 7.77 | 24.84 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.2.3 | PDA sluiting (Piccolo) bij patiënt rond de 3 kg | Cine (lateraal) | 7.46 | 18.6 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.3.1 | PDA sluiting (Piccolo) bij patiënt rond de 3 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 7.02 | 0.52 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.3.2 | PDA sluiting (Piccolo) bij patiënt rond de 3 kg | Cine (frontaal) | 7.77 | 24.84 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.3.3 | PDA sluiting (Piccolo) bij patiënt rond de 3 kg | Cine (lateraal) | 7.46 | 18.6 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.1.1 | Coa stent bij patiënt rond de 5 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 11.25 | 0.71 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.1.2 | Coa stent bij patiënt rond de 5 kg | Cine (frontaal) | 11.73 | 12.91 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.1.3 | Coa stent bij patiënt rond de 5 kg | Cine (lateraal) | 14.97 | 35.72 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.2.1 | Coa stent bij patiënt rond de 5 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 11.25 | 0.71 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.2.2 | Coa stent bij patiënt rond de 5 kg | Cine (frontaal) | 11.73 | 12.91 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.2.3 | Coa stent bij patiënt rond de 5 kg | Cine (lateraal) | 14.97 | 35.72 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.3.1 | Coa stent bij patiënt rond de 5 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 11.25 | 0.71 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.3.2 | Coa stent bij patiënt rond de 5 kg | Cine (frontaal) | 11.73 | 12.91 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.3.3 | Coa stent bij patiënt rond de 5 kg | Cine (lateraal) | 14.97 | 35.72 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
3.1.1 | PDA stent bij patiënt rond de 3 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 8.98 | 0.69 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
3.1.2 | PDA stent bij patiënt rond de 3 kg | Cine (frontaal) | 10.46 | 12.46 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
3.1.3 | PDA stent bij patiënt rond de 3 kg | Cine (lateraal) | 11.32 | 14.6 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
3.2.1 | PDA stent bij patiënt rond de 3 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 8.98 | 0.69 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
3.2.2 | PDA stent bij patiënt rond de 3 kg | Cine (frontaal) | 10.46 | 12.46 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
3.2.3 | PDA stent bij patiënt rond de 3 kg | Cine (lateraal) | 11.32 | 14.6 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
3.3.1 | PDA stent bij patiënt rond de 3 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 8.98 | 0.69 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
3.3.2 | PDA stent bij patiënt rond de 3 kg | Cine (frontaal) | 10.46 | 12.46 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
3.3.3 | PDA stent bij patiënt rond de 3 kg | Cine (lateraal) | 11.32 | 14.6 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
4.1.1 | AO stenose bij patiënt rond de 4 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 12.24 | 1.28 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
4.1.2 | AO stenose bij patiënt rond de 4 kg | Cine (frontaal) | 12.84 | 29.28 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
4.1.3 | AO stenose bij patiënt rond de 4 kg | Cine (lateraal) | 12.91 | 28.92 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
4.2.1 | AO stenose bij patiënt rond de 4 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 12.24 | 1.28 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
4.2.2 | AO stenose bij patiënt rond de 4 kg | Cine (frontaal) | 12.84 | 29.28 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
4.2.3 | AO stenose bij patiënt rond de 4 kg | Cine (lateraal) | 12.91 | 28.92 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
4.3.1 | AO stenose bij patiënt rond de 4 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 12.24 | 1.28 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
4.3.2 | AO stenose bij patiënt rond de 4 kg | Cine (frontaal) | 12.84 | 29.28 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
4.3.3 | AO stenose bij patiënt rond de 4 kg | Cine (lateraal) | 12.91 | 28.92 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.1.1 | PDA sluiting bij patiënt rond de 12 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 14.53 | 1.58 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.1.2 | PDA sluiting bij patiënt rond de 12 kg | Cine (frontaal) | 13.15 | 9.58 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.1.3 | PDA sluiting bij patiënt rond de 12 kg | Cine (lateraal) | 14.84 | 25.06 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.2.1 | PDA sluiting bij patiënt rond de 12 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 14.53 | 1.58 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.2.2 | PDA sluiting bij patiënt rond de 12 kg | Cine (frontaal) | 13.15 | 9.58 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.2.3 | PDA sluiting bij patiënt rond de 12 kg | Cine (lateraal) | 14.84 | 25.06 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.3.1 | PDA sluiting bij patiënt rond de 12 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 14.53 | 1.58 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.3.2 | PDA sluiting bij patiënt rond de 12 kg | Cine (frontaal) | 13.15 | 9.58 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.3.3 | PDA sluiting bij patiënt rond de 12 kg | Cine (lateraal) | 14.84 | 25.06 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
6.1.1 | Stent Pulmonalistak bij patiënt rond de 20 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 17.08 | 0.78 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
6.1.2 | Stent Pulmonalistak bij patiënt rond de 20 kg | Cine (frontaal) | 17.17 | 10.13 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
6.1.3 | Stent Pulmonalistak bij patiënt rond de 20 kg | Cine (lateraal) | 19.87 | 19.87 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
6.2.1 | Stent Pulmonalistak bij patiënt rond de 20 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 17.08 | 0.78 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
6.2.2 | Stent Pulmonalistak bij patiënt rond de 20 kg | Cine (frontaal) | 17.17 | 10.13 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
6.2.3 | Stent Pulmonalistak bij patiënt rond de 20 kg | Cine (lateraal) | 19.87 | 19.87 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
6.3.1 | Stent Pulmonalistak bij patiënt rond de 20 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 17.08 | 0.78 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
6.3.2 | Stent Pulmonalistak bij patiënt rond de 20 kg | Cine (frontaal) | 17.17 | 10.13 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
6.3.3 | Stent Pulmonalistak bij patiënt rond de 20 kg | Cine (lateraal) | 19.87 | 19.87 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
7.1.1 | Stent Aorta bij patiënt rond de 23 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 16.79 | 1.37 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
7.1.2 | Stent Aorta bij patiënt rond de 23 kg | Cine (frontaal) | 16.8 | 18.28 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
7.1.3 | Stent Aorta bij patiënt rond de 23 kg | Cine (lateraal) | 21.21 | 65.94 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
7.2.1 | Stent Aorta bij patiënt rond de 23 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 16.79 | 1.37 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
7.2.2 | Stent Aorta bij patiënt rond de 23 kg | Cine (frontaal) | 16.8 | 18.28 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
7.2.3 | Stent Aorta bij patiënt rond de 23 kg | Cine (lateraal) | 21.21 | 65.94 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
7.3.1 | Stent Aorta bij patiënt rond de 23 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 16.79 | 1.37 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
7.3.2 | Stent Aorta bij patiënt rond de 23 kg | Cine (frontaal) | 16.8 | 18.28 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
7.3.3 | Stent Aorta bij patiënt rond de 23 kg | Cine (lateraal) | 21.21 | 65.94 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
8.1.1 | Collateraal plug bij patiënt rond de 75 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 27.8 | 27.94 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
8.1.2 | Collateraal plug bij patiënt rond de 75 kg | Cine (frontaal) | 21.5 | 43 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
8.1.3 | Collateraal plug bij patiënt rond de 75 kg | Cine (lateraal) | 28.58 | 155.78 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
8.2.1 | Collateraal plug bij patiënt rond de 75 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 27.8 | 27.94 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
8.2.2 | Collateraal plug bij patiënt rond de 75 kg | Cine (frontaal) | 21.5 | 43 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
8.2.3 | Collateraal plug bij patiënt rond de 75 kg | Cine (lateraal) | 28.58 | 155.78 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
8.3.1 | Collateraal plug bij patiënt rond de 75 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 27.8 | 27.94 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
8.3.2 | Collateraal plug bij patiënt rond de 75 kg | Cine (frontaal) | 21.5 | 43 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
8.3.3 | Collateraal plug bij patiënt rond de 75 kg | Cine (lateraal) | 28.58 | 155.78 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
9.1.1 | Flow regulator óf ASD occluder bij patiënt rond de 20 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 16.35 | 1.48 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
9.1.2 | Flow regulator óf ASD occluder bij patiënt rond de 20 kg | Cine (frontaal) | 15.98 | 16.53 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
9.1.3 | Flow regulator óf ASD occluder bij patiënt rond de 20 kg | Cine (lateraal) | 20.11 | 57.75 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
9.2.1 | Flow regulator óf ASD occluder bij patiënt rond de 20 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 16.35 | 1.48 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
9.2.2 | Flow regulator óf ASD occluder bij patiënt rond de 20 kg | Cine (frontaal) | 15.98 | 16.53 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
9.2.3 | Flow regulator óf ASD occluder bij patiënt rond de 20 kg | Cine (lateraal) | 20.11 | 57.75 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
9.3.1 | Flow regulator óf ASD occluder bij patiënt rond de 20 kg | Fluoroscopie (frontaal) | 16.35 | 1.48 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
9.3.2 | Flow regulator óf ASD occluder bij patiënt rond de 20 kg | Cine (frontaal) | 15.98 | 16.53 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
9.3.3 | Flow regulator óf ASD occluder bij patiënt rond de 20 kg | Cine (lateraal) | 20.11 | 57.75 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
10.1.1 | Stent Aorta bij patiënt rond de 62 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 27.84 | 22.11 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
10.1.2 | Stent Aorta bij patiënt rond de 62 kg | Cine (frontaal) | 21.98 | 31.14 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
10.1.3 | Stent Aorta bij patiënt rond de 62 kg | Cine (lateraal) | 29.27 | 180.95 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
10.2.1 | Stent Aorta bij patiënt rond de 62 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 27.84 | 22.11 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
10.2.2 | Stent Aorta bij patiënt rond de 62 kg | Cine (frontaal) | 21.98 | 31.14 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
10.2.3 | Stent Aorta bij patiënt rond de 62 kg | Cine (lateraal) | 29.27 | 180.95 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
10.3.1 | Stent Aorta bij patiënt rond de 62 kg | Fluoroscopie (lateraal) | 27.84 | 22.11 | 7.5 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
10.3.2 | Stent Aorta bij patiënt rond de 62 kg | Cine (frontaal) | 21.98 | 31.14 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
10.3.3 | Stent Aorta bij patiënt rond de 62 kg | Cine (lateraal) | 29.27 | 180.95 | 15 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1
Total | [11 empty] | 1

## Toelichting dosisscore
0 | 0 | #NUM! | -3 | 0.50119 | exponent | 0.1
0.05 | 5 | 5 | -1.9 | 0.64565
0.1 | 10 | 5 | -1.8 | 0.66069
0.15 | 15 | 5 | -1.7 | 0.67608
0.2 | 20 | 5 | -1.6 | 0.69183
0.25 | 25 | 5 | -1.5 | 0.70795
0.3 | 30 | 4.74 | -1.4 | 0.72444
0.35 | 35 | 4.51 | -1.3 | 0.74131
0.4 | 40 | 4.32 | -1.2 | 0.75858
0.45 | 45 | 4.15 | -1.1 | 0.77625
0.5 | 50 | 4 | -1 | 0.79433
0.55 | 55 | 3.86 | -0.9 | 0.81283
0.6 | 60 | 3.74 | -0.8 | 0.83176
0.65 | 65 | 3.62 | -0.7 | 0.85114
0.7 | 70 | 3.51 | -0.6 | 0.87096
0.75 | 75 | 3.42 | -0.5 | 0.89125
0.8 | 80 | 3.32 | -0.4 | 0.91201
0.85 | 85 | 3.23 | -0.3 | 0.93325
0.9 | 90 | 3.15 | -0.2 | 0.95499
0.95 | 95 | 3.07 | -0.1 | 0.97724
1 | 100 | 3 | 0 | 1
1.05 | 105 | 2.93 | 0.1 | 1.0233
1.1 | 110 | 2.86 | 0.2 | 1.0471
1.15 | 115 | 2.8 | 0.3 | 1.0715
1.2 | 120 | 2.74 | 0.4 | 1.0965
1.25 | 125 | 2.68 | 0.5 | 1.122
1.3 | 130 | 2.62 | 0.6 | 1.1482
1.35 | 135 | 2.57 | 0.7 | 1.1749
1.4 | 140 | 2.51 | 0.8 | 1.2023
1.45 | 145 | 2.46 | 0.9 | 1.2303
1.5 | 150 | 2.42 | 1 | 1.2589
1.55 | 155 | 2.37 | 1.1 | 1.2882
1.6 | 160 | 2.32 | 1.2 | 1.3183
1.65 | 165 | 2.28 | 1.3 | 1.349
1.7 | 170 | 2.23 | 1.4 | 1.3804
1.75 | 175 | 2.19 | 1.5 | 1.4125
1.8 | 180 | 2.15 | 1.6 | 1.4454
1.85 | 185 | 2.11 | 1.7 | 1.4791
1.9 | 190 | 2.07 | 1.8 | 1.5136
1.95 | 195 | 2.04 | 1.9 | 1.5488
2 | 200 | 2 | 3 | 1.9953
2.05 | 205 | 1.96
2.1 | 210 | 1.93
2.15 | 215 | 1.9
2.2 | 220 | 1.86
2.25 | 225 | 1.83
2.3 | 230 | 1.8
2.35 | 235 | 1.77
2.4 | 240 | 1.74
2.45 | 245 | 1.71
2.5 | 250 | 1.68
2.55 | 255 | 1.65
2.6 | 260 | 1.62
2.65 | 265 | 1.59
2.7 | 270 | 1.57
2.75 | 275 | 1.54
2.8 | 280 | 1.51
2.85 | 285 | 1.49
2.9 | 290 | 1.46
2.95 | 295 | 1.44
3 | 300 | 1.42
3.05 | 305 | 1.39
3.1 | 310 | 1.37
3.15 | 315 | 1.34
3.2 | 320 | 1.32
3.25 | 325 | 1.3
3.3 | 330 | 1.28
3.35 | 335 | 1.26
3.4 | 340 | 1.23
3.45 | 345 | 1.21
3.5 | 350 | 1.19
3.55 | 355 | 1.17
3.6 | 360 | 1.15
3.65 | 365 | 1.13
3.7 | 370 | 1.11
3.75 | 375 | 1.09
3.8 | 380 | 1.07
3.85 | 385 | 1.06
3.9 | 390 | 1.04
3.95 | 395 | 1.02
4 | 400 | 1