## Programma van Eisen
|  |  |  | Ja | Ja
PROGRAMMA VAN EISEN (PVE)
Versie
v1.0
Betreffende aanbesteding
Cerebrale Functie Monitor (CFM)
Ingevuld door
<Naam organisatie>
<Naam contactpersoon>
<Datum>
Invulinstructie
1. Vul alle groene velden in.
2. U beantwoord iedere eis door 'Ja' of 'Nee' te selecteren bij 'Voldoet u?'.
3. Bij toelichting / onderbouwing moet bij iedere eis een toelichting / onderbouwing worden gegeven om aan te tonen dat u inderdaad voldoet, tenzij een veld niet groen is gearceerd (dan mag een toelichting/onderbouwing worden gegeven).
4. In geval van merknamen mag u lezen "en / of een gelijkwaardig alternatief". In dit geval moet u altijd een toelichting (bij toelichting / onderbouwing) geven om aan te geven wat het alternatief is en waarom dat alternatief gelijkwaardig is.
5. Indien nodig kunt u een separaat document als aanvullende onderbouwing toevoegen. In dit geval dient de titel van dat document als volgt genoemd te worden: 'Bijlage bij eis <nr.> <titel>'.
Categorie | Sub-categorie | Eis |  | Voldoet u? | Toelichting/onderbouwing
1. Functioneel | - | 1 | Het medisch hulpmiddel is geschikt voor conitnue 1- en 2-kanaals aEEG registratie van neonaten
|  | 2 | Het medisch hulpmiddel toont ook het ruwe EEG bij 1- en 2-kanaals registratie van neonaten
|  | 3 | Het medisch hulpmiddel biedt de mogelijkheid om uit te breiden naar registratie van tenminste 8 kanalen
|  | 4 | Het medisch hulpmiddel beschikt over een filter voor het omzetten van EEG naar aEEG
|  | 5 | Het medisch hulpmiddel beschikt over een notch filter om storingen wet te filteren
|  | 6 | Het medisch hulpmiddel bestaat uit een kar met daarop een monitor met registratiesoftware, een headbox/amplifier met electroden en een videocamera
|  | 7 | Het medisch hulpmiddel zoals beschreven kan als één geheel worden opgestart en afgesloten
|  | 8 | De software kan aEEG, EEG, camerabeelden, ademhaling en ECG gelijktijdig en synchroon registreren en opslaan
|  | 9 | De software kan aEEG, EEG, camerabeelden, ademhaling en ECG realtime visualiseren
|  | 10 | De aansluitingen zijn geschikt voor neonatale ademhalingssensoren, ECG sensoren en EEG electroden
|  | 11 | De sensitiviteit van de registratie moet aanpasbaar zijn binnen een range van 10-200 μV/cm, met een standaard instelling van 50-70 μV/cm.
|  | 12 | De loopsnelheid van de aEEG registratie moet aanpasbaar zijn, met een standaard instelling van 6cm/uur
|  | 13 | De loopsnelheid van de EEG registratie moet aanpasbaar zijn, met een standaard instelling van 30mm/sec
|  | 14 | Het is mogelijk om de registratie tijdelijk te pauzeren
|  | 15 | Het is mogelijk om tijdens de registratie annotaties te maken
|  | 16 | Het is mogelijk om op een standaard LUMC netwerk computer (algemeen account), buiten de kamer, de volledige registratie realtime te volgen
|  | 17 | Het is mogelijk voor artsen om vanuit (een beveiligde) thuisomgeving in te loggen en live mee te kijken met de registratie
|  | 18 | De user interface is tijdens registratie aanpasbaar, dwz de registratiekanalen zijn in schaal en grootte aan te passen
|  | 19 | Het is mogelijk om registraties (inclusief videobeelden) op een later tijdstip terug te kijken
|  | 20 | Bij het terugkijken van de registraties is het mogelijk om het videobeeld te vergroten
|  | 21 | Bij het terugkijken van de regstraties is het mogelijk om fragmenten uit het aEEG en EEG op te slaan als afbeelding
2. Technisch | - | 22 | Alle hardeware componenten zijn goed en degelijk geïnstalleerd (o.a. camera)
|  | 23 | Indien defecten, zijn hardwarecomponenten uitwisselbaar
3. Service / onderhoud / beheer | - | 24 | De leverancier heeft personeel beschikbaar met kennis en opleiding in EEG registratie en aEEG registratie
|  | 25 | Binnen werktijden is directe ondersteuning vanuit firma mogelijk of met een reactietijd van 2 uur
|  | 26 | De leverancier kan bruikeleenapparatuur leveren
|  | 27 | De leverancier biedt scholing voor eerste lijn storingen
|  | 28 | Onderdelen van de complete opstelling zijn tot 10 jaar na aanschaf beschikbaar
|  | 29 | De leverancier biedt jaarlijks onderhoud aan en levert vervolgens conditierapportage aan
4. Documentatie / scholing | - | 30 | Het medisch hulpmiddel wordt geleverd met een gebruikershandleiding in de Nederlandse taal (ook elektronisch)
|  | 31 | Het medisch hulpmiddel wordt geleverd met een complete technische manual (ook elektronisch) met specificaties en een protocol t.b.v. reparatie en periodiek onderhoud
|  | 32 | De leverancier biedt scholing aan voor gebruikers
5. ICT | - | 33 | De volledige inrichting moet voldoen aan het bijgeleverde SIA document
|  | 34 | De volledige inrichting moet voldoen aan het bijgeleverde DPIA document
|  | 35 | De volledige inrichting moet voldoen aan het bijgeleverde document ICT infrastructuureisen voor leveranciers
|  | 36 | De leverancier voldoet aan het bijgeleverde document Standaard eisen IT
6. Data-management | - | 37 | Alle registraties moeten voor 15 jaar opgeslagen kunnen worden
7. Hygiëne / reiniging | - | 38 | Het medische hulpmiddel wordt geleverd met een reinigingsprotocol
|  | 39 | Het medische hulpmiddel kan gereinigd worden met de in LUMC aanwezige desinfectantia zoals, Incidin OxyWipe of Sekusept plus
8. Wet- & regelgeving / veiligheid / juridische | - | 40 | Het medische hulpmiddel moet voldoen aan de geldende CE-markering en is voorzien van de zgn. Conformiteitsverklaring Medical Devices
|  | 41 | Het medische hulpmiddel moet voldoen aan de geldende IEC-60601 normeringen
|  | 42 | De leverancier is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Beroepsregister van zijn vestigingsplaats
|  | 43 | Het medische hulpmiddel voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving gedurende de gegarandeerde levensduur
9. Levensduur / garanties | - | 44 | De technische levensduur van de apparatuur is minimaal 10 jaar.
|  | 45 | Een garantietermijn van 2 jaar is op de apparatuur van toepassing.
10. Logisitiek & administratief | Bestellen | 46 | Opdrachtnemer levert voor het LUMC beschikbare catalogus via de cataloguspartner (broker) van het LUMC, GHX, door middel van een OCI-koppeling ofwel via een statische web-catalogus. De keuze van een OCI-koppeling of een statische web-catalogus wordt gemaakt door het LUMC. De kosten voor het gebruik van GHX zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
|  | 47 | Opdrachtnemer is verplicht om in de OCI koppeling en statische web-catalogus slechts producten aan te bieden waarvoor een contract afgesloten is met LUMC.
|  | 48 | Opdrachtnemer garandeert dat artikelen die door het LUMC vóór 14:00 uur zijn besteld en na ontvangst van de schriftelijke (elektronisch) opdracht, uiterlijk binnen twee (2) werkdagen worden geleverd bij het LUMC.
|  | 49 | Opdrachtnemer garandeert een leveringsbetrouwbaarheid van gemiddeld 98% per orderregel, waarbij foutieve leveringen als niet tijdig geleverd worden meegerekend.
|  | 50 | Opdrachtnemer dient binnen één (1) werkdag aan Operationele Inkoopservice van het LUMC kenbaar te maken als een artikel na bestelling niet leverbaar is en geeft hierbij aan wanneer het artikel te verwachten is.
|  | 51 | Wijzigingen of afwijkingen in verstrekkingseenheden, verpakkingen of het leveren van alternatieve artikelen worden tijdig (tenminste 2 weken) van tevoren aan het LUMC ter goedkeuring voorgelegd, tenzij tussen opdrachtnemer en het LUMC anders is overeengekomen. Afwijkingen dienen duidelijk op de pakbonnen te worden aangegeven.
| Leveren: locatie, tijd en incoterms | 52 | Opdrachtnemer verklaart dat alle goederen DDP (franco huis), conform geldende Incoterms, worden geleverd.
|  | 53 | Opdrachtnemer dient alle LUMC bestellingen/inkooporders op onderstaande afleverlocatie te leveren: LUMC Goederenontvangst Brugmansplein 3 2333 ZE Leiden
|  | 54 | Opdrachtnemer dient op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) te leveren tussen 07:00 uur en 15:00 uur. Afwijkingen op de levertijd dient men tijdig, uiterlijk één (1) werkdag voor de geplande afleverdag, te worden aangemeld bij de Goederenontvangst van LUMC, via Goederenontvangst@lumc.nl
|  | 55 | Opdrachtnemer dient de vrachtbrief door een medewerker van LUMC pro forma (elektronisch) te laten ondertekenen (naam in blokletters) voor ontvangen colli. Aan de (elektronische) ondertekening kan door de opdrachtnemer geen rechten worden ontleend.
|  | 56 | Het LUMC controleert binnen vijf (5) werkdagen op artikelniveau de levering. Bij foutieve levering wordt opdrachtnemer hiervan binnen vijf (5) werkdagen op de hoogte gesteld.
|  | 57 | Opdrachtnemer dient, in geval van een onvolledige levering (nalevering en/of manco), binnen één (1) werkdag na melding door het LUMC de betreffende product(en), kosteloos na te kunnen leveren. Deze betreffende extra levering vindt plaats onder vermelding van het oorspronkelijke ordernummer en is voorzien van een separate pakbon.
|  | 58 | Beschadigde leveringen goederen worden bij constatering door medewerker van de Goederenontvangst van LUMC, geweigerd en direct mee retourgenomen door de transporteur.
| Leveren: laden, lossen en afmetingen | 59 | Opdrachtnemer dient, in geval van het gebruik van rollende transportmiddelen, zich te houden aan maximale hoogte van 180 cm en een maximale breedte van 72 cm. Hoger beladen dan de bovenzijde van een transportmiddel is uitgesloten. Transportmiddelen zijn zodanig uitgevoerd dat er twee (2) bok en twee (2) zwenkwielen op zitten. Wielen zijn uitgevoerd met gladde rijvlakken en zodanig dat de rolcontainer bij het transport binnen het LUMC geen sporen nalaat op de vloeren.
|  | 60 | Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat per container de belading zodanig is, dat er sprake is van hanteerbare hoeveelheden in het kader van de vigerende ARBO-regelgeving. Dit houdt ook in dat dit acceptabel is volgens de NIOSH -norm. Hierbij rekening houdende dat de rolcontainers handmatig bij het LUMC worden afgestapeld.
|  | 61 | Opdrachtnemer dient te zorgen voor een correcte wijze van stapeling containers (zoals o.a. het grootste aantal en zware producten onderop).
|  | 62 | Opdrachtnemer dient, in geval van pallets, gebruik te maken van re-useable euro pallets.
|  | 63 | Bij gebruik van rolcontainers levert de opdrachtnemer op goede werkzame rolcontainers en zorgt de opdrachtnemer voor goed onderhoud aan de rolcontainers die worden ingezet bij het LUMC. Indien de opdrachtnemer gebruik maakt van een ander soort transportmiddel, geldt dezelfde onderhoudseis betreffende het transportmiddel.
|  | 64 | Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het laden of lossen van de goederen en plaats deze op aanwijzing van het LUMC op de daarvoor bestemde locatie.
|  | 65 | Bij leveringen buiten de standaard afwijkingen (LxBxH) neemt de opdrachtnemer contact op met het LUMC om specifieke afspraken te maken.
|  | 66 | Opdrachtnemer verklaart dat afleveringen per order zijn verpakt tot zoveel mogelijk één (1) verpakkingseenheid in deugdelijke verpakking. Een verpakkingseenheid mag in beginsel niet meer wegen dan 23 kilogram en dient handzaam te zijn.
|  | 67 | Opdrachtnemer verklaart uitsluitend strikt noodzakelijke (om)verpakkingen toe te passen. Gebruik van plastics of andere milieubelastende materialen wordt tot een absoluut minimum beperkt. Opdrachtnemer spant zich aantoonbaar in om de belasting voor het milieu van producten en verpakkingsmaterialen tot een minimum te beperken.
| Aanleveren orders | 68 | In de toekomst zullen elektronische inkooporders verplicht door middel van een XML bestand verstuurd worden. Dit betekent dat Leverancier in staat moet zijn om XML bestanden te ontvangen en uit te lezen. Dit is de verantwoordelijkheid van de leverancier.
|  | 69 | In de toekomst zullen elektronische orderbevestigingen door middel van een XML bestand verplicht worden door LUMC.
|  | 70 | De kosten die worden gemaakt door Leverancier om aan de gestelde XML eisen te voldoen, komen voor rekening van de Leverancier. In het geval dat LUMC het gebruik van XML zal verplichten, wordt u hierover vooraf schriftelijk geïnformeerd en zal zo nodig een termijn worden gesteld waarbinnen aan deze eis moet worden voldaan.
|  | 71 | Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat geleverde verpakkingseenheden overeenkomen met de besteleenheid.
|  | 72 | Inkooporders bestaande uit meerdere verpakkingseenheden worden herkenbaar en bij elkaar geleverd. Dat wil zeggen tenminste in dezelfde levering en op dezelfde pallet(s) en voorzien van een volgnummer per verpakking.
|  | 73 | Verpakkingseenheden van verschillende inkooporders mogen op één ladingdrager worden samengevoegd, mits inkooporders bestaande uit meerdere verpakkingseenheden bij elkaar worden gehouden. De inkooporders met het grootste aantal verpakkingseenheden staat daarbij onderop, zodat eventueel afstapelen of sorteren wordt geminimaliseerd.
|  | 74 | Het is, in geval gebruik wordt gemaakt van een externe vervoerder, niet toegestaan orders van verschillende leveranciers samen te voegen op één ladingdrager, en of af te wijken van in de punten D.5 en D.6 gestelde eisen.
|  | 75 | Leveringen dienen per LUMC inkooporder apart te zijn verpakt. Het is niet toegestaan meerdere inkooporders samen te voegen in één omverpakking. Bij steriele artikelen betekent dit een aparte straatverpakking per inkooporder.
|  | 76 | Voorraadorders worden gescheiden van niet-voorraad orders aangeboden, dat wil zeggen dat deze tenminste op een aparte ladingdrager worden geplaatst.
|  | 77 | Gekoelde leveringen dienen bij elkaar gezamenlijk op 1 lastdrager te worden aangeboden.
|  | 78 | Leveringen dienen dusdanig te worden aangeboden zodat het voor medewerkers van de Goederenontvangst van LUMC mogelijk is om deze te kunnen controleren op afleveradres, colli en schade. Note: er wordt niet gecontroleerd op ordernummer hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
| Informatie-voorziening bij levering | 79 | Alle leveringen dienen per LUMC order voorzien te zijn van een pakbon. Op de pakbon dient de volgende informatie te worden vermeld: - LUMC inkoopordernummer; - artikelnummer van de leverancier; - artikelomschrijving (overeenkomstig omschrijving in de webcatalogus); - verpakkingseenheid + aantal geleverde verpakkingseenheden; - aantal omverpakkingen; - telefoonnummer voor het melden van manco's; - afleverdatum; - expiratiedatum (alleen steriele artikelen en voeding); - batchnummer (alleen steriele artikelen); - serienummer (alleen apparatuur); - koeling. Pakbonnen dienen daarnaast duidelijk leesbaar en interpreteerbaar te zijn. Het moet duidelijk zijn wat er in de bijbehorende omverpakking(en) zit en (indien van toepassing) een artikel al dan niet als backorder geregistreerd staat voor een nalevering. In de toekomst zal informatieverstrekking van elektronische pakbonnen verplicht plaats vinden door middel van een XML bestand. Deze bestanden dienen volledig overeen te komen met geplande levering mogen niet afwijken van de op de levering bevestigde pakbonnen.
|  | 80 | De inhoud van de pakbon komt overeen met de op dat moment afgeleverde goederen. Het is derhalve niet toegestaan een order met één (1) pakbon op meerdere momenten uit te leveren, ook niet als deze leveringen dezelfde dag plaatsvinden.
|  | 81 | De pakbon dient op een duidelijk zichtbare positie aan de bovenzijde van de omverpakking te worden bevestigd. Bij ingesealde pallets dient de pakbon rechts bovenin op de lange zijde van de pallet in een ducolop te worden geplaatst. Tevens moet binnen in de omverpakking een kopie van dezelfde pakbon worden meegeleverd. Pakbonnen mogen niet in de verpakking worden aangeboden!
|  | 82 | Opdrachtnemer dient coderingen en/of referenties op de pakbon overeen te laten komen met de door het LUMC aangegeven ordernummer en ordervolgorde.
|  | 83 | Omverpakkingen dienen te worden voorzien van een duidelijk leesbaar etiket waarop onderstaande gegevens worden vermeld in een minimale tekstgrootte van 72 punten (Microsoft Word): - LUMC inkoopordernummer; - het volgnummer van en het totaal aantal omverpakkingen behorende bij het LUMC ordernummer (bijvoorbeeld 1 van 3).
|  | 84 | Voor omverpakkingen die aan de buitenzijde van de pallet zijn gestapeld, dient het etiket van buitenaf zichtbaar te zijn. Voor omverpakkingen die niet vanaf de buitenkant van de pallet zichtbaar zijn, dient het etiket gericht te zijn naar de dichtstbijzijnde buitenzijde.
| Retour en fust | 85 | Retourzendingen worden binnen twee (2) werkdagen na aanmelden opgehaald door de opdrachtnemer.
|  | 86 | Bijzonder verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld houten kisten) wordt per omgaande door de opdrachtnemer retour genomen, tenzij expliciet anders overeengekomen.
| Facturatie | 87 | Opdrachtnemer stuurt binnen zeven (7) dagen na levering een e-factuur (met eventuele bijlagen) aan het LUMC. Lees hiervoor de verzendspecificaties e-factureren LUMC.
|  | 88 | Opdrachtnemer dient te beschikken over een digitaal order- en facturatiesysteem. Dit geldt ook voor het mutatiebeheer.
|  | 89 | Opdrachtnemer factureert per inkooporder (dus niet meerdere orders per factuur) met minimaal de volgende vermeldingen; - inkoopordernummer van het LUMC; - eindbedrag per orderregel; - totaalbedrag per inkooporder; - orderregelvolgorde; - leverdatum; - debiteurennummer; - extern artikelnummer; - netto prijsvoering; - btw percentage. Met de orderregelvolgorde wordt de volgorde van de artikelen in de bestelling van het LUMC bedoeld.
|  | 90 | Opdrachtnemer dient creditnota's onder vermelding van het oorspronkelijke inkoopordernummer van het LUMC in te dienen. Er wordt geen totalisering en of verrekeningen van orders en of producten gedaan.
|  | 91 | Opdrachtnemer dient eventuele kortingen, bonussen en dergelijke direct te verrekenen op de factuur (indien van toepassing wordt het ordernummer vermeld).