## 1a. PvE Serologische pipet
PvE LUMC, UMCG, UMCU, AUMC 2025 Serologische pipetten
|  |  | Ja/Nee | Waarom
1 | Wet & Regelgeving
1.1 | De disposables moeten voldoen aan de CE-markering: richtlijn medische hulpmiddelen of vergelijkbaar. | Eis
1.2 | Het Certificate of Analysis (CoA) moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor inklaren van materialen (in print meegeleverd of digitaal - uitprintbaar). Het CoA beschrijft de testresultaten van de onzichtbare eigenschappen waar het materiaal aan moet voldoen. Eigenschappen die minimaal op het certificaat dienen te staan zijn: - DNA vrij - DNAse vrij - RNAse vrij - Pyrogeen vrij - Vervaldatum - Steriliteit - Batchnummer | Eis
1.3 | Leverancier moet voldoen aan in Nederland geldende wet- en regelgeving. | Eis
2 | Maatvoering
2.1 | De serologische pipetten moeten leverbaar zijn in de volumia: 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml | Eis
2.2 | De 1, 2, 5 en 10 ml serologische pipetten zijn voorzien van zichtbare volumegraduatie met maatstappen per 0.1 ml, deze maatvoering mag niet wit zijn. | Eis
2.3 | De 25 ml en 50ml serologische pipetten zijn voorzien van zichtbare volumegraduatie met maatstappen per 0.2 ml, deze maatvoering mag niet wit zijn. | Eis
2.4 | De serologische pipetten zijn voorzien van een oplopende en aflopende volume aanduiding, loodrecht bedrukt met uitzondering van de 1ml. | Eis
2.5 | De serologische pipetten zijn voorzien van een maatvoering die groter is dan het nominale volume 1 ml - uitloop tot 1,2 ml 2 ml - uitloop tot 2,2 ml 5 ml - uitloop ≥ 6 tot ≤ 9ml 10ml - uitloop ≥ 12 tot ≤ 15ml 25ml - uitloop ≥30 tot ≤ 33ml 50ml - uitloop ≥60 tot ≤ 70ml | Eis
2.6 | De lengte van de serologische pipetten moet zijn tussen de 27 en 50 cm. | Eis
2.7 | De binnendiameter van het vloeistofgedeelte voor de 1, 2, 5 en 10ml pipet is ≥ 0.4cm tot ≤ 1cm. | Eis
2.8 | De binnendiameter van het vloeistofgedeelte voor de 25ml pipet is ≥ 1 cm tot ≤ 1.5cm. | Eis
2.9 | De binnendiameter van het vloeistofgedeelte voor de 50ml pipet is ≥ .. cm tot ≤ ..cm. | Eis
2.10 | Diameter pipettip moet ≥ 0,2cm tot ≤ 0,5cm zijn voor pipetten van 1, 2, 5 en 10ml. | Eis
2.11 | Diameter pipettip moet ≥ 0,3cm tot ≤0,5cm zijn voor pipetten van 25 ml. | Eis
2.12 | Diameter pipettip moet ≥ 0,3cm tot ≤0,6cm zijn voor pipetten van 50 ml. | Eis
2.13 | Serologische pipetten moeten voldoen aan 'To Deliver' (TD) classificatie. | Eis
3 | Materiaal & Verwachtingen
3.1 | De serologische pipetten zijn geproduceerd van polystyreen en bevat geen zware metalen. | Eis
3.2 | De serologische pipetten zijn naadloos | Eis
3.3 | De serologische pipetten zijn voorzien van een filter/plug, geproduceerd van PTFE of watten en bevat geen zware metalen. | Eis
3.4 | De serologische pipetten zijn transparant en kleurloos. | Eis
3.5 | De serologische pipetten bieden goed houvast in alle op de Nederlandse markt verkrijgbare merken en typen pipetboys en aids. | Eis
3.6 | De serologische pipetten passen in de pipetboys/aids zodat deze geen lekkage veroorzaken. | Eis
3.7 | De serologische pipetten moeten steriel, DNAse/RNAse vrij, pyrogeen vrij, DNA vrij, niet-cytotoxisch zijn. | Eis
3.8 | Aan de serologische pipetten is direct zichtbaar welk volume serologische pipetten in deze verpakking zit. | Eis
3.9 | De serologische pipetten zijn geschikt voor gebruik bij waterige vloeistoffen | Eis
4 | Verpakking
4.1 | De steriele serologische pipetten zijn per stuk verpakt en de gehele verpakking is van plastic | Eis
4.2 | De pipet verpakking is eenvoudig te openen met handschoenen aan. | Eis
4.3 | De binnenzijde van de verpakking is vrij van DNAse, RNAse, DNA, pyrogenen en toxische stoffen. | Eis
4.4 | De omdoos is voorzien van merk, omschrijving artikel, artikelnummer, verpakkingseenheid, batchnummer, steriel en bij steriele producten ook de houdbaarheidsdatum. | Eis
4.5 | De zak in de omdoos en/of de verpakking van individuele pipetten is voorzien van maat, type, artikelnummer, merk, batchnummer, exp datum, steriel. | Eis
4.6 | Voertaal verpakking is Nederlands of Engels. | Eis
4.7 | De omdoos is van karton. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
5 | Logistiek
5.1 | De disposables worden afgeleverd op werkdagen tussen 07.00 en 14.00 uur. | Eis
6 | Bestellen/beschikbaarheid
6.1 | De levertermijn voor disposables is maximaal 5 werkdagen. | Eis
6.2 | De disposables zijn per bestelling per artikel van maximaal 1 batch. | Eis
6.3 | De inschrijver levert een GHX en EP prijslijst | Eis

## Ja nee (hidden)
Ja
Nee

## 1b. Invulform Sero
Testprotocol Serologische pipetten
Leverancier nummer:
Gebruikte vloeistof:
| Check PvE alvorens start gebruikerstest | Afdeling | Wie
1. | Check criteria PvE
> goedgekeurd: leverancier gaat door naar gebruikerstest
> afgekeurd: knock-out leverancier
Gebruikerstest: score en onderbouwing
| Score | 1 = Onvoldoende, 2 = voldoende, 3 = uitstekend
| Onderbouwing | Geef zowel positieve als negatieve aandachtspunten NB alle criteria dienen onderbouwd te worden!
| Testen | Specificeer per afdeling welke tips je gebruikt en test alleen deze
Gebruikerstest |  | Sero pipet 1 ml |  | Sero pipet 2 ml |  | Sero pipet 5 ml |  | Sero pipet 10 ml |  | Sero pipet 25 ml |  | Sero pipet 50 ml
|  | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing
1. | Verpakking en gebruikersgemak
1.1 | In hoeverre is de verpakking te openen met onderzoekshandschoenen?
2 | Gebruik
2.1 | In hoeverre is de serologische pipet lekvrij na het opzuigen van een volume?
2.2 | In hoeverre past de serologische pipet goed op de pipetboy en blijft deze goed zitten?
2.3 | In hoeverre zuigt de pipet goed op en loopt deze gemakkelijk leeg?
2.4 | In hoeverre passen de 1, 2, 5 en 10 ml pipetten eenvoudig in 15 ml conische buizen?
2.5 | In hoeverre passen de 25 en 50 ml pipetten eenvoudig in 50 ml conische buizen?
2.6 | In hoeverre is het vloeistofniveau in de pipet zichtbaar af te lezen?
| Totaalscore | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Gemiddelde eindscore | 0

## 2a. PvE Conische buis
PvE LUMC, UMCG, UMCU, AUMC 2025 Conische buizen
|  |  | Ja/Nee | Waarom
Wet & Regelgeving
1.1 | De disposables moeten voldoen aan de CE-markering: richtlijn medische hulpmiddelen of vergelijkbaar. | Eis
1.2 | Het Certificate of Analysis (CoA) moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor inklaren van materialen (in print meegeleverd of digitaal - uitprintbaar). Het CoA beschrijft de testresultaten van de onzichtbare eigenschappen waar het materiaal aan moet voldoen mbt de tooepassing. Eigenschappen die minimaal op het certificaat dienen te staan voor steriele buizen zijn: - DNA vrij - DNAse vrij - RNAse vrij - Pyrogeen vrij - Vervaldatum - Steriliteit - Batchnummer | Eis
1.3 | Leverancier moet voldoen aan ISO9001 of leverancier moet aantonen dat dit vergelijkbaar is. | Eis
1.4 | Leverancier moet voldoen aan in Nederland geldende wet- en regelgeving. | Eis
2 | Maatvoering
2.1 | De conische buizen moeten leverbaar zijn in de volumia: 5 ml 15 ml 50 ml | Eis
2.3 | De buizen moeten een beschreven maatvoeringseenheid hebben in ml, loodrecht bedrukt. | Eis
2.4 | De buizen moeten een zichtbare volume- graduatie met maatstappen hebben, loodrecht bedrukt. Stappen van 5ml voor 50ml buizen en 1ml voor 15ml buizen. | Eis
2.5 | De volume graduatie mag niet wit zijn. | Eis
2.6 | De buizen zijn voorzien van een wit schrijfvlak. | Eis
2.7 | Conische buizen 50ml moeten leverbaar zijn met en zonder sta-rand. | Eis
3 | Materiaal & verwachtingen
3.1 | De conische buis is geproduceerd van polypropyleen. | Eis
3.2 | De conische buis moet met dop water- en luchtdicht kunnen worden afgesloten. | Eis
3.3 | De dop is geproduceerd van polypropyleen. | Eis
3.4 | De binnenzijde van de buizen met doppen moeten in verschillende varianten van de volgende eigenschappen leverbaar zijn: steriel, DNAse/RNAse vrij, pyrogeen vrij, DNA en RNA vrij, niet-cytotoxisch. | Eis
3.5 | De buis is naturel transparant, een lichte kleurzweem is acceptabel. | Eis
3.6 | De dop is egaal 1 kleur, niet transparant en mag niet zwart zijn. | Eis
3.7 | De dop moet vlak zijn en met een watervaste stift beschrijfbaar zijn en/of kan voorzien worden van een etiket. | Eis
3.8 | De buis met dop is sluitbaar in een halve tot anderhalve slag. | Eis
3.9 | De dop moet met onderzoekshandschoenen aan eenvoudig te openen en te sluiten zijn met 1 hand. | Eis
3.10 | De met dop afgesloten buis, gevuld tot de maximale maatvoeringsstreep van 15- of 50ml, heeft voldoende ruimte om het uitzetten van de vloeistof en/of weefsels bij het invriezen op te vangen. | Eis
3.11 | De buis met dop behoud zijn vorm en mag niet beschadigen met vloeistoffen en/of weefsels bij gebruik van temperaturen tussen -80 tot +100 graden celcius. | Eis
3.13 | De buis uitgevuld met vloeistof (tot 15ml, cq 50ml) moet bij temperatuurshock van -80 direct naar +37 graden celcius in tact blijven en niet beschadigen. | Eis
3.14 | De buis met dop moet geschikt voor het vriesdrogen van vloeistoffen en/of weefsels. | Eis
3.15 | De buis met dop moet geschikt zijn voor ultrasonificatie van vloeistoffen en/of weefsels. | Eis
3.17 | De 50ml buis met dop met bij een fixed arm gecentrifugeerd worden tot min. 9.000g | Eis
3.18 | De 15ml buis met dop moet bij een fixed arm gecentrifugeerd kunnen worden tot min. 15.000g. | Eis
3.19 | De 5ml buis met dop moet bij een fixed arm gecentrifugeerd kunnen worden tot min. 20.000g. | Eis
4 | Verpakking
4.1 | De 50ml buizen zijn verpakt in plastic zak per minimaal 20 tot maximaal 100 stuks. | Eis
4.2 | De 15ml buizen zijn verpakt in plastic zak per minimaal 25 tot maximaal 150 stuks. | Eis
4.3 | De 5ml buizen zijn verpakt in plastic zak per minimaal 25 tot maximaal 300 stuks. | Eis
4.4 | De omdoos is voorzien van merk, omschrijving artikel, artikelnummer, verpakkingseenheid, batchnummer, steriel en bij steriele producten ook de houdbaarheidsdatum. | Eis
4.5 | De verpakking is voorzien van merk, omschrijving artikel, artikelnummer, verpakkingseenheid, batchnummer, steriel, houdbaarheidsdatum. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
5 | Logistiek
5.1 | De disposables worden afgeleverd op werkdagen tussen 07.00 en 14.00u. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
6 | Bestellen / beschikbaarheid
6.1 | De levertermijn voor disposables is maximaal 5 werkdagen. | Eis
6.2 | De disposables zijn per bestelling per artikel van maximaal 1 batch. | Eis
6.3 | De inschrijver levert een GHX en ERP prijslijst. | Eis
| Voorraadartikel | Eis

## 2b. Invulform Conisch
Testprotocol Reactievaatjes
Leverancier nummer:
Gebruikte vloeistof:
| Check PvE alvorens start gebruikerstest | Afdeling | Wie
1. | Check criteria PvE
> goedgekeurd: leverancier gaat door naar gebruikerstest
> afgekeurd: knock-out leverancier
Gebruikerstest: score en onderbouwing
| Score | 1 = Onvoldoende, 2 = voldoende, 3 = uitstekend
| Onderbouwing | Geef zowel positieve als negatieve aandachtspunten NB alle criteria dienen onderbouwd te worden!
| Testen | Specificeer per afdeling welke tips je gebruikt en test alleen deze
Gebruikerstest |  | Conisch 5 ml (met starand) |  | Conisch 5 ml (zonder starand) |  | Conisch 15 ml (met starand) |  | Conisch 15 ml (zonder starand) |  | Conisch 50 ml (met starand) |  | Conisch 50 ml (zonder starand)
|  | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing
1. | Verpakking en gebruikersgemak
1.1 | In hoeverre is de verpakking te openen met onderzoekshandschoenen?
1.2 | In hoeverre is de verpakking gebruiksvriendelijk en hersluitbaar?
2. | Materiaaleigenschappen
Testen met vloeistof gevuld tot de maximale maatvoeringsstreep:
2.1 | In hoeverre blijft de met vloeistof gevulde buis vloeistofdicht bij centrifugeren op 20.000g bij 5ml, 15.000g bij 15mL en 9.000g bij 50mL met een fixed-arm rotor?
* Test bij buis met vloeistof gevuld tot de maximale maatvoeringsstreep van 15- of 50ml
2.2 | In hoeverre blijft de met vloeistof gevulde buis vloeistofdicht nadat de buis is gesloten, wanneer deze op de deksel/op z'n kop staat?
2.3 | In hoeverre blijft de met vloeistof gevulde buis vloeistofdicht bij direct ontdooien van -80 naar +37C in een waterbad?
* Test bij buis met vloeistof gevuld tot de maximale maatvoeringsstreep van 15- of 50ml
2.4 | In hoeverre blijft je markering/tekst met watervaste stift / permanent marker op het schrijfvlak van de buis zitten?
3. | Gebruik
3.1 | In hoeverre kan je de dop van de fles openen en sluiten met 1 hand?
3.2 | In hoeverre is de dop aan te draaien? (recht erop draaien, soepelheid draaien)
3.3 | In hoeverre past de buis in de centrifuge-bucket?
3.4 | In hoeverre past de buis in een laboratorium-rek?
| Totaalscore | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Gemiddelde eindscore | 0

## 3a. PvE Reactievaatjes
PvE UMCU, LUMC, UMCG, AUMC 2025 Reactievaatjes
|  |  | Ja/Nee | Waarom
1 | Wet & Regelgeving
1.1 | De disposables moeten voldoen aan de CE-markering: richtlijn medische hulpmiddelen of vergelijkbaar. | Eis
1.2 | Het Certificate of Analysis (CoA) moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor inklaren van materialen (in print meegeleverd of digitaal - uitprintbaar). Het CoA beschrijft de testresultaten van de onzichtbare eigenschappen waar het materiaal aan moet voldoen. Eigenschappen die minimaal op het certificaat beschikbaar dienen te zijnzijn bij: - RNA vrij - DNAse vrij - RNAse vrij - Pyrogeen vrij - niet-cytotoxisch - Vervaldatum - Steriliteit - Batchnummer | Eis
1.3 | Leverancier moet voldoen aan in Nederland geldende wet- en regelgeving. | Eis
2 | Maatvoering
2.1 | De reactievaatjes moeten leverbaar zijn in de volumina: 0.5 ml 1.5 ml 2.0 ml | Eis
2.2 | De reactievaatjes moeten een horizontale zichtbare volumegraduatie met maatstappen hebben als reactievaatje staand is bepaald in de spuitmal. 2mL: 0,5/1/1,5/2ml stappen 1,5mL: 0,5/1/1,5ml stappen 0,5mL: 0,1/0,25/0,5ml stappen | Eis
3 | Materiaal en verwachtingen reactievaatje
3.1 | De reactievaatjes zijn geproduceerd van polypropyleen. | Eis
3.2 | De reactievaatjes zijn transparant doorzichtig. | Eis
3.3 | De deksel van het reactievaatje zit vast aan het reactievaatje en is vlak. | Eis
3.4 | De binnenzijde van de buizen met doppen moeten in verschillende varianten van de volgende eigenschappen leverbaar zijn: steriel, DNAse/RNAse vrij, pyrogeen vrij, DNA en RNA vrij, niet-cytotoxisch. | Eis
3.5 | Het reactievaatje met deksel behoudt zijn vorm en mag niet beschadigen voor weefsels en/of vloeistoffen bij temperaturen tussen de -85 tot max +130 graden celcius. | Eis
3.6 | De reactievaatjes moeten gecentrifugeerd kunnen worden tot minimaal 16.000g. | Eis
3.7 | De reactievaatjes mogen niet lekken bij bij temperaturen tussen de -85 tot max +130 graden celcius, zowel in horizontale als verticale positie, als ook bij vortex/ schudden maximale stand. | Eis
4 | Verpakking
4.1 | De reactievaatjes zijn onderverpakt in plastic zak per minimaal 100 stuks | Eis
4.2 | De verpakking is voorzien van merk, omschrijving artikel, artikelnummer, verpakkingseenheid, batchnummer, steriliteit en bij steriele reactievaatjes ook de ten minste houdbaar tot datum. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
5 | Logistiek
5.2 | De disposables worden afgeleverd op werkdagen tussen 07.00 en 14.00 uur. | Eis
| Voorraadartikel | Eis
6 | Bestellen/beschikbaarheid
6.1 | De levertermijn voor disposables is maximaal 5 werkdagen. | Eis
6.2 | De disposables zijn per bestelling per artikel van maximaal 1 batch. | Eis
6.3 | De inschrijver levert een GHX en ERP prijslijst | Eis

## 3b. Invulform Reactievaatjes
Testprotocol Reactievaatjes
Leverancier nummer:
Gebruikte vloeistof: n.t.b.
| Check PvE alvorens start gebruikerstest | Afdeling | Wie
1. | Check criteria PvE
> goedgekeurd: leverancier gaat door naar gebruikerstest
> afgekeurd: knock-out leverancier
Gebruikerstest: score en onderbouwing
| Score | 1 = Onvoldoende, 2 = voldoende, 3 = uitstekend
| Onderbouwing | Geef zowel positieve als negatieve aandachtspunten NB alle criteria dienen onderbouwd te worden!
| Testen | Specificeer per afdeling welke tips je gebruikt en test alleen deze
Gebruikerstest |  | reactievaatje 0,5 ml |  | reactievaatje 1,5 ml |  | reactievaatje 2,0 ml
|  | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing | Score | Onderbouwing
1. | Verpakking en gebruikersgemak
1.1 | In hoeverre is de verpakking te openen met onderzoekshandschoenen?
1.2 | In hoeverre is de verpakking gebruiksvriendelijk en hersluitbaar?
2. | Materiaaleigenschappen
Testen met vloeistof gevuld tot de maximale maatvoeringsstreep:
2.1 | In hoeverre blijft de met vloeistof gevulde reactievaatje vloeistofdicht bij centrifugeren 16.000G bij 0.5/1,5/2.0 mL met een fixed-arm rotor.
2.2 | In hoeverre blijft de met vloeistof gevulde reactievaatje vloeistofdicht bij direct ontdooien van -80 naar +37C in een waterbad?
2.4 | In hoeverre blijft van het met vloeistof gevulde reactievaatje de deksel vloeistofdicht na sluiten en op de deksel/op z'n kop staat of verticaal ligt (ook bij -80C en +100 C etc.)?
-80C
+100C
2.5 | In hoeverre blijft het met vloeistof gevulde reactievaatje vloestofdicht nadat deze is gesloten bij maximale vortexstand; in horizontale en verticale positie?
3. | Gebruik
3.1 | In hoeverre passen de reactievaatjes op een correcte manier in de heatblocks?
3.2 | In hoeverre kan je de dop van het reactievaatje openen en sluiten met 1 onderzoekshandschoen?
3.3 | In hoeverre past reactievaatje in de centrifuge-bucket?
| Totaalscore | 0 |  | 0 |  | 0
| Gemiddelde eindscore | 0

## Testen materiaal
disopsables aangeboden nav EA |  | Welke leveranciers
|  | leverancier 1 | leverancier 2 | leverancier 3 | leverancier 4 | leverancier 5
omschrijving | volume | artikelnr 1 | artikelnr 2 | artikelnr 3 | artikelnr 4 | artikelnr 5
Serologische pipet | 1 ml
Serologische pipet | 2 ml
Serologische pipet | 5 ml
Serologische pipet | 10 ml
Serologische pipet | 25 ml
Serologische pipet | 50ml
Conische buis | 5 ml
Conische buis | 15 ml
Conische buis | 50 ml
Reactievaatje | 0.5 ml
Reactievaatje | 1.5 ml
Reactievaatje | 2.0 ml
Formulier wordt ingevuld door inkoop > leverancier & artikelnummer
score bepalen tussen 1-3
1 | Onvoldoende
2 | voldoende
3 | Uitstekend
1 is knock-out op score, indien meerdere afdelingen de disposables afkeuren