## Overzicht
1 |  | Programma van Eisen en Wensen (PvE / PvW)
Mobiel röntgensysteem
Programma van Eisen en Wensen - versie 2
Mobiel röntgensysteem
Overzicht van Categorieën:
| 1 | Functionele eisen
| 2 | Wetten en voorschriften
| 3 | ICT en netwerk
| 4 | Levering en afvoer
| 5 | Acceptatie, Onderhoud en Training
| 6 | Wensen
Het aanbod van Inschrijver dient onvoorwaardelijk te voldoen aan de minimumeisen die door ons worden gesteld aan de uitvoering van de opdracht. Dat wil zeggen dat alle eisen met “ja” dienen te worden beantwoord. Indien de Inschrijving hier niet aan voldoet wordt deze terzijde gelegd. Wanneer in dit document wordt gesproken over het systeem, wordt daarmee het mobiel röntgensysteem, dus het totaal aanbod door Inschrijver bedoeld. Indien er bij een Eis gevraagd wordt om een nadere toelichting, moet uit deze toelichting blijken dat voldaan wordt aan de gestelde Eis. De vragen en wensen dienen beantwoord te worden, maar leidt niet direct tot uitsluiting. De beantwoording dient in dit document aangeleverd te worden in de kolom ''Toelichting door inschrijver''. Wees kort en bondig in de antwoording. Het beoordelingskader en het aantal te behalen punten per wens is opgenomen in het tabblad Wensen.

## Functionele Eisen
Programma van Eisen (PvE)
Mobiel röntgensysteem
| 1 | Functionele eisen
Sectie | Nr | Leveromvang hardware | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Toelichting door inschrijver
1.1 | 1 | Het systeem is een verrijdbaar röntgensysteem dat gebruikt kan worden voor algemene radiologische DX beeldvorming. | Eis
1.1 | 2 | Het systeem wordt geleverd met twee detectoren, namelijk een kleine en een grote detector met de volgende dimensies: - kleine detector: minimaal 22cm x 28cm en maximaal 30cm x 35cm effectief beeldvormend oppervlak - grote detector: minimaal 40cm x 40cm en maximaal 45cm x 45cm effectief beeldvormend oppervlak | Eis
1.1 | 3 | Een barcodescanner wordt bijgeleverd, waarmee automatische patiëntselectie kan plaatsvinden bij het scannen van een patiëntnummer. | Eis
Sectie | Nr | Röntgeneigenschappen en dosimetrie | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Toelichting door inschrijver
1.2 | 1 | Het systeem kan röntgenopnames maken met een buisspanning van 40 tot 130 kV en een buisstroom van minimaal 300 mA tot 100 kV en minimaal 100 mA vanaf 100 kV. | Eis
1.2 | 2 | De buislading is minstens instelbaar van minimaal 0.6 mAs tot 100 mAs | Eis
1.2 | 3 | Het systeem meet of berekent het toegediende dosis-oppervlakteproduct. (zowel hardware- en softwarematige toepassingen zijn toegestaan) | Eis
1.2 | 4 | Het systeem registreert te allen tijde de toegediende stralendosis (dosis-oppervlakteproduct) op twee manieren: 1. middels een Radiation Dose Structured Report (RDSR) bij elk onderzoek dat automatisch met het onderzoek wordt meegezonden naar PACS; 2. via de DICOM tag (0018,115E) bij ieder beeld. | Eis
1.2 | 5 | Het systeem maakt gebruik van APR (Anatomical Programmed Radiography) voor alle technieken. | Eis
Sectie | Nr | Beeldverwerking | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Toelichting door inschrijver
1.3 | 1 | Het systeem biedt de mogelijkheid om simpele aanpassingen aan de gemaakte opnames te doen waaronder minimaal: rotatie, cropping, spiegelen, het plaatsen van annotaties, | Eis
1.3 | 2 | Het systeem biedt de mogelijkheid om middels beeldverwerking de visualisatie van ingebrachte lijnen, katheters en buizen (tubes) te verbeteren. | Eis
1.3 | 3 | Het systeem biedt de mogelijkheid om middels beeldverwerking verstrooide stralen in het beeld te verminderen (virtueel strooistralenraster/grid). | Eis
Sectie | Nr | Detectoreigenschappen | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Toelichting door inschrijver
1.4 | 1 | De detectoren werken draadloos, zowel qua stroomvoorziening (accu) als voor datacommunicatie. | Eis
1.4 | 2 | De accu's kunnen opgeladen worden terwijl zij zich in de detector bevinden. | Eis
1.4 | 3 | Het systeem wordt geleverd met totaal drie detectoraccu's (dus 1 reserve). | Eis
1.4 | 4 | De detectoren maken gebruik van Automatic Exposure Control (AEC) zonder dat een externe of los te positioneren sensor nodig is. | Eis
1.4 | 5 | De detectoren zijn minimaal IP54 gecertificeerd betreffende stof- en vochtbestendigheid. | Eis
1.4 | 6 | Om vallen en daaruit volgende schade te voorkomen zijn de detectoren dusdanig ontworpen dat zij voldoende houvast en grip bieden als zij met een enkele hand verplaatst worden. | Eis
1.4 | 7 | De pixel pitch is kleiner dan of gelijk aan 150 micrometer. | Eis
1.4 | 8 | De detectoren hebben een DQE van minimaal 69% bij maximaal 0.1 lp/mm. | Eis
1.4 | 9 | Het systeem bevat een mechanisme om te voorkomen dat de verkeerde detector wordt gebruikt bij een onderzoek. | Eis
1.4 | 10 | Inschrijver levert enkele klinische beelden aan, gemaakt met de in de inschrijving aangeboden detectoren. Deze klinische beelden bevatten minimaal thoraxopnames. | Eis
Sectie | Nr | Beweegelijkheid en positionering | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Toelichting door inschrijver
1.5 | 1 | Het systeem is niet breder dan 60 cm. | Eis
1.5 | 2 | Het systeem is in ingeklapte toestand niet hoger dan 145 cm. | Eis
1.5 | 3 | Het systeem rijdt gemotoriseerd. Rijden kan gemakkelijk met 1 hand en met een minimale snelheid van 4 km/u. | Eis
Sectie | Nr | Accu en stroomverbruik | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Toelichting door inschrijver
1.6 | 1 | De accu van het systeem staat het toe om op een enkele lading minimaal 2 uur te rijden en additioneel 100 opnames (80 kV, 2 mAs) te maken. | Eis
1.6 | 2 | Het systeem schakelt automatisch naar een modus met zeer laag energieverbruik als de stekker in het stopcontact zit en de accu's volledig zijn opgeladen. | Eis
1.6 | 3 | Inschrijver spant zich in om het systeem dusdanig in te stellen dat het energieverbruik van het geleverde systeem geminimaliseerd is. | Eis

## Wetten en voorschriften
Programma van Eisen (PvE)
Mobiel röntgensysteem
| 2 | Wetten en voorschriften
Sectie | Nr | Eisen: Wetten en Voorschriften | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
2.2 | 1 | Het systeem voldoet aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan de Europese wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en milieu-, kwaliteitsnormen c.q. certificering. | Eis
2.2 | 2 | Inschrijver toont aan dat het systeem voldoet aan Europese wet- en regelgeving incl. Medical Device Regulation (2017/745). Inschrijver kan ten minste de volgende bewijslast overleggen: - geldige en valide verklaring van conformiteit; - geldig en valide certificaat van kwaliteitsmanagementsysteem (bij voorkeur ISO 13485); - geldig en valide certificaat van beoordeling van de Technische Documentatie. Inschrijver voegt deze documenten toe aan haar Inschrijving | Eis
2.2 | 3 | Het systeem voldoet aantoonbaar aan de geldende IEC-60601 normeringen, te weten minstens: - IEC-60601-1 (Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties) - IEC-60601-1-2 (Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en beproevingen) - IEC-60601-1-3 (Algemene veiligheidseisen en essentiële prestaties - Secundaire norm - Algemeen - Stralingsbescherming in diagnostische röntgentoestellen) - IEC-60601-2-28 (Bijzondere eisen voor de veiligheid van röntgenbron- en röntgenbuissamenstellingen voor medische diagnostiek) Inschrijver voegt de bewijzen hiervan toe aan haar Inschrijving | Eis

## ICT en Netwerk
Programma van Eisen (PvE)
Mobiel röntgensysteem
| 3 | ICT en netwerk
Sectie | Nr | Eisen: ICT, Netwerk | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
3.1 | 1 | Het systeem kan met een door het LUMC aangewezen NTP-server synchroniseren. | Eis
3.1 | 2 | Bedrade netwerkverbindingen moeten minimaal op 100 Mb Full-duplex ingesteld kunnen worden, zodat kans op vertragingen redelijkerwijs uitgesloten kan worden richting PACS. Gewenst is 1000Mb Full-Duplex. | Eis
3.1 | 3 | Het systeem dient over meerdere IP-broadcastdomeinen goed te functioneren. | Eis
3.1 | 4 | Het systeem kan draadloos communiceren via Wifi op basis van 802.1x met WPA2 en AES op basis van een signaalsterkte van -55 dB. | Eis
3.1 | 5 | Het system is IHE-compliant. | Eis
3.1 | 6 | Het systeem ondersteunt IPv4 en IPv6. | Eis
3.1 | 7 | Het systeem gebruikt alleen centrale LUMC netwerkservices (DHCP, DNS, NTP, Radius, AD, mail , printen, etc.) ( dus geen eigen netwerk services). | Eis
3.1 | 8 | Het systeem functioneert op basis van dynamische IP-adressen. | Eis
3.1 | 9 | Het systeem maakt gebruik van DHCP. | Eis
3.1 | 10 | Het systeem is benaderbaar en benadert andere systemen via DNS name resolving. | Eis
3.1 | 11 | Het systeem functioneert over een routed netwerk en maakt geen gebruik van broadcast. | Eis
3.1 | 12 | Het systeem maakt geen gebruik van VPN tunnels. | Eis
3.1 | 13 | Het systeem is voorzien van goed functionerende en up-to-date zijnde en blijvende antivirus software (up-to-date o.a. t.a.v. definitie files). Dit geldt zowel voor het apparaat als voor eventuele cliënt systemen. | Eis
3.1 | 14 | Het systeem is en blijft voorzien van een up-to-date en ondersteund operating system (up-to-date o.a. t.a.v. security patches). Dit geldt zowel voor het apparaat als voor cliënt systemen. | Eis
3.1 | 15 | Het systeem is niet toegankelijk van buitenaf. Bij support, onderhoud of andere werkzaamheden kan dit tijdelijk worden aangepast. | Eis
3.1 | 16 | Het systeem kan getest/gescand (op kwetsbaarheden) worden zonder impact. | Eis
3.1 | 17 | Na voorlopige gunning levert Inschrijver een ingevuld MDS2-formulier aan. (zie: https://www.nema.org/standards/view/manufacturer-disclosure-statement-for-medical-device-security) N.B. niet benodigd bij initiële inschrijving! | Eis
Sectie | Nr | Eisen: DICOM | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
3.2 | 1 | Het systeem dient volledig te communiceren met SECTRA Radiology PACS v25.2. | Eis
3.2 | 2 | Het systeem is DICOM 3.0 compatible. Inschrijver levert de bijbehorende DICOM conformance statement aan bij inschrijving. | Eis
3.2 | 3 | Het systeem kan patiëntgegevens inladen via een DICOM Worklist | Eis
3.2 | 4 | Beelden kunnen draadloos via Wifi worden verzonden naar PACS. | Eis
3.2 | 5 | Op het systeem kunnen meerdere DICOM_send-nodes worden aangemaakt. | Eis
3.2 | 6 | In private DICOMfields mag geen data staan die te herleiden is naar patiënt. | Eis
3.2 | 7 | Ook op DICOM-niveau dient het systeem om te moeten kunnen gaan met hostnames i.p.v. harde IP-adressen | Eis
3.2 | 8 | Hostname’s, AE-title’s, stationname, Institution_Name en Institution_Address zijn te bepalen door het LUMC en zijn niet aan verandering onderhevig door onderhoud aan het systeem. | Eis

## Levering en afvoer
Programma van Eisen (PvE)
Mobiel röntgensysteem
| 4 | Levering en afvoer oude apparatuur
Sectie | Nr | Leveringseisen | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
4.1 | 1 | Levertijd na plaatsing bestelaanvraag bedraagt maximaal 2 maanden. Graag uw levertijd specificeren in de toelichting. | Eis
4.1 | 2 | Apparatuur wordt op standplaats geleverd en bedrijfsklaar opgeleverd. Eventuele kosten hiervoor neemt u mee in uw Inschrijfprijs op de bijlage Prijzenblad. | Eis
4.1 | 3 | Verpakkingsmateriaal wordt afgevoerd door Opdrachtnemer. | Eis
Sectie | Nr | Afvoer oude apparatuur | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
4.2 | 1 | Inschrijver draagt zorg voor de afvoer van het huidige verrijdbare röntgensysteem dat in bezit is van het LUMC. Dit betreft het volgende systeem: - Fabrikant: Shimadzu Corporation - Model: Mobile X-ray System MobileDaRt Evolution (SN: 0162S60606) - Fabricagedatum systeem: februari/maart 2009 - Fabricagedatum röntgenbuis: april 2017 - Twee detectoren: CXDI-55C (SN:100165) en CXDI-60G (SN:100184) Het LUMC kan op aanvraag meer informatie en/of foto's leveren van het systeem. | Eis
4.2 | 2 | Inschrijver draagt bij afvoer zorg voor de veilige vernietiging van eventueel aanwezige persoonsgegevens, of laat de gegevensdragers uit het systeem achter in het LUMC. | Eis
4.2 | 3 | Inschrijver levert een vrijwaringsbewijs betreffende het af te voeren apparaat. | Eis

## Acceptatie,Onderhoud & Training
Programma van Eisen (PvE)
Mobiel röntgensysteem
| 5 | Acceptatie, onderhoud en training
Sectie | Nr | Acceptatie | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
5.1 | 1 | Het LUMC verricht na oplevering een klinische acceptatietest volgens het Acceptatieprotocol uit de Koopovereenkomst en de Leidraad Kwaliteitscontrole Radiologische Apparatuur versie 3.01 van de NVKF. Inschrijver ondersteunt bij het uitvoeren van deze testen indien deze niet zonder normale gebruikerstoegang kunnen worden uitgevoerd. | Eis
Sectie | Nr | Onderhoud, garantie en levensduur | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
5.2 | 1 | Het systeem omvat all-in onderhoudscontract met als einddatum 10 jaar na oplevering in het LUMC door Inschrijver. Het all-in onderhoudscontract omvat ook de kosteloze vervanging van een defecte röntgenbuis of accu. | Eis
5.2 | 2 | De technici van Inschrijver moeten bij aanvang van de werkzaamheden een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. | Eis
5.2 | 3 | Inschrijver beschikt over een in Nederland gevestigde service-organisatie. | Eis
5.2 | 4 | Inschrijver beschikt over een Nederlands sprekende helpdesk. | Eis
5.2 | 5 | Inschrijver is tijdens kantooruren (09:00-17:00 uur, Nederlandse tijd) telefonisch bereikbaar voor support. | Eis
5.2 | 6 | De service-organisatie van Inschrijver heeft een snelle responstijd. Dat wil zeggen: binnen 1 uur is telefonisch contact met een technicus mogelijk, en een technicus is binnen 1 werkdag ter plaatste voor reparatie of analyse van het systeem indien het systeem niet of niet veilig gebruikt kan worden. | Eis
5.2 | 7 | De aangeboden apparatuur heeft minimaal 12 maanden garantie. | Eis
5.2 | 8 | Tijdens de garantieperiode dient op basis van het hoogste serviceniveau zowel correctief als preventief onderhoud kosteloos te worden uitgevoerd. | Eis
5.2 | 9 | Gedurende de garantieperiode zal het LUMC geen enkele kosten hebben met betrekking tot onderhoud en reparatie, tenzij aantoonbaar is dat het LUMC verantwoordelijk is voor schade aan het systeem. | Eis
5.2 | 10 | Opdrachtnemer geeft Out of Service datum minimaal 12 maanden vooraf door aan de afdeling Medische Technologie van het LUMC. | Eis
5.2 | 11 | Indien de Out of Service datum binnen 10 jaar na oplevering in het LUMC valt, dan wordt a.d.h.v. de afschrijfwaarde een credit opgesteld voor de jaren welke niet kunnen worden uitgenut. | Eis
Sectie | Nr | Training | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver
5.3 | 1 | Een applicatietraining voor 6 personen is inbegrepen. | Eis
5.3 | 2 | Een eerstelijnsservice-training voor 3 technici is inbegrepen. | Eis
5.3 | 3 | Technici van het LUMC krijgen uitgebreide toegang tot het systeem zodat zij zelfstandig logbestanden kunnen inzien en DICOM nodes kunnen aanpassen. | Eis
5.3 | 4 | Een applicatiespecialist van Inschrijver is gedurende de looptijd van het onderhoudscontract beschikbaar om te adviseren en te ondersteunen bij de implementatie van protocollen op het systeem. | Eis

## Wensen
Programma van Wensen (PvW)
Mobiel röntgensysteem
| 6 | Wensen
Let op: Op het moment dat Inschrijver ten aanzien van de onderstaande Wensen aangeeft aan een Wens te voldoen, dan moeten eventuele kosten daarvan zijn opgenomen in de Inschrijfprijs.
Sectie | Nr | Wensen | Type criterium | Voldoet J/N | Toelichting door inschrijver | Punten
6.1 | 1 | De service-organisatie van Inschrijver heeft een zeer snelle responstijd. Dat wil zeggen: binnen 30 minuten is telefonisch contact met een technicus mogelijk, en een technicus is binnen 4 uur ter plaatste voor reparatie of analyse van het systeem indien het systeem niet of niet veilig gebruikt kan worden. | Wens (J/N) |  |  | 0 pt = nee 1 pt = ja
6.1 | 2 | Het systeem biedt de mogelijkheid om longpathologie automatisch te detecteren, waaronder minimaal: pneumonie, pneunomthorax, longnodules, longfibrose en consolidaties. | Wens (J/N) |  |  | 0 pt = nee 1 pt = ja
6.1 | 3 | Het systeem biedt de mogelijkheid om posities van lijnen, devices en tubes automatisch te analyseren. Het systeem kan malposities hiervan identificeren. | Wens (J/N) |  |  | 0 pt = nee 2 pt = ja
6.1 | 4 | Het systeem biedt de mogelijkheid om middels Artificial Intelligence, Machine Learning of Deep Learning algoritmes ruisreductie in de beelden toe te passen. | Wens (J/N) |  |  | 0 pt = nee 1 pt = ja
6.1 | 5 | De detectoren zijn aantoonbaar valbestendig, bijvoorbeeld door een certificering. Als voor deze valbestendigheid een accessoire benodigd is zoals een hoes of houder, wordt deze bijgeleverd voor beide detectoren. Graag uw antwoord toelichten. | Wens (J/N) |  |  | 0 pt. nee, niet aantoonbaar valbestendig vanaf een hoogte van 50 cm. 1 pt. ja, aantoonbaar valbestendig bij val vanaf een een hoogte tussen de 50 en 125 cm. 2 pt. ja, aantoonbaar valbestendig bij val vanaf een een hoogte 125 cm.
6.1 | 6 | Een draadloze afstandsbediening voor het maken van opnames wordt bijgeleverd. | Wens (J/N) |  |  | 0 pt = nee 1 pt = ja
6.1 | 7 | Het systeem kan aangeven of de buis en detector op juiste manier zijn uitgelijnd. | Wens (J/N) |  |  | 0 pt = nee 1 pt = ja
6.1 | 8 | Het systeem heeft de optie om bij opnames van de longen het zachte weefsel beter in beeld te brengen door het botweefsel in de afbeeldingen te onderdrukken. | Wens (J/N) |  |  | 0 pt = nee 1 pt = ja
6.1 | 9 | Het systeem heeft een nachtstand waarin de helderheid van het beeldscherm verlaagd wordt en het systeem maximaal 45 dB aan geluid produceert tijdens gebruik. | Wens (J/N) |  |  | 0 pt = nee 1 pt = ja
6.1 | 10 | Inschrijver kan een levensduur van 15 jaar garanderen, dat wil zeggen dat de Out-of-Service datum niet binnen 15 jaar na oplevering in het LUMC valt. | Wens (J/N) |  |  | 0 pt = nee 1 pt = ja
6.1 | 11 | LUMC staat open voor een wetenschappelijke samenwerking in het kader van onderhavige Opdracht. Indien Opdrachtnemer interesse heeft in een dergelijke samenwerking, op welke vlakken, of in welke vorm, zou u deze samenwerking dan interessant vinden? | Vraag |  |  | Uw antwoord op deze vraag levert geen punten op en wordt op geen enkele wijze meegewogen in de beoordeling. Uw antwoord biedt wel aanknopingspunten in het geval dat deze opdracht definitief aan u gegund wordt.

## _56F9DC9755BA473782653E2940F9 (hidden)
T4wExFTdvUyASVRXqs0vuNLT7Zy1tjtHu4zvHoO5PdpUOTNENllLTjRaSDg5Tk1QNlBGTzczTkhMMi4u
Form1
{01b9f4c8-4637-4f07-8eee-af92b3f0dd7b}