## PvE zaalapparaten
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding Mobiele Röntgenapparatuur 493206
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter: "kan de Inschrijver voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid.
Onderdeel |  | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! Bij het invullen van NEE volgt automatisch Knock-Out | Opmerking
Wet- en Regelgeving
Wet- en Regelgeving | 1.1 | De aangeboden systemen en toebehoren voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving. Indien gevraagd kunt u hiervan de validatierapporten ter onderbouwing overleggen. Voorgaande geldt gedurende de contractperiode en dus ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. | KO
Wet- en Regelgeving | 1.2 | De aangeboden systemen en toebehoren zijn voorzien van CE-markering conform de Medical Device Directive 93/42/EEG en Medical Device Regulation 2017/745. Indien het MDR traject nog niet afgerond is, volstaat aanlevering van bewijsstukken over het in gang gezette traject en dat deze tijdig wordt afgerond. | KO
Wet- en Regelgeving | 1.3 | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | KO
Wet- en Regelgeving | 1.4 | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en u ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | KO
Functioneel
Röntgenbuis | 2.1 | Kleinste focusgrootte ≤0,6 mm | KO
Röntgenbuis | 2.2 | Nominal X-ray tube voltage 40-125 kV | KO
Röntgenbuis | 2.3 | Meetlint aanwezig t.b.v. SID afstand | KO
Generator | 3.1 | Vermogen ≥ 30kW | KO
Generator | 3.2 | Rotatie collimator is mogelijk | KO
Grote detector | 4.1 | Minimale afmeting ca 32 x 41 cm² | KO
Grote detector | 4.2 | Pixel size < 150 μm | KO
Grote detector | 4.3 | Acquisition depth is minimaal 16bits | KO
Grote detector | 4.4 | 2 accu's worden meegeleverd | KO
Grote detector | 4.5 | Er wordt een (virtueel) grid meegeleverd. | KO
Kleine detector | 5.1 | Minimale afmeting 22 x 28 cm² | KO
Kleine detector | 5.2 | Pixel size < 150 μm | KO
Kleine detector | 5.3 | Acquisition depth is minimaal 16bits | KO
Kleine detector | 5.4 | 2 accu's worden meegeleverd | KO
Beeldverwerking | 6.1 | Minimale opslag van 4000 beelden | KO
Het systeem beschikt over de volgende DICOM functionaliteiten
Dicom | 7.1 | Send | KO
Dicom | 7.2 | Print | KO
Dicom | 7.3 | Worklist | KO
Dicom | 7.4 | Query/Retrieve | KO
Dicom | 7.5 | DICOM structured dose report | KO
User interface | 8.1 | Afleesbare DI/EXI conform IEC 62494-1:2008 | KO
User interface | 8.2 | Het is mogelijk tekst bij een beeld te typen | KO
User interface | 8.3 | Bediening door middel van touch screen | KO
User interface | 8.4 | Bedieningssoftware in de Nederlandse of Engelse taal | KO
Algemeen Technisch
Apparaat | 9.1 | Lengte snoer minimaal is 300 cm | KO
Apparaat | 9.2 | Opname op netspanning is mogelijk | KO
Apparaat | 9.3 | Het is mogelijk om met het apparaat te rijden als de accu leeg/defect is | KO
Apparaat | 9.4 | Apparaat bestaat uit duurzame, slijtvaste materialen | KO
Apparaat | 9.5 | Gebruikershandleiding, (technische) specificaties en declaration of conformity (CE) worden meegestuurd | KO
Service en onderhoud | 10.1 | Training on-site van twee medisch technici van het Erasmus MC is inbegrepen in de aanbieding. | KO
Service en onderhoud | 10.2 | De ziekenhuistechnici van het Erasmus MC krijgen na het volgen van de servicetraining dezelfde rechten, en kunnen dezelfde werkzaamheden verrichten, als de service engineer van de fabrikant van het systeem. Software en/of hardware hiervoor wordt na beeïndiging van de training verstrekt | KO
Service en onderhoud | 10.3 | Communicatie met de technisch helpdesk is beschikbaar voor het Erasmus MC zonder onderhoudscontract | KO
Service en onderhoud | 10.4 | Detector kan worden gereinigd met alcohol 70% en chloor 1000 ppm | KO
Service en onderhoud | 10.5 | Apparaat kan worden gereinigd met alcohol 70% en chloor 1000 ppm | KO
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## PvW zaalapparaten
BIJLAGE 1b - PROGRAMMA VAN WENSEN Europese Aanbesteding Mobiele Röntgenapparatuur 493206
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvW hebben in essentie het karakter van: "wat is de toegevoegde waarde van de Inschrijver voor het Erasmus MC". Hiermee kan een inschrijver zich onderscheiden van andere. Voor elk criterium zal een score toegekend worden die de waarde van de inschrijver t.o.v. andere inschrijvers vertegenwoordigt. De score maal de weging per criterium zal de uiteindelijke gunningscore bepaald worden, waarop (een deel van) de gunningsbeslissing wordt genomen. Het PvW dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. Wanneer er verwezen wordt naar een invulbijlage, dient u in dat format de stukken aan te leveren.
Onderdeel |  | Omschrijving | Weging | Voorkeur Erasmus MC (1 punt per vraag) = | Minimum wens Erasmus MC (0,5 punt per vraag) = | Toelichting Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden! Voeg eventueel bijlagen toe, met vermelding van de wens waarop de bijlage betrekking heeft.
Functionele eisen
Generator | 1.1 | Beschikt het systeem over draadloze bediening voor opname ? | 1 | ja
Grote detector | 2.1 | Wat is het gewicht van de detector? | 5 | < 2kg | ≥ 2 kg en ≤ 3 kg
Grote detector | 2.2 | Is de detector in het apparaat te vergrendelen? | 1 | Ja
Grote detector | 2.3 | Hoeveel accu's worden meegeleverd | 1 | 2
Grote detector | 2.4 | Welk type grid wordt geleverd? | 1 | virtual grid | clip on grid
Grote detector | 2.5 | Is er een AEC (automatic exposure control) opgenomen in de detector? | 3 | Ja, met intelligente detectie van interessegebied | Ja
Grote detector | 2.6 | Heeft de detector een handgeep of handvat? | 3 | Handvat | Ingefreesde handgreep aan achterzijde
Grote detector | 2.7 | Heeft de detector afgeronde zijkanten? | 1 | Ja
Grote detector | 2.8 | Is de detector waterdicht? | 1 | ≥IP167
Grote detector | 2.9 | Is de detector schokbestendig bij vallen? Tot welke hoogte? | 1 | ≥ 120 cm | ≥ 100 cm
Grote detector | 2.10 | Hoe wordt de accu opgeladen? | 3 | laadt op in de detector | oplaadpunt op apparaat
Kleine detector | 3.1 | Hoe wordt de accu opgeladen? | 3 | laadt op in de detector | oplaadpunt op apparaat
Apparaat | 4.1 | Hoe is het apparaat beveiligd tegen onbevoegd gebruik? | 1 | Met Erasmus MC pas | Met wachtwoord
Apparaat | 4.2 | Voor welke functies zijn bedieningsknoppen op de buis aanwezig? | 3 | kV/mAs/bewegingen apparaat | kV/mAs
Apparaat | 4.3 | Welk type accu wordt gebruikt in het apparaat? | 3 | Li ion
Apparaat | 4.4 | Heeft het apparaat een in hoogte verstelbare stuurstang? | 1 | Hoogte verstelbaar | Eén hoogte, door Erasmus MC vooraf zelf te kiezen
Apparaat | 4.5 | Is het mogelijk het apparaat een kindvriendelijke uitstraling te geven? | 1 | meerdere opties | één optie
Apparaat | 4.6 | Welk type indicatie wordt gebruikt voor opnamen? | 1 | Lampje + geluid | Lampje
Apparaat | 4.7 | Beschikt het apparaat over collision/ bots beveiliging | 1 | Aanwezig
Apparaat | 4.8 | Beschikt het apparaat over laser /indicator om detector-buis afstand makkelijk te zien. | 1 | Afstand instelbaar door gebruiker | vaste afstand
User interface | 5.1 | Zijn afdelingen en kamernummers zichtbaar in de werklijst.? | 1 | Ja
User interface | 5.2 | Is aanvullende post-processing software aanwezig voor lijnensetting? | 5 | Ja
User interface | 5.3 | Wordt automatisch uitgelogd na een bepaalde tijd? | 1 | Tijd te kiezen door Erasmus MC | Vaste tijd bepaald door leverancier
Duurzaamheid
Duurzaamheid | 6.1 | Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct? Zo ja, gelieve deze te delen. Hoe past uw bedrijf deze toe? Tot welke scope reikt deze? | 1 |  |  | graag bijlages toevoegen met verwijzing naar wens nr.
Duurzaamheid | 6.2 | Klimaat: Hoe gaat u als bedrijf om met de klimaat impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: CO2 impact of equivalenten (NOx etc.). Heeft u hiervoor duidelijke en meetbare KPIs geformuleerd, en hoe beïnvloeden deze de bedrijfsvoering. Tot welke scope gaan deze KPIs? | 1 |  |  | graag bijlages toevoegen met verwijzing naar wens nr.
Duurzaamheid | 6.3 | Milieu: Hoe gaat u als bedrijf om met de milieu impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: impact op water- en landgebruik, biodiversiteit, en toxiciteit (ozon, verzuring, etc.). Toon met tenminste één concreet voorbeeld aan hoe dit toegepast wordt voor mobiele röntgenapparatuur | 1 |  |  | graag bijlages toevoegen met verwijzing naar wens nr.
Duurzaamheid | 6.4 | Sociaaleconomisch: Hoe gaat u om met de sociaal-economische omstandigheden en verhoudingen in de gehele supply chain waar u deel van uitmaakt? Denk hierbij aan social return, arbeidsomstandigheden, het stimuleren van het MKB, etc. | 1 |  |  | graag bijlages toevoegen met verwijzing naar wens nr.
Duurzaamheid | 6.5 | Waardebehoud: Hoe draagt u zorg voor het behouden van waarde van (technische) grondstoffen. Denk hierbij aan hergebruik, materiaal efficiëntie, en circulariteit. Toon met tenminste één concreet voorbeeld aan hoe dit toegepast wordt voor een mobiel röntgenapparaat | 1 |  |  | graag bijlages toevoegen met verwijzing naar wens nr.
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## INFO zaalapparaten
BIJLAGE 1c - INFORMATIEVRAGEN Europese Aanbesteding Mobiele Röntgenapparatuur 493206
Uitleg: |  | De vraagstellingen in dit tabblad zijn uitsluitend bedoeld ter informatie van het Erasmus MC. De beantwoording heeft geen invloed op de score van de inschrijver. U wordt gevraagd alle vragen te beantwoorden en waar nodig bijlagen mee te sturen.
Onderdeel |  | Omschrijving | Toelichting Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden! Voeg eventueel bijlagen toe, met vermelding van de wens waarop de bijlage betrekking heeft.
Informatievragen
Detector | 1.1 | Wat is de laadtijd van de (accu van de) detector (van volledig leeg tot volledig opgeladen)?
Detector | 2.2 | Gaat de detector automatisch in standby stand om leeglopen van de accu te voorkomen?
Beeldverwerking | 2.1 | Welke softwarelicenties maken deel uit van de levering? Gaarne een overzicht toevoegen van alle softwarelicenties die optioneel beschikbaar zijn.
Apparaat | 3.1 | Wat is de laadtijd van de accu van het systeem (van volledig leeg tot volledig opgeladen)?
Apparaat | 3.2 | Beschrijf hoe gewaarborgd wordt dat er een goede verbinding tussen detector en systeem is.
Apparaat | 3.3 | Verkleurt het oppervlak bij het schoonmaken?
Apparaat | 3.4 | Wat is de lengte van het netsnoer?
Onderhoud en service | 4.1 | Wat is de vervangingsprijs van een accu voor de detector?
Onderhoud en service | 4.2 | Wat is de vervangingsprijs van een accu voor het systeem?
Onderhoud en service | 4.3 | Wat is de vervangingsprijs voor een detector?
Onderhoud en service | 4.4 | Wat is de vervangingsprijs van een kleine detector?
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum: