## FormatNvI
Project: | Oogheelkundige Units
Kenmerk: | TN 500913
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag Ondernemer | Reactie Aanbestedende dienst
Bijlage 5.2 | Programma van eisen | vraag 2.1.2 |  | De gestelde vraag in PVE; Uitschuiven tot positie is electronisch bedienbaar. Uitschuiven tot 2 mag handmatig zijn? Onze vraag; Wordt er bedoeld 1ste positie elektrisch en 2de positie manueel (handmatig) voorschuiven? Gezien de uniformiteit in de offertes zou het handig zijn om een standpunt in te nemen over wel of niet elektrisch bedienbare 2e positie. Anders ga je offertes krijgen waar dit mogelijk wel elektrisch is aangeboden (duurdere optie). | Klopt, het uitschuiven naar positie 1 moet elektrisch bedienbaar zijn, naar positie 2 handmatig. Dit wordt aangevuld.
|  | vraag 2.3.6. |  | De gestelde vraag in PVE; De nieuw aan te schaffen spleetlampen worden uitgevoerd met een Goldmann tonometer en een meekijkmogelijkheid (zie punt 2.5) Onze vraag; In de vraag wordt verwezen naar punt 2.5. Punt 2.5 is onbekend. Kunt u deze delen? | Dit is een onjuiste verwijzing welke perongeluk in het document is blijven staan. Deze is weggehaald.
|  | vraag 2.3.6. |  | De vraagstuk is 37 nieuwe units en 6 huidige BQ900 spleetlampen ombouwen naar LED. Hoeveel huidige LED spleetlampen worden er 'hergebruikt'? En hoeveel nieuwe Haag Streit BQ900 LED spleetlampen worden er aangeschaft? | 4 huidige BQ900LED worden hergebruikt. 11 nieuwe BQ900LED worden aangeschaft (buiten deze aanbesteding).
Bijlage 5.2 | Programma van eisen | vraag 3.1 |  | De gestelde vraag in PVE; De leverancier installeert de huidige spleetlampen op nieuwe units, zodanig dat het apparaat technisch voldoet aan de eisen en gebruiksklaar is. Onze vraag; Kunt u een inventarislijst delen? Hoeveel huidige spleetlampen moeten er op de nieuwe units gemonteerd worden? | 29 huidige BQ900 spleetlampen moeten worden overgezet op de nieuwe units.
|  |  |  | Inventarislijst, hoeveel huidige phoropters (Moller Wedel Visitron Plus)? En welke andere apparaten of systemen worden er mee overgezet? | 9 phoropters visitron plus moeten worden overgezet.
|  | vraag 3.4 |  | De gestelde vraag in PVE; De leverancier installeert de huidige Javal's op de aangegeven nieuwe units, zodanig dat het apparaat technisch voldoet aan de eisen en gebruiksklaar is. Onze vraag; Op welke kamers worden de huidige Javals geplaatst. | 23 javals moeten worden overgezet.
|  | vraag 5.2 |  | De gestelde vraag in PVE; De unit, spleetlamp en phoropter werken op het DALI-systeem van het ziekenhuis (= AUMC standaard). Dit houdt in dat de lichtintensiteit instelbaar(dimbaar) en te regelen is vanuit de unit. Onze vraag; Hoe wordt de refractie unit gekoppeld aan de Dali verlichting, wat is hierin de verwachting? Bekabeld? Wordt dit voorzien door de installateur DALI-systeem ziekenhuis (=AUMC standaard)? Wat zijn de specificaties van de Dali verlichting? Merk en type? | Dit wordt in een later stadium afgestemd met het Medtech team.
|  |  |  | Documenten model serviceovereenkomst onderhoud medische apparatuur en model koopovereenkomst EA Oogheelkudige units zijn PDF bestanden. De PDF bestanden zijn niet aanpasbaar en hierdoor niet invulbaar voor ons. Kunnen de aanpasbare bestanden, zoals DOCX gedeeld worden? Of is het de bedoeling dat er opmerkingen worden geplaatst in het PDF bestand? Of PDT converteren? | We hebben een Word versie toegevoegd, zodat deze eventueel verder ingevuld kan worden (gegevens zoals bedrijfsnamen, persoonsnamen, locatie etc.).