## Programma van Eisen
Bijlage 1: Programma van Eisen betreffende oogheelkundige unit spreekkamer Oogheelkunde
Naam aanbieder/bedrijf:
Naam ondertekenaar:
Handtekening:
Datum:
| Omschrijving |  | Eis | Voldoet ja / nee svp aankruisen
1 | Algemeen |  | Eis | Ja | Nee
1.1 | Het aangeboden (en te leveren) apparaten en toebehoren (accesoires) voldoen als Medisch hulpmiddel (Medical Device) op het moment van Inschrijven aan de op dat moment geldende Europese en Nederlandse wet- & regelgeving en normen. Waarvoor minimaal de volgende documenten worden overhandigd: > een ‘declaration of conformity’, waarmee de aanbieder verklaart dat de aangeboden producten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving; > een kopie certificaat betreffende een typekeuring, inclusief daarbij behorende bijlagen, ondertekend door een notified body; > de leverancier conform de MDR een passend en geborgd kwaliteitssysteem voor medische hulpmiddelen heeft en dit kan aantonen. |  | E
1.2 | Leverancier levert de unit inclusief apparatuur ingebouwd gebruiksklaar op, conform de aangeboden specificaties |  | E
1.3 | De technische- en functionele acceptatie, middels wederzijdse ondertekening van het Amsterdam UMC, locatie VUmc standaard acceptatie protocol is de daadwerkelijke ingebruikname van het apparaat, juridische overname en dus ook startdatum van garantie. |  | E
1.4 | De Inschrijver garandeert dat het apparaat, inclusief accessoires een technische levensduur van minimaal 10 jaar heeft. |  | E
1.5 | Inschrijver beschikt over minimaal twee van de volgende (nog geldige) certificaten: - ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2015 - ISO 13485 Indien Inschrijver niet beschikt over deze ISO certicatie/normering, beschikt Inschrijver wel over een geldig gelijkwaardig kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem gebaseerd op een andere norm dan de gestelde norm. Indien dit het geval is dient u naast het certificaat van de gecertificeerde ook onderbouwd toe te lichten en aan te tonen dat het kwaliteitsborgingsysteem minimaal gelijkwaardig is aan gestelde ISO-normen. De uitvoeringseis dient aangetoond te worden wanneer het AmsterdamUMC daar verzoek toe doet. Hier dient Inschrijver alleen met "Ja" te beantwoorden
1.6 | De levering omvat een gebruikshandleiding van het apparaat in de Nederlandse en in de Engelse taal. |  | E
1.7 | De levering omvat een beknopte schriftelijke instructie in Nederlandse taal. |  | E
1.8 | De inschrijver biedt op het apparaaten gedurende contractduur dezelfde software-/hardwareversie aan: te weten of de nieuwste versie van de leverancier of de of versie op dat moment gangbaar in huis. Keuze hierin is aan Amsterdam UMC. |  | E
1.9 | Alle upgrades die voor het aangeboden systeem gereleased worden binnen een periode van 2 jaar na acceptatie, dienen zonder extra kosten achteraf beschikbaar te worden gesteld aan Amsterdam UMC. |  | E
1.10 | Wijzigingen in de functionaliteit of de werking van de apparatuur bijvoorbeeld n.a.v. een update of een upgrade, die na de ingebruikname zijn doorgevoerd, worden indien van toepassing aangevuld in de gebruikshandleiding en technische documentatie en binnen 30 dagen na publicatie conform de orginele documentatie-eis doorgegeven aan de afdeling Medische Technologie van het Amsterdam UMC locatie VUmc. |  | E
1.11 | Ten minste 12 maanden voor beëindiging van de productie van het apparaat, inclusief onderdelen en mogelijke verbruiksartikelen geeft de Inschrijver een melding aan de afdeling Medische Technologie van het AmsterdamUMC locatie VUmc. |  | E
1.12 | De inschrijver draagt zorg voor het uitpakken van de geleverde artikelen en milieu vriendelijk afvoeren van het verpakkingsmateriaal. |  | E
1.13 | De inschrijver houdt een up-to-date digitaal overzicht bij van de geleverde en/of ingenomen producten, inclusief bijbehorende serienummers en kan dit overzicht op verzoek ter beschikking stellen. |  | E
1.14 | De bij inschrijving aangeboden (en in toekomst te leveren) apparaat en toebehoren bevat geen gevaarlijke stoffen volgens de geldende RoHS-richtlijn. |  | E
1.15 | Het geleverde systeem is technisch bestand tegen stroomuitval. |  | E
1.16 | De unit heeft geen scherpe hoeken of randen. Randen moeten stootvast zijn. Lasnaden zijn vochtbestendig. Het schuifblad en bureau hebben afgeronde hoeken en randen. |  | E
1.17 | De Oogheelkunde-unit is voorzien van krasvaste en deukbestendige oppervlakten. Oppervlaktes zijn slijtvast, kleurvast, bestand tegen dagelijks gebruik. |  | E
1.18 | De unit is bestand tegen vocht, en is dus niet vochtdoorlatend. Zeker als het gaat om oogheelkundige vloeistoffen. Oogdruppels, gebruik van alcohol en kleurstoffen (fluoresceine) enz. |  | E
1.19 | Kleurstelling voldoet aan RAL kleur, nr 9010 |  | E
1.20 | Detailinrichting van de Oogheelkundige-units in overleg met de gebruiker. Onder details verstaan we het bepalen van de exacte layout van de kamer, inplannen locatie apparatuur (omvat apparatuur leverancier en eigen apparatuur) en uitwerken schrijfgedeelte. Hierbij dient rekening gehouden te worden met bewegingsruimte voor: patiënt (in rolstoel), arts, arts assistent, patiënt, patiëntbegeleider en orthoptist. |  | E
1.21 | Huidige apparatuur en units die niet vervangen worden dienen te worden afgebroken en/of herinstalleert op en/of in de daartoe aangewezen ruimte. |  | E
1.22 | De maximale levertijd voor unit en apparatuur is 6 weken vanaf plaatsen van bestelling. |  | E
1.23 | Indien opgevraagd door Amsterdam UMC, levert leverancier een prijsopgave per in te ruilen onderdeel/apparaat. Indien van toepassing, wordt in overleg besloten welke onderdelen/apparaten ingeruild zullen worden. |  | E
1.24 | De leverancier levert, indien van toepassing, per ingeruild apparaat/onderdeel een vrijwaringsformulier in. |  | E
2 | Spreekkamers/onderzoekkamers |  | E/W/V
2.1 | De Oogheelkunde-unit
2.1.2 | De unit heeft een instrumentenblad met 2 posities, waarvan de hart tot hart afstand max 47cm bedraagt. Uitschuiven tot positie is een electronisch bedienbaar. Uitschuiven tot positie twee mag handmatig zijn. |  | E
2.1.3 | Afmeting unit maximaal: diepte 1.50m van voorkant unit tot wand, breedte maximaal 1.80 m inclusief patientenstoel. |  | E
2.1.4 | Het werkblad van de unit is electronisch in hoogte instelbaar met een bereik in hoogte van 70-90 cm vanaf de vloer. |  | E
2.1.5 | De unit is leverbaar in linkse uitvoering en rechtse uitvoering. |  | E
2.1.6 | De unit beschikt over een lade onder handbereik, met daarin de pasglazen. Deze mag niet binnen het patiëntgebied komen bij openen van de lade en bedienbaar zijn vanaf arts/onderzoeker positie. |  | E
2.1.7 | Slangen en kabels, nodig voor de voorbereiding van de 2de nog ongebruikte positie ,dienen niet in het werkveld en afleesbeeld van de gebruiker en patiënt en niet op de grond te komen. De kabels en slangen worden weggewerkt door de leverancier. |  | E
2.1.8 | De unit moet beschikken over een electrische hoog-laag mogelijkheid. |  | E
2.1.9 | Bedieningspaneel van de unit is uitgevoerd in materiaal (geen folie), wat zonder schade te reinigen is met alcohol 70%. |  | E
2.1.10 | De knoppen van het bedieningspaneel moeten vrij programmeerbaar zijn. |  | E
2.1.11 | De uitvoering en bediening van de units moeten aan elkaar gelijk zijn (i.v.m. patientveiligheid en doorstroom spreekuren). |  | E
2.1.12 | De Oogheelkunde-units kunnen worden ingebouwd in de onderzoeksruimtes (zie bijgevoegde bouwtekeningen). |  | E
2.1.13 | Apparaat en aangesloten apparatuur zijn geschikt voor Oogheelkundige toepassingen. |  | E
2.1.14 | Gebruiker moet gebruikersinstellingen zonder moeite kunnen kiezen, maar technische instellingen moeten afgeschermd zijn. |  | E
2.1.15 | De unit is voorzien van ten minste de volgende veiligheidssensoren: kniebeveiliging onder het verschuifbare instrumentenblad en beveiliging bij voorsorteren wisselblad (blokkeerfunctie bij obstructie). |  | E
2.1.16 | De unit is voorzien van een phoropter arm met aansluiting voor een phoropter. |  | E
2.1.17 | Er wordt een (reeds aanwezige)Javal opgebouwd op de tweede positie in de spreekkamer aangeven op het kamer overzicht. |  | E
2.1.18 | Er wordt een rolstoelunit geleverd welke zijn aangegeven op het bouwoverzicht (zie punt 2.2.8) |  | E
2.1.19 | De unit is voorzien van een leeslamp.
2.2 | Patiëntenstoel
2.2.1 | Patiëntstoelen zijn elektrisch in hoogte verstelbaar middels knoppen op de unit. Minimumhoogte van zitvlak 45cm naar maximaal 65cm verstelbaar. |  | E
2.2.2 | De patiëntstoel is stabiel gemonteerd en heeft armleuningen aan beide zijden. De vloerplaat waarmee de stoel bevestigd wordt, wordt door de patient niet geraakt bij het opstaan en gaan zitten (veiligheid). |  | E
| De stoel heeft geen (uitklapbare) voetsteun. |  | E
2.2.3 | De bekleding is van vuilafstotend (kunst)leer. |  | E
2.2.4 | De patiëntstoel is makkelijk te reinigen met huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een minimum aan naden en richels. |  | E
2.2.5 | De stoelen dienen te zijn uitgevoerd in kras-,stoot- en slijtvaste materialen. |  | E
2.2.6 | De patientenstoel is geschikt voor een belasting van minimaal 150kg. |  | E
2.2.7 | Het zitvlak van de patientenstoel is minimaal 45 breed en 51 cm diep. |  | E
2.2.8 | Bij de rolstoelunit moet de stoel losgekoppeld of verreden kunnen worden. Niet naar achter draaiend. En veilig weggezet kunnen worden in de ruimte. |  | E
2.2.9 | De patiëntenstoel van de unit is voorzien van twee wegklapbare armleuningen, die zowel ingeklapt als weggeklapt door de gebruiker gemakkelijk kunnen worden geblokkeerd. |  | E
2.2.10 | De patientenstoel kan ook naar voren en achteren versteld worden. |  | E
2.3 | Spleetlamp
2.3.1 | De spleetlamp heeft een minimale levensduur van 25 jaar. Specificeer de levensduur. |  | E
2.3.2 | De onderdelen van de spleetlamp zijn uitwisselbaar met de bestaande spleetlampen. |  | E
2.3.3 | Het apparaat is te installeren op een oogheelkundige unit. |  | E
2.3.4 | De uitvoering en bediening van het apparaat moeten overal gelijk zijn (i.v.m. patientveiligheid en doorstroom spreekuren) |  | E
2.3.5 | De spleetlamp is een Haag-Streit BQ-900(vrij verkrijgbaar) en te installeren op de eerste positie van het schuifbare instrumentenblad. |  | E
2.3.6 | De nieuw aan te schaffen spleetlampen worden uitgevoerd met een Goldmann tonometer en een meekijkmogelijkheid (zie punt 2.5) |  | E
2.3.7 | Het licht van de spleetlamp gaat automatisch aan wanneer het elektrische schuifbare instrumentenblad in de gebruikspositie gaat, en automatisch uit wanneer het instrumentenblad teruggeschoven wordt. |  | E
2.4 | Indirecte oogspiegel + skiascoop
2.4.1 | Op de unit kunnen een indirecte oogspiegel + skiascoop worden geplaatst. Bij optillen van een van deze instrumenten wordt automatisch het kamerlicht gedimd. |  | E
3 | Huidige apparatuur
3.1 | De leverancier installeert de huidige spleetlampen op nieuwe units, zodanig dat het apparaat technisch voldoet aan de eisen en gebruiksklaar is. |  | E
3.2 | De leverancier levert een upgrade van de huidige BQ900 spleetlamp lichtbron naar LED verlichting. |  | E
3.3 | De leverancier installeert de huidige phoropters (moller wedel visitron plus) op nieuwe units, zodanig dat het apparaat technisch voldoet aan de eisen en gebruiksklaar is. |  | E
3.4 | De leverancier installeert de huidige Javal's op de aangegeven nieuwe units, zodanig dat het apparaat technisch voldoet aan de eisen en gebruiksklaar is. |  | E
4 | Elektriciteit
4.1 | De positie van de WAK is vastgesteld. Hier dient rekening mee gehouden te worden met de het plaatsen van de apparatuur op de unit. |  | E
4.2 | het apparaat is geschikt voor de in Nederland aangeboden netspanning (230V, 50Hz). |  | E
5 | Infrastructuur
5.1 | De door u aangeboden unit en apparaten sluiten volledig aan bij de infrastructurele voorzieningen zoals bijgevoegd (bouwtekening). |  | E
5.2 | De unit, spleetlamp en phoropter werken op het DALI-systeem van het ziekenhuis (= AUMC standaard). Dit houdt in dat de lichtintensiteit instelbaar(dimbaar) en te regelen is vanuit de unit. |  | E
5.3 | De unit, spleetlamp en phoropter zijn voorzien van een PE punt via de WAK welke staat aangegeven op de bouwtekening, zie bijlage. |  | E
5.4 | Gebruik van een blue tooth verbinding van de unit, spleetlamp en phoropter zijn niet toegestaan in het AUMC en daarom niet geaccepteerd. |  | E
5.5 | De unit is op de verlichting in de kamer aangesloten, waarbij de kamerverlichting wordt gedimd/uit gaat wanneer het schuifblad in "gebruikspositie" wordt geschoven. In de bijlage informatie over de verlichting. |  | E
6 | Service
6.1 | De onderdelen van de aangeboden spleetlamp moet nog minimaal 20 jaar na levering beschikbaar zijn. |  | E
6.2 | De aangeboden unit is na initiele levering nog minimaal 10 jaar leverbaar of een opvolgend product wat geschikt is voor aansluiting binnen de huidige infrastructuur en bedieningsfunctionaliteiten. |  | E
6.3 | Software / hardware updates zijn gedurende de gehele levensduur inbegrepen / verdisconteerd. Updates die de bestaande functionaliteit verbeteren (niet zijnde upgrades) vallen hier ook onder. Deze dienen direct na het beschikbaar zijn, bekend gemaakt te worden aan afdeling Medische Technologie. Met daarbij een beschrijving en integrale impactanalyse van de update. |  | E
6.4 | De inschrijver garandeert tijdens werkdagen en binnen kantooruren; een maximale responstijd tussen de (telefonische) melding(T0) en het eerste technisch (telefonisch)contact (T1) van 2 uur. |  | E
6.5 | Leverancier biedt revisie en/of onderdelen aan met een aangepast ontwerp indien er sprake is van abnormale slijtage en of ouderdomsverschijnselen. |  | E
6.6 | Leverancier voorziet aangeboden hard- en software (veiligheids)updates van een zodanige beschrijving dat het ziekenhuis kan beoordelen of zij deze updates al of niet wenst te accepteren/installeren. |  | E
6.7 | De inschrijver doet een voorstel voor preventief en correctieve onderhoud aan de systemen door de leverancier. Specificeer de kosten voor elk niveau van service. Ziekenhuis kan deze service-overeenkomst eenzijdig opzeggen. |  | E
6.8 | De inschrijver doet een voorstel voor preventief en correctieve onderhoud van spleetlampen en phoropters door de leverancier: * de bestaande units met spleetlampen en phoropters (2 stuks) * omgebouwde spleetlampen (9 stuks) * phoropters Specificeer de kosten voor elk niveau van service. Ziekenhuis kan deze service-overeenkomst eenzijdig opzeggen. |  | E
6.9 | De inschrijver doet een uitgewerkt voorstel voor een onderhoudscontract (op basis van Bijlage 4c van Wibaz* SSO* versie 3) , waarin is opgenomen de maximale doorlooptijd (inclusief eventueel transport), de wijze waarop de servicerapporten aangeleverd worden en de kosten. In Bijlage 5 tabblad 2 Prijsinvulformulier geeft de Inschrijver uurtarieven af voor preventief onderhoud (PO) en correctief onderhoud (CO) en specificeert de duur, frequentie en materiaalkosten per PO in tabblad 3. De tarieven welke worden opgegeven gelden gedurende de gehele contractduur, het Amsterdam UMC, locatie VUmc behoudt zich echter het recht voor om het onderhoud volledig zelf uit te voeren, dan wel volledig aan uit te besteden, danwel elke mogelijke tussenvariant. |  | E
6.10 | Een gedetailleerde checklist m.b.t onderhoudswerkzaamheden, metingen, calibratie moet na elk onderhoud samen met de servicebon digitaal binnen 1 werkdag aangeleverd worden in een door Amsterdam UMC, locatie VUmc overeengekomen format. De geschreven service bon incl. korte omschrijving werkzaamheden t.a.v. tijdverantwoording dient direct na beëindiging van de werkzaamheden beschikbaar te zijn. |  | E
6.11 | Rapportage van service activiteiten (bijv veiligheidskeuring die verplicht is) is in de aanschafprijs inbegrepen. Dit geldt voor garantieperiode en de periode waarover SLA is afgesloten. |  | E
6.12 | Leverancier geeft een overzicht van de servicetarieven. Hierin staan o.a. de voorrijkosten, uurloon, toeslag voor avond en weekend en overige extra kosten buiten het servicecontract om. |  | E
6.13 | Een “End of Service” melding wordt minimaal 2 jaar van te voren actief gemeld bij de afdeling Medische Technologie van het Vumc. |  | E
6.14 | Indien van toepassing is tijdens garantie periode service / reparatie kosteloos op basis van hoogste service niveau. |  | E
6.15 | Gedurende de technische levensduur* van het apparaat dienen alle toe te passen disposables, reserve onderdelen van het apparaat leverbaar te zij (levergarantie) | * betreft technische items | E
6.16 | Levergarantie disposable en re-usable items minimaal 10 jaar na levering van de apparatuur. Of compatible vervanging met gelijkwaardige of verbeterde functionaliteit tegen maximaal meerkosten van indexatie | * betreft functionele items | E
6.17 | De inschrijver specificeert welke materialen/onderdelen nodig zijn voor het preventief onderhoud in de technische documentatie* en specificeert ook de prijzen van materialen/onderdelen. |  | E
6.18 | De inschrijver specificeert welke (reserve-) onderdelen nodig zijn voor het correctief onderhoud in de technische documentatie* en specificeert de prijzen van materialen/onderdelen. |  | E
6.19 | Jaarlijks zijn aanpassingen binnen het service-contract mogelijk, dit wordt vastgelegd in het SLA. |  | E
6.20 | De inschrijver kan voldoen aan de eis dat - in geval van calamiteiten of incidenten - binnen één werkdag na melding de aanbieder op Amsterdam UMC, locatie van het VUmc ter plekke aanwezig kan zijn tbv ondersteuning van incidentanalyse. |  | E
7 | ICT/Firmware
7.2 | Door het ziekenhuis geaccepteerde updates worden indien relevant gratis door leverancier voorzien van adequate training en documentatie ten behoeve van gebruikers, functioneelbeheerders en Medisch Technici in het Nederlands en/of Engelse. |  | E
7.3 | De systeemgarantie blijft van toepassing indien het ziekenhuis besluit om updates niet uit te voeren. |  | E
7.4 | Updates, uitgevoerd door de leverancier, worden kostenloos uitgevoerd. |  | E
7.5 | De leverancier informeert het ziekenhuis schriftelijk terstond over fouten en gebreken in de firmware. |  | E
7.6 | U ziet toe op tijdige en kostenloze aanpassing van de firmware teneinde te voorkomen dat een end-of-life operating system nodig is. |  | E
7.7 | De leverancier levert (nieuwe) release informatie betreffende firmware van de unit of de apparatuur direct aan bij het ziekenhuis. |  | E
7.8 | De inschrijver levert bij leving van het systeem doch uiterlijk bij implementatie van het systeem een digitale lijst met de serienummers en indien van toepassing MAC-adressen van geleverde producten. |  | E
7.9 | Na update/upgrade van het systeem is de connectivity en interoperabillity met andere (ongewijzigde) systemen gewaarborgd door de leverancier. (controle hiervan is een gezamelijke actie als onderdeel van de acceptatie. Dit zal tevens na iedere update/upgrade dienen te gebeuren.) |  | E
7.10 | Updates/upgrades dienen minstens 8 weken voor bedoelde implementatie schriftelijk ontvangen te zijn. Daarbij een gedetailleerde inhoudsbeschrijving. Tevens een overzicht met de verschillende verbeterpunten ten opzichte van eerder versies (release notes). |  | E
8 | Techniek
8.1 | Het systeem is modulair opgebouwd t.b.v. snelle montage, demontage inwendige apparatuur en gehele meubel onderdelen. Onderdelen zijn uitwisselbaar en makkelijk te demonteren. |  | E
8.2 | Koppelingen van het meubel met hoofd aansluitingen van elektra zijn snel toegankelijk i.g.v. storingen. |  | E
8.3 | Het systeem moet stroomloos geschakeld kunnen worden onafhankelijk van de kamer
9 | Toerusting Medische Technologie
9.1 | De levering omvat de technische documentatie van het apparaat in de Nederlandse en/of Engelse taal. Alle vereiste onderdelen staan vermeld in de begrippenlijst. |  | E
9.2 | Op initiatief van Amsterdam UMC, locatie Vumc en met invulling door Amsterdam UMC, locatie Vumc wat betreft persoon/personen en planning neemt de leverancier de opleidingsverplichting op zich om per systeem binnen 12 maanden na acceptatie minimaal 2 technici per systeem kosteloos op te leiden tot 1e lijns niveau. Zodat preventief en correctief onderhoud na een opleidingstraject tot voornoemde niveau (zelfstandig) uitgevoerd kan worden. Beslissing en invulling is eenzijdig aan het VUmc. De kosten m.b.t. opleiding (ook bijscholing/hercertificering nadien) dienen opgenomen te zijn in de aanschafprijs, en komen niet ten laste van exploitatie. |  | E
9.3 | Leverancier levert een opleidingsplan aan wat bevat: - voor welk servicelevel specifieke trainig noodzakelijk is. - Welke opleidingniveau geeft welke contractkorting en specificeer de daarbij zelf uit te voeren werkzaamheden. - Hoe de technici bekwaam blijven om de werkzaamheden uit te voeren. |  | E
9.4 | Opleiding / instructie aan technici en gebruikers ten aanzien van updates en upgrades die binnen het afgesproken contract vallen zijn inclusief en kunnen niet apart in rekening worden gebracht. |  | E
9.5 | De technici ontvangen een certificaat of diploma op naam, met datum, voorzien van geldigheidsduur en een handtekening van inschrijver. |  | E
9.6 | De technici kunnen tot end of life van de machine nog getraind worden. |  | E
9.7 | Alle voor het onderhoud aan het apparaat, noodzakelijke productspecifieke gereedschappen * en/of hulpmiddelen, inclusief (test)software met servicecodes, passwords of andere administrator rechten voor onderhoud en configuratie tot het hoogste niveau, worden per getrainde Medisch Technicus* meegeleverd, ongeacht of er een serviceovereenkomst wordt afgesloten. Dit geldt voor de levensduur van het systeem en de kosten hiervoor worden in de Inschrijving voor deze aanbesteding geïncludeerd. |  | E
9.8 | Installatietekeningen (bouwkundig, electra enz) en aansluitgegevens van het meubel en de apparatuur worden meegeleverd in de Nederlandse taal. |  | E
9.9 | Indien van toepassing is service software voor ziekenhuis technici toegankelijk op zelfde niveau als de service technici van de leverancier. De software in deze moet up to date blijven, gekoppeld aan het afgesproken service-level en opleiding technici. |  | E
9.10 | Protocol en checklist t.b.v. PO dient digitaal bij acceptatie geleverd te zijn. |  | E
9.11 | In de installatie planning wordt tijd gereserveerd voor een technische uitleg/overdracht per system aan tenminste 2 technici. Benodigde tijd in overleg. Dit geldt voor de gehele levering van het systeem. |  | E
10 | Reiniging en desinfectie
10.1 | De unit en de spleetlamp zijn zonder schade te desinfecteren met binnen het ziekenhuis toegestane en gangbare desinfectiemiddelen (WeColine doekjes, Suma Tab D4 chloortabletten, 70% alcohol). |  | E
10.2 | De unit is eenvoudig, zonder schade te reinigen, met 70% alcohol en/of 1000 ppm chlooroplossing. |  | E
10.3 | Reinigingsvoorschriften van meubel en instrumentarium dienen meegeleverd te worden bij installatie in de Nederlandse taal. |  | E
11 | Implementatie
11.1 | Afstemming met afdelingen facilitair (bouwzaken, instrumentele zaken, inkoop)en afdeling Oogheelkunde voor installatie voor detailinrichting, aflevering materialen, installatie, verhuizing en acceptatietesten. |  | E
11.2 | De leverancier levert conform afgesproken bouwplanning en is flexibel indien de planning wijzigt. |  | E
11.3 | Scholing gebruikers in het Nederlands op locatie, voor ingebruikname units. Minimaal 2 dagdelen zonder kosten. |  | E
11.5 | Ondersteuning op locatie gedurende minimaal 2 dagdelen bij acceptatie test |  | E
11.6 | Tijdens de eerste week van ingebruikname van de Oogheelkunde-units is er een applicatie specialist 4 dagdelen telefonisch beschikbaar. |  | E
11.7 | De oogheelkundige unit wordt zo afgeleverd en geinstalleerd dat de unit en de apparatuur zowel huidige als nieuw aangeschafte) conform programma van eisen functioneel werken. |  | E
11.8 | De leverancier van de units zal zorg dragen voor de juiste installatie van de apparatuur die op de units komen zoals vermeld in bijlage. De betreffende apparatuur zal op locatie worden geleverd in overleg met de bouwprojectgroep en de afdeling. Tijdelijke opslag bij leverancier is vereist. |  | E
11.9 | De leverancier installeert de huidige apparatuur conform programma van eisen zodanig dat de unit en de apparatuur functioneel werkt. |  | E
12 | Offerte
12.1 | Offerte is inclusief levering, transport, opslag, onderhouds- en installatie kosten. |  | E
12.2 | Na gunning moet de leverancier i.s.m. het AUMC een inrichtingsschets maken van het meubel, uitgaande van de dan definitieve plattegrond en van alle eisen. |  | E
12.3 | Geef aan hoe de offerte is opgebouwd middels de stuksprijzen van de units en apparatuur en bijbehorende componenten. |  | E
12.4 | U bevestigt dat de in de offerte genoemde artikelprijzen een maximum zijn (dus inclusief alle kosten, exclusief BTW). |  | E
13 | Facturering
13.1 | Facturering mag eerst dan plaatsvinden na (deel)levering, installatie en acceptatie van alle (bij deellevering behorende) units en apparatuur door het AUMC. Onder acceptatie wordt verstaan dat de acceptatietest met succes is doorlopen en dit schriftelijk is bevestigd door het AUMC. Hetzelfde geldt voor de opvolgende levering. |  | E
14 | Inruil
14.1 | Er wordt een vrijwaringsformulier getekend door de leverancier die het apparaat inneemt. |  | E