## Perceel 1 PvE
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN EA 527168 ¦ Perceel 1 "Interventiestatief Radiologie"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter: "kan de Inschrijver voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid.
Onderdeel | Ref nr | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Eventuele onderbouwing | Eventuele onderbouwing
Wet- en Regelgeving en Normen
Wet- en Regelgeving | 1.1 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving. Indien gevraagd kunt u hiervan de validatierapporten ter onderbouwing overleggen. Voorgaande geldt gedurende de contractperiode en dus ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. | KO
Wet- en Regelgeving | 1.2 | CE certificaat dient te worden meegestuurd bij de inschrijving. | KO
Wet- en Regelgeving | 1.3 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren voldoet aan IEC 60601 en alle relevante subclausules | KO
Normen | 1.4 | Het aangeboden systeem voldoet aan de Infectiepreventierechtlijn van het Erasmus MC en is zonder beperkingen bestand tegen de in het Erasmus MC toegepaste desinfectantia: Alcohol 70% v/v met 10% Isopropylalcohol v/v of Chloor 1000 ppm en alcohol 70% Geldig voor materialen welke (in-)direct met patiënt of patiëntmateriaal in aanraking komen ofwel: aanraakbare delen. | KO
Normen | 1.5 | Schoonmaakinstructies voor systeem wordt aangeleverd | KO
Algemene Eisen
Algemeen | 2.1 | Inschrijver gaat akkoord met de (concept)voorwaarden zoals gesteld in de concept koopovereenkomst in bijlage 3. | KO
Algemeen | 2.2 | Inschrijver gaat akkoord met de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU, d.d. januari 2024 in bijlage 4. | KO
Algemeen | 2.3 | Inschrijver gaat akkoord met de Aansluitvoorwaarden Erasmus MC netwerk versie 10.4 in bijlage 6. | KO
Algemeen | 2.4 | Inschrijver levert de (product en technische) specificaties aan bij inschrijving voor het aangeboden röntgensysteem en toebehoren; dit ter informatie voor de gebruiker en validatie. Bij inschrijving dient u in ieder geval aan te leveren (digitaal en ofwel Engels - of Nederlandstalig): gebruikershandleiding, servicehandleiding, technische specificaties. Deze dienen te allen tijde beschikbaar te zijn zonder restricties. | KO
Algemeen | 2.5 | Inschrijver garandeert dat het röntgensysteem en toebehoren minimaal tien jaar functioneert op basis van de functionele en technische specificaties uiteengezet in deze aanbesteding en de uiteindelijke aanbieding. Dit onder voorbehoud van onderhoud zoals opgenomen in de WIBAZ standaard service overeenkomst in bijlage 5 en de voor service opgestelde eisen. | KO
Algemeen | 2.6 | De garantieperiode is ten minste twaalf maanden en begint na klinische inbedrijfsname van het product (na afronding acceptatieprocedure). | KO
Algemeen | 2.7 | De opgegeven prijs voor zowel systeem als service in bijlage 2 is gebaseerd op Total Cost of Ownership (TCO) en omvat (minimaal) alle punten in het PvE en PvW waarop "ja" is geantwoord alsmede alle bepalingen opgenomen in de overige documenten die integraal onderdeel uitmaken van de concept overeenkomst. Na inschrijving kan hiervan niet meer worden afgeweken. Bij het niet volledig of niet correct invullen van bijlage 2, wordt de inschrijving ongeldig verklaard en volgt uitsluiting van verdere deelname | KO
Functionele Systeemeisen
Functionele Systeemeisen | 3.1 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, dient toegepast te kunnen worden voor alle radiologische en neuroradiologische interventies | KO
Functionele Systeemeisen | 3.2 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, bestaat minimaal uit een frontale, op de vloer gemonteerde, C-boog en een aan het plafond gemonteerde laterale röntgenbuis (bi-plane) | KO
Functionele Systeemeisen | 3.3 | De detector en röntgenbuis zijn voorzien van collision detection | KO
Functionele Systeemeisen | 3.4 | Systeem wordt geleverd met één enkele grote monitor met een beeldschermdiagonaal van minimaal 55". Weergave van minimaal acht inputs met de mogelijkheid om de lay out zelf te configureren. Deze grote monitor is vanaf de tafelbediening te configureren. | KO
Functionele Systeemeisen | 3.5 | Het systeem beschikt over minimaal twee outputs, bijvoorbeeld voor weergave livecases | KO
Functionele Systeemeisen | 3.6 | Er zijn minimaal vier externe input mogelijkheden voor beelden en/of signalen naar de monitor in de interventiekamer | KO
Functionele Systeemeisen | 3.7 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, is voorzien van een generator met een vermogen van tenminste 100kW | KO
Functionele Systeemeisen | 3.8 | Er is voldoende koeling aanwezig voor complexe en langdurige ingrepen | KO
Functionele Systeemeisen | 3.9 | De hard drive capacitieit is toereikend om onderzoeksdata (3D) van minimaal 500 patiënten op te slaan | KO
Functionele Systeemeisen | 3.10 | Online opslagcapaciteit (in de hoogste resolutie, 12 bits) is > 10.000 beelden | KO
Functionele Systeemeisen | 3.11 | Er is een koppeling aanwezig met een contrastinjector. Opgave van de gevalideerde injectoren is een vereiste. | KO
Functionele Systeemeisen | 3.12 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren is inclusief een aan het plafond gemonteerde, vrij positioneerbare en doorzichtige röntgenafscherming | KO
Functionele Systeemeisen | 3.13 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren is inclusief een aan de tafel gemonteerde, vrij positioneerbare röntgenafscherming | KO
Functionele Systeemeisen | 3.14 | Het aangeboden röntgensysteem kan tenminste een longitudinaal gebied van 160 centimeter in beeld brengen. | KO
Functionele Systeemeisen | 3.15 | Het aangeboden rontgensysteem beschikt over 3D rotatie angiografie met digitale substractie | KO
Functionele Systeemeisen | 3.16 | Het systeem wordt geleverd met een UPS die bij spanning uitval van het ziekenhuis het statief, beeldverwerking en monitoren minimaal 5 minuten van spanning voorziet. | KO
Bediening en Mobiliteit
Bediening | 4.1 | Volledige bediening, inclusief doorlichting, in de bedieningsruimte en aan beide kanten van de tafel | KO
Bediening | 4.2 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, is voorzien van een identieke bediening (voor doorlichten/cine, diafragmering, filteren, etc.) aan de onderzoektafel en in de regie-/bedienruimte | KO
Bediening | 4.3 | Tijdens aquisitie (doorlichting) bestaat de mogelijkheid tot reviewen van eerder gemaakte beelden in de regie-/bedienruimte | KO
Bediening | 4.4 | Er is een draadloos voetpedaal | KO
Mobiliteit | 4.5 | Het systeem dient met de hand verplaatst te kunnen worden in het geval van een calamiteit | KO
Mobiliteit | 4.6 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, is voorzien van een noodstop functie | KO
Tafel
Tafel | 5.1 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, is voorzien van free- of easy-floating tafel(blad) | KO
Tafel | 5.2 | Het tafelblad is voorzien van (anti)Trendelenburg bladbeweging met bladblokkering | KO
Tafel | 5.3 | Toelaatbaar statisch patiëntgewicht is minimaal 200 kg | KO
Tafel | 5.4 | Tafel houdt positie en belasting vast bij spanningsuitval | KO
Tafel | 5.5 | In elke tafelbladpositie moet hartmassage/reanimatie toe te passen zijn | KO
Tafel | 5.6 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, is voorzien van pivot voet voor draaiing van de tafel | KO
Tafel | 5.7 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, is voorzien van een motorisch, traploos, in hoogte verstelbaar tafelblad | KO
Tafel | 5.8 | Het tafelblad is voorzien van DIN rails voor bevestiging apparatuur/accessoires | KO
Tafel | 5.9 | Tafelmatras wordt meegeleverd | KO
Doorlichting, Beeldvorming, en Dosis
Doorlichting | 6.1 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, is voorzien van gepulste doorlichting en opname | KO
Doorlichting | 6.2 | Pulsfrequentie bij doorlichting en opname tijdens onderzoek is handmatig te veranderen, ook als dit gekoppeld is aan een programma. | KO
Beeldvorming | 6.3 | Het aangeboden systeem heeft een beeldvormingsmodus die geoptimaliseerd is voor CO2-angiografie. | KO
Beeldvorming | 6.4 | Het aangeboden röntgensysteem is in staat om tijdens 3D acquisities de röntgenbuis uit het vlak te laten bewegen zodat artefacten in de weke delen gereduceerd worden. | KO
Beeldvorming | 6.5 | Het aangeboden röntgensysteem is voorzien van de allerlaatste software en hardware voor de reductie van artefacten door metaal bij 3D beeldvorming. | KO
Beeldvorming | 6.6 | Het aangeboden systeem is voorzien van 3D beeldvorming geoptimaliseerd voor kleine vaatsstructuren in het brein of beoordeling van neurovasculaire devices. | KO
Beeldvorming | 6.7 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren geeft visueel de op dat moment geldende buispositie en geometrie weer in de behandelruimte en bedieningsruimte | KO
Beeldvorming | 6.8 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, is voorzien van de optie om diafragma en wig op een bevroren beeld in te stellen | KO
Dosis en beeldvorming | 6.9 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren is voorzien van de allerlaatste software en hardware voor reductie van de dosis en verbetering van de beeldkwaliteit. | KO
Dosis | 6.10 | Het aangeboden röntgensysteem heeft een belichtingsautomaat die primair een vooraf bepaalde beeldkwaliteit (zoals een bepaalde contrast-ruis-verhouding) bij een zo laag mogelijke huiddosis nastreeft en niet een vast signaalniveau van de detector. | KO
Dosis | 6.11 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren, is voorzien van registratie van dosis en standen van het röntgenstatief. | KO
Detector
Detector | 7.1 | Het maximale field-of-view in diagonale richting van de frontale detector is 48-49 cm | KO
Detector | 7.2 | Het maximale field-of-view in diagonale richting van de laterale detector is minimaal 35 cm | KO
Detector | 7.3 | De specifieke detector afwijkingen dienen bij oplevering te worden opgegeven | KO
Detector | 7.4 | Van de detectoren zijn overal de pixels kleiner dan 160 µm | KO
Software en Koppelingen
Software | 8.1 | Digitale zoomfunctie is beschikbaar | KO
Software | 8.2 | Mogelijkheid om 3D (angiografie) afbeeldingen te maken aanwezig op systeem | KO
Software | 8.3 | 3D Roadmap met auto-adjust | KO
Software | 8.4 | 3D software is vanuit de kamer te bedienen | KO
Software | 8.5 | Hoge resolutie weergave van stents / implantaten | KO
Software | 8.6 | Virtuele stent software met mogelijkheid tot stenose metingen | KO
Software | 8.7 | Intracraniële aneurysma analyse software | KO
Software | 8.8 | Auto-pixelshift | KO
Software | 8.9 | Guiding software t.b.v. biopsiegeleiding | KO
Software | 8.10 | Guiding software voor embolisatie | KO
Software | 8.11 | Gebruik van beeldbewerkingssoftware in de kamer kan tegelijkertijd met actieve doorlichting van de patiënt | KO
Software | 8.12 | Klaarzetten van patiënt gegevens/configuraties/protocollen kan zowel vanuit de bedieningsruimte als op het systeem | KO
Software | 8.13 | Angioprotocol wordt automatisch geselecteerd o.b.v. HiX protocolcode | KO
Software | 8.14 | Het systeem biedt de mogelijkheid om eerder gemaakte beelden van een andere modaliteit te fuseren met de actuele beeldvorming. | KO
Koppelingen | 8.15 | Het systeem voldoet aan DICOM 3.0 of nieuwer | KO
Koppelingen | 8.16 | U dient bij inschrijving het DICOM Conformance statement aan te leveren | KO
Koppelingen | 8.17 | Het systeem bevat de functionaliteiten DICOM Store, Worklist, Print, Send, DICOM Structured Dose Report, Storage Commitment, en Query Retrieve | KO
Koppelingen | 8.18 | Mogelijkheid om niet-gecomprimeerde DICOM-beelden te verzenden | KO
Koppelingen | 8.19 | Beelden kunnen automatisch gearchiveerd worden | KO
Service, Onderhoud, en Scholing
Service en onderhoud | 9.1 | Het service en onderhoud voldoet minimaal aan de voorwaarden gesteld in de WIBAZ standaard service overeenkomst in bijlage 5. | KO
Service en onderhoud | 9.2 | Eventuele upgrades en updates die de bestaande functionaliteit verbeteren, dienen direct nadat deze beschikbaar zijn, bekend gemaakt te worden aan het Erasmus MC | KO
Service en onderhoud | 9.3 | Leverancier stelt systeemsoftware beschikbaar voor (her-)installatie door ziekenhuis technici | KO
Service en onderhoud | 9.4 | Eventuele software updates zijn gedurende de gehele levensduur inbegrepen en opgenomen in de prijzen ingevuld in bijlage 2. | KO
Service en onderhoud | 9.5 | Tot installatie en acceptatie van het systeem, is de leverancier verplicht de nieuwste updates en upgrades (conform WIBAZ) aan het systeem kosteloos door te voeren aan het te leveren systeem | KO
Service en onderhoud | 9.6 | Het aangeboden systeem beschikt over een User Quality Control Mode die zelfstandig toegankelijk is voor de klinisch fysicus van het Erasmus MC en die voldoet aan de vereisten beschreven in NEMA standaard XR 27-2013 (R2018). | KO
Service en onderhoud | 9.7 | Remote service door de fabrikant/leverancier wordt aangeboden op het systeem. | KO
Scholing | 9.8 | Training voor technici is inbegrepen in de aangeboden prijs in bijlage 2 (prijzenblad). Na de training, verkrijgen technici van het Erasmus MC dezelfde rechten als de service monteurs van de fabrikant en zijn zij in staat hetzelfde werk te verrichten. Eventueel benodigde software of hardware hiervoor, wordt na afronding van de scholing aangeleverd door fabrikant/leverancier. Dit gaat om minimaal twee technici. De certificeringsduur na de training dient minimaal vijf jaar te zijn. | KO
Scholing | 9.9 | Scholing van gebruikers, gedurende de gehele gebruiksduur van het apparaat, naar behoefte van het Erasmus MC is inbegrepen in de aanbieding. De scholing van gebruikers wordt verzorgd door deskundig Nederlandstalig personeel van de Inschrijver. | KO
Bouwtechnische eisen
Bouwtechnische eisen | 10.1 | Het volledige systeem is verenigbaar met ruimtenorm NEN 1010-A7/3 klasse 3 / groep 2 | KO
Bouwtechnische eisen | 10.2 | Systeem voor bevestiging aan bouwkundig plafond (bijvoobeeld zwaarlastplafond) wordt meegeleverd | KO
Bouwtechnische eisen | 10.3 | Zie tekening in bijlage 8. Graag het systeem en de technische ruimte intekenen. Tekening in DWG-formaat en als pdf meesturen bij uw inschrijving. | KO
Facturering
Facturering | 11.1 | Facturen dienen voorzien te zijn van maximaal één ordernummer, daarnaast dient leverancier op de factuur kostenplaats, intern contactpersoon, of andere relevante informatie te vermelden | KO
Facturering | 11.2 | Facturen dienen per mail vestuurd te worden in PDF format. Richten aan: facturen@erasmusmc.nl | KO
Logistiek
Logistiek | 12.1 | Levering van systemen, toebehoren, en onderdelen geschiedt alleen na ontvangst van een inkooporder vanuit het Erasmus MC | KO
Logistiek | 12.2 | Inschrijver gaat akkoord met het volgen van de door Erasmus MC voorgeschreven recall procedure zoals beschreven in de concept koopovereenkomst in bijlage 3. | KO
Logistiek | 12.3 | De inschrijver kan te allen tijde informatie aanleveren over (de status van) productklachten vanuit het Erasmus MC | KO
Logistiek | 12.4 | De inschrijver kan te allen tijde informatie aanleveren over (de status van) recalls vanuit het Erasmus MC | KO
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## Perceel 1 PvW
BIJLAGE 1 - Programma van Wensen EA 527168 ¦ Perceel 1 "Interventiestatief Radiologie"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvW hebben in essentie het karakter van: "wat is de toegevoegde waarde van de Inschrijver voor het Erasmus MC". Hiermee kan een inschrijver zich onderscheiden van andere. Voor elk criterium zal een score toegekend worden die de waarde van de inschrijver t.o.v. andere inschrijvers vertegenwoordigt. Voor iedere wens waaraan wordt voldaan krijgt de inschrijver 1 punt. Per kopje krijgt de inschijver bij het maximale aantal punten de score die in de kolom "maximaal te behalen aantal punten" vermeld staat. Bij een lager aantal punten per kopje geldt een lagere score naar rato. Voor het onderdeel "Innovatie en Samenwerking" geldt een andere scoringsmethodiek.Deze is aangegeven bij de vraagstelling voor dit onderdeel. Het PvW dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. Wanneer er verwezen wordt naar een invulbijlage, dient u in dat format de stukken aan te leveren.
Onderdeel | Wens | Omschrijving | Score | Maximaal te behalen aantal punten | Antwoord Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden
|  | Functionele systeem wensen | Score | 50
Functionele systeem wensen | 1.1 | Mogelijkheid voor supervisie op afstand tijdens een procedure (live beelden) is onderdeel van het systeem. |  | 25 | Geef aan wat van toepassing is
Functionele systeem wensen | 1.2 | Het systeem kan minimaal twee posities van tafel en röntgenbuizen opslaan. D.m.v. één knop kunnen tafel en beide röntgenbuizen terug in de opgeslagen positie worden teruggezet. |  | 25 | Geef aan wat van toepassing is
|  | Gebruiksvriendelijkheid | Score | 75
Gebruiksvriendelijkheid | 2.1 | Iedere fysieke knop op het bedieningspaneel van het systeem heeft slechts 1 functie. |  | 25 | Geef aan wat van toepassing is
Gebruiksvriendelijkheid | 2.2 | De beelden kunnen worden weergegeven op het touchscreen aan de patiënttafel. Het is mogelijk om via het touchscreen door beelden te scrollen, in te zoomen en te pannen, metingen te verrichten en markeringen toe te voegen. |  | 25 | Geef aan wat van toepassing is
Gebruiksvriendelijkheid | 2.3 | Het systeem biedt de mogelijkheid tot simulatie van plaatsing van specifieke commercieel verkrijgbare neurovasculaire devices (zoals verschillende merken flowdiverter). Dit betreft third party software (bijvoorbeeld SIM&CURE). Wij zouden die graag geïntegreerd zien in het aangeboden systeem. |  | 25 | Geef aan wat van toepassing is
|  | Innovatie en Samenwerking | Gem. score beoordelaars | 125
Innovatie en Samenwerking | 3.1 | Binnen het Erasmus MC worden innovaties op het gebied van automatische beeldverwerking van bijv. interventionele beelden ontwikkeld, en die moeten geëvalueerd kunnen worden in de klinische praktijk. U dient aan te geven hoe deze innovaties en prototypes van software op dit gebied op het systeem gebruikt en geëvalueerd kunnen worden tijdens interventies. Beschrijf de aangeboden software/hardware waarbinnen deze prototypes geimplementeerd kunnen worden, en de programmeeromgeving, snelheid/bandbreedte van de oplossing en de temporele en spatiele resolutie van de beelden die overgestuurd kunnen worden. Kunnen de prototypes live alle interventionele beelden ontvangen tijdens interventies, en weer beelden en andere informatie terugsturen om afgebeeld te worden op het systeem? Kunnen alle beelden (van beide detectoren) automatisch (zonder tussenkomst van laborant of radioloog) gestreamd worden naar de prototypes? Scoring: - programmeeromgeving: python-gebaseerd 2 punten - temporele / spatiele resolutie: gelijk aan beeldvorming: 1 punt - latency: naar omgeving en terug: beide < 1 sec: 1 punt - beelden kunnen ontvangen door prototype: 1 punt - beelden kunnen terugsturen van prototype: 1 punt - automatisch streamen (zonder tussenkomst van laborant o.i.d.) frontaal: 1 punt - automatisch streamen (zonder tussenkomst van laborant o.i.d.) lateraal: 1 punt |  | 62.5 | Graag aanleveren in aparte bijlage
Innovatie en Samenwerking | 3.2 | Binnen het Erasmus MC worden innovaties op het gebied van automatische beeldverwerking van bijv. interventionele beelden ontwikkeld, en dat is alleen mogelijk in nauwe samenwerking met industriele partners. U dient aan te geven wat uw visie op lange termijn samenwerking met het Erasmus MC op dit gebied. Wat zijn uw ambities, op welke toepassingen wilt u samenwerken, en geef hierbij concrete voorbeelden. Scoring: - past performance: aantoonbare lopende samenwerking: 2 punten - toepassingen: 5 punten - stroke: 2 punten - concrete voorbeelden van andere toekomstige samenwerking: 1 punt per voorbeeld max 3 punten (bijv. samenwerking in projecten / grant proposals / etc.) |  | 62.5 | Graag aanleveren in aparte bijlage
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## Perceel 1 Informatieblad
BIJLAGE 1 -Informatieblad EA 527168 ¦ Perceel 1 "Interventiestatief Radiologie"
Uitleg: |  | De gestelde vragen hebben een informatief karakter en worden niet meegenomen in de beoordeling
ref.nr. | onderwerp | vraagstelling | antwoord leverancier, graag ook toelichten | Eventuele onderbouwing
1.1 | accessoires en opties | Beschrijf in een separaat document alle relevante (extra) opties voor het systeem die u niet opgenomen heeft in uw inschrijving (indien van toepassing ook de opties waarop u in het PvW, "nee" heeft geantwoord). Vermeld ook de prijzen van deze opties.
1.2 | accessoires en opties | Beschrijf welke loodafscherming er mogelijk is bij tafel / statief (C-arm), met prijzen.
1.3 | accessoires en opties | Omschrijf de mogelijkheden m.b.t. de levering van OK verlichting aan een pendel etc., met prijzen
2.1 | service en garantie | Wat zijn de prijzen van de volgende onderdelen: buis, detector, monitor(en), rooster, ophanging detector, ophanging buis
2.2 | service en garantie | Wat zijn de levertijden van de belangrijkste vervangingsonderdelen (buis, detector, rooster, ophanging detector, ophanging buis)
2.3 | service en garantie | Wat is de geschatte levensduur van de belangrijkste vervangingsonderdelen (buis, detector, rooster, ophanging detector, ophanging buis)
3.1 | overig | Wat is de warmte-afgifte in technische ruimte
3.2 | overig | Wat is de warmte-afgifte in klinische ruimte
3.3 | overig | Is er een IHE integration statement van toepassing op dit systeem? (zo ja, welke.)
3.4 | overig | Datasheet en brochure van het systeem bijvoegen.
3.5 | overig | Heeft u als leverancier concrete doelstelling(en) om het energieverbruik van de desbetreffende apparatuur te verminderen?
3.6 | overig | Dicom Conformance statement bijvoegen. Beschrijf hoe in het interventional reference point (15 cm vanaf het isocentrum richting de röntgenbron) het dosistempo (in mGy/min) voor fluoroscopie of radiografie of de totale dosis (in mGy) voor conebeam scans achterhaald kan worden op basis van informatie in de DICOM-header bij de beelden en in het DICOM radiation dose structured report (RDSR). Beschrijf ook hoe de corresponderende dikte aan verzwakkend weefsel/materiaal in cm achterhaald kan worden op basis van informatie in de DICOM-header of RDSR.
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum: