## Perceel 2 PvE Sophia
BIJLAGE 1A - PROGRAMMA VAN EISEN EA 527168 ¦ Perceel 2 Bi-plane congenitaal cardiologisch interventiestatief
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter: "kan de Inschrijver voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid.
Onderdeel | Ref nr | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Eventuele onderbouwing
Algemeen
Algemeen | 1.1 | Het huidge, te verwijderen, Siemens Artis Q biplane systeem moet voor de renovatie van de ruimte, uiteengenomen en conform instellingsregels en kernenergiewet, afgevoerd en gevrijwaard worden uit het ErasmusMC. De inruilwaarde kan worden aangegeven op het prijzenblad van deze aanbesteding. | KO
Algemeen | 1.2 | Het bi-plane toestel in deze aanbesteding moet op termijn (medio '32-'33) mee kunnen verhuizen naar de hybride IK/OK locatie van het nieuwe Sophia Kinderziekenhuis (SPOT-locatie = werknaam). | KO
Algemeen | 1.3 | Het bi-plane toestel in deze aanbesteding moet bij inpassing in de hybride setting van de SPOT-locatie, technisch (soft- en hardware), ge-upgrade kunnen worden naar het dan geldende top niveau | KO
Algemeen | 1.4 | Inschrijver gaat akkoord met de (concept)voorwaarden zoals gesteld in de concept koopovereenkomst in bijlage 3. | KO
Algemeen | 1.5 | Inschrijver gaat akkoord met de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU, d.d. januari 2024 in bijlage 4. | KO
Algemeen | 1.6 | Inschrijver gaat akkoord met de Aansluitvoorwaarden Erasmus MC netwerk versie 10.4 in bijlage 6. | KO
Algemeen | 1.7 | Inschrijver levert de (product en technische) specificaties aan bij inschrijving voor het aangeboden röntgensysteem en toebehoren; dit ter informatie voor de gebruiker en validatie. Bij inschrijving dient u in ieder geval aan te leveren (digitaal en ofwel Engels - of Nederlandstalig): gebruikershandleiding, servicehandleiding, technische specificaties. Deze dienen te allen tijde beschikbaar te zijn zonder restricties. | KO
Algemeen | 1.8 | Inschrijver garandeert dat het röntgensysteem en toebehoren minimaal tien jaar functioneert op basis van de functionele en technische specificaties uiteengezet in deze aanbesteding en de uiteindelijke aanbieding. Dit onder voorbehoud van onderhoud zoals opgenomen in de WIBAZ standaard service overeenkomst in bijlage 5 en de voor service opgestelde eisen. | KO
Algemeen | 1.9 | De garantieperiode is ten minste twaalf maanden en begint na klinische inbedrijfsname van het product (na afronding acceptatieprocedure). | KO
Algemeen | 1.10 | De opgegeven prijs voor zowel systeem als service in bijlage 2 is gebaseerd op Total Cost of Ownership (TCO) en omvat (minimaal) alle punten in het PvE en PvW waarop "ja" is geantwoord alsmede alle bepalingen opgenomen in de overige documenten die integraal onderdeel uitmaken van de concept overeenkomst. Na inschrijving kan hiervan niet meer worden afgeweken. Bij het niet volledig of niet correct invullen van bijlage 2, wordt de inschrijving ongeldig verklaard en volgt uitsluiting van verdere deelname | KO
Wet- en Regelgeving en Normen
Wet- en Regelgeving en Normen | 2.1 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren voldoet aan alle vigerende wet- en regelgeving. Indien gevraagd kunt u hiervan de validatierapporten ter onderbouwing overleggen. Voorgaande geldt gedurende de contractperiode en dus ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. | KO
Wet- en Regelgeving en Normen | 2.2 | CE certificaat dient te worden meegestuurd bij de inschrijving. | KO
Wet- en Regelgeving en Normen | 2.3 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren voldoet aan IEC 60601 en alle relevante subclausules | KO
Wet- en Regelgeving en Normen | 2.4 | Het aangeboden systeem voldoet aan de Infectiepreventierechtlijn van het Erasmus MC en is zonder beperkingen bestand tegen de, in het Erasmus MC toegepaste, desinfectantia: Alcohol 70% v/v met 10% Isopropylalcohol v/v of Chloor 1000 ppm en alcohol 70% Geldig voor materialen welke (in-)direct met patiënt of patiëntmateriaal in aanraking komen ofwel: aanraakbare delen. | KO
Wet- en Regelgeving en Normen | 2.5 | Schoonmaakinstructies voor systeem worden aangeleverd | KO
Systeem
Systeem | 3.1 | Biplane systeem | KO
Systeem | 3.2 | Systeem moet geschikt zijn voor het verrichten van congenitaal cardiologische interventies (kinder- en volwassen congenitale patiënten) | KO
Systeem | 3.3 | Systeem moet geschikt zijn voor het verrichten van cardiale device implantaties en minimaalinvasieve - en cardiothoracale ingrepen. | KO
Systeem | 3.4 | Gepulste doorlichting en opname is mogelijk. | KO
Systeem | 3.5 | Pulsfrequentie bij doorlichting en opname tijdens onderzoek is handmatig te veranderen, ook als dit gekoppeld is aan een programma. | KO
Systeem | 3.6 | Vermogen generator is tenminste 100kW | KO
Systeem | 3.7 | De frontale en laterale gantry's/bogen zijn resp. vloer en plafond gemonteerd en optimaal vormgegeven voor het gebruik in combinatie met een plenum/inblaas voor een schoon operatieveld. | KO
Systeem | 3.8 | Beide 'gantry's/bogen' van frontale en laterale detectoren/röntgenbuizen zijn voorzien van veiligheids voorzieningen (collision protection) | KO
Systeem | 3.9 | De C-arm bewegingen en combinaties daarvan zijn voorzien van de benodigde veiligheidssystemen om botsingen te voorkomen | KO
Systeem | 3.10 | Systeem moet voorzien zijn van een voorziening om (elektrisch) toegang tot de ruimte te blokkeren en/of straling vrij te geven. | KO
Systeem | 3.11 | Volledige bediening, inclusief doorlichting/cine, zowel achter loodwand(bedienruimte) en behandeltafel (links, rechts, verwisselbaar) Volledige cockpit- en meet functionaliteit in de bedieningsruimte. | KO
Systeem | 3.12 | Monitor in de bedieningsruimte heeft de mogelijkheid om meerdere externe inputs te laten zien via een zelf te configureren lay-out | KO
Systeem | 3.13 | Het systeem wordt geleverd met twee grote monitoren, minimaal 55", full color (aan pendel) beide aan de lange zijden van behandelruimte. Moeten vlak tegen wand weg geplaatst kunnen worden. Weergave van minimaal acht externe inputs, volgens VESA standaard, met de mogelijkheid om de layout zelf te (laten) configureren. | KO
Systeem | 3.14 | Geconfigureerde display lay-outs kunnen aan de behandeltafel worden geselecteerd | KO
Systeem | 3.15 | Systeem beschikt over de allerlaatste voorzieningen qua software/hardware t.b.v. de reductie van de dosis en verbetering van de beeldkwaliteit. | KO
Systeem | 3.16 | Online opslagcapaciteit (hoogste resolutie, 12 bits) is > 10000 beelden is mogelijk | KO
Systeem | 3.17 | Opslag capaciteit t.b.v. onderzoeksdata van minimaal 500 patiënten is mogelijk | KO
Systeem | 3.18 | Opslag capaciteit t.b.v. 3D data van 500 patiënten is mogelijk | KO
Systeem | 3.19 | Beelden van het röntgensysteem moeten live gedeeld kunnen worden met de videoregie van het ErasmusMC/Thorax (Rg-634) | KO
Systeem | 3.20 | Output mogelijheden voor opleidings- en live case doeleinden: AP en lateraal beeld in normale weergave, maar ook Roadmap weergave: min. 4 outputs, volgens VESA standaard. | KO
Detector
Detector | 4.1 | Frontale detector grootte van ~20" diagonaal (field of view / ~40x30cm) De specifieke detector afmetingen dienen te worden opgegeven. | KO
Detector | 4.2 | Pixel grootte van alle detectoren is over de gehele detector kleiner dan 160 µm | KO
Systeem software en applicatie
Systeem software en applicatie | 5.1 | Digitale zoomfunctie is beschikbaar | KO
Systeem software en applicatie | 5.2 | 3D/CT functionaliteit is aanwezig op systeem | KO
Systeem software en applicatie | 5.3 | 3D rotatie angiografie is beschikbaar | KO
Systeem software en applicatie | 5.4 | Digitale substractie angiografie (DSA) is beschikbaar | KO
Systeem software en applicatie | 5.5 | 3D rotatie angiografie met digitale substractie is beschikbaar incl. segmentatie software | KO
Systeem software en applicatie | 5.6 | QCA analyse is beschikbaar | KO
Systeem software en applicatie | 5.7 | ECG getriggerde fluoroscopy en acquisitie is beschikbaar | KO
Systeem software en applicatie | 5.8 | IVUS intergratie is mogelijk | KO
Systeem software en applicatie | 5.9 | FFR intergratie is mogelijk | KO
Systeem software en applicatie | 5.10 | Hoge resolutie weergave van stents / implantaten is beschikbaar | KO
Systeem software en applicatie | 5.11 | 3D Roadmap is beschikbaar | KO
Systeem software en applicatie | 5.12 | Auto-pixelshift is beschikbaar | KO
Systeem software en applicatie | 5.13 | Fluoroscopy >120 sec. is mogelijk | KO
Systeem software en applicatie | 5.14 | Programma geregelde filtratie | KO
Systeem software en applicatie | 5.15 | Pulsdoorlichting: minimaal instelbare beeldfrequentie vanaf 1 frame/sec. | KO
Systeem software en applicatie | 5.16 | Diafragmeren zonder röntgen (dmv. markeringen op voorgaand beeld) | KO
Systeem software en applicatie | 5.17 | Systeem moet data kunnen uitwisselen met het bestaande Sensis Vibe haemodynamisch meetsysteem | KO
Systeem software en applicatie | 5.18 | Mogelijkheid om niet-gecomprimeerde DICOM-beelden te verzenden. | KO
Systeem software en applicatie | 5.19 | PACS communicatie als achtergrond-proces | KO
Systeem software en applicatie | 5.20 | Versturen beelden naar PACS automatisch en handmatig | KO
Systeem software en applicatie | 5.21 | Automatisch spoedpatient aanmaken is mogelijk | KO
Systeem software en applicatie | 5.22 | Automatisch doorsturen van 3D-reconstructies naar PACS is mogelijk | KO
Systeem software en applicatie | 5.23 | Het aangeboden röntgensysteem heeft een belichtingsautomaat die primair een vooraf bepaalde beeldkwaliteit (zoals een bepaalde contrast-ruis-verhouding) bij een zo laag mogelijke huiddosis nastreeft en niet een vast signaalniveau van de detector. | KO
Tafel
Tafel | 6.1 | Tafel is een cardiologische vlakke tafel | KO
Tafel | 6.2 | Tafelbewegingen zijn voorzien van een veiligheidssysteem (hard- en software matig) | KO
Tafel | 6.3 | Tafel heeft een free floating tabletop (en in elke positie te vergrendelen) | KO
Tafel | 6.4 | Tafel is motorisch traploos in hoogte verstelbaar | KO
Tafel | 6.5 | Tafel heeft zowel +/- tilt als l/r cradle, met traploze verstelmogelijkheid | KO
Tafel | 6.6 | Tafel is traploos draaibaar (en in elke positie te vergrendelen) | KO
Tafel | 6.7 | Maximaal toelaatbaar statisch patiëntgewicht is > 200 kg | KO
Tafel | 6.8 | Tafel is geschikt voor reanimatie | KO
Tafel | 6.9 | Tafel is voorzien van standaard DIN rail t.b.v. accessoires | KO
Tafel | 6.10 | Tafel houdt positie en belasting vast bij spanningsuitval | KO
Tafel | 6.11 | Matras wordt meegeleverd ( dikte ~6cm) | KO
Tafel | 6.12 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren is inclusief een aan de tafel gemonteerde, vrij positioneerbare röntgenafscherming | KO
Tafel | 6.13 | Het aangeboden röntgensysteem en toebehoren is inclusief een aan het plafond gemonteerde, vrij positioneerbare en doorzichtige röntgenafscherming | KO
Tafel | 6.14 | Er wordt een draadloos pedaal meegeleverd. | KO
Systeem / plafondstatief
Systeem / plafondstatief | 7.1 | Systeem voor bevestiging aan bouwkundig plafond (bijvoorbeeld zwaarlastplafond) wordt meegeleverd. | KO
Systeem / plafondstatief | 7.2 | Zie tekening in bijlage 9. Graag het systeem centraal in de behandelruimte (Sb-3774) intekenen. Zo ook de techniek in de technische ruimte (Sb-3775) intekenen. Houdt rekening met een realistische kabelroute (niet zijnde; een rechte verbinding tussen beide ruimten) en met voldoende overlengte. Tekening in DWG-formaat en als pdf meesturen bij uw inschrijving. | KO
Dicom
DICOM | 8.1 | Worklist | KO
DICOM | 8.2 | Store | KO
DICOM | 8.3 | Print | KO
DICOM | 8.4 | Send | KO
DICOM | 8.5 | Storage commitment | KO
DICOM | 8.6 | Radiation Dose Structured Reporting | KO
DICOM | 8.7 | Dicom conformance statements meesturen | KO
Service en garantie
Service en garantie | 9.1 | Service training van twee medisch technici van het Erasmus MC is inbegrepen in de aanbieding. | KO
Service en garantie | 9.2 | Leverancier houdt dmv updates het röntgensysteem op het meest actuele functieniveau van het betreffende platform. Dit gedurende de gehele levenscyclus van het toestel. | KO
Service en garantie | 9.3 | Leverancier garandeert dat de apparatuur gedurende tien jaar functioneert conform de functionele en technische specificaties (zie koopovereenkomst artikel 8.1) | KO
Overig
Overig | 10.1 | Scholing van gebruikers naar behoefte van het Erasmus MC is inbegrepen | KO
Overig | 10.2 | Volledige systeem is verenigbaar met ruimtenorm NEN1010-A7/3 groep 2 | KO
Overig | 10.3 | Systeem is voorzien van een geintegreerde DOP/DAP -meter | KO
Overig | 10.4 | Koppeling met contrastinjector is mogelijk ( in ons geval een Liebel Flarsheim, Angiomat Illumena Neo) | KO
Overig | 10.5 | Het aangeboden systeem beschikt over een User Quality Control Mode die zelfstandig toegankelijk is voor de klinisch fysicus van het Erasmus MC en die voldoet aan de vereisten beschreven in NEMA standaard XR 27-2013 (R2018). | KO
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## Perceel 2 PvW Sophia
BIJLAGE 1A - Programma van Wensen EA 527168 ¦ Perceel 2 Bi-plane congenitaal cardiologisch interventiestatief
Uitleg: |  | Het programma van Wensen bevat een aantal vraagstellingen. Indien aan de wens wordt voldaan, krijgt men 1 punt en scoort men het gewicht aan punten. Indien niet aan de wens wordt voldaan, scoort men 0 punten.
Onderdeel | Wens | Vraagstelling | Voorkeur | Gewicht: | Antwoord leverancier (ook toelichten s.v.p.) | Punten: | Score= Punten * gewicht
Laterale C-arm
Laterale C-arm | 2.1 | 2e mogelijke laterale buispositie voorbij aan tafelvoet (minimaal tot voorbij draaipunt), om tafelblad volledig vrij te maken/in te rijden, zonder anesthesie/echo/ecmo te verstoren. | ja | 50 |  |  | 0
Laterale C-arm | 2.2 | Handmatig verplaatsen van laterale c-arm is mogelijk | ja | 2 |  |  | 0
Laterale C-arm | 2.3 | Collision detection kan handmatig overruled worden | Ja | 2 |  |  | 0
Laterale C-arm | 2.4 | Laterale detector heeft bij voorkeur een grootte van maximaal ~15" diagonaal (field of view / ~31x31cm). Dit om de, binnen de kindercardiologie gewenste "mixed detectoren" mogelijk te maken. De specifieke detector afmetingen dienen te worden opgegeven. De scoring is als volgt; een laterale detector kleiner/gelijk 15", levert 30 punten op, een afwijkende/grotere maat levert 5 punten op. | Ja | 30 |  |  | 0
Systeem, applicatie
Systeem, applicatie | 3.1 | "kinder"-programma's met standaard (extra) filtering instelbaar | Ja | 5 |  |  | 0
Systeem, applicatie | 3.2 | Mogelijkheid om patientstudie te hervatten binnen 12 uur na initiële procedure. | Ja | 1 |  |  | 0
Systeem, applicatie | 3.3 | Mogelijkheid om beelden van andere modaliteiten (CT/MRI/Echo/etc.) in te lezen of live als overlay te gebruiken | Ja | 5 |  |  | 0
Service, onderhoud en garantie
Service, onderhoud en garantie | 4.1 | Remote service is mogelijk | Ja | 2 |  |  | 0
Service, onderhoud en garantie | 4.2 | Onderhoudscontract 24/7 (ivm gebrek aan uitwijkmogelijkheid) | Ja | 2 |  |  | 0
Service, onderhoud en garantie | 4.3 | Bereikbaarheid 24/7 servicedesk. | Ja | 1 |  |  | 0
Service, onderhoud en garantie | 4.4 | Ruim update/upgrade beleid om het toestel optimaal functioneel te houden gedurende de gehele levensduur. | Ja | 1 |  |  | 0
Service, onderhoud en garantie | 4.5 | Uptime garantie van 98+% | Ja | 1 |  |  | 0
Service, onderhoud en garantie | 4.6 | Ziekenhuistechnici krijgen, na training, toegang tot facetten van de service software, -database, -documentatie en kunnen in de eerste lijn doen wat de field service engineer van de leverancier ook kan. Eventueel wordt hiervoor een service key en evt. PC met software beschikbaar gesteld. | Ja | 1 |  |  | 0
Systeem plaatsing
Systeem plaatsing | 5.1 | Systeem bediening PC's remote. Systeemkasten in techniekruimte, bediening dmv. remote verbinding (extenders) in bedienruimte. | Ja | 1 |  |  | 0
Systeem plaatsing | 5.2 | Mogelijkheid voor het schakelen/dimmen van verlichting tijdens doorlichting/cine | ja | 1 |  |  | 0
Overig
Overig | 6.1 | Live 3D TOE echo overlay bij patienten van 5kg t/m 200kg | Ja | 75 |  |  | 0
Overig | 6.2 | Aanbod om beta testing van nieuwe functionaliteiten uit te voeren | Ja | 10 |  |  | 0
Overig | 6.3 | Research collaboration | Ja | 30 |  |  | 0
Overig | 6.4 | Het bewerken van 3D beelden moet mogelijk zijn, onafhankelijk van het röntgensysteem. Als dit kan met de specifieke software op een basis ziekenhuis werkstation (PC), dan dient de software te worden meegeleverd. Als er zodanige eisen aan de hardware worden gsteld dat 3D bewerking alleen goed kan met specifieke hardware en software, dan dienen beide te worden meegeleverd. | Ja | 10 |  |  | 0
Overig | 6.5 | Gedurende live doorlichting/cine is het mogelijk metingen te verrichten op eerder gemaakt beelden in de bedieningsruimte. | ja | 5 |  |  | 0
Overig | 6.6 | Externe 3D uitwerk hardware + software | ja | 5 |  |  | 0
Overig | 6.7 | Systeem integratie met (leverancier eigen) hemodynamisch meetsysteem is mogelijk. Geef meer informatie in informatieblad, item 1.1 | ja | 10 |  |  | 0
|  |  | Totaal te behalen punten | 250
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## Perceel 2 Informatieblad
BIJLAGE 1A -Informatieblad EA 527168 ¦ Perceel 2 'Bi-plane congenitaal cardiologisch interventiestatief'
Uitleg: |  | De gestelde vragen hebben een informatief karakter en worden niet meegenomen in de beoordeling
ref.nr. | onderwerp | vraagstelling | antwoord leverancier, graag ook toelichten | Eventuele onderbouwing
1.1 | accessoires en opties | Beschrijf in een separaat document alle (extra) opties voor het systeem die u niet opgenomen heeft in uw inschrijving (indien van toepassing ook de opties waarop u in het PvW, "nee" heeft geantwoord). Vermeld ook de prijzen van deze opties.
1.2 | accessoires en opties | Beschrijf alle beschikbare accessoires, met prijzen
1.3 | accessoires en opties | Beschrijf welke loodafscherming er mogelijk is bij tafel / statief (C-arm), met prijzen.
1.4 | accessoires en opties | Omschrijf de mogelijkheden m.b.t. de levering van OK verlichting aan een pendel etc., met prijzen
2.1 | service en garantie | Wat zijn de prijzen van de volgende onderdelen: buis, detector, monitor(en), rooster, ophanging detector, ophanging buis
2.2 | service en garantie | Wat zijn de levertijden van de belangrijkste vervangingsonderdelen (buis, detector, rooster, ophanging detector, ophanging buis)
2.3 | service en garantie | Wat is de geschatte levensduur van de belangrijkste vervangingsonderdelen (buis, detector, rooster, ophanging detector, ophanging buis)
3.1 | Systeem | Wat is de minimale hoogte van het tafelblad (blad horizontaal)?
3.2 | Systeem | Wat is de parkeerpositie van de laterale c-arm ?(voorkeur Erasmus MC: achter frontale vloerstatief)
3.3 | Systeem | Zijn de systeemkasten van boven dicht ter bescherming tegen lekkage van evt. koeling ruimte?
3.4 | Systeem | Systeemkasten: toegang van 1 zijde of meerdere zijden nodig?
4.1 | overig | Wat is de warmte-afgifte in technische ruimte
4.2 | overig | Wat is de warmte-afgifte in klinische ruimte
4.3 | overig | Is er een IHE integration statement van toepassing op dit systeem? (zo ja, welke.)
4.4 | overig | Datasheet en brochure van het systeem bijvoegen.
4.5 | overig | Heeft u als leverancier concrete doelstelling(en) om het energieverbruik van de desbetreffende apparatuur te verminderen?
4.6 | overig | Dicom Conformance statement bijvoegen. Beschrijf hoe in het interventional reference point (15 cm vanaf het isocentrum richting de röntgenbron) het dosistempo (in mGy/min) voor fluoroscopie of radiografie of de totale dosis (in mGy) voor conebeam scans achterhaald kan worden op basis van informatie in de DICOM-header bij de beelden en in het DICOM radiation dose structured report (RDSR). Beschrijf ook hoe de corresponderende dikte aan verzwakkend weefsel/materiaal in cm achterhaald kan worden op basis van informatie in de DICOM-header of RDSR.
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum: